中国科学院南京地质古生物研究所三重四极杆电感耦合等离子体串联质谱仪

采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G210361382

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年8月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆电感耦合等离子体串联质谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

三重四极杆电感耦合等离子体串联质谱仪

一. 工作条件：

1.1 电源电压: 单相200-240V，50/60Hz，30A。

1.2 环境温度: 15-30 ℃。

1.3 相对湿度: 20-80%。

二. 技术参数：

2.1三重四极杆电感耦合等离子体串联质谱仪

*2.1.1主机产品应采用三重四极杆结构设计，即分析腔内具备三套可实现质量数筛选功能的四极杆：通过第一重四极杆可以去除非待测离子，选择特定的质量数或质量数范围进入碰撞反应池内；利用第二重四极杆——碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；经过第三重四极杆质量分析器进一步保证目标离子的通过，以实现干扰元素的充分消除；（提供软件截图证明Q1和Q2的离子筛选功能）；

*2.1.2 配置轴向池加速功能，检测器线性范围拓展到11个数量级，可以液相色谱、激光联用；

*2.1.3 必须含有采样锥、截取锥、提取透镜、偏转透镜的结构设计；

*2.1.4 自动进样系统：不少于200个样品位的原厂自动样品架和防护罩；

*2.1.5 雾化器: 标配高精度、高效同心雾化器，400μL/min同心雾化器(蠕动泵进样)、50μL/min自吸式进样微流速雾化器各1套；

*2.1.6 软件控制的内嵌全自动气体在线稀释装置，以实现高盐分样品直接上机测试；

#2.1.7 三个及三个以上通道蠕动泵；

#2.1.8 采样锥和截取锥组成的接口，为防过多干扰离子进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；

#2.1.9 离子源: 数字式驱动的固态射频发生器，≤30 MHz，功率可调，最大功率可达1.6 kW，射频线圈必须水冷设计；

#2.1.10 透镜：必须配置不少于2个离子提取透镜，2个偏转透镜，而且都可以施加电压，任意调节优化参数；（提供软件截图证明有2个离子提取透镜，2个偏转透镜）

#2.1.11 仪器主机包含至少7路以上由仪器软件控制的高精度质量流量计控制气路模块，其中碰撞反应池气路至少4路，气体切换时间小于5秒；

#2.1.12 真空系统：具有高性能真空系统，四级杆和碰撞反应池具有独立的真空系统及分子涡轮泵，仪器内部必须具有2个或2个以上分子涡轮泵；（提供实物图片证明有2个分子涡轮泵）

#2.1.13 灵敏度：低质量数Li(7)> 300 Mcps/ppm, 中质量数Y(89) > 800 Mcps/ppm, 高质量数U(238): >600 Mcps/ppm；

#2.1.14 检测限：Be(9)< 0.05 ppt，In(115)( 0.02 ppt，U(238)( 0.02 ppt；

#2.1.15  氧化物及双电荷：氧化物产率(CeO+/Ce+) <1.5%，双电荷离子(Ce2+/Ce+)< 3.0 %；

#2.1.16 背景噪音 (Be9) ≤0.2cps；

2.1.17 短期稳定性(RSD, 20min): 2 %，长期稳定性(RSD, 2hr):  3 %；

2.1.18 丰度灵敏度： 低质量端: 1×10-10 ，高质量端: 1×10-10；

2.1.19 操作工作站系统： 原厂配套高新能计算机系统1套（含21''LCD，DVDRW及高速双面打印机），Windows 7或以上操作系统，正版操作控制分析软件 1套，用户可自定义报告格式功能。

*2.2 超纯水仪:

2.2.1系统以经过EDI、DI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水。产水速度为逐滴至最大2 L/min；

2.2.2产水电阻率 不低于18.2 MΩ.cm @ 25℃, TOC含量 ≤2 ppb；

2.2.3系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，检测精度±0.1ppb，符合USP和EP系统适应性测试。提供电阻率检测器原厂检验证书复印件，供货随机提供电阻率检验证书原件；

2.2.4标配172nm氧化紫外灯，采用无汞设计，有效降低TOC水平至2ppb以下；

2.2.5 标配实时TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1pp，符合USP和EP系统适应性测试；

2.2.6 独立的取水手臂集成5寸彩色触摸屏，内置流量计。具有定量（20ml ～100L）和定容（50ml～5L）取水双功能选择；

2.2.7纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录；

2.2.8独立的取水器集成5寸彩色触摸屏，提供含中英文在内的多种语言界面，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能；

2.2.9 全面的数据管理系统，可提供最近30天事件图文预览，并存储长达不少于2年水质数据。

*2.3 百万分之一天平:

2.3.1  最大称量：2.1g；

2.3.2全量程范围可读性：0.001mg；

2.3.3主动式温控系统；

2.3.4天平就绪状态提醒；

2.3.5典型重复性：0.0005 mg（5%载荷）；

2.3.6最小称量值(5%载荷，k=2，U=1.0%): 0.1mg；

2.3.7 USP最小称量值(5%载荷，k=2，U=0.1%): 1.0mg；

2.3.8典型灵敏度偏移（正常载荷）：0.010mg (2g)；

2.3.9 稳定时间: ≤8 s。

*2.4 亚沸酸纯化器:

2.4.1亚沸状态下纯化； PTC 半导体加热器，自控温加热器；温度探头检测酸液实际温度；

2.4.2采用Peltier半导体制冷技术，进行酸蒸汽的冷凝，温度连续可调（±1℃）；

2.4.3 三个非接触式液位传感器实时监控原料酸和纯化酸的液位，保证原料酸与纯化酸的液位高度，控制纯化器中酸量；

2.4.4在105℃的条件下，65%国产优级纯浓硝酸的纯化速度≥50mL/h；

2.4.5湿化学部件由耐腐蚀材料PTFE（聚四氟乙烯）或PFA（四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物）制成；

2.4.6高性能酸尾气吸收器，吸收效率不低于99%、吸附能力不低于50%；

2.4.7自动记忆工作状态，下次开机时提醒用户是继续纯化还是重新开始，避免浪费纯化时间；

2.4.8平板电脑（9寸）控制终端，软件控制的蠕动泵全自动自动加酸 、收集纯酸、排废酸与纯水冲洗。具有蓝牙、USB各种端口，与主机以蓝牙方式无线通讯；中文操作界面；

2.4.9 可使用智能手机或其它电脑设备实现仪器远程控制，监控及故障诊断。

*2.5 大容量离心机:

2.5.1 最高转速 ≥14,000rpm；最大离心力 ≥20,913×g。A-4-62 转子和 15/50 mL 锥形管适配器，最大容量36 × 15 mL/16 × 50 mL。最大容量转子可混合装载，同时离心不同规格的离心管或瓶；

2.5.2 QuickLock® 气密性快速锁定转子盖和吊篮盖，可单手操作；

2.5.3 单独的瞬时离心按键，按住即可根据所需转速离心，可连续离心；

2.5.4 具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性；

2.5.5 10个加速和10个刹车档来保护敏感样本；

2.5.6 配套转子、适配器、吊篮均可高温高压灭菌(121℃条件下≥20分钟)；

2.5.7 转速、相对离心力和半径修正值可由用户在离心过程前或离心过程中输入。具有选择程序记忆功能，储存用户程序≥34个；

2.5.8 具有自动识别转子、转子限速控制和转子失衡控制等功能自动安全锁盖功能，具备失衡停机功能，保护使用者安全。

*2.6 微型离心机:

2.6.1 最高转速为15060rpm ，最大相对离心力达到21300×g，FA-24×2 转子24×1.5/2.0 mL 离心管适配器

2.6.2 标配高品质铝合金转子及转子盖，具有快速锁定功能，只需旋转1/4周即可快速锁定转子盖

2.6.3  具有定速计时功能，达到设定转速才开始计时，计时更准确

2.6.4  电动吸合离心机盖，只需轻触即可关闭/开启离心机盖

2.6.5  单独的瞬时离心和rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键，方便实用

2.6.6  软加速/ 减速功能可调，保护敏感样品

2.6.7  加速到最高转速和从最高转速减速仅需时间15 秒

2.6.8  10档加速 ，10档减速可调，保护敏感样品

2.6.9  具有3个程序快捷键，可快速调用程序

*2.7 烘箱：

2.7.1  不锈钢内胆，容量≥56L ；

2.7.2  温度设置范围：环境温度加上 5  至 300℃；

2.7.3  利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度自然对流；

2.7.4  配置用于数据记录的 USB 接口；带 LCD 显示器的控制器；

2.7.5  符合人体工程学的手柄设计；

2.7.6  集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880)，采用光学报警；

*2.8. 实体显微镜:

2.8.1  连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式伽利略变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，具以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：≥1：7（0.8×~5.6×）；

2.8.2  双目镜筒：光瞳间距调节范围为50-76mm，备有目镜固定钮，视场数22；

2.8.3  1×复消色差物镜：工作距离≥90mm；

2.8.4  目镜：10，视场数≥22；

2.8.5  背篓式冷光源，反射光照明，LED光纤导管，LED寿命：≥6000小时。

*2.9 超声波清洗机:

2.9.1 容量：5.75升；外形尺寸W×D×H (mm)：365×186×264；内胆尺寸W×D×H (mm)：300×151×150；总功率550w, 超声功率150W，加热功率400W；

2.9.2高性能的37kHz夹层式换能器；耐气蚀不锈钢清洗槽，原厂标配清洗网篮和降音盖；

2.9.3具备Sweep技术清洗功能与Degas 脱气功能；

2.9.4 LED 刻度显示器，显示设定和实际的清洗温度、时间；

2.9.5 自动开启功能：温度达到设定值，超声清洗自动开始；

2.9.6 定时1～30min，或连续操作模式。自动控温：30℃～80℃，以5℃为刻度单元； 具有防干烧功能，在浴温为90℃时自动安全关闭；

2.9.7 仪器连续运行 12h 后，自动休眠，利于仪器自身维护；

2.9.8 IP20防护等级。IEC插头与操作面板防水设计，保护电子器件，可拆卸电源线。

*2.10 恒温磁力振荡器:

2.10.1 搅拌转速100-1400rpm，精度为±2％，最大搅拌量（水）20 L；

2.10.2 145mm铝合金盘面，外部陶瓷涂层，具有耐化学性，防刮擦；

2.10.3外形尺寸W×D×H (mm)：173×277×94；总功率800W；

2.10.4盘面温度20-300°C，最高介质温度250℃，温度设定分辨率±1℃；盘面温度控制精度5℃，数字显示，可以实现精确温度控制；

2.10.5平缓启动，可连续操作；

2.10.6独立加热开关可防止意外加热, 且加热过程中持续高亮提醒。配有两个独立的安全电路，实际温度超过设定温度25℃，独立安全电路将关闭加热；

2.10.7防护等级：IP 32。具有加热状态按钮视觉提醒功能，加热功能关闭时具有余热指示功能。

*2.11 移液器:

2.11.1  Research plus单通道，四种规格（0.5-10µL，10-100 µL， 100-1,000µL，0.5-5 mL），量程可调；

2.11.2系统误差，0.5-10µL移液器：0.5µL ≤±0.04µL，1µL ≤±0.025µL，5µL ≤±0.075µL， 10µL ≤±0.1µL；10-100 µL移液器系统误差：10µL ≤±0.3µL，50µL ≤±0.5 µL，100µL ≤±0.8µL；100-1,000µL移液器系统误差：100µL ≤±3.0µL，500µL ≤±5.0µL， 1,000µ ≤±6.0µL；0.5-5mL移液器系统误差： 0.5mL ≤0.012mL，2.5mL ≤±0.03mL，5 mL ≤±0.03mL；

2.11.3  耐高温抗腐蚀，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

2.11.4 手动，双按键操作。人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；

2.11.5 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

2.11.6 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察；

2.11.7 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

2.11.8 快速衔接卡口，无需工具即可快速脱卸下半支，方便维护；

三．配置清单（投标配置必须包括以下配置，如不满足，以废标处理）

3.1 质谱仪:

3.1.1三重四级杆电感耦合等离子体串联质谱仪高级应用版主机（包括进样系统，接口，自动控制质量流量计，蠕动泵，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个四极杆质量筛选器，碰撞反应池，检测器，真空系统，涡轮分析泵，机械泵，分析软件等满足常规测试需求的原厂标配和其他必备工具和备件）1套。

3.1.2 原厂软件控制自动在线气体稀释装置 1套；

3.1.3 原厂自动温控半导体制冷装置（雾化室），标配50μL/min与400μL/min同心雾化器各1个，及雾化器清洁器1套；

3.1.4. 原厂200位以上自动进样器及1个21位×50mL标准样品架（含25根样品管），3个60位×16mL待测样品架（含250根样品管），5 m长、内径50 mm PVC自动进样器柔性管道，防尘罩、集成密封盖及排风管1套，自动进样器配套0.5mm带黄色标记与 FEP 套管惰性进样针3根；

3.1.5 原厂配套机械泵油4L；

3.1.6  原厂标配灵敏度调谐液、质量轴校正溶液、PA调谐液试剂盒等ICP-MSMS 装机验收溶液包，各1套；

3.1.7 原厂内标元素混合溶液(10%硝酸介质，Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi，100ppm，100mL)，1瓶；

3.1.8原厂多元素标液(5%硝酸介质)： Hg单标，10ppm，100mL，1瓶；Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn 混标，10ppm，100mL，1瓶；

3.1.9原厂配套冷却循环水系统 1套（含配套压缩机/泵）

3.1.10 主流品牌15KW 及以上，满足整个质谱仪、冷却系统和计算机运行的UPS不间断电源 1台;

3.1.11 原厂配套工作站、打印机及有关软件 1套；

3.1.12 气瓶、减压阀 及不锈钢管线，4套；

3.1.13 其他配件与耗材（除主机安装自带之外）：

常用消耗品备件包（进样泵管、废液泵管、内标泵管各12根；1L机械泵油，1根石英炬管（内径2.5mm），5米长0.5mm内径的PFA样品管，3片采样锥石墨导热垫片），2套

Pt采样锥,  1套;

Pt截取锥，1套；

镍采样锥套装（放大镜，石墨垫片 3p，棉花签 ，两枚镍采样锥）， 2套

镍采样锥， 3套  ；

镍截取锥，14套；

石英炬管，3套；

400μL/min同心雾化器，  1个；

50μL/min自吸式微量流雾化器， 3个

X透镜组件，1套

离子源射频线圈，1套

连接雾化室与炬管石英连接管，2套

蠕动泵进样管（12根/包），  3包；

蠕动泵废液管（12根/包），  1包；

蠕动泵内标管 （12根/包），1包；

采样锥石墨垫圈(3片/包)， 5包

PFA样品管, 2套；

60位16mm外径离心管架，1个；

21 位30 mm外径样品管架，3个 ；

400和1200目砂纸，各1套；

透镜清洗洗涤剂，1 加仑/瓶，1瓶

混合元素（Li, Co, Y, Ce, Tl）调谐液母液(2%硝酸介质, 10mg/L，100mL)， 3瓶

混合元素（Li, Co, Y, Ce, Tl）调谐液母液(2%硝酸介质, 10ug/L，100mL) ，3瓶

27元素（Al、Sb、As、Ba、Be、B、Cd、Ca、Cr、Co、Cu、Fe、Pb、Mg、Mn、Mo、Ni、K、Se、Si、Ag、Sr、Na、Tl、Ti、V、Zn）标准混合标液， 100 µg/mL，500mL，1瓶

单元素Ca标准样品溶液（10000 µg/mL， 100mL）1瓶；

单元素Mg标准样品溶液（1000 µg/mL， 100mL）1瓶；

单元素Nd标准样品溶液（1000 µg/mL， 100mL）1瓶；

单元素B标准样品溶液（1000 µg/mL， 100mL）1瓶；

单元素Sr标准样品溶液（1000 µg/mL， 100mL）1瓶；

3.2. 超纯水仪，1套:

3.2.1超纯水主机及标准配件包；

3.2.2带显示屏的取水手臂及链接组件；

3.2.3初纯化柱2套；

3.2.4精纯化柱2套；

3.2.5终端除菌过滤器2套；

3.3.百万分之一天平1台

3.4.亚沸酸纯化器，2套:

3.5. 大容量离心机，1台:

3.5.1 大容量离心机主机 1台；

3.5.2  A-4-62水平转子；

3.5.3 15/50ml锥形管适配器；

3.5.3 15ml样品管（1000个/包）， 2包。

3.6. 微型离心机，1台;

3.6.1  离心机主机1台；

3.6.2  FA-24×2 角转子24×1.5/2.0 mL 离心管适配器1个；

3.6.3 1.5ml 离心管（1000个/包），5包。

3.7. 烘箱，1台;

3.8. 实体显微镜，2套:

3.8.1 标准配置显微镜主机（含底座、双目观察筒、目镜、物镜、黑白双面载物板）；

3.8.2 标准配置单导管背篓式LED冷光源及连接配件（含灯箱、柔性光导管，光纤导管夹持器、聚光器和电源线）。

3.9. 超声波清洗机，1台:

3.9.1主机；

3.9.2 原厂清洗网篮；

3.9.3原厂降音盖。

3.10. 恒温磁力振荡器，2台:

3.11. 移液器（枪），4规格，共20支（套）:

3.11.1单通道， 0.5-10µL， 2支

3.11.2单通道， 10-100 µL， 8支；

3.11.3单通道， 100-1,000 µL， 8支；

3.11.4单通道， 0.5-5 mL， 2支；

四．售后服务

4.1. 供应商提供仪器的现场安装调试（包含气路、水路管道穿行密封）并达到投标书要求的参数指标，如达不到，不予验收通过；

4.2. 质谱仪质保期自安装验收通过起1年，其他设备自安装验收通过后1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费

4.3. 提供一次免费移机、安装调试（5年内）。

五、 交货地点：南京

六、 交货日期：合同签订后120天。