中国科学院南京土壤研究所

稳定性同位素质谱仪及辅助设备

采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210360991

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年6月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性同位素质谱仪 | 1台 | 详见具体技术规格 |
|  | 元素分析仪 | 1台 |  |
|  | 多用途样品制备装置 | 1台 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

稳定性同位素质谱仪及辅助设备

一、稳定性同位素质谱仪

1. 主要用途、功能及特点

该仪器主要用于环境样品中轻元素的元素总量及同位素比值的精确分析，配备多种样品制备设备和接口，具有检测灵敏度高，线性和稳定性优异等特点。

2. 配置要求

2.1 稳定性同位素质谱仪：1台，用于C、H、N、O、S同位素丰度比值高精度测定的质谱仪；

2.1.1 离子源：需采用EI源，具有高灵敏度、自校准的特点，离子源参数可通过数据系统进行手动或自动设定，加速电压不低于3kV；

2.1.2 离子源室：采用无焊接一体成型设计，并有烘烤装置可烘烤，可有效清除水分和有机物，降低记忆效应和本底，离子源内烘烤温度：≥90℃；

2.1.3 真空系统：应由计算机控制、自动防故障的涡轮分子泵，并且串联有抽速超过5L/s旋转前级泵组成，且真空系统为风冷，在电源和真空有故障时能自动保护，在仪器的面板上应可以显示分析器真空状态；

2.1.4 磁铁固定到单片分析器上，取代传统飞行管，提高灵敏度，磁铁由工厂精确安装，不需要现场安装和调整磁铁，离子源，飞行通道，接收器和放大器的位置；

2.1.5 离子透镜：需采用优质聚焦扇形电磁铁，对所有离子束都能达到近100%的传输率；

2.1.6 万用三杯接收器：由若干窄缝和宽缝法拉第杯接收器组成并同时采集离子束，能实现CO2/N2O (44, 45, 46), O2(32, 33, 34), N2/CO(28, 29, 30), NO(30, 31, 32)，SO2(64, 66)和H2(2,3)的检测。应采用高稳定度、低噪声放大器(FET)用于离子流测定。放大器线性范围应不低于50V。且信号值达到满标50V时，法拉第杯接收器产生电流应不低于160nA。可由计算机控制切换不同高阻来切换放大倍数；

#2.1.7 配置H/D接收器：独立的H2接收器和HD接收器，用于测定氢同位素比；内置3He过滤器，消除HD+以外所有离子的干扰；

2.1.8 需配备用于数据采集处理和仪器控制的多任务软件。控制软件具有以下功能：离子源电压及参数的软件控制；自动聚焦和离子源设定存储；计算机切换放大增益；可显示所有相关的系统参数；具有开放式软件结构用于用户提供的装置；软件包提供了仪器控制、数据采集、数据处理和离线数据评价的所有应用模块。

2.2 连续流万用接口：1台

2.2.1 万用接口功能包括：所有参考气体的智能连接、自动样品识别、样品气体和参考气体信号强度的自动匹配；

2.2.2 可以同时连接5路参考气：C／N、O／H的连续测定，不需要交换气路，方便操作，节约气体；

2.2.3 参考气自动稀释：根据样品气的信号强度，将参考气自动稀释至任意预设的信号强度，以获得最高的同位素比测定精度；

2.2.4 万用接口可以同时连接两个高流量和一个低流量前处理装置，可以实现前处理装置间的自动切换，减少仪器待机时间，提高样品通量；

2.2.5 具有自动测定H3+因子与自动校正功能，可以在样品序列的前、后、进行中的任何时机自动监视H3+因子与校正。

2.3 配备不间断电源1台，支持功率15KVA，支持时间1h；

2.4 配备空气压缩机1台，可满足仪器气动控制需要；

3. 主要技术参数

#3.1质量数范围1-80 dalton，加速电压3kV；

#3.2质量分辨率：10%峰谷时，CNOS m/Δm≥110；

*3.3绝对灵敏度：≤1500分子/离子（连续流进样模式）；

*3.4离子源线性：≤0.02‰/nA；

#3.5系统稳定性：＜10ppm；

3.6 H3+校正因子：＜10ppm/nA；H3+校正因子稳定性：＜0.03ppm/nA/h；

*3.7应采用高稳定度、低噪声放大器(FET)用于离子流测定，且测定CO2 m/z 44信号值达到满标50V时，法拉第杯接收器产生电流应不低于160nA；

#3.8有效磁场半径：不小于15cm。

4. 安装调试及售后

4.1设备安装、调试和验收：仪器到货之后一年内进行安装，保修期时间以仪器正式验收日期为准开始计算；

4.2 技术培训：在安装半年内或应用户指定时间要求为用户开设高级培训课程，培训内容为仪器原理、基本操作、方法应用等；

4.3 保修期：3年。

5. 交货地点与日期

5.1 交货地点：中国科学院南京土壤研究所；

5.2 交货日期：合同签订后3个月内。

二、元素分析仪

1. 主要用途、功能及特点

该仪器主要用于固体样品中轻元素含量的精确分析，通过专用接口与稳定性同位素质谱联用，可用于固体样品中碳、氮、硫元素的同位素比值快速同时测定。

2. 配置要求

2.1 元素分析仪与稳定同位素比质谱仪联用，精确和准确测定固体样品中的C、N、S同位素比值，同时配备TCD热导检测器可以获得元素百分含量；

#2.2 配备双反应炉，分别为氧化炉与还原炉；分离装置：GC气相色谱法分离柱；检测器：TCD；

#2.3 程序升温GC用于C，N，S，可以在2min以内快速升温到达预设温度，得到高灵敏度峰高信号和尖锐色谱峰形，节省分析时间，10分钟内完成一次NCS分析；

2.4 带有大于60位固体自动进样器；

2.5 配备CN分析3000次以上的消耗品。

3. 主要技术参数

3.1分析模式：CN，S，CNS；

#3.2测量精度：13C：(50μgC)：≤0.1‰；13C：(小微量样品5μgC)：≤0.2‰；15N：(50μgN)：≤0.15‰；15N：(小微量样品10μgN)：≤0.4‰；34S：（50μgS）：≤0.2‰；C：＜0.1%(RSD)；N：＜0.1%(RSD)；S：＜0.1%(RSD)。

3.3 检测限：C≤1μg，N≤3μg，S≤1μg。

4. 安装调试及售后

4.1设备安装、调试和验收：仪器到货之后一年内进行安装，保修期时间以仪器正式验收日期为准开始计算；

4.2 技术培训：在安装半年内或应用户指定时间要求为用户开设高级培训课程，培训内容为仪器原理、基本操作、方法应用等；

4.3 保修期：3年。

5. 交货地点与日期

5.1 交货地点：中国科学院南京土壤研究所；

5.2 交货日期：合同签订后3个月内。

三、多用途样品制备装置

1. 主要用途、功能及特点

该仪器主要用于气体样品中特定含碳、含氮组分的自动稀释及纯化，通过专用接口与稳定性同位素质谱联用，可用于气体样品中痕量含碳、含氮组分的碳、氮同位素比值测定。

2. 配置要求

2.1配备100μL定量环进样系统，并可由软件控制在单次采样时多次定量环进样，连续采集样品片段；

2.2 具有自动峰高认定和自动稀释功能，以获得最大的样品量动态范围；

2.3 配备大于50位、用户可编程的自动进样器及双孔针气体采集系统进行稀释和置换样品气体；

2.4 配备等温气相色谱仪（GC），配备PoraPLOT Q弹性石英毛细管柱和活动分流接口。

3. 主要技术参数

#3.1峰高3V时，CO2内精度：13C≦0.06‰、18O≦0.08‰；线性：13C≦0.02‰/nA、18O≦0.02‰/nA（n=10）；

#3.2使用含有0.3%CO2的氦气作为样品，外精度：13C≦0.08‰、18O≦0.08‰(n=5)。

4. 安装调试及售后

4.1设备安装、调试和验收：仪器到货之后一年内进行安装，保修期时间以仪器正式验收日期为准开始计算；

4.2 技术培训：在安装半年内或应用户指定时间要求为用户开设高级培训课程，培训内容为仪器原理、基本操作、方法应用等；

4.3 保修期：3年。

5. 交货地点与日期

5.1 交货地点：中国科学院南京土壤研究所；

5.2 交货日期：合同签订后3个月内。