粉末X射线衍射仪(含兼用Ag靶光源)

1 设备名称：

粉末X射线衍射仪(含兼用Ag靶光源)

2 数量：

# 1套

3 设备用途说明：

用于粉末X射线衍射和实验室X射线谱学。

4 技术要求及参数

详见：技术性能指标表

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | X射线衍射仪（含光学平台） | 套 | 1 |
| 1 | X射线发生器 | 套 | 1 |
| 2 | 测角仪 | 套 | 1 |
| 3 | 循环制冷系统 | 套 | 1 |
| 4 | 记录控制单元 | 套 | 1 |
| 5 | 高压变压器 | 台 | 1 |
| 6 | 高压电缆 | 根 | 1 |
| 7 | X射线管(钼靶) | 只 | 1 |
| 8 | 石墨弯晶单色器 | 套 | 1 |
| 二 | 软件功能 | 套 | 1 |
| 1 | 仪器控制软件 | 套 | 1 |
| 2 | 物相定性、定量分析软件 | 套 | 1 |
| 3 | 数据处理及精修软件 | 套 | 1 |
| 4 | 衍射数据卡片 | 套 | 1 |
| 5 | 晶体结构数据库 | 套 | 1 |
| 三 | 其他配置 | 套 | 1 |
| 1 | 光学平台 | 台体 | 套 | 1 |
|  |  | 平台 | 套 | 1 |
|  |  | X射线管 （银靶） | 只 | 1 |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 1 |
|  |  | 平移、升降台 | 套 | 1 |
| 2 | 品牌计算机 | 套 | 1 |
| 3 | 激光打印机 | 套 | 1 |
| 4 | 说明书、装箱单、合格证 | 套 | 1 |
| 5 | 备品备件 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

签订合同并收到预付款的2个月内交货

- 交货地点：

化学与精细化工广东省实验室指定项目现场

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | X射线衍射仪主要用于粉末、块状或薄膜样品的物相定性、定量分析、晶体结构分析、材料结构分析、晶体的取向性分析、宏观应力或微观应力的测定、晶粒大小测定、结晶度测定等。用于实验室X射线谱学。 |
| 2 | 性能指标 | 一、X射线衍射仪（含光学平台） |
|  |  | 1、X射线发生器部分： 1.1最大输出功率：5kW； 1.2 X光管电压：10～60kV；1kV /Step 1.3 X光管电流：2～80mA; 1mA /Step 1.4 输出稳定性：≤0.005％； 1.5 高压电缆：介电电压：100kV #1.6保护功能：有kV过高、kV过低、mA过高、mA过低、无水、X光管超温保护、整机过流保护、X光管功率保护等功能。 *1.7 X射线管1： 1.7.1 Mo金属陶瓷靶。 1.7.2功率：2.4kW; 使用1.6kW可连续24小时正常运行。 1.7.3焦点尺寸：0.4×0.4mm。 *1.8 X射线管2： 1.8.1 Ag靶。 1.8.2功率：1.5kW; 使用1.2kW可连续8h正常运行。 1.8.3焦点尺寸：0.4×0.4mm。 *1.9、防护标准：防护标准必须达到《GBZ115-2002X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》中的规定。 必须取得省环保局或者省级以上相关部门颁发的辐射安全许可证。X射线泄漏量≤0.1μSv/h。 此防护标准适用于整个设备，既同时适用于光学平台处的Ag/Mo靶以及衍射仪处的Ag/Mo靶。 |
|  |  | 测角仪部分： 2.1（θs-θd）立式测角仪 *2.2扫描范围：-30～160°， 2.3扫描速度：0.0012～120°/min； 2.4 最小步进角度：0.0001°； 2.5 2θ角重复精度：0.0001°； |
|  |  | #3、记录控制单元部分：（采用触摸屏及PLC控制） 3.1计数器： 3.1.1能谱分辨率：≤50%； 3.1.2最大线性计数率：1×107CPS, 3.1.3 计数器高压：0～2100V连续可调； 3.1.4 计数方式：PLC自动控制微分、积分方式的转换，自动PHA,死时间校正； 3.2 探测器高压稳定度：优于±0.005％。 |
|  |  | 4、循环冷却水装置： 4.1工作电压：AC220V,50HZ； 4.2 冷却水流量：16-40L/min, 4.3 数字显示水温，有自动控制及保护报警装置。 4.4 循环装置的启动和停止，可实现手动控制和计算机自动控制。 4.5 工作范围：0～50℃，控温精度±0.5℃。 |
|  |  | 5、石墨弯晶单色器： 5.1反射本领η≧28% 5.2晶体表面可倾斜 ±2度 5.3嵌镶度≦0.55 |
|  |  | 二、软件功能 |
|  |  | 控制软件： 1．可在WindowsXP系统下运行的全中文界面，可自动控制X射线发生器的管电压、管电流的升降及光闸和X光管的老化训练等。 2．自动控制衍射仪系统作连续扫描或阶梯扫描，同时进行数据采集，自动保存数据等功能，可控制测角仪步进和步退，对测角仪进行调整和2θ校准等功能。 |
|  |  | 数据处理及精修软件： 1、平滑，扣除背底, Kα2剥离； 2、寻峰(标d值，2θ强度，半高宽，标2θ值,显示全部参数等多种衍射峰表示方法； 3、改变采样步长；去除杂峰、干扰峰；d值、峰位修正； 4、求积分面积、积分宽度、半高宽；谱图对比、谱图合并等； 5、在谱图任意位置插入文字；两种游标方式(小游标、大游标)； 6、多种缩放功能，多种坐标方式(线性坐标、对数坐标、平方根坐标)； 7、图片放入剪贴板，直接在Word或Excel中粘贴； 8、晶胞测定、二类应力计算、衍射线条指标化、多重绘图、3D绘图，衍衍射数据校准等功能。 |
|  |  | 三、其他配置 |
|  |  | 计算机：双核CPU RAM4G硬盘500G 22英寸液晶显示器 |
|  |  | 激光打印机：A4 幅面激光打印机 |
|  |  | *可定制光学平台 台体：3.2米*2.3米*2.6米； 平台：2米*2米； 3、可拆卸成小模块方便进出1.64m*2.115m 的实验室门； 4、高压电缆； 5、包括可定制的平移、升降台； |
|  |  | 四、设备日后可升级扩展功能 |
|  |  | 高温附件、低温附件、织构应力、薄膜、小角、纤维等等 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.进口品牌厂家同时在国内设有经工商行政注册备案的驻华分支机构及其售后服务团队和代理商及其售后服务团队，且售后服务人员取得厂家培训合格的认证资格证书，以实现日后在售后服务工作中的双重保障。 |
|  |  | *2.设备具有辐射安全许可证。 |
|  |  | 3.在本省设有厂家授权的售后服务机构并配备相关技术人员，产品配备驻当地工程师，售后维修中心2名以上工程师具有工厂认证资质，并提供证书。 |