中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心微区微量元素原位分析平台采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G190220378

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年4月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能X射线光电子能谱仪 | 1套 | 合同生效后6个月内 | 兰州机场 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。交货期如与具体技术规格不一致，则以具体技术规格为准。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、多功能X射线光电子能谱仪

一、主要用途：多功能X射线光电子能谱仪广泛应用于测试分析矿物/土壤、无机/有机化合物、合金、半导体、聚合物、玻璃、陶瓷、动植物和生物材料，以获取样品表面10 nm厚度内的元素结构信息，既可进行微区元素化学形态、分布特征，以及深度剖析、高分辨成像等方面的原位分析，又能揭示岩石矿物和功能材料显微结构与微区化学组成之间的内在联系。近年来，多功能X射线光电子能谱仪的技术升级使其可同时实现元素价态分布成像、离子散射和反射电子能量损失谱等测试分析功能，是进行岩石矿物微区元素原位分析最精细、最准确的有效手段和关键设备。

二、工作环境：2.1 环境温度：18-28℃；2.2 相对湿度 20-70%；2.3 电源：230V，-10%，+6%, 16A 50Hz；

三、技术指标：

3.1  真空系统：

3.1.1* 分析室腔体：≥5 mm纯μ金属球形分析腔；

3.1.2  分析室真空系统：≤1.0 × 10-7 Pa；

3.1.3  独立的快速进样室；

3.1.4  超高真空监测装置；

3.1.5  进样方式：磁浮式无摩擦进样杆进样或全自动进样；

3.2  样品台系统：

3.2.1  样品台：五轴联动样品台；

3.2.2  样品停放台；

3.2.3* 配备真空样品转移仓；

3.3  Al单色化X射线源：

3.3.1  X射线源：单色化Al Kα X射线源，≥12个Al靶工作点，石英晶体单色器；

3.3.2# 微区成像：最小束斑直径≤ 20μm，并在20μm～900μm区间内连续可调，调节步长≤10μm（需提供软件界面截图证明文件）；

3.3.3  能量分辨率：相对于Ag3d5/2谱峰，半峰宽≤0.45 eV；

3.3.4  灵敏度：2 Mcps@1.0 eV；

3.3.5  具有快速成像功能；

3.4  能量分析器：

3.4.1  能量采谱分析器：180ο半球能量分析器；

3.4.2# 能量扫描范围0～4000 eV（需提供软件界面截图证明文件）；

3.4.3# 通过能范围0~320eV，并连续可调，调节步长≤1 eV（需提供软件界面截图证明文件）；

3.4.4  能量传输透镜：静电透镜或/和磁透镜；

3.5  探测器：≥128微通道板探测器；

3.6  荷电中和系统：包括电子中和及离子中和；

3.7  刻蚀系统Ar离子，0.5~4keV可调；

3.8  样品观察和调整：变焦显微显示系统，彩色显示器；分析室具备观察视窗，装备防X射线玻璃；

3.9  离子散射谱（ISS）：1 keV He离子作用于清洁金表面，能量分辨率≤ 12eV时，灵敏度≥15,000 cps/nA；

3.10  反射电子能量损失谱装置（REELS）能量分辨率为0.5eV时，灵敏度应≥1000kcps（需提供软件界面截图证明文件）；

3.11* 原位高低温样品台

3.12  谱仪控制和数据处理：

3.12.1  谱仪控制：可视化操作分析软件；

3.12.2# 数据处理：软件集成的完整在线XPS、AES数据库（需提供软件界面截图证明文件）；

3.13* UPS紫外光电子能谱（UPS）

3.14  工作站：预装数据采集和处理软件包；

3.15  消耗品备件：一套；

3.16  辅助设备

3.16.1  不间断电源：保证两小时不间断供电；

3.16.2  循环水冷机；

四、配置清单

| 配置列表 |
| --- |
|  | 序号 | 项目 |
| 标准配置 | 1 | 微聚焦单色化Al靶 |
|  | 2 | 能量分析器组件 |
|  | 3 | 荷电中和组件 |
|  | 4 | XPS成像组件 |
|  | 5 | 五轴样品台 |
|  | 6 | 样品观察系统 |
|  | 7 | 紫外光电子能谱（UPS）组件 |
|  | 8 | 前级制备室（含独立真空系统） |
|  | 9 | 自动烘烤系统 |
|  | 10 | 仪器控制及数据处理软件 |
|  | 11 | 消耗品备件包 |
| 选配配置 | 12 | 离子散射谱（ISS）组件 |
|  | 13 | 反射电子能量损失谱（REELS）组件 |
|  | 14 | 原位控温样品台 |
|  | 15 | 真空样品转移仓 |
|  | 16 | 循环水冷机 |
| 辅助设备 | 17 | UPS不间断电源 |

五、服务需求

保修要求：验收后整机质保2年；

维修要求：接到故障报告，2小时内技术支持响应，2天内工程师到达现场维修；

培训要求：提供安装培训、应用培训各一次，每次培训时间不少于一周；

其他要求：不涉及硬件升级的情况下，终生免费升级仪器控制和数据处理软件。