制备色谱/三重四极杆质谱联用仪

一、工作条件：

电源：220V，50Hz。

温度：15 °C - 30 °C

相对湿度：30% - 70%

二. 设备用途：该系统在质谱引导下短时间可获得待测样品的大量化学信息，使得目标明确，然后利用制备型液相色谱直接制备得到纯化合物。主要用于资源植物功能分子的快速分析、制备，有机合成化合物的分离纯化、代谢产物的靶向分离和生物标记物的测定等方面。

三. 技术规格：

（一）、系统组成：

1、制备液相系统；

2、三重四极杆质谱系统；

3、计算机工作站和软件系统；

4、其它附件

（二）、技术参数：

1、制备液相系统

1.1 二元高压制备泵

1.1.1 高压二元梯度泵，单泵流速：0.5 - 150 mL/min

1.1.2 泵压力范围：0 ( 40 MPa

1.1.3 流速准确度：±1.0%

1.1.4 #流量精密度：< 0.1% RSD

1.1.5 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

1.1.6 梯度组成准确度：±1%

1.1.7 pH范围：1-10

1.1.8 全自动漏液感应装置

1.1.9 泵密封自动清洗

1.1.10 分析、制备独立流路，可根据实验选择大小流径

1.2 全自动进样和收集系统

1.2.1 #可实现从分析到制备再到馏分分析的全自动化过程，集样品自动进样和自动收集功能一体

1.2.2 进样体积：分析最大100 μL，制备进样最大达125 mL

1.2.3 制备进样量：10 mg – 5 g

1.2.4样品容量：可放置15个微型板；可放置≥ 72位（1.5 mL样品瓶）；可放置448个试管

1.2.5 交叉污染：≤ 0.05%

1.2.6 进样循环时间：≤ 30 sec

1.2.7 独立的进样针与收集针

1.2.8 全自动收集系统，可按紫外峰强度、峰宽、保留时间，峰纯度、分子量等进行收集

1.2.9 样品收集: 可放置 13 mm、16 mm和25 mm试管等的馏分收集架

1.3 色谱柱

1.3.1 C18 制备柱1套（19 × 250mm, 5 μm, 含保护柱卡套、保护柱芯）

1.3.2 C18 半制备柱2套（10 × 250mm, 5 μm, 含保护柱卡套、保护柱芯）

1.3.3 C18分析柱1套（2.1 mmi.d. × 100 mm, 5 μm）

1.3.4 C18分析柱2套（2.1 mmi.d. × 100 mm, 1.7 μm）

1.4 分流器：分流比1000:1

1.5 二极管阵列检测器

1.5.1 光源：氘灯

1.5.2 波长范围：190 ~ 800 nm

1.5.3 波长准确度：≤ 1 nm

1.5.4 波长精密度：≤ 0.1 nm

1.5.5 基线噪音：< 0.6 × 10-5 AU

1.5.6 基线漂移：< 0.5 × 10-3 AU/h

1.5.7 检测池：配备分析制备流通池，在分析或制备过程中不必更换

2、三重四极杆质谱系统

2.1 *三重四极杆质量分析器，质量范围m/z：10 - 2000 amu

2.2 灵敏度

2.2.1 ESI源正离子模式：1pg 利血平，m/z 609-195, 信噪比S/N ( 20000:1

2.2.2 ESI源负离子模式：1pg 氯霉素，m/z 321-152, 信噪比S/N ( 10000:1

2.2.3 重复性：氯霉素，重复6次进样，CV < 3%

2.3 分辨率：2.5M（半峰宽 ≤ 0.4Da）

2.4 质量稳定性：平均标准偏差≤ 0.1 Da/ 24h，全质量范围偏差 ≤ 0.01%

2.5 一次进样可完成 >15000组MRM的同时分析而不损失灵敏度

2.6 扫描速度：(10000 amu/sec, 步进0.1 amu

2.7 动态线性范围：> 106

2.8 离子源和进样系统

2.8.1 #配置ESI/APCI复合离子源，一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测，ESI和APCI切换速率 ≤ 20 mesc

2.8.2 离子源具有双控温区域，离子源可加热650度或以上，提高脱溶剂化效果

2.8.3 *离子源传输部分采用锥孔设计，不使用毛细管接口，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，无需卸真空，降低使用成本

2.8.4 内置全自动注射泵和直接进样瓶2个以上，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物

2.8.5 可配固体样品直接进样离子源：样品无需前处理、无需色谱分离，可进行固体、液体样品表面直接离子化进样

2.8.6 待机过程，不消耗氮气

2.9 检测器：光电倍增器

2.10 真空系统：提供机械泵、涡轮分子泵，提供自动断电保护功能

3、软件系统和计算机工作站

3.1 仪器参数的检测及校正功能

3.1.1 系统参数的检测及其预警

3.1.2 自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）

3.1.3 自动生成SIR方法

3.1.4 检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确

3.1.5 监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康

3.2 目标化合物分析软件

3.3 定量软件

3.4 QC自动监测软件

3.5 #软件包括仪器调节、数据采集、数据处理，可同时控制质谱及液相主机及检测器

3.6 能建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正，需能够完成自动的条件配置

3.7 #具备完全独立的纯化软件系统，能自动对色谱峰进行切割、区分，同时可采用分子量及紫外光谱纯度、保留时间或模拟信号等设定多种收集触发模式进行收集设置

3.8 具备溶剂及总流速监测功能

3.9 具备自动延迟时间设定

3.10 具备系统自动保护及运行终止功能

3.11 具备馏分混合功能

3.12 具备相同馏分自动收集在同一收集管功能

3.13 具备紧急收集功能

3.14 支持多种检测器联用，可以控制多种收集器

3.15 品牌主流电脑原装工作站一套

3.16 软件终生免费升级，且可免费升级相关谱库

4、技术资料要求

4.1 中文或英文设备操作手册、安装手册、维护维修说明书或服务手册1套

4.2 中文或英文申报安装、调试、验收规范1套

4.3 出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证

4.4 设备所需的场地及环境要求

4.5 设备维护维修必须的结构原理图以及其他维护维修必须的技术图纸各1套

4.6 如果设备有工作软件，须提供中文或英文工作软件说明书1套

四. 产品配置要求：

符合三（二）技术参数要求的制备型色谱/三重四级杆质谱联用仪整机一套

五. 附件、备件及消耗品（国内采购）

电脑打印机、6KV UPS（2小时）不间断电源一台、氩气钢瓶及减压阀、抽湿机一台

六. 设备安装、调试和验收

1 卖方应在招标完成后,一周内向买方提供安装仪器的实验室的要求，以便买方及时按要求对实验室进行装修，如有必要，合同生效后及时到用户实验室现场进行预安装检测。

2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收,仪器安装调试时间约1周。

3 开箱验货：厂家安装、调试的仪器设备，应待供货方到达安装现场后，共同开箱，共同完成数量与质量的验收工作。

4 供应商应提供详尽仪器使用说明书或操作手册

5  培训：仪器安装调试后, 卖方具有植物学专业背景的应用专家在用户所在地对用户技术人员进行为期1周的现场操作培训, 培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作（特别针对植物样品）、数据处理、仪器日常维护等。另外, 卖方为买方提供两个免费的名额（差旅费、住宿费全免），参加卖方在国内举办的用户培训班或用户交流会。

6 #卖方对系统(包括合同项下所有主机及部件)提供至少3年保修服务，保修期从买方按上级主管部门有关要求组织的仪器技术验收合格、双方签署验收报告之日算起。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用均由卖方承担，因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。

7 卖方承诺在广州地区有固定维修站，并配有原厂专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。对买方的服务申请在24小时之内给以响应, 工程师在三个工作日内到达服务现场。

8保修期过后，卖方承诺对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘的各种配件。