第1包 X射线荧光光谱仪

1、设备用途

本仪器要求采用波长色散X射线荧光光谱分析法对固废材料、土壤、岩矿、电子材料、煤灰、污泥、植物等固废等样品进行的定性分析、定量分析、无标样分析，还可对不规则样品中常量和微量化学元素进行快速定量和定性分析。

2、工作条件

2.1 环境温度：15-28℃

2.2 相对湿度：75%以内

2.3 适用电源：单相220V、三相380V、 50Hz

2.4 地线要求：10欧姆以上，单独地线

3  主要技术规格参数

3.1 仪器主机系统

3.1.1元素分析元素范围 ：O-U ，含量范围：ppm-100%。分析样品范围：固体、粉末、不规则样品。

*3.1.2 X-射线管为上照射方式，可避免粉末样品对X光管的污染。

3.1.3高频固态高压发生器

3.1.3.1输出功率：≥4KW(可满功率运行)。能够根据元素的含量进行非等功率切换，电流、电压的调节由计算机控制。稳定度：对外电路波动1％时，稳定度：≤±0.0002%

3.1.4 X-射线管:满载功率：≥4KW

3.1.4.1陶瓷复合材料Rh靶超尖锐X-射线管，最大电流：≥150mA，最大电压：≥60kV。

#3.1.5 高强度超薄型铍窗：≤30µm。

3.1.6具有测角仪和真空室的温度稳定控制系统，控温精度：温度变化≤±0.5℃。

3.2 进样系统

*3.2.1 外部样品进样器：≥24位X-Y模式机械手自动进样器，配置直径30mm样品盒≥14个，直径20mm、10mm、5mm样品盒各≥2个。

#3.2.2 样品室内机构：平行双位样品装载交换，具有预抽真空室和分析室，具有样品自旋机构。

3.3 真空系统：样品预真空室和分析室为双真空泵、双真空系统。

#3.3.1具有APC真空自动稳定系统：真空泵+变频器+真空自动稳定系统。

3.4 光学系统

3.4.1 滤光片：配有≥4块滤光片。

3.4.2光学狭缝：配置轻元素、重元素分析用标准狭缝和高分辨率狭缝。

3.4.3 六位自动视野限制光阑：直径Φ35、30、20、10、1、0.5mm。

3.5.微区分析与微小样品分析

#3.5.1仪器内部ｒ-θ可移动样品台：可将测量位置平移到X光强最强处。

3.5.2 仪器内置CCD样品可视机构，具有Mapping功能

3.5.3配备≤500 微米小样品分析附件。

3.6 测角仪系统

3.6.1 θ-2θ两轴独立驱动测角仪：角度停止再现精度≤1/10000°。

3.6.2 10位分光晶体自动交换机构

3.6.3 分析晶体：配置包括LiF-200晶体、PET、Ge 晶体/人工累积膜晶体在内的≥5块分光晶体，满足从O到U所有元素的测试。

3.7 探测器系统：

3.7.1 高计数率探测器

3.7.1.1重元素用：闪烁体计数器(Ti-U)，记数线性≥1500kcps ；

3.7.1.2轻元素用：流气正比计数器(Be-Zn)，记数线性≥2500kcps

3.7.1.3自动衰减器系统：IN-OUT自动切换(衰减率1/10)

3.7.2 F-PC应具有自动芯线清洗机构:ACC自动清洗。

3.7.3 PAS自动调整脉冲高度系统

3.8特殊样品分析附件；

#3.8.1 检测下限可达ppb级的液体样品分析用超载体膜（≥100枚）

#3.8.2 润滑油用固化剂（可将润滑油固化后在真空下测量微量金属元素）

3.9配备仪器校正用标准样品和无标样分析数据库校准用标准样品。

4、运行在Windows10环境下全中文模板式操作软件

4.1 定性分析软件：自动鉴定分析功能，包括平滑,扣背景。

4.2 定量分析软件

4.3 无标样分析软件及各种校正软件包：配备无标样分析匹配数据库。

4.4 定精度快速分析软件包

#4.5 散射线基本参数法软件包（用于含无机物较多的样品中有机元素无标样分析）

4.6 多层薄膜测量软件（最大10层，40种成分）

#4.7 定量散射线基本参数法软件（用于粉末压片法分析矿物样品）

4.8 EZ扫描,应用模板

4.9 维护功能

5、仪器控制和数据采集系统

5.1 分体式外循环水冷机一台；

5.2 Dell i5计算机 内存：8G，硬盘：1T；22英寸彩显；Hp 激光打印机一套。

5.3 专用工具一套。

5.4 中文用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书各2套。

6、售后服务与培训：

6.1到货后30天内，厂家的中国工程师负责仪器的安装和调试。

6.2 仪器设备出现故障时，供货方得到通知后4小时内必须响应，3日内派维修人员到达用户现场维修。

6.3 培训：仪器安装前，厂家中国分支机构邀请用户2名操作人员，到其在国内设立的培训中心接受为期3天的免费培训，内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等；仪器安装调试结束后，不少于2日的现场技术培训。包括仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析仪器理论、上机操作及建立标准曲线等内容。

6.4保修期：仪器主机保修期为从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修为12个月或仪器发货后15个月。

7、X射线安全性：安全防护符合中国环保III类射线装置安全标准，满足中国X射线衍射仪和荧光仪卫生防护标准GBZ115-2002规定。具有国家环保部门颁发的辐射安全管理豁免许可。

8、质量管理：按照ISO9001,ISO14001国际标准管理制造。并随机提供厂家的产品检查合格证书。

9、仪器验收：按厂家出厂标准测定仪器各项参数验收的同时，仪器的精密度、稳定性、X射线计数率、探测器能量分辨率、仪器计数线性等指标鉴定执行中华人民共和国国家计量检定规程JJG810-93中规定的方法。达到规定的A级标准。

10. 订货数量：1套。

11. 目的港： CIP北京机场。

12. 交货日期：合同签订后4个月内交货。

第2包 全二维气质联用仪

1．工作条件：

1.1工作电压：220V ±10%，单相

1.2工作温度：15-35℃

1.3相对湿度：小于80%

2．设备用途：

利用气相色谱全二维的分离能力，可以对多达上千种的组分进行分离，并通过三重四极杆质谱检测器进行定性定量检测，实现对多组分组成的混合样品分析。全二维利用液氮制冷捕集方式，满足C3组分及3以上碳数组分的捕集能力，从而满足复杂化合物的分离分析，如天然产物、香精香料、石油样品、环境样品等复杂基质的分析要求。

3．技术规格：

3.1	调制器：，由一个连续冷喷射流和脉冲热喷口组成，将捕集的色谱柱1的流出物再加热释放到色谱柱2。

3.2	热喷口温度: ≥460℃。

*3.3冷喷口温度：≤-150℃。

3.4	调制周期：1秒～32秒。

3.5	台式热交换杜瓦瓶: 5L。

3.6	液氮液位控制器：两个带独立控制点A点和B点的自动液位控制器，液位低至B点时阀自动充电，直至液氮位上升至A点。

3.7	灵敏度：EI Scan:1pg OFN, S/N ≥ 1500（氦气做载气），采用30米毛细柱进行验收。

*3.8	EI MRM:100fg OFN（272→222）, S/N ≥ 18000 ，采用30米毛细柱进行验收。

3.9	质量数范围: 2 ～ 1080 u。

#3.10	IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤4fg。

3.11	分辨率：0.5 ～ 3.0u，可调。

#3.12	最大扫描速度：≥18,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，软件支持显示扫描速度数值。

3.13	最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms。

3.14	最大MRM速度：850通道/sec。

3.15	最大离子监测通道数：≥16ch/1 event。

3.16	离子源EI离子化能量：10 ～ 180eV。

3.17	离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃。

3.18	灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）。

3.19	双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。

3.20	离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。

3.21	维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。

3.22	配备预四极的高精度全金属钼四极杆。四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。

#3.23	预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点。

#3.24	四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。

3.25	碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。

3.26	扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。

#3.27	支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。

3.28	检测系统：二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统。

#3.29	真空系统：高真空＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。

*3.30	标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。

3.31	柱温箱操作温度范围：室温以上2℃～450℃。

3.32	标配柱箱升温速率：±120℃/min，以0.01℃/min增加。

3.33	程序升温的阶数：32阶33平台。

3.34	温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。

3.35	气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。

3.36	具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。

3.37	柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。

3.38	分流/不分流毛细管进样口:压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定,配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能。

#3.39	支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能。

3.40	进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。

3.41	流量设定范围：0 ～ 1250mL/min。

3.42	仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口,以及4个其他检测器，便于后续仪器扩展。

3.43	液体自动进样器：≥150位样品盘。

3.44	具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

3.45	保留时间重复性：<0.001min。

3.46	峰面积重复性：<1% RSD。

3.47	配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。

3.48	数据处理系统：GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。

3.49	具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。

3.50	工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。

#3.51	支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。

3.52	支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。

3.53	专门为GC×GC设计的定性-定量软件，全面支持GC×GC数据分析。自动执行峰检测,自动基线校准。

3.54	多模式可视化效果，所得结果可以显示为不同角度的3D立体图、2D平面俯瞰图及传统一维图。

3.55	支持GC×GC-MS数据进行快速筛选分析。

#3.56	须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

4．产品配置要求

4.1	气质联用仪主机     1台

4.2	 EI离子源          1个

4.3	 机械泵            1个

4.4	 液体自动进样器    1个

4.5	 全二维调制器      1个

4.6	全二维分析软件    1个

4.7	液氮监视器        1个

4.8	气质工作站软件   1套

4.9	高压液氮罐175L    1套

4.10	低压液氮罐175L   1套

4.11	氩气1瓶，包括钢瓶及匹配双级减压阀   1套

4.12	氦气1瓶，包括钢瓶及匹配双级减压阀   1套

4.13	 NIST谱库         1个

4.14 耗材（灯丝2包，泵油2桶，隔垫50个，压环20个，分流衬管5个，不分流衬管5个，进样针2根，过滤器1个，样品瓶100个等）    1批

5.  技术文件：

随机提供设备的原厂操作手册、维护手册、服务手册及保修卡等资料。

6.  技术服务：

6.1 免费现场安装调试，并在现场对用户进行仪器操作和日常维护的基本培训。

6.2 供应商在国内必须设有分析仪器培训中心，为用户提供现场及厂家的正式培训，包括仪器的原理、操作、数据处理、基本维护等

6.3 提供两年的保修服务。保修期外，用户可用人民币结算。并在北京设有零部件仓库，能及时地为用户提供备品备件。

6.4 供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

6.5 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，响应后48小时到场，保证仪器的正常操作。

7. 订货数量：1套。

8. 目的港： CIP北京机场。

9. 交货日期：合同签订后120天内交货。