# 投标邀请

一、项目概况：

国义招标股份有限公司（采购代理机构）受四川大学华西第四医院（采购人）委托，拟对四川大学华西第四医院液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的潜在供应商参加投标。潜在供应商应在成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室获取招标文件，并于2020年12月14日10:30（北京时间）前递交投标文件。

二、项目基本情况：

1.项目编号：0724-2001S20N5602。

2.项目名称：四川大学华西第四医院液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪采购项目。

3.资金来源、预算金额及最高限价：资金来源：财政性资金，已落实；预算金额（人民币）：160.00万元；最高限价（人民币）：160.00万元。

4.采购需求：

| 包 号 | 采购标的名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | / |

本项目采购内容分为1个合同包，经政府采购管理部门同意，采购本国货物或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目其余详细采购需求详见第六章，投标人必须对项目清单中所参与的单包的全部内容进行投标，不允许拆分项目投标。投标人对单包的全部内容进行报价，如有缺漏将导致投标无效。

4.1.合同履行期限：自合同签定之日起30天内。

4.2.本项目是否接受联合体投标：否。

三、供应商参加本次政府采购活动应具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标产品如为医疗器械的须具有中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表（或备案凭证）；（已办理新证的，提供中华人民共和国医疗器械注册证即可。）

（2）如果本次采购的设备国家实行生产或经营许可审批制度，则投标人须提供相关生产或经营许可证件（或备案凭证）；

（3）本次政府采购活动不接受联合体投标。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商。

6.按照规定购买了招标文件。

四、招标文件发售的时间和地点：

1.招标文件自2020年11月18日至2020年11月24日9:00- 12:00,14:00-16:30（北京时间，法定节假日除外）成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室（地址）购买。招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

2.投标人购买招标文件时应出示单位介绍信或授权委托书，附经办人身份证明文件复印件（加盖投标人鲜章），供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。

五、提交投标文件的时间和地点：

1.投标截止时间和开标时间：2020年12月14日10:30（北京时间）。

2.文件接收时间：2020年12月14日9:30-10:30（北京时间）。

3.开标地点：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室会议室。

注：投标文件必须在文件接收时间内送达开标地点，逾期送达的投标文件恕不接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。

六、公告网站和期限：

本投标邀请在中国政府采购网上以公告形式发布，公告期限为本次公告发布之日起的5个工作日。

七、其他补充事宜：

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《无线局域网产品政府采购实施意见》、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》及支持不发达地区和少数民族地区政策等。

八、联系方式：

采购人：四川大学华西第四医院

地    址：成都市武侯区人民南路三段18号

联 系 人：蒲老师

联系电话：028-85501579

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：广东省广州市东风东路726号

分支机构：国义招标股份有限公司成都分公司

地    址：成都市锦江区东大街紫东路东方广场C座22楼2201-2203室

联 系 人：余先生、曾女士、郑女士、江先生

联系电话：028-62125638

国义招标股份有限公司

2020年11月17	日

# 招标项目技术、商务及其他要求

一、技术、服务要求

1.工作条件

1.1 工作温度：10-30℃

1.2工作电压：单相200-240V ，50 Hz

1.2 环境湿度：＜ 80% （无冷凝）

2.技术要求及配置

2.1主要功能：用于包括土壤、植物组织、微生物、水质等样品的微量痕量无机元素分析，同时要求还能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析

2.2 技术指标：

▲2.2.1电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为三个四极杆串级质谱仪或“双重四极杆”或“双重四极杆+单八极杆”结构，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。

2.2.2 雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。

2.2.3雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室。

2.2.4 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

2.2.5离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率30MHz以上，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。

2.2.6具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗，

2.2.7 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

2.2.8等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

▲2.2.9气体控制：使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气）和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）。

2.2.10接口设计

2.2.10.1为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。

2.2.10.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。锥口在满足高灵敏、高复杂基体耐受和低干扰水平上需要使用不同的设计时，需增配耐高基体进样系统或3套以上的耐基体嵌片。

2.2.10.3接口及接口底座采用同种材料

2.2.11 离子透镜系统

2.2.11.1四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。

2.2.11.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

2.2.12四极杆碰撞反应池

2.2.12.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

▲2.2.12.2 碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He或H2气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（纯氨气）三种模式切换。需分别提供碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式的公开发表的应用文献证明或者承诺必须加盖产品制造商中国公司鲜章。

2.2.12.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能,具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。（投标人需提供生产厂家盖章软件截屏）。

▲2.2.12.4 碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3、纯O2等多种碰撞或反应气体；需要提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片作为证据。

2.2.13四极杆质量分析器

2.2.13.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。

▲3.1.12.2 质谱范围：至少涵盖1-280amu。

2.2.13.3 驱动频率 ≥ 2.5MHz。

2.2.14脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。

2.2.15检测器瞬时采集速率≥100,000数据点/秒。

2.2.16四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。

2.2.17无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，测试样品中易电离的K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。

▲2.2.18碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt(提供生产厂家盖章的文献证明)。

2.2.19碰撞反应池能用纯甲烷气体,消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，1000mg/L NaCl基质中，使用甲烷或氨气作为碰撞反应气，50ppt的80Se回收率不低于95%。(提供生产厂家盖章的文献证明和承诺作为验收指标)

2.2.20碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990（以浓度为1,2,4,8ppb做标线,提供生产厂家盖章的文献证明）。

2.2.21碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰,Fe的检出限<0.7ppt（作为验收指标）

▲2.2.22 碰撞反应池通入氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt(提供生产厂家盖章的文献证明和作为验收指标)

2.2.23碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%。（提供生产厂家的应用文章做为证明）

2.2.24具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（以生产厂家盖章公开发表的论文文献为准）。

2.2.25本仪器可升级实现纳米材料和单粒子中多元素快速分析，提供生产厂家盖章的纳米软件功能介绍和应用资料证明。

2.2.26本仪器可升级单细胞进样口实现单细胞的快速分析，提供生产厂家盖章的单细胞分析软件功能介绍和应用资料证明。

2.2.27软件

2.2.27.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务,多用户系统软件。

2.2.27.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）

2.2.27.3实时数据显示和实时报告显示。

2.2.27.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

2.2.28仪器性能指标

2.2.28.1 标准模式下灵敏度

2.2.28.1.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm

2.2.28.1.2 中质量数（In或Y）：≥150M cps/ppm

2.2.28.1.3高质量数（U或Tl）：≥120M cps/ppm

2.2.28.2随机背景：＜1 cps（4.5或220）

2.2.28.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

2.2.28.4 仪器检出限

2.2.28.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt

2.2.28.4.2中质量数元素：In或Y≤0.1 ppt

2.2.28.4.3高质量数元素：U或Tl≤0.1 ppt

2.2.28.5 稳定性

2.2.28.5.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

2.2.28.5.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

2.2.28.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

2.2.28.7 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%；（须有生产厂家盖章的文献证明，并作为验收指标）

2.2.28.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

2.2.29 配套形态分析系统

2.2.29.1 进样压力泵：≥5000psi，每个通道流量范围：0.001-12.0ml/min

2.2.29.2 流量准确性：≤0.2%RSD，所有条件下

2.2.29.3 梯度范围：0-100%，可进行压力自动补偿

2.2.29.4 进样管道均需采用PTFE和PEEK材料制造

2.2.29.5 配套形态柱保温装置：

2.2.29.5.1 温度控制范围：室温以上10℃-90℃，温度控制增量：≤1.0℃

2.2.29.5.2 温度控制精度：≤0.1℃

2.2.29.5.3 温度稳定性：≤0.1℃

2.2.29.5.4 温度重复性：≤0.1℃

2.2.29.5.5 温度梯度：≤0.2℃

2.2.29.5.6 变温程序梯度：≥10步骤，程序变温控制时间范围：0-9h，1min增量

2.2.30 配套自动进样器

2.2.30.1 自动进样器位数：最大配套3个样品架位，最大至少可同时放置180个15ml样品管，同时具备可放置50ml及8ml±2ml样品管规格样品架可选

2.2.30.2 自动进样器通过ICP-OES或者ICP-MS软件控制，进行自动取样、自动分析和结果报出。或可通过独立软件控制，允许用户自定义取样参数，例如取样深度和取样速度等，或由ICP-OES及ICP-MS软件进行直接控制，操作与切换方便灵活。

2.2.30.3 具备碰撞检测技术，防止造成自动取样器探头损坏。如果进样器探头接触到一个有盖的样品瓶，则其会被自动保护。

2.2.30.4 具备LED状态显示功能：方便查看自动进样器当前状态，如待机、运行或错误等，方便查看和诊断仪器状态。

2.2.30.5 具有可变速三通道蠕动泵，用于双通道清洗槽的清洗和排出废液

2.2.30.6 具有双清洗槽，可快速清洗样品中的高残留元素，提高进样速度。

2.2.30.7 具有防酸碱和有机物的自动进样器罩，并带有过滤器，可去除样品中挥发性的成分对设备的影响。

2.2.31制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

2.2.32生产厂家在成都有实验室，同时有与投标同型号仪器，可供用于协助用户进行方法开发。

2.3  配置

2.3.1三四极杆电感耦合等离子体质谱主机（随机包括：矩管基座 1个，同心雾化器 1个，雾化室 1个，矩管1个，雾化器管线 1个，管接头 1个，泵管 16个，采样锥垫片 1包，超锥O型圈 1个，镍采样锥 1个，镍截取锥 1个，超级截取锥 1个，进样管 1个） 1台

2.3.2具有三路质量流量计的碰撞和反应池 1个

2.3.3工作站软件 1个，至少5个使用安装控制账号

2.3.4循环冷却水系统（5-30℃控温）1台

2.3.5调试溶液1瓶

2.3.6 配套液相色谱仪形态分析系统（包括二元泵平台（双元泵、溶剂管理系统和三通道真空脱气机、自动进样器） 1套、进样阀套件（进样阀、阀支架和色谱柱支架，100ul进样针 各1个） 1套、4通道Edgeport转接器 1个、PEEK两通连接器 1个、PEEK溶剂吸滤头 6个、Peek 管路 2个、PEEK 接头 10个、低金属背景的流动相瓶 5个、无金属残留的聚乙烯样品瓶 200个、柱温箱1个、读数触发线 1个、形态分析接口 1个、Hg汞形态分析柱（带保护柱1个、保护柱芯3个） 2套、As砷形态分析柱（带保护柱 1个） 2套 、Se硒形态分析柱（带保护柱 1个） 2套）

2.3.7 配套ICP-MS自动进样器（带至少3个60位样品架，样品架每个位能放置15ml样品管，及带至少500个15ml带盖样品管）

2.3.8另配备品备件：镍采样锥2个、镍截取锥2个、镍超级锥2个、石英矩管3支、石英中心管2支、采样锥垫片5个、进样泵管60支、废液蠕动泵管 60支、30元素混合标准溶液1瓶、调谐液2瓶。

2.3.9配套主流工作站（Windows 7或Windows 10-64位正版中文操作系统） 1台，配套激光彩色输出设备1台

2.3.10延时稳压电源（≥10千伏安,至少可延时1小时断电后） 1台

2.3.11 99.999%纯度的40L氩气带减压阀及钢瓶 3瓶

2.3.12 99.999%纯度的8L氦气带减压阀及钢瓶 1瓶

2.3.13 99.999%纯度的8L甲烷带减压阀及钢瓶 1瓶

2.3.1499.999%纯度的4L氧气带减压阀及钢瓶 1瓶

二、商务要求

1、培训(提供培训承诺函原件)

（1）投标人必须提供免费培训(不低于2天)，直至业主方相关操作人员完全熟练掌握各类设备。培训方式应包括原厂商培训和现场集中培训。

（2）投标人应按校方约定合理地安排培训时间,培训人员：为采购人培训设备使用及维护人员2名以上，设备维护管理人员经培训后应能独立地、熟练地完成设备管理维护工作，并能及时排除常见设备故障。

2、售后服务（提供售后服务承诺函原件）

（1）对于本项目设备，投标人应提供自终验合格开始计算不低于3年免费保修，并提供终生上门服务；对于本项目耗材，投标人应提供自终验合格开始计算不低于6年免费保修，并提供终生上门服务。

（2）投标人必须承诺满足以下保修期服务要求：

①提供7*24小时服务，接到用户通知后2小时内作出实质响应（远程解决或抵达现场并开始采取相应措施），并在24小时内恢复设备运行；

②保修期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应免费提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应免费更换同类设备中较高型号的产品；

③设备质保期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；免费服务期内售后服务所产生的费用均由中标人承担。

★3、付款方式

甲方在设备验收合格后30日内向乙方支付合同总款的90%，剩余10%作为质保金，在质保期满十个工作日后支付。

★4、交货期要求

自合同签定之日起30天内（安装并调试完毕）。中标人延迟完工时间，每天按合同总金额3‰支付违约金（不可抗拒的因素除外）。

备注：1、采购人有权逐条验收设备，虚假应标将按照相关法律法规处理。

2、标记“★”为实质性条款，不满足做无效投标处理；标记“▲”号为重要要求，不满足仅作扣分处理。但标记“▲”的条款必须提供相应证明材料予以证明，否则评标委员会将可能不予以认可。