广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司

公 开 招 标 文 件

项目编号: GZGD01SG43

项目名称：韶关市农产品质量安全重金属监测能力建设项目

采购人（盖章）：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

政府采购代理机构（盖章）：广东省广大工程顾问有限公司韶   关分公司

2017年11月2日

温馨提示

- 如无另行说明，投标/投标文件递交时间为投标/投标文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

投标/报价保证金必须于投标/投标文件递交截止时间前到达广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司

- 投标/投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 凡是参加投标的供应商应先在广东政府采购网完成供应商备案。

- 供应商在报名时提交了报名资料不代表其已通过资格性、符合性审查，供应商应在投标文件中另行提供。

- 招标文件中要求出示原件的，均要求供应商把相应原件带至现场。

（本提示内容非采购文件组成部分，仅为善意提醒。）

目录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知前附表	7

第三章 投标人须知	9

第四章 合同通用条款	22

第五章 用户需求书	26

第六章 投标文件格式	39

# 第一章 投标邀请

广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司受韶关市农产品质量安全监督检验测试中心的委托，对韶关市农产品质量安全重金属监测能力建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

1、项目编号： GZGD01SG43

2、项目名称：韶关市农产品质量安全重金属监测能力建设项目

3、项目类型：货物类

| 分包号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 合同签订5个月内 | 165万元 |
| 分包二 | 原子吸收光谱仪 | 1套 | 合同签订3个月内 | 70万元 |
| 分包三 | 全自动测汞仪、洗瓶机及摇床 | 1套 | 合同签订3个月内 | 55万元 |

备注：1）详细内容、要求及执行标准详见招标文件中的“用户需求书”。

2）本项目属于政府采购项目

3）监管部门：韶关市财政局政府采购监督科

4) 投标人投标时可只投其中一包。

5）经政府管理部门同意，本项目(电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪、全自动测汞仪、摇床)采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

4、合格投标人资格要求：

4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2必须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》（原件装订于投标文件正本中），否则作无效投标处理；

4.3若投标人不是所投产品电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪、全自动测汞仪、摇床的制造商，则必须出具其制造商（或授权代理商）针对本项目所投产品的有效授权函或有效的代理证明材料，并将原件放入投标文件正本中，否则作无效投标处理。

4.4 本项目不接受联合体投标。

5、政府采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的供应商的投标。

5.1 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

5.2 获取招标文件时间：2017年11月3日至2017年11月9日，工作日9：00-11：30，14：30-17：00（法定节假日除外）

5.3获取招标文件地点：韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G栋6层609-615号

5.4获取招标文件方式：（供应商请携带以下资料的复印件并加盖公章购买招标文件）

（1）有效的营业执照或事业单位法人证书复印件（或三证合一证明文件）；

（2）组织机构代码证复印件；

（3）税务登记证(地税或国税复印件)；

5.5购买招标文件经办人，需提供：

（1）经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（2）经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

6、投标文件递交：2017年11月23日    9:00-9:30时

7、投标截止及开标时间: 2017年11月23日   9:30时

8、招标文件售价：招标文件每份人民币200.00元整，本文件售后不退。

9、投标及开标地点：广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司开标室，韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G栋6层609-615号。

10、法定媒体：韶关市政府采购网（http://shaoguan.gdgpo.com/）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知

11、采购人联系方式：

采购人名称：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心

采购联系人： 陈先生

联系电话  ：0751-8770978

12、政府采购代理机构联系方式：

政府采购代理机构名称：广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司

联系人：毛先生                  联系方式：0751-8272338

电邮：gzgdsg168@163.com         传真：    0751-8272338

13、投标保证金在2017年11月22日17:00前到达以下指定账号：

分包一：RMB壹万陆仟伍佰元（人民币16500元整）

分包二：RMB 柒仟元（人民币7000元整）

分包三：RMB 伍仟伍佰元（人民币5500元整）

收款单位名称：广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司

账号： 723765512960 （收取投标保证金帐号）

开户银行：中国银行韶关浈江支行

# 第二章  投标人须知前附表

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 采购人名称：韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 资金来源：财政资金 |
| 2 | 政府采购代理机构：广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司 地址：韶关市浈江区站南路63号信德万汇广场G栋6层609-615号 联系人：毛先生 电话：0751-8272338 传真：0751-8272338 |
| 二、招标文件 |
| 3 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 4 | 投标截止日期和时间：按招标文件第一章规定。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 5 | 不允许有备选方案 |
| 6 | 不允许附加条件报价 |
| 7 | 1、投标保证金递交形式和金额详见招标公告及招标文件第一章招标邀请书规定，递交后请把银行底单传真到达我司。 传真号码：0751-8272338 注：1）投标人请在缴款凭证"备注"栏写明项目编号，以便查询。 2）缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账）。 3）投标保证金无利息按原帐户退还。 2、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 8 | 投标有效期：90天。 |
| 9 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，电子文件一份。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 10 | 投标文件递交地址：按招标文件第一章招标邀请书中规定。 |
| 五、开标与评标 |
| 11 | 开标日期、时间和地点：按招标文件第一章招标邀请书中规定。 |
| 12 | 评标委员会由5名单数组成，由采购人的代表1名和从韶关市政府采购专家库随机抽取的专家组成。 |
| 13 | 评标方法：采用综合评分法。 |
| 14 | 定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 |
| 六、授予合同 |
| 15 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |
| 16 | 履约保证金：无 |
| 17 | 中标人须向政府采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）招标代理服务费采用定额收费： 分包一金额为RMB 23600.00元（人民币贰万叁仟陆佰元整）； 分包二金额为RMB12000.00元（人民壹万贰仟元整）； 分包三金额为RMB 9700.00元（人民币玖仟柒佰元整）； （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向政府采购代理机构直接缴纳招标代理服务费（备注分包号）。可用电汇、现金等付款方式； b. 招标代理服务费付至： 收款单位：广东省广大工程顾问有限公司 帐号：44001490053052501852 开户银行：中国建设银行股份有限公司广州嘉禾支行 中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |

# 第三章 投标人须知

一、说 明

1、适用范围

1、1本招标文件适用于本投标邀请书中所述项目的政府采购。

2、监管部门及招标采购单位

2、1监管部门指同级或其上级主管单位纪律部门。

2、2招标采购单位指采购人及政府采购代理机构。

2、3采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标人须知前附表中所述的招标人已拥有一笔资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

2、4政府采购代理机构是指依照相关法律法规取得财政、建设等部门认定资格的，依法接受招标人委托，从事货物、工程和服务采购代理业务的社会中介机构。本次采购的招标代理机构名称、地址、电话和传真见投标人须知前附表。

3、合格的投标人

3、1投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。

合格的投标人

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

法律、行政法规规定的其他条件。

6、只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供货商才能参加投标。

7、符合第一章投标邀请“合格投标人资格要求”的特殊条款。

8、中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

4、合格的服务和货物

4、1“服务” 是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

4、2“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4、3投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

4、4采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

4、5投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

5、投标费用

5、1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

6、招标文件的编制依据与构成

6、1本招标文件的编制参照是《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》。

6、2要求提供的服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

招标文件共6章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，其内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知前附表

第三章　投标人须知

第四章　合同通用条款

第五章　用户需求书

第六章　投标文件格式

6、3投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和服务要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7、招标文件的澄清

7、1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8、招标文件的修改

8、1无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件投标人须知前附表中所述提交投标文件截止时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

澄清或修改时间距投标截止时间不足七日的，招标人或招标代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

8、2招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

三、投标文件的编制

9、投标的语言

9、1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10、投标文件的构成

10、1投标人编写的投标文件参见招标文件中的投标文件格式。

10、2文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

11、投标文件的编写

11、1完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

11、2当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

11、3须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

11、4投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

12、投标报价

12、1投标人应按照“第五章　用户需求书” 中采购项目服务要求规定的内容、责任、限价范围进行报价。并按《开标一览表（报价表）》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

12、2投标分项报价表内容应包含：

12、3招标文件要求全部服务所需的费用；

12、4投标报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；

12、5投标报价均应包含所有的税费；

12、6其他一切隐含及不可预见的费用；

12、7投标报价为本次招标内容的总价包干，投标报价即为合同价，不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

12、8投标人在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，招标人将不再支付任何费用。

12、9对于报价免费的内容须标明“免费”。

12、10投标人须知前附表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

13、投标货币

13、1投标人所提供的服务均应以人民币报价。

14、证明投标人合格和资格的文件

14、1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。否则，将导致其投标无效。

14、2投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

15、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

15、1投标人应提交证明文件，证明其拟投标的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15、2证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

15、3对照招标文件服务内容与要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务内容与要求作出了实质性的响应，并申明与服务内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投服务的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的服务内容、要求和标准，投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

16、投标保证金

16、1投标人应按投标资料表中规定的金额、期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

16、2如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16、3中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后五个工作日内不计利息原额退还。

16、4下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

16、4、1投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

16、4、2中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

16、4、3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

16、4、4中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17、投标有效期

17、1投标应自投标人须知前附表中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18、投标文件的式样和签署

18、1投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标人须知前附表中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18、2投标文件的签署：

18、3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

18、4投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章并签字才有效。

四、投标文件的递交

18、5投标文件的密封和标记

18、6为方便开标唱标，投标人应将开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、电子文件单独一起密封提交，并在信封上标明“开标信封”的字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

18、7投标文件封装：

18、8清楚标明递交至投标人须知前附表中指明的地址及写明投标人名称和地址。

注明投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、分包号和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

18、9如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19、投标截止期

19、1投标人应在不迟于投标人须知前附表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。

19、2为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、3招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20、1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

五、开标与评标

21、开标

21、1政府采购代理机构在投标邀请书中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

21、2开标时，由全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

21、3在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21、4政府采购代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

22、评标委员会和评标方法

22、1评标由依照招标投标法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按招标文件规定由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照投标人须知前附表中确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。

22、2评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

2、配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3、与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4、评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5、任职单位与招标人或参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；

6、参与招标文件论证的；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

23、评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

评标委员会将按照投标人须知前附表中确定的评标方法和本招标文件中规定的评标标准进行评标。

23、1本次评标采用综合评分法按综合分由高到低顺序排列，综合得分最高的推荐为第一中标候选人，次高的推荐为第二中标候选人。

23、2资格性和符合性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

资格性审查通过后，评标委员会根据《符合性审查表》（见投标文件格式目录表）内容逐条对投标文件的符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

评标委员会对各投标供应商进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24、资格性审查条款和符合性评审条款

项目名称：韶关市农产品质量安全重金属监测能力建设项目

项目编号：GZGD01SG43

资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
| 2 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |

说明：

1. 投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
| 3 | 投标报价未超过相应包组最高限价的； |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
| 5 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 6 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

技术、商务及价格评审

评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目（分包一） | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40分 | 30分 | 30分 |
| 评分项目（分包二） | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| 权重 | 40分 | 30分 | 30分 |
| 评分项目（分包三） | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| 权重 | 40分 | 30分 | 30分 |

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准；

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。

分包一技术商务评分要求(70分)

１、技术评分（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分 权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人对招标文件中标示“▲”的技术参数进行评分。 | 30 | 完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得30 分。▲每一项不满足扣3分，其他项扣不满足扣0.5分，最高扣至该项得0 分， |
| 2 | 投标货物的先进性和可靠性 | 10 | 优得7～10分，中得4～6分，一般得0～3分。 |
| 合计 | 40分 |

2、商务评分（30分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款的响应性 | 12 | 每偏离一项扣2分，直至扣完该项分值为止。 |
| 2 | 投标人2014年1月1日至今完成同类项目（合同总价≧130万元）的业绩（提供中标通知书或合同复印件） | 8 | 每提供一个得2分，满分为8分，未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务及培训（售后服务支持，维修保养、应急维修时间、质保期等）。 | 8 | 进行横向比较 0-8分 |
| 4 | 投标人提供售后服务的能力（在本地设有售后服务机构） | 2 | 投标人在韶关地区有售后服务机构得2分；在广东省内有售后服务机构得1分；售后服务机构在省外者得0.5分；（注：需提供营业执照或租赁合同等相关证明材料，不能提供的不得分。） |
| 合计 | 30分 |

分包二技术商务评分要求(70分)

１、技术评分（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分 权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人对招标文件中标示“▲”的技术参数进行评分。 | 40 | 完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得40 分。▲每一项不满足扣3分，其他项扣不满足扣0.5分，最高扣至该项得0 分， |
| 合计 | 40分 |

2、商务评分（30分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款的响应性 | 12 | 每偏离一项扣2分，直至扣完该项分值为止。 |
| 2 | 投标人2014年1月1日至今完成同类项目（合同总价≧55万元）的业绩（提供中标通知书或合同复印件） | 8 | 每提供一个得2分，满分为8分，未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务及培训（售后服务支持，维修保养、应急维修时间、质保期等）。 | 10 | 进行横向比较 0-10分 |
| 合计 | 30分 |

分包三技术商务评分要求(70分)

１、技术评分（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分 权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人对招标文件中的技术参数进行评分。 | 30 | 完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得30 分。每一项不满足扣5分，最高扣至该项得0 分， |
| 2 | 投标货物的先进性和可靠性 | 10 | 优得7～10分，中得4～6分，一般得0～3分。 |
| 合计 | 40分 |

2、商务评分（30分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款的响应性 | 12 | 每偏离一项扣2分，直至扣完该项分值为止。 |
| 2 | 投标人2014年1月1日至今完成同类项目的业绩（提供中标通知书或合同复印件） | 8 | 每提供一个得2分，满分为8分，未提供不得分。 |
| 3 | 售后服务及培训（售后服务支持，维修保养、应急维修时间、质保期等）。 | 10 | 进行横向比较 0-10分 |
| 合计 | 30分 |

备注：

招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零。

技术、商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

24、价格比较与评价（30分）

价格核准：评审委员会对有效报价人的报价进行详细复核，如有报价或计算上的错误的，进行修正。修正原则如下：

A、数字表示的金额和用文字表述的金额不一致的，以文字表述的金额为准；

B、当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修正总价；

C、所有有关价格的修正，均由投标人确认，如投标人不接受评审委员会修正的报价总价的，其报价将确认为无效报价。

D、 价格分数评价如下：

（1）投标人能按照系统的正常价格进行报价；

（2）价格评分：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：投标人汇总得分出现并列时，选价格低者；若得分及报价均相同，由评审委员会投票表决。

25、定标原则与授标

25、1评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

25、2评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

25、3评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。

25、4评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后招标代理机构将在刊登本项目招标信息媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，招标代理机构不再以其他方式另行通知。

25、5因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

25、6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

26、质疑与回复

26、1投标人有质疑时，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

26、2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

26、3招标采购单位在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对招标人、招标代理机构的质疑答复不满意，或招标人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门提出投诉。

27、中标通知书

27、1中标人确定后，招标代理机构将在招标信息媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

27、2《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

六、授予合同

28、合同的订立

28、1除非投标人须知前附表另有规定，招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

28、2招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

29、合同的履行

29、1合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

29、2合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

30、接受和拒绝任何或所有投标的权力

30、1在特殊情况下，招标采购单位保留在投标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

31、招标代理服务费

31、1中标人应按照招标文件投标人须知前附表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将没收其投标保证金。

# 第四章 合同通用条款

甲    方（招标人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

交货期、交货方式及交货地点

交货期：

交货方式：

交货地点：

付款方式（用户需求书另有规定从其规定）

由甲方按下列程序付款：

预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的   %。

从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

质保期及售后服务要求

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

验收

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

违约责任与赔偿损失

乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

其它

本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

合同生效

合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

合同壹式    份，其中甲乙双方各执     份，招标代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第五章 用户需求书

# 一、采购项目需求一览表：

| 分包号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 合同签订5个月内 | 165万元 |
| 分包二 | 原子吸收光谱仪 | 1套 | 合同签订3个月内 | 70万元 |
| 分包三 | 全自动测汞仪、洗瓶机及摇床 | 1套 | 合同签订3个月内 | 55万元 |

注：  1）、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

- 、开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

3）、以下若有提到具体品牌、型号、产地等图片及内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

# 包组一：项目采购清单及参数

# 电感耦合等离子体质谱仪总体要求：

- 投标厂商所投产品必须为当前最新型号的ICPMS，并须注明所提供ICP-MS的具体型号；

- 电感耦合等离子体质谱要求包含以下核心部件：

  - 离子透镜组：通过可施加电压的提取透镜，有效聚焦待测离子，保证待测离子以最佳传输效率进入碰撞反应池；通过偏转透镜多次偏转离子束，实现离子束与中性粒子的完全分离，降低系统背景噪声；

  - 碰撞反应池：置于离子透镜组之后的具备多极杆离子约束构件的在线干扰消除装置，能有效去除质谱干扰，保证测定结果的准确性；

  - 质量分析器：通过四级杆的质量扫描实现待测元素的定性检测

  - 检测器：经过质量排序的待测离子经过90度偏转后进入数模拟式检测器，转变为可记录的电信号，实现离子的定量检测；

- 仪器适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求；

- 投标厂商需提供其官方网站可公开下载的英文原版产品彩页及官方下载链接。投标厂商应答指标与仪器官网公开下载的文件中指标不一致时，以官网公开下载的英文指标为准。

- 工作条件：

- 环境温度： 15~30℃

- 环境湿度： 20~80%

- 电源：200~240V，30A，50/60Hz

- 技术参数：

- 硬件参数

  - 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；

  - 雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，提升去溶效果；

  - ▲整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示及软件中对应的气体流量控制参数截图证明；

  - ★在线气体自动稀释系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式，需分别提供两种工作模式的软件参数界面截图，并清晰可见预设倍数（4至25倍可选）和稀释气体流量参数（0-2ml/min可调，精度0.01ml/min）；

  - 炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；

  - ★接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体；

  - 离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计；

  - ★二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配10套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿，提供屏蔽矩实物图；

  - ▲离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，必须同时装有不少于2个提取透镜，可通过分别施加不同电压来实现多种离子提取效果，提升整个质量范围内离子传输效率，须提供2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图证明；可采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图证明；透镜系统应采用易拆装设计，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作，有效提升其使用寿命，减少维护维修成本。

  - 碰撞/反应池：

    - 要求具备八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率；

    - ▲碰撞反应池具有温控功能，通过提升池温度加强碰撞反应效果，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调，须提供池温控参数软件截图证明；

    - 碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒；

    - 碰撞/反应气体流速可达12 mL/min，须提供对应软件截图证明；

  - 质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度；

    - ★四极杆驱动频率大于2.8 MHz，越大越好，须提供对应软件截图证明；

    - 四极杆质量数范围：2~258 amu；

  - 检测器：

    - ★采用脉冲模拟双模式电子倍增器，动态线性范围必须不少于10个数量级，即每秒离子计数范围达0.1cps~1×109cps，提供官方证明文件及其公开下载的官网网址证明；离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器，降低背景噪音，需提供偏转设计结构示意图证明；

    - 能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999；

  - 自动进样器：

    - 不少于200个样品位的样品架；

    - 具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求；

- 应用要求：

  - ▲超痕量汞的分析能力：由于Hg元素自身高电离能造成其离子化效率偏低从而成为较难分析元素，因此须提供201Hg超痕量分析数据，要求标准曲线最高点不超过0.2ppb，连续分析6个曲线浓度梯度前提下获得DL≤2.0ppt，本底等效浓度BEC≤10ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明；

  - ▲超痕量硒的分析能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明；

  - ▲食品中痕量元素分析能力：由于食品样品种类多、基体复杂，国家标准对重金属元素检出限要求高，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt，必须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明；

  - ▲水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析不少于26种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppb。须提供应用文献及官网公开下载网址证明。

- 工作站配置：

  - 原厂配置计算机系统；

  - 配置要求：Intel® 四核3.2 GHz； 4G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器；

  - 激光打印机；

- 操作软件：

  - 操作系统：Windows 7操作系统；

  - 全自动工作条件调谐 (AutoTuning)；

  - 具有使用智能手机 (Android或IOS操作系统) 远程控制ICP-MS功能；

  - 虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

  - 批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

  - 快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图

  - 数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。

- 性能指标：（5.1~5.5指标须在同一条件下测定）

  - 灵敏度【cps/ppm】

低质量数：Li(7) ≥50 M

中质量数：Y(89) ≥240 M

高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M)

  - 检测限【3*sigma，ppt】

Be(9) ≤ 0.5 ppt

In(115) ≤ 0.1 ppt

Bi(209) ≤ 0.1 ppt

  - 背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）

  - 氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 %

  - 双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

  - 短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)

  - 长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)

  - 高盐样品分析性能指标

    - 高盐进样装置测试指标：(CeO+/Ce+) 0.3 %；

    - 稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4%；

四、基本配置

1、ICP-MS 主机1台 (含半导体控温、高盐进样系统、碰撞反应池系统)；

2、ICP-MS 原装操作软件1套，原厂电脑1台

3、原厂循环冷却水机1台；

4、原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液各1套；

5、额外的Mira Mist PEEK雾化器1个

6、额外的石英炬管1根，进样管12根，废液管12根，内标管12根，PFA样品管5m,采样锥石墨垫片3片，泵油1L

7、10KVA，延时1小时延时稳压电源

8、正版Excel壹套，激光打印机壹套

五、商务要求：

1免费安装调试：仪器到货后并接到用户通知后到用户处安装调试。

2安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。

3维修响应时间一般情况≤2小时，到现场时间48小时。

4▲厂家的售后服务体系需通过ISO9001认证，并提供ISO证书证明。

5培训：提供现场安装培训服务，教会用户人员直至熟练掌握仪器操作及维护保养; 提供2人次到厂家培训中心免费培训，为期4天。

6★报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品售后服务承诺函

7付款方式：合同签订之日起10个工作日内如财政部门同意的情况下可预支付货款的30%；货物验收合格后，之日起10个工作日内付清余款。

# 包组二：原子吸收光谱仪参数

1.工作条件

1．1 电源要求：	230V （+5%~-10%），50/60 Hz。

1．2 环境温度：	+15℃～+35℃。

1．3 相对湿度：	20～80%。

2. 系统描述

一台全综合的台式设计的原子吸收光谱仪，合并所有光度计，火焰和石墨炉在一台单独仪器中，并列式设计，火焰和石墨炉位置保持不变。

3. 技术指标

  - 光学系统

▲ 3.1.1  火焰法是“实时”双光束（同时检测样品和参比光束）；石墨炉法是单光路起到双光束作用。

    - 单色器：  Littrow型设计，马达驱动全自动波长选择和寻峰。

    - 波长范围：190 – 900 nm。

    - 光栅密度：1800 条/毫米。

▲ 3.1.5  双闪耀波长：236 nm和597 nm，保证在波长范围内提高透光率。

▲3.1.6  光栅面积：  64 × 72 mm，大面积光栅有利于提高分光精度。

    - 线性色散倒数：  1.6 nm/mm。

    - 焦距：  267 mm。

3.1.9 光谱通带：0.2，0.7和2.0 nm，马达狭缝驱动自动狭缝选择（包括高和低高度自动选择）。

    - 波长精度：  ±0.3 nm。

  - 光源系统

▲ 3.2.1   8灯系统：全自动8灯灯架，带有内置的空心阴极灯和无极放电灯电源。

▲ 3.2.2   同时点灯数目：可同时预热8个灯。

    - 灯电流设置：  计算机全自动控制。

    - 灯电流范围：  0 – 40 mA。

    - 灯位置优化：  全自动调节。

    - 由计算机全自动转换灯。

  - 检测器

★ 3.3.1 固态检测器：一个低噪声的COMS电荷放大阵列，光电转换效率要高于光电倍增管。

3. 4火焰原子化器

    - 气体控制：  全计算机控制的燃气和助燃气监控。燃气和助燃气的全流量控制。键盘控制的空气-乙炔点火系统。乙炔流速全自动调节在助燃气改变之前（从笑气-乙炔操作切换）。

    - 安全功能：  如果独有的燃烧头、雾化器/端盖、或燃烧排放系统没有正确的安装，在排放容器中的液位不正确，或是气体压力太低，互锁装置阻止点火。如果火焰没有被检测到，互锁装置也会自动切断燃烧气体。

    - 燃烧系统：  预混合燃烧系统被设计为能自动移动到样品室中，由软件控制和一个马达车架。火焰系统在光束中全自动地调节，使用马达驱动的燃烧底座水平和垂直调节并自动地由软件控制对燃烧位置进行优化并储存在计算机中。

    - 预混合室：  一个高强度的惰性预混合室，可同时检测水溶液和有机溶液。

3.4.5 雾化器：可调节的耐腐蚀雾化器（由PEEK材料制造）。

3.4.6 燃烧头：10cm长全钛空气-乙炔燃烧头。

3.4.7 背景校正：使用一个高强度氘灯，连续光源双光束背景校正。

3.4.8 火焰精密度：RSD≤0.30%

  - 石墨炉原子化器

★ 3.5.1  石墨炉类型：具有STPF（稳定温度平台石墨炉）技术，全自动控制的横向加热石墨炉（THGATM）。

    - 温度范围：  室温到2600℃，增量10℃。

    - 升温时间：  0到99秒，增量1秒。

    - 保持时间：  0到99秒，增量1秒。

    - 最大功率升温：2000℃/秒

    - 石墨管内、外部气流完全独立分开，且内石墨管可通空气或氧气对积炭驱除，方便做有机样品分析。

    - 内部气体流量：0ml/min（停气）、50ml/min（低流量）、250ml/min（全流量）。

    - 最大气体流量：<0.6升/分。

    - 石墨炉打开和关闭：由软件指令气动式操作。

    - 石墨炉位置优化：  由计算机自动控制（仅按一下鼠标）并储存在计算机中。

    - 实际温度控制（TTC）：自动功率补偿，原子化温度不受电压和石墨管电阻变化影响，温度保持稳定。

    - 横向加热石墨管： 没有温度梯度，降低原子化温度300℃，石墨管中心与两端温度差小于10℃，能同时测定高温和低温元素，减少更多干扰。有国产替代品可应用于血、尿元素检测；

▲ 3.5.13石墨炉加热电流： 直流电，避免交流电周期影响，吸收峰更加平滑。

    - 动基线漂移校正（BOC）：  测量前自动零点校正，长时间测定基线稳定。

▲3.5.15 背景校正：  使用一个调制的0.8特斯拉磁场的纵向交变塞曼效应背景校正，无需使用偏正镜。

3.5.16 冷却系统：自启动的循环热交换系统

▲3.5.17石墨炉彩色观测系统：该系统可查看石墨管内部情况，方便调节进样针位置，及监控样品的干燥、灰化过程，制定更简单的方法。

  - 石墨炉自动进样器

▲ 3.6.1 样品数目：  88 及148位，同时具有。

    - 进样体积：  1 到99微升，增量1微升。

    - 进样精度：  ±0.01微升。

▲ 3.6.4 20微升进样的RSD：  ≤0.5%。

    - 自动配制15个标准溶液，自动稀释和浓缩样品，自动控制测定精度、线性、回收率等。

▲ 3.6.6 精密度：RSD≤2.0%

▲ 3.6.7 特征质量：14pg（1%吸光度的铜）

3.7. 操作软件和计算机技术指标

3.7.1 分析软件：在中文版Windows XP下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告；多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理

3.7.2 数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

3.7.3 校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

3.7.4  仪器自行诊断软件和网络通讯，数据再处理功能

3.7.5 每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

3.7.6具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能；

3.7.7 数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出。

3.8 其它附件

3.8.1 	标准主机配置： 1套（火焰石墨炉一体、88/148位自动进样器）。

3.8.2 	循环冷却系统：1套

3.8.3    无噪音空气压缩机及干燥过滤器：                                  各1套

3.8.4    原装进口一体化设计横向加热平台石墨管：                           5支

3.8.5    原装进口空心阴极灯：Cu/Pb/Cd/Cr/Mn/Fe                          6支

3.8.6    品牌台式电脑                                          1台

3.8.7    品牌激光打印机                                        1台

商务要求：

4.1 设备安装、调试和验收

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在30个工作日内完成。

4.2 保修期

卖方提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。

4.3 维修响应时间

卖方对用户的服务要求应在1小时内电话响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

4.4 人员培训

具有300平方米以上使用面积的培训中心，每年的培训次数不少于12次。在仪器培训中心进行现场培训2名操作维护、开发技术人员，达到能独立、熟练操作的程度，培训时间应不少于2天。

▲4.5 厂家应在全国设有5个以上常驻代表处和维修站。

★4.6报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品售后服务承诺函

4.7 付款方式：合同签订之日起10个工作日内如财政部门同意的情况下可预支付货款的30%；货物验收合格后，之日起10个工作日内付清余款。

# 包组三：全自动测汞仪、洗瓶机、摇床参数

全自动测汞仪

一、环境要求：

1.  电压：	220VAC±10%

2.	室温： 15—30℃

3.	相对湿度：20%―80%

4.  氧气要求：99.99%

二、技术性能

1. 无须任何样品前处理、无须使用任何试剂、直接测定固体或液体样品

2. 仪器原理：冷原子吸收与热解处理相结合。

3．长短光学池设计，有效消除电压、温度等波动引起的信号漂移

★4. 70位样品以上自动进样器，固体/液体样品均适用，非气动的步进电机进样，匀速平稳，有效保障轻质粉末和液体样品的外溢；具有无样品数限制的连续分析功能， 紧急样品可以随时插入分析。

★5. Nafion高效去湿管，自动消除样品燃烧后产生的水汽避免水分干扰，无需加热和经常清洗光学池，从而加速光学池老化，Nafion高效去湿管，至少2年无需更换。

6.样品中的绝对检出限：≤0.01ng

7.重复性：  RSD≤1.5%

8.最大样品量：(1000mg（固体样品）；(1000(l（液体样品）

9. 分析速度：≤5分钟/样品

★10.1投标产品具有国家计量器具型式批准证书，仪器满足USEPA 7473, USEPA 245.1, USEPA 245.5， USEPA 7470a ，USEPA 7470b，EN-1483, EN-13806等方法要求。

★10.2报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品售后服务承诺函

三  配置清单：

1．测汞仪主机1套 ，自动进样器一套，镍舟42个。

2．电脑(配置要求不低于：酷睿双核，2G内存，500G硬盘，DVD光驱，19寸LCD显示器 ),打印机1套

3．备品备件：金汞齐管1套、催化管1套、汞灯1个、去湿管1个、O 型圈1个，样品架3个

4．软件：全自动实时在线监控，全套图文分析软件及数据处理系统，可控制仪器的整体操作，具有自动空白功能和多样品富集能。

四、商务要求：

1 .卖方须在交货日期20天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收，按照合同指标验收合格后付款

2 .免费提供现场培训，人数不限

3 .提供仪器一年的保修期，仪器出现故障时维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修

4.长期提供技术支持

5.免费提供仪器使用手册、培训教材

6.合同签订前，最终采购者有权要求预中标人提供样机进行技术参数验证，如果不能通过验证，作废标处理，一切责任由投标人承担

7.付款方式：合同签订之日起10个工作日内如财政部门同意的情况下可预支付货款的30%；货物验收合格后，之日起10个工作日内付清余款。

洗瓶机

1  仪器结构

★1.1 外壳材质，304不锈钢及以上材质，内腔材质，316L不锈钢及以上材质，清洗容积≥190L，可放置双层篮架，仪器内部可以存储4桶5L装清洗剂，单次最多可以清洗460个色谱进样瓶或172根移液管；清洗剂独立供给通道不低于2个。

2. 控制系统

★2.1 控制系统为微电脑芯片控制技术（非PLC控制），采用轻触式耐酸碱钢化面板显示操作。内置不少于15个标准程序及75个用户自定义程序，每个程序均有独立编码和参数，为应对极痕量清洗最多可提供27次以上漂洗，FDA标准三级密码操作管理；可选配在线电导率监控清洗数据及A0值显示；

2.2 220V供电，不高于4千瓦加热系统，水加热盘管隐藏在水箱内部，不直接裸露在底板之上，清洗符合EN ISO15883标准，产品通过CE、EN ISO 12100：2010;EN 60204-1:2006+A1：2009+AC:2010;EN61010-1：2010认证，制造商通过ISO9001，ISO14001认证；可提供第三方清洗残留验证报告；

3. 循环系统

★3.1循环泵软启动变频控制，避免了水泵启动瞬间水柱压力过大对玻璃器皿造成的伤害，通过调节水泵频率实现水循环量0--500L/min可调节；可选择消泡功能，增加水泵循环量，面板实时显示进水量；可选配排水冷却及谁排水功能；

★3.2仪器内置“黑匣子”功能，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并在清洗完成后蜂鸣提醒、面板提醒完成；符合FDA法规要求，机器可自动打印清洗参数，并自动存储清洗数据以备核查，喷淋臂转速传感器实时监控清洗状态；

★4. 喷淋循环清洗水从机器顶部进入内腔为清洗栏架供水，清洗栏架采用中心12等分，每30°角为一根分水管，均匀分水，保障每一根水管内的压力均匀一致，清洗水柱压力高度一致；清洗栏架需有泄水装置，确保洗瓶机循环管路和清洗舱内无存水死角；

5．要求移液管为直上直下清洗方式，不为倾斜清洗方式，防止倾斜式清洗大肚移液管造成的清洗死角问题；动态排气截留装置，不增加室内空气的温度和湿度，且将热洁净干燥气体回收利用，进入新的烘干循环过程中降低能耗。

6．安全保护系统

电子安全锁，机械保险装置并电动开门无需手动扳手、过温保护、清洗剂缺液提醒功能，及时提醒用户添加清洗剂、漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统保障玻璃器皿和管路的安全，停水自恢复和停电自动保存当前清洗状态。

7．干燥系统

干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-180分钟），热风循环量不低于110m³/h，内腔没有排气孔，具有双重喷淋热交换系统，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，无需排风管道，冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿，每次排水后，水槽、清洗管路内不得有残留的废水。

8. 清洗篮架

清洗篮架：不少于168位综合清洗栏架，主要用于清洗色谱进样小瓶、移液管、试管及容量瓶等，数量：一套。

9．主机配置

9.1主机壹台，包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式纯水增压泵、内置式双蠕动泵、RS232数据接口、碱性清洗剂和酸性清洗剂5L装各壹桶。

9.2不少于168位综合清洗栏架，一套。

10.技术服务

10.1 合同签订前，最终采购者有权要求预中标人提供样机进行技术参数验证，如果不能通过验证，作废标处理，一切责任由投标人承担。

10.2 设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。

10.3 设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知3天内执行免费安装调试直至达到验收指标。

10.4 设备安装后在用户所在地对操作人员进行培训，使其能独立进行常规操作，保证熟练程度。内容应涉及仪器的基本原理、操作使用和保养维修。生产厂家还需提供在厂家所在地的培训、考察及学校计划。

10.5 提供一年的免费保修，终身维修。

10.6 维修服务：要求生产厂家在国内设有维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。投标人应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内、重大问题应在48小时内解决。

★10.7报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品售后服务承诺函

10.8付款方式：合同签订之日起10个工作日内如财政部门同意的情况下可预支付货款的30%；货物验收合格后，之日起10个工作日内付清余款。

摇床

1、 震荡方式: 往复振荡

2、 周转直径: 30mm

3、 低基座实验室摇床，外形美观，支撑面大，最大承载可达 15 kg

4、 马达输入功率: 70w

5、 马达输出功率:  19w

6、 ★无级调速，调速范围: 0-300 rpm，转速稳定，通过UL，CE等国际认证

7、 ★转速显示: 数字显示，特别适合容量在 250 ml 以上容器的振荡处理，如圆烧瓶、锥形瓶以及培养瓶的振荡处理

8、 ★电子定时功能：∞/0-56min

9、 外形尺寸(W*H*D):  505*585*120mm

10、 重量: 26kg

11、 允许环境温度: 5-50℃

12、 允许相对湿度: 80%

13、 保护等级: IP 21

14、 配置：HS501 digital主机，AS501.1通用夹具。

★15.  报价人如为经销商，则需提供生产厂家或总代理出具产品售后服务承诺函

16. 合同签订前，最终采购者有权要求预中标人提供样机进行技术参数验证，如果不能通过验证，作废标处理，一切责任由投标人承担

17. 付款方式：合同签订之日起10个工作日内如财政部门同意的情况下可预支付货款的30%；货物验收合格后，之日起10个工作日内付清余款。

# 第六章 投标文件格式

投标文件封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 年 月 日 时 分之前不得启封

投标文件目录表：

项目名称：__________________

项目编号： _________________

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 资格性、符合性审查文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标函及投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 2 | 营业执照副本复印件、税务登记证(地税或国税)副本复印件、组织机构代码证副本复印件或三证合一复印件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 响应供应商必须提供缴纳社会保障资金相关证明文件复印件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 响应供应商必须提供财务状况材料（资产负债表、损益表）复印件 |  |  |  |  |
|  | 5 | 依法缴纳税收的证明文件。如投标人在规定的时间段内没有发生业务的，须提供相关的证明依法缴纳税收的证明文件复印件 |  |  |  |  |
|  | 6 | 必须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（附在正本内） |  |  |  |  |
|  | 7 | 若投标人不是所投产品的制造商，则必须出具其制造商（或授权代理商）针对本项目所投产品的有效授权函或有效的代理证明材料，并将原件放入投标文件正本中。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 《三年内无重大违法记录承诺书》 |  |  |  |  |
|  | 9 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 10 | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标保证金汇款声明函 |  |  |  |  |
|  | 12 | 实质性响应一览表 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标一览表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  | 4 | 技术参数重要条款一览表 |  |  |  |  |
|  | 5 | 所投货物的先进性和可靠性 |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他技术文件内容 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） | 1 | 商务条款的响应性 |  |  |  |  |
|  | 2 | 售后服务能力 |  |  |  |  |
|  | 3 | 售后服务方案 |  |  |  |  |
|  | 4 | 业绩证明情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 中小企业声明函（如有） |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他商务文件内容 |  |  |  |  |

评审项目投标资料表

项目名称：______________                          分包：______________

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

投  标  函

广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司:

我方确认收到贵方           （项目名称）        分包:     采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和政府采购代理机构。

投标人名称：_______________________

投标人公章：_______________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：__________

电话：          传真：              邮编：________________

日期：______________

投标人资格声明函

广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布                  项目（项目编号：）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

我公司为有独立承担民事责任的能力的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在参加贵中心组织的               项目（项目编号： ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有被有关部门警告或处分的记录。

本公司（企业）已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：_____________　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_________

单位地址：_____________　                             单位公章：____________

邮政编码：____________　　　　　　　                  日期：____________

联系电话：____________

附：1、营业执照副本复印件、税务登记证（地税或国税）副本复印件、组织机构代码证副本复印件或三证合一复印件

2、响应供应商必须提供缴纳社会保障资金相关证明文件复印件

3、响应供应商必须提供财务状况材料（资产负债表、损益表）复印件

4、依法缴纳税收的证明文件。如投标人在规定的时间段内没有发生业务的，须提供相关的证明依法缴纳税收的证明文件

5、提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（附在正本内）

6、若投标人不是所投产品的制造商，则必须出具其制造商（或授权代理商）针对本项目所投产品的有效授权函或有效的代理证明材料，并将原件放入投标文件正本中，否则作无效投标处理。

注：以上证件均加盖公章

三年内无重大违法记录承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并将依法参与              项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

公司名称(加盖公章）:_________________

日期:______________

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号\分包）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：___________________________

地      址：___________________________

法定代表人（签字或盖章）：________________           签字日期：____________

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：___________________________

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明，有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（盖公章）_____________________

地址：__________________________

日期：___________________________

投标保证金汇款声明函

致：广东省广大工程顾问有限公司韶关分公司

我方为________________项目（项目编号：             ）分包:     递交投标保证金人民币______元（大写：人民币________________元）已于___________年___月___日以银行主动划账方式划入你方帐号。详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收款人 | 收款人名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐号 |  | 联系电话 |  |

注：投标人应详细填写本函，并按要求粘贴凭证复印件。本函应封装进“开标信封”内。

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

## 实质性响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                   分包：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | … |  |  | 见《投标文件》第 页 |

注：按需求书中“★”的要求提供证明文件。

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

投标一览表(报价表)

项目名称：______________                          分包：______________

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一套 |  |  |
| 2 | .. |  |  |  |
| 3 | .. |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

备注：

此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。

此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

投标分项报价表

项目名称：______________                  分包：_________

| 序号 | 货品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币 元） | 总价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总计 |  |

注：1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3．此表仅供参考。

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：______

职务： ___

日期: ______

投标人基本情况表

公司基本情况

公司名称：                                电话号码：_____________

地    址：                                传    真：_____________

注册资金：                                经济性质：_____________

公司开户银行名称及账号：______________________

营业注册执照号：______________________________

公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

技术参数重要条款一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                               分包：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”的重要条款 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | … |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 不带“▲”的条款 |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 | … |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

备注：1、此表中 “原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

2、招标文件中标有“▲”的地方均被视为关键性的指标要求，若有带“▲”的指标要求未响应或不满足，将严重影响投标人得分。

3、按需要书中要求的“▲”（提供相应的技术资料证明文件）

投标货物的先进性和可靠性

（格式自拟）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

其他技术文件内容

#### 商务条款响应表

投标人名称：                                 分包：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | … |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

售后服务能力

（格式自定）

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

售后服务方案

（格式自定）

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

## 业绩证明情况

## 投标人名称：                                              分包：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：_____________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________

职务： _____________________

日期: _____________________

其他商务文件内容

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证电子扫描件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证电子扫描件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证电子扫描件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证电子扫描件粘贴处

（正面）