附件1：本项目技术部分要求和商务部分要求

一、技术部分要求

## （一）招标项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动均质仪 | 2台 | 全自动固相萃取仪为核心产品 |
| 2 | 全自动固相萃取仪 | 1台 |  |
| 3 | 全自动凝胶净化系统 | 1套 |  |
| 4 | 全自动高通量平行浓缩仪 | 2台 |  |
| 5 | 微波消解仪配套消解罐 | 1套 |  |
| 6 | 超纯水仪 | 1台 |  |

## （二）项目技术需求

## 1、全自动均质仪技术要求

1.1 设备名称：全自动均质仪

1.2 数量：2台

1.3 应用范围

通过机械等方式将待处理物料充分打碎并与提取溶剂充分均一化，同时降低分散物尺度和提高分散物分布均匀性，从而将检测目标物质从样品中提取出来。对于水分含量高的样品(蔬菜,即食肉食)；脂肪含量高的样品(肉,香肠,鱼等)；纤维含量高的样品(饲料,绿色草料)均质效果很好

1.4技术要求：

1.4.1所有与样品接触的部件均可高温消毒，适用于微生物样品均质。

1.4.2与样品接触之部件由硼硅酸盐玻璃、惰性塑料（PP和PEEK）或钛制成，防止了交叉污染。

1.4.3可用于微量样品的分析。

1.4.4低温下工作的样品，可选配PVDF密封膜，在-20℃～120℃的温度下操作。

1.4.5样品杯位于切割刀头下方，可自动升降，使样品接触切割刀片。样品杯的高度可根据样品的阻力进行自动调整。

1.4.6样品处理过程由电子监控并自动控制，切割片高速运转下，样品在几秒内被切割成粉末并同时混匀样品。

1.4.7切割刀头由两个刀刃组成，电子监控其转速和扭矩

1.4.8单次样品最大处理量：≥40g

1.4.9最大循环时间：≥30s

1.4.10处理后样品粒径：0.5mm～2mm

1.4.11可在不拆卸切割刀头的情况下，对样品杯、切割刀头进行在线清洗。

1.4.12透明的安全门设计，切割刀只有在安全门关闭的状态下才能旋转。

1.4.13仪器运行过程中安全门被打开，切割刀则会自动停止工作。

1.5 仪器基本配置（单台要求）

1.5.1  全自动均质仪主机1套

1.5.2  不锈钢刀一个

1.5.3  样品杯6个

1.5.4  操作手册1套

1.5.6  备用密封圈1个

1.5.7  电源线1根

## 2、全自动固相萃取仪技术要求

1.1 设备名称：全自动固相萃取仪

1.2 数量：1台

1.3 应用范围

用于样品的分离、纯化和富集，如农产品（水果、蔬菜、茶叶等）中农药残留，饲料、肉类、鱼虾等样品中的抗菌素残留物、激素检测。

1.4 技术要求：

1.4.1 系统可全自动完成固相萃取全过程，包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等操作；

1.4.2 并行通道数量至少6通道，可支持通道数升级；

1.4.3 系统可连续自动化处理48个样品及以上，整个处理过程不需人工介入，完全达到全自动化要求。

1.4.4 处理样品体积范围：0mL-60L及以上；

1.4.5可全自动连续处理标准的1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱，包括萃取柱预处理、上样、清洗、柱干燥、洗脱、分析物收集等过程；

1.4.6  SPE柱上采用独特的膜片式弹性密封技术；

1.4.7 采用正压上样、洗脱模式，配置6个高精度输液泵，液体流速要求0.1ml-10ml/min；

1.4.8采用单独的移液上样针和柱密封针双针结构，液体样品沿单向流路设计运行；

1.4.9多功能柱密封针可适配不同规格固相萃取柱，使用1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱时无需进行更换；

1.4.10上样针具有自动喷淋清洗样品瓶功能，并将清洗液完全转移至固相萃取柱中；

1.4.11上样针具有液面追随功能：采用非接触式流体传感器在吸液过程中实时监测,可以在吸液的同时进行液面探测，跟随吸液时不断下降的液面；

1.4.12 通过清洗池自动清洗移液针内外壁，可编程控制洗涤参数，设置清洗步骤、清洗次数和清洗体积；

1.4.13 溶剂管理系统标配8种溶剂接口，系统可供使用的溶剂瓶体积不受限制。

1.4.14配备三种废液接口，包含废水、一般有机废液和含氯废液通道，实现废液分类收集。

1.4.15整个系统采用避光设计；

1.4.16 系统内置照明和双摄像头，利用本机监控摄像头，通过自带的液晶显示屏可以实时观察到仪器内部的运行状态。

1.5 控制软件

1.5.1工作站软件可对仪器各部分进行实时反控；

1.5.2 集成化的网口通讯，图形化界面设置，实时显示工作状态；

1.5.3系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能

1.5.4具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

1.6 仪器基本配置

1.6.1 全自动固相萃取系统主机1套，包括以下部分：

1、双移液针6套

2、高精度输液泵6个

3、本机监控摄像头1个

4、远程监控摄像头1个

5、液晶监控显示器1个

1.6.2 6ml萃取柱载架（至少64位）1个

1.6.3 500mg/ 6ml C18固相萃取柱（30个/包）10包

1.6.4 6ml萃取柱密封盖（100个/包）3包

1.6.5 20mL样品管架（64位）1个

1.6.6	20mL收集管架（64位）1个

1.6.7	20mL样品管，含盖/垫（100个/包）3包

1.6.8  500mL溶剂瓶	及瓶口适配器8个

1.6.9  3mL 萃取柱载架（48位）1个

1.6.10  3ml萃取柱密封盖（100个/包）3包

1.6.11  6mL 萃取柱载架（48位）1个

1.6.12  12mL 萃取柱载架（48位）1个

1.6.13  12ml萃取柱密封盖（100个/包）3包

1.6.14  60mL 样品管架（48位）1个

1.6.15  20ml 收集管架（48位）1个

1.6.16  60ml 收集管架（48位）1个

1.6.17  60mL样品瓶（100个/包）3包

1.6.18 附件包（包括排风管、溶剂适配器、液路接头等）1套

1.6.19 全自动固相萃取操作系统（包括安装光盘）1套

1.6.20 品牌电脑 1台

## 3、全自动凝胶净化系统

1.1 设备名称：全自动凝胶净化系统

1.2 数量：1台

1.3 应用范围

用于净化分离含痕量、超痕量农药残留样品或含油、脂肪等复杂基质样品中的大分子保留目标小分子或收集目标大分子，去除小分子杂质，适于农产品检测、食品检测、环境检测及生命科学领域。

1.4技术要求

1.4.1 输液泵

1.4.1.1最大工作压力20Mpa，具有脉冲阻尼器；双柱塞式设计，具有在线柱塞清洗装置。

1.4.1.2主机配置240×128像素大显示屏，即可通过软件远程控制，也可本机控制。

1.4.1.3流量范围：0.01-50.00mL/min；流量精度：0.1％RSD；流量准确度：±1％

1.4.2 检测器

1.4.2.1配置可调波长紫外检测器。

1.4.2.2波长范围：190-600nm；波长准确度：1nm；波长精度：0.2nm。

1.4. 3 液体管理系统

1.4.3.1具有独立的液体管理系统，管路需经钝化处理。

1.4.3.2本机实时状态显示进样、馏分、清洗、废液、运行、结束状态。

1.4.3.3标配10ml精密注射泵，进样准确度达到0.1％。

1.4.3.4标配5ml高精度不锈钢定量环进样，具有满环进样及半环进样模式，可选择5ml以内的任意体积进样。

1.4.4高效不锈钢凝胶净化柱

1.4.4.1 50/50乙酸乙酯/环己烷（或二氯甲烷）高效不锈钢柱（20*300mm）一根，在保证分离效果的前提下，减少样品净化时间和溶剂体积。

1.4.4.2使用不锈钢柱体，采用符合EPA标准的S-X3凝胶净化填料；标准70g填料填装，满足凝胶柱上样量需求。

1.4.5自动液体处理器

1.4.5.1具备实现样品自动进样和组分自动收集功能，支持有序进样和随机采样；浸入式流动清洗，要求清洗工作台对进样针进行内外自动清洗。

1.4.5.2 XYZ轴自动进样器和馏分收集液体处理器，适合多种规格的收集架和收集瓶。

1.4.5.3流出物可以根据定时收集、分段收集、判电压收集、判峰收集以及组合方式等六种收集模式，并分配到不同收集瓶。

1.4.5.4隔垫穿刺：隔垫穿刺针，隔垫和相应样品管，隔垫和相应收集管，防止样品挥发。

1.4.5.5 人为触碰机械臂后，无需重新校准位置，设备可自动归位校正进样针，减少仪器意外故障率。

1.4.6 工作站

1.4.6.1工作站具有对泵、检测器及组分收集器进行反控功能，图形化界面设置净化及组分收集程序，可在线控制和在线修改所有参数，满足突发情况的实验需求。

1.4.6.2界面实时显示色谱图，具有定时收集、判峰收集、分段收集、电压收集及其组合方式六种收集模式，并分配到设定试管中。

1.4.6.3 具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

1.4.6.4数据采集、数据校正、数据处理及报告，数据输出到Word或Excel中进一步处理。

1.5配置要求

1.5.1 高压恒流输液泵							1台

1.5.2 可变波长紫外检测器						1台

1.5.3 自动液体处理器							1套

1.5.4 液路管理系统（含注射泵及定量环）		1套

1.5.5 ID20×300mm不锈钢净化柱				1根

1.5.6 32位20ml样品架						2个

1.5.7 24位60ml收集架						2个

1.5.8 20ml样品瓶/盖/垫（100个/套）		1套

1.5.9 60ml样品瓶/盖/垫（100个/套）		1套

1.5.10 启动包及配件							1套

1.5.11 软件工作站								1套

1.5.12 中文操作手册							1套

1.5.13 品牌电脑								1台

## 4、全自动高通量平行浓缩仪

1.1 设备名称：全自动高通量平行浓缩仪

1.2 数量：1台

1.3 应用范围

利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，浓缩结束后，报警提示，通量大，效率高。

1.4 技术要求

1.4.1 氮吹模块

1.4.1.1氮吹针可随液面自动下降，并可自动升起。

1.4.1.2具有专用氮吹针抬升设计，在无电状态下，可手动抬起氮吹针，取出样品管架。

1.4.1.3氮吹针采用双模式控制，既可根据程序自动升降氮吹针，也可使用实体按钮手动控制氮吹针调至任意位置。

1.4.1.4氮吹压力程控自动调节，不受通道开关数量变化的影响。

1.4.1.5氮吹管采取快换设计，可方便快捷的更换成其他位数的浓缩通道，方便拆卸清洗。

1.4.1.6标配22G和19G两种不同的氮吹针。

1.4.2 浓缩腔

1.4.2.1浓缩仪前部开窗，并具有照明功能，浓缩过程可视。

1.4.2.2采用上翻盖式设计，避免抽屉式移动设计导致氮吹针位置对不准。

1.4.2.3固定式水浴槽，防止移动式水槽运动时引起水浴飞溅，防止水浴槽长时间移动造成滑轨损坏。

1.4.2.4浓缩架和水浴盆采用全身PTFE涂层防腐蚀防生锈工艺。

1.4.2.5可使用10ml试管、15ml离心管、50ml离心管等多种通用规格的管架，并提供管架定制服务。

1.4.3 加热模块

1.4.3.1显示值基本误差：小于0.5%。

1.4.3.2控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃。

1.4.3.3采取面加热方式，升温更快，加热均匀。

1.4.4安全保护模块

1.4.4.1具备水位超限报警和压力超限报警。

1.4.4.2配置过热保护组件，防止水箱干烧。

1.4.4.3浓缩状态时，上盖会自动锁定。

1.4.5 MV5工作站控制系统

1.4.5.1具有人机交互界面，配置7寸触摸彩屏。

1.4.5.2可通过触控屏随时开始、暂停或停止八个通道中的任意通道。

1.4.5.3可通过触屏设置氮吹针下降速度，浓缩时间，氮吹压力等参数，并实时显示加热温度和压力。

1.5 配置要求

1.5.1全自动平行浓缩仪主机，54位氮气出口			1套

1.5.2氮吹管套件（每套含9个氮吹针、2个密封O型圈）6套

1.5.3备用氮吹针（21G）									10根

1.5.4备用氮吹针（19G）									24根

1.5.5氮吹管密封圈										    6个

1.5.6长排气管											    3米

1.5.7排水管套件                                 1套

1.5.8堵头													 54个

1.5.9喉箍                                       1套

1.5.10专用工具                                  1套

1.5.11氮气接头组件（包含黄铜接头及6mm快插双通）1套

1.5.12 PU管												     5米

1.5.13 20mL浓缩管支架（含54根20mL收集瓶）		  1套

1.5.14 60mL浓缩管支架（含24个60mL收集瓶）		  1套

1.5.15 200mL浓缩管支架（含6个200mLL-1mL收集瓶）1套

1.5.16 200-mL-1mL浓缩杯									   6个

## 5、消解罐

1.1 设备名称：ETHOS ONE高级微波消解消化罐

1.2  DRN转子保护外罐5套

1.3 带螺纹的TFM内罐、带螺纹的TFM盖子各45套

## 6、超纯水仪

1.1 设备名称：超纯水仪

1.2 数量：1台

1.3 应用范围

适用于高精度仪器清洗，标准级实验、气相色谱、质谱分析、原子吸收、ICP、ICPMS等精密分析、理化分析实验室用ASTM-1级超纯水。

1.4 技术要求

1.4.1 技术参数

1.4.1.1进水要求：市政自来水

1.4.1.2、纯水产水流量：20 升/小时

1.4.1.3 纯水产水电阻率：＜10微西门子cm @25℃

1.4.1.4带循环及液位实时显示功能的30L重力感应式水箱,内壁光滑度＜1um（带有认证证书）

1.4.1.5 在水箱正面直接显示储存的纯化水信息：通电状态正常；溢出指示；实际储水体积以“升”直接显示，而不是百分比显示。

1.4.1.6 先进的水箱呼吸器可防止空气中的细菌、微粒、挥发性有机物和CO2进入水箱。

1.4.1.7 取水龙头的安装位置有2个位置可选，也可以同时安装2个取水龙头。

1.4.1.8 水箱注水及停水控制为重力感应控制，水箱储水腔体内无液位感应或控制器部件，排除了液位感应器与储存水的接触而造成水质污染的可能性。水箱可直接控制纯水机的制水或停制，方便用户使用操作。

1.4.1.8水箱参与系统全循环，更加有利于保障系统水质。

1.4.1.9取水臂及主机系统均带显示器显示

1.4.2 超纯水系统

1.4.2.1超纯水电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃

1.4.2.2 TOC: <1-5 ppb

1.4.2.3 细菌: <0.1 CFU/ml

1.4.2.4 内毒素: <0.001 EU/ml

1.4.2.5 颗粒: 0.2 µm

1.4.2.6 Rnase酶: <0.002 ng/ml

1.4.2.7 Dnase酶: <20 pg/ml

1.4.2.8标配超大容量长寿命一体双效超纯柱。超纯化柱中使用优化介质，保证纯度，并提高了给水中存在CO2时的处理能力，防止有机物污染， 保证最低的TOC水平。

1.4.2.8 纯化柱装备有可读可写智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及预计水质报警、更换日期等关键技术指标，确保安装正确、更换及时准确.

1.4.2.9 根据客户水质及应用需求，四种超纯化柱可选。针对ICP/MS、HPLC的极低离子和TOC要求的应用，可选用相应型号超纯化柱，而不需额外配置外部精制器。

1.4.2.10全微机控制，能够连续监测每步纯化的电导率或者电阻率，包括反渗透出水电导、超纯水电阻。

1.4.2.11完全再循环：纯化单元（紫外和超纯化柱）、纯化水箱、取水器采用全循环系统设计，以保证水质的长期稳定。

1.4.2.12 可调节的水质灯光报警设定

1.4.2.13内置185nm/254nm双波长的紫外灯

1.4.2.14 具有液晶屏显示：纯水水质、超纯水质、水箱水量、温度、系统状态等

1.4.2.15自动检测、自动维护提示、自动报警等自我诊断功能

1.4.2.16可选配FLEX取水器，取水器内自带水质监测及显示，在出水点测定出水水质，而不是直接在主机纯化柱后测定。准确真实反映出水点水质。定量取水最低可设至50ml-60升。

1.4.2.17全管路湿循环，无死角消毒功能，有效控制细菌，确保微生物被控制在极低水平。消毒方式自动进行，简单易操作，不需要人工清洗的过程，不使用危险性化学品。

1.4.2.18内置脱气模块，有效去除CO2，溶解O2等气体，获得更高品质纯水，并可最大限度延长超纯化柱的使用寿命，降低更换频率。

1.4.2.19数据通讯有符合GLP要求的USB接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料；可通过USB方便地进行数据传输和记录，以及系统性能验证和软件更新；以太网端口连接可实现BMS管理。可通过系统管理软件 “Vision”实现数据远程监控、传输和管理。

1.4.2.20整机获得CE、ETL或UL证书，制造商拥有ISO9001、ISO14001证书，设计符合废电器及电子设备（WEEE）指令的要求和有害物质（RoHS）指令的限制，并符合所有相关国际标准。

1.5 配置要求

1.5.1 纯水/超纯水系统1台

1.5.2 双波长紫外灯1个

1.5.3 超纯化柱1个

1.5.4 重力液位感应30L水箱 1个

1.5.5 消毒药片1盒

1.5.6 0.2μm终端过滤器 1个

1.5.7 预处理柱5套

1.5.8 桌面可移动取水臂1个