# 政府采购

# 招 标 文 件

# 采购计划编号：18A0435

# 招标项目名称：重庆市北碚区环保局重金属及有机监测仪器采购

# 采购人：重庆市北碚区环境保护局

# 采购代理机构：重庆市北碚区公共资源综合交易中心

二○一八年十一月

目  录

- 投标邀请书......................................................................................................................4-6

- 招标项目内容

- 资金来源

- 投标人资格要求

- 投标、开标有关说明

- 投标保证金

- 采购项目需落实的政府采购政策

- 投标有关规定

- 联系方式

- 项目技术规格、数量及质量要求..................................................................................7-15

- 招标项目一览表

- 招标项目技术需求

- 附件、图纸及包装要求

- 项目核心产品清单

- 项目商务要求..............................................................................................................16-18

- 交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

- 报价要求

- 质量保证及售后服务

- 付款方式

- 知识产权

- 培训

- 其他要求

- 资格审查及评标办法.................................................................................................19-24

- 资格审查

- 评标办法

- 评标标准

- 无效投标条款

- 废标条款

- 投标人须知..................................................................................................................25-30

- 投标人

- 招标文件

- 投标文件

- 开标

- 评标

- 定标

- 中标通知书

- 询问、质疑和投诉

- 交易服务费

- 签订合同

- 政府采购信用融资

- 合同主要条款和格式合同（样本）...........................................................................31-35

- 投标文件格式投标邀请书..........................................................................................36-55

一、经济文件

二、技术文件

三、商务文件

四、其他

五、资格文件（单独装订）

# 投标邀请书

重庆市北碚区公共资源综合交易中心受重庆市北碚区环境保护局的委托，根据重庆市北碚区财政局政府采购管理办公室下达的《北碚区政府采购项目计划表》，对重庆市北碚区环保局重金属及有机监测仪器采购项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市北碚区环保局重金属及有机监测仪器采购 | 243.4 | 2 |  |

## 二、资金来源

财政预算资金（或单位自筹资金）,预算金额为 255 万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，自行在重庆市政府采购网和北碚区公共资源综合交易网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下

载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年11月12日）起五个工作日。

（三）招标文件工本费：招标文件工本费为300元（售后不退），各投标人递交投标文件时在投标（开标）地点以现金形式缴纳。若投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，评标时由评标委员会核实认定后，由区交易中心办理退还手续（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件）。

（四）投标报名方式：登录北碚区公共资源综合交易网会员业务系统报名。（网址：http://jyzx.beibei.gov.cn，首次登录需完成系统注册，注册具体操作流程可从从北碚区公共资源综合交易网首页“资料下载”栏点击进入“政府采购”分栏目中下载《政府采购注册操作手册》，注册时务必以供应商身份完成，按操作手册填写完必要信息提交入库即可报名）。

另根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（五）报名时间:  2018年11月12日-2018年12月2日17: 00

（六）投标地点：重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼

（七）投标截止时间：2018年12月3日北京时间14:30

（八）开标时间：2018年12月3日北京时间14:30

（九）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

1、投标保证金递交

保证金由投标人在投标截止时间前半小时内采用POS机刷卡方式（恕不接受信用卡）现场统一缴纳至交易中心专用账户, 缴纳投标保证金时应手持本单位银行基本账户开户许可证复印件（会员注册时应按规定提交基本账户开户许可证原件和加盖鲜章的复印件一套进行登记）。具体金额按招标文件第一部分规定的金额提交。投标人提交保证金后应妥善保存交款凭证以备核验。

2、保证金退还方式

中标通知发出后五个工作日内，区交易中心向未中标供应商的银行基本账户转账退付投标保证金；中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，凭合同至交易中心办理退还投标保证金手续，区交易中心向其银行基本账户转账退付。

3、保证金查询电话：023-63227508

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网和北碚区北碚区公共资源综合交易网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、投标截止时间前按时报名签到，

2、投标截止时间前完成了投标文件的递交，

3、投标截止时间前缴纳了招标文件工本费和投标保证金

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购机构：北碚区公共资源综合交易中心

联系人：彭凌

邮  编：400700

电  话：（023）68201300

传  真：（023）63220477

地  址：重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼

（二）采购人：重庆市北碚区环境保护局

联系人： 谭天勇

电  话：（023）68362707

传  真：（023）68865525

地  址： 重庆市北碚区卢作孚路435号

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

# 一、项目技术规格、数量及质量要求

# （一）项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量（台/套） | 单项限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 65.8 |
| 2 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 1 | 48 |
| 3 | 火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 28.8 |
| 4 | 便携式X射线荧光光谱仪 | 1 | 48 |
| 5 | 气象色谱分析仪 （2主机，3进样口，3检测器） | 2 | 52.8 |

### （二）项目技术要求

### 石墨炉原子吸收光谱仪

| 功能要求 | 必要 功能 | A1、生产厂（公司）通过ISO9001质量体系认证，并提供证书复印件。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A2、满足环境监测水质、土壤等国家相关标准检测的分析需求。 |
|  | 辅助功能 | B1、工作环境 1、电源：220V，50Hz； 2、环境温度：10-35℃； 3、环境湿度：20%-80%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | ★C1、仪器总体设计：整套仪器为横向加热、纵向交流塞曼扣背景石墨炉原子化系统。 C2、光学系统 2.1实时双光束光路设计，同时检测参比光路及样品光路； ★2.2光谱带宽(分辩率)：0.2nm-2.0nm； ★2.3光栅面积≥：60mm(70mm； ★2.4光栅单色器具有双闪耀波长。 C3、灯光源 ★3.1 8灯及以上灯架，同时点燃2灯。灯电流0-40mA； 3.2可配备国产高强度空心阴极元素灯。 C4、石墨炉原子化系统 ★4.1 横向加热石墨炉设计； 4.2温度范围：室温－2600℃以及上； ★4.3纵向塞曼效应背景校正法 ★C5、检测器：固体检测器 C6、自动进样器：＞145位 |
|  | 次要技术指标 | D化学工作站 1、时间编程。 2、仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。 3、软件具有标准曲线编辑功能，可以任意删除任何一个标准点，而不需要重新做标准曲线。 |
| 基本配置 | 本仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置： 石墨炉原子吸收光谱仪（含自动进样器）1套 石墨炉专用循环水冷却器 1套 原子吸收中、英文软件、使用手册及数据接口 1套 原装元素空心阴极灯 8只 原装横向加热石墨管 40只 原装石墨炉自动进样器进样针 1套 原装石墨炉自动进样器样品杯 3000个 8、电脑一台套，配置：CPU：i7 6系列，内存：8G，硬盘：1T+256G固态硬盘，显卡：2G及以上，液晶显示器：21.5″或优于此配置；电脑工作站安装的任何软件均需为正版授权软件，且为该软件当前最新、最成熟完善产品。 9、激光打印机 1台 |

2、火焰原子吸收光谱仪

| 功能要求 | 必要 功能 | A1、生产厂（公司）通过ISO9001质量体系认证，并提供证书复印件。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A2、满足环境监测水质、土壤等国家相关标准检测的分析需求。 |
|  | 辅助功能 | B1、工作环境 1、电源：220V，50Hz； 2、环境温度：10-35℃； 3、环境湿度：20%-80%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、仪器具有全套安全连锁系统。自动监控燃烧头类型、喷雾器系统、排液系统、燃烧系统、压力系统、温度系统、电系统，当任意部分出现异常或断电时自动连锁和关火。 C2、 光学系统 2.1.1 火焰法是双光束 2.1.2 波长范围：190 – 870 nm。 2.1.3 光栅密度：1800 条/毫米。 2.1.4 闪耀波长：236nm和 597nm 2.1.5 光栅面积：64 × 72mm。 ★2.1.6 光谱通带：0.2-2.0nm，马达狭缝驱动自动狭缝选择（包括高和低高度自动选择）。 2.2 光源系统 ★2.2.1 8灯系统：全自动8灯灯架 2.2.2 灯位置优化：全自动调节。 2.2.3 灯电流设置：计算机全自动控制。 2.2.4 灯电流范围：0–40 mA。 ★2.3 检测器 采用带低噪声固体检测器。 2.4 火焰原子化器 2.4.1 气体控制：全计算机控制的燃气和助燃气监控。燃气和助燃气的全流量控制。 2.4.2 安全功能：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁。 2.4.3 燃烧系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。 2.4.4 预混合室：高强度的惰性预混合室，可同时检测水溶液和有机溶液。 2.4.5 雾化器：Pt/Ir 合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器或可调节的耐腐蚀雾化器（由PEEK 材料制造） ★2.4.6 灵敏度： 5ppm Cu吸光度≥0.7A； 检出限≤0.006mg/L。 |
|  | 次要技术指标 | D化学工作站 1、测量方式：火焰法。 2、浓度计算方式：标准曲线法（共6种线性、非线性拟合方法），标准加入法，内标法。 3、重复测量次数：1－30次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差。 4、结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印。 5、 数据接口:标准RS-232接口。 |
| 基本配置 | 本仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置： 1、火焰原子吸收主机 2、原子吸收中、英文软件、使用手册及数据接口 1套 3、原装空心阴极灯8只 4、空气压缩机干燥过滤器2只 5、配套无油静音空气压缩机 1套 6、备用进样毛细管 5套 7、燃烧头1 个 8、电脑一台套，配置：CPU：i7 6系列，内存：8G，硬盘：1T+256G固态硬盘，显卡：2G及以上，液晶显示器：21.5″或优于此配置；电脑工作站安装的任何软件均需为正版授权软件，且为该软件当前最新、最成熟完善产品。 9、激光打印机 1台 |

### 3、气相色谱仪

| 功能要求 | 必要 功能 | A1、生产厂（公司）通过ISO9001质量体系认证，并提供证书复印件。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A2、满足环境监测气相色谱仪国家标准方法HJ 584-2010和GB/T 14678-1993的分析需求以及满足非甲烷总烃的监测要求。 |
|  | 辅助功能 | B1、工作环境 1、电源：220V，50Hz； 2、环境温度：10-35℃； 3、环境湿度：20%-80%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、色谱性能： ★1.1、采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面，整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示设定值和真实值 1.2、保留时间重现性：<0.009%或<0.0009min； 1.3、峰面积重现性：<1.1% RSD； 1.4、电子压力控制：载气最大压力100psi，通过仪器面板可随时观察精度范围内的压力波动情况。 C2、分流/不分流进样口 2.1、分流比设定范围：1～7000:1； 2.2、总流速：0-190mL/min。 2.3、扳转式进样口，更换衬管方便快捷无需使用工具 C3、柱温箱 3.1、温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温，不少于9阶； ★3.2、最大升温速率：140℃/min； ★3.3、从450℃降温到50℃，<140秒； 3.4、温度稳定性：0.02℃/1℃。 C4、FID检测器 4.1电子压力/流量控制； 4.2、最低检测限： <2pg C/s（对十三烷）； 4.3、线性动态范围：>107； C5、ECD检测器 5.1离子源：15mCi63 Ni 5.2最低检出限：＜5 ×10-14全氯乙烯 5.3线性范围：＞104 C6、自动进样器 ★6.1、样品位数量：≥100位； 6.2、进样体积：0.1μL到5μL，步长0.01μL； 6.3、进样精度：RSD<0.3%； ★6.4、不需移动机位即可对两个进样口分别进样，待机状态不占进样口，方便手动进样。 |
|  | 次要技术指标 | D化学工作站 1、时间编程。 2、仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。 3、早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。 4、保留时间锁定功能，使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。 |
| 基本配置 | 本仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置： 气相色谱仪主机 2套 包括： 1.1、分流不分流进样口 1个 1.2、填充柱进样口 2个 1.2、FID检测器 2个 1.3、ECD检测器 1个 2、液体自动进样器 1套 3、安装工具包 1套 4、色谱柱 4根 弱极性柱 30m×0.32mm×0.25um或等效柱 极性柱 30m×0.32mm×0.25um或等效柱 甲烷柱 30m×0.53mm×25um多孔层开口管分子复筛柱或等效毛细管柱 总烃柱 30m×0.53mm脱活毛细管空柱或等效毛细管柱 5、六通阀1 套 6、空气除烃装置 1套 电磁阀、气体阀启动包组件 1套 3年耗材 1批 9、电脑2台套，配置：电脑一台套，配置：CPU：i7 6系列，内存：8G，硬盘：1T+256G固态硬盘，显卡：2G及以上，液晶显示器：21.5″或优于此配置；电脑工作站安装的任何软件均需为正版授权软件，且为该软件当前最新、最成熟完善产品。 10、激光打印机 2台 11、工作站软件 2套 |

4、电感耦合等离子体发射光谱仪

| 功能要求 | 必要 功能 | A1、生产厂（公司）通过ISO9001质量体系认证，并提供证书复印件。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A2、满足环境监测水质、土壤等国家相关标准检测的分析需求。 |
|  | 辅助功能 | B1、工作环境 1、电源：220V，50Hz； 2、环境温度：10-35℃； 3、环境湿度：20%-80%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、仪器总体设计：主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。 C2、进样系统 ★2.1耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF；30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。 2.2蠕动泵为四通道系统； ★2.3超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度大于1000万cps（或cts）。； 2.4炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，安装和拆卸无需任何工具。 C3、射频发生器 ★3.1自激式射频发生器，频率40.00MHz以上。功率稳定性优于0.1%。射频发生器的功率传输效率优于81%； 3.2 功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调。 ★C4、等离子体观测方式：观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果。 ★C5、平板等离子体设计，平板无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护。 C6、检测器 6.1固态检测器，检测器的形状与中阶梯二维光谱图完全匹配且无紫外线转换荧光涂层； 6.2具有5万条以上谱线的谱线库。 ★C7 波长范围 165-900nm及以上。 |
|  | 次要技术指标 | D化学工作站 1、具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。 2、软件具有多元素谱图同时显示功能。 3、谱图叠加功能显示每个像素点，同一个元素不同样品可以同时显示； 4、软件具有标准曲线编辑功能，可以任意删除任何一个标准点，而不需要重新做标准曲线。 |
| 基本配置 | 本仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置： 原装等离子体发射光谱仪主机1套 炬管3套 炬管中心管3根 国内配套主机水冷器1台 国内配套空气压缩和空气过滤器各1套 进样泵管36根，排废液泵管36根，各类O圈各1套等常规配件1批 标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等） 高灵敏度进样系统、耐HF酸进样系统各1套 高灵敏度雾化器、耐HF酸雾化器各1套 软件 1套 11、电脑一台套，配置：电脑一台套，配置：CPU：i7 6系列，内存：8G，硬盘：1T+256G固态硬盘，显卡：2G及以上，液晶显示器：21.5″或优于此配置；电脑工作站安装的任何软件均需为正版授权软件，且为该软件当前最新、最成熟完善产品。 12、激光打印机 1台 13、0-50毫升数字滴定器（准确度≤±1%） 2套； |

5、便携式X射线荧光光谱仪

| 功能要求 | 必要 功能 | A1、生产厂（公司）通过ISO9001质量体系认证，并提供证书复印件。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A2、满足环境监测土壤等国家相关标准检测的分析需求。 |
|  | 辅助功能 | B1、工作环境 1、电源：220V，50Hz； 2、环境温度：10-35℃； 3、环境湿度：20%-80%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、重量：小于1.3kg C2、外观尺寸及特点：242.56 x 208.17 x 67.9 mm；一体化设计，坚固耐用，高密闭性，防水防尘抗冲击，尤其适合现场或野外使用。 ★C3、激发源：高性能微型X射线光管，银阳极靶材；管电压6-50kV，最大50KV能最大效率激发测量更多金属元素；管电流最大500uA；匹配功率最大5W。动态可调电流，为每次分析提供最高灵敏度 ★C4、探测器：高性能GOLDD+探测器（Geometrically Optimized Large area Drift Detector）， 是几何优化的大面积SDD探测器，检测速度更快，是Si-PIN（硅半导体探测器）探测器的10倍，是SDD（小型硅电子漂移探测器）的3倍；通量高达 180,000 cps 的专利探测器；典型分辨率：150 ev- 185 eV（取决于所用的成形时间） C5、系统电子设备： 800 MHz iMX6 四核 ARM A9 CPU、80 MHz ADC ASIC数字脉冲处理器、4096多道分析器、512 MB 内部系统存储空间/4 GB 工业级存储空间。可高速完成对分析数据的计算处理、存储、通讯和其它各项功能。 C6、显示器：可调节角度彩色触摸显示屏高亮度，方便数据观察，用户可轻松应对下雨、阳光直射等不利环境下的应用； C8、测试模式（可选模式）：常见金属模式、镀层分析模式、贵金属模式、矿石模式、土壤模式、指纹光谱。 ★C9、测试范围：从Mg-U之间 金属模式包括33 种元素: Te Y Sb Sn Cd Pd Ag Ru Mo Nb Zr Bi Pb Se Au W Zn Cu Re Ta Hf Ni Co Fe Mn Cr V Ti Al S P Si Mg 。 镀层模式包括30种元素：Pb, Hg, Au, Pt, W, Sb, Sn, Cd, Ag, Pd, Rh, Ru, Mo, Nb, Zr, Y, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, S, P, Si, Al, Mg 矿石模式包括41种元素: Sb、Sn、Cd、Pd、Ag、Mo、Nb、Zr、Y、Sr、Rb、U、Th、Bi、As、Se、Hg、Au、Pb、W 、Zn、Cu、Re、Ta、Hf、Ni、Co、Fe、Mn、Cr、V、Ti、Ca、 K、Ba、Al、P、Si、Cl、S、Mg 土壤模式包括34种元素：Ag、Mo、Zr、Y、Sr、Rb、U、Th、As、Se、Hg、Au、Pb、W、Zn、Cu、Ni、Co、Fe、Mn、Cr、V、Ti、Sc、Ca、K、S、Ba、Cs、Te、Sb、Sn、Cd、Pd C10. 内置合金牌号库，合金库中包括3个默认合金牌号库：XL5 Alloy Library (1.11) 含525种合计牌号基于SAE, AISI, ASTM, AA等标准；XL5 Alloy Library德国 (DIN) (1.0)包括 415 种合金；XL5 Alloy Library中国 (GB) (1.0)包括243中合金；快速鉴定和自动匹配牌号，用户也可以自己增加、删减或修改自定义合金牌号。 C11、数据输入方式：触摸屏+键盘，触摸屏配合物理键盘，满足不同环境条件下使用。 C12、数据存储：内存超过 130,000 个读数和图谱。 C13、数据传输：USB、Wi-Fi数据传输。 C14、上位机软件：功能强大NitonConnect PC的专用软件，可通过计算机进行上传下载、数据及谱图处理、编辑、输出分析报告，并通过连接电脑实现对仪器远程操控。 C15、 测试报告：可用专用软件生成PDF格式报告，报告清晰，数据不可修改。也可生成EXCEL格式的报告。 C16、分析显示界面：1．元素化学成分定性、定量分析及结果显示；有多种结果显示方式可以选择，方便客户记录数据和检验结果2．显示光谱谱图3．可自动显示检测数据的1-3倍sigma误差。 ★C17、摄像头：具有双摄像头设置，既可以为样品整体拍照记录，也可以同时获取分析区域微距图片，照片与分析数据一一对应方便查看。 C18、电池：可充电锂离子电池，可连续工作8小时以上。配置智能充电系统，热插拔技术：更换电池时无需关机。 C19、防水防尘级别：IP54 C20、集成方式：手持式集成，仪器全身一体化，便捷性高，更适合现场应用；不接PDA，无中病毒的隐患，无数据安全风险。 C21、工作温度：可适应-20°C~50°C的环境温度。 C22、检测窗口：8mm。 ★C23、滤光片：6个滤光片设置，可根据测量要求设置针对主范围、低范围和轻范围的测试通道时间。滤光片通道自动切换，无需手动更换，更智能。 C24、标准片：标准片内置，便于仪器自校正以及保证自校正时的安全。 C25、校正：仪器出厂前已充分校正，客户使用时无需再做校正；但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线的功能，对于特定地区样品可得到更精确的数据。 ★C26、可根据需要选择1σ、2σ、3σ的标准偏差置信区间。 C27、语言：中文、英文等11种语言 C28、内置GPS，地理位置信息与样品分析结果实时匹配存储。 C29、辐射安全设置：a..密码保护；b.测试过程中有红色指示灯闪烁；c.前端无样品时，2秒钟自动停止测试. C30、合规性：仪器符合CE认证、RoHS、FCC、Industry Canada、IEC61010-1:2010安全认证、IP54. |
|  | 次要技术指标 | D化学工作站 1、仪器采用内置固化的工业级操作系统，系统稳定，运算速度快；非windows之类商业级或个人级操作系统。 2、数据输出格式：.ndt/.xls/.csv/.txt/.TAB/.SHP/.GMT/.GML/.KML 3、数据传输与处理：功能强大的NDT软件，可通过计算机进行上传下载。RS-232数据传输/USB接口或蓝牙无线传输，可直接向电脑或网络存储设备传输数据，并可与GPS联用。 4、数据存储：储存数据、图谱及图片超过10000组。 |
| 基本配置 | 本仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置： 1、仪器主机； 2、锂电池 2块； 3、锂电池充电器； 4、USB2.0数据线； 5、电源适配器； 6、U盘，含仪器安装软件； 7、窗口膜；密码锁；触屏笔；X射线光管辐射安全证明测试窗口替换硬件 8、标样一套 9、仪器箱 |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。投标人在响应招标文件的基础上，根据自身实际明确。

交货期每延误一天（以分包中所有货物到齐为准），中标人应按合同总金额的0.1%向采购人支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的2%。延期超过30个日历日的，采购人可单方解除合同。

（二）交货地点

交货地点：重庆市北碚区卢作孚路435号（重庆市北碚区环境保护局）。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：投标产品质量保证期1年（包括所有部件）。投标人可根据自身实际，在响应的基础上提出质保期和售后服务承诺。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。投标人在响应的基础上根据自身实际，可自行提出更优的承诺。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 付款方式

（一）中标人签定合同前向采购人支付履约保证金15万元，履约完毕后自动转为质保金，1年后无质量问题无息退还。

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同款。具体的付款方式为：投标方将货物交货完毕并验收合格后10日内一次性付清货款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017 年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇（涉及评分的除外） |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇（涉及评分的除外） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其其澄清、说明或者补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌（核心产品见招标文件第二篇）的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按评标办法第（四）项规定确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，若技术部分、商务部分均相同，采取随机抽取的方式确定。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

- 推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列，若均相同的并列。

## 评标标准

（一）评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为25分。 2.加分条款： 2.1投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）要求的每条可加5分。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（★）号标注的部分）高于招标要求的每条可加4分。 2.3以上两款总加分不超过25分。 3.扣分条款： 3.1重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。 3.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除4分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 | 技术支撑材料由以下内容组成： 2.3.1制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料。 2.3.2检测机构出具的检测报告或国际机构认证报告（如果有，提供复印件并加盖投标人公章）； 2.3.3制造商官方网站公开发布的技术文件（如果有，截屏或打印并加盖投标人公章，同时提供网址）。 以上3种技术资料数据中，凡是表述不一致的，以最低数据为准。 注：（技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 （8%） | 8 | 1.售后服务机构设置 3分 所投产品制造商（或投标人）在川渝地区有售后服务机构得3分； 2.售后服务机构人员配置 2分 售后服务人员需专业对口，有环保或电子或电器专业的，有一个得1分，最多得2分（提供学历证书复印件）； 3.售后服务机构装备 1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况给分，优得1分，一般得0.5分，差得0分； 4.备品备件及易损件2分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，优得2分，一般得1分，差得0分。 | 在川渝地区有售后服务机构的须提供在当地的工商注册证明。 |
|  |  | 培训 （3%） | 3 | 在满足招标文件的前提下根据在培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量等进行评分，优得3分，一般得1.5分，差得0分。 |  |
|  |  | 质保期 （6%） | 6 | 质保期在满足招标文件的前提下，所有产品均增加一年得2分，最多得6分。 |  |
|  |  | 业绩 （3%） | 3 | 自2014年1月1日以来，所有所投产品同品牌同型号销售合同至少达到5份满足得3分，不满足得0分。 | 1、以销售合同复印件为准，另需提供甲方联系人和联系电话。若分包为多个产品，则分包内每个产品均需满足。 2、要求所提供的销售合同中能够清晰反映所投产品的品牌型号，若未提供，所提供的合同无效。 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1、关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2、具体投标报价扣除比例说明：

2.1投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.2监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）未通过资格性检查或符合性检查的；

（三）投标报价超出招标文件规定的采购预算的（设定最高限价的不得超过最高限价）；

（四）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（九）投标人组成联合体投标的；

（十）投标人串通投标的；

（十一）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（相同品牌按一家供应商计算后不足三家的）；

（二）投标人的报价均超过了采购预算（设定最高限价的不得超过最高限价），采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）重庆市北碚区公共资源综合交易中心对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）重庆市北碚区公共资源综合交易中心对招标文件所作的一切有效的通知、补遗、澄清或修改（以网上公示内容为准），都是招标文件不可分割的部分。

（四）本招标项目所有补遗文件（包含澄清或者修改文件）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和北碚区公共资源综合交易网上（http://www.jyzx.beibei.gov.cn）发布，请各投标人注意下载，无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、重庆市北碚区公共资源综合交易中心在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由重庆市北碚区公共资源综合交易中心上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，其中资格文件（一式三份，其中正本一份，副本二份）单独装订。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价需经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、如果未按上述规定进行密封和标记，重庆市北碚区公共资源综合交易中心对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）重庆市北碚区公共资源综合交易中心可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间一律在重庆市政府采购网和北碚区公共资源综合交易网上发布，请各投标人注意查看，无论投标人查看与否，均视同投标人已知晓。

（三）开标由采购人或重庆市北碚区公共资源综合交易中心主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或重庆市北碚区公共资源综合交易中心工作人员当众拆封，宣布投标文件正本《开标一览表》的投标人名称、投标报价和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或重庆市北碚区公共资源综合交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- 定标程序

- 评标工作结束，由采购人现场确认后，重庆市北碚区公共资源综合交易中心应当在2个工作日内在重庆市政府采购网和北碚区公共资源综合交易网上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

公告内容包括项目名称和项目编号，评标委员会成员名单，采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，中标人信息公示（按第七篇《投标文件格式》中要求填写，主要中标标的以第二篇《本项目核心产品清单》为准），中标公告期限。

2、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

3、中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，重庆市北碚区公共资源综合交易中心以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（四）投诉

1、投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、交易服务费

投标人中标后向“北碚区公共资源综合交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价[2013]361号文件执行。中标人的交易服务费在领取中标通知书时按交易中心规定缴纳。

渝价[2013]361号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每分包中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

十一、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标、成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1、定义

# （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2、货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3、合同价格

# （1）合同价格即合同总价。

# （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# （3）合同货物单价为不变价。

# 4、转包或分包

# （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10、合同争议的解决

# （1）当事人友好协商达成一致

# （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11、违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12、合同生效及其它

# （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 4、其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五） 2017 年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                                             （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                                 法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                                          （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 | 支撑材料所在页数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、技术参数应按“第四篇资格审查及评标办法”评标细则中的要求提供相关技术支撑材料（格式自定），并在差异表应答栏中标明支撑材料的页码。

# 中标人信息公示

中标人名称：

中标人地址：

| 序号 | 核心产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 完成时间 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：投标人依据招标文件“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”中核心产品清单填写相关内容。）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、我方同意按招标文件中标公示内容要求进行公示，自愿接受监督。

十二、我方保证不围标、不串标、不卖标、不转包、不违法分包、不接受挂靠，不允许他人以自己名义投标。

十三、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

# （三）商务及售后服务承诺（包括但不限于）：

# 1.    ；

# 2.    ；

# 3.    ；

# 4.    。

# 注：商务及售后服务承诺投标人依据招标文件要求，根据自身情况自行承诺，可包含质保期、售后服务能力情况（制造商或其负责销售、售后服务机构出具的售后服务承诺等），培训方案、业绩等

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：重庆市北碚区公共资源综合交易中心

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：重庆市北碚区公共资源综合交易中心

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五） 2017 年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：重庆市北碚区公共资源综合交易中心

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）