- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：18A4471、18A4927

- 招标项目编号：0611-BZ1800401559AH

- 招标项目名称：重庆市市级水站监测设备采购

- 采购人：重庆市生态环境监测中心

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○一八年十一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

七、投标有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 8 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 10 -

第三篇  项目商务要求	- 38 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 38 -

二、报价要求	- 40 -

三、质量保证及售后服务	- 40 -

四、付款方式	- 41 -

五、知识产权	- 41 -

六、培训	- 41 -

七、附件、图纸及包装要求	- 42 -

八、其他商务要求内容	- 42 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 44 -

一、资格审查	- 44 -

二、评标方法	- 44 -

三、评标标准	- 46 -

四、无效投标条款	- 54 -

五、废标条款	- 54 -

第五篇  投标人须知	- 55 -

一、投标人	- 55 -

二、招标文件	- 55 -

三、投标文件	- 55 -

四、开标	- 57 -

五、评标	- 58 -

六、定标	- 58 -

七、中标通知书	- 58 -

八、询问、质疑和投诉	- 58 -

九、采购代理服务费	- 60 -

十、交易服务费	- 60 -

十一、签订合同	- 60 -

十二、政府采购信用融资	- 61 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 62 -

一、合同主要条款	- 62 -

二、政府采购合同（格式）	- 65 -

第七篇  投标文件格式	- 67 -

一、经济文件	- 69 -

二、技术文件	- 71 -

三、商务文件	- 73 -

四、其他	- 76 -

五、资格文件	- 80 -

# 第一篇 投标邀请书

- 重庆市政府采购中心受重庆市生态环境监测中心的委托，重庆市市级水站监测设备采购进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 分包号及分包名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1：水质快速移动监测设备1 | - 200 | - 4 | - 1 | - 所投产品必须为中国大陆境内生产 |
| 分包2：水质快速移动监测设备2 | - 54 | - 1 | - 1 | - 所投产品必须为中国大陆境内生产 |
| 分包3：离子色谱仪 | - 76 | - 1.5 | - 1 | - 本分包经批准可以采购进口产品 |
| 分包4：在线流量、降雨量监测设备 | - 49 | - 0.8 | - 1 | - 本分包经批准可以采购进口产品 |
| 分包5：11参数浮船式水质自动监测站1 | - 150 | - 3 | - 1 | - 所投产品必须为中国大陆境内生产 |
| 分包6：11参数浮船式水质自动监测站2 | - 100 | - 2 | - 1 | - 所投产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为629万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.所投产品若为进口产品的，投标人需具备所投产品制造商（或制造商授权中国代表机构）认可的经销资格（提供证明文件复印件）；

2.所投产品若列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录的，须具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（提供证书复印件）。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2018年11月13日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2018年11月13日-2018年11月20日17:00（工作时间）

2. 招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）

2.1招标文件购买方式

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室，递交《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至cgzxzyy@qq.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处换取发票。

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标截止时间：2018年12月5日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年12月5日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同开标时间。

投标保证金账户：

|  | 户名: 重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分包号 | 银行信息 |  |  |  |
|  | 01 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  |  |  | 账 号 | 50001004141052539490021957 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |  |
|  |  |  | 账 号 | 9558853100004876250 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |  |
|  |  |  | 账 号 | 0205010120010023629017957 |  |
|  | 02 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  |  |  | 账 号 | 50001004141052539490021956 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |  |
|  |  |  | 账 号 | 9558853100004876243 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |  |
|  |  |  | 账 号 | 0205010120010023629017956 |  |
|  | 03 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  |  |  | 账 号 | 50001004141052539490021955 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |  |
|  |  |  | 账 号 | 9558853100004876235 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |  |
|  |  |  | 账 号 | 0205010120010023629017955 |  |
|  | 04 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  |  |  | 账 号 | 50001004141052539490021958 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |  |
|  |  |  | 账 号 | 9558853100004876268 |  |
|  | 04 | 账号 3 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |  |
|  |  |  | 账 号 | 0205010120010023629017958 |  |
|  | 05 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  |  |  | 账 号 | 50001004141052539490021953 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |  |
|  |  |  | 账 号 | 9558853100004876219 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |  |
|  |  |  | 账 号 | 0205010120010023629017953 |  |
|  | 06 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |  |
|  |  |  | 账 号 | 50001004141052539490021954 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |  |
|  |  |  | 账 号 | 9558853100004876227 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |  |
|  |  |  | 账 号 | 0205010120010023629017954 |  |

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67769201

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市生态环境监测中心

联系人：彭瑜

电  话：023-88521592

传  真：023-88521321

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：周媛媛  杨敬杰

邮  编：400023

电  话：023-67703509  67707169

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

分包1： 水质快速移动监测设备1

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 水质快速移动监测设备1（配备pH、溶解氧、电导率、温度、浊度、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类水质分析仪） | 1 | 本分包所投产品必须为中国大陆境内生产 |

分包2：水质快速移动监测设备2

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质快速移动监测设备2（配备便携式温度、电导率、酸碱度、氨氮、叶绿素、总藻类等设备各2套） | 1 | 本分包所投产品必须为中国大陆境内生产 |

分包3：离子色谱仪

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1 | 本分包经批准可以采购进口产品 |

分包4：在线流量、降雨量监测设备

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线流量、降雨量监测设备 | 1 | 1、本分包经批准可以采购进口产品； 2、本分包为交钥匙项目，含仪器设备、现场基础设施建设及安装、比测率定、软件系统等内容。 |

分包5：11参数浮船式水质自动监测站1

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11参数浮船式水质自动监测站1（含维修） | 1 | 本分包所投产品必须为中国大陆境内生产 |

分包6：11参数浮船式水质自动监测站2

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11参数浮船式水质自动监测站2 | 1 | 本分包所投产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、招标项目技术需求

- “★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

- （一）分包1：水质快速移动监测设备1（9参数及COD、石油类）

| - 功能 - 要求 | - 必要 - 功能 | ※A1、监测技术能力覆盖常规九参数（pH、溶解氧、电导率、温度、浊度、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数）和化学需氧量、石油类，自动完成水质监测分析过程中采样、预处理、留样、分析、数据上传等功能； |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ★A2、能够实现无人值守全自动监测。 |
|  |  | - ★A3、监测车的实验区能够满足3名监测人员同时在车内工作。 |
|  | 辅助功能 | B1、仪器工作条件 1.电源:220V，50Hz 2.温度:操作环境15℃ -35℃ 3.湿度: 35-65% |
| - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | C1、移动监测整车 1.1整车尺寸（mm）：长≧7000，宽≧2000，高≧2800，轴距（mm）：≧4000， 1.2整备质量：≤3500kg 1.3最大总质量(kg)：5000kg 1.4发动机排量：≧2.8L；燃油类型：柴油；排放标准：国V - 1.5发动机参数：发动机功率：≧105KW，发动机扭矩：350Nm 1.6变速箱：6速手动变速箱 1.7悬挂系统：前：扭杆弹簧独立悬架；后：钢板弹簧非独立悬架 1.8制动系统：前通风盘后实心盘 1.9安全配置：ABS 8.0 C2、移动监测车改装要求 2.1车辆改装的资质要求：投标人取得国家汽车改装车生产企业资质或取得改装资质企业的书面授权，车辆改装后必须提供合法改装资质证明文件。 2.2车体分驾驶区、实验区两个区，区间有隔断，隔断上有透视推拉窗或门，与驾驶舱隔离。 2.3 实验区配置车载实验室专用水龙头、试管冲刷水枪、紧急冲眼器、试管干燥架，车载实验室专用的标准水槽、整体耐酸碱理化实验台。清水箱≥20 升、污水箱≥20 升、蒸馏水箱≥15升，设有污水排放口、车体清水注入口等，纯水供应系统应满足监测分析过程中的纯水需求。 2.4 实验室样品保存装备：50L直流/交流-电源驱动的专用车载冰箱，可以实现行车和驻车两种工作模式。具有标准工作台面、仪器柜、试剂柜等。 2.5 具有独立控制开关，包括泵开关、电动支撑腿开关、空调开关等。 2.6 驾驶区安装GPS定位导航系统，行车轨迹能全程记录，并能传输至中心平台，在GIS地图上能实时展现行车轨迹或调阅历史轨迹。驾驶区具备驾驶区应急灯和后视监控，后视监控采用≥7 寸彩色液晶监视器，能进行倒车后视。 2.7车体外部设有工程警示灯（橙色、爆闪）和外部标识。 2.8 空调系统（双系统：车配空调、附加空调）：车载式车顶空调，制冷量3.5KW；加热量 2.2KW。空调供电既可接入市电，也可由车载发电机供电。双向排风系统，满足实验室通风要求。 2.9视频监控系统：具备视频远程监控系统，可以将视频信号通过网络传输至中心平台。 2.10 照明系统：车内4 个工作冷光源照明灯，车顶安装摄像机及2个车载强光照明灯，可与摄像机一起不小于270°旋转，实验舱内安装1个移动水质照明灯，当车内突然断电时，可维持至少0.5小时时间的照明。 2.11车厢右侧尾部设计安装发电机，发电机隔音舱改造（强制抽气、排气、散热、隔热、隔音、减震），车载式汽油发电机 5000W，输出电压 220V，50/60Hz。 2.12电动平衡系统 2.12.1在车体主要承重结构上安装电动平衡系统，具备自动找平功能。 2.12.2电动支撑腿：遥控器和控制面板两种控制方式、整个控制过程不超过两分钟完成、具备自动延时关机、电源欠压报警功能。 2.13换气扇：车顶与顶部工作台间安装1台双向盘式防尘换气扇，换气扇加装空气过滤装置。 2.14 防雷与接地 2.14.1车体接地：接地电阻要求不大于5Ω。系统设置二个接地点，电源接地与安全接地、信号接地、防雷接地分开。 2.14.2信号接地：在设备机柜下安装铍铜合金连接条，其宽度不小于25.4毫米，在铍铜条上焊接引线，与各设备接地端子连接，保证设备与车体的接地电阻不大于0.02Ω。 2.14.3电源防雷：在电源引入口安装电源防雷避雷器和滤波器。 2.15隔震单元。机架和柜体底部等主要承重结构上有减震支架和钢丝减震器。储物柜和试验台上设计减震托盘。 2.16其他：配置遮阳蓬、后登车爬梯、车顶平台等辅助设施，1个工具箱，1个应急灯，3个车用小型灭火器。 C3移动监测车集成技术要求 3.1供电系统要求 外接电源、发电机组、UPS在线三种供电方式；智能配电系统可以手动控制，实现市电和发电机供电方式切换。 3.2取水单元要求 3.2.1车载管理系统能控制取水单元自动完成水样的采集/输送； 3.2.2取水管路具备快速接插功能、取水泵线缆有电动收放功能； 3.2.3取水头有警示浮标及固定装置； 3.2.4采水单元对测定项目（除水温）监测结果的影响必须小于5﹪； 3.2.5采水单元对水温的影响必须小于20﹪；采水单元有防淤积、防杂物、防堵塞措施。 3.2.6系统通过车载管理软件控制水泵自动采集水样，采样头可以调节采水深度的功能。 3.3水样预处理单元要求：采用超声波匀化过滤预处理方式。 3.4中央控制系统 3.4.1包括自动采样管路的控制模块、仪器运行控制模块、数据采集与传输模块、视频采集与传输模块、远程反控功能模块等； 3.4.2数据/视频/状态量采集：具备采集传感器状态、仪器日志、校准信息、监测数据、参数报警信息等功能； ★3.4.3远程浏览监测车的实时监测数据、仪器校核数据、仪器测试流程日志、控制系统运行日志，同时可即时浏览现场端视频。 ★3.4.4远程控制：通过中心平台能够对整个监测车系统发送启动测试命令，能够对单独的分析仪器发送水样测试、标样测试及校准等远程控制指令。 3.5视频监控系统 3.5.1车顶安装旋转可升降遥控云台，云台配置摄像头和探照灯，可远程同步控制摄像头的转向，云台探照灯配合高清摄像头实现夜间照明和车外视频监控。 3.5.2实验舱内安装彩色半球型摄像头，用于记录实验舱内的工作视频。 3.5.3云台视频和实验舱视频均可实时记录存储，通过中央控制系统远程调阅。 3.5.4升降云台技术参数：（1）系统工作电压： AC220V；（2）灯具功率： 150W*2；工作电压： AC220V，工作电流：≤30A；（3）旋转工作电流：≤2 A（max）；（4）水平旋转角度：380°；（5）垂直旋转角度：330°；（6）光通量：22000lm；（7）水平、垂直旋转速度：4r/min；（8）设备工作环境温度： -30°～55°；（9）设备重量：45KG；（10）设备复位灯具镜面：向前；（11）变焦输入电压： DC12V；（12）云台升降杆升起时，高度为1.2M，竖立时具有66Km/h的抗风能力。 3.5.5视频监控单元采用R型灯头部件，其内置高清摄像机性能参数如下：（1）高速基于硬件的H.264图像压缩，支持PPPOE，IP66防暴防尘防水标准。（2）不低于30倍光学及12倍数字变焦，有效距离不小于120米。（3）高分辨率：彩色540 TVL，黑白600TVL，支持ICR红外滤片式自动切换，支持背光补偿功能，支持OSD菜单控制，适合客户自定义设置，支持自动光圈，电子快门功能，适应不同监控环境。 C4车载监测仪器分析仪技术要求 ★4.1高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量水质分析仪具有进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；具有RS-232或RS-485标准通讯接口；具备1小时1次的监测能力；能接受远程控制指令；监测仪器采用模块化设计；根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能。 4.2水质自动分析仪性能参数要求 4.2.1水温水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 温度传感器法. 量程; -5℃～60 ℃，可调. 准确度; ±0.1 ℃. 重复性; ≤2%. 响应时间; ≤0.5min. MTBF; ≥1440 h/次. 4.2.2pH水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 电极法. 量程; pH 0～14. 漂移（pH=9）; ±0.1 pH. 漂移（pH=7）; ±0.1 pH. 漂移（pH=4）; ±0.1 pH. 重复性; ±0.01 pH. 分辨率; 0.01 pH. 准确度; ±0.01 pH. 响应时间（T90）; ≤30 s. 温度补偿; 自动温度补偿功能. MTBF; ≥1440 h/次. 4.2.3溶解氧水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 电极法. 量程; 0～60 mg/L. 零点漂移; ±0.3 mg/L. 量程漂移; ±0.3 mg/L. 重复性; ±0.3 mg/L. 准确度; ±0.2 mg/L. 分辨率; 0.001 mg/L. 响应时间（T90）; ≤0.5min（25℃）. 温度补偿; 自动温度补偿功能. MTBF; ≥1440 h/次. 4.2.4电导率水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 电极法. 最小检测范围; 0～500 mS/cm. 重复性误差; ±1%. 零点漂移; ±1%. 量程漂移; ±1%. 准确度; ±0.5%. 分辨率; 0.1uS/cm. 响应时间（T90）; ≤0.5min. 温度补偿; 自动温度补偿. MTBF; ≥1440h/次. 4.2.5浊度水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 光散射法. 量程; 0～4000NTU. 重复性; ±1%. 零点漂移; ±3%. 量程漂移; ±3%. 准确度; ±5%. 分辨率; 0.001NTU. MTBF; ≥1440h/次. 4.2.6氨氮水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法. 量程; 0～10 mg/L，可调. 零点漂移; ≤0.02 mg/L. 量程漂移; ≤1.0%. 示值误差; 标液浓度为2.0 mg/L时; ± 8.0%. 标液浓度为5.0 mg/L时; ± 5.0%. 标液浓度为8.0 mg/L时; ± 3.0%. 重复性; ≤2.0%. 记忆效应; 标液浓度为2.0 mg/L时; ± 0.3 mg/L. 标液浓度为8.0 mg/L时; ± 0.2 mg/L. 检出限; ≤0.05mg/L. pH干扰试验; ± 6.0%. 实际水样比对试验; 水样浓度<2.0 mg/L; ≤0.2 mg/L. 水样浓度≥2.0 mg/L; ≤10.0%. 最小维护周期; ≥168h. 4.2.7高锰酸盐指数水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 高锰酸钾氧化法. 量程; 0～20mg/L（可定制）. 零点漂移; ±3%. 量程漂移; ±3%. 重复性; ±5%. 准确度; ±10%. 分辨率; 0.01mg/L. 检出限; ≤0.1mg/L. MTBF; ≥1440 h/次. 测量时间; ≤40min. 4.2.8总磷水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 钼酸铵分光光度法. 量程; 0～50mg/L（可定制）. ★零点漂移; ±2%. ★量程漂移; ±2%. 准确度; ±10%. 重复性; ±3%. 检出限; ≤0.005mg/L. 分辨率; 0.001mg/L. MTBF; ≥1440h/次. 测量时间; ≤30min. 扩展性; 根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能，能监测六价铬、总铬、镍、锰、铁、铜、铝. 4.2.9总氮水质自动分析仪 项目; 技术指标. 测定原理; 过硫酸钾消解-紫外分光光度法. 量程; 0～50mg/L（可定制）. ★零点漂移; ±3%. ★量程漂移; ±3%. 准确度; ±10%. 重复性; ±10%. 检出限; ≤0.05mg/L. 分辨率; 0.01mg/L. MTBF; ≥1440h/次. 测量时间; ≤25min. 4.2.10石油类水质自动分析仪 项目; 技术指标. 技术指标; 石油类. 分析方法; 紫外荧光法. 测定范围; 0-10mg/L（可定制）. 准确度; ±5%. 重复性; ≤5%. 零点漂移; ±5%. 量程漂移; ±5%. 检出限; ≤0.002mg/L. 实际水样比对试验; ≤10%. 分辨率; 0.001mg/L. 测量时间; ≤20min. 平均无故障运行时间; ≥1440h. 4.2.11化学需氧量水质自动分析仪 项目; 技术指标. 技术指标; 化学需氧量. 分析方法; 重铬酸钾氧化分光光度法. 测定范围; 0-5000mg/L（可定制）. 准确度; ±10%. 重复性; ≤5%. ★零点漂移; ±3mg/L. ★量程漂移; ±3%. 检出限; ≤5mg/L. 分辨率; 0.1mg/L. 测量时间; ≤25min. 平均无故障运行时间; ≥1440h/次. C5系统功能要求 ★5.1移动式水质监测系统功能要求：（均需提供省级以上机构的第三方证明材料） 5.1.1采用模块化、通用化、小型化设计，监测参数具备扩展性。 5.1.2具备在线质量控制体系、质控措施。 5.1.3配合综合信息化管理平台，可在现场与区域内其他监测系统组建动态监测网，对监测网络数据进行综合分析。 5.2系统集成功能要求 5.2.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等模式； 5.2.2具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； 5.2.3具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令； ★5.2.4能够实现对高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查等质控功能； 5.2.5具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能； 5.2.6具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台； 5.2.7存储不少于1年的原始数据和运行日志； 5.2.8水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限； 5.2.9系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 C6运营维护 包括日常巡检维护、备品备件、仪器维修及配件、检车车附属设施维护（包括管路、线路、通讯、数据平台、电器设备、检测车基础设施等）、检测车电力设施和通讯设施保障、给排水、专用工具、技术资料、档案、耗材、维修及监测车整体的清洁等。具体内容包括但不仅限于： 6.1车载水质自动监测系统设施的不少于两周一次定期维护和巡检； 6.2车载仪器设备的不少于两周一次定期维护和巡检； 6.3车载仪器故障排除和维修； 6.4车载仪器的数据质量保证； 6.5车载仪器核查、月比对、运维报告的编制； 6.6突发应急事故应急监测数据的汇总上报，当发生污染事件时，接到通知后立即做好出勤准备，当需要24小时以上连续监测时，增派人员保证技术人员轮班休息，同时加强运维与质控工作，保证数据准确。 C7其他 ★7.1 改装后的车辆必须具有国家工信部颁布的产品公告，其公告类型需为“监测车”或“检测车”（提供产品公告复印件）。 ★7.2 中标公司负责车辆上牌等相关手续。 |
|  | - 次要技术指标 | D1、操作系统与工作站 1、操作系统：Microsoft windows 7 2、系统工作站：计算机配置不低于:品牌产品，CPU 奔腾 IV3.0GHz 以上,内存 4GB，硬盘 1T, 16x RW DVD,液晶显示器 19 寸1台。 |
| ★ 基本配置 |  | 1、五参数分析仪（水温、电导率、溶解氧、PH及浊度）、高锰酸盐分析仪、化学需氧量分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、石油类分析仪各1台； 2、环境水质应急监测车、监测用车改装及相关手续办理各1套； 3、视频监控单元、中央控制系统、远程控制中心、电动平衡系统、空气调节系统、照明系统、 供电、配电系统 、车载冰箱、预处理系统、集成及配套设施各1套 ； - 产品手册 1套； - 运营维护1年。 |

- （二）分包2：水质快速移动监测设备2

| - 功能要求 | - 必要功能 | ※A1、移动监测平台（车）需配备2套水质分析设备，用于快速测量地表水的温度、电导率、酸碱度、氨氮、叶绿素、总藻类等，配备清洁配件可防止微生物/藻类玷污，适合野外调查、可长期监测水质参数、水质剖面，并满足以下功能要求。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★A2、水质分析设备可存储校准数据，校准后的传感器同一台主机的不同接口间转移不需要再次校准，主机要有过压保护，易操作和维护，具有智能识别功能，可自动识别每个接口上的各种传感器，自动检测传感器性能。 |
|  |  | ★A3、仪器可以设置自动监测频率，最低达到15分钟间隔测量，主机和手持控制器均可存储数据，存储空间应不低于512MB，主机可存储至少100万个读数，掉电不能导致内存丢失。 |
|  |  | - ★A4、供电方式多样化，必须采用干电池供电，额外可以有可充电电池供电或交流电供电，自带电池可在野外连续工作90天以上。 |
|  |  | - ★A5、监测车的车厢尾部集成固定货架可以放置上述设备2套。 |
|  | ★辅助功能 | B1、仪器要求。 主机接口数不少于6个,具备扩展其他参数探头的功能； 仪器外壳要坚硬，防水防腐蚀，所有传感器均可在250米水下工作，具有湿插拔和带电插拔能力；内置软件具有智能质量控制功能，确保避免故障、错误和数据丢失。 |
| - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | - C1、仪器技术要求 - ★1.1、测量模式：带有自动稳定功能的单点测量或连续测量模式。 - ★1.2、技术参数： - 测量 - 参数; - 测量范围; - 响应时间; - 准确度; - 分辨率. - 电导率; - 0 - 200 mS/cm; - <2s; - 读数的±1%; - 0.0001 - 0.001 mS/cm. - PH; - 0 - 14; - <3s; - ±0.2; - 0.01. - 温度; - -5 - 50℃; - <1s; - ±0.05℃; - 0.001-0.01℃. - 蓝绿藻藻蓝蛋白(PC) - (总藻类传感器的一部分); - 100μg/L； - 0-100 RFU；; - T63<2s; - 线性：R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0-100μg/mLPC ）; - 0.01 RFU或0.01 ug/L PC. - 叶绿素 - (总藻类传感器的一部分); - 0 ~ 100RFU或0-400ug/L chl; - T63<2s; - 线性：R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0 - 400μg/mL）; - 0.01 RFU或0.01 ug/L chl. - 蓝绿藻藻红蛋白(PE ) - (总藻类传感器的一部分）; - 0 ~ 100RFU或0-280ug/L PE; - T63<2s; - 线性：R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0-280μg/mLPE ）; - 0.01 RFU或0.01 ug/L PE. - 氨氮(带pH传感器); - 0-200 mg /L; - 2s; - 读数的±10%或2mg/L-Nw.i.g.; - 0.01mg/L. - ★1.3：手持式操作器内置蓝牙和GPS，防水可在水中浮起。操作器可存储至少200万组数据。 - 1.4主机与显示控制器可通过线缆连接通信，也可通过蓝牙进行无缆操作。 - C2、移动监测车整车 - 2.1、国产合资品牌； - ★2.2、发动机型号： 福特DURATORQ4D225H高压共轨柴油发动机 - 2.3、排量（L）：2.1—2.2；排放标准：国V - 2.4、功率（KW）：100；扭矩（N.m）：350；额定载客数（人）：11 - 2.5、整车外形尺寸(mm)：长：4965；宽：2000；高：2161。 - 2.6、轴距（mm）:2933 - 2.7、整备质量（kg）：2265 - 2.8、变速箱：6速手动；驱动形式：后轮驱动；制动系统：四轮碟刹；油箱容积：80L - 2.10、最高车速：145KM/H - 2.11、配置:CANBUS车载智能网络系统、六档变速器、博世ABS8.0系统、四轮碟刹、驾驶员安全气囊、全车安全带、PATS电子防盗系统、集成式后踏板、冷暖空调、倒车雷达、一体化遥控钥匙、高位刹车灯。 - 2.12 、车厢最后一排须安置固定货架，以固定好仪器设备。 |
| ★基本配置 |  | - 便携式多参数水质分析仪主机，叶绿素传感器，温度电导率传感器，PH传感器，氨氮传感器，手持控制器，野外线缆，USB信号输出适配器，校准液，移动监测车。 |

- （三）分包3：离子色谱仪

| 功能要求 | 必要 功能 | A1、适用于水样中Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子分析，满足HJ/T165-2004的方法技术指标要求。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A2、仪器使用甲烷磺酸流动相。利用去离子水在线自动电解生成不同浓度的甲烷磺酸淋洗液。有梯度淋洗功能。 |
|  |  | A3、原厂生产阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 ：电解水连续再生，无需外加再生液，且经一次抑制即可将淋洗液抑制成水，不干扰铷、铯、锶、钡等碱金属和碱土金属的定量。不能以软件功能代替。 |
|  | 辅辅助功能 | B1、可升级兼容第三方仪器软件和网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。 B2、可选配虚拟柱软件技术，动态模拟不同色谱柱，柱温，流速，淋洗液比例，梯度等对目标离子之间分离度的影响，可根据模拟的实验条件进行真实的谱图再现。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、泵 ★1、泵：采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。最大压力≥40 Mpa。 2、流量：单泵头流量范围0-4.0mL/min可调。 ★3、流量准确度≤±0.1%。 ※4、流量精度≤±0.1%。 5、压力脉冲变化≤1.0%。 C2、电导检测器 1、类型：数字信号式电导检测器 ； 2、量程范围：0--13000 uS ★3、检测器分辨率：≤0.003 nS/cm（需提供计量器具型式注册表信息）； 4、电子漂移 ≤8ns/h（满量程）；基线噪音< 0.1 nS/cm 。 5、池电极：惰性池电极；最大池压力≥8 Mpa 6、温度稳定性： 0.001℃ 。 C3、自动淋洗液发生器 1、甲烷磺酸流动相，在线自动电解去离子水生成不同浓度甲烷磺酸淋洗液。 2、淋洗液控制浓度: 0.1 - 90 mM或更宽 。 3、淋洗液流量：0.10 - 2.5 mL/min或更宽。 ★4、梯度淋洗功能，梯度精度小于0.25%；梯度准确度优于0.20%（须提供计量器具型式注册表信息）。 C4、柱温箱 1、温度范围：室温（5℃）-60℃可调。 2、温度调节精度1℃；温度稳定性：±1℃。 |
|  | 次要技术指标 | D1、 色谱柱： 1、高容量阳离子分离柱及保护柱，可一次进样完成Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子分析。 2、柱容量：柱交换量≥260umol/根。 3、工作条件：pH 0-14的工作范围，最大耐压≥27Mpa. D2、工作环境： 1、工作环境: 15℃－30之间;湿度应≤90％； 2、持续工作时间：大于24小时。 D2、色谱软件 1、基于windows的全中文工作站，图形化工作界面。 2、可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理由软件全自动完成。 3、基于数据库的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；样品信息进行自定义搜索和数据查询；可以实现样品及标样的数据图形化显示。（需提供软件截图） 4、可选配虚拟柱软件技术，动态模拟不同实验条件对目标离子间分离度的影响，根据模拟条件进行真实的谱图再现。（需提供软件截图）。 5、可升级兼容第三方仪器软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。 6、多种报告输出形式，可导出txt原始数据，输出ASCⅡ码格式数据。 |
| ★基本配置 |  | 1、离子色谱仪主机 1套 2、同主机品牌阳离子分析系统（分析柱CS12,保护柱CG12、电解抑制器）1套，阴离子（分析柱AS18,保护柱AG18、电解抑制器） 3、同主机品牌甲烷磺酸淋洗液自动发生器（含在线捕获装置） 1套 4、柱温箱 1套 5、样品前处理装置 1套 6、工作站：电脑满足工作需要， 1套 7、色谱控制软件 1套 8、用户不需增加其它配件即可完成分析要求。 |

（四）分包4：在线流量、降雨量监测设备

| - 功能要求 | - 主要功能 | ★1、用于河流断面流量、降雨量测定，实时在线测流，内置流量计算和内存，不依赖外部计算机，直接流量输出。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ※2、基于指标流速法的原理进行流量测量。三个声学波束中的一个是垂直方向发射的，其余的两个波束是水平方向指向水道发射。垂直向上的波束测量水位。两条成一定角度的水平波束，通过多普勒方法以二维的方式测量流速。 |
|  |  | ★3、二维测流，电缆无需过河底；多种软件配套（数据采集软件，数据传输诊断软件，以及率定软件），包括个人电脑使用、PDA平台使用。 |
|  |  | ★4、有旁瓣抑制设计，可以有效抑制旁瓣干扰并提高仪器的性能，减少边界（河底，河面）的干扰，提高测量的精度。 |
|  |  | ★5、多种测量模式（自容式与实时在线监测）可自动转换。 |
|  |  | ★6、流量、降雨量等在线监测设备集成后，将数据传输到指定平台。 |
|  | - ★辅助功能 | 7、具备防雷击浪涌功能，以降低仪器因雷电等造成的损坏 |
|  |  | 8、流量、降雨量超过设定限值后具有报警功能。 |
| - 性能及技术指标 | - 主要技术指标 | 流量： 1、测量原理：声学多普勒剖面测流技术；工作频率： 500 KHz 2、采样范围：1.5 to 120m；最小渠道宽度要求：6.5m； 3、声波：水平波束宽度：1.4°；垂直波束宽度：3.8°；旁瓣抑制：>60dB； 4、标准输出RS232，可选输出RS422/0~5V，易于与数据采集器连接或现有系统集成；实测2维水平层流速和垂直波束测量水位变化。 5、垂直波束范围：0.2 to 18.0m；准确度:深度<6m时±0.6cm；深度≥6m时±0.1%；压力传感器：0.25% 准确度 6、工作条件： 电源：6～15伏直流；功耗：＜1.0瓦；环境要求：工作温度：-5～60°C； 保存温度：-10～70°C；工作水深：1～30米。 7、仪器流速指标： 测量范围：±6米/秒；分辨率：0.001米/秒；准确度：±1%实测流速。 8、仪器水位指标： 测量范围：0.1 ~5m/0.15 t~10m/0.5米至18.0米；分辨率：0.001米； 准确度：±0.3cm(小于3米)/±0.006米（＜6米）或±0.1% FS （＞6米） 自动补偿由于温差引起的声波速度的变化。 降雨量： 1、高精度雨量计按照每小时进行雨量统计，精度可达0.1mm； 2、一次性降雨≤10mm,误差≤±0.2mm。 |
|  | - 其他性能和指标 | 1、内置钛金属外壳温度探头；内置罗盘、倾斜计，用于安装时判断仪器位置是否垂直断面、是否水平；内置存储器：4M(超过200,000组数据)，断电时数据不会丢失；内置时钟、日期。 2、IP68防水等级，电缆接口为MS-8军方防水级别，可湿插。 |
| - 其他要求 |  | 根据岸边的实际情况制作一个支架或建造一个水泥平台来固定仪器。支架材料，包括螺钉均需要为不锈钢（去磁，不带磁性的材料）。支架长度，满足现场水位变化需求。支架精度，使仪器水平、垂直、平行，并且要求精度较高，误差在1度以内。 |
|  |  | 根据在线监测的测量时段，使用其它测流仪器（流速仪、走航式ADP等）同步测流比对；分析数据，确定系数，完成比测率定。 |
| - ★基本配置 |  | 1、固定式声学多普勒测流仪、配套软件、现场基础设施、太阳能供电系统、避雷系统、比测率定技术服务。 |
|  |  | 2、雨量计、数据采集器、通信设备、太阳能供电系统、遥测支架及机箱、避雷系统。 |

（五）分包5：11参数浮船式水质自动监测设备1（含维修）

1.仪器设备技术指标

※1.1监测技术能力覆盖pH、溶解氧、电导率、温度、浊度、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素a和藻密度，自动完成水质监测分析过程中采样、预处理、留样、分析、数据上传等功能，须具有浮体平台和太阳能供电单元等。

★1.2高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪具有进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；具有RS-232或RS-485标准通讯接口；具备1小时1次的监测能力；能接受远程控制指令；监测仪器采用模块化设计；根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能。

1.3    水质自动分析仪性能参数要求

1.3.1  水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 温度传感器法 |
| 量程 | -5℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.1 ℃ |
| 重复性 | ≤2% |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| MTBF | ≥1440 h/次 |

1.3.2  pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | pH 0～14 |
| 漂移（pH=9） | ±0.1 pH |
| 漂移（pH=7） | ±0.1 pH |
| 漂移（pH=4） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.01 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 准确度 | ±0.01 pH |
| 响应时间（T90） | ≤30 s |
| 温度补偿 | 自动温度补偿功能 |
| MTBF | ≥1440 h/次 |

1.3.3  溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | 0～60 mg/L |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 准确度 | ±0.2 mg/L |
| 分辨率 | 0.001 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤0.5min（25℃） |
| 温度补偿 | 自动温度补偿功能 |
| MTBF | ≥1440 h/次 |

1.3.4电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/cm |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 准确度 | ±0.5% |
| 分辨率 | 0.1uS/cm |
| 响应时间（T90） | ≤0.5min |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| MTBF | ≥1440h/次 |

1.3.5浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～4000NTU |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±3% |
| 准确度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.001NTU |
| MTBF | ≥1440h/次 |

1.3.6氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| ★测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

1.3.7高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L（可定制） |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±3% |
| 重复性 | ±5% |
| 准确度 | ±10% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥1440 h/次 |
| 测量时间 | ≤40min |

1.3.8总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～50mg/L（可定制） |
| ★零点漂移 | ±2% |
| ★量程漂移 | ±2% |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ±3% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 测量时间 | ≤30min |
| 扩展性 | 根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能，能监测六价铬、总铬、镍、锰、铁、铜、铝 |

1.3.9总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～50mg/L（可定制） |
| ★零点漂移 | ±3% |
| ★量程漂移 | ±3% |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 测量时间 | ≤25min |

1.3.10叶绿素a水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法、分光光度法 |
| 量程 | 0～500μg/L |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.1μg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |

1.3.11藻密度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～200,000 cells/mL |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤200 cells/mL |
| MTBF | ≥720 h/次 |

2.浮船式水站系统集成要求

2.1 功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、位置偏移报警等信息；

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

★（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查；

（5）能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）能够存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测仪器，并方便仪器的安装与接入；

- 具有废液收集装置，能满足两周以上废液量的收集。

- 2.2采水单元要求

采水点位置应位于水下0.5~1m，采水箱应具有防堵塞装置和防生物附着措施。

- 2.3控制单元

控制单元对分析单元、船体、供电组件、视频单元、安防装置等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

- 2.3.1 功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）能够保证长期运行稳定性的前提下应具有一定节能措施；

（3）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等；

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2.3.2硬件设备技术参数

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥800MHz |
| 2 | 内存 | ≥512MB |
| 3 | 存储器容量 | ≥2GB |
| 4 | 显示屏 | ≥5英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2.3.3数据采集与传输要求

2.3.3.1数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并可以运行日志的形式记录保存；

（3）实时采集视频信息并传输至中心平台；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.3.3.2数据传输与通讯

（1）采用无线通讯，支持2G/3G/4G自动切换；

（2）采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.4辅助单元要求

2.4.1供电要求

（1）蓄电池具有交直流两用功能。需配备交流电（220V）、太阳能、风光互补等多种供电接口，满足24小时不间断供电；

（2）采用太阳能和风光互补供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电（220V），以保证电力供应正常。

2.4.2安防要求

（1）浮船应加装避雷系统，以避免被雷击而损坏设备；

（2）系统和供电单元应设置防雷设施，包含船体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求；

（3）具备警示灯和具备自动移位报警功能的全球定位系统；

（4）具备舱室漏水报警设备；

（5）每条浮船配备3套以上的水上救生用品（救生衣和救生圈）。

2.4.3视频监控单元

（1）具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯式监控；

（2）当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像；

（3）视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力；

（4）视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。

3.浮船式水站船体技术要求

3.1基本要求

（1）浮船式水站船体应设置踏板，方便维护人员进行维护；

（2）船体需具有一定的保温和防晒功能，保证船舱内环境温度低于45℃；

（3）能够采集蓄电池组电量信息，具有低电量报警功能；

（4）具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能；

（5）电气仓安装于浮船内，便于外界设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查。

3.2锚定要求

（1）船体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚八字锚、或双八字锚等锚定方式；

（2）锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于15千牛顿，便于浮船的拖曳和维护；

（3）锚可根据底质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、沉石等；

（4）锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶

等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深。

3.3技术参数

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 船体尺寸 | 长≥5m；宽≥4m |
| 船舱温度 | ≤45℃ |
| 防风等级 | ≥8级 |
| 供电方式 | 支持交流电（220V）、太阳能、风光互补 |
| 定位系统误差 | ≤15m（95%概率） |
| 供电时间 | ≥10天阴雨天气 |
| 船体使用寿命 | ≥5年 |
| 蓄电池寿命 | ≥2年 |
| 太阳能使用寿命 | ≥5年 |
| 作业载荷要求 | 支持不少于2人（200kg）同时登船作业 |

4.维修要求（8个已建站）

4.1 保证已建浮船式水站能将数据传输至中心系统

4.1.1数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并可以运行日志的形式记录保存；

（3）实时采集视频信息并传输至中心平台；

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

4.1.2数据传输与通讯

（1）采用无线通讯，支持2G/3G/4G自动切换；

（2）采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

（3）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

4.2浮体维修

浮体材质必须是抗腐蚀、耐碰撞、重量轻、服役期长、不易为水生物附着的低表面能聚合物通体材料；浮体直径≥1.2米，最大浮力≥300kg。

放置多参数水质仪的位置应具有相应的保护功能并易拆卸、维护和校准。

浮体设计应符合相关标准和力学原理。

（六）分包6：11参数浮船式水质自动监测设备2

1.仪器设备技术指标

※1.1监测技术能力覆盖pH、溶解氧、电导率、温度、浊度、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素a和藻密度，自动完成水质监测分析过程中采样、预处理、留样、分析、数据上传等功能，须具有浮体平台和太阳能供电单元等。

★1.2高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质分析仪具有进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；具有RS-232或RS-485标准通讯接口；具备1小时1次的监测能力；能接受远程控制指令；监测仪器采用模块化设计；根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能。

1.3    水质自动分析仪性能参数要求

1.3.1  水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 温度传感器法 |
| 量程 | -5℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.1 ℃ |
| 重复性 | ≤2% |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| MTBF | ≥1440 h/次 |

1.3.2  pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | pH 0～14 |
| 漂移（pH=9） | ±0.1 pH |
| 漂移（pH=7） | ±0.1 pH |
| 漂移（pH=4） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.01 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 准确度 | ±0.01 pH |
| 响应时间（T90） | ≤30 s |
| 温度补偿 | 自动温度补偿功能 |
| MTBF | ≥1440 h/次 |

1.3.3  溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | 0～60 mg/L |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 准确度 | ±0.2 mg/L |
| 分辨率 | 0.001 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤0.5min（25℃） |
| 温度补偿 | 自动温度补偿功能 |
| MTBF | ≥1440 h/次 |

1.3.4电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/cm |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 准确度 | ±0.5% |
| 分辨率 | 0.1uS/cm |
| 响应时间（T90） | ≤0.5min |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| MTBF | ≥1440h/次 |

1.3.5浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～4000NTU |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±3% |
| 准确度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.001NTU |
| MTBF | ≥1440h/次 |

1.3.6氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| ★测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

1.3.7高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L（可定制） |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±3% |
| 重复性 | ±5% |
| 准确度 | ±10% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥1440 h/次 |
| 测量时间 | ≤40min |

1.3.8总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～50mg/L（可定制） |
| ★零点漂移 | ±2% |
| ★量程漂移 | ±2% |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ±3% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 测量时间 | ≤30min |
| 扩展性 | 根据水质实际情况，在不增加任何硬件和费用的基础上，可切换监测参数，达到水站扩项监测的功能，能监测六价铬、总铬、镍、锰、铁、铜、铝 |

1.3.9总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| ★测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～50mg/L（可定制） |
| ★零点漂移 | ±3% |
| ★量程漂移 | ±3% |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 测量时间 | ≤25min |

1.3.10叶绿素a水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法、分光光度法 |
| 量程 | 0～500μg/L |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.1μg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |

1.3.11藻密度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～200,000 cells/mL |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤200 cells/mL |
| MTBF | ≥720 h/次 |

2.浮船式水站系统集成要求

2.1 功能要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、位置偏移报警等信息；

（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

★（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查；

（5）能准确的上传下达指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）能够存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测仪器，并方便仪器的安装与接入；

具有废液收集装置，能满足两周以上废液量的收集。

2.2采水单元要求

采水点位置应位于水下0.5~1m，采水箱应具有防堵塞装置和防生物附着措施。

2.3控制单元

控制单元对分析单元、船体、供电组件、视频单元、安防装置等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

2.3.1 功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）能够保证长期运行稳定性的前提下应具有一定节能措施；

（3）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等；

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（8）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

2.3.2硬件设备技术参数

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥800MHz |
| 2 | 内存 | ≥512MB |
| 3 | 存储器容量 | ≥2GB |
| 4 | 显示屏 | ≥5英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2.3.3数据采集与传输要求

2.3.3.1数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并可以运行日志的形式记录保存；

（3）实时采集视频信息并传输至中心平台；

断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.3.3.2数据传输与通讯

（1）采用无线通讯，支持2G/3G/4G自动切换；

（2）采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；

具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

2.4辅助单元要求

2.4.1供电要求

（1）蓄电池具有交直流两用功能。需配备交流电（220V）、太阳能、风光互补等多种供电接口，满足24小时不间断供电；

（2）采用太阳能和风光互补供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电（220V），以保证电力供应正常。

2.4.2安防要求

（1）浮船应加装避雷系统，以避免被雷击而损坏设备；

（2）系统和供电单元应设置防雷设施，包含船体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求；

（3）具备警示灯和具备自动移位报警功能的全球定位系统；

（4）具备舱室漏水报警设备；

（5）每条浮船配备3套以上的水上救生用品（救生衣和救生圈）。

2.4.3视频监控单元

（1）具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天侯式监控；

（2）当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像；

（3）视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力；

（4）视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。

3.浮船式水站船体技术要求

3.1基本要求

（1）浮船式水站船体应设置踏板，方便维护人员进行维护；

（2）船体需具有一定的保温和防晒功能，保证船舱内环境温度低于45℃；

（3）能够采集蓄电池组电量信息，具有低电量报警功能；

（4）具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能；

（5）电气仓安装于浮船内，便于外界设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查。

3.2锚定要求

（1）船体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚八字锚、或双八字锚等锚定方式；

（2）锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于15千牛顿，便于浮船的拖曳和维护；

（3）锚可根据底质条件选用合适重量的霍尔锚、三角锚、沉石等；

（4）锚绳或锚链可选用合适粗细的尼龙生丝、铁制锚链、丙纶

等材质，锚绳或锚链长度不低于1.5倍最大水深。

3.3技术参数

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 船体尺寸 | 长≥5m；宽≥4m |
| 船舱温度 | ≤45℃ |
| 防风等级 | ≥8级 |
| 供电方式 | 支持交流电（220V）、太阳能、风光互补 |
| 定位系统误差 | ≤15m（95%概率） |
| 供电时间 | ≥10天阴雨天气 |
| 船体使用寿命 | ≥5年 |
| 蓄电池寿命 | ≥2年 |
| 太阳能使用寿命 | ≥5年 |
| 作业载荷要求 | 支持不少于2人（200kg）同时登船作业 |

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

分包1-4中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试；分包5-6中标人应在采购合同签订后45个日历日内交货并完成安装调试。每延误一天（以分包中所有货物到齐为准），中标人应按合同总金额的0.1%向采购人支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的2%。延期超过30个日历日的，采购人可单方解除合同。

（二）交货地点

交货地点：重庆市生态环境监测中心采购人指定地点（重庆市范围内）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、所有仪器设备均不需另外购置添加其他配件（包含软件），能达到采购人招标文件所有需求，正常使用，开展分析监测工作。

5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、仪器设备验收完成后，中标人必须根据采购人需求，免费提供该仪器在重庆市内搬迁、安装、调试1次，并保证仪器达到正常工作要求。

8.产品包装材料归采购人所有。

9、每台仪器具体验收必需达到技术需求书中相关要求，若属于需检定/校准的仪器设备需提供检定/校准证书，具体要求如下：

分包1：水质快速移动监测设备1

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质快速移动监测设备1 | 1、按照上述各指标完成仪器验收； 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训； 3、按照采购人要求的运行方式连续稳定运行30天后，才能作为最终验收。 |

- 分包2：水质快速移动监测设备2

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质快速移动监测设备2 | 1、按照上述各指标完成仪器验收； 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训； 3、按照采购人要求的运行方式连续稳定运行30天后，才能作为最终验收。 |

- 分包3：离子色谱仪

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1、按照技术指标完成验收要求； 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供用户现场安装、调试及培训； 3、原版中/英文操作软件及安装包，并提供终生免费升级。 4、现场完成Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+中的三种以上离子高、中、低至少两个浓度的国家盲样测试，测试结果在其置信区间内。 |

- 分包4：在线流量、降雨量监测设备

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在线流量、降雨量监测设备 | 1、按照技术指标完成仪器验收； 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训； 3、试运行1个月，并满足要求。 |

- 分包5：11参数浮船式水质自动监测设备1（含维修）

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11参数浮船式水质自动监测设备1 | 严格按招投标文件进行验收。 |

- 分包6：11参数浮船式水质自动监测设备2

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11参数浮船式水质自动监测设备2 | 严格按招投标文件进行验收。 |

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、计量检定/校准费、安装调试费、税费、培训费、外贸代理费、运维费等货到采购人指定地点的所有费用，若为进口产品，应填报含税价。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

- 1.投标人应明确承诺：分包1及分包2质保期  1年，涉及到车辆部分质保期按车辆使用说明书和保修手册；分包3-分包6质量保质期达到1年（包括所有部件）。质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费（含更换的配件）。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

5、运维服务：针对分包1中水质快速移动监测设备1，中标人须开展免费运维服务1年，服务内容包括：

（1）每月对移动监测车的监测仪器进行日常维护保养、对移动车辅助系统常规保养检查，做好出车准备，配置仪器试剂、校准仪器设备，保证设备良好运行状态，次月提交上月仪器设备维护保养记录，并接受采购人质控检查和考核，确保监测车正常运行，监测车各项监测仪器正常稳定运行。

（2）当发生污染事件时，接到采购人通知后立即做好出勤准备，当需要24小时以上连续监测时，增派人员保证技术人员轮班休息，同时加强运维与质控工作，保证数据准确。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在48小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。采购设备中涉及到软件升级的，供应商均需提供设备软件终生免费升级。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

1、合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；

2、中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

3、中标人向采购人开具发票，并向采购人提交采购合同、验收报告、发票、资金支付申请表等材料，向采购人申请付款；

4、采购人对中标人提交的付款资料进行审核；审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款；

5、质保期满后，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作，其中所提及的培训产生的费用（交通费、食宿费和培训费等）由供应商全部承担。每台仪器具体培训要求如下：

分包1：水质快速移动监测设备1

| 序号 | 仪器名称 | 培训要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质快速移动监测设备1 | - 1、在交货地免费提供5人以上培训，受培训者能独立完成仪器的全部操作和基本维护。免费提供全套培训教材，中文操作手册一套。 2、免费提供2人次以上提高培训1周，地点：北京、上海、广州或厂家培训地点，由用户根据需要选择。 |

- 分包2：水质快速移动监测设备2

| 序号 | 仪器名称 | 培训要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质快速移动监测设备2 | - 1、在交货地免费提供5人以上培训，受培训者能独立完成仪器的全部操作和基本维护。免费提供全套培训教材，中/英文操作手册各一套。 2、免费提供2人次以上提高培训1周，地点：北京、上海、广州或厂家培训地点，由用户根据需要选择。 |

- 分包3：离子色谱仪

| 序号 | 仪器名称 | 培训要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | - 1、在交货地免费提供2人以上培训，受培训者能独立完成仪器的全部操作和基本维护。免费提供全套培训教材，中文操作手册一套。 - 2、免费提供2人次以上提高培训1周，地点：北京、上海、广州或厂家培训地点，由用户根据需要选择。 |

- 分包4：在线流量、降雨量监测设备

| 序号 | 仪器名称 | 培训要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在线流量、降雨量监测设备 | - 1、在交货地免费提供3人以上培训，受培训者能独立完成仪器的全部操作和基本维护。免费提供全套培训教材，中/英文操作手册各一套。 2、免费提供2人次以上提高培训1周，地点：北京、上海、广州或厂家培训地点，由用户根据需要选择。 |

- 分包5:  11参数浮船式水质自动监测设备1

| 序号 | 仪器名称 | 培训要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11参数浮船式水质自动监测设备1 | 第1次为现场安装调试培训，现场培训4名以上技术人员，达到能独立、熟练操作和维护的程度，并通过国家标准样品（盲样）考核合格。第2次培训在仪器安装1年后，卖方工程师回访用户，并在现场进行提高培训。每次培训的各项费用均由投标人全部承担。 |

- 分包6:  11参数浮船式水质自动监测设备2

| 序号 | 仪器名称 | 培训要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11参数浮船式水质自动监测设备2 | 第1次为现场安装调试培训，现场培训4名以上技术人员，达到能独立、熟练操作和维护的程度，并通过国家标准样品（盲样）考核合格。第2次培训在仪器安装1年后，卖方工程师回访用户，并在现场进行提高培训。每次培训的各项费用均由投标人全部承担。 |

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

1、投标单位所提供的配套车辆应保证能够办理牌照,提供承诺书（投标报价不包含车辆上牌费、购置税、商业险、交强险、车船费）。

2、投标人保证改装后的车辆符合《机动车运行安全技术条件》，提供承诺书。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

1、分包1按以下标准进行评分：

| 评分因素 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30%） | 投标报价 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分（40%） | 产品性能及指标 | 12 | 有效投标人的起评分为12分。 （1）重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）有一条不满足的，整个技术部分得分为0分。 （2）一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（★、※）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除4分；有5条及以上不满足招标文件要求的，整个技术部分得分为0分。 | （1）4.1.3水质自动分析仪性能参数要求重要技术参数须提供省级（含）以上质量技术监督部门出具的型式检验报告（或评价报告）作为其证明资料。须提供证明资料复印件并加盖制造商公章。 （2）其他重要技术参数需提供相关证明文件，如软件截图、软件测试报告复印件。 |
|  | 车辆改装方案 | 3 | （1）车辆符合车辆的相关招标要求，改装设计方案描述 准确、科学、合理、清晰得 1分；描述基本准确 0.5 分；描述不准确得 0 分。 （2）能提供车辆改装厂家售后服务承诺书，且提供设计图纸以及实物图的，并符合招标文件要求的得 2分，一般得 1分，较差或没有的得 0 分。 | （1）提供车辆改装厂家针对本项目的售后服务承诺书； （2）提供设计图纸及实物图。 |
|  | 主要产品 技术评审 | 4 | 根据投标人所投主要监测设备的制造标准、技术指 标、性能先进性、成熟性、稳定性、可靠性、兼容性、扩展性进行评分。 （1）同时提供常规水质五参数水质分析仪、化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、高锰酸盐水质分析仪、总磷水质分析仪、总氮水质分析仪的中国环境保护产品认证证书，得2分，未提供或提供不全的得0分； （2）仪器及系统功能：采用模块化水质监测单元，对仪器控制、通讯、检测、流路、采样等各功能单元进行模块化设计，并能实现多项参数的灵活配置。提供省部级以上环境科学协会的科技成果鉴定证书证明的得2分，未提供相关证书的不得分。 | - 提供中国环境保护产品认证证书复印件 - 提供省部级及以上环境科学协会的科技成果鉴定证书证明复印件 |
|  | 产品统一性 | 2 | 投标人提供的常规水质五参数、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐、总磷、总氮、石油类若为1个品牌的得2分，若为2个及以上品牌的得0分。 |  |
|  | 本地化服务 | 4 | （1）在重庆有固定售后服务地点 得 1 分，不具备本地化售后服务能力的得 0 分。 （2）在重庆市具有移动式水质监测系统（车）相关应用得 3 分。 提供其相关合同。 | 提供证明材料。 |
|  | 技术成熟度 及社会化应 用 | 12 | 1.根据投标人相对优劣的具体情况，以及类似系统的应用情况打分，有参与过环保部组织的水质污染应急监测案例的得 5 分； 2.有其它水质污染应急案例每增加 1 例得 1 分，最多 7 分。 以上两项共计 12 分，没有不得分。（需提供证明材料） | 提供社会化应用证明材料 |
|  | 组织实施方 案 | 3 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货、安装调试、试运行、 测试、调试、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。优得3分，良得2分，一般得1分，差或未提供得0分。 |  |
| 商务部分（30%） | 企业信誉及 认证情况 | 8 | （1）投标人自2015年以来连续 3 年获得 AAA 信用等级证书的得 1 分。 （2）投标人或设备制造商需具备相应的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，全部具备得2分，部分具备或都不具备不得分。 （3）具有移动式水质自动应急监测系统相关专利证书得 2 分。 （4）投标人具有自动监控系统运行服务能力专项评价证书（水）一级的得1分，二级的得0.5分； （5）投标人具有环境保护领域国家级实验室的得2分。（提供证明材料复印件） | 须提供证书复印件。 |
|  | 财务状况 | 2 | 投标人提供2016年和2017年度审计报告，评委会根据其财务状况优劣酌情评分，优得 2 分，一般得 1分，差或未提供得0分。 |  |
|  | 类似业绩 | 20 | 投标人完成的类似业绩 （1）提供移动式水质应急自动监测系统（车)销售合同及相关证明材料的，每个得 1.5 分，共 15 分； (2）提供移动式水质应急自动监测系统（车）运行服务合同，每个得 0.5 分，共5分； | 提供提供移动式水质应急自动监测系统（车)销售业绩合同复印件和中标通知书及业主单位联系人和电话号码（证明材料须能反映上述内容，不能反映或无法辨识的，评标委员会可不予采信） |
| 政策性加分（5%） | 政策性加分 | 5 | 1.投标的主要产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

2、分包2-4按以下标准进行评分

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为25分。 2.加分条款： 2.1投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）要求的每条可加5分。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（★、※）号标注的部分）高于招标要求的每条可加4分。 2.3以上两款总加分不超过25分。 3.扣分条款： 3.1重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。 3.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（★、※）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除4分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 | 技术支撑材料由以下内容组成： 2.3.1制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料（★指标必须供原件并加盖所投产品制造商（含制造商授权中国代表机构）公章，若未提供，则视为对★指标未做实质性响应）。 2.3.2检测机构出具的检测报告或国际机构认证报告（如果有，提供复印件并加盖所投产品制造商公章）； 2.3.3制造商官方网站公开发布的技术文件（如果有，截屏或打印并加盖所投产品制造商公章，同时提供网址）。 以上3种技术资料数据中，凡是表述不一致的，以最低数据为准。 注：（技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 （8%） | 8 | 1.售后服务机构设置 3分 所投产品制造商（或投标人）在川渝地区有售后服务机构得3分； 2.售后服务机构人员配置 2分 售后服务人员需专业对口，有环保或电子或电器专业的，有一个得1分，最多得2分（提供学历证书复印件）； 3.售后服务机构装备 1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况给分，优得1分，一般得0.5分，差得0分； 4.备品备件及易损件2分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，优得2分，一般得1分，差得0分。 | 在川渝地区有售后服务机构的须提供在当地的工商注册证明复印件。 |
|  |  | 培训 （3%） | 3 | 在满足招标文件的前提下根据在培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量等进行评分，优得3分，一般得1.5分，差得0分。 |  |
|  |  | 质保期 （6%） | 6 | 质保期在满足招标文件的前提下，所有产品均增加一年得2分，最多得6分。 |  |
|  |  | 业绩 （3%） | 3 | 自2014年1月1日以来，所有所投产品同品牌同型号销售合同至少达到5份，满足得3分，不满足得0分。 | 1、以销售合同复印件为准，另需提供甲方联系人和联系电话。若分包为多个产品，则分包内每个产品均需满足。 2、要求所提供的销售合同中能够清晰反映所投产品的品牌型号，若未提供，所提供的合同无效。 |
| 4 |  | 政策性加分 （5） |  | 1.投标的主要产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

3、分包5-6按以下标准进行评分

| 评分因素 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（30%） | 投标报价 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分 （40%） | 产品性能及指标 | 15 | （1）重要技术参数（本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。 （2）一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（★、※）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除5分；有3条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 | （1）水质自动分析仪性能参数要求重要技术参数须提供省级（含）以上质量技术监督部门出具的型式检验报告（或评价报告）作为其证明资料。须提供证明资料复印件并加盖制造商公章。 （2）其他重要技术参数需提供相关证明文件，如软件截图、软件测试报告等。 |
|  | 主要产品 技术评审 | 6 | 根据投标人所投主要监测设备的制造标准、技术指 标、性能先进性、成熟性、稳定性、可靠性、兼容性、扩展性酌情评分。 （1）同时提供常规水质五参数水质分析仪、氨氮水质分析仪、高锰酸盐水质分析仪、总磷水质分析仪、总氮水质分析仪的中国环境保护产品认证证书，得2分，未提供或提供不全的得0分； （2）仪器及系统功能：采用模块化水质监测单元，对仪器控制、通讯、检测、流路、采样等各功能单元进行模块化设计，并能实现多项参数的灵活配置。提供省部级以上环境科学协会的科技成果鉴定证书证明的得4分，未提供相关证书的不得分。 | （1）提供中国环境保护产品认证证书 （2）提供省部级以上环境科学协会的科技成果鉴定证书证明 |
|  | 产品统一性 | 2 | 投标人提供的常规水质五参数、氨氮、高锰酸盐、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度若为1个品牌的得2分，若为2个及以上品牌的得0分。 |  |
|  | 系统设置与设计的合理性与科学性 | 8 | 投标人针对技术要求并结合人员、仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括船体设计、采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）、仪器设备安装调试和联网方案。系统集成方案按照技术要求响应，科学合理并遵循先进、实用、专业、安全、经济等原则；仪器设备安装调试方案明确、细致、合理、技术路线清晰，时间进度安排明确；联网方案能实现数据顺利传输至采购人统一的数据管理平台，方案细致合理、完整、科学。优得8分，良得5分，一般得2分，差或未提供得0分。 |  |
|  | 水质在线监测基站控制管理系统 | 3 | 能对监测仪器功能管理，如传感器校正、标样核查、仪器日志、校准功能、数据查询、量程切换、断电保护、自动报警等(提供基站软件及平台管理软件截图)。可以远程浏览基站实时监测的数据、仪器校核数据、仪器测试流程日志、控制系统运行日志、远程校核仪器。 提供软件著作权和软件测试报告。不符合要求的不得分，满分3分。 | 提供软件著作权和软件测试报告。 |
|  | 运维管理方案 | 4 | （1）投标人应根据本项目提供运维管理方案，方案应体现运营人员、运维成本分析、车辆、备品备件、售后服务机构等，根据运营管理方案优劣及证书等级进行打分，优得2分，一般得1分，差或未提供得0分。 （2）运维信息化管理 针对本项目运维管理要求设计一套完整、可行的运维信息化管理方案； 提供成熟的运营维护信息化管理相关软件的功能描述、应用截图等材料； 提供运维管理系统的软件著作权证书和软件测试报告。 据运维信息化管理方案优劣及证书等级酌情打分，优得2分，一般得1分，差或未提供得0分。 |  |
|  | 组织实施方 案 | 2 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括设备供货、安装调试、试运行、 测试、调试、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、 工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。优得2分，一般得1分，差或未提供得0分。 |  |
| 商务部分（30%） | 企业信誉及 认证情况 | 8 | （1）投标人自2015年以来连续 3 年获得 AAA 信用等级证书的得 1 分。 （2）投标人或设备制造商需具备相应的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，全部具备得2分，部分具备或都不具备不得分。 （3）投标人具有自动监控系统运行服务能力专项评价证书（水）一级的得2分，二级的得1分； （4）投标人具有环境保护领域国家级实验室的得3分。（提供证明材料复印件） | 须提供证书复印件。 |
|  | 财务状况 | 2 | 投标人提供近 2016年度和2017年度审计报告，评委会根据其财务状况优劣酌情评分，优秀的得 2 分，一般的得 1分，差或未提供得0分。 |  |
|  | 类似业绩 | 20 | 投标人完成的类似业绩 （1）投标人2015年10月1日至2018年10月1日，以合同签署日期为准）浮船式水站销售业绩清单及相关证明文件（合同的首页、供货清单页和签字盖章页复印件并加盖公章）。整体浮船式水站销售数量1至20套得3分，21至40套得6分；41至60套得9分；61至80套得12分，80套以上得15分，满分15分。(2）提供浮船式监测站运行服务合同，每运营一个浮船式水站个得 0.25 分，共5分； 注：①本评分项合同卖方必须是投标人本身；②浮船监测站应包含船体、配套设施，浮船监测站仪器设备至少包含常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质分析仪，分析方法需通本次招标方法一致。③该项业绩认定可以是1份合同，也可以是多个合同。 | 提供提供浮船式监测站销售业绩合同复印件和中标通知书及业主单位联系人和电话号码（证明材料须能反映上述内容，不能反映或无法辨识的，评标委员会可不予采信） |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标的主要产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价[2018]54号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）商务承诺（包括但不限于）：

- 1.质保期；

- 2.售后服务能力情况；

- 3.履约能力证明文件。

- 4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件

2.微型企业承诺书

- 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

- 日  期：

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）