- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：CQS22A00203

- 采购执行编号：1708-BZ2200460295AH

- 招标项目名称：环科院2022年环境科研监测

- 设备能力建设（第一部分）

- 采购人：重庆市生态环境科学研究院

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二二年四月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

七、投标有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 8 -

九、其他	- 8 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 12 -

第三篇  项目商务要求	- 57 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 57 -

二、报价要求	- 63 -

三、质量保证及售后服务	- 63 -

四、付款方式	- 66 -

五、知识产权	- 66 -

六、培训	- 66 -

七、附件、图纸及包装要求	- 67 -

八、其他商务要求内容	- 67 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 68 -

一、资格审查	- 68 -

二、评标方法	- 69 -

三、评标标准	- 70 -

四、无效投标条款	- 83 -

五、废标条款	- 83 -

第五篇  投标人须知	- 84 -

一、投标人	- 84 -

二、招标文件	- 84 -

三、投标文件	- 84 -

四、开标	- 86 -

五、评标	- 86 -

六、定标	- 86 -

七、中标	- 87 -

八、询问、质疑和投诉	- 87 -

九、采购代理服务费	- 88 -

十、交易服务费	- 89 -

十一、签订合同	- 89 -

十二、政府采购信用融资	- 90 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 91 -

一、合同主要条款	- 91 -

二、政府采购合同（格式）	- 94 -

第七篇  投标文件格式	- 96 -

一、经济文件	- 97 -

二、技术文件	- 99 -

三、商务文件	- 101 -

四、其他	- 104 -

五、资格文件	- 110 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市生态环境科学研究院（以下简称：采购人）的委托，对环科院2022年环境科研监测设备能力建设（第一部分）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 包号及名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包1：生态环境遥感监测协同创新中心建设环保设备 | - 283 | - 5 | - 1 | - 工业 |
| - 包2：生态环境遥感监测应用中心建设环保设备 | - 310 | - 5 | - 1 | - 工业 |
| - 包3：三峡库区水环境大数据智能分析技术工程研究中心建设环保设备 | - 590.5 | - 10 | - 1 | - 工业 |
| - 包4：质子转移反应飞行时间质谱仪 | - 650 | - 10 | - 1 | - 工业 |
| - 包5：苏玛罐 | - 90 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| - 包6：便携式温室气体观测系统 | - 50 | - 1 | - 1 | - 工业 |
| - 包7：近红外光谱仪等设备 | - 135.5 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| - 包8：土壤多通道碳通量自动测量仪等设备 | - 352 | - 5 | - 1 | - 工业 |
| - 包9：环境与土壤监测自动采集系统等设备 | - 263 | - 5 | - 1 | - 工业 |
| - 包10：机载高光谱激光雷达一体化成像系统等设备 | - 111 | - 2 | - 1 | - 工业 |
| - 包11：机载温室气体测量系统等设备 | - 175 | - 2 | - 1 | - 工业 |

## 二、资金来源

预算内资金，预算金额为3010万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

## 四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2022年4月19日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限：2022年4月19日至2022年4月25日。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2022年5月10日北京时间10:00

（七）开标时间：2022年5月10日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

|  | 包号 | 银行信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846466 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152964 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925972 |  |
|  | 2 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846169 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152961 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925969 |  |
|  | 3 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846763 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152967 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925975 |  |
|  | 4 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846060 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152960 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925968 |  |
|  | 5 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846367 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152963 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925971 |  |
|  | 6 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034845963 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152959 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925967 |  |
|  | 7 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846961 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152969 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925977 |  |
|  | 8 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846862 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152968 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925976 |  |
|  | 9 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846268 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152962 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925970 |  |
|  | 10 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846565 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152965 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925973 |  |
|  | 11 | 账号 1 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034846664 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061152966 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098925974 |  |

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市生态环境科学研究院

联系人：高奥

电  话：023-67850069

地  址：重庆市渝北区旗山路252号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：彭晓玲  刘静

邮  编：400023

电  话：023-67118096  67120648

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502室

## 九、其他

疫情防控期间，进入重庆市公共资源交易中心须遵守所在地疫情防控要求，按照其规定执行。

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

包1：生态环境遥感监测协同创新中心建设环保设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 破碎机 | 1 | 1.定量QPCR为核心产品； 2.经批准序号2和3的投标产品凝胶成像系统和定量QPCR可以采购进口产品；该包其他的投标产品必须为中国关境内生产。 |
| - 2 | - 凝胶成像系统 | 1 |  |
| - 3 | - 定量QPCR | 1 |  |

注：序号2和3的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税

包2：生态环境遥感监测应用中心建设环保设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 连续流动分析仪 | 1 | 1.电动倒置荧光显微镜为核心产品； 2.经批准序号2和3的投标产品元素分析仪和电动倒置荧光显微镜可以采购进口产品；该包其他的投标产品必须为中国关境内生产。 |
| - 2 | - 元素分析仪 | 1 |  |
| - 3 | - 电动倒置荧光显微镜 | 1 |  |
| - 4 | - 3D打印机 | 1 |  |
| - 5 | - 可见近红外全波段便携式地物光谱仪 | 1 |  |

注：序号2和3的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税。

包3：三峡库区水环境大数据智能分析技术工程研究中心建设环保设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 地物光谱仪 | 1 | 1.地物光谱仪为核心产品； 2.经批准序号1和5的投标产品地物光谱仪和纳米颗粒跟踪分析仪可以采购进口产品；该包其他的投标产品必须为中国关境内生产。 |
| - 2 | EEMS软件+2年运维 | 1 |  |
| - 3 | ARCGIS Service+2年运维 | 1 |  |
| - 4 | 高性能服务器 | 3 |  |
| - 5 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 1 |  |
| - 6 | 高精度直流电源 | 1 |  |
| - 7 | 时域工作站 | 1 |  |
| - 8 | 函数/任意波形发生器 | 1 |  |
| - 9 | 直流电子负载 | 1 |  |
| - 10 | 逻辑分析仪 | 1 |  |
| - 11 | 精密温度传感器 | 1 |  |
| - 12 | 精密流量传感器 | 1 |  |
| - 13 | 精密压力传感器 | 1 |  |
| - 14 | - 毫微微安计/皮安计 | 1 |  |

注：序号1和5的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税。

包4：质子转移反应飞行时间质谱仪

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 质子转移反应飞行时间质谱仪 | 1台 | 经批准投标产品质子转移反应飞行时间质谱仪可以采购进口产品 |

注：序号1的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税。

包5：苏玛罐

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 苏玛罐 | 100个 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包6：便携式温室气体观测系统

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 便携式温室气体观测系统 | 1套 | 该包投标产品必须为中国关境内生产。 |

包7：近红外光谱仪等设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 近红外光谱仪 | 1 | 1.近红外光谱仪为核心产品； 2.经批准序号1、2和3的投标产品近红外光谱仪、冷冻干燥机和全自动氮吹浓缩仪可以采购进口产品；该包其他的投标产品必须为中国关境内生产。 |
| - 2 | - 冷冻干燥机 | 1 |  |
| - 3 | - 全自动氮吹浓缩仪 | 1 |  |
| - 4 | - 土壤研磨仪 | 1 |  |
| - 5 | - 土壤筛分仪 | 1 |  |

注：序号1、2和3的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税。

包8：土壤多通道碳通量自动测量仪等设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 地表水一维水质模型 | 1组 | 1.土壤多通道碳通量自动测量仪为核心产品； 2.该包序号1的投标产品地表水一维水质模型必须为中国关境内生产；经批准，其他的投标产品可以采购进口产品。 |
| - 2 | - 超纯水仪 | 1台 |  |
| - 3 | - 平行蒸发仪 | 1台 |  |
| - 4 | - 土壤多通道碳通量自动测量仪 | 1台 |  |
| - 5 | - 便携式土壤参数测定仪 | 1台 |  |
| - 6 | - 便携式温室气体自动分析仪 | 1台 |  |
| - 7 | - 底质植被分析仪 | 1台 |  |

注：序号2-7的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税。

包9：环境与土壤监测自动采集系统等设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 环境与土壤监测自动采集系统 | 20 | 1.植物冠层分析仪为核心产品； 2.该包序号2的投标产品红外摄像仪必须为中国关境内生产；经批准，其他的投标产品可以采购进口产品。 |
| - 2 | 红外摄像仪 | 100 |  |
| - 3 | 野外一体化自动气象站 | 2 |  |
| - 4 | 便携式水质分析仪 | 1 |  |
| - 5 | 植物冠层分析仪 | 1 |  |
| - 6 | 便携式植物光合作用测定仪 | 1 |  |

注：序号1、3、4、5和6的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税。

包10：机载高光谱激光雷达一体化成像系统等设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 机载高光谱激光雷达一体化成像系统 | 1套 | 1.机载高光谱激光雷达一体化成像系统为核心产品； 2.经批准序号2的投标产品植物NDVI长期监测系统可以采购进口产品；该包其他的投标产品必须为中国关境内生产。 |
| - 2 | 植物NDVI长期监测系统 | 1套 |  |

注：序号2的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税

包11：机载温室气体测量系统等设备

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 开路涡度碳通量测量系统 | 1套 | 1.机载温室气体测量系统为核心产品； 2.该包经批准可以采购进口产品。 |
| - 2 | 机载温室气体测量系统 | 1套 |  |

注：序号1和2的产品可以采购进口产品，若为进口产品的投标报价不包含增值税和关税

## 二、招标项目技术需求

- “▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- （一）包1：生态环境遥感监测协同创新中心建设环保设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 破碎机 | - ※1.主要功能：用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。 - 2.工作条件： - 2.1电源：220V电压 - 2.2温度：0℃~+40℃ - 2.3湿度：5%~95% - 3.主要技术指标 3.1频率：20-25 KHz 频率自动跟踪 ▲3.2功率：20-1000W连续可调（精确到1瓦步进） 3.3超声工作时间调节范围：0.1-9.9秒任意可调 3.4超声停止时间调节范围：0.1-9.9秒任意可调 3.5总时间调节范围：0-999分钟 3.6占空比：0.1-99.9% 3.7随机变幅杆：Φ6，可配变幅杆：∮2、Φ3、Φ10、Φ15 3.8破碎容量：0.5-600ml 3.9操控系统：中央微机集中控制，7寸TFT触摸屏，功率显示微机跟踪，可存储20组数据； 3.10温度监测系统：0-99℃ ▲3.11全新电动升降带光照功能隔音箱，让实验操作更加便捷。 - 3.12显示参数：样品温度检测显示、超声时间显示、超声完成提示、故障自动报警。 - 4.基本配置 4.1主机1台； 4.2钛合金换能器1个； 4.3变幅杆6mm 1根； - 4.4电动升降光照隔音箱 1个。 |
| - 2 | - 凝胶成像系统 | - 1.主要功能：免染凝胶成像，核酸荧光凝胶成像，考马斯亮蓝染色蛋白凝胶成像，银染蛋白凝胶成像、PFGE成像等。 - 2.工作条件： - 2.1电源：220V电压 - 2.2温度：0℃~+40℃ - 2.3湿度：5%~95% - 3.主要技术指标 - ▲3.1具有免染蛋白成像功能，不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当，且能提供同品牌蛋白免染预混液。 - 3.2 染色后的凝胶可以继续转膜，不影响后续的抗体杂交 - 3.3 可以监控蛋白印迹的转膜效果，可以直接观察转膜后，凝胶中蛋白质的残留量，观察转移到膜上的蛋白质含量，能够观察到转印过程中是否有气泡的产生，评价转膜效果。 - ▲3.4仪器控制方式：触屏控制，无需连接电脑操作，可以放入生物安全柜或其他环境保护装置中独立操作运行，保护人员安全且节约实验室空间。 - ▲3.5物理分辨率：≥600万像素 - 3.6 成像面积：≥ 21×14cm - 3.7自动对焦功能：任何缩放设置都有预校准的自动对焦 - ▲3.8硬件平场校正：平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正，保证成像时的背景，图像背景各部位的误差<5% - ▲3.9要求样品托盘采用模块化设计，不同的模块之间可以方便的更换，至少具有紫外/免染样品托盘、白光样品托盘、蓝光样品托盘可选。 - ▲3.10智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并自动调整成像参数及对应软件设置。 - ▲3.11主机内置不小于9英寸的触摸控制显示屏，无需电脑即可操作控制，触摸控制显示屏具有多点触控功能。 - ▲3.12主机内置控制系统至少有50G的存储空间 - ▲3.13具有多用户登录和密码管理功能，不同用户数据分开管理。 - 3.14 提供中英文版的操作和分析软件；软件可以同时授权安装至少20台电脑，并且具有永久使用权限。 - ▲3.15基于紫外/免染样品托盘，随主机内置软件至少具有2种荧光应用图标设置 - 3.16基于白光样品托盘，随机内置软件至少具有2种应用图标设置 - 3.17基于蓝光样品托盘，随机内置软件至少具有1种应用图标设置 - ▲3.18软件具有PulseNet格式输出模式。 - 4.基本配置 - 4.1凝胶成像仪主机 1台； - 4.2紫外/免染样品托盘1个； - 4.3直流电缆1根； - 4.4中/英文分析软件1套。 - ▲5.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须提供所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函原件。 |
| - 3 | - 定量QPCR | - 1.主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析。 - 2.工作条件： - 2.1电源：220V电压 - 2.2温度：15℃~+30℃ - 2.3湿度：15%~80%相对湿度 - 3.主要技术指标 - ▲3.1热循环采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式为半导体，温控精准度高，使用寿命长； - 3.2.温度范围：4–99.9℃。 - ▲3.3一台仪器可支持五种半导体控温的加热模块； - ▲3.4可选加热模块：0.2ml×96孔、0.1ml ×96孔、384孔、384孔微流体芯片、OpenArray芯片； - ▲3.5五种半导体控温加热模块可由用户自行更换，操作简便且更换后无需校准即可使用； - ▲3.6 OpenArray芯片采用纳升流控技术，可用于微小体积液态反应。芯片仅显微镜载玻片大小，排列有48个子阵，每个子阵包括64个通孔，共3072个通孔，每个通孔的反应体积仅33nL。芯片包被有亲水性和疏水性化合物，确保在表面张力作用下，试剂保留于通孔内。 - ▲3.7单次实验最大可检测孔数超过12000个； - 3.8激发光源为高亮度白光半导体光源，工作寿命>5年； - 3.9检测系统为低温CCD成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号。实时动态检测，动态显示，所有孔均同步成像检测仪器支持的所有荧光染料，无逐个扫描的时间差； - 3.10 6色发射光通道和6色激发光通道可自由组合，最多可检测21种不同的荧光光谱； - 3.11单管单次反应可同时检测6种不同靶标； - ▲3.12单管单次反应能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，可用于基因拷贝数(CNV)检测； - ▲3.13支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差； - 3.14升降温速率≥6/秒； - 3.15运行速度快，35分钟内即可完成40个循环，并能提供现场验证实验支持； - 3.16检测灵敏度高，低至单拷贝检测/反应体系； - 3.17检测精密度高，可区分1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%； - 3.18仪器具有宽广的动态范围，＞9个对数的线性动态范围 - ▲3.19可支持高分辨率熔解曲线实验，分辨率最小至 0.04°C； - 3.20样本检测的重复性高，对高浓度和低浓度核酸样本分别进行重复性检测，CV值＜3%； - ▲3.21内置LCD/ Full VGA (640x480)/32K色的触摸屏； - 3.22触摸屏可提供一键式的实验方案，快速设置多种应用并启动实验；触摸屏可提供实验进程实时查看； - 3.23除支持仪器连接的电脑储存数据外，仪器也支持自身储存数据，可储存超过100次实验数据； - 3.24支持USB储存和转移数据； - ▲3.25远程监控，最多可同时监测15台机器； - 3.26开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选配符合21 CFR Part 11要求的标准SAE功能，以便数据的审查记录； - 3.27可提供针对仪器硬件的原厂IQ/OQ认证服务和针对仪器配套软件的CSV验证服务； - ▲3.28可选配全自动机械臂和条码识别器，可连续进样检测400块QuantStudio 12K Flex OpenArray芯片或110块384孔板或60块快速/标准96孔板，并追踪每个样品信息； - 3.29人性化导向式软件界面，支持快捷向导设置/高级设置/模板快速启动三种实验启动方式； - 3.30仅简单设置实验循环程序，不设置样本和靶标信息即可启动实验，不影响结果分析； - 3.31可进行绝对定量分析，自动建立标准曲线，并给出定量结果； - 3.32支持两种相对定量分析方法：相对标准曲线法和比较Ct法；可支持同时分析和比对100块板的数据的相对定量结果，并以单张柱形图展示所有的结果，多板结果一目了然； - 3.33支持单孔或多孔基线手动设定；支持阈值线手动设定； - ▲3.34软件自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿； - 3.35数据可导出至 excel或txt或PDF或powerpoint或符合MIQE标准的RDML格式；图片可导出为powerpoint, jpeg及多种图片格式； - 3.36除配备完备的定量PCR分析软件和等位基因分型分析软件外，还可提供原厂配备的专业引物探针设计软件Primer Express。该软件除具备市面上同类软件的引物和普通BHQ探针设计功能外，还特别具备基于原厂技术的Taqman MGB探针的设计功能，能够精确计算寡核苷酸与MGB基团鳌合后的Tm值，可准确预测引物或者探针自身，引物与引物之间，引物和探针之间等的二级结构； - 3.37可提供原厂配备的SampleTracker软件，方便追踪96孔或384孔板的样本，还可用于展示OpenArray芯片的定位； - ▲3.38可提供原厂配备的基因表达相对定量分析软件ExpressionSuite，可同时对3840个数据进行自动的分析、比对、作图，可提供柱状图，火山图，箱式图和聚类图等多种图表展示形式，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析； - 仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂。 - 4.基本配置 - 4.1实时荧光定量PCR主机一台； - 4.2 96孔加热模块一套； - 4.3 384孔加热模块一套； - 4.4 Open Array加热模块一套； - 4.5数据分析工作站一套； - 4.6数据采集和分析软件一套； - 4.7引物和探针设计软件一套； - 4.8安装试剂盒一套（包含校准试剂盒一套、验证试剂盒一套、96孔板和膜一套）。 - ※5.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函原件。 |

- （二）包2：生态环境遥感监测应用中心建设环保设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 连续流动分析仪 | - ※1.仪器用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的氨氮、硝氮、亚硝氮、磷酸盐。 - 2.主要技术指标 - 2.1仪器原理 - ▲2.1.1仪器基于非稳态流动注射分析（FIA）的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，在非完全反应的条件下，进入流动检测池，进行光度检测，形成检测峰形，通过峰面积进行检测值的计算。 - 2.1.2样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。 - 2.2仪器组成： - ▲2.2.1仪器为一体机通道式设计，可配置1-16个通道同时分析，每个通道包括一个自动进样装置（包括40个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽）一个12通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等。 - 2.2.2通道间无需共用主机，每个模块独立与电脑连接，通道与工作站软件通过网线接口直接进行数据传输，通讯更加可靠，避免串口或者USB连接过程中软件容易死机导致检测数据丢失，且无需在计算机安装电路板。 - 2.2.3仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。 - 2.2.4不同分析通道可以放在完全不同实验室固定使用，无需搬动主机和自动进样器，满足不同实验人员负责不同检测项目的使用要求。 - ▲2.2.5主机、自动进样器、分析通道只需要一个电源供电，满足现场供电与携带的使用要求。 - ▲2.2.6流路板为倾斜设计，防止分析过程中产生气泡，并且有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免漏液存留面板上腐蚀元器件。 - 2.3仪器的工作环境 - 仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。 - 2.4仪器性能指标 - 2.4.1氨氮技术指标 - 方法原理：水杨酸光度法 - 线性范围：0.01-5.0mg/L - 检出限：≤0.005mg/L - 样品分析频率：50样/小时 - 精密度：≤1% - 准确度：误差在±3% 以内 - 2.4.2硝氮/亚硝氮技术指标 - 方法原理：在线镉柱还原重氮偶合光度法 - 线性范围：硝氮：0.01 -2.0mg/L；亚硝氮：0.002 -2.0mg/L - 检出限：硝氮：≤0.0005 mg/L；亚硝氮：≤0.0005 mg/L - 样品分析频率：40样/小时 - 精密度：≤ 1% - 准确度：误差在±3% 以内 - 2.4.3 磷酸盐技术指标 - 方法原理：硅钼蓝光度法 - 线性范围：0.01 -2.0mg/L - 检出限：≤ 0.003mg/L - 样品分析频率：30样/小时 - 精密度：≤ 1% - 准确度：误差在±3%以内 - 2.5系统配置 - 2.5.1本仪器的各个通道可独立工作，无需额外配置主机或自动进样装置等其他配件。各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响，最多可连接16-254个同系列分析仪同时工作。同系列分析仪同时工作时，除电脑外，无其他共用装置，彼此之间完全独立。 - ▲2.5.2 3个与检测通道连接一体式自动进样器，非通道与进样器拼接式，节省仪器使用空间。载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。 - ▲2.5.3蠕动泵为整体压块式设计，操作简单方便。无需在使用仪器前使用压片将管路固定在蠕动泵上并且单独调节蠕动泵压片的松紧，无需在使用后将每个管路压片松开；避免人为调节带来的进样误差从而影响检测结果的稳定性和准确度。 - 2.5.4每个通道都包括一个专用的电动六孔阀，六孔阀上的六个孔位两两相通，通过电机带动转换位置，六孔阀上连接有样品环，用于注入一定体积的样品到连续流动的载流中。 - 2.5.5每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。 - 2.5.6若通道配置有电加热器，温度可通过电脑进行控制，温度控制间为室温到220℃，温度精度0.1℃，数字显示。 - 2.5.7全中文操作软件，可控制1-16个通道同时工作。 - 2.5.8仪器控制及数据处理系统 - 数据处理及输出系统 - 分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在winxp/win7以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。 - 2.5.9每个通道都具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。 - 2.5.10使用进口三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。 - 2.5.11仪器试剂98%采用国产试剂，降低运行成本。 - 3.仪器配置要求 - 3.1全自动氨氮分析通道 1台 - 3.2全自动硝氮/亚硝氮分析通道 1台 - 3.3全自动磷酸盐分析通道 1台 - 3.4工作站软件 1套 - 3.5路由器 1台 - 3.6配件套包（泵管、接头、进样针等） 1套 - 3.7说明书：软件、仪器及方法说明 1套 - 3.8数据处理及输出系统 1套 - 3.9独立极坐标自动进样器（与检测项目一体，不占用单独空间） 3套 - 3.10检测器（与检测项目一体，不占用单独空间） 3套 - 3.11独立主机（与检测项目一体，不占用单独空间） 3套 |
| - 2 | - 元素分析仪 | - 1.功能要求 - ▲1.1主要功能：该系统用于测定液体/固体样品中硫、氯、总碳的含量，具备固体/液体进样单元，可后续增加配套气体/液化气进样单元。该系统包含高温燃烧单元，测量单元，液体样品自动进样单元，气路控制单元以及仪器控制和数据处理系统。 - ▲1.2辅助功能：双炉系统设计；同一炉体可实现垂直及水平燃烧，或同时配置水平燃烧炉及垂直燃烧炉，要求无催化剂燃烧。 - 2.主要技术指标 - 2.1电源：AC 220V ±10%, 50Hz，1800W；温度：+10～35C；湿度：20%～80%。 - ▲2.2高温燃烧单元，温度范围: 室温～1100C - 2.3燃烧管: 多用途石英燃烧管，无需更换即可实现固体、液体、气体等所有分析 - 2.4燃烧方式： 二次燃烧设计，避免积碳产生 - ▲2.5炉体设计: 双炉系统设计；同一炉体可实现垂直及水平燃烧，或同时配置水平燃烧炉及垂直燃烧炉,要求无催化剂燃烧 - ▲2.6在无稀释样品条件下需满足以下测量范围: - C:检测器采用非色散红外类型检测器，1毫克/升～百分含量； - N:检测器采用化学发光类型检测器，0.02毫克/升～百分含量； - S:检测器采用紫外荧光类型检测器，0.01毫克/升～百分含量； - ▲2.7切换方式：氮、硫、碳的测量完全通过软件选择控制切换，后期在原仪器基础上可升级为卤素检测仪。 - ▲2.8检测效率：一次进样同时检测碳、氮、硫，碳、氮、硫同时出结果，总测量时间在5min以内。 - 2.9样品进样系统 - 液体进样体积:可设置范围：1～100µl； - 液体自动进样器：XYZ多基体自动取样进样器，实现液体自动进样≥110位，液体自动进样器要求： - 进样速度: 通过软件控制，可选择进样速度 - 进样定位：进样针可以准确定位，没有偏差 - 操作模式: 软件控制 - 采用垂直进样模式，降低本底值 - 2.10数据处理单元 - 软件系统要求：Windows系统控制及全中文数据处理软件包（非汉化，源文件为中、英文安装，需提供全中文软件界面截图附在技术响应表后）。 - 软硬件在自检功能：软件需带有系统自检功能，实现燃烧炉温度、气体流速、气路自动关闭及恒定低温控制功能，以降低操作风险。 - 智能化要求：全自动引导、解释功能，带有菜单数据库，包含通用分析方法，并可添加特殊分析方法。通过该软件，可以控制仪器的所有功能，储存和和输出分析数据，显示分析测量过程，绘制校正曲线，编辑样品数据表；方法开发，自动设定和储存参数；多点校正。 - 自动识别功能：自动识别进样器配置(注射器尺寸, 样品盘大小等) ，自动识别水平或垂直炉模式，并由此自动调整相关过程参数。 - 3.基本配置 - 3.1 C/N/S元素分析仪主机 一套 - 3.2原装中文控制分析软件（非汉化，源文件为中文安装，需提供中文软件工作界面截图）一套 - 3.3水平+垂直模式双燃烧炉系统，带有火焰传感器一套 - 3.4液体自动进样器（包含100 µl 进样注射器一支）一套 - 3.5水平炉及固体样品石英进样舟支架一套 - 3.6原装碳标样包(0.1—10mg/L)，包括空白标样一套 - 3.7原装氮标样包(0.1—10mg/L)，包括空白标样一套 - 3.8原装硫标样包(0.1—10mg/L)，包括空白标样一套 - 3.9品牌电脑，配置不低于：双核CPU i5以上，8G内存，500G硬盘，DVD-RW光驱，19”液晶显示器，1个RS-232串行接口，1个并行接口, 2xUSB 2.0,10/100M以太网卡及黑白A4激光打印机各一台 - 3.10配套2年消耗品及备件包一套； - - 4 x septum 17 mm, set of 5 pieces进样隔垫20个 - - 1 x screw cap, GL 18燃烧管帽1个 - - 1 x pack of quartz wool石英棉1包 - - 1 x auto-protection filter, set of 5 pieces滤膜5片 - - 2 x FAST connector快速接头2个 - 3.11高纯氧气（99.995%）钢瓶 及配套减压阀（出口压力0.5Mpa） 一套； - 3.12高纯氩气（99.996%）钢瓶 及配套减压阀（出口压力0.5Mpa）一套； |
| - 3 | - 电动倒置荧光显微镜 | - 1.功能要求 - 1.1主要功能：细胞或细菌的明场、荧光观察；配多色电动TIRF功能。 - ▲1.2辅助功能：拍摄摄像，记录细胞、菌类生物动态变化过程。 - 2.主要技术指标 - ▲2.1光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离为≥50mm，以保证有足够的工作距离，满足客户放置不同规格的培养皿或96孔板标本进行细胞培养及高精度显微操作的要求。 - ▲2.2主机：显微镜照相端口视场数≥24mm，配置双层荧光反射光路，加载外部激光光路，主机同时配备1.5Xor2X棱镜放大功能。 - 2.3主机配置自动对焦提醒系统，Z轴到达最佳焦面，机身发出声音提醒。调焦机构行程宽度调节范围：≥10mm，移动精度：10nm，配置防碰撞功能，配置XYZ摇动控制手柄。 - 2.4全电动配置，电动荧光、电动物镜转盘，电动载物台，电动聚光镜。 - ▲2.5物镜：高分辨率专利霍夫曼相差NAMC系统多功能物镜： - ①Plan Fluor 4X N.A. ≥ 0.13，W.D. 17.0 mm； - ②Plan Fluor 10X N.A. ≥ 0.30，W.D. 16.0 mm； - ③60X Tirf物镜 N.A.≥1.49 W.D. ≥0.13 mm - ④Plan Fluor 40XC N.A. ≥ 0.60 - ▲2.6配置自动对焦、长时间观察得防飘系统：跟踪波长≥840nm，确保AF 780、CY7近红外荧光染料的使用。 - 2.7目镜筒：人机学可倾型目镜筒配备内置的勃氏（Bertrand）透镜，其倾角可从15度调到45度； - ▲2.8电动TIRF：电动调节反射角度，自动记忆角度，软件存储反射角度，软件自动设定Z轴厚度，系统实现自动计算调节激光的入射角度。加载488激光的光纤导入光路接口。配置UV\B\G\R滤片组。固体激光器488nm、561nm 能量15mW光纤导入光路。 - ▲2.9拓展的光学配置：物镜与物镜之间的延长距离≥70mm，载物台提升距离≥50mm，加入激光切割.激光捕获所需的激光光源单独的压电式显微镜纳米级移位器（PZT），通过共焦或标准落射荧光附件可提供高分辨率的反卷积和三维成像。 - ▲2.10电动荧光滤色镜转盘：双层电动荧光滤光镜转盘，滤色镜转盘安装滤光块总数量≥10。转盘上采用磷光滤色镜标签，使滤光块的名称和位置在黑暗的房间中易于辨别。 - ▲2.11配置电动LED荧光光源，紫外、蓝色、绿色、红色通道及其对应荧光滤片组，每个荧光通道荧光强度独立数码可调，通过软件自动设置开与关，设置能能量输出，能量调节精度1%。 - 2.12配置高速相机 - 2.12.1分辨率：2048×2048 - 2.12.2传感器：CMOSIS CMV4000 - 2.12.3帧率/行频：180帧/秒 - 2.12.4扫描方式：逐行扫描 - 2.12.5快门速度：45微秒～25.8秒 - 2.12.6全局快门设计：曝光时间可编程设置，触发方式可任意控制、支持连续采集或触发采集方式、具有Camera Link锁紧装置 - 2.12.7图像采集卡： - 采样频率85MHz - 图像数据：RGB颜色: 24bit/30bit,单通道: 8bit ( 1~10tap ) / 10~-12bit ( 1~4tap )支持 PoCL规范 - 同步输入：5V、12V、24V TTL/ Open collector/差分信号RS 442隔离外部触发输入、正交运动编码器高速差分输入、兼容多种传感器和编码器 - 同步输出：控制相机信号: CC1~CC4，通用输出:8通道通用输出，双通道TTL/ Open cllector隔离触发输出 - 操作系统：32bit/64位 Windows 7 / 10，Linux - 6PinGPIO输入输出，Pin1 GND Pin6 DC12V输入，Pin2~Pin5 IN/OUT - 提供STCCtrl串口通信工具 - 2.13软件、配套用与显微镜同一品牌的图像分析处理软件：进行CCD控制，动态图象采集，标尺，Z系列图象拍摄（Z），多点图象拍摄（P），AVI动态流拍摄，物镜定标，测量，EDF景深拓展（可将细胞在不同清晰焦面的图像叠加成一张完成清晰的图片），拍摄数据保存（元数据），LUT（look up table），直方图，光强线性分布，报告生成器，多通道荧光叠加等。配置反卷积模块，轨迹跟踪功能模块。提供荧光共定位分析功能。 - 2.14 CUP I 7,16G内存，200G固态硬盘，2T硬盘，27寸显示器，键盘鼠标，DVD光刻机。 - 3.基本配置 - 3.1电动显微镜主机 1套 - 3.2电动TIRF附件 1套 - 3.2电动LED荧光光源 1套 - 3.4电动载物台 1瓶 - 3.5控制软件 1套 |
| - 4 | - 3D打印机 | - 1.功能要求 - 1.1主要功能：全自动真空吸附涂铺。 - 1.2辅助功能：具有自动进料功能，通过软件控制材料可以自动吸入到耗材箱。 - 2.主要技术指标 - 2.1技术类型：激光固化成型(SLA)，分层制造 - 2.2材料类型：光敏树脂，激光类型：脉冲、紫外，全固态激光器 - 2.3波长：354.7nm；平均功率：3W(100KHz)；涂铺方式：全自动真空吸附涂铺；制作层厚：0.05-0.15 mm； - 2.4光斑(智能可变光斑):小光斑直径：0.07-0.09mm(越小产品越精细)大光斑直径:0.5-0.6mm (越大加工速度越快) - 2.5零件扫描速度：推荐 6.0m/s；零件跳跨速度：推荐 12.0m/s - 2.6参考制作重量：50~180g/h；垂直分辨率：0.002mm；重复定位精度：±0.01mm；最大制作零件重量：90kg；容积：206L-210L；最大零件体积：≥600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z) - 2.7树脂加热方式：硅胶板电热丝加热，耗材箱体采用箱体自发热技术，相比市面上的风扇加热速度更快，温度控制更精准；树脂槽可以快速更换；加工工作网板可以快速更换（10秒左右） - 2.8制作软件：JGSLA3D；刮刀上装有高精度水平仪水准泡；操作系统：Windows 7, 以太网, IEEE802.3 - 2.9数据准备软件：Materialise Magics RP - 2.10液位补偿采用沉降块进行补偿 - 2.11CAD 接口：3D设计软件, STL文件格式 - 2.12电源：200-240VAC 50/60Hz, 单相, 12Amps - 2.13环境温度:20-26ºC；相对湿度：低于40%； - 2.14设备重量：1200kg-1300kg； - 3.基本配置 - 3.1电脑主机 1台 - 3.2显示器 1台 - 3.3激光器 1台 - 3.4振镜 1个 - 3.5超声波清洗机 1台 - 3.6固化箱 1台 - 3.7加密狗 1个 - 3.8白色光敏树脂 25桶10KG1桶 |
| - 5 | - 可见近红外全波段便携式地物光谱仪 | - 1.功能要求 - 1.1主要功能：用于测量地表沉积物、土壤、植物、水体和人工目标在一定波段范围的反射率和透过率，利用探测到的地物吸收特征对目标进行成分识别，并定量化地物的化学组分，亦可测量太阳辐照度，用于研究大气组分，可以提供精确可靠的分析结果。 - 1.2辅助功能：具有测量快速、准确，操作简单，携带方便等特点，配有多功能软件包，除了反射率测量，还可用作辐射度学，光度学和色度学测量。 - 2.主要技术指标 - ▲2.1波长范围 ：300~2500 nm； - ▲2.2光谱分辨率： - a.≤1.5nm@756nm； - b.≤9nm@1400nm； - ▲2.3内置探测器像素： - a.≧2048像素制冷型传感器@可见光波段 - b.≧512像素制冷型传感器@短波红外波段 - ▲2.4数据输出通道数：大于2500个； - 2.5波长准确度：不低于±0.3 nm； - 2.6辐射校准精度：＜5%； - 2.7数据输出间隔（数据重采样间隔）：≤1nm； - 2.8波长重复性：≤0.5nm； - 2.9分光扫描方式：光栅分光，线阵探测器，光学部件全固定；为了确保稳定性和可靠性，不允许采用扫描光栅方式。 - 2.10内置MC3430陀螺仪光学测试角度0°-180°； - 2.11内置锂电池不小于10000maH，续航时间超过5小时，电池可拆卸更换，也可外置12V供电/车载供电； - 2.12重量不大于4.5Kg，便于移动携带； - 2.13数据接收软件，能实时动态显示地物的光谱曲线；能提供透射、反射等测量模式； - 2.14输入采用1.5m光纤束（25°视场角），可选前置镜头改变视场角，光纤长度可选； - 2.15具备地物光谱仪的自主知识产权，必须同时具备以下两类知识产权证书：软件著作权、实用新型专利，数量至少各一件，所提供的知识产权证书上，需明确注明“地物光谱”字样，没有“地物光谱”字样的不能作为地物光谱仪的知识产权证明。（提供证书复印件并加盖投标人公章） - 2.16为保证产品质量，所投产品的生产企业须通过ISO9001质量管理体系认证、GB/T 23001两化融合管理体系认证、通过“GB/T 29490知识产权管理体系认证”（提供证书复印件并加盖投标人公章）； - 2.17具有省级及以上计量单位出具的检测报告（提供报告复印件加盖投标人公章证明）； - 2.18符合EMC（电磁抗干扰能力）要求，提供证书复印件并加盖投标人公章。 - 3.基本配置 - 3.1全光谱地物光谱仪 1台 - 3.2 USB 数据线 1条 - 3.3野外用光纤跳线 1组 - 3.4专用 PC 端软件 1套 - 3.5适配器电源 12V/5A 1套 - 3.6余弦角镜头 1个 - 3.7外置电池包 14.4V 1个 - 3.8外置电池包充电器 1个 - 3.9视场角镜头 25º 1个 - 3.10标准白板 10*10cm 95%反射率 1块 - 3.11整机箱体 1个 |

- （三）包3：三峡库区水环境大数据智能分析技术工程研究中心建设环保设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 地物光谱仪 | - 1.功能用途： - 可在野外利用太阳光谱进行测量，用于野外便携式测量植物、土壤、水体等物体反射光谱。广泛应用于遥感、测绘、生态、水文、水利、气象、环保等研究领域。仪器操作简单，自动去除暗电流干扰，具有波长漂移锁定功能，确保测量结果准确有效。可实现无线操作控制。 - 2.技术指标： - ※2.1 波长范围：350-2500nm - ▲2.2 光谱分辨率：≤3.2nm@700nm；≤6nm@1400nm；≤6nm@2100nm - ▲2.3 采样带宽（实际采样间隔，非光谱输出间隔）： - 2.3.1 ≤1.5nm@350-1000nm - 2.3.2 ≤1.1nm@1000-2500nm - 2.4 数据输出间隔：≤1nm - 2.5 数据输出通道数：≥2100 - 2.6 采样通道数：≥2500 - 2.7 辐射校准精度：＜3%@900nm；＜2.5%@1600nm；＜2.5%@2000nm - ▲2.8 检测器通道数：≥512@350-1000nm；≥1000@1001-1800nm；≥1000@1801-2500nm。 - ▲2.9 定标要求：主机与光纤一体定标，需溯源到美国NIST，光纤与主机严格固定，不可插拔，防止松动影响出厂定标文件。 - 2.10杂散光：≤0.02%@350-1000nm；≤0.01%@1000-2500nm - 2.11 检测器： - 2.11.1可见光波段：512像元阵列硅检测器 - 2.11.2短波红外波段：独立的InGaAs检测器（二级电制冷）不少于2个，且不可分割为阵列式通道； - ▲2.12 近红外区扫描方式：采用运动光栅分光避免象元阵列传感器坏点问题，以提高测量准确度及信噪比； - 2.13最大辐射：SWIR区10倍太阳光强； - 2.14 具有波长检查标准参考样品及波长漂移检查软件； - 2.15 具有光纤检查硬件及检查软件 - 2.16方便野外便携性，仪器尺寸不大于 13×37×30cm - ▲2.17若所投产品为进口的，制造商需在中国大陆境内建有原厂定标及技术服务中心，可实现维修，定标等服务，无需返回原厂（需提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构的授权文件复印件和制造商全球售后服务网站截图） - 2.18.要求所提供产品在国内外有广泛的在用用户、大量应用文献及通用模型。采用该系列仪器获取的数据，在SCI收录期刊上发表的论文（会议论文除外）数量≥100篇，提供由国家图书馆出具的检索报告复印件。 - ▲22.19 提供光谱数据库，包括Indeco软件，可以直接用于物质的光谱学识别和认定，用于常见地物波谱的匹配，数据格式光谱仪可直接调用。 - 3.配置要求： - 3.1便携式地物光谱仪主机 1台 - 3.2铠装光纤（1.5米） 1根（与主机固定，不可拆卸） - 3.3二十五度视野光谱仪系统自身辐亮度标定 1次 - 3.4可充电电池及充电器1套 - 3.5供电电缆（1.5米） 1根 - 3.6车载供电电缆（ 5米）1根； - 3.7 数据后处理软件 1套 - 3.8 野外便携式背包 1个 - 3.9 野外便携式运输箱1个 - 3.10 光纤检查器1个， - 3.11 光纤检查软件1套， - 3.12 波长漂移检查硬件及软件1套 - 3.13 手枪式手柄1个 - 3.14 3.62英寸原厂便携式参考白板 1块 - 3.15 数据采集器 1台 - 3.16 远程触发器 1个 - 3.17 标准波谱数据库 1套 - 3.18 备用电池1块 - 3.19 植物探头1个 - 3.20 叶片夹1个 |
| - 2 | EEMS软件+2年运维 | - 1．软件能够对河口、海岸、河流、湖库等水生态环境进行一维、二维、三维数值模拟；能够模拟潮流、流速场、水位、河床剪应力等水动力参数；能够模拟有毒污染物、富营养化、泥沙、水质、溢油等污染物质输移，以及有毒污染物、氮、磷在水、悬浮物、河床间的三相交换，模型带有垂向sigma坐标和sigma zed坐标，模型网格实现N-S和E-W向的网格连接，可以考虑蒸发、降水等环境驱动力，可以模拟涵洞、桥梁等水工建筑物影响，并实现与SWAN波浪模型的无缝对接。 - 2.软件具有友好的前后处理系统。前处理系统中必须包括网格生成工具，可以随意生成正交曲线网格，并对地形数据进行插值处理，包括模型输入文件生成工具等；后处理系统中必须包括三维动画展示功能、模型校验功能、模型结果等值线、彩图输出、飞行路径鸟瞰动画输出等功能。 - 3.软件能够实现在6线程电脑系统上的多线程并行计算。 - 4.为了便于模型调试和集成，软件需要提供计算输入文件接口，即能够通过记事本等第三方文本编辑软件对模型输入文件进行编辑。 - 5. 对电脑基本要求规格： - 5.1.操作系统： 64 位 Windows 操作系统。 Windows 7、Windows 10 和 Windows Server（2012-2019）。请注意，不再支持 Windows 8 和 8.1。框架： .NetFramework v4.7.2 - 5.2 CPU：inter x86-64 或 AMD64 CPU，内存：4GiB DDR4 - 6.软件为单机版，只支持一台设备永久使用。 - 7.提供平台二年整体运行维护服务支持。 |
| - 3 | ARCGIS Service+2年运维 | - 1.GIS软件平台支持海量影像数据管理，支持使用二维数据快速建模，支持导入3DS模型数据，支持导入和直接打开倾斜摄影测量生成的三维模型数据（osgb格式），支持中国地理信息产业协会发布《空间三维模型数据格式》(T/CAGIS 1—2019)团体标准定义的三维地理空间数据格式——Spatial 3D Model(S3M)，可以实现平台直接加载S3M三维数据以及三维数据与S3M数据的相互转换，满足快速构建三维场景需求。同时支持倾斜摄影数据保存到MongoDB数据库，支持数据加密。支持3DS、DXF、FLT、DirectX等三维模型文件的集成，支持多种点云格式导入及高效渲染：las、txt、xyz、ply、laz、pnt以及点云支持坐标转换。 - 2.GIS平台软件包含一整套完整的产品线，包括：云服务器产品、桌面产品、门户产品、边缘服务器产品、组件产品等。所有产品及开发包具有统一的内核，即所有产品的数据格式、编程模式、开发框架一致：数据格式一致，指GIS系列产品都使用相同的数据格式，无需任何处理即可直接使用且没有任何信息损失，GIS系列软件具有统一的地图配置；编程模式一致指编程风格方式一致并具有相似的接口和函数定义。 - ▲3.支持Oracle、SQLServer、DB2等大型商用关系型数据库。支持KingBase、BeyonDB、HighGoDB、K-DB、福建星瑞格、DM、阿里 POLARDB、华为 GaussDB 等国产数据库，并提供与国产数据库的官方兼容性证明。 - ▲4.支持国产操作系统，如中科方德、银河麒麟等，并提供官方兼容证明复印件；支持国产中间件如金蝶、东方通等，并提供官方兼容性证明复印件。 - 5.通过OGC官方兼容性认证； - 6.为了保证系统的空间数据处理能力，基础GIS平台供应商拥有支持加速系统和服务处理技术 - 7.提供平台二年整体运行维护服务支持。 |
| - 4 | 高性能服务器 | - 1.机型：2U机架式服务器； - 2．CPU：2颗INTEL至强可扩展处理器（2.9GHz/24核/35.75MB/205W CPU模块(FIO)） - 3.内存：12*32GB DDR4内存，最大支持24根DDR4内存，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB，支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM）； - 4.硬盘：配置3*960GB SSD热插拔硬盘； - 5.RAID卡：配置1个标配SAS RAID阵列卡，带1G缓存，含超级电容，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume； - 6.网卡：配置2端口万兆光接口网卡(SFP+)和配置4个千兆网口； - 7.扩展性：最多支持≥10个标准PCIE3.0插槽，可支持≥3块双宽或8块单宽GPU卡； - 8.电源：配置2个≥1600w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件； - 9工作温度：支持最高5-50°C标准工作温度； - 10.管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； - 11.安全：支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能； - 12.服务：提供三年原厂技术支持及售后服务。 |
| - 5 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | - 1.技术参数 - 1.1 样品进样量范围：原始样品需求量在微升级，根据实际样品浓度确定稀释倍数，稀释后的样品量进样量约1毫升左右。 - ▲1.2粒径检测范围：0.01-2微米；浓度检测范围：10^5-10^9粒子/ml - ▲1.3 该仪器具备颗粒粒径功能、浓度功能、荧光功能、Zeta 电位分析功能、电导率分析功能、散点和平均计算功能。 - 1.4 具有单个颗粒跟踪功能的激光散射视频技术，自动准直和自动聚焦。 - ▲1.5标准双激光模块，两种激光波长软件自动切换。 - ▲1.6 可自动测量样品 11个测量位置达到有效统计点。 - ▲1.7在1分钟内至少可测量样品 1000 个以上的颗粒，保证样品数据采集的有效性。 - ▲1.8 样品纯化等分析，仪器具备荧光测量系统，不同位置点的测量必须具有快速荧光测试模式，在荧光淬灭前测量到样品11个不同位置的荧光数据。 - ▲1.9 光学系统：超高灵敏度的 CMOS 相机，相机速度可达 3.5-60fps 可调。 - 1.10 测量池必须是石英玻璃测量池，插入式设计，无需拆卸，可自动冲洗。 - 1.11 激光光源和检测器的位置全自动调节，无需人工操作。 - ▲1.12 Zeta 电位测量范围：-500~500mv - 1.13电导率测试范围 3us/cm-15ms/cm - 1.14自动提示样品浓度与相机设定的匹配程度。 - ▲1.15软件功能：提供布朗运动可视视频，提供平均粒径和分布宽度参数，提供颗粒浓度信息，提供粒径-数量分布和体积分布曲线，提供 Zeta 电位分布，可以在不同粒径范围进行分段计算，提供颗粒分布累积曲线，数据管理：可视频，文本，PDF，单一或叠加输出。 - 2.配置要求： - 2.1纳米颗粒跟踪分析仪主机，1台； - 2.2高精度COMS相机，1台； - 2.3一体式石英测量池，1个； - 2.4双激光模块，1套； - 2.5长通荧光滤光片，2套； - 2.6测量分析软件，1套； - 2.7标准样品，1套； - 2.8控制及数据采集系统，1套； |
| - 6 | 高精度直流电源 | - 1.总输出功率：80W - 2.通道数量：3通道 - 3.输出功率范围：通道1：6V/5A，通道2：+25V/1A，通道3：-25V/1A - 4.输出纹波和噪声（20Hz-20MHz）：< 350 µVrms/2 mVpp - 5.电压编程精度：0.1% +5 mV（通道1），0.05% +20 mV（通道2，3） - 6.电流编程精度：0.1% +10 mA（通道1），0.1% +4 mA（通道2，3） - 7.电压读数精度：0.1% +5 mV（通道1），0.05% +10 mV（通道2，3） - 8.电流读书精度：0.1% +10 mA（通道1），0.1% +4 mA（通道2，3） |
| - 7 | 时域工作站 | - 1.信号采集： - ▲1.1模拟通道带宽：5GHz，4个模拟通道，1个EXT通道 - ▲1.2最高实时采样率：模拟通道达20 GSa/s - ▲1.3最高存储深度：模拟通道达2 Gpts - ▲1.4波形捕获率高于1,000,000个波形每秒 - 1.5垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ） - 1.6时基范围：50ps/div~1 ks/div - ▲1.7多达200万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能 - 1.8提供数字电压表、8位频率计、48位累加器、协议分析仪 - 1.9丰富的触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿、区域、RS232、I2C、SPI、CAN、FlexRay、LIN、I2S、MIL-STD-1553 - 1.10丰富的串行总线解码功能：RS232、I2C、SPI、CAN、FlexRay、LIN、I2S、MIL-STD-1553、CAN-FD、SENT、ARINC 429，支持4个解码通道 - 1.11多达41种波形参数自动测量，更提供全内存硬件测量功能 - 1.12多种数学运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波，内置增强FFT分析和峰值搜索功能 - 1.13后期可以选配眼图抖动分析测试功能 - 1.14具有实时频谱分析仪功能，支持最大16Mpts波形数据运算，最大频率范围5GHz，并支持FFT彩色余晖显示 - ▲1.15丰富的接口：USB Host & Device、LAN(LXI)、HDMI、AUX OUT、USB-GPIB、SFP+光口，支持 Web Control 远程控制 - ▲1.168 bit ~ 16 bit 可调分辨率模式和每秒 1 万次 FFT - 1.17旋钮采用光电编码器，高清智控反馈键盘，客户可以根据自己的使用习惯自定义快捷菜单 - 2.信号输出： - ▲2.1实时采样率不低于5GSa/s（内插时可达12 GSa/s），垂直分辨率16bit - ▲2.2采样率精确可调，可变范围：100Sa/s～12GSa/s - ▲2.3支持三种输出模式：DC 高带宽输出，模拟带宽DC～4GHz(-6dB)；DC 放大输出，模拟带宽DC～2.6GHz(-6dB)；AC 放大输出，模拟带宽10MHz～5GHz(-6dB) - ▲2.4信号输出通道数：4 - 2.5逐点生成任意波形，不失真还原信号，总抖动低至10ps（典型值），随机抖动低至350fs（典型值） - 2.6任意波形波表长度： 1.5Gpts - 2.7支持软件升级创建高级序列，定义多种复杂波形输出 - 2.8无杂散动态范围-70dBc（典型值） - 2.9高精度同步，任意两个通道间的skew 偏移重复性为10ps - ▲2.10独创SiFi III技术平台和Android操作系统。 - ▲2.11 ≥15.6 寸显示屏，分辨率≥1980*1080，支持电动可调屏幕视角 - 2.12内部时钟参考频率：≥10MHz；采样时钟频率输出范围：2.5GHz~6GHz； |
| - 8 | 函数/任意波形发生器 | - ▲1.最高输出频率250M - ▲2.1GSa/s的采样率、14bit的垂直分辨率 - 3.通道数：两通道。双通道型号通道完全隔离，并且两通道功能完全相同，支持频率耦合和相位耦合。 - 4.14种标准波形函数：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频和DC电压 - 5.方波：上升/下降时间最小2.5ns，脉冲：上升/下降沿单独可调，最小2.5ns，最小脉宽4ns - ▲6.任意波特性：长达128Mpts的任意波编辑，具有普通（采样率固定）和播放（采样率可调）两种输出模式 - 7.支持频率扫描和脉冲串输出，扫描方式为：线性、对数、步进。扫描输出时可设定起始保持时间、终止保持时间、返回时间、标记频率。 - ▲8.模拟和数字调制：AM/FM/PM/PWM、ASK/FSK/PSK/IQ。IQ调制支持自定义IQ矢量信号调制，IQ基带/中频信号输出 - 9.存储和调用波形数据和仪器状态，支持多种文件类型，标配1 GBytes闪存 - 10. 4.3英寸16M真彩TFT液晶显示屏 |
| - 9 | 直流电子负载 | - 1.通道数量：2 - 2.每通道最大输入功率：300W - 3.每通道最大输入电压：150V，最大输入电流：60A - 4.支持并联模式，最大电流：120A - 5.恒定电流模式编程精度（高档位）：0.04% + 2 mA - 6.恒定电压模式编程精度（高档位）0.02% + 15 mV |
| - 10 | 逻辑分析仪 | - 1.通道数量：34通道 - 2.最高定时采样速率：全通道2.5GHz，半通道5GHz - 3.最大状态时钟速率：700MHz；最大状态数据速率：1400Mb/s - 4.定时分析采样速率：12.5GHz（80ps采样分辨率），存储器深度：256K样本 - 5.波形存储深度：2Mb - 6.状态模式下最小建立和保持时间：80ps - 7.最小状态时钟脉冲宽度：单边沿200ps - 8.时钟限定输入建立和保持时间：200ps；复位时钟限定输入建立时间:2ns - 9.计时器分辨率：5ns - 10.计时器范围：200采样时钟周期至27小时 - 11.计时器精度：±（8采样时钟周期+2ns+0.01%） - 12.计时器重置时延：80采样时钟周期 - 13.34通道单端飞线探头：1套 |
| - 11 | 精密温度传感器 | - 1.特性：高准确度接触式温度测量工具，具有最快的响应时间，可捕获测量值并显示趋势。数据记录功能，可利用FlukeVies@Foms软件进行分析并生产报告。 - 2.温度范围： - J型：-210oC~1200oC（-346oF~2192oF） - K型：-200oC~1372oC（-328oF~2501oF） - T型：-250oC~400oC（-418oF~752oF） - E型：-150oC~1000oC（-238oF~1832oF） - N型：-200oC~1300oC（-392oF~2373oF） - R型和S型：0oC~1767oC（32oF~3212oF） - 3.双输入通道。 - 4.有最小/最大/平均读书，含时标。 - 5.有差分读书（T1-T2）。 - 6.多达500个点数据记录。 - 7.时标：一天中的时间。 - 8.温标：ITS-90。 - 9.适用标准：NIST-175。 - 10.显示分辨率：0.1 oC/oF/k<1000o 1oC/oF/k≥1000o - 11.电池寿命：1000h(典型值)。 - 12.有IR数据端口，与PC接口。 |
| - 12 | 精密流量传感器 | - 1.量程：0.05-25ml - 2.量程精确度：±1% - 3.重现性：±0.5% - 4.重现性精确度：±0.5% - 5.读数休整时间：(±10%) 15sec @ 2 ml/min, 25sec @ 1 ml/min,45 sec @ 0.5 ml/min） - 6.液晶显示：4 位数字加三个静态符号 - 7.R232 数据输出：6 位数字 XX.XXXX ml/min - 8.最大分辨率：示值 1μl, R232 0.1μl - 9.尺寸： ≤138mm x 76mm x 45mm - 10.重量： ≤320 克 |
| - 13 | 精密压力传感器 | - 1.介质: 空气和兼容气体； - 2.精度: 在 60 to 78°F (15.6 to 25.6°C)时是满量程的±0.5%; 在% 32 to 60°F and 78 to 104°F (0 to 15.6°C and 25.6 to 40.0°C)时是满量程的±1.5； - 3.压力滞后: 满量程的±0.1%； - 4.耐压: 150 psig； - 5.耐温: 0 to 140°F (-17.8 to 60°C)； - 6.补偿温度范围: 32 to 104°F (0 to 40°C)； - 7.存储温度范围: -4 to 176°F (-20 to 80°C)； - 8.显示: 0.42˝ (10.6 mm) 4 位LCD数字显示； - 9.分辨率: 0 to 100.0 psi。 |
| - 14 | - 毫微微安计/皮安计 | - 1.测量分辨率：6位半。 - 2.电流测量范围：0.01fA至20mA - 3.最小量程：2pA - 4.图形显示功能：仪表视图、图形视图、直方图、滚动视图 - 5.最大读取速率：2万读数/秒 - 6.采样缓冲器：10万采样点 - 7.采样率：100kHz - 8.前面板：4.3英寸TFT彩色显示屏，16,000,000色，480×272像素，配有数字键盘和旋钮 - 9.低泄漏三轴电缆：长度不少于4m - 10.三轴-鳄口型电缆：应能承受200V输入电压，长度不少于1.5m - 11.三轴穿板式连接器：应能承受200V输入电压 |

- （四）包4：质子转移反应飞行时间质谱仪

- 1.主要功能：

- ※1.1用于测定大气与污染源排放中挥发性有机气体的排放特征、物种分布和高时间分辨率动态特征。

- ▲1.2质子转移反应器：质子转移反应，E/N 可控，产生均一漂移电场，具有使离子束聚焦的能力；带有可软件控制开关的离子漏斗功能，用于源排放等高浓度场景降低灵敏度。

- 2.辅助功能：

- 2.1仪器设备安装到已有移动方舱或走航车，配置防震、减震装置，适应移动观测工作要求。

- 2.2无人值守采样：大气 VOCs 连续采样、自动通零、通标，PTR软件设定时间序列自动控制。

- 3.主要指标：

- 3.1进样方式：直接空气进样。

- 3.2采样流速：可调流速，300～1000 sccm。

- ▲3.3离子源：三个独立工作的离子源，以H3O+，NO+，O2+，NH4+四种反应离子进行分析测试，切换时间≤1秒。

- 3.4离子分子反应室可控温度：40～100℃。

- ▲3.5飞行时间质谱：采用六极杆离子导流长飞行时间质量分析器。

- ▲3.6质子转移反应（二甲苯在灵敏度> 10000 cps/ppbv的条件下）：M+/MH+ < 1%；其中，M+指化学电离产生的分子离子峰，MH+指质子转移反应的产物。

- 3.7离子检测模式：具有正离子检测模式（质子转移反应产生正离子）。

- 3.8质量范围：15～10000 amu可调，数据采集时可自动进行质量数校准。

- 3.9分辨率：>10000 m/Δm，区分到小数点后3位。

- ▲3.10灵敏度（己酮保持大于10000 m/Δm的条件下）：> 10000 cps/ppbv。

- 3.11数据采集速度：0.1～60s可调。

- 3.12甲醛、乙醛检测限：≤50 pptv。

- 3.13响应时间：<100 ms。

- ▲3.14检测限：< 0.1 pptv二氯苯，每分钟信号积分时间，<3 pptv二氯苯每秒信号积分时间（三倍信噪比）。

- ▲3.15真空系统：三套独立的超高真空涡轮分子泵系统，真空度可达10-7 mbar，具有真空保护自动过热报警功能。

- 3.16标定校准系统：配有标准气体稀释和标定及高温催化炉零气发生器模块，可实现长期测量过程中在线自动标定和零点校准。高温催化炉温控范围：RT-400℃，零点指标，异戊二烯<0.01 ppb, 苯<0.01 ppb; 气体稀释比例：最大可达1:1000，线性拟合R2>0.95。

- 3.17数据采集：数据自动保存可自定义时间，谱图数量，可加载预置数据库直接显示组分信号和含量。

- 3.18数据分析：具有自动谱图基线校准，多种模型峰形拟合，自动质量数校准，自动分峰与质量歧视修正，谱图识别，多数据文件批量自动化处理等功能，且可创建自定义未知组分清单。

- 3.19数据分析准确度：≤10%。

- ▲3.20状态指示器：仪器正面板内置一个触摸屏状态指示器，可以显示压力、真空、温度、分子泵状态和数据采集状态信息，用于快速查看，可以远程读取，查看仪器状态信息。

- 3.21气溶胶质谱扩展：仪器可扩展气溶胶进样做气溶胶化学成分分析。

- 4.基本配置（该项目主要配置包含但不限于）

- 4.1一台六极杆离子导流长飞行时间质谱仪。

- 4.2一个质子转移反应器，包含3个独立的离子源，提供反应试剂离子H3O+、O2+、NO+、NH4+。

- 4.3一套电子控制系统。

- 4.4一套接口系统。

- 4.5真空系统包含至少三个独立的超高真空涡轮分子泵。

- 4.6一套仪器控制及数据采集与处理系统。

- 4.7数据后处理软件不少于1套。

- 4.8一套预采样质控装置。

- 4.9专用航空箱1个。

- （五）包5：苏玛罐

- 1.功能要求

- ※1.1满足HJ 759和EPA TO-15等标准方法中气体采样需求。

- 1.2能与苏玛罐预浓缩进样系统（ENTECH  7200CTS-C2系列）连接使用

- 1.3可以与苏玛罐减压阀及流量校准系统（ENTECH 01-39-FP-02）连接使用。

- 2.主要技术指标

- 2.1低碳不锈钢罐，内壁和阀体及接头必须经过硅烷化处理。

- ▲2.2苏玛罐有采用独有的防露技术，阀芯为镍合金材质且内衬隔离膜片，苏玛罐正压检查充至30psi放置24小时下降小于2psi。

- ▲2.3 PAMS+TO15种所有组分在100ppb保存8h的样品回收率≥92%。

- ▲2.4 PAMS+TO15种所有组分在100ppb保存24h的样品回收率≥85%。

- 2.5 PAMS+TO15种所有组分在100ppb保存144h的样品回收率≥70%。

- ▲2.6 PAMS+TO15中所有组分在2ppb保存24h后回收率≥70%。

- 2.7能与预浓缩仪、自动进样器、清罐仪快速连接配套使用，无任何残留。

- 2.8能与DDS稀释系统串联使用。

- 3.基本配置

- 3.1 3.2L苏玛罐：100个

- 3.2 堵头：100个

- 3.3 过滤器：5个

- 3.4 苏玛罐存放架（定制）

- （六）包6：便携式温室气体观测系统

- 1.功能要求

- 1.1必要功能

- ※1.1.1用于污染源废气中温室气体观测，指标必须含有CO2/CO/CH4/N2O。

- ▲1.1.2温室气体观测系统便携式，系统总重不超过30kg。

- ▲1.1.3原理：傅里叶变换红外分析原理。

- 1.1.4满足直接采样需求，可直接进行定性定量分析。

- 1.2辅助功能

- 1.2.1仪器自带显示屏幕，可实时显示光谱图、气体因子浓度监测结果趋势图、仪器状态等信息。

- 1.2.2仪器采样泵、采样器等采样设施可伴热，仪器控制面板上可设置并查看采样泵、气体传输管等采样设施的温度信息。

- 1.2.3无需制样，直接采样，直接进行定性、定量分析。

- 1.2.4具有数据自动记录与存储、历史数据查询、处理与再处理、数据导出的功能。

- 1.2.5能进行ppm与mg/m³以及干、湿气体浓度的测量及转换。

- 1.2.6可远程查看仪器工作状态和测试数据，对仪器数据进行下载。

- 1.2.7仪器自带电源或配置便携电源，电池使用时间不小于2小时。

- 1.2.8具备GPS地理定位信息功能，保证数据可溯源。

- 1.2.9配置烟气流量计、烟温测量计。

- 2.性能及技术指标

- 2.1二氧化碳检出限：≤0.6 g/m³；量程：0 ~ 20%；示值误差绝对值：≤5%

- 2.2一氧化碳检出限：≤3 mg/m³ ；量程：0 ~ 750mg/m³；示值误差绝对值：≤5%。

- 2.3甲烷检出限≤0.25 mg/m³ ；量程：0 ~ 100mg/m³示值误差绝对值：≤5%。

- 2.4一氧化二氮检出限≤5 mg/m³ ；量程：0 ~ 10%；示值误差绝对值：≤5%。

- 2.5仪器采样泵加热恒温150℃以上

- 2.6仪器响应时间：不大于90s

- 2.7仪器环境适应性：仪器通过高温测试（40℃，持续2小时）、低温测试（0℃，持续2小时）和恒定湿热测试（40℃，湿度93%RH，持续2小时），在上述条件下仪器的示值误差≤±5%。

- 2.8仪器通过碰撞测试和跌落测试。

- 2.9采样枪全程加热恒温150℃以上。

- 2.10伴热管：长度≥3米，导管加热恒温150℃以上。

- 3.基本配置

- 3.1分析仪主机，1台。

- 3.2便携式采样枪，1套。

- 3.3便携外箱，1个。

- 3.4滤芯，2个。

- 3.5分析工作站，1套。

- 3.6便携电源，1套。（自带电源可不配置）

- 3.7配置烟气流量计、烟温测量计，1套。

- （七）包7：近红外光谱仪等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 近红外光谱仪 | - 1.主要功能： - ※1.1用于环境土壤样品中全氮、碱解氮、PH值、有机磷、有机钾、水份等的快速检测，满足相关国家标准方法的分析需求。 - 1.2工作环境： - 1.2.1环境温度: 15-35℃； - 1.2.2环境湿度：<70%； - 1.2.3工作电压：220V10%, 50HZ A.C。 - 2.性能及技术指标 - ▲2.1能实时扣除空气中的水和二氧化碳的强吸收，在开机状态下单光束能量图中即可自动扣除空气中的水蒸气和二氧化碳气体的红外吸收； - ▲2.2绝对标准化的仪器，内置绝对甲烷气体标准来校正谱峰的形状和位置，确保不同仪器和不同附件测出的结果不漂移，保证测量的准确性，及数据在仪器与仪器之间比较和传递的绝对一致性； - ▲2.3无动态错误的干涉仪，双动镜机械转动式，无须校正； - 2.4光源种类：采用空气冷却的，预校准的，热点稳定的卤钨灯光源； - 2.5分束器：宽范围多镀层CaF2 - 2.6减振装置： 光学台与底盘隔离，具备较强防震性能 - ▲2.7仪器密封干燥：光学台、样品室、检测器室有独立干燥密封，三年免换干燥剂，样品仓及光路可独立吹扫； - 2.8检测器：NIR-DTGS检测器 - 2.9波长准确度 ：优于0.1 cm-1 - 2.10光谱范围：14700-2000cm-1 - 2.11信噪比(RMS) <10 uAbs（1分钟，RMS） - 2.12近红外漫反射采样附件：高性能近红外漫反射积分球附件，可提高测试的准确性，确保样品高度对测试数据无影响，保证数据的一致性；附件采用内置的高灵敏度检测器，以及内置的背景扫描参比材料，保证光谱的重复性和准确性。 - 2.13无电线设计电磁驱动旋转样品盘（60mm、100mm可选）； - 2.14具有APV自动性能校验功能，内置有衡量仪器性能的四种标准物质，仪器工作站中包含有符合ASTM等检测标准要求的程序，可通过软件，方便地进行仪器的波数的精度和准确度、透光率的精度和准确度，信噪比的测定，可通过软件自行对偏移的参数进行调节。 - 2.15数据通讯采用Ethernet，TCP/IP接口，可远程控制和远程诊断。 - 2.16软件： - 2.16.1源代码汉化的红外光谱工作站通过整体认证，保证光谱处理不会使原始数据反映的信息产生改变； - 2.16.2提供光谱比较软件； - 2.16.3可在软件上设置自动开关机时间及仪器性能认证的时间间隔； - 2.16.4工作站直接显示仪器各部分的使用状态，并直接对光路图中的各个光学器件进行参数设置； - 2.16.5多组分定量分析软件； - 2.16.6 SIMCA聚类分析软件。 - 3.基本配置 - 3.1基本配置（仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不限于以下配置） - 3.1.1 傅立叶变换近红外光谱仪主机 1套 - 3.1.2 KBr窗片片架调节器 1套 - 3.1.3 液体透反射测试附件 1套 - 3.1.4 近红外漫反射积分球附件 1套 - 3.1.5 100mm磁性样品旋转盘 1套 - 3.1.6 100mm直径玻璃带盖培养皿（10个/包） 10包 - 3.2配套 - 3.2.1 计算机系统：品牌台式电脑整机( i7 以上CPU 内存：32G，硬盘：2T+256G固态硬盘，独立显卡：4G及以上键鼠)+ 23.6英寸液晶显示器，与仪器软件匹配正版参照或相当于Windows 10操作系统，配备232串口1套； - 3.2.2 激光自动双面打印 1套 - 3.2.3 电线电缆 1套 - 3.2.4 除湿机 1套 - 4.其他要求 - ▲4.1投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函原件） - ▲4.2投标人提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发布的产品彩页原件。 |
| - 2 | - 冷冻干燥机 | - 1.主要功能： - 1.1用于土壤样品的冻干保存 - 1.2工作条件： - 1.1.1 电源：230V，50/60Hz - 1.1.2 工作温度：＋10℃～＋32℃ - 2.性能及技术指标 - 2.1主机： - 2.1.1 彩色触摸屏操作面板≥5.7英寸，可清楚显示冷阱温度、冻干时间、分段时间，真空度及样品温度；可将冻干过程分为预冻、预热泵、主干燥、二次干燥、待机几个阶段，能实现连续阶段的自动跳转； - 2.1.2 可实现真空自动控制，有利于更好的控制产品温度及提高冻干效率； - ▲2.1.3真空度显示范围0.001-1000mbar，显示精度为0.001mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器。 - ▲2.1.4内置冰上蒸汽压曲线，实现真空度和样品温度偶联显示。 - 2.1.5冷阱最大凝冰容量：≥4 Kg，容积≥6.5L - 2.1.6凝冰效率：≥4 kg/24h - 2.1.7工作温度：≤-85℃ - 2.1.8制冷功率： ≥2×0.51 KW - ▲2.1.9冷阱大开口设计，直径≥300mm，便于水蒸汽的快速输送 - ▲2.1.10冷阱和冷凝管由316L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能。 - 2.1.11操作语言设置≥10种（含中文操作系统）。 - 2.2真空系统： - 2.2.1真空泵和油雾过滤器，同轴电机设计 - 2.2.2 真空泵抽气速率：≥98L／min，在低真空0.01mbar时，抽速≥30L／min; - 2.2.3 极限真空：≤2×10－3mbar - 2.2.4 需要配置油雾过滤器，防止污染环境 - 2.2.5 真空度测量范围：1000-0.001 mbar - 2.3冷冻样品干燥室: - 2.3.1 干燥室为透明有机玻璃材质，带12个接口， - 2.3.2 防老化橡胶阀内置不锈钢接头，防腐蚀抗变形； - 2.3.3 不锈钢隔板，最大干燥面积可达：0.55m² - 3.基本配置 - 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不限于以下配置： - 3.1冻干机主机 1台 - 3.2真空泵（配油雾过滤器） 1台 - 3.3真空电磁阀 1个 - 3.4真空传感器 1个 - 3.5通用底板 1个 - 3.6干燥室, 12个外接口 - 3.7防老化橡胶阀12个，含12个圆底烧瓶 - 3.8三层不锈钢隔板，直径250mm 1块 - 3.9防腐蚀改造单元 1套 - 4.其他要求 - ▲4.1投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函原件） - ▲4.2投标人提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发布的产品彩页原件。 |
| - 3 | - 全自动氮吹浓缩仪 | - 1.主要功能：用于样品的自动浓缩 - 2.工作条件： - 2.1电源：220V±10%，50Hz - 2.2工作温度：15～30℃ - 3.主要技术指标 - 3.1微处理器控制，浓缩期间无需人员看管，样品到达终点后实时手机短信提醒用户； - ▲3.2采用旋涡气流斜吹技术结合水浴加热的浓缩方式对样品进行自动定量浓缩；仪器显示温度必须为水浴实际实时温度。 - ▲3.3仪器每个样品位独立控制，仪器可同时浓缩8个样品；仪器具有自动排水功能，吹扫时氮气吹扫针不得伸入样品管内部，不得上下移动，避免引起交叉污染。 - 3.4每个样品管位置均需配有独立的光学传感器；同一样品管，可分别全自动定量浓缩至1.0ml和0.5ml，两种自动终点规格需在一台仪器上实现，整个浓缩过程无需人工看管。 - 3.5最大样品体积：200ml。 - 3.6蒸发速度：1～7.5ml/min。 - 3.7定时器控制范围：1－99分钟。 - ▲3.8 样品到达设置终点后，吹扫自动停止，并具备指示灯和声音报警提示功能；开启浓缩仪盖板，仪器会立即停止工作；仪器有压力及温度显示，并需具备光学探头自诊断功能，因实验室特殊环境，系统控制要求采用机械式薄膜按键操作； - ▲3.9仪器须采用全不锈钢金属水浴锅、耐用寿命不低于20年； - 3.10 水浴加热锅与浓缩吹嘴之间需有密封板做到完全隔离，防止水蒸气冷凝进入样品管；仪器整机及上盖全部需采用金属结构。 - 4.基本配置 - 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不限于以下配置： - 4.1自动浓缩仪主机 1台 4.2 200ml 1.0样品管架架 1个 4.3 200ml 1.0样品管 8支 - 5.其他要求 - ▲5.1投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函原件） - ▲5.2投标人提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发布的产品彩页原件。 |
| - 4 | - 土壤研磨仪 | - 1.主要功能：用于土壤样品混合、细磨、小样制备、纳米材料分散。 - 2.性能及技术指标 - 2.1可处理中硬性、硬性、脆性样品； - 2.2工作原理：通过臼杵和研钵之间的摩擦力对样品进行研磨； - 2.3破碎速度：30-160rpm； - 2.4进料尺寸：5~20mm； - 2.5出料尺寸：≤5μm（依据样品性质而定） - 2.6出料粒度:10~20 μm - 2.7样品批次处理量：10ml~230ml - 2.8研磨时间：0~9999S - 2.9刮料板压力可以调节 - 2.10臼杵压力可以调节 - 2.11电机额定功率：≥180瓦 - 2.12转速：50-180转/分钟 - 2.13研磨材料：玛瑙、氧化锆、不锈钢、硬质钢、碳化物等 - 2.14精确地数字显示，研磨时间可精确至秒； - 2.15配备放溅射薄膜型键盘的控制面板，防止冷冻样品损坏控制面板 - ▲2.16采用触摸屏控制程序； - ▲2.17可以存储≥10组程序，便于进行针对不同样品，采用不同的控制程序。 - 2.18研磨钵采用牢固的防震塑料外壳，防止在震动过程中损坏，研磨钵嵌入机器里面，防止碰撞摔坏； - 2.19 LED灯照明设备，顶盖配备丙烯酸玻璃窗口用于监测研磨过程； - 2.20研磨杵施加在研钵碗上的压力可以快速、简易地精确调整，并在刻度上读取，具有可靠的可重复性； - 2.21刮板可在三轴上限调整，确保刮板总是与研钵碗内壁完美嵌合，并引导上升材料移向研磨杵，研磨过程中可手动重新调整； - 2.22顶盖配备加样窗口，可在研磨过程中方便地添加样品材料、液体和助剂； - 3.基本配置 - 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不限于以下配置： - 3.1主机 1台 - 3.2说明书 1份 |
| - 5 | - 土壤筛分仪 | - 1.主要功能：满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量 - 2.工作条件 - 2.1输入电压：220±10% 50～60Hz - 2.2工作温度：-15℃～65℃ - 3.主要技术指标 - 3.1输入电流：0.1A～0.3A - 3.2输出频率：30KHz～40KHz - 3.3筛机功率：120W - 3.4超声波功率：30-150W - 3.5筛机转速：最大1440转/分，可调 - 3.6筛筛规格：20～1000目 - 3.7筛网直径：≥200mm - 3.8筛网层数：1-7层 - 3.9典型筛分时间：50s，可调 - 3.10筛分级数：≥9 - 3.11干筛湿筛均可 - 3.12最大处理量：3kg - 3.13体积：≤0.1m3 - 3.14整机重量：≤30kg - 3.基本配置 - 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不限于以下配置： - 3.1筛分仪主机：1台 - 3.2根据需要配置筛网 - 3.3说明书 |

- （八）包8：土壤多通道碳通量自动测量仪等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 地表水一维水质模型 | - 1.主要功能： - 1.1用于河口、河流、灌溉渠道以及其他水体的模拟一维水动力、水质和泥沙运输等，可进行泥沙输运、水质预测分析、水生态模拟等。 - 1.2模型包含一维水动力、一维降雨径流、一维对流扩散、一维水质生态等模块。 - 2.主要技术指标 - 2.1一维水动力模块 - ※2.1.1可采用Abbott-Ionescu六点隐式格式快速求解一维非恒定流Saint -Venant方程组，可证模型计算精度和稳定性； - 2.1.2求解明渠流完全非线性圣维南方程组，可选择扩散波和动力波简化方程，动态模拟河流、河网一维的水体水动力过程，可对河流、河网中的闸、坝、桥梁等涉水构筑物进行合理的概化处理，保证计算精度； - 2.1.3包含一个准稳态程序用于长期模拟的快速计算； - 2.1.4可在集成的工作环境下，进行河网拓扑结构、河道断面地形、河道水文数据、河道污染源输入、计算参数输入等前期数据处理输入及后期模拟结果的显示； - 2.1.5可通过指定一个或多个DEM来创建河道的2D地图，具备DEM文件生成工具，能够实现多个DEM的拼接。 - 2.1.6具备河道横剖面糙率分配工具，可通过导入的包含曼宁值信息的dfs2文件、包含用地类型多边形信息的shape文件来定义每个河道横剖面上的糙率。 - 包含地下水、底泥、土壤、地表水等多介质，可对污染物在整个环境中的迁移转化过程进行更全面系统的分析。 - 2.2一维降雨径流(RR) 模块 - 2.2.1可对流域内的降雨产流和汇流进行模拟，含多种计算方法； - 2.2.2包含基于SCE算法的NAM自动率定工具。 - 2.3一维对流扩散(AD) 模块 - 2.3.1模拟流域、河流水系内径流所携带溶解物或悬浮物的传输、扩散和衰减过程； - 2.3.2可模拟泥沙冲刷和淤积，包含多种计算模型，可计算均匀或分级非粘性泥沙的输运、冲刷和淤积过程，包括河床演变过程。 - 2.4一维水质生态模块 - 2.4.1可对水生态系统中多种物质的物理、化学和生物过程进行可靠的数值模拟，包括水质、富营养化和重金属污染等问题； - 2.4.2包括多个常用的预定义模板，并提供开放界面供用户编写自定义模板。 - 3.基本配置 - 3.1地表水一维水质模型 1套 - 3.2品牌电脑 1台 |
| - 2 | - 超纯水仪 | - ▲1.主要功能：主要用于制备水生态环境水质检测中化学有机物或无机物痕量分析实验用纯水及超纯水 - 2.主要技术指标 - ▲2.1系统组件 - 系统为纯水及超纯水一体化机，以自来水为进水，组件需包含自来水预过滤组件、RO膜、预处理柱、超纯化柱、水箱和0.22μm终端过滤器等。 - 2.2工作条件 - 电源：220V/50Hz；环境温度：5-35℃；自来水进水压力：0.5-6.0Bar。 - 2.3纯水产水水质要求 - 2.3.1离子截留率： 97%-98%； - 2.3.2有机物（分子量＞200道尔顿）截留率：＞99%； - 2.3.3颗粒和微生物截留率：＞99%； - ▲2.3.4系统可监测和显示反渗透膜的截留率； - 2.3.5 产水量：≥16升/小时； - ▲2.3.6配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60升水箱，水箱具有液位显示控制模块。 - 2.4超纯水产水水质 - 2.4.1电阻率：≥18.2MΩ﹒cm（25℃）； - 2.4.2总有机碳(TOC)：≤5ppb ； - 2.4.3直径大于0.22μm的颗粒物数量：＜1/ml； - 2.4.4细菌：＜0.01cfu/ml； - 2.4.5热源：＜0.001Eu/ml； - 2.4.6 核糖核酸酶：＜1pg/ml； - 2.4.7 脱氧核糖核酸酶：＜5pg/ul； - 2.4.8产水量：≥2L/分钟。 - ▲2.5系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。 - ▲2.6系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数低于0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃， 采用同轴电极设计，可准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到德国PTB及中国计量院，投标文件需附原厂校验证书。 - ▲2.7系统内置TOC显示仪，可在线实时显示超纯水中的TOC水平。超纯水部分具有185nm紫外灯，可降低产水TOC水平；纯水部分选配有254nm紫外灯，可杀灭细菌，以保证进入水箱的纯水水质。 - ▲2.8取水装置高度可调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器。 - ▲2.9系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60Ｌ水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO₂及挥发性有机物之过滤器。 - ▲2.10取水终端具有多种纯化单元可供选择，包括但不限于去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求； - 2.11带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。 - 2.12全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求。 - ▲2.13自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。 - 2.14后期可选配网络化实验室仪器管理系统，可通过网页浏览器实现主机运行全过程监控，分级管理，远程诊断，电子签名以及整机维护图文动态指示信息，符合21 CFR part 11的电子化数据管理。 - 3.基本配置 - 主机系统 1套 - 自来水预处理组件 1套 - 预处理柱 1根 - 超纯化柱 1根 - 60升PE水箱 1个 - 水箱空气过滤器 1个 - 系统清洗药片 1套 - 0.22um终端过滤器 1个 - ▲4.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 3 | - 平行蒸发仪 | - ▲1.主要功能：用于快速蒸发多个水质等样品，测定溶解固体或蒸发残渣时，可对水或试剂快速蒸发至恒重 - 2.主要技术指标 - 2.1工作条件 - 电源：220V电压；温度：0℃~+40℃；湿度：5%~95% - 2.2浓缩部分 - ▲2.2.1在真空和加热条件下，可平行浓缩12个以上样品至固定体积0.3 mL，浓缩完成后蒸发过程自动停止； - ▲2.2.2使用12位样品架时，单个样品的体积范围在5－120mL之间 - 2.2.3使用带尾管的样品管，尾管体积为0.3 mL； - ▲2.2.4工作过程中尾管部分始终保持低温，样品不会变性或发生热分解； - 2.2.5每个样品架配套真空盖，真空盖表面为高惰性的PFA涂层，与每个样品管单独接口，真空盖上部透明； - ▲2.2.6溶剂可冷凝回收； - 2.2.7无需氮气； - 2.2.8压力范围在1mbar ~ 常压； - 2.2.9时间范围在 0 ~9小时50分钟； - 2.2.10加热温度范围在室温 ~ 150 ℃之间； - 2.2.11可编程9阶梯度及以上温度控制程序； - 2.2.12转速在0 ~ 600 rpm之间； - 2.2.13离心率可调范围在0 ~ 10 mm之间 - 2.3膈膜真空泵部分 - 2.3.1与主机相同品牌 - 2.3.2额定功率：≥180 W； - ▲2.3.3抽气能力：≥1.8 m3/h； - ▲2.3.4极限真空度：≥5 mbar； - 2.3.5额定泵速：1500 rpm； - 2.3.6噪音等级：≤57dBA； - 2.3.7与介质接触材料：PEEK，PTFE，FEP，玻璃等； - 2.3.8认证：获得CE / CSA / CUS等认证； - 2.3.9具有透明窗口，可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况，机壳可打开，便于日常检查维护； - ▲2.3.10采用ECO模式，在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作1 小时后会将泵速降低到80%（95 W），2小时后可降低到50%（60W），降低能源消耗，减少噪音污染，并延长仪器的使用寿命；具有安全保护功能、带复位的电气保护装置，并内置计时装置； - 2.3.11可实现变频变速控制，精确维持真空度，减低能耗、避免爆沸、延长使用寿命； - 2.3.12内置空气干燥阀，可以自动干燥PTFE 隔膜，防止溶剂沉积，延长使用寿命； - ▲2.3.13真空泵与到浓缩系统集成一体，可通过界面对真空进行集中控制，浓缩系统操作时，可根据加热和冷却温度自动调节真空度； - ▲2.3.14可用iOS、Android 和Windows 等操作系统的应用程序实时视图和图表显示所有工艺参数，可自动推送通知。 - 2.4真空控制器 - 2.4.1显示屏尺寸7.0英寸触摸屏，可控制所有工艺参数，操作模式、记录和图表显示功能可提高旋转蒸发过程的效率和便捷； - 2.4.2测量范围：1400 -0 mbar (hPa)，1050~1 Torr； - 2.4.3控制范围：1100~1 mbar (hPa)，825~1 Torr； - 2.4.4压力控制精度：±2 mbar； - 2.4.5测量采用电容原理，传感器材料为氧化铝-陶瓷； - 2.4.6功率：≥10 W； - 2.4.7电源：30 VDC ±5 %； - 2.4.8配置1 Gb SD卡； - 2.4.9设备防护等级：≥IP21； - 2.4.10认证：获CE/CSA等认证； - 2.4.11可固定在真空泵上、旋转蒸发仪主机上或单独使用； - ▲2.4.12可用iOS、Android 和Windows 等操作系统的浓缩系统、应用程序实时视图和图表显示所有工艺参数，可自动推送通知； - ▲2.4.13可从溶剂库中选择溶剂后可直接启动蒸馏过程，冷却机达到设定温度，真空度可实现动态调节； - ▲2.4.14首选的溶剂、气密性试验及其他功能可另存到收藏夹中，以便快速访问； - ▲2.4.15可自动控制冷却循环水机的启停、温度，真空泵的启停、压力； - 2.4.16集成测试用于检查系统的气密性，并显示结果。 - 2.4.17传感器可根据冷却液的入口和出口温度自动调整真空。 - 2.4.18支持中文语言，内置43种以上常用溶剂数据库，自动测定蒸馏条件，可自行扩展溶剂数据库。 - 2.4.19具有过压保护功能，当系统压力超过1400 mbar时自动放气，保护系统不受过压损伤； - 2.4.20系统在预定时间后不运行，可关闭水浴锅和冷却水机，减少能耗； - 2.4.21系统具备放气功能，可以随时控制爆沸及起泡； - 2.4.22可在手机或电脑上实时显示蒸馏曲线，外围设备及配件的图标，检查泵、冷却器、真空阀是否连接到系统； - 2.4.23可编程方法引导操作，可按照实验要求设置温度、时间、压力等参数进，需要人工干预时在移动设备上自动推送通知； - 2.4.24具备全过程记录功能，连续记录所有工艺参数，数据集可导出到SD卡上用于进一步分析。 - 2.5冷却循环水 - 2.5.1电压：230V±10%；频率：50/60 Hz - 2.5.2最大功率：850W；制冷功率：400W (10℃) - 2.5.3温度范围：-10℃~室温 - 2.5.4水箱容量：≥2.6 L - 2.5.5泵压：0.6 mbar；流速：2.5 L/min - 2.5.6设备尺寸，L：280mm，P：400mm，H：500mm - 2.5.7系统由微处理器芯片控制，基本内、外部双循环功能，可连续、稳定的工作，运行噪声低，换热、散热效率高，结构设计简洁紧凑，管路采用防腐设计防止冷却水长时间循环堵塞管路，采用环保制冷剂R134a； - 2.5.8具有超压保护设计，当负载水路压力过大时，仪器可自动打开旁路减小压力，达到一个压力平衡的状态，避免由于压力过大而损害仪器设备； - 2.5.9可选用配外接输入信号，由应用设备远程启动/停止水循环设备。 - 3.基本配置 - 3.1主机：有加热、温度程序控制和震荡功能；数字显示温度、时间和转速；带有S型（水冷）冷凝器和溶剂接收瓶：1台 - 3.2试管架：1套 - 3.3最终体积0.3ml样品杯：12支 - 3.4真空泵和真空控制器：1套 - 3.5与浓缩仪主机相同品牌温度范围-10℃-室温冷却循环水：1台 - ▲4.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 4 | - 土壤多通道碳通量自动测量仪 | - 1.主要功能：采用非色散红外气体分析原理，可在野外无人管理情况下用于精确、自动化、连续、可重复测量土壤呼吸/土壤中二氧化碳排放的速度，改进后可测量植物群体的光合或呼吸作用，加配多通路扩展模块后可测量大气二氧化碳或者水汽廓线。 - 2.性能及技术指标 - 2.1工作条件 - 电源：220V电压；温度：-20-45˚C；湿度：0%~95%； - 2.2测量频率：1 Hz； - 2.3工作压力：70~100 kPa； - 2.4流速：≥0.65L/min； - ▲2.5 CO₂测量范围：0～≥18000 µmol/mol；精确度：读数的1.5%； - 2.6 H2O测量范围：0～60 mmol/mol；精确度：读数的1.5%； - 2.7敏感性：＜0.0001mmol/molH2O/µmol/mol CO₂； - 2.8土壤面积：≥300 cm2； - ▲2.9 GPS准确度：≤3 m CEP； - 2.10测量室内空气温度传感器量程：-20℃～45℃；精确度：±0.5℃； - ▲2.11为保证稳定性，主机分析器与测量室需为同一厂家生产； - 2.12可用无线手持终端控制操作。 - 2.13测量室直径：≥20cm - 2.14测量室的体积：≥3800 cm3 - 3.基本配置 - 3.1主机 1套 - 3.2长期测量室 4个 - 3.3土壤水分与温度传感器 4套 - 3.4辅助传感器接口 4个 - 3.5充电电池 3节 - 3.6充电器 1个 - 3.7无线控制套件 1个 - 3.8数据线、闪存卡、软件与手册等 1套 - 3.9多通路测量器 1套 - ▲4.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 5 | - 便携式土壤参数测定仪 | - 1.主要功能：用于快速检测土壤中养分含量，监测项目包含pH、水份、温度、湿度及氮磷钾等参数。 - 2.主要技术指标 - 2.1工作条件 - 电源：电池；温度：-5-45˚C；湿度：0%~95% - 2.2土壤养分波长：≥450nm - 2.3精度：1%； - 2.4可自动匹配外径13-20mm圆形试管 - ▲2.5存储数据：≥500次测量结果 - ▲2.6 USB端口和蓝牙4.0通讯，可电脑或者移动终端连接传输数据 - 2.7检测项目及量程 - 2.7.1土壤pH：0-14 - ▲2.7.2石灰需要量：0-34t/ha - 2.7.3电导率：0-1990μs/cm - 2.7.4分辨率：10μs/cm - 2.7.5硝态氮：0-25 mg/l N - 2.7.6磷酸盐：0-150 mg/l P - 2.7.7钾：0-450 mg/l K、 - 2.7.8钙：0–2500 mg/l Ca - 2.7.9镁：0-500 mg/l Mg - 2.7.10铝：0-50 mg/l Al - 2.7.11铵态氮：0-75 mg/l N、 - 2.7.12氯化物：0-1000mg/l Cl - 2.8显示屏：大尺寸显示器，能调节背光 - 3.基本配置 - 3.1主机：1台 - 3.2机箱：1个 - 3.3说明书及软件：1套 - 3.4小型分光光度计：1台 - 3.5复合电极 ：1台 - 3.6全项目试剂：50次 |
| - 6 | - 便携式温室气体自动分析仪 | - 1.主要功能：采用激光光谱技术，高精度、快速、在线测量二氧化碳、甲烷浓度，并实时自动计算不同种类温室气体的交换通量。 - 2.主要技术指标 - 2.1工作条件 - 电源：220V电压交流电或者11-30V直流电；温度：0℃~+40℃；湿度：5%~95%。 - ▲2.2精度（1s/10s/100s）： - CH4: 1.4 ppb /0.5 ppb / 0.2 ppb - CO₂: 300ppb / 100ppb / 30ppb - H2O: 50 ppm / 20 ppm / 10 ppm； - ▲2.3测量范围： - CH4：0 – 100 ppm ( 标准量程)；0–1% ( 扩展量程) - CO₂：0–20000 ppm - H2O：0–30000 ppm； - 2.4可对所有待测气体进行全光谱扫描，非单点扫描，每次变换激光波长无需调整光腔，实时显示并存储光谱图。仪器工作过程中，可实时显示CO₂、CH4、H2O的吸收及发射光谱。 - ▲2.5采用双曲面高反镜片及ICOS光腔设计，无活动组件，确保后期使用过程中的数据稳定。 - 2.6符合CO₂/CH4温室气体国标测量要求，需提供GB编号。 - ▲2.7分析仪主机内置无线Wi-Fi模块，可通过无线Wi-Fi与手机、平板电脑等显示终端连接，便于实时查看测量数据。 - ▲2.8操作温度：5-45℃。 - ▲2.9供电要求：同时提供11-30V直流和115-230V交流两种供电接口。 - 2.10多路器：可实现最多8通道的同时监测，适用于廓线测量及多点监测。 - 3.基本配置 - 3.1便携式CO₂/H2O分析仪 1台 - 3.2八路同步系统（内含同步泵） 1套 - 3.2管路 1套 - ▲4.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 7 | - 底质植被分析仪 | - 1主要功能：用于沉水植被空间分布、覆盖度、冠层高度等调查与评估，测量不同类型的水体基质（如沙子、软泥、砾石等）及其分布，以及水深测量，可以将有关航迹、水深、底质类型和沉水植被的所有信息绘制在地图上。 - 2.主要技术指标 - 2.1工作条件 - 电源：220V电压交流电或者11-14V直流电；温度：0℃~+50℃；湿度：5%~95% - 2.2回声探测仪 - 2.2.1主机重量：≤5.4kg - 2.2.2换能器重量：≤1.3kg - 2.2.3声学频率：200kHz - ▲2.2.4波束角度：8.5-9°，锥形 - 2.2.5发射声源水平：≥213dB re 1uPa - 2.2.6脉冲长度：≤0.4ms - 2.2.7换能器直径：≤4.3cm - 2.2.8发射频率：≥5Hz - 2.2.9距离分辨率：≤1.7cm - ▲2.2.10精度：1.7cm±深度的0.2% - 2.2.11探测深度：0-100m - 2.2.12仪器操作温度：0-50℃ - 2.2.13坐标精度：<1m，标准条件下 - 2.3数据分析软件 - ▲2.3.1沉水植被（SAV）——可测量冠盖高度、百分比覆盖度、空间分布等； - 2.3.2水深测量——可绘制出高精度地图和深度度； - ▲2.3.3水体底质分类——可描绘岩石、沙子、软泥等不同类型底质的分布； - 2.3.4输出文件格式为CSV或KML； - ▲2.3.5可调用第三方地图服务器快速下载地图，显示航迹断面以及水深、底质类型和沉水植被的分布，可支持从Google map， Bing map，Open Street等地图服务器调用地图；可使用三线插值法、反距离加权插值法和普通克里格插值法生成二维分布图；可自动计算调查区域的面积、水域体积、最大/最小/平均水深。 - 3.基本配置 - 回声探测仪主机及防护箱 1套 - 单波束换能器（200kHz） 1台 - 数据分析软件 1套 - 以太网连接线 1套 - ▲4.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |

- （九）包9：环境与土壤监测自动采集系统等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 环境与土壤监测自动采集系统 | - 1.主要功能：长期自动定位监测土壤含水量和温度、空气温湿度。 - 2.工作条件 - 2.1电源：6节AA电池或太阳能板 - 2.2温度：-30~50℃ - 2.3湿度：0~100% - 3.性能及技术指标 - ▲3.1数据采集接口：兼容3.5mm立体声标准接口便于兼容之前的传感器，易于更换传感器等维护； - 3.2数据采集通道：≥5通道； - 3.3数据采集采集间隔：1hour可调； - ▲3.4空气温度：量程≥-40 ~ 50℃，分辨率0.1℃，准确度±0.5～1℃； - 3.5相对湿度：量程≥0 ~ 100%，分辨率0.1%，准确度3%； - ▲3.6大气压：量程≥50 ~ 109 kPa，分辨率0.01 kPa，准确度± 0.4 kPa； - 3.7土壤传感器测量范围：土壤含水量0～100%VWC，土壤温度-40～50℃； - 3.8土壤含水量测量精度：≤±3%VWC； - ▲3.9土壤传感器运行频率：≥60MHz； - 3.10系统软件：windows界面软件； - 3.11传感器线缆长度：≥5m - 4.基本配置 - 4.1数据采集存储器1套； - 4.2土壤水分温度电导率传感器3个； - 4.3空气温湿度大气压传感器1个； - 4.4安装支架1套； - 4.5电子版软件及说明书1套； - 4.6数据线1根。 - ▲5.其他要求 - 投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 2 | 红外摄像仪 | - 1.主要功能： - 1.1长期自动监测野生动物。 - 1.2红外感应自动拍照和录像相机 - 2.工作条件 - 2.1电源：不少于8节AA电池 - 2.2温度：-30℃~+70℃ - 2.3湿度：5%~95% - 3.主要技术指标 - 3.1图像传感器：CMOS，不小于500万像素（含）以上 - 3.2照片规格：至少：1600x1200（200万）；2560x1920（500万）；4000x3000（1200万）； - 3.3视频规格：至少：640x480，30fps；1280x720，30fps；1440x1080，15fps - 3.4拍摄模式包括：拍照模式（触发后只拍摄照片）、视频模式（触发后只拍摄视频）、定时模式（间隔一定的时间或某个时间段才拍照或拍视频）、混合模式【触发后先拍1～3（用户自行设定）张照片，随后拍摄1～60（用户自行设定）秒视频】； - 3.5镜头规格：F≤2.2，FOV≥55°； - 3.6 PIR传感器：最远距离不低于25米（温度25°C，实验室标准环境下）； - 3.7 PIR激发速度：≤0.5秒； - ▲3.8红外补光灯：850 NC可见光，夜间拍摄彩色照片或视频；有效距离不低于10米且红外补光灯不超过34颗； - 3.9 液晶显示：TFT屏，屏幕大小不低于2.3寸, 屏幕颜色不低于1600万色域； - 3.10标准接口：视频输出（NTSC），Mini USB 2.0，标准SD卡，电源接口； - 3.11 SD卡规格：SD卡外形尺寸32mm x 24mm x 2.1mm；不小于32GB； - 3.12电源规格：可带8节AA碱性电池，直流6V/2A，低电压报警； - 3.13待机时间：待机电流0.2毫安，待机时间不低于5个月； - 3.14工作功耗：不高于200毫安（不含红外补光，红外补光不高于800毫安）； - ▲3.15防护等级：IP68及以上【提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章】。 - 3.16连拍设置：1～3； - 3.17视频长度：可设置模式为1～60秒120秒； - 3.18时间间隔设定：可设置区间为1秒～24小时； - 3.19时间段设定：1～2时间段； - 3.20变焦回放：1～16倍； - ▲3.21编号设置：不低于5位（0～9和字母A～Z可设）此编码可以显示在相机拍摄的照片中，且同时可以显示在SD卡中的文件夹名称中； - 3.22时间戳：含序列号、日期、时间、温度、月相等 - 3.23可格式化；可设置恢复到出厂时的默认设置参数； - 3.24拥有循环存储功能（开/关） - ▲3.25 GPS：相机可设置GPS信息，经度XXX.XXXXXX+E/W，纬度XXX.XXXXXX+N/S，海拔：XXXX - 3.26体积（立方厘米）：≤1000； - ▲3.27重量（克）：≤500（含电池和卡）； - ※3.28配套软件，相机设置、空照片筛选、数据处理 - 4.基本配置 - 4.1绑扎带； - 4.2 SD卡2个（64G） - 4.3红外摄像仪； |
| - 3 | 野外一体化自动气象站 | - 1.主要功能：长期自动定位监测太阳辐射、空气温湿度、气压等环境气象数据。 - 2.工作条件 - 2.1电源：5节AA电池及太阳能板 - 2.2温度：-30~50℃ - 2.3湿度：0~100% - 3.主要技术指标 - 3.1数据采集接口：兼容3.5mm标准接口便于兼容之前的传感器，易于更换传感器； - 3.2太阳总辐射：量程≥0 ~ 1750 W/㎡，分辨率1 W/㎡，准确度± 5%； - ▲3.3降水：量程≥0 ~ 125 mm/hr，分辨率0.017 mm/hr，准确度±5%； - ▲3.4空气温度：量程≥-40 ~ 50℃，分辨率0.1℃，准确度± 0.6℃； - 3.5湿度传感器测得的温度：量程-40 ~ 50℃，分辨率0.1℃，准确度± 1.0℃； - 3.6相对湿度：量程≥0 ~ 100%，分辨率0.1%，准确度3%； - 3.7大气压：量程≥50 ~ 110 kPa，分辨率0.0015 kPa，准确度± 0.1 kPa； - 3.8风速：量程≥0 ~ 60 m/s，分辨率0.01 m/s，准确度0.3 m/s； - 3.9风向：量程≥0 ~ 359°，分辨率1°，准确度± 5°； - ▲3.11传感器倾角：量程≥0 ~ 180°，分辨率0.1°，准确度± 1°； - 3.12土壤土壤温度测量范围：≥-40～50℃； - 3.13土壤水势测量范围：≥-9～-100000kPa； - ▲3.14闪电距离：量程≥0 ~ 40 km，分辨率3 km； - 3.15罗盘航向：量程≥0 ~ 359°，分辨率1°，准确度± 5°； - 3.16具备无线数据传输功能 - 4.基本配置 - 4.1存储主机1套； - 4.2一体式九参数传感器1个； - 4.3传输模块（含5年无线数据传输服务）1个； - 4.4数据传输线软件及支架 1个； - 4.5供电系统，1套。 - ▲5.其他要求： - 投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 4 | 便携式水质分析仪 | - 1.主要功能： 1.1用于淡水、海水及污水的物理化学指标水质测量；测量的水质指标有温度、电导率、酸碱度、光学溶解氧、光学浊度、总藻类、叶绿素、氨氮、硝氮、氯化物、TDS、TSS、荧光溶解有机物（fDOM）、水深等。 - 1.2配备智能传感器，主机最多可以同时接7个传感器，监测最多18个参数指标，适合野外调查、长期监测水质参数、水质剖面。 - 2.工作条件 - 2.1工作温度：-5至+50℃ - 2.2贮藏温度：-20至+80℃ - 2.3工作深度：0-250m - 3.性能及技术指标 - 3.1主要技术指标 - ※3.1.1主机接口数：不少于7个接口 - 3.1.2采样频率：4Hz - 3.1.3规格：直径<8 cm，长度<75 cm,重量<4kg - 3.1.4供电方式：供电方式：可采用干电池供电、充电电池供电或交流电供电 - 3.1.5电池寿命：自带电池可在野外连续工作90天以上（15分钟间隔测量） - ▲3.1.6数据存储：主机和手持控制器均可存储数据，主机可存储至少100万个读数，手持控制器可存储至少200万组数据。。 - 3.1.7主机特点：主机过压保护，易操作和维护，具有智能识别功能，可自动识别每个接口上的各种传感器，自动检测传感器性能。 - ▲3.1.8智能传感器：相同传感器可同时校准，减少试剂需求总量，最多7 个相同传感器在同一份试剂杯里校准，现场维护简单。 - 3.1.9防水耐水性：传感器钛金属外壳，坚硬，防水防腐蚀，所有传感器均可在250米水下工作，具有湿插拔和带电插拔能力 - 3.1.10传感器扩展性：设备具有提供集成其他传感器和支持未来扩展的辅助接口的能力 - ▲3.1.11内置蓝牙和GPS，可用于主机和 PC 之间的通讯连接，在实验室内或在野外投放前建立主机和用户之间的通讯联系。 - 3.2次要指标 - 3.2.1电导率: - 测量范围：0 - 200 mS/cm - 准确度：读数之±1% - 响应时间：<2s - 分辨率：0.0001 - 0.001 mS/cm - 3.2.2溶解氧-光学： - 测量范围：0 - 50 mg/L - 准确度：读数之±5% - 响应时间：<5s - 分辨率：0.01 mg/L - 3.2.3 pH - 测量范围：0 - 14 - 准确度：±0.2 - 响应时间：<3s - 分辨率： 0.01 - 3.2.4温度 - 测量范围：-5 - 50℃ - 准确度：±0.05℃ - 响应时间：<1s - 分辨率： 0.001-0.01℃ - 3.2.5浊度 - 测量范围：0-4000FNU - 准确度：0.3FNU(0-999FNU), 读数之±5%（1000-4000FNU） - 响应时间：<2s - 分辨率： 0.01（0-999FNU），0.1（1000-4000FNU） - 3.2.6总藻类（叶绿素） - 测量范围：0-400ug/L Chl；0-100RFU - 准确度：0.3FNU(0-999FNU), 读数之±5%（1000-4000FNU） - 响应时间：T63<2s - 分辨率： 0.01ug/L Chl；0.01RFU - 4.基本配置 - 4.1主机1台：至少含7个传感器接口，可测试10个以上参数 - 4.2手持控制器：1个 - 4.3 pH 传感器：1个 - 4.4光学溶解氧传感器：1个 - 4.5光学浊度传感器：1个 - 4.6温度/电导率传感器：1个 - 4.7总藻类（叶绿素）传感器：1个 - 4.8 4米野外线缆：1根 - 4.9校准液一套 - ▲5.其他要求： - 投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 5 | 植物冠层分析仪 | - 1.主要功能：测量植冠层LAI（叶面积指数）及其标准误、MTA（平均叶倾角）及其标准误、DIFN（无截取散射）、ACF（表观聚集度指数）等冠层数据。 - 2.工作条件 - 2.1电源：4节AA电池 - 2.2温度：0~45℃ - 3.性能及技术指标 - 3.1光路：偏心误差≤1.00°，扩大误差≤0.50° - ▲3.2辐射阻隔率：在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔，大于650nm的辐射>99.9%被阻隔 - ▲3.3感应波长范围：≥350-450 nm - 3.4内存：≥64MB； - ▲3.5键盘：≥20 键触摸响应键盘； - 3.6电池持续时间：≥180小时； - ▲3.7可现场得出测量结果数据，无需后续接入电脑处理； - 3.8显示：≥120x60图形显示 - 3.9低电报警：剩余电量<15%时显示报警信息 - 4.基本配置 - 4.1主机1套； - 4.2探杆2个； - 4.3数据传输线及软件1个； - 4.4电池及运输箱，1套。 - ▲5.其他要求： - 投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 6 | 便携式植物光合作用测定仪 | - 1.主要功能：主要用于从事植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用、叶绿素荧光等相关研究。测量参数包括CO₂浓度、H2O浓度、空气温度、叶片温度、相对湿度、蒸汽压亏缺、露点温度、大气压、内置光强、外置光强、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO₂浓度、气孔导度、Ci/Ca等，并且通过系统自带的自动测量程序测定植物的光响应曲线，CO₂响应曲线。扩充了各种条件控制功能，能够更好满足科研需要。 - 2.工作条件 - 2.1电源：2节充电锂电池 - 2.2温度：0~50℃ - 3.性能及技术指标 - 3.1分析器：绝对开路式非扩散红外CO₂/H2O分析器； - ▲3.2分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，以实现参比室和样品室测量的同步性； - 3.3 CO₂测量范围：≥0-3000µmol/mol精确度：RMS≤0.1µmol/mol @400µmol/mol - 3.4 H2O测量范围：≥0-70mmol·mol-1精确度：RMS≤0.01mmol·mol-1@10mmol·mol-1； - ▲3.5叶室流量范围：≥0-1300μmol/s@SATP； - 3.6操作界面：≥1000×600 TFT触摸屏，阳光下能清晰显示； - ▲3.7测量室压力差测量范围：≥-2~2 kPa,分辨率：＜1 Pa； - 3.8主机处理器：≥600 MHz ARM； - ▲3.9荧光测量模块饱和光： ≥0-15000 μmol·m-2·s-1； - ▲3.10荧光调制频率：≥1Hz-100kHz； - 3.11荧光测量模块叶面积： ≥2cm2； - 3.12荧光测量模块信号检测： 温度的影响≤0.5%/ ℃； - 3.13数据存储能力：≥4GB闪存； - 3.14荧光测量功能：MPF技术测量最大荧光产额Fm’，可测OJIP曲线。 - 4.基本配置 - 4.1主机1套； - 4.2叶绿素荧光测量室（含荧光模块：2cm2，6cm2），1套 - 4.3电池3节及充电器1个； - 4.4三脚架及旋转云台1套； - 4.5耗材（包含苏打2瓶；干燥剂2袋；CO₂钢瓶80个）1套； - 4.6配件箱及数据传输线、软件，1套。 - ▲5.其他要求： - 投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |

- （十）包10：机载高光谱激光雷达一体化成像系统等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 机载高光谱激光雷达一体化成像系统 | - 1.主要功能： - ※1.1集成一体式高光谱激光雷达监测系统采用无人机搭载高光谱相机及一体式激光雷达，一次飞行同步获取高光谱及激光雷达数据。 - 1.2高光谱成像系统设计紧凑，轻巧便携；为满足商业、工业及科研领域的不同需求，其测量的高光谱图像立方体数据可反演地表反射率；且可利用水分吸收波长监测土壤湿度；还可以利用不同生长期时植被光谱变化的分析及植被指数、叶面积指数、叶绿素和全氮等生理生化参数的进行大面积遥感定量反演；对地面不同类型的作物、树种，建筑进行精细化分类，有效识别和提取目标信息。 - 1.3无人机机载激光雷达点云数据采集系统，可以解算目标物的精确位置信息，从而呈现目标物的精确三维结构信息。借助无人机载荷系统可大大提高测量地物表面、位置、高程信息的效率。因此，通过观测比较不同时间的DEM及DSM的变化量，可广泛应用于测绘、矿业、林业、农业等领域。 - 2.工作条件： - 2.1电源：10-30V电压 - 2.2温度：0℃~+40℃ - 2.3湿度：5%~75% - 3.主要技术指标 - 3.1高光谱相机 - 3.1.1光谱范围：400-1000 nm； - ▲3.1.2光谱分辨率：≤2.1nm； - 3.1.3采样间隔：≤1.1nm； - 3.1.4光谱通道数：≥280； - 3.1.5空间通道数：≥850； - ▲3.1.6每秒最大帧数：≥240； - 3.1.7平均RMS半径：6μm； - ▲3.1.8扫描方式：外置推扫测量，非内置推扫，采集画幅无限制，扫描路线一次成图； - 3.1.9数据采集软件：可灵活设置曝光、增益、速度，动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线； - 3.1.10数据分析软件：无需第三方软件可一键获取聚类分析、单波段、真假彩色、20种以上植被指数（可自定义）、图像三维裁剪、目标光谱识别等图像，以上功能皆可实现无人值守批处理； - 3.1.11重量：≤0.75kg； - ▲3.1.12功率：4W - 3.2机载激光雷达主机 - 3.2.1扫描频率：≥320000点/秒； - 3.2.2传感器数量：≥16个； - 3.2.3激光安全等级：1级，人眼安全； - 3.2.4最大测程：≥120米； - 3.2.5测量频率：5-20Hz（频率可按需调节），支持多次回波； - 3.2.6测距精度：+/- 2cm； - 3.2.7扫描视场角：360°×30°； - 3.2.8角度分辨率：不低于0.1°（水平）/不低于2°（垂直）； - 3.2.9数据包含数据类型：距离值，物体反射率，旋转角度，同步时间等信息； - 3.2.10数据传输速度：≥100 Mbps； - 3.2.11重量：小于0.8KG； - 3.2.12软硬件无缝兼容高光谱机载系统，共同搭载无人机同步获取数据； - 3.3高精度GPS/惯导系统 - 3.3.1位置精度（水平/垂直）：＜0.01/＜0.05m (PPK)； - 3.3.2俯仰、横滚（RMS）：≤0.05°（PPK）； - 3.3.3速度测量精度：≤0.03m/s； - 3.3.4高光谱成像设备与激光雷达设备共用IMU/GPS； - 3.4航拍微型电脑及配套软件 - 3.4.1配套软件能有效同步控制和同步记录飞行过程中高光谱相机、GPS及惯导、机载雷达的数据； - 3.4.2数据格式：.BIL、.XV、.BSQ等多种原始数据格式，可无缝兼容ENVI软件； - 3.4.3航拍微型电脑：NUC迷你智能电脑，双核2.7GHz，重量：≤0.5Kg。 - 3.5机载系统控制软件 - 3.5.1功能要求：机载系统控制软件具备数据采集与存储，批处理分析和管理高光谱和点云数据等功能；实现对GPS（全球定位系统）、IMU（惯性测量单元）、测距系统、高光谱成像和激光雷达系统的启动、运行或停止等状态操控和参数设置；实时监测各传感器（GPS、IMU等）的工作状态、行驶轨迹以及航向等信息； - 3.5.2兼容性：软件支持高光谱成像和激光雷达成像系统； - 3.5.3先进性：系统软件同步接收IMU/GPS，高光谱、激光雷达数据，便于多种遥感信息的同步获取； - 3.5.4精度控制：结合硬件平台实现厘米级定位精度以及1‰级别的测姿精度。 - 3.6几何修正软件 - 3.6.1能自动使用GPS及惯导系统获取的GPS信息和飞行姿态数据，对高光谱影像进行自动几何纠正，并能显著消除由无人机等机载平台运动照成的图像扭曲，处理后的影像不应存在明显的条带错位现象； - 3.6.2能对各纠正后的条带数据进行有效的自动拼接，拼接结果不含明显错位现象； - 3.6.3提供对所有波段进行辐射度校准的功能。 - 3.7数据处理软件 - 3.7.1可视化工具：海量数据快速读取，同时提供多元数据接口以及多种方式的显示； - 3.7.2数据管理工具：数据格式转换、去除异常点、滤波、点云分类、点云裁剪、合并、边界提取、数据分块、归一化处理等； - 3.7.3地形模块工具：齐全的地形模型生成功能，可建立地表、土层或者山体的DEM、DSM等； - 3.7.4大数据管理工具：点云数据和高光谱数据的管理与快速输出可进行快速的大面积高光谱数据和点云数据的快速处理和展示。 - 3.8集成后的系统性能 - 3.8.1系统平面/高程精度：不大于10cm/10cm； - 3.8.2配置有无线通讯系统: 可远程控制激光雷达和高光谱数据采集开始或停止； - 3.8.3配置GPS自动触发激光雷达及高光谱数据采集开始或停止； - 3.8.4高光谱相机及激光雷达系统整体集成后平台重量不大于5kg； - 3.8.5重要部件与电缆链接处必须有外壳等保护措施，不得裸露在外； - ▲3.8.6一体式高光谱/激光雷达监测系统采用无人机搭载高光谱相机及一体式激光雷达，共用惯导和GPS，一次飞行同步获取高光谱及激光雷达数据。 - 3.9旋翼无人机：4旋翼或者6旋翼，可以整合搭载激光雷达高光谱成像仪，无人机空载飞行时间≥30分钟，搭载设备飞行时间≥20分钟。 - 3.10机载微型电脑：NUC迷你智能电脑，双核2.7GHz，SSD容量：480Gb， - 重量：≤0.5Kg。 - 3.11地面平板电脑：显示芯片优于A15，存储优于64GB - 3.12需提供高光谱成像仪与FieldSpec 4反射率的对比验证报告。（提供对比报告复印件）。 - 3.13投标文件中提供高光谱定标实验能力的证明图片。 - 4.基本配置 - 4.1高光谱成像仪及机载镜头1套 - 4.2机载激光雷达主机1台 - 4.3 GPS/IMU惯导系统1个 - 4.4微型电脑及固态硬盘1个 - 4.5雷达系统安装套件1套（可兼容高光谱成像仪） - 4.6机载系统控制软件1套 - 4.7数据采集与处理软件1套 - 4.8几何修正软件1套 - 4.9多旋翼无人机平台1套 - 4.10数据处理平台 1台 - 4.11平板电脑 1台 |
| - 2 | - 植物NDVI长期监测系统 | - 1.主要功能：长期定位测量植被指数(NDVI)、总辐射等数据，是检测植被生长状态、植被覆盖度和消除部分辐射误差等必备的工具。 - 2.工作条件： - 2.1电源：6节AA电池，自带太阳能板 - 2.2温度：0~45℃ - 3.主要技术指标 - 3.1主机通道：≥6通道 - ▲3.2NDVI 感应波段：波长峰值：650±2nm和810±2 nm，半峰宽(FWHM)均为10nm - 3.3准确度：≤光谱辐照度和亮度值的10% - 3.4内存：≥5MB； - 3.5视场范围≥35°； - 3.6采集间隔：10分钟~12小时可调； - ▲3.7主机带有GPS模块，可以进行时间同步； - 3.8运行软件：windows界面软件，安卓APP； - 3.9数据传输：支持蓝牙； - 4.基本配置 - 4.1主机1套； - 4.2向上的传感器1个；向下的传感器3个； - 4.3电池及数据传输线及软件，1套。 - ▲5.其他要求： - 投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |

- （十一）包11：机载温室气体测量系统等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 开路涡度碳通量测量系统 | - 1.主要功能：采用涡度相关原理，利用快速响应的传感器来测量大气下垫面的物质交换和能量交换，可用于测定生态系统碳、水交换通量、显热通量、潜热通量、动量通量、摩擦风速，以及其它物质通量（如CO₂等），主要应用在边界层理论研究、大气扩散、能量收支研究、水分及其它物质收支研究等领域。 - 2.主要技术指标 - 2.1工作条件：电源：220V电压；温度：-20℃~+50℃；湿度：0%~100% - 2.2数据采集器 - ▲2.2.1CPU：32bit，FPU，100Hz，1MB运存 - 2.2.2时钟精度：±3分钟/年；GPS精度：≤10μm； - ▲2.2.3测量分辨率：80nV（±200mV范围内）； - 2.2.4模拟精度：精度规格不包括传感器或测量噪声；在0°至40°C时±（0.04％的测量值+偏移量）； - 2.2.5测量速率：≥125Hz（8ms）（最大多路复用模拟）； - 2.2.6数据存储：带可移动microSD闪存卡的存储扩展速度≥16 GB； - 2.3一体式涡动相关仪 - ※2.3.1 CO₂/H20分析仪与三维超声风速仪采用一体式设计，以减少设备不同步带来的误差； - 2.3.2 CO₂/H20工厂校准范围： - 二氧化碳：0〜1830 mg/m³ （0到1000 ppm） - 水蒸气：0到42 g/m³ （-60° C至37° C露点） - 2.3.3 H2O零点漂移与温度：（最大）：±0.037 g / m³ /°C（±0.05 mmol/mol /°C） - 2.3.4 H2O增益漂移与温度：（最大）：±0.3% of 读数/°C - 2.3.5 H2O RMS噪声：0.004 g/m³ (0.006 mmol/mol) - 2.3.6 H2O对CO₂的灵敏度（最大）：±0.1 molH2O/molCO₂； - ▲2.3.7三维超声风速风向偏移误差：<±8.0cm/s（UX，UY）；<±4.0 cm/s（适用于UZ），水平风在1 cm/s（风向）时±0.7°； - ※2.3.8三维超声风速增益误差：风矢量在±5°水平：<读数的±2％，风矢量在±10°水平：<读数的±3％，风矢量在±20°水平：<读数的±6％; - 2.3.9三维超声风速测量分辨率： UX，UY：1mm/s RMS ，UZ：0.5 mm/s RMS，C：15 mm/s（0.025℃） - 2.4温湿度传感器 - 2.4.1传感器类型：Pt100 RTD 1/3 class B IEC 751 - 2.4.2温度量程：-80℃~60℃ - ▲2.4.3温度精度（模拟电压输出）：±(0.226-0.0028×温度范围)℃ （-80℃~20℃）；±(0.055+0.0057×温度范围)℃ （20℃~60℃）（采用RS-485信号输出时，精度优于模拟电压） - 2.4.4相对湿度传感器量程：0.8~100% RH - 2.4.5相对湿度传感器精度：±（1.2%+0.012×读数）%RH（-40~20℃，40℃~60℃），±（1.0+0.008×读数）%RH（-20℃~40℃） - 2.5四分量净辐射表 - ▲2.5.1输出参数：五个输出，向上的长波、短波，向下的长波、短波和净辐射值 - 2.5.2辐射表内置的温度传感器：10K热敏电阻和PT-100 铂电阻 - 2.5.3响应时间：<18s - 2.5.4非线性误差：1% - 2.5.5温度依赖灵敏度：<5% - ▲2.5.6灵敏度：短波 7~20μv/w/m² ，长波 5~10 μv/w/m2 - 2.5.7工作温度：-40~80℃ - 2.5.8光谱波长：短波辐射传感器310~2800nm，长波辐射 - 2.6土壤热通量板 - 2.6.1精度：-15%~+5%（土壤内） - 2.6.2量程：-2000~2000W/m² - 2.6.3灵敏度：50μV/W/m² - 2.6.4工作温度：-30~70℃ - 2.7土壤水分传感器 - 2.7.1精度：±2.5% VWC - 2.7.2分辨率：0.1% VWC - 2.8土壤热平衡温度传感器 - 2.8.1传感器类型：镍镉-康铜 - ▲2.8.2典型输出：60μV/℃ - 2.9红外地表温度传感器 - 2.9.1波长：8~14μm - 2.9.2响应时间：<1s - 2.9.3精度：±0.2℃（-10~65℃），±0.5℃（-40~70℃） - 一致性：±0.1℃（-10~65℃时），±0.3℃（-40~70℃时） - 重复性: ±0.05℃（-10~65℃时），±0.1℃（-40~70℃时） - 2.9.4目标温度输出信号：与传感器自身温度差为60μV/℃ - 2.9.5工作环境：-55~80℃，0~100%RH，防水，适合野外环境 - ▲2.10提供全套涡动在线修正软件，软件具有专利著作权。 - 3.基本配置 - 3.1数据采集器 1个 - 3.2扩展板 1个 - 3.3 16G存储卡 1张 - 3.4一体式涡动相关仪 1套 - 3.5温湿度传感器 1个 - 3.6四分量净辐射传感器 1个 - 3.7土壤热通量板 2个 - 3.8土壤水分传感器 1个 - 3.9红外地表温度传感器 1个 - 3.10 GPS定位模块 1套 - 3.11太阳能供电系统 1套 - 3.12支架系统 1套 - 3.13 3米风杆及全套安装配件 1套 - ▲4.其他要求：投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） |
| - 2 | 机载温室气体测量系统 | - ※1.主要功能：采用离轴积分腔输出激光光谱技术，高精度、快速、测量二氧化碳、甲烷浓度。体积小巧，超低功耗。分析仪不受其他气体干扰，也不受大气压变化的影响。对环境监测、燃气泄漏检测、合规性监测、植被、森林、农业及各种生态系统研究提供数据支撑。 - 2.工作条件 - 2.1电源：12V电压 - 2.2温度：5℃~+35℃ - 2.3湿度：5%~95% - 3.无人机载温室气体监测系统 - 3.1重复性/精度（1σ，1秒）：CH4：≤2 ppb；CO₂：≤6ppm，H2O：≤300 ppm - ▲3.2测量速度：≥2 Hz - 3.3准确度：不确定性＜1% - ※3.4重量：≤3.2kg - ▲3.5测量范围：CH₄: 0 – 100 ppm、CO₂； 0 – 20,000 ppm；H2O: 0 – 30,000 ppm - 3.6可以在地图上进行甲烷和二氧化碳检测、定量分析和制图 - 3.7工作温度5～45℃ - 3.8数据传输方式：UBS、WiFi, Ethernet, - 3.9功耗：≤35W - 3.10电压：10-30V - 3.11可实现不同高度点和局部（非路径平均）甲烷、二氧化碳浓度测量 - 3.12无人机：载重≥4Kg，飞行时间≥18分钟。 - 3.13地面平板电脑：显示芯片优于A15，存储优于64GB - 4.基本配置 - 4.1机载温室气体监测系统主机 一套。 - 4.2提供专用软件一套，可以进行甲烷和二氧化碳检测、定量分析和制图。 - 4.3无人机一套（含操作平台）。 - 5.其他要求 - 5.1投标产品若为进口产品的，投标人须具备所投标产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的授权函。（提供授权函复印件） - 5.2投标人提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发布的产品彩页原件。 - 5.3提供专用软件，可以进行甲烷和二氧化碳检测、定量分析和制图 |

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

包1：中标人应在采购合同签订后5个月内交货并完成安装调试。

包2：中标人应在采购合同签订后120个日历日内交货并完成安装调试。

包3：中标人应在采购合同签订后4个月内交货并完成安装调试。

包4：中标人应在采购合同签订后240个日历日内交货并完成安装调试。

包5：中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

包6：中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

包7：中标人应在采购合同签订后，国产设备30个日历日内交货并完成安装调试，进口设备90个日历日内交货并完成安装调试。

包8：中标人应在采购合同签订后5个月内交货并完成安装调试。

包9：中标人应在采购合同签订后4个月内交货并完成安装调试。

包10：中标人应在采购合同签订后4个月内交货并完成安装调试。

包11：中标人应在采购合同签订后13个月内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号（重庆市环境科学研究院）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.指标性能验收方案

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 指标性能验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 包1 | - 1 | - 破碎机 | 1.设置功率是否可以以瓦步进调节 2.隔音箱是否能能电动升降 3.测量机器输出频率是否为20-25KHz |
|  | - 2 | - 凝胶成像系统 | 1.仪器控制方式：触屏控制，无需连接电脑操作（查看主机） 2.硬件平场校正：平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正（查看主机内置电脑设置） 3.具有多用户登录和密码管理功能，不同用户数据分开管理（查看主机内置电脑设置） 4.软件具有PulseNet格式输出模式（查看软件） 5.操作和显示：主机集成液晶触摸屏，无需其他外设终端（查看主机） |
|  | - 3 | 定量QPCR | 机器性能验证试剂盒，进行装机运行并通过。 |
| - 包2 | - 1 | 连续流动分析仪 | 现场验收结果达到以下参数： 氨氮现场验证技术指标 (1) 线性范围：0.01-5.0mg/L (2) 检出限：≤0.005mg/L (3) 样品分析频率：50样/小时 (4) 精密度：≤1% (5) 准确度：误差在±3% 以内 硝氮/亚硝氮现场验证技术指标 (1) 线性范围：硝氮：0.01 -2.0mg/L；亚硝氮：0.002 -2.0mg/L (2) 检出限：硝氮：≤0.0005 mg/L；亚硝氮：≤0.0005 mg/L (3) 样品分析频率：40样/小时 (4) 精密度：≤ 1% (5) 准确度：误差在±3% 以内 磷酸盐现场验证技术指标 (1) 线性范围：0.01 -2.0mg/L (2) 检出限：≤ 0.003mg/L (3) 样品分析频率：30样/小时 (4) 精密度：≤ 1% (5) 准确度：误差在±3%以内 |
|  | - 2 | 元素分析仪 | 在无稀释样品条件下现场演示满足以下测量范围: C:检测器采用非色散红外类型检测器，1毫克/升～百分含量； N:检测器采用化学发光类型检测器，0.02毫克/升～百分含量； S:检测器采用紫外荧光类型检测器，0.01毫克/升～百分含量； |
|  | - 3 | 电动倒置荧光显微镜(配高速工业彩色相机) | 现场验收结果达到以下参数： 1.光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离为≥50mm，以保证有足够的工作距离，满足客户放置不同规格的培养皿或96孔板标本进行细胞培养及高精度显微操作的要求。 2. 主机：显微镜照相端口视场数≥24mm，配置双层荧光反射光路，加载外部激光光路，主机同时配备1.5X棱镜放大功能。 3. 物镜：高分辨率专利霍夫曼相差NAMC系统多功能物镜： ①Plan Fluor 4X N.A. ≥ 0.13，W.D. 17.0 mm； ②Plan Fluor 10X N.A. ≥ 0.30，W.D. 16.0 mm； ③60X Tirf物镜 N.A.≥1.49 W.D. ≥0.13 mm ④Plan Fluor 40XC N.A. ≥ 0.60 |
|  | - 4 | 3D打印机 | 现场验收结果达到以下参数： 1.波长：354.7nm；平均功率:3W(100KHz)；涂铺方式：全自动真空吸附涂铺；制作层厚：0.05-0.15 mm； 2. 零件扫描速度：推荐 6.0m/s；零件跳跨速度：推荐 12.0m/s |
|  | - 5 | 可见近红外全波段便携式地物光谱仪 | 现场验收结果达到以下参数： 1. 波长范围 ：300~2500 nm 2. 光谱分辨率： a.≤1.5nm@756nm； b.≤9nm@1400nm； 3. 内置探测器像素： a.≧2048像素制冷型传感器@可见光波段 b.≧512像素制冷型传感器@短波红外波段 4. 数据输出通道数：大于2500个 5. 辐射校准精度：＜5% |
| - 包3 | - 1 | 地物光谱仪 | 1、查看光纤与主机是否严格固定在一起。 2、查看近红外区是否采用运动光栅分光。 |
| - 包8 | - 1 | - 地表水一维水质模型 | 完整模拟典型水体水质模拟，模拟结果误差在50%以内 |
|  | - 2 | - 超纯水仪 | - 1.电阻率：≥8.2 MΩ﹒cm（25℃）；（安装仪器后，进行仪器调试，超纯水水质稳定18.2） 2.系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。 （设置系统参数，原始软件能够查看进水水质，纯水水质和超纯水水质） |
|  | - 3 | - 平行蒸发仪 | - 1.时间范围 0 ~ 9小时50分钟（打开仪器，设定仪器的时间范围参数） - 2.加热温度范围：室温 ~ 150 ℃（打开仪器，设定仪器的加热温度范围参数） - 3.可编程温度控制程序：9阶梯度控制（打开仪器，设定仪器的温度控制范围参数） 4.转速：0 ~ 600 rpm（打开仪器，设定仪器的转速范围参数） |
|  | - 4 | - 土壤多通道碳通量自动测量仪 | - 1.流速：≥0.65L/min；（设置仪器参数，采集原始数据，使用仪器软件打开，展示原始数据的流速信息） - 2. CO₂测量范围：0～≥18,000 µmol/mol；精确度：读数的1.5%； （设置仪器参数，采集原始数据，使用仪器软件打开，展示原始数据的CO₂浓度信息） - 3. GPS准确度：≤3 m CEP；（设置仪器参数，采集原始数据，使用仪器软件打开，展示原始数据的GPS信息） 4.为保证稳定性，主机分析器与测量室需为同一厂家生产；(现场查看仪器上的厂家标识，确认为同一个厂家生产。) |
|  | - 5 | - 便携式土壤参数测定仪 | - 4.1可自动匹配外径13-20mm圆形试管；（打开仪器，查看试管位置尺寸，验证可适配13-20mm试管） - 4.2存储数据：≥500次测量结果；（设置仪器参数，采集原始数据，使用仪器软件打开，展示原始数据的编号信息） 4.3 USB端口和蓝牙4.0通讯，可电脑或者移动终端连接传输数据；（现场用USB或蓝牙连接仪器，验证数据传输） |
|  | - 6 | - 便携式温室气体自动分析仪 | - 1.精度要求（1s/10s/100s）： - CH4: 1.4 ppb /0.5 ppb / 0.2 ppb - CO₂: 300ppb / 100ppb / 30ppb - H2O: 50 ppm / 20 ppm / 10 ppm；（通过操作界面验证） - 2.测量范围：CH4：0 – 100 ppm ( 标准量程) - CO₂：0–20000 ppm - H2O：0–30000 ppm；（通过操作界面验证） 3.采用双曲面高反镜片及ICOS光腔设计，无活动组件，以确保后期使用过程中的数据稳定。（打开主机查看光腔） |
|  | - 7 | - 底质植被分析仪 | - 1.探测距离：0-100米；（仪器通电开机后，打开软件设置界面，可以设置0-100米之间的任意深度值，并能完成探测） - 2.分析结果能以KML格式和CSV两种格式输出；（打开分析软件，分析原始数据后，分别以CSV格式输出数据和KML格式输出数据，CSV格式数据能被excel等软件打开，KML能被google earth打开并显示在地图上） 3.配套软件能下载第三方地图，并将分析结果加载在地图上，以图形化格式显示；（导入用户的数据，点击底图下载功能按钮，选择地图服务器，能够自动调用采样区域的地图，并且地图能够匹配实际采样区域，可以将航迹、水深、植被覆盖、底质等信息分别显示在地图上） |
| - 包9 | - 1 | 环境与土壤监测自动采集系统 | 现场打开机器查看，将传感器置于冰箱或烘箱中，验证传感器温度范围；现场设置采集间隔，验证参数。 1.空气温度：量程≥-40 ~ 50℃，分辨率0.1℃，准确度±0.5～1℃； 将传感器置于冰箱中，看是否能测量零下40度；然后将传感器置于烘箱看是否可测50度。 2.大气压：量程≥50 ~ 109 kPa，分辨率0.01 kPa，准确度± 0.4 kPa； 将传感器安装好，记录一段时间，查看记录的大气压数据。 3.土壤传感器运行频率：≥60MHz； 将传感器安装好，查看响应运行频率。 |
|  | - 2 | 红外摄像仪 | 现场打开机器查看各项参数，相机泡水测试；参数如下： 1.现在拍照，照片规格：至少：1600x1200；2560x1920；4000x3000； 2.拍摄模式包括：拍照模式、视频模式、定时模式、混合模式 3.PIR激发速度：≤0.5秒； 4.红外补光灯：850 NC可见光，夜间拍摄彩色照片或视频 5.防护等级：IP68 6.编号设置：不低于5位（0～9和字母A～Z可设）此编码可以显示在相机拍摄的照片中，且同时可以显示在SD卡中的文件夹名称中； 7.GPS：相机可设置GPS信息，经度XXX.XXXXXX+E/W，纬度XXX.XXXXXX+N/S，海拔：XXXX 8.配套软件，相机设置、空照片筛选、数据处理，拍摄照片使用管理软件验证各项功能； 9.体积（立方厘米）：≤1000； 10.重量（克）：≤500（含电池和卡） 11.指标性能验收方法 11.1使用水桶或不低于50MM的水中进行泡水，检测是机器是否有进水 11.2设备开机进行自动模式，对相机号参数验证。 11.3夜间是否为彩色图像及视频进行验证； 11.4使用计量设备对重量及体积时行验证； |
|  | - 3 | 野外一体化自动气象站 | 现场打开机器查看，将传感器置于冰箱或烘箱中，验证传感器温度范围；现场用浇水模拟降雨，验证最大值。 1.降水：量程≥0 ~ 125 mm/hr ，分辨率0.017 mm，准确度±5%@0 ~ 50 mm/hr； 现场用水壶浇水模拟降雨，验证最大值。 2.空气温度：量程≥-40 ~ 50℃，分辨率0.1℃，准确度± 0.6℃； 将传感器置于冰箱中，看是否能测量零下40度；然后将传感器置于烘箱看是否可测50度。 3.传感器倾角：量程≥0 ~ 180°，分辨率0.1°，准确度± 1°； 现场将传感器倾斜不同角度，验证数据。 4.闪电距离：量程≥0 ~ 40 km，分辨率3 km； 将传感器安装好，记录一段时间，查看记录的闪电距离数据。 |
|  | - 4 | 便携式水质分析仪 | 1.主机接口数：不少于7个接口 2.智能传感器：内含传感器电路板，可存储校准数据，校准后的传感器可在不同主机间，或者同一台主机的不同接口间转移而不需要再次校准。 3.内置蓝牙和GPS，要求体型小巧，方便操作，防水可在水中浮起。 4.主机与显示控制器可通过线缆连接通信，也可通过蓝牙进行无缆操作。 5.供电方式：供电方式：可采用干电池供电、充电电池供电、或交流电供电 6.数据存储：主机和手持控制器均可存储数据，主机可存储至少100万个读数，掉电不会导致内存丢失。 7.指标性能验收方法 7.1仪器现场功能和监测指标测试。 7.2仪器配置及数量验收。 |
|  | - 5 | 植物冠层分析仪 | 现场开机进行设置测量，现场打开软件测试各波长光响应情况。1.辐射阻隔率：在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔，大于650nm的辐射>99.9%被阻隔； 打开软件查看仪器中设置部分各波段光被阻隔的百分比。 2.感应波长范围：≥350-450 nm； 使用光谱仪查看感应波长。 3.键盘：≥20 键触摸响应键盘； 现场测试主机键盘，是否为触摸响应，数量是否大于等于20个。 4.可现场得出测量结果数据，无需后续接入电脑处理； |
|  | - 6 | 便携式植物光合作用测定仪 | 现场开机进行设置测量，现场打开软件测试植物叶片光合及荧光情况。 1.分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，以实现参比室和样品室测量的同步性； 打开仪器头部，看分析器是否在其中，现场测试植物看光合是否响应速度快。 2.叶室流量范围：≥0-1300μmol/s@SATP； 现场打开仪器软件，设置泵的流速，看叶室流速计能否达到1300。 3.测量室压力差测量范围：≥-2~2 kPa,分辨率：＜1 Pa； 现场打开仪器软件，放置在密闭的塑料袋或者箱体内，对塑料袋或箱体外壁施加压力，看测量室压力差波动范围是否大于要求。 4.荧光测量模块饱和光： ≥0-15000 μmol·m-2·s-1； 现场打开仪器软件，将饱和光设置为15000以上，看光源能否达到。 5.荧光调制频率：≥1Hz-100kHz； 6.现场打开仪器软件，设置调制频率1-100kHz，看软件上测试结果能否如实反馈设置频率。 |
| - 包10 | - 1 | 机载高光谱激光雷达一体化成像系统 | 现场打开机器及软件查看各项参数参数如下： 1.光谱通道数：≥280； 2.空间通道数：≥850； 3.高光谱成像设备与激光雷达设备共用IMU/GPS； 4.配套软件能有效同步控制和同步记录飞行过程中高光谱相机、GPS及惯导、机载雷达的数据； 5.无人机载重需要4kg以上，空载飞行时间30分钟以上。 6.指标性能验收方法 6.1光谱通道数：≥280；（设置相机参数，采集高光谱原始数据，使用常规ENVI软件打开，展示原始数据的光谱通道数量） 6.2空间通道数：≥850； （设置相机参数，采集高光谱原始数据，使用常规ENVI软件打开，展示原始数据的空间通道数量） 6.3高光谱成像设备与激光雷达设备共用IMU/GPS；（提供产品设计3D结构图，指示惯性导航系统和高光谱成像、激光雷达的位置，是否通过金属件连接固定在同一个刚性体系下。） 6.4配套软件能有效同步控制和同步记录飞行过程中高光谱相机、GPS及惯导、机载雷达的数据；(打开高光谱数据、GPS惯导和机载雷达的数据，是否显示是同一时间，同一个航次采集到的。) 6.5无人机载重需要4kg以上，空载飞行时间30分钟以上。（实际测试）。 |
|  | - 2 | 植物NDVI长期监测系统 | 现场开机进行设置测量，现场打开软件测试NDVI响应情况。 1. 主机通道：≥6通道； 打开软件查看通道数。。 2. 采集间隔：10分钟~12小时可调； 打开软件查看采集间隔。3.视场范围≥36°； 现场测试传感器，在视场范围和外放置绿色植物，看传感器响应情况。 4.主机带有GPS模块，可以进行时间同步； 现场测量看是否有GPS数据采集。 |
| - 包11 | - 1 | 开路涡度碳通量测量系统 | CO₂/H20测量范围： 二氧化碳：0〜1830 mg/m3 （0到1000 ppm） 水蒸气：0到42 g/m3 （-60° C至37° C露点） CO₂/H20分析仪与三维超声风速仪采用一体式设计（非分体式设计），以减少设备不同步带来的误差。 四分量辐射表输出参数：五个输出，向上的长波、短波，向下的长波、短波和净辐射值 指标性能验收方法：通过测量收集的数据进行比对和分析。 |
|  | - 2 | 机载温室气体监测系统 | 现场打开机器及软件查看各项参数参数如下： 1.重复性/精度（1σ，1秒）：CH4：≤2 ppb；CO₂：≤6ppm 2.测量速度：最快2.5 Hz 3.重量：≤3.2kg 4.测量范围：CH₄: 0 – 100 ppm、CO₂； 0 – 20,000 ppm；H2O: 0 – 30,000 ppm 5.无人机载重需要4kg以上，空载飞行时间18分钟以上。（无人机飞行申请和无人机有证驾驶员由采购人提供） |

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关应纳的税费（进口产品报价不包含增值税和关税）及售后服务费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1.自验收合格之日起，其投标产品整机质量保证期达到1年。

2.以下表格中的投标产品需提供制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的售后服务承诺书并加盖制造商公章或制造商中国大陆境内代表机构公章。（格式自拟）

| 包号 | 序号 | 产品名称 |
| --- | --- | --- |
| - 包1 | - 1 | - 破碎机 |
|  | - 2 | - 凝胶成像系统 |
|  | - 3 | 定量QPCR |
| - 包3 | - 1 | 地物光谱仪 |
|  | - 5 | 纳米颗粒跟踪分析仪 |
| - 包5 |  | 苏玛罐 |
| - 包8 | - 1 | - 地表水一维水质模型 |
|  | - 2 | - 超纯水仪 |
|  | - 3 | - 平行蒸发仪 |
|  | - 4 | - 土壤多通道碳通量自动测量仪 |
|  | - 6 | - 便携式温室气体自动分析仪 |
|  | - 7 | - 底质植被分析仪 |
| - 包9 | - 1 | 环境与土壤监测自动采集系统 |
|  | - 2 | 红外摄像仪 |
|  | - 3 | 野外一体化自动气象站 |
|  | - 4 | 便携式水质分析仪 |
|  | - 5 | 植物冠层分析仪 |
|  | - 6 | 便携式植物光合作用测定仪 |
| - 包10 | - 1 | 机载高光谱激光雷达一体化成像系统 |
|  | - 2 | 植物NDVI长期监测系统 |
| - 包11 | - 1 | 开路涡度碳通量测量系统 |

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

包1：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在48小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

包2：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

包3：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

包4-5：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在72小时内提供解决方案并得到采购人认可。

包6：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在48小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

包7：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

包8：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在48小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

包9-11：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在48小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.其他要求

包2：

3.1.连续流动分析仪

3.1.1用户支持：在保修期内，所有服务及配件全部免费。

3.1.2	仪器安装验收：只有在仪器完全正常运转和采购人确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

3.1.3	保修期外：终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，免费“上门费”，如有更新的软件免费提供给采购人。

包3：

3.1.地物光谱仪

3.1.1 保修期内产品本身所发生的质量问题（人为使用不当或管理不善造成的损坏除外），投标人应负责免费修理。

3.1.2 安装调试：设备到货后，投标人按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。并进行操作实验，直至运行正常，并达到原厂公布的技术指标。

3.1.3售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后24小时内投标人须给予解决方案；在质保期内，对所提供的设备做定期检查和保养；质保期外，投标人应保证提供及时的终身有偿维修服务，至少保证10年以上时间的仪器易耗品和配件的正常供应，并保证提供终身有偿保修服务。

包5：

每个罐子都须在出厂前经过制造商严格的惰性化测试，来确保罐子质量100%合格。需提供所投设备制造商出具的苏玛罐惰性化测试报告复印件并加盖制造商（含授权代理机构）公章。

包8：

1.地表水一维水质模型：

投标人需提供两天上门基础课程培训及一年的免费维护期，包括技术答疑，软件操作答疑。

包10：

3.1保修期内产品本身所发生的质量问题（人为使用不当或管理不善造成的损坏除外），投标人应负责免费修理。

3.2安装调试：设备到货后，投标人按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。并进行操作实验，直至运行正常，并达到原厂公布的技术指标。

3.3售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后24小时内投标人须给予解决方案；在质保期内，对所提供的设备做定期检查和保养；质保期外，投标人应保证提供及时的终身有偿维修服务，至少保证10年以上时间的仪器易耗品和配件的正常供应，并保证提供终身有偿保修服务。

包11：

3.1机载温室气体监测系统

在调试正常的基础上，对用户方不少于2人以上的使用人员进行仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等方面的内容进行详细讲解与培训。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全款；

（四）质保期满后一个月内无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

（一）投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（二）其他要求

包2：连续流动分析仪：在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员2人以上进行培训直至掌握为止。

包3：地物光谱仪：在调试正常的基础上，对用户方不少于2人以上的使用人员进行仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等方面的内容进行详细讲解与培训。

包4：

1.在安装调试验收期间进行现场培训。

2.在保修期内，由制造商认证的专业技术人员开展不少于2次的完整的现场技术培训。

3.现场免费培训，培训时间为 3 个工作日。培训内容包括工作原理、设备结构、操作步骤（包括硬件和软件操作、数据分析、常见故障原因及排除）、主要部件用途、消耗品更换、日常保养等；培训以采购人掌握仪器的操作和日常维护为准。

包6：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，达到能独立、熟练操作和维护的程度。

包7：负责安装调试及培训，保证采购人2-3人学会仪器操作，日常维护和数据分析。

包9：负责安装调试及培训，培训时间1-2天，培训目的至少让采购人使用者2-3人学会仪器操作，日常维护和数据分析。

包10：在调试正常的基础上，对用户方不少于2人以上的使用人员进行仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等方面的内容进行详细讲解与培训，机载高光谱激光雷达一体化成像系统培训时间7天，植物NDVI长期监测系统培训时间2天。

包11：

1.机载温室气体监测系统

在调试正常的基础上，对用户方不少于2人以上的使用人员进行仪器硬件组成、安装、操作、应用、数据分析与处理、常见问题的处理方法以及故障诊断与处理等方面的内容进行详细讲解与培训。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.投标人提供2020年度或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 无 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

包1评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除8分，达到4条（含）及以上不满足招标文件要求的，技术部分得0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除4分，扣完为止。 2.3 招标文件重要技术需求（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）需提供技术支持资料（定制或改造等非标设备可不提供），若未提供或技术支持资料与投标文件响应不一致的视为不满足该条重要技术需求。 | 提供支撑材料： 1.制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发行的彩页资料或技术参数说明加盖投标人公章； 2.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具满足技术要求的承诺函加盖投标人公章； 3.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的技术白皮书加盖投标人公章； 4.以上3种技术支撑材料，所对应参数至少提供一种技术支持材料，若技术支撑材料不一致的，以最低数据为准。注：技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 5.若未提供支撑材料或未按要求提供支撑材料的，视为不满足所对应条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后服务 10 | 1.售后服务人员配置4分 售后服务人员，本科及以上学历（生物或化学或机械制造或仪器仪表相关专业）提供一人得1分；专科及以上学历（生物或化学或机械制造或仪器仪表相关专业）提供一人得0.5分；本项最高得4分。未提供或不满足不得分。 | 提供人员名单和学历或学位证书复印件 |
|  |  |  | 2.所有产品的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多得3分。未提供或不满足不得分。 | 提供承诺函，格式自定。 |
|  |  |  | 3.业绩 3分 具有2017年1月1日至今所投本包核心产品的销售业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。未提供或不满足不得分。 | 提供销售合同复印件，其他供应商所投同品牌同型号销售业绩，可视为投标人有效业绩。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包2评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除8分，达到4条（含）及以上不满足招标文件要求的，技术部分得0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除4分，扣完为止。 2.3 招标文件重要技术需求（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）需提供技术支持资料（定制或改造等非标设备可不提供），若未提供或技术支持资料与投标文件响应不一致的视为不满足该条重要技术需求。 | 提供支撑材料： 1.制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发行的彩页资料或技术参数说明加盖投标人公章； 2.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具满足技术要求的承诺函加盖投标人公章； 3.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的技术白皮书加盖投标人公章； 4.以上3种技术支撑材料，所对应参数至少提供一种技术支持材料，若技术支撑材料不一致的，以最低数据为准。注：技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 5.若未提供支撑材料或未按要求提供支撑材料的，视为不满足所对应条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后服务 10 | 1.售后服务人员配置 对投标人售后服务人员有电器工程及自动化或环境科学或环境工程或环境设计专业进行综合评价：1人得1分，2-3人得3分，4-5人得5分，未提供或不满足不得分。 | 提供人员名单和本科及以上学历证书复印件 |
|  |  |  | 2.业绩 5分 具有2017年1月1日至今所投本包核心产品的销售业绩的，每提供一个得1分，最多得5分。未提供或不满足不得分。 | 提供合同复印件（整套合同），及合同甲方联系人和联系电话，其他供应商所投同品牌同型号销售业绩，可视为投标人有效业绩。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包3评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除8分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除3分，扣完为止。 2.3 招标文件重要技术需求（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）需提供技术支持资料（定制或改造等非标设备可不提供），若未提供或技术支持资料与投标文件响应不一致的视为不满足该条重要技术需求。 | 提供支撑材料： 1.制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发行的彩页资料或技术参数说明加盖投标人公章； 2.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具满足技术要求的承诺函加盖投标人公章； 3.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的技术白皮书加盖投标人公章； 4.以上3种技术支撑材料，所对应参数至少提供一种技术支持材料，若技术支撑材料不一致的，以最低数据为准。注：技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 5.若未提供支撑材料或未按要求提供支撑材料的，视为不满足所对应条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 1.售后服务机构设置3分 投标人在川渝设立售后服务机构或承诺中标后3个月内在川渝设立售后服务机构的，得3分。未提供或不满足不得分。 | 1.已设立机构的：须提供在当地的工商注册证明或办公地址租房合同证明文件； 2.承诺中标后3个月内设立的：提供承诺函，格式自定。 |
|  |  |  | 2.售后服务人员配置 2分 A.售后机构人员齐全、数量4人以上、售后服务人员需专业对口，有环保或电子或机械电器专业且学历为本科以上的人员1人以上的， 得2分。 B.售后机构人员齐全、数量2人以上、售后服务人员需专业对口，有环保或电子或机械电器专业且学历为本科以上的人员1人以上的，得1分。 | 1.提供售后人员名单及相应人员学历或学位证书复印件并盖投标人公章； 2.提供投标人或制造商或制造商中国大陆境内代表机构为其缴纳社保证明材料（开标当月或开标前一个月）。 3.未提供或不满足不得分。 |
|  |  |  | 3.质保期3分。 所有产品的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多得3分。未提供或不满足不得分。 | 提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟 |
|  |  |  | 4.2019年至今，所投产品（纳米颗粒跟踪分析仪和时域工作站）有销售业绩，每提供一个业绩(同品牌)得1分，最多得2分。未提供或不满足不得分。 | 1.提供销售合同复印件和用户验收确认单或开具的销项发票复印件。 2.两个产品，以每个产品都要有为准（可以多个合同组合为1个业绩） |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包4评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除8分，达到4条（含）及以上不满足招标文件要求的，技术部分得0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除4分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 1. 售后服务机构设置1分 投标人所投产品制造商（或投标人）注册地在重庆本地或在重庆本地有售后服务机构或承诺中标后3个月内在重庆本地设立授权服务机构的得1分，未提供得0分。 | 所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件；制造商（或投标人）承诺中标后3个月内在重庆本地设立授权服务机构的提供承诺函。 |
|  |  |  | 2. 售后服务专业技术人员具备制造商出具的售后人员培训证明，每有1人得0.5分，最多得1分。未提供得0分。 | 提供人员名单和培训证明材料复印件 |
|  |  |  | 3.所投同类产品的销售业绩，每提供1个合同得1分，最高2分，未提供或不满足不得分。 | 合同复印件加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 4.根据实际工作情况提供完善的建设、培训、售后服务方案。 方案全面、合理、详细、清晰、可行为优，得6分； 方案较全面、较合理、较详细、较清晰、较可行为良，得3分； 方案不全面、不合理、不详细、不清晰、可行性差或未提供方案为差，0分。 | 提供详细的方案（格式自定） |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包5评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除15分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除8分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 所投产品销售合同，每提供一个合同得2分，最多得10分。未提供得0分。 | 提供合同复印件加盖投标人公章 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包6评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除25分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除8分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 投标人承诺安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。承诺此项的得5分，未承诺的得0分； | 提供承诺函，格式自拟 |
|  |  |  | 投标人承诺提供所投设备制造商软件终身升级服务，包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。承诺此项的得5分，未承诺的得0分。 | 提供承诺函，格式自拟 |

包7评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除10分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 1. 售后服务机构人员配置2分 售后服务人员需专业对口，有环保或化学类专业的，每提供一个得1分，最多得2分，未按要求提供或未提供的不得分。 | 提供人员名单及相应人员学历或学位证书复印件； |
|  |  |  | 2.所有产品的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加6个月得1分，最多得2分。未提供或不满足不得分。 | 提供承诺函，格式自定 |
|  |  |  | 3.业绩 6分 具有2020年1月1日至今所投本包产品（多个产品的可选任一种）的销售业绩的，每提供一个得1.5分，最多得6分。未提供得0分。 | 提供销售合同复印件，其他供应商所投同品牌同型号销售业绩，可视为投标人有效业绩。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包8评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除8分，达到4条（含）及以上不满足招标文件要求的，技术部分得0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除4分，扣完为止。 2.3 招标文件重要技术需求（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）需提供技术支持资料（定制或改造等非标设备可不提供），若未提供或技术支持资料与投标文件响应不一致的视为不满足该条重要技术需求。 | 提供支撑材料： 1.制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发行的彩页资料或技术参数说明加盖投标人公章； 2.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具满足技术要求的承诺函加盖投标人公章； 3.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的技术白皮书加盖投标人公章； 4.以上3种技术支撑材料，所对应参数至少提供一种技术支持材料，若技术支撑材料不一致的，以最低数据为准。注：技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 5.若未提供支撑材料或未按要求提供支撑材料的，视为不满足所对应条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后服务 10 | 1.售后服务人员配置4分 1.1售后人员配置3人及以上的，得2分； 1.2配置的全部售后人员专业为生物类或化学类或环保类或机械类的，得2分； | 提供人员名单和学历或学位证书复印件 |
|  |  |  | 2.所有产品的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多得3分。未提供或不满足不得分。 | 提供承诺函，格式自定。 |
|  |  |  | 3.业绩 3分 具有2017年1月1日至今所投本包核心产品的销售业绩的，每提供一个得1分，最多得3分。 | 提供销售合同复印件，其他供应商所投同品牌同型号销售业绩，可视为投标人有效业绩。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包9和包11评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除8分，达到4条（含）及以上不满足招标文件要求的，技术部分得0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除4分，扣完为止。 2.3 招标文件重要技术需求（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）需提供技术支持资料（定制或改造等非标设备可不提供），若未提供或技术支持资料与投标文件响应不一致的视为不满足该条重要技术需求。 | 提供支撑材料： 1.制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发行的彩页资料或技术参数说明加盖投标人公章； 2.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具满足技术要求的承诺函加盖投标人公章； 3.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的技术白皮书加盖投标人公章； 4.以上3种技术支撑材料，所对应参数至少提供一种技术支持材料，若技术支撑材料不一致的，以最低数据为准。注：技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 5.若未提供支撑材料或未按要求提供支撑材料的，视为不满足所对应条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 售后服务 （7%） | 1. 售后服务机构设置 2分 所投核心产品制造商（或投标人）承诺在重庆本地已设立售后服务机构的，或承诺在中标后1个月内在重庆本地设立售后服务机构的，得2分。未提供得0分。 | 提供承诺函，格式自定。 |
|  |  |  | 2. 售后服务人员配置 5分 售后服务人员需专业对口，有环保或电子或电器专业的，每提供一个得1分，最多得5分，未提供或不满足得0分。 | 提供人员名单及相应人员学历或学位证书复印件； |
|  |  | 质保期 （1%） | 所有产品的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多得1分。未提供或不满足不得分。 | 提供承诺函，格式自定。 |
|  |  | 业绩 （2%） | 自2018年1月1日以来，每提供所投本包核心产品销售合同一个得1分，最多得2分，未满足或未提供不得分。 | 1.提供合同复印件（整套合同），及合同甲方联系人和联系电话。 2.若所提供合同不能反映所投产品的品牌型号的，需提供证明材料。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

包10评审因素：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除8分，达到4条（含）及以上不满足招标文件要求的，技术部分得0分。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除4分，扣完为止。 2.3 招标文件重要技术需求（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分）需提供技术支持资料（定制或改造等非标设备可不提供），若未提供或技术支持资料与投标文件响应不一致的视为不满足该条重要技术需求。 | 提供支撑材料： 1.制造商或制造商中国大陆境内代表机构公开发行的彩页资料或技术参数说明加盖投标人公章； 2.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具满足技术要求的承诺函加盖投标人公章； 3.由制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的技术白皮书加盖投标人公章； 4.以上3种技术支撑材料，所对应参数至少提供一种技术支持材料，若技术支撑材料不一致的，以最低数据为准。注：技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 5.若未提供支撑材料或未按要求提供支撑材料的，视为不满足所对应条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后服务 10 | 1.售后服务机构人员配置 3分 1.1售后人员配置3人及以上，得2分； 1.2售后服务人员需专业对口，有环保或电子或电器专业的，提供一个得1分，最多得1分，未提供或不满足得0分。 | 提供人员名单及相应人员学历或学位证书复印件； |
|  |  |  | 2.所有产品的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最多得3分。未提供或不满足不得分。 | 提供承诺函，格式自定 |
|  |  |  | 3.业绩 4分 具有2017年1月1日至今所投本包核心产品的销售业绩的，每提供一个得1分，最多得4分。未提供得0分。 | 提供销售合同复印件，其他供应商所投同品牌同型号销售业绩，可视为投标人有效业绩。 |
| 4 | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予 6 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.投标文件按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其他

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足招标文件要求；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2020年度或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）