第四部分   合同特殊条款

- 一、设备交货时间和地点及付款方式

1、设备安装调试完成时间：中标后6-8个月内。

2、设备交货地点：温州市食品药品检验检测院指定地点。

3、付款方式：

▲中标单位的投标保证金待签完合同备案后无息退还，卖方完成全部供货及安装、调试并通过买方验收且卖方对买方的培训完成后，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付合同价款的95 %（卖方必须先开具合同金额100%的正式税务发票）；剩余5%做为质量保证金待自验收合格之日起开始计算，一年后无质量问题，7个工作日内支付。

二、售后服务

详见第五部分。

- 三、设备的到货、安装和验收

1、所供设备在现场进行到货验收时,卖方必须派员参加并与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。

2、安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。

3、安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方必须在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。

4、设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

5、卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第五部分   招标内容及要求

一、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 是否进口 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串联四级杆液质联用仪 | 是 | 1台 | 330 |
| 2 | 液相色谱仪 | 是 | 3台 | 150 |
| 3 | 气相色谱串联质谱仪 | 是 | 1台 | 100 |

▲注：报价文件中串联四级杆液质联用仪报价超过330万人民币按废标处理；液相色谱仪报价超过150万人民币按废标处理；气相色谱串联质谱仪报价超过100万人民币按废标处理。

二、技术参数与要求：

序号1：串联四级杆液质联用仪（1台）

一.技术规格和性能要求

1.工作条件

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境20˚C -35˚C

1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2.性能指标

2.1气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温

2.1.1.2升温速率：最大升温速度80˚C/min，以0.01 ˚C /min增加

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒

2.1.1.4控温准确性：0.01℃

2.1.1.5面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。

2.1.2流路控制系统

▲2.1.2.1最大压力设定范围：0-148 psi

2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi

2.1.2.3流量设定范围：0-1000mL/min

2.1.3分流/不分流进样口

2.1.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，

2.1.3.2压力设定精度：0.001psi

2.1.3.3温度范围： 50ºC －400ºC或更宽，以1ºC步进调节,

2.2具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。（需提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）

2.3液体自动进样器

2.3.1 液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

2.3.2 样品瓶位数：不少于165位

2.3.3进样速度：3种模式： 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.4质谱部分

2.4.1 质量数范围：10-1000 m/z

2.4.2仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：

IDL(MRM)： ≤4fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤13%。（须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）

2.4.3分辨率：0.4~3 amu分辨可调 。

2.4.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调

2.4.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms

▲2.4.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA

▲2.4.7最大离子化能量：280eV

2.4.8离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C

2.4.9四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热)

2.4.10气质接口温度： 独立控温，最高温度可到380˚C

▲2.4.11离子源带有自动清洗附件，在离子源受到污染需要清洗时，将自动启动清洗程式对离子源进行清洗，过程无需卸真空及人为拆装离子源，使系统抗污染能力大大增强（标书中须提供具有自动清洗功能附件的证明材料以及质谱工作站设置自清洁功能设置的界面截图；如无法提供此附件，则需另外配置真空锁定功能附件及标配以外的第二套完整EI离子源，保证在不泄真空不停机的条件下更换整个干净离子源，以实现离子源维护的方便性，或另外配置前置的样品凝胶渗透过滤系统，以实现类似的系统污染保护之效果）

2.4.12扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）

2.4.13质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。

2.5数据处理系统

2.5.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 (需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件，且作为验收条款)

2.5.2 通用谱库： NIST14谱库和化学结构式库 (不少于24万张)

2.5.3具有保留时间锁定功能

2.5.4二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。（须于标书中随附数据库所包含化合物数量的官方证明材料；如无法提供则视为负偏离）

▲2.5.5仪器包含保留时间锁定的国标两针进样分析该标准中农残的电子方法，含保留时间锁定的一针进样分析该标准中农残的电子方法。并提供3天现场培训服务。

▲2.6 标准品

含《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法（征求意见稿）》中215种农药混标，用于建立定量方法

2.7 计算机：

Intel Core I7 处理器/内存16GB/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机

二.配置清单

- 气相色谱仪主机                                   1套

- 惰性毛细管分流/不分流进样口                      1套

- 质谱仪接口                                       1套

- 工厂原装调试                                     1套

- GB农残分析仪（带反吹功能）                       1套

- 安装工具包                                       1套

- 通用整合捕集阱（氦气）                           1套

- 氢气过滤器                                       1套

- 16位全自动液体进样器                             1套

- 150位液体样品扩展盘                             1套

- 质谱仪（含EI/CI离子源、电脑、显示器、软件及自清洁功能）     1套

- NIST 2014 MS谱库                                 1套

- 现场应用培训                                     2个

- 应用方法开发服务（上门）                         1套

- 真空泵油                                         1套

- 灯丝                                             1套

- 手拧式柱螺帽，用于 MSD                           1套

- 手拧式柱螺帽，用于进样口                         1套

- 质谱端石墨垫                                     1套

- 进样口端石墨压环 10/PK                           1套

- 硅烷化处理惰性石英毛细管                         1套

- 计算机                                           1套

- 打印机                                           1套

三.质保期:仪器整机保修期为从最终验收合格后起1年，

序号2：液相色谱仪（3台）

一、液相色谱仪技术参数（二极管阵列检测器）（1台）

（一）技术要求

1.二元高压梯度输液泵

▲1.1工作模式：由独立两台输液泵而非二元一体泵构成二元高压梯度体系，采用浮动结构支持柱塞装置，无需阻尼器。

▲1.2泵的类型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复式并联泵，免维护润滑系统。

1.3柱塞冲洗：在线密封垫清洗装置,可编程

▲1.4独立控制面板：可脱离工作站独立操作

1.5溶剂选择阀

1.5.1最多可用于3台送液泵，每泵选择两种不同性质溶剂

1.5.2通过送液泵或工作站控制

1.6流速范围：0.0001-10.0000ml/min，步进0.0001ml/min。

▲1.7流速精度：≤0.06％RSDor ≤0.02min SD，其中较大值

1.8工作压力：5800psi

1.9梯度曲线：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品

1.10梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进

▲1.11梯度组成精度：0.1%RSD

2.脱气机

▲2.1流路数：5个

2.2最大操作流速：每个流路 20 mL/min。

2.3内部容量：每个流路 380ul

2.4压力阻力：98kPa (1kgf/cm2) 或以下（仅当用输送单元抽吸时）

3.自动进样器

3.1进样方式：全量进样, 进样量可变式

3.2进样量设定范围： 0.1L ~ 100L(标准值), 可以增加至2000uL

3.3样品瓶数目： 175个(1mL样品瓶)；105个(1.5mL样品瓶)等可选

3.4进样次数：每个样品瓶可重复进样1~99次

3.5反复进样次数：最大30次/1个试样

3.6进样精度：<0.2%RSD

3.7进样量准确度：1%以下

▲3.8交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰)

▲3.9进样速度：10秒完成10uL进样

3.10进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气

3.11进样线性：>0.999

3.12使用pH范围：pH1 ~ pH14

▲3.13独立控制面板：可脱离工作站独立操作。

4.二极管阵列检测器

4.1波长范围：190~800nm

4.2光源：氘灯/钨灯/氘灯+钨灯

4.3波长精度：±1nm

4.4噪音（AU）：±0.3×10－5

4.5漂移：<0.5×10－3

4.6池体积：10 uL（可更换）

4.7同时监测波长个数： 16个

4.8 Web网络控制：参数设定，记录管理，消耗品管理等

▲4.9实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现

4.10 The maxplot功能：实现共流出化合物最大吸收波长的确认

4.11流通池温控：支持

4.12流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃

- 5.柱温箱

▲5.1容量：可放置6根 4.6x 300mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器等

5.2温度控制范围：(室温-10) ℃~85℃

▲5.3控温方式：强制空气循环方式

5.4定时程序：线性温度程序

5.5温度设定准确度：±0.5℃

5.6温度稳定性：±0.1℃

5.7温度重现性：±0.1℃

5.8安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

5.9时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分

5.10控制方式： 软件控制、面板控制

5.11独立控制面板：可脱离工作站独立操作

6.系统控制器

6.1具有数据转换功能,可以起到将LCsolution工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用；

6.2具有内存缓冲 ；

6.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统；

6.4访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等。

7.色谱软件

7.1原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

7.2软件配备自动化功能，支持开发符合用户独自操作环境的用户界面，采用 独立的再解析专用窗口和通用型文件， 可进行不依赖数据采集环境的再解析。

7.3报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

7.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。

8.电脑：i7系统，16G内存，1T硬盘，21.5”液晶显示器，Windows7中文专业版.

9.打印机：激光打印机。

（二）配置清单

1.高压输液泵                                     2套

2.溶剂选择阀                                     1套

3.五路在线脱气机                                 1套

4.自动进样器                                     1套

5.二极管阵列检测器                               1套

6.可制冷柱温箱                                   1套

7.系统控制器                                     1套

8.中文工作站                                     1套

9.色谱柱                                         1根

10.电脑                                          1套

11.打印机                                        1套

12培训名额                                     2人

（三）技术服务

1.安装：仪器制造厂授权的技术人员现场安装调试，仪器技术指标经双方检验合格，附验收报告

2.保修：提供一年免费保修服务。

3.响应速度：24小时响应，72小时到位。

4.易耗件：能及时提供仪器备品和消耗品的供给.

5.售后服务：仪器制造商或投标人提供及时的技术服务。

6.提供2人次国内培训中心免费培训。

二、液相色谱仪技术参数（二极管阵列+荧光+柱后衍生）

（一）技术要求

1.二元高压梯度输液泵

▲1.1工作模式：由独立两台输液泵而非二元一体泵构成二元高压梯度体系，采用浮动结构支持柱塞装置，无需阻尼器。

▲1.2泵的类型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复式并联泵，免维护润滑系统。

1.3柱塞冲洗:在线密封垫清洗装置,可编程

▲1.4独立控制面板：可脱离工作站独立操作

1.5溶剂选择阀

1.5.1最多可用于3台送液泵，每泵选择两种不同性质溶剂

1.5.2通过送液泵或工作站控制

1.6流速范围：0.0001-10.0000ml/min，步进0.0001ml/min。

▲1.7流速精度：≤0.06％RSDor ≤0.02min SD，其中较大值

1.8工作压力：5800psi

1.9梯度曲线:共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品

1.10梯度组成范围:0.0-100.0%, 0.1%步进

▲1.11梯度组成精度:0.1%RSD

2.脱气机

▲2.1流路数：5个

2.2最大操作流速：每个流路 20 mL/min。

2.3内部容量：每个流路 380ul

2.4压力阻力：98kPa (1kgf/cm2) 或以下（仅当用输送单元抽吸时）

3.自动进样器

3.1进样方式：全量进样, 进样量可变式

3.2进样量设定范围： 0.1L ~ 100L(标准值), 可以增加至2000uL

3.3样品瓶数目： 175个(1mL样品瓶)； 105个(1.5mL样品瓶)等可选

3.4进样次数：每个样品瓶可重复进样1~99次

3.5反复进样次数：最大30次/1个试样

3.6进样精度：<0.2%RSD

3.7进样量准确度：1%以下

▲3.8交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰)

▲3.9进样速度：10秒完成10uL进样

3.10进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气

3.11进样线性：>0.999

3.12使用pH范围：pH1 ~ pH14

▲3.13独立控制面板：可脱离工作站独立操作。

4、二极管阵列检测器

4.1波长范围：190~800nm

4.2光源：氘灯/钨灯/氘灯+钨灯

4.3波长精度：±1nm

4.4噪音（AU）：±0.3×10－5

4.5漂移：<0.5×10－3

4.6池体积：10 uL（可更换）

4.7同时监测波长个数： 16个

4.8 Web网络控制：参数设定，记录管理，消耗品管理等

▲4.9实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现

4.10 The maxplot功能：实现共流出化合物最大吸收波长的确认

4.11流通池温控：支持

4.12流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃

5.荧光检测器

5.1采用光源, 反光镜, 光源补偿等方式得以改进的新光学系统,实现纯水拉曼S/N≥1200, 大大提高微量成分的定量精度. 标准配备适应性证明文件，可在工作站上自动进行日常检查并对其记录、以及系统适应性实验等。

5.2利用波长扫描功能, 轻松选定最佳波长。

5.3性能指标

5.3.1分光器:闪耀全息凹面衍射光栅

5.3.2光源:150W 氙灯

5.3.3波长范围: 200-650nm

5.3.4波长重现性: 0.2nm

5.3.5波长扫描功能:激励, 发射波长扫描, 差光谱可

5.3.6采样频率：100Hz

5.3.7独立控制面板：可脱离工作站独立操作

- 6.柱后衍生组件

- 6.1.与主机同一品牌或完全兼容，同一个软件界面操控

- 6.2.双路衍生泵

- 6.2.1传动机构：微体积双柱塞往复泵,免维护润滑系统

- 6.2.2流速范围：0.001-10.000ml/min

- 6.2.3流速精确度：≤0.06％RSDor ≤0.02min SD，其中较大值

- 6.2.4流速准确度：1%

- 6.2.5工作压力：最大耐压40Mpa

- 6.2.6梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进

- 6.2.7梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化

- 6.2.8梯度组成精度：0.1%RSD

- 6.2.9在线脱气功能：有

- 6.3.衍生反应箱

- 6.3.1控温方式：强制空气循环方式

- 6.3.2温度范围：室温+15℃至150℃

- 6.3.3可以软件设置全部参数

- 6.3.4温控精度：±0.1℃

- 7、柱温箱

▲7.1容量：可放置6根 4.6x 300mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器等

7.2温度控制范围： (室温-10) ℃~85℃

▲7.3控温方式：强制空气循环方式

7.4定时程序：线性温度程序

7.5温度设定准确度：±0.5℃

7.6温度稳定性：±0.1℃

7.7温度重现性：±0.1℃

7.8安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

7.9时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分

7.10控制方式： 软件控制、面板控制

8.系统控制器

8.1具有数据转换功能,可以起到将LCsolution工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用

8.2具有内存缓冲

8.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统

8.3访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等

9.色谱软件

9.1原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

9.2软件配备自动化功能，支持开发符合用户独自操作环境的用户界面，采用独立的再解析专用窗口和通用型文件， 可进行不依赖数据采集环境的再解析。

9.3报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

9.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。

9.5电脑： i7系统，16G内存，1T硬盘，21.5”液晶显示器，Windows7中文专业版.

9.6打印机：激光打印机。

（二）配置清单

1.高压输液泵                                     2套

2.溶剂选择阀                                     1套

3.五路在线脱气机                                 1套

4.自动进样器                                     1套

5.二极管阵列检测器                               1套

6.荧光检测器                                     1套

7.双泵柱后衍生装置                               1套

8.可制冷柱温箱                                   1套

9.系统控制器                                     1套

10.中文工作站                                    1套

11.色谱柱                                        2根

12.电脑                                          1套

13.打印机                                        1套

14培训名额                                      2人

（三）技术服务

1.安装：仪器制造厂授权的技术人员现场安装调试，仪器技术指标经双方检验合格，附验收报告

2.保修：提供一年免费保修服务。

3.响应速度：24小时响应，72小时到位。

4.易耗件：能及时提供仪器备品和消耗品的供给。

5.售后服务：仪器制造商或投标人提供及时的技术服务。

6.提供2人次国内培训中心免费培训。

三、液相色谱仪技术参数（二极管阵列+示差检测器）

（一）技术要求

1.二元高压梯度输液泵

▲1.1工作模式：由独立两台输液泵而非二元一体泵构成二元高压梯度体系，采用浮动结构支持柱塞装置，无需阻尼器。

▲1.2泵的类型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复式并联泵，免维护润滑系统。

1.3柱塞冲洗:在线密封垫清洗装置,可编程

▲1.4独立控制面板：可脱离工作站独立操作

1.5溶剂选择阀

1.5.1最多可用于3台送液泵，每泵选择两种不同性质溶剂

1.5.2通过送液泵或工作站控制

1.6流速范围：0.0001-10.0000ml/min，步进0.0001ml/min。

▲1.7流速精度：≤0.06％RSDor ≤0.02min SD，其中较大值

1.8工作压力：5800psi

1.9梯度曲线:共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品

1.10梯度组成范围:0.0-100.0%, 0.1%步进

▲1.11梯度组成精度:0.1%RSD

2.脱气机

▲2.1流路数：5个

2.2最大操作流速：每个流路 20 mL/min。

2.3内部容量：每个流路 380ul

2.4压力阻力：98kPa (1kgf/cm2) 或以下（仅当用输送单元抽吸时）

3.自动进样器

3.1进样方式：全量进样, 进样量可变式

3.2进样量设定范围： 0.1L ~ 100L(标准值), 可以增加至2000uL

3.3样品瓶数目： 175个(1mL样品瓶)； 105个(1.5mL样品瓶)等可选

3.4进样次数：每个样品瓶可重复进样1~99次

3.5反复进样次数：最大30次/1个试样

3.6进样精度：<0.2%RSD

3.7进样量准确度：1%以下

▲3.8交叉污染：< 0.0025% (萘、洗必泰)

▲3.9进样速度：10秒完成10uL进样

3.10进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气

3.11进样线性：>0.999

3.12使用pH范围：pH1 ~ pH14

▲3.13独立控制面板：可脱离工作站独立操作。

4.二极管阵列检测器

4.1波长范围：190~800nm

4.2光源：氘灯/钨灯/氘灯+钨灯

4.3波长精度：±1nm

4.4噪音（AU）：±0.3×10－5

4.5漂移：<0.5×10－3

4.6池体积：10 uL（可更换）

4.7同时监测波长个数： 16个

4.8 Web网络控制：参数设定，记录管理，消耗品管理等

▲4.9实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现

4.10 The maxplot功能：实现共流出化合物最大吸收波长的确认

4.11流通池温控：支持

4.12流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃

- 5.示差折光检测器

5.1测定方法：偏转式

5.2折射率范围：1-1.75 RIU

5.3范围	A模式	0.01-500 μRIU；P、L模式	1-5000 μRIU

5.4线性	A模式	500 μRID；P、L模式	5000 μRID

5.5噪音级别：0.003 μRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）

5.6漂移：0.15μRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）

5.7工作模式：兼容分析型和制备型

5.8最大使用流量：A模式	 20 mL/min；P、L模式 150 mL/min

5.9控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。

5.10独立控制面板：可脱离工作站独立操作

- 6.柱温箱

▲6.1容量：可放置6根 4.6x 300mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器等

6.2温度控制范围：(室温-10) ℃~85℃

▲6.3控温方式：强制空气循环方式

6.4定时程序：线性温度程序

6.5温度设定准确度：±0.5℃

6.6温度稳定性：±0.1℃

6.7温度重现性：±0.1℃

6.8安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

6.9时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分

6.10控制方式： 软件控制、面板控制

6.11独立控制面板：可脱离工作站独立操作

7.系统控制器

7.1具有数据转换功能,可以起到将LCsolution工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用;

7.2具有内存缓冲

7.3配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统

7.4访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等

8.色谱软件

8.1原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

8.2 软件配备自动化功能，支持开发符合用户独自操作环境的用户界面，采用独立的再解析专用窗口和通用型文件， 可进行不依赖数据采集环境的再解析。

8.3报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

8.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。

9.电脑： i7系统，16G内存，1T硬盘，21.5”液晶显示器，Windows7中文专业版.

10.打印机：激光打印机。

（二）配置清单

1.高压输液泵                                     2套

2.溶剂选择阀                                     1套

3.五路在线脱气机                                 1套

4.自动进样器                                     1套

5.二极管阵列检测器                               1套

6.示差折光检测器                                 1套

7.可制冷柱温箱                                   1套

8.系统控制器                                     1套

9.中文工作站                                     1套

10.色谱柱                                        1根

11.电脑                                          1套

12.打印机                                        1套

13培训名额                                      2人

（三）技术服务

1.安装：仪器制造厂授权的技术人员现场安装调试，仪器技术指标经双方检验合格，附验收报告

2.保修：提供一年免费保修服务。

3.响应速度：24小时响应，72小时到位。

4.易耗件：能及时提供仪器备品和消耗品的供给。

5.售后服务：仪器制造商或投标人提供及时的技术服务。

6.提供2人次国内培训中心免费培训。

序号3：气相色谱串联质谱仪（1台）

一.仪器工作环境要求

1.工作环境温度：15-30℃.

2.工作环境湿度：20- 80%

3.电源：单相220V ±10%，50 Hz

二.技术要求

（一）液相色谱系统 技术要求

1.溶剂输送系统：

▲1.1二元高压梯度泵（必须包括两个独立的高压泵），压力范围：18000psi或以上。

1.2 流速范围：0.001-3.000ml/min,以0.001ml/min为增量；

1.3 流速精度：<±0.06%RSD （1ml/min）

1.4 流速准确度 ±0.15%   （1ml/min）

1.5 梯度准确度：±0.5%  （1ml/min）

1.6 五通道在线脱气机

1.7 溶剂切换阀

2.柱温箱:

2.1柱容量：可放置2根以上150mm色谱柱

2.2温度范围：室温+5℃-100℃

2.3 控温精度：±0.1℃

3.温控自动进样器

3.1 样品瓶位数：可放置2ml样品瓶100位以上样品盘，并按需要可扩展。

3.2 带制冷功能，控温范围4℃~40℃

3.3 进样准确度：±1%

3.4 进样精度： <0.25% RSD

3.5 样品残留：<0.002%，氯霉素或咖啡因0.0015%以下（5μl进样，无清洗）

3.6进样体积：0.1-50uL

3.7最大耐压: ≥18000psi

（二）质谱部分的技术要求

▲1、质量分析器类型：具有三重四级杆和离子阱质量分析器，既有三重四极杆的定量功能也有离子阱的定性功能。

2、离子源

▲2.1配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)，并且在不破坏真空的条件下可方便快速切换离子源。

2.2 ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到2ml/min；在加快样品的分析速度，还可避免分流对样品造成损失；离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。

2.3 APCI大气压化学离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，它无需分流，即可达到2ml/min；在加快样品的分析速度，还可避免分流对样品造成损失；

2.4离子源内有两路加热雾化气，确保离子化更为充分，辅助加热气温度最大可达700℃以上（提供所投质谱仪软件能设置上述条件的截屏证据）；以确保最大的离子化效率和抗基质干扰能力.

▲2.5离子源接口采用锥孔结构和反吹气帘气技术，离子传输通道无毛细管类设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，且不必支出毛细管类耗材的费用。

2.6 离子源内有外接管路的主动负压废气排放装置

3离子传输系统：具有高压聚焦线性加速离子传输技术，以达到最好的离子聚焦和传输效果。

4 碰撞室：采用180度弯曲碰撞池设计，线性加速高压聚焦技术，同时保证排除中性粒子的干扰，提高碰撞反应稳定性和最高的离子碰撞和传输效率。

5 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外气体。

6检测器系统：采用偏轴高能数字式脉冲电子倍增检测器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，保证负离子模式的定量灵敏度和重现性。

7真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

（三）测试性能参数

▲1质量数范围：m/z 5-1250 amu，质量数上限不高于2250

2 四极杆扫描速度：≥12000 amu/sec

3 线性离子阱扫描速度：≥20000 amu/sec

4线性范围：定量超过六个数量级；

5质量准确度：＜0.01% amu(全质量数范围)；

6质量稳定性：±0.1 amu/24hr；

7 MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms；

8 正负离子切换速率≤50ms，一次进样可完成正负离子的同时定性定量分析；

▲9 定量灵敏度：

9.1 ESI正离子模式: 1pg 利血平，MRM分析测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子），柱上进样，信噪比≥90000:1，50fg 和 1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV 小于2%

9.2 ESI负离子模式: 1pg氯霉素，柱上进样，信噪比大于90000:1，50fg 和 1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV 小于2%

9.3 MRM3扫描模式下(不含源内裂解，要求质谱软件中有MRM3模式设置)灵敏度能达到下列水平：500 fg利血平，0.2mL/min流速，柱上进样，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比>500，连续进样5次的CV<3%；且同时可以看到质荷比在100到200范围内所有三级离子的信息。

9.4 MS/MS全扫描分析模式灵敏度：500 fg利血平色谱柱进样，以10000 Da/sec扫描速度在150-650 Da内进行全扫描，叠加子离子195和174，信噪比为S/N＞500:1(连续进样3次，CV<5%)

10 定量重现性：5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续6次进样RSD＜1%

11 最高分辨率：≥9000 （扫描速度为50amu/s时），需提供质谱轮廓图证明，以计算分辨率。棒状图无法计算分辨率，所以无效。

12扫描功能：具备三重四极杆的扫描功能，包括全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描等，同时还具备线性离子阱扫描模式（包括增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描、增强分辨率扫描、时间延迟碎裂扫描；MRM3定量功能）

13 具有未知物筛查扫描模式，利用线性离子阱全扫描的高灵敏度，对未知物进行定性筛查。使用增强子离子全扫描定性模式的灵敏度比单纯用二级子离子全扫描的定性模式的灵敏度高2个数量级。

14质谱具有良好的兼容性：能兼容不同品牌的液相色谱，兼容离子色谱接口（无需分流方式），兼容毛细管电泳接口（无需分流方式）。

（四）质谱工作站

1工作站软件：软件能自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量；软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（SIR或MRM）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限；能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。

2谱图库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机化学污染物的三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，2000种化合物。

3具有专业的高通量定量数据处理软件，大批数据处理更快速，更精准；

4 电脑及打印机：不低于以下参考配置：工作站，Intel Core I7 处理器，内存16GB，2×1TB硬盘，DVDRW，23″液晶显示器，激光打印机一套

三、配置清单

1 液相色谱系统一套：包括二元泵、柱温箱、在线脱气机、100位以上自动进样器等

2 串联质谱主机一套：包括串联四极杆和线性离子阱质量分析器、ESI源和APCI源等

3 化学工作站操作软件（正版）

4 专业的定量分析软件

5 计算机和打印机

6 消耗品及配件：C18色谱柱2根、色谱柱接头10个、2ml样品瓶及瓶盖标准型500个；1L流动相溶剂瓶5个；ESI喷雾针5根，APCI喷雾针5根，泵油4瓶；

7、配套不间断电源（10KVA、2小时）

四、售后服务及培训要求

1 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于3个工作日。

2 提供2人次在仪器厂商中国培训中心或基地的免费培训（包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容），时间不少于3天

3 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。

4  24小时响应客户应用服务支持。

五、保修

1仪器整机保修期为从最终验收合格后起12个月，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。

2供应商或制造商应在中国设有保税库，及时以优惠价格为用户提供备品备件。

带“▲”且加下划线的有关技术和商务条款实质性条款，响应方必须做出实质性响应。