采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京中医药大学东方医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 1-1 | 人体成分分析仪 | 1 | 是 |
| 2 | 内窥镜图文系统、医用手术冲吸切割器等 | 2-1 | 内窥镜图文系统 | 2 | 否 |
|  |  | 2-2 | 医用手术冲吸切割器（鼻窦钻） | 1套 | 否 |
|  |  | 2-3 | 电子纤维喉镜 | 1 | 否 |
| 3 | 全血细胞分析仪 | 3-1 | 全血细胞分析仪 | 1 | 否 |
| 4 | 血气分析仪 | 4-1 | 血气分析仪 | 1 | 是 |
| 5 | 医用卡式专用离心机 | 5-1 | 医用卡式专用离心机 | 1 | 是 |
| 6 | 生物安全柜 | 6-1 | 生物安全柜 | 2 | 否 |
| 7 | 血库配血仪 | 7-1 | 血库配血仪 | 1 | 是 |
| 8 | 高速离心机、荧光显微镜等 | 8-1 | 高速离心机 | 1 | 否 |
|  |  | 8-2 | 荧光显微镜 | 1 | 是 |
|  |  | 8-3 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 是 |
|  |  | 8-4 | 细胞离心机 | 1 | 是 |
|  |  | 8-5 | 洁净工作台 | 2 | 否 |
|  |  | 8-6 | 干式恒温器 | 1 | 否 |
|  |  | 8-7 | 混合器 | 1 | 否 |
|  |  | 8-8 | 微型真空泵 | 1 | 否 |
|  |  | 8-9 | 磁力搅拌器 | 1 | 否 |
| 9 | 心肺复苏泵和高端胸部震荡排痰系统 | 9-1 | 心肺复苏泵 | 1 | 否 |
|  |  | 9-2 | 高端胸部震荡排痰系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后，卖方接到买方书面发货通知单后60天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：北京中医药大学东方医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：具体详见各包要求。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 人体成分分析仪技术参数

| 一、技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1.测试方法 | 生物电阻抗法 |
| 2.相关实验 | 与重水放射同位素示踪法为基准进行相关分析，提供检测报告 |
| ▲3.补偿系数 | 包括身高、体重、年龄、性别、阻抗 |
| 4.频率范围 | 5, 50, 250 kHz |
| 5.成人测试项目 | 人体水分量、蛋白质、无机质、人体脂肪量、肌肉量、脂肪外含量、体重、身高、标准体重、人体质量指数、人体脂肪率、身体年龄、基础代谢量、每日所需热量、体型评价、节段评估(、调整目标(个阶段人体脂肪量调整值、肌肉量调整值、体重调整值)、综合评价、腹部肥胖率(W.H.R.)、电阻、人体成分比率、 |
| 6.儿童测试项目 | 人体水分量、蛋白质、无机质、人体脂肪量、肌肉量、体重、身高、营养评价、体型评价、肥胖评价(体重、人体脂肪量、肌肉量、人体脂肪率、B.M.I.、肥胖度)、各部位发达程度评价、少儿成长曲线、电阻 |
| 7.节段分析 | 可分别测量左上肢、左下肢、右上肢、右下肢和躯干部分的数据 |
| 8.测量范围 | 100-950Ω |
| 9.测试时间 | ≤40秒 |
| 10.开机时间 | ≤30秒 |
| 11.测量电流 | ≤500μA |
| 12.显示 | 彩色液晶触摸屏≥6英寸，像素≥640×480 |
| 13.资料输入 | 可输入中文姓名 |
| 14.语音 | 具备中文语音提示功能 |
| ê15.衣物重量 | 可补偿因衣服重量造成的误差 |
| ê16电极 | 8-12触点电极，可使用脚踝电极，穿袜子也可测试 |
| 17.打印报告 | 成人报告、儿童报告（提供报告纸样式）。 |
| 18.打印标识 | 制作测试单位个性化的标识，可以和结果一起打印在结果表格上 |
| 19.传输端口 | RS 232C（9针系列）端口、USB端子 |
| 20.打印机 | 激光打印机 |
| 21.身高范围 | 80~200cm |
| 22.体重范围 | 10~250kg |
| 23.年龄范围 | 3~99岁 |
| ▲24.附属配置 | 全自动身高仪 |
| 二、售后保修 | 1．厂家承诺提供主机三年保修、配件一年保修，终身维修的服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。 由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为保修期。在保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修。保修期过后，续保费用不超过购置费用的5%。 终身维修：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。 2．设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若解决不了，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。 3．厂家不得加入维修密匙或免费提供。免费为相关人员提供培训，培训人数及培训时间由医院根据工作需要确定。 |
| 三、安装 | 到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。 |
| 四、设备验收 | 厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。 |
| 五、培训 | 到货后厂家需根据院方时间，免费培训。要求提供具体培训方案。 |

第2包 内窥镜图文系统、医用手术冲吸切割器等

品目2-1内窥镜图文系统

| 1.单晶片摄像机系统（2套） | 1.1 输出端子：RGB×1， Video×2， S-video×1， DVI×1 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2摄像头：单晶片防水摄像头，CCD ≥1/3＂，像素≥790*590 |  |
|  | 1.3 分辨率.：BNC输出≥480线 ,DVI输出≥600线 |  |
|  | 1.4光学接口：F=20 ，防水等级：IPX8 |  |
|  | 1.5视频和图象输入：S-video、DVI、VGA |  |
|  | 1.6内置标清摄像系统软件V1.0 |  |
| 2.监视器 (2台） | 2.1 彩色液晶显示器≥19吋 ， 分辨率≥ 1024*768 | 2 |
|  | 2.2点距 ≤0.3mm, 对比度≥ 500:1 |  |
|  | 2.3 垂直视角 ≥178° 水平视角≥ 178° |  |
| 3专用仪器车（2台） |  | 2 |
| 4. 冷光源(2套） | 4.1 光源：LED灯，功率≥180W | 2 |
|  | 4.2 色温：6500K±100K |  |
|  | 4.3灯泡寿命≥2000小时 |  |
|  | 4.4导光束直径≤3.5mm |  |
| 5.内窥镜图文工作站（2套） | 5.1硬件： |  |
|  | 5.1.1双核CPU，≥2.4GHz |  |
|  | 5.1.2内存≥2G，硬盘≥500G |  |
|  | 5.1.3彩色液晶显示器≥22吋，分辨率≥800 x 600 |  |
|  | 5.1.4打印机 ：彩色喷墨打印机 |  |
|  | 5.1.5采集卡：≥ 32位真彩色 |  |
|  | 5.1.6采集控制器： 双脚踏开关 |  |
|  | 5.1.7台车：原厂台车 |  |
|  | 5.2软件： |  |
|  | 5.2.1可通过病人名称、档案号、性别、年龄、镜检 号、病历号、 住院号、 检查日期等进行检索 |  |
|  | 5.2.2模板及报告样式可自主设置，可预设词汇，报告最多≥4幅图 |  |
|  | 5.2.3N制及PAL制 两种制式，可兼容所有摄像 |  |
|  | 5.2.4具备病人档案备份及恢复功能。 |  |
|  | 5.2.5具备报告图像标注功能 |  |
|  | 5.2.6 录像功能：可对全过程进行录像，有录像回放功能。在录像过程中仍可采集图片。 |  |
|  | 5.2.7 输入方式：S端子（S-VIDEO) 、 VIDEO信号输入 | 2 |
| 6.内窥镜支架(1套） | 6.1 360°全方位转向 | 1 |
|  | 6.2 高1150mm 宽450mm 深410mm 层数5层高可调 |  |
|  | 6.3 铝合金模具拉伸立柱，带多功能架 |  |
| 7.质保期 | 2年 |  |

品目2-2医用手术冲吸切割器（鼻窦钻）

一、技术参数

1、转速调节范围：

1.1正转和反转：500转/分~8000转/分，误差±15％

1.2往返转：500转/分~5000转/分，误差±15％；

1.3具有无级调速功能。

2、冲洗流量：控制器具有冲洗功能，最大流量≥15ml/min(空载)，误差±5ml/min，流量可调；

3、手持电机的最大输出转矩≥36mN·M

4、噪声≤65db

5、吸引通道孔径≥2.8mm

6、液晶触摸屏≥5吋。

7、冲洗联动控制：冲洗开关在开的状态，踩下脚踏开关自动冲洗，放开脚踏开关自动停止。

8、电源：220V±10%  50HZ

9、整机功率≦200VA

二、主要配置

1. 医用手术冲吸切割器主机：1台

2.电机及连线：1套

3.直手柄：1支

4.鼻钻直刀头：2把

5.鼻钻弯刀头：2把

6.脚踏:1个

三、 质保期2年

品目2-3电子纤维喉镜

| 电子鼻咽喉镜 | 1.有效像素：≥29万 |
| --- | --- |
|  | 2.视场角：120° |
|  | 3.头端部外径：≤4.9mm |
|  | 4.主软管外径：≤4.9mm |
|  | 5.景深：3-100mm |
|  | 6.弯角：上≥130°、下≥130° |
|  | 7.钳道孔径：≥2.0mm |
|  | 8.工作长度：≥450mm |
|  | 9.全长：≥700mm |
| 图像处理器 | #1.图像增强：电子强调黏膜形态或轮廓，轮廓增强≥,4档可选择。 |
|  | 2.具备全防水测漏装置 |
|  | 3.色调调节：“R”、“B”调节：±50级 |
|  | 4.亮度调节：“Y”调节：±50级 |
|  | 5.可冻结并保存≥16幅图像，保存的图像可回放 |
|  | 6.可选择平均测光和峰值测光模式 |
|  | 7.具备USB接口，接入U盘即可存储视频和图片 |
|  | 8.具有自动白平衡调节功能 |
|  | 9.具有红色增强功能 |
| ,冷光源 | 1.兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜 |
|  | 2.色温：5200K±500K |
|  | 3，光源： LED，≥80W |
|  | 4. LED使用寿命≥50000小时 |
|  | 5. 灯像平面温度≤150℃ |
|  | 6.照度可调，最大亮度≥3000000Lx |
|  | 7.气泵可调节：高档≥4/min，低档≥3/min 气泵压力：30kPa～80kPa |
| 彩色液晶监视器 | ≥15吋，分辨率≥1024×768 |
| 专用仪器台车 | 高分子材料制作 |

二、主要配置

1.电子鼻咽喉镜   2条

2.内窥镜图像处理器 ：1台

3. LED冷光源 ：1台

4. 彩色液晶医用监视器：1台

5. 专用仪器车： 1辆

三、质保期：2年

第3包 全血细胞分析仪

一、包名称: 全血细胞分析仪

二、数量 ：1台

三、质保期：5年

四、招标参数：

1、检测原理

1.1采用激光散射法对白细胞进行五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

2、技术参数

▲2.1分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

▲2.2检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

▲2.3研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

2.4检测模式：具有独立CRP、五分类、五分类+CRP等全血检测模式，五分类和五分类+CRP检测模式一键切换

2.5样本添加：可随时添加样本

2.6进样方式：开放进样

2.7进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式，

2.8样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

2.9检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

2.10预稀释模式：自动定量打出稀释液，可实现CD+CRP预稀释复检，具备五分类+CRP功能

2.11WBC线性范围：0~400×109/L，重复性：全血模式CV≤2%

2.12 RBC线性范围:0~8×1012/L, 重复性：全血模式CV≤1.5%

2.13 PLT线性范围:0~5000×109/L, 重复性：全血模式CV≤4%

2.14 CRP线性范围：0.3~300mg/L，重复性：全血模式CV≤4%

2.15 CRP携带污染：≤1.0%

2.16操作系统：全中文操作分析报告软件

2.17工作站：

2.17.1 CPU≥1.6GHz

2.17.2内存≥1G,硬盘≥160G

2.17.3彩色液晶监视器≥16寸，分辨率≥1280*1024（普屏）或≥1680*1050（宽屏）

2.17.4黑白激光打印机1台

3、主要:

3.1血液分析一体机：1台

3.2工作站：1套

3.3 装机试剂包：1套

4.售后服务

4.1.保修:

4.1.1厂家承诺提供主机五年保修、配件五年保修，终身维修的服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机五年保修指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为保修期。在保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修（保修期过后，续保费用不超过购置费用的5%）。

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

4.1.2设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若解决不了，2小时内到达现场，24小时完工，48小时备机。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

4.1.3厂家不得加入维修密匙或免费提供。免费为相关人员提供培训，培训人数及培训时间由医院根据工作需要确定。

4.2.安装:

一般情况下，到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排.

4.3.设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

4.4.培训:

一般情况下，到货后厂家需根据院方时间,安排不少于5人、每人不少于20小时，免费培训。要求提供具体培训方案。

第4包 血气分析仪

一、包名称:血气分析仪

二、数量 ：1台

三、质保期：5年

四、招标参数：

1.仪器用途：

用于血气分析的精准检测。血气分析结果帮助临床科室判断人体对氧的摄取，氧的运输，氧的释放以及带来酸碱失衡的程度以及预后评估。

2. 技术规格

2.1工作条件：

2.1.1工作温度：＋10℃～＋35℃

2.1.2 电源要求：220V±10% 50Hz±2%

2.2 技术要求

▲2.2.1实测参数及要求：≥10项，至少包括pH、pCO2 、pO2、sO2、ctHb、cK+、 cNa+、cCa2+、cCl- 、cLac等项。各实测参数可自定义组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

2.2.2计算参数及要求：≥40项，至少包括HCO3、ABE、SBE、SBC、AG(K+)、Ca2+(7.4)、RI、P50(act)、Osm等参数。

2.2.3标本类型：全血、动脉血、毛细管血、血清、血浆、透析液、气体、质控品等

2.2.4检测所需样本量：全参数测定时标本用量≤200ul，微量样本模式全参数测定时标本用量≤100ul。

2.2.5进样方式：注射器、毛细管、血气采血针、试管等

▲2.2.6耗材与试剂要求：单项试剂独立瓶装试剂，非试剂包集成形式

▲2.2.7定标要求：液体、气体双定标，全定标和单定标可选择，定标时间间隔可选

2.2.8质控要求：原厂专业质控品，质控结果自动存储，自动生成Levey Jennings质控图表，拥有自动质控系统。

2.2.9出报告速度:每份标本进样后在3分钟内完成测定全部参数并打印报告。

▲2.2.10电极质保：所有电极均可保用≥1年（含），需单独出具保用质量承诺书。

▲2.2.11电极更换：各种实测参数电极可单独更换。

2.2.12酸碱图：设备内置酸碱平衡图等辅助诊断软件。

2.2.13屏幕显示：≥8吋彩色液晶触摸屏幕

2.2.14打印功能：内置热敏打印机

2.2.15数据传输与连接能力：配备RS232标准接口和RJ45接口等，可连接医院LIS，HIS管理信息系统

2.2.16升级能力：有升级扩展能力。

2.2.17操作界面语言：中文操作界面

3. 主要配置

3.1主机：1台

3.2进样模块：一套

4. 现场安装、培训、验收和质量保证

4.1  免费提供现场安装

一般情况下，到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

4.2  免费提供现场培训

一般情况下，到货后厂家需根据院方时间，安排不少于5人、每人不少于20小时，免费培训,提供具体培训方案。

4.3  免费提供现场验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

4.4  备件供应：备件最长供应期为自产品废型之日起10年以上

4.5  质量保证期：5年

4.5.1厂家承诺提供主机五年保修、配件三年保修，终身维修的服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

4.5.2主机五年保修指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的五年之内为保修期。在保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修（保修期过后，续保费用不超过购置费用的5%）。

4.5.3终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

4.5.4设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若解决不了，2小时内到达现场,8小时不能解除故障时提供备机。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

4.5.5厂家不得加入维修密匙或免费提供。免费为相关人员提供培训，培训人数及培训时间由医院根据工作需要确定。

第5包 医用卡式专用离心机

一、包名称：医用卡式专用离心机

二、数量 ：1台

三、质保期：3年

四、招标参数：

1.仪器用途卡式血型/配血系统，离心各类试剂卡，完成各类卡式血型和抗人球蛋白实验

2. 技术规格

2.1工作条件

工作温度：15~40℃

电源要求：100~240V，50Hz±2%

工作功率：≤100W

2.2 技术要求

2.2.1、装卡容量：≥12卡；

2.2.2、离心条件：适用于微柱凝胶卡；

2.2.3、离心转速：990rpm±10rpm；

2.2.4、离心参数（转速、离心机）：可编程；

2.2.5、离心时间：8-10min；

2.2.6、声音报警：具备，可提示离心的结束或出错；

2.2.7、具有配套的半自动孵育器在特殊情况下可进行手工操作；

2.2.8、安全系统：自动配平、自动检测仪器门开/关、安全终止

2.2.9、离心用卡的微孔数：6-8孔

2.2.10、方法学：微柱凝胶法

3. 技术配置:

3.1、离心机主机

3.2、说明书（中英文）

3.3、置卡器

4.售后服务

4.1.保修:

4.1.1厂家承诺提供主机三年保修、配件一年保修，终身维修的服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机三年保修指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为保修期。在保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修（保修期过后，续保费用不超过购置费用的5%）。

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

4.1.2设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若解决不了，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

4.1.3厂家不得加入维修密匙或免费提供。免费为相关人员提供培训，培训人数及培训时间由医院根据工作需要确定。

4.2.安装:

一般情况下，到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排.

4.3.设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

4.4.培训:

一般情况下，到货后厂家需根据院方时间,安排不少于5人、每人不少于20小时，免费培训。要求提供具体培训方案。

第6包 生物安全柜

一、包名称:生物安全柜

二、数量 ：2台

三、质保期：3年

四、招标参数：

1.仪器用途：

用于实验室操作实验的生物安全防护。

2. 技术规格

2.1工作条件

2.1.1工作温度：0℃—40℃，相对湿度85%；

2.1.2电源：220V±10%，50Hz±1Hz

2.1.3可连续24小时运行。

2.2 技术要求

▲2.2.1、型别：中国CFDAYY0569标准中II级生物安全柜分类为 A2型，垂直层流负压机型，70%的气流经过滤后循环使用，30%的气流经过滤后可向室内排出或接到排风系统。

2.2.2、内部有效尺寸(宽×深×高)≥1000mm×600mm×600mm

外型尺寸(宽×深×高)≤1200mm×800mm×2100mm

2.2.3、过滤技术：采用ULPA高效（送风和排风）过滤器，过滤效率≥99.9995%@0.12μm

2.2.4、洁净等级：ISO4（10级）或更优

2.2.5、气流平衡生物防护

2.2.5.1人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次；狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次

2.2.5.2受试产品防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：菌落总数≤5 CFU/每次

2.2.5.3交叉感染防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：菌落总数≤2 CFU/每次

2.2.6、噪音≤60dB(A)

2.2.7、前口风速（工作窗口吸入风速）：≥0.55 m/s

2.2.8、下降风速：≥0.35 m/s

2.2.9、照度：≥900Lux

2.3.0、振动：台面中心位置≤5um

2.3.1、具备备用插座

2.3.2、安全柜外箱体采用冷轧钢板静电粉末喷涂，工作区全部采用SUS304不锈钢。圆弧角（R10）内胆一次成型；四面双层结构，工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态。

2.3.3、可移动式不锈钢工作台面和容量≥4000ml的集液槽，下设排污阀门。

▲2.3.4、滑动前窗采用悬挂升降系统，防紫外线和防爆钢化玻璃≥6mm，能任意升降定位。玻璃移门可进行全幅清洁，具备移门开启高度上下限位声光报警并与照明控制联动。

2.3.5、隔离操作面10度倾斜设计。

2.3.6、只有当风机、荧光灯关闭时，紫外线杀菌灯才能运行；前窗开启紫外线灯自动关闭。

2.3.7、前吸入口采用无障碍回风技术。

2.3.8、安全柜工作区域内左或右侧壁配备通用接口。

2.4.0、移动式的操作台面配备提升拉手和不锈钢支架，可撑起或取出。

2.5.0、通体式搁手架高于工作台面。

2.5.1、防溅电源插座安装在工作区内壁，左右各≥1只。

2.5.2、显示及控制

2.5.2.1 LCD显示，轻触按键操作；

▲2.5.2.2实时显示流入气流和下降气流；

2.5.2.3具备安全状态显示及声光、联锁报警功能；

2.5.2.4具备高效过滤器寿命显示及报警功能；

2.5.2.5具备紫外灯预约定时消毒灭菌功能；

2.5.2.6具备温度显示和远程控制功能；

2.5.2.7具备节能值机模式和断电记忆功能。

2.5.3、风机保持恒定风速，具有阻力感应补偿功能；

▲2.5.4、柜体泄漏：保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下，柜体无任何泄漏。送风、排风过滤系统均设有“零泄漏”装置，排放过滤器可检测；

2.5.5、风量智能补偿系统：过滤器阻力增加50％的情况下风机风量变化≤10％。

2.5.6、提供三类医疗器械注册证和认可表，通过ISO14001:2015、ISO13485:2016、ISO9001:2015及 OHSAS18001:2007标准。

3. 主要配置:

3.1、柜体主机：1台

3.2、支架：1台

3.3、使用说明书：1份

3.4、合格证：1份

3.5、保修卡：1份

4.售后服务

4.1.保修:

4.1.1承诺提供主机三年保修、配件一年保修，终身维修的服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机三年保修指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为保修期。在保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修（保修期过后，续保费用不超过购置费用的5%）。

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

4.1.2设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若解决不了，8小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

4.1.3厂家不得加入维修密匙或免费提供。免费为相关人员提供培训，培训人数及培训时间由医院根据工作需要确定。

4.2.安装:

一般情况下，到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排.

4.3.设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

4.4.培训:

一般情况下，到货后厂家需根据院方时间,安排不少于5人、每人不少于20小时，免费培训。要求提供具体培训方案。

第7包 血库配血仪

一、包名称: 血库配血仪

二、数量 ：1台

三、质保期：3年

四、招标参数：

1.仪器用途：用于交叉配血、不规则抗体筛查、血型检测。

2.技术规格

2.1工作条件

2.1.1温度：15℃-30℃

2.1.2湿度：30%-85%

2.1.3电源要求：AC 220 V±10%，50Hz±2%

2.2 技术要求

▲2.2.1处理速度：每小时≥200个测试

2.2.2标本位：≥70位

2.2.3试剂位：≥5个试剂位，1个深孔板稀释位

2.2.4条码扫描：可选配样本条码扫描功能。

2.2.5加样臂：

2.2.5.1加样臂≥1个，加样通道≥1个.

2.2.5.2采用一次性Tip头

2.2.5.3具有液面探测、失针检测（检测Tip是否装载）、凝块检测功能

2.2.6机械臂：≥1个，用于转移柱凝集卡

2.2.7加样重复性及准确度：

2.2.7.1加样量10ul是时，重复性CV≤3%，准确性±5%

2.2.7.2加样量50ul是时，重复性CV≤2%，准确性±1%

2.2.7.3加样量100ul是时，重复性CV≤1%，准确性±1%

2.2.8加液量：	5ul~800ul

2.2.9孵育器：	≥12卡

2.2.10孵育温度：室温~60℃

2.2.11离心机：

2.2.11.1离心机数量及离心位：≥3个离心机，每个离心机≥3个离心位。

2.2.11.2两套可独立运行的加样系统，两个电脑主机，构成自身备份。在其中一套故障时，样本检测可继续进行。

2.2.12判读模块：实验结果自动判读，出报告

2.2.13运行模块：支持标本、试剂、血型卡持续加载，循环进样

2.2.14接口：USB

2.2.15操作系统及软件：中文windows操作系统，数据库软件，可连LIS系统。

2.2.16实验载体：

2.2.16.1微柱凝胶法

▲2.2.16.2实验载体环境要求：2-25℃

3. 主要配置:

3.1主机：一台主机、一台显示屏。

3.2实验载体：1套3台

3.3 离心机：1套

3.4孵育器：1台

4.售后服务

4.1.保修:

▲4.1.1厂家承诺提供主机三年保修、配件一年保修，终身维修的服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机三年保修指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为保修期。在保修期内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修（保修期过后，续保费用不超过购置费用的5%）。

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

4.1.2设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若解决不了，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

4.1.3厂家不得加入维修密匙或免费提供。免费为相关人员提供培训，培训人数及培训时间由医院根据工作需要确定。

4.2.安装:

一般情况下，到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排.

4.3.设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

4.4.培训:

一般情况下，到货后厂家需根据院方时间,安排不少于5人、每人不少于20小时，免费培训。要求提供具体培训方案。

第8包 高速离心机、荧光显微镜等

品目8-1高速离心机

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：

用于分离液体中的不同成份。

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；

2.2电源： AC 220V±10%, 50Hz±2%
2.2 技术要求

▲2.2.1、最高转速≧10000rpm，最大相对离心力≥20000xg；

2.2.2、转子容量：5ml×18;0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24;0.5ml×36;PCR8排管×4；

2.2.3、离心机通过各项低压电安全和电磁兼容测试，具有TÜV的标准符合性证书；

2.2.4、具备双门锁、超速、过温、状态诊断系统；

2.2.5、无刷直流电机，连续运行模式，噪音≤60 dB；

2.2.6、具备转速/加速度转换功能；

2.2.7、具备瞬时离心功能；

2.2.8、具备运行进程显示、声音提示功能；

2.2.9、具备转速和相对离心力显示切换功能；

2.2.10、具备离心腔内温度显示功能

3.主要配置

3.1  主机：1 台

3.2  5ml×18;0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2ml×24;0.5ml×36;PCR8排管×4

3.3、使用说明书：1份

3.4、合格证：1份

3.5、保修卡：1份

品目8-2荧光显微镜

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：用于染色切片的明场观察等研究工作。

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%； AC220V ± 10%  50Hz±2%；

2.2 技术要求

2.2.1  研究级正置显微镜

2.2.2  可作明场观察

2.2.3  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm

2.2.4  调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.2.5  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

▲2.2.6  照明装置：内置透射光柯勒照明器，卤素灯≥100W，具备光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

▲2.2.7  物镜：平场消色差物镜4X（N.A. 0.1，W.D. ≥18.5）、10X（N.A. 0.25，W.D. ≥10.6）、20X（N.A. 0.4，W.D. ≥1.2）、40X（N.A. 0.65，W.D. ≥0.6）

2.2.8  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的陶瓷覆盖层载物台。

2.3.9  目镜：10X宽视野目镜

2.3.10  物镜转换器：五孔物镜转换器

▲2.3.11 具备环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

▲2.3.12 荧光附件：LED绿色荧光，光强可调

3. 主要配置:

3.1、显微镜主机：1台

3.2、平场消色差物镜4X、10X、20X、40X：1套

3.3、荧光附件：1套

3.4、使用说明书：1份

3.5、合格证：1份

3.6、保修卡：1份

品目8-3二氧化碳培养箱

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：

用于实验室细胞或微生物的培养。

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；AC 220V ± 10% ，50 Hz ± 1Hz；

2.2 技术要求

▲2.2.1、工作体积：≥170升;

2.2.2、标配搁板数目/最多可选装搁板数：≥4块/17块

2.2.3、温度控制范围：高于室温5℃～50℃

▲2.2.4、温度控制精度：±0.1℃

2.2.5、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)

2.2.6、温度跟踪报警：具备

2.2.7、加温方式：直热

2.2.8、二氧化碳控制范围：0～20%

2.2.9、二氧化碳控制精度：±0.1%

2.2.10、二氧化碳跟踪报警：具备

2.2.11、二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%

2.2.12、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

▲ 2.2.13、HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，腔体内空气自动过滤循环≥1次/分钟。

2.2.14、具有程序自检功能

2.2.15、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。

2.2.16、断电自动启动：具备

3. 主要配置:

3.1、二氧化碳培养箱：1台

3.2、HEPA：1支

3.3、使用说明书：1份

3.4、合格证：1份

3.5、保修卡：1份

品目8-4细胞离心机

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：

采用离心原理，将细胞转移到诊断载玻片的固定区域。

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%；

2.2 技术要求

▲2.2.1、≥12个离心漏斗位

2.2.2、可存储≥20套程序；

▲2.2.3、内置电池，意外断电时，可手动紧急打开顶盖；

2.2.4、转速范围：200-2000 rpm，调节步长≤10rpm；

2.2.5、加速≥3档可调；

2.2.6、离心时间：1-99分钟可调

2.2.7、离心头可高压高温（121℃）消毒；

2.2.8、有机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁；

▲2.2.9、安全报警：提示仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象

2.2.10、离心漏斗：≥6种可供选择；

2.2.11、不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒；

▲2.2.12、所有转子均为金属转子，可以高温高压灭菌；

2.2.13、细胞收集液≥3种；

3.主要配置

3.1  主机：1 台

3.2  密封头/ 转子：1套

3.3、使用说明书：1份

3.4、合格证：1份

3.5、保修卡：1份

品目8-5洁净工作台

一、数量 ：2台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：提供局部无尘无菌工作环境，适用于医学科学实验、无菌室实验、无菌微生物检验等需要局部洁净无菌工作环境的科室。

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%；

2.2 技术要求

▲2.2.1、双人单面垂直单向流，准闭合式台面，

2.2.2、微电脑控制可调风量风机系统，LCD彩色液晶显示。

▲2.2.3、外形尺寸(宽×深×高) ：≦2000mm×800mm×2000mm、

工作区尺寸(宽×深×高)：≧1800mm×650mm×700mm

2.2.4、采用高效过滤技器，过滤效率≥99.995%（0.3μm颗粒）

2.2.5、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）或更优

2.2.6、噪音：≤65dB(A)

2.2.7、照度：≥650Lu

2.2.8、平均风速可调范围： 0.25-0.35m/s；

2.2.9、菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）

2.2.10、结构：

2.2.10.1、前端5度倾斜式操作面；

2.2.10.2、双侧双层安全玻璃视窗；

2.2.10.3、1次成型不锈钢操作台面；箱体采用优质冷轧钢板静电涂装，前端圆弧形设计。

2.3.11、照明系统：LED灯≥36W。

2.3.12、具有高效过滤器检修口。

▲2.3.13、操作挡板为安全玻璃移门，上下位置可调，可全关闭。

▲2.3.14、具备紫外线杀菌灯，可设定开关时间；荧光灯紫外灯互锁，带插座设计，具备断电保护功能。

2.3.15、提供时钟显示功能；可实时显示风速、温度，高效过滤器寿命等性能指标；可设置紫外灯预约开启和关闭；可设置风机预约开启和关闭。

▲2.3.16、符合JG/T 292 洁净工作台标准。

2.3.17、具有医疗器械注册证

3.基本配置

3.1  主机：1 台

3.2、使用说明书：1份

3.3、合格证：1份

3.4、保修卡：1份

品目8-6干式恒温器

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%；

2.2 技术要求

▲2.2.1、LED显示温度、时间
2.2.2、具备实时温度显示、时间递减显示功能

▲2.2.3、具备自动故障检测及蜂鸣器报警功能

▲2.2.4、具备温度偏差校准功能
2.2.5、内置超温保护装置

2.2.6、控温范围：室温+5℃~150℃
2.2.7、时间设置：1min-99h59min
2.2.8、温度稳定性：±0.5℃（@100℃）
2.2.9、控温精度：±0.3℃（@40℃）
2.2.10、控温精度：±1℃（@120℃）
2.2.11、升温时间(25℃升至150℃):≤30min
2.2.12、显示精度：≤0.1℃

品目8-7混合器

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：用于批量混匀液体；

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%；

2.2 技术要求

▲ 2.2.1、最高加热温度≥340°C；

2.2.2、不锈钢陶瓷涂层工作盘；

2.2.3、独立安全回路，超过安全温度自动停止加热；

2.2.4、免维护直流无刷电机；

2.2.5、强磁性磁铁；

2.2.6、保护等级IP42；

2.2.7、最大搅拌量（H2O）：≥20L

2.2.8、速度范围[rpm]：0-1500可调

2.2.9、工作盘材质：不锈钢陶瓷涂层

2.2.10、加热功率[W]：≤500

3.基本配置

3.1  主机：1 台

3.2、使用说明书：1份

3.3、合格证：1份

3.4、保修卡：1份

品目8-8微型真空泵

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：主要应用于实验室废液吸取、生化培养后组织与培养液的分离、离心后上清液的分离等工作。

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%；

2.2 技术要求

▲2.2.1、废液桶≥4L，可高温高压消毒

2.2.2、快插头设计，管路取下后自动密封；

▲2.2.3、具有液面报警功能，当废液桶液体装满后，自动停机报警，提示更换

2.2.4、真空度：0-600mbar，可调，可提示工作状态及所设真空度

▲2.2.5、具有单道和8道吸头。

2.2.6、泵流速（额定值）≥15L/min(空气)

2.2.7、吸液速率最大≥15mL/s

2.2.8、重量≤3kg

3基本配置

3.1  主机：1 台

3.2、使用说明书：1份

3.3、合格证：1份

3.4、保修卡：1份

品目8-9磁力搅拌器

一、数量 ：1台

二、质保期：3年

三、招标参数：

1.仪器用途：用于批量混匀液体；

2. 技术规格

2.1工作条件：工作温度5℃—40℃，相对湿度20-80%；AC 220V ± 10% 50Hz ± 2%；

2.2 技术要求

▲ 2.2.1、最高加热温度≥340°C；

2.2.2、不锈钢陶瓷涂层工作盘；

2.2.3、独立安全回路，超过安全温度自动停止加热；

2.2.4、免维护直流无刷电机；

2.2.5、强磁性磁铁；

2.2.6、保护等级IP42；

2.2.7、最大搅拌量（H2O）：≥20L

2.2.8、速度范围[rpm]：0-1500可调

2.2.9、工作盘材质：不锈钢陶瓷涂层

2.2.10、加热功率[W]：≤500

3.基本配置

3.1  主机：1 台

3.2、使用说明书：1份

3.3、合格证：1份

3.4、保修卡：1份

第9包 心肺复苏泵和高端胸部震荡排痰系统

品目9-1心肺复苏泵

1、工作原理：气动电控

2、潮气量：350ml～900ml分档可调。
3、按压深度：30mm～70mm可调，每次调节步长≤5mm。
4、按压频率：80次/ min～120次/min范围内≥5档可调。

5、具备连续不间断按压、15：2、30：2三种按压通气模式。

6、按压通气比： 15:2和30:2；

7、具有连续通气功能，吹气频率8～16次/min，调节步长≤2次/min。

8、按压释放比：1:1（50%：50%）；

9、具备电量显示、低电压报警、启动暂停功能；

10、驱动压力范围：0.35MPa～0.6Mpa；

11、气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所须压深。

12、安全提示模式：按压频率≥100次/min时需确认功能；按压深度≥50mm时需确认功能。

13、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min。

14、具备胸厚测量指示功能。

15、垂直调节高度≥160mm 适合胸厚范围：155～315mm。

16、主机≥360度旋转。

17、控制面板及工作状态显示

17.1、控制面板位于患者上方，防止抢救过程中呕吐物污染面板。

17.2、工作状态显示：液晶屏显示。

18、复苏板防脱设计，可拆卸，配合绑带固定患者胸廓，左右各开有入口，可单独作为人工复苏板使用。

19、开放悬臂式钢性支撑装置：可对主机进行上下升降和左右摆动的调节；具备紧固锁紧把手。

20、保质期壹年。

品目9-2高端胸部震荡排痰系统

一、数量： 1台

二、用途：用于促使患者肺深部分泌物向主气管转移和呼吸道分泌物的清洁，适合长期卧床患者使用。

三、技术参数：

1.设备的组成：系统由可以充气的背心、气管、小型空气脉冲发生器等组成。

2.工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生轻微压迫和释放循环。

3.硬件技术要求

3.1彩色液晶触摸屏≧7吋。

3.2设备重量≤8.5KG。

3.3通气管路具备可重复使用型和一次使用型。

3.4带单独气囊的背心，表层护衣与气囊可拆卸分体；可提供专人专用的单层背心。

3.5背心大小型号≥9个尺码可选，必须提供证明材料。

3.6具备无线遥控器，频率、强度、时间、暂停/运行均可无线控制。

4.工作参数

4.1工作频率范围：1Hz—20Hz连续可调，步长≤1Hz。

4.2工作压力范围：0.5kpa—3.8kpa，步长≤0.25kpa。

4.3工作时间范围：0-99min连续可调,调节步长≤1min。

4.4工作模式：≥1种手动模式、≥4种自动模式和≥2种自定义模式。

4.5工作方式：每种模式均可使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s—590s，经过5s—200s时间降低到0，设备停止。

4.6自定义工作模式可设定工作参数，并且在下次调整前自动保存。

4.7手动模式可以使用梯形工作模式，也可以直接调节到最佳耐受值。

4.8手动模式在运行过程中所有参数均可调节。

4.9自动模式：包含儿童模式、成人模式、老人模式、重症模式，每种模式下压力和频率固定。

4.10设备在使用时间到达后停止运行，并自动放气。

4.11可实时监测人体的血氧饱和度、脉率和脉搏强度，并同屏显示血氧饱和度波形。

4.12设备的工作时间自动累计，不需要外接设备即可随时查询。

5.代理服务机构处有备用机，报修后12小时内可为医院提供替换使用。

6.质保期壹年

四、主要配置

1.空气脉冲发生器：一台

2.遥控器：一个

3.可重复使用型通气管道：一套

4.普通充气背心：两套

5.可拆卸背心：一套