（一）主要用途：用于封闭空间内，空气及物表的终末消毒。

（二）技术参数

1.工作条件

1.1环境温度：≥5℃

1.2相对湿度：≤90%

1.3 气压：70-106 kPa

#1.4 连接模式：具备不借助设备本身以外设备的无线连接方式。

2.电源条件

#2.1 电压：AC 220-240V、50Hz或DC 24V输入。

2.2 功率≤400W。

2.3 电源插头：三相插头

3.工作模式：短时加载、连续运行。

4. 材质：使用抗过氧化氢腐蚀材料

#5. 具备近台触摸液晶显示屏操作和远程操控，可以远程观察设备状态。

#6. 溶液存储量：≥4L。

#7. H2O2溶液浓度：可适用6-35%任意浓度，非专用指定。

8. 消毒灭菌时间：可根据空间大小自动生成或手动设定。

9. 残留解析：催化媒过滤网，并可根据空间大小自动生成。

10. 物表模拟现场消毒试验：枯草杆菌芽孢和嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥

3。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章）。

11. 空气消毒模拟现场消毒试验：白色葡萄球菌和自然菌消亡率≥90%。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章）。

#12 H2O2溶液用量：≤8ml/m³。

#13.可实现风管式消毒，适用导风管长度≥6米。

#14.适用空间：≥200m³。

#15. 过氧化氢雾化粒径≤0.05µm。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章）。

16. 运行噪音：≤60dB（A）

#17.自带过氧化氢解析功能或配套过氧化氢解析设备。

18.配套设备

18.1配套具有UPS或电池（消毒机可以直接使用）的台车

18.2提供维修手册、密码的维修所需资料。