| 序号 | 货物名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1 |
| 2 | 立式灭菌器 | 1 |
| 3 | 动物行为轨迹分析系统 | 1 |
| 4 | 医用洁净工作台 | 2 |
| 5 | 通风橱 | 1 |
| 6 | 医用离心机 | 1 |
| 7 | 磁力搅拌器 | 4 |
| 8 | 液氮罐 | 1 |
| 9 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 |
| 10 | 二氧化碳培养箱 | 1 |
| 11 | 电动移液器（接管） | 2 |
| 12 | 电动移液器（接吸头） | 2 |
| 13 | 医用低温保存箱 | 1 |
| 14 | 生物显微镜 | 1 |

设备一、脉动真空灭菌器

（一）用途： 以压力蒸汽为介质，用于医疗器械、实验室器皿、培养基以及非封闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌。

（二）技术参数

#1.容积：≥1200L

2.主体结构：环形加强筋结构。

3.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接。

4.材质：内壳及夹层均为304不锈钢。

#5.设计压力：-0.1~0.3Mpa

6.设计温度：≥144℃

7.主体保温：岩棉保温，厚度≥60mm

8.门数量：前后双门

9.开关门方式：电机驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

10.具有压力安全联锁装置，并通过技术监督部门鉴定。

11.门胶圈：医用透明硅橡胶材质。

12.管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接

13.真空泵：单级直连式水环真空泵

14.压力变送器响应时间≤4ms

15.蒸汽源：外接蒸汽

16.具有降噪装置

#17.水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统

18.具有换热装置

19.控制系统：PLC控制，彩色触摸屏≥8英寸

#20.数据保存：具有热敏打印机，在适宜的环境下可保存≥5年；
21.安全保护：超压保护、门关位检测保护。

#22.程序运行时间：标准循环≤55分钟。

23.物品装载方式：消毒车+搬运车方式装载

24.装载车材质：304不锈钢

25.腔体尺寸：≥660*1150*1500mm

26.外形尺寸：≤1450*2000*1800mm

27.设备功率：≤5kw

28.灭菌锅配备1辆内消毒车，2辆外搬运车

29.设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年

设备二、立式灭菌器

（一）用途： 以压力蒸汽为介质用于医疗器械、实验室器皿、培养基以及非封闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌。

（二）技术参数：

1.主体

#1.1容积：≥50L

1.2材质：不锈钢

1.3设计压力：-0.1～0.28Mpa

1.4设计温度：≥142℃

1.5使用寿命：≥8年（或≥16000次灭菌循环）

1.6主体保温：≥10mm玻璃棉

1.7腔壁加热：金属加热板

1.8测试接口：标准Rc1验证口

2.密封门

2.1门数量：单门

2.2门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

2.3材质：不锈钢

2.4开关门方式：手动平移式密封门

#2.5具备压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开

2.6门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

2.7门罩：	采用玻璃钢材料模具成型

3.管路系统

3.1控制阀门：直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个

#3.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

#3.3 注水排水方式：自动注水、自动排水

3.4 储水装置：配有内置收集水箱，不外排蒸汽，汽水内循环使用，水箱容积≥9L

#3.5压力表：量程：0～0.4MPa，精度等级：1.0级

4.控制系统

4.1控制方式：

4.1.1 PLC，可实现≤0.9μS/步的运算处理；

4.1.2适用国际主流的各种通信协议；

4.1.3具备运行/停止开关；

4.1.4 电源：AC 220V±10%,50Hz±2%；

4.2界面显示

4.2.1四位数码显示屏，显示精度≤0.1℃；

4.2.2适用于相对湿度≤85%的环境下使用；

4.2.3曲线显示工作状态和阶段信息；

4.2.4指示灯显示当前工作阶段；

4.2.5可一键启动；

4.2.6按键动作次数≥10万次；

4.2.7指示灯显示门的开关状态和程序选择状态

4.3流程控制

4.3.1注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；

4.3.2采用重力置换和正压脉动排气方式排除灭菌室及负载内冷空气

4.4周期计数器：≥4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变

4.5具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟

#4.6设备自动检测传感器故障，并声光指示

4.7报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警，报警可随时被消除

4.8预热功能：开机自动预热功能，预热时间最≤20min

#4.9保温功能：

4.9.1可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌保温功能；

4.9.2保温温度可设定范围40℃～60℃；

4.9.3保温时间可设定范围0～99小时59分

4.10固体琼脂熔解功能

4.10.1可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；

4.10.2熔解温度可设定范围60-100℃；

4.10.3熔解时间可设定范围0-99小时59分

4.11水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源

4.12温度指示器：显示精确度≤0.1℃

4.13温控模式：单温度控制

4.14自校准功能：具备后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节

4.15记录方式：内置RS232接口，实现数据追溯记录、F0值打印

4.16权限管理：多级密码权限管理

4.17安全保护

4.17.1超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

4.17.2防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；

4.17.3超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

4.17.4过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源

5.程序系统

5.1具备裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基标准程序，可根据需要更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能；

5.2适用范围

5.2.1非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌；

5.2.2液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，达到泄压温度，开始泄压

5.3裸露程序

5.3.1灭菌温度设定范围：105℃～138℃

5.3.2灭菌时间可设范围：0-99小时59分钟

5.3.3干燥时间可设范围：0-99小时59分钟

5.3.4脉动次数可设范围：1-99次

5.4包装程序

5.4.1灭菌温度设定范围：105℃-138℃

5.4.2灭菌时间可设范围：0-99小时59分钟

5.4.3干燥时间可设范围：0-99小时59分钟

5.5敷料程序

5.5.1灭菌温度设定范围：105℃-138℃

5.5.2灭菌时间可设范围：0-99小时59分钟

5.5.3干燥时间可设范围：0-99小时59分钟

5.6橡胶程序

5.6.1灭菌温度设定范围：105℃-138℃

5.6.2灭菌时间可设范围：0-99小时59分钟

5.6.3干燥时间可设范围：0-99小时59分钟

5.7液体程序

5.7.1灭菌温度设定范围：105℃-138℃

5.7.2熔解温度设定范围：60℃-100℃

5.7.3灭菌时间可设范围：0-99小时59分钟

5.7.4保温时间可设范围：0-99小时59分钟

5.7.5保温温度可设范围：40℃-60℃

5.7.6液体冷却温度：80℃

6.整体参数

6.1装载装置：不锈钢拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个

6.2电源： AC 220V±10%，50Hz±2%

6.3设备功率：≤5.0kVA

6.4通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告

7.主要配置

7.1门胶圈  1条

7.2波纹管  1件

7.3不锈钢消毒提篮2个

8.设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年

设备三、动物行为轨迹分析系统

（一）用途： 采用图像处理技术，自动跟踪和记录动物活动的通用型运动轨迹记录分析系统

（二）技术参数

1.动物行为轨迹分析系统

1.1动物运动轨迹跟踪系统适用于各种普通迷宫的视频分析软件，其中包括：旷场/高架/明暗箱/条件性位置偏好/T迷宫/Y迷宫/八臂迷宫/强迫游泳/悬尾/高架十字迷宫/巴恩斯迷宫/穿梭/避暗/跳台/操作箱/自身给药/光遗传结合实验/钙信号结合实验/多通道在体电生理实结合实验/恐惧箱/震惊/运动节律/触摸屏系统等；支持同时进行≥64个相同或不同的实验

1.2软件可分析动物的潜伏期、各个象限或区域的拜访次数、停留时间、目标象限搜寻所占百分比、移动距离、速度、区域间轮替等≥200种指标；

1.3软件具有通用实验流程编辑功能，可编辑出实验流程，包括自身给药、饮水电击、5-9孔探鼻等实验流程；软件具有头部、中心点、尾根三点追踪功能，软件可绘制探索区，通过头点判断动物是否对物体进行探索；

1.4可统计动物对新物体，旧物体的拜访次数、停留时间，轨迹图、时序图、热区图；

1.5软件具有权限管理功能，管理员分配用户账号，并管理用户权限；

1.6观察区设置，系统中心定点绘制法可绘制出任意形状的迷宫，观察区可以添加相应的标签；

#1.7实验结束后发现某个区域忘记绘制，可以使用系统中心定点绘制法临时添加中央区域，无需从新分析视频，软件可以直接得到中央区域的结果；

1.8支持在线分析和离线分析两种方式，允许在一个实验中两种方式同时存在；

1.9软件提供实时数据分析功能，实时显示动物的运动速度，快速运动、慢速运动、动物当前像素大小；

1.10追踪方法：灰度法、静态背景、动态背景、简单模型、AI算法、鱼模型、颜色追踪、频率追踪、三点追踪等方案；

1.11动物运动轨迹跟踪系统二次扩展软件不再产生费用；

1.12软件具有活动量监测功能，具备针对强迫游泳、悬尾、恐惧实验的算法，能够准确分析动物的静止时间；

1.13软件通过输入输出端口设备，可发出任意频率的声音、白噪音，同一实验中允许发出多种频率的不同声强的声音；

1.14软件能触发电刺激、气体刺激、信号灯、喇叭、微量注射泵、自动给食器、在体多通道电生理、光遗传、钙信号等设备；

#1.15软件能检测红外传感器、重力传感器、压杆、探鼻、触摸屏、饮食、饮水等硬件的信号,通过动物状态信息、事件信息、时间信息、空间信息触发相应模块工作，实现无延迟同步；

1.16配有顶部拍摄支架，与底部支架相对固定，顶部拍摄支架配有相机；

1.17软件允许安装在多台电脑上，软件允许在笔记本电脑上工作；

#1.18系统区域叠加：三点多重法

1.19交互的模式：头-头交互，头-身体交互，头-尾交互；

1.20 系统实时动态场景多重三点数据分析功能法；软件具有抗干扰、滤波功能，即使有再多的线缆对画面干扰，也能保证准确地区分两只动物；

#1.21具备AI算法，软件初期通过≥6万张动物姿势的图片进行分类积分卷积算法学习，得出动物社交行为的数据库。

2.水迷宫视频分析系统

2.1水池材质：304不锈钢

2.2加热功率:≥3000瓦

2.3温度精确:≤0.1℃

2.4大鼠水池规格:直径≥150cm，高≥60cm

2.5小鼠水池规格:直径≥120cm，高≥40cm

2.6大鼠站台规格:直径≥12cm，高度：20-35cm之间

2.7小鼠站台规格:直径≥8cm，高度：20-35cm之间

2.8水池带轮子，可随意移动位置

2.9控温范围:室温+10℃---- 80℃

2.10摄像帧频:≥28帧/s（核实）,清晰度:≥650TVL。

2.11色彩：彩色。

2.12像素：≥950*580。

2.13最低照度：≤F1.2.50IRE  。

2.14 自动变焦：2.8-12mm

3.八臂迷宫实验视频分析系统

3.1设备材料：铝合金、不锈钢、透明或黑色亚克力。

3.2尺寸规格：

3.2.1大鼠单臂尺寸：长≥ 500mm，宽≥100mm，高≥300mm。

3.2.2小鼠单臂尺寸：长≥300mm，宽≥60mm，高≥200mm

3.3摄像帧频：≥28帧/s， 摄像分辨率：≥640×480

3.4最多支持同时进行≥64个相同或不同的实验。

3.5可以自行定义相关规则，实现自动开始与结束实验。

3.6支持“三点识别”(头部、重心、尾部)及实验动物运行轨迹预测等算法。

3.7软件操作流程简单人性化，每一步骤都有介绍、校验提示功能。

3.8软件可以一键导出符合要求的实验报告。

3.9 系统具有综合的报告和分析功能，自带≥30种的统计检验。

3.10结果：可以用文字、图表、动画等多种形式显示。

3.11可以多种形式保存结果，可使用第三方软件SPSS、EXCEL、SYSTAT等进行进一步分析处理。

3.12能够记录原始的视频图像。

3.13可在星光条件下进行视频分析

3.14采用开放式、模块化设计 ，系统可扩展，可外接其他分析模块 。

3.15采用视频摄像跟踪技术 ，可实现实验过程自动化 。

3.16实验同时可录制实验录像 ，视频压缩格式 MPEG-4，可进行离线分析 。

3.17加密狗类型 ：USB2.0或3.0 接口。

3.18信号传输：信号电源一体线≥ 10 米。

3.19视频采集模块 ：USB2.0或3.0视频采集卡，支持笔记本和PC机。

3.20≥8路循环可变电网，防止老鼠找到“安全点”。防短路设计，恒流电控制。

3.21刺激

3.21.1自变恒流刺激≥8相，可控制光、声、电三种刺激，可扩展其他刺激类型。

3.21.2光刺激强度：5-90lux

3.21.3声刺激强度：40-90dB

3.21.4负载能力：0.02kΩ-150kΩ；电刺激强度：0.1-2.4mA。

3.22取食分析指标：名称、分组、工作记忆错潜伏期、参考记忆错误潜伏期、总正确次数 、总进臂次数、工作记忆错误次数、参考记忆错误次数、正确潜伏期、正确率、工作记忆错误率、参考记忆错误率、首错前正确 。

3.23臂与中央平台之间有自动门控制开关。

4.避暗穿梭跳台实验视频分析系统一体机

4.1采用视频摄像跟踪技术。

4.2≥8路循环可变电网，防止老鼠找到“安全点”。防短路设计，恒流电控制。

4.3 刺激：

4.3.1自变恒流刺激≥8相，可控制光、声、电三种刺激，可扩展其他刺激类型。

4.3.2光刺激强度：5-90lux；

4.3.3声刺激强度：40-90dB；

4.3.4负载能力：0.02kΩ-150kΩ；电刺激强度：0.1-2.4mA，

4.4铝合金型材，插板式设计。

4.5用户可设置彼此独立的实验数据存档文件夹

4.6支持多动物同时实验，最高支持≥32通道的实验分析

4.7软件支持异步开始功能，放入动物录像及分析的起始点可不同。

4.8三点跟踪算法，可识别头身尾三个部分，排除尾巴身体接近物体的误识别。

4.9多时段分析：可对不同组间动物的不同时段的实验结果进行分段比较。

4.10自定义实验名称、分组、动物编号及实验层次。软件可设置对实验训练方法提供每组一只、按组依次等多种实验训练方法，按预设值自动进行快速、多动物量的实验。同时除了提供单次录像外，还提供批量录像功能。

4.11采用聚甲基丙烯酸甲酯板、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物等材质制作，无毒无气味，可抽插、拆卸。

4.12具有输入模块（触摸屏或键盘或启动开关、无线遥控等）、输出模块（显示屏、指示灯等），实验人员可进行不同通道异步启动及异步结束等操作。

4.13穿梭分析参数：总时间，训练次数，主动、被动穿梭次数，躲避、逃跑反应平均时间，无反应次数、电刺激时间、电刺激强度、电刺激情况。

4.14避暗分析参数：总时间、路程，穿梭次数，潜伏期，明、暗箱活动路程、时间及其百分比，电刺激时间、电刺激强度、电刺激情况等。

4.15跳台分析参数： 观察时间、潜伏期、跳上时间、错误次数

5.新物体认知实验视频分析系统

5.1大鼠：底面≥40×40cm，灰色，四周有墙壁，壁高≥45cm

5.2小鼠：底面≥25×25cm，银灰色，四周有墙壁，壁高≥40cm高（尺寸可定制）

5.3摄像帧频:≥28帧/s（核实）,清晰度:≥650TVL。。

5.4色彩:彩色。

5.5像素：≥950*550。

5.6最低照度：≤F1.2.50IRE。

5.7自动变焦：2.8-12mm。

5.8软件可分析动物的潜伏期、各个象限或区域的拜访次数、停留时间、目标象限搜寻所占百分比、移动距离、速度、区域间轮替等≥200种指标；

5.9软件具有通用实验流程编辑功能，可编辑实验流程，包括自身给药、饮水电击、5-9孔探鼻等实验流程；

5.10软件具有头部、中心点、尾根三点追踪功能，可绘制探索区，通过头点判断动物是否对物体进行探索；

5.11统计动物对新物体，旧物体的拜访次数、停留时间，轨迹图、时序图、热区图；

5.12软件具有权限管理功能，管理员分配用户账号，并管理用户权限；

5.13观察区设置：中心定点绘制法可绘制出任意形状的迷宫，观察区可以添加相应的标签；

5.14交互的模式：头-头交互，头-身体交互，头-尾交互；

5.15可记录活动路程、测试时间、速度、静止时间、静止时间比例 探索性指标 接触次数、接触潜伏期、接触持续时间、接近时间、最大距离、最短距离。其他指标：动态轨迹图、站立次数等

6.联合开场（旷场）实验视频分析系统

6.1大鼠活动箱尺寸：≥1000×1000×400mm

6.2小鼠活动箱尺寸：≥500×500×350mm

6.3材质：亚克利板材，铝合金框架

6.4最多可支持≥16只动物同时实验

6.5摄像机:枪式摄像

6.6摄像帧频:≥28帧/s

6.7色彩:彩色。

6.8像素：≥950*550。

6.9最低照度：≤F1.2.50IRE  。

6.10 自动变焦：2.8-12mm

7.设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年

设备四、医用洁净工作台

- 用途： 提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备。

- 技术参数

1.技术参数

1.1 额定功率：≤800W；

1.2 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.3 紫外灯功率：≥18W；

1.4 LED日光灯功率：≤14W；

1.5 前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；

1.6 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.7 工作台到地面高度：≥750mm；工作台外部尺寸：长度≥1050mm；宽度≥600mm

1.8 噪音≤65dB(A)；

#1.9 风机转速:≥2400 RPM，流量：≥750 m³/h，功率≤90W；

1.10菌落数≤0.5CFU/30min；

1.11、照明亮度：≥350lx；

2.功能结构

2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%；

2.3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

2.4 箱体部分采用≥1.2mm厚的冷轧钢板，表面静电喷涂；

2.5 工作区台面为不锈钢材质；

2.6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计；

2.7显示屏显示内容：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.8 洁净台前视窗是采用≥5mm厚钢化玻璃，具备配重结构，行程范围内任意高度悬停；

2.9 具备紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启；

2.10 紫外灯延时≥5S开启；

#2.11 可设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警；

3.设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年

设备五、通风橱

- 用途：通风

- 技术参数

1.吸入口风速：0.3～0.8m/s

2.系统排风量：≥730m³/h

3.额定功率：≤500W；

4.噪音等级：≤65dB（A）

5.照度：≥400lx

6.紫外灯功率：≥20W

7.LED日光灯功率：≤15W

8.风机转速:≥1350RPM，流量：≥1800 m³/h，功率≤150W；

9.工作台尺寸：长度≥1000；宽度≥650；高度≥700mm

（工作台面材质：理化台面板）

（三）：主要配置

10.1底柜：1套

10.2插座：2个

10.3水龙头：1个

10.4气龙头：1个

10.5 PP水槽：1个

10.6 PVC排风管；长度≥4m，直径Φ300mm

11.售后服务：

11.1质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年

11.2通风橱出现故障，供应商应在接到报修通知后2小时内电话作出响应，电话不能解决的，本地用户在24小时内到现场维修，外地用户48小时内到现场维修，直到产品正常工作。

设备六、医用离心机

- 用途：用于样品的离心

- 技术参数

1.金属机箱，不锈钢离心腔；

2.双锁头自吸门锁，可关闭及打开上盖；

3.微机控制，具备测速采集系统；

4.显示屏数字显示；

5.具有开盖自动停机及多种保护功能；

6.交流变频电机；

7.可设定自动/手动停机开盖方式；

8.可设定启动计时/到达转速计时模式；

#9.可选择多种加减速曲线，并可设定自由停机模式；

10.具备软启动控制技术；

#11.具备停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；不会出现二次悬沉现象；

12.具备空气环路设计；

#13.可储存≥5组常用离心程序，可快速调取使用；

14.离心机具备运行指示灯；

15.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

16.最高转速：≥5000r/min

17.转速偏差：±2.5%以内

#18.最大相对离心力：≥4450×g

19.定时时间： 1-99min59s

20.升减速时间：≥9档可调

21.整机噪音：≤65dB（A）

22.电源：AC 220V±10% ，50H2±2%

23.输入功率：≤1KW

#24.配置：水平转子,真空采血管≥56支,具备自动脱帽功能

25.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年

设备七、磁力搅拌器

（一）用途：用于液体的混匀。

（二）技术参数

1.铝合金喷塑外壳，防护等级≥IP21；

#2.铝合金盘面：抛光镜面

3.温度控制

3.1最高加热温度≥340℃

3.2独立安全回路≥2路：超过420℃自动停止加热；

3.3停止加热关机后盘面温度超过50℃，屏幕提示“hot”；

4.LCD屏显示温度设定值/真实值、转速设定值/真实值；

#5.温度传感器控温精度：±0.2℃以内；

#6.防爆直流无刷电机；

7.具备RS232数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据；

#8.最大搅拌量：≥20L（H20)

9.搅拌子最大尺寸：≥80mm

#10.可选加热模式：加速升温、稳定升温精准控温

11.电源： AC 220V±10%,50Hz±2%,功率≤700W

12.搅拌点位数量:≥1个

13.速度范围:100-1500rpm,转速显示精度:±1rpm以内

14.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于2年

设备八、液氮罐

（一）用途：室内液氮的静置贮存

（二）技术参数

#1.几何容积:≥20L

2.口径：50±1mm

#3.外径：390±5mm

#4.高度：670±5mm

5.提筒直径：38±1mm

6.提筒数量：≥6个

7.空重：≤9.5KG

8.静态液氮日蒸发量：≤0.15L

9.静态液氮保存期≥165天

10.真空绝热性能：当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。

11.材质：铝合金材质，表面采用喷塑工艺。

12.配置人造革保护皮套；

13.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期，整机质量保证期≥1年，真空层质量保证期不少于5年。

设备九、医用冷藏冷冻箱

（一）用途：用于产品的冷藏及冷冻

（二）技术参数

#1.电脑控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度≤1 ℃。冷藏温度2～8℃可调，冷冻温度-20~-30 ℃可调；

2.报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）；

3.制冷系统采用环保制冷剂；

4.采用LED照明灯；

5.配备独立门锁扣，可配备双挂锁；

6.脚轮设计；

#7.冷藏室容积≥185L；，

8.冷藏室≥185L，可单独停用

9.机器具备≥2个测试孔；

11.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于3年。

设备十、二氧化碳培养箱

（一）用途：对细胞/组织进行体外培养

（二）技术参数

#1.容积≥80L

2.液晶屏显示屏≥7英寸

3.温度控制范围：室温+3℃~55℃，温度均匀性：±0.3℃以内；温度波动：±0.1℃以内

4.环温22℃，开门30S，关门后温度恢复至设定温度≤4分钟

5.CO2浓度范围：0-20%，控制精度：±0.1%以内

#6.环温22℃，开门≤30S，关门后CO2浓度恢复至设定温度≤4分钟

#7. 红外传感器（IR），180℃灭菌无需拆卸

#8.灭菌功能：具备一键灭菌功能，原位180℃高温干热灭菌，

9.不锈钢304内胆，一体式冲压成型，电抛光

10.故障报警:超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警

11.具备超温保护功能

12.报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警

#13.可实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、CO2设定浓度、实际浓度、高、低报警浓度，可通过USB数据接口端口导出全部数据。

#14.配置≥2根PT1000传感器，独立监控，相互控制

15.具有留言/记事本功能

16.具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件

17.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上

18.配置3.5cm 测试孔

19.配置远程报警接口，报警内容包括：断电，温度波动，CO2等内容，用户可自定义报警限

#20. 配置物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况、报警等

21.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于3年。

设备十一、电动移液器（接管）

（一）用途：用于加样液体

（二）技术参数

#1.吸液速度：≥8档可调

#2.分液速度：重力分液，≥8档可调及

3.液晶大显示屏显示速度档和电量信息

4.电池工作时间：充满电后可工作≥8小时

5.充电时间：≤3小时

6.移液管种类：塑料管或玻璃管（0.1-100ml）、巴斯德消毒管

7.过滤器：≤0.45μm，疏水性滤膜

#8.电池：可更换锂电池

9.采用PVDF材料

10.具有电量不足时警告功能

#11.硅胶适配器可在121℃下高温高压消毒

12.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年。

| 量程 | 增量 | 测量体积uL | 允许的最大系统误差 （准确度） |  | 允许的最大随机误差 （精密度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uL | % | s.d.uL | CV% |
| 0.5-10uL | 0.01uL | 10 1 | ±0.10 ±0.035 | ±1.0 ±3.5 | 0.05 0.03 | 0.5 3.0 |
| 5-50uL | 0.1uL | 50 5 | ±0.40 ±0.15 | ±0.8 ±3.0 | 0.15 0.125 | 0.3 2.5 |
| 30-300uL | 1uL | 300 30 | ±1.8 ±0.9 | ±0.6 ±3.0 | 0.6 0.21 | 0.2 0.7 |
| 100-1000uL | 5uL | 1000 100 | ±6.0 ±3.0 | ±0.6 ±3.0 | 2.0 0.6 | 0.2 0.6 |

13.系统准确度、精密度

设备十二、电动移液器（接吸头）

（一）用途：用于加样液体

（二）技术参数

1．可充电锂电池。

2．可编程移液容量：0.5-10ul、5-50ul、30-300ul、100-1000ul。

3．液晶屏位于枪身部分。

4．组合旋钮设计，所有操作均可通过组合旋钮来完成。

5．吸液和排液速度可调。

#7．具有吸排液、连续混匀、连续分配、稀释功能。

8．步进电机。

9．支持座充和线充两种充电方式

10．活塞部分零件支持高温高压消毒

#11. 自动校准：仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户即可自行校准。

12.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于1年。

设备十三、医用低温保存箱

（一）用途：用于产品的冷冻

（二）技术参数

#1.温度设定范围：-10°C～-86°C。

2.故障报警：高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警

3.两种报警方式：声、光报警

4.保护功能：开机延时保护、密码锁功能、断电记忆功能。

5.采用卷包制冷系统，制冷剂用量符合国家安全标准；

#6. 25℃环温时，耗电量≤5Kw.h/24h；

7.一体式手把设计，锁扣可同时使用双挂锁。

8.发泡内门≥3个，带密封条，多层密封。

9.压缩机2个，功率≤600W；

10.LED 显示屏可显示环温及输入电压。

11.使用航空真空隔热材料，厚度≥25mm。

#12.微电脑控制实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB端口导出全部数据；

13.具有内置5V冷链供电系统。

14.质量保证期：设备安装验收合格日开始计算质量保证期不少于3年。

设备十四、生物显微镜

（一）用途：高倍放大,以便对生物切片、生物细胞、细菌及其他微生物,以及活体组织等进行观察。

（二）技术参数

1．工作条件

1.1电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

1.2温度：-5℃～40℃

1.3相对湿度：≤85%的环境条件下运行。

2．技术指标

#2.1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

#2.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构

2.3  调焦机构：具备粗调限位，可以进行张力调节。

2.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥1.25，配备蓝色滤色片

#2.5照明系统：LED光源，寿命≥20000小时

2.6双目观察筒：

2.6.1瞳距调整范围：50-75mm

2.6.2倾斜角度：30°， 可360°旋转，铰链式

2.6.3眼点高度≥432mm，视场数≥20

#2.6.4具备屈光度调节功能

2.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.8物镜转盘：内旋式≥4孔物镜转盘。

2.9物镜配置：

#2.9.1平场消色差物镜

2.9.2 4X物镜：N.A.≥0.1，W.D≥27

2.9.3 10X物镜：N.A.≥0.25，W.D≥8

2.9.4 40X物镜：N.A.≥0.65，W.D≥0.6

2.9.5 100X物镜：N.A.≥1.25，W.D≥0.12

2.10 防霉装置：双目观察筒、目镜、物镜均防霉处理

2.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3．主要配置：

3.1  生物显微镜主机：1套

3.2  透射明场照明系统：1套

3.3  平场消色差物镜4X—100X（4个）：1套

4．质量保证期：设备安装测试验收合格日开始计算质量保证期不少于3年。