# 第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面等离子共振仪 | 1 | 合同生效后3个月内 | 武汉 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 2 | 超高速智能粒度分析仪 | 1 |  |  |  |
| 3 | 倒置活细胞工作站 | 1 |  |  |  |
| 4 | 多功能藻类培养与在线监测系统 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高通量微生物克隆筛选系统 | 1 |  |  |  |
| 6 | 离子色谱仪 | 1 |  |  |  |
| 7 | 离子通道阅读器 | 1 |  |  |  |
| 8 | 全自动密度梯度制备与分离系统 | 1 |  |  |  |
| 9 | 全自动移液与核酸纯化工作站 | 1 |  |  |  |
| 10 | 溶剂蒸发工作站 | 1 |  |  |  |
| 11 | 室内经济鱼类养殖循环水系统 | 1 |  |  |  |
| 12 | 双层叠放式恒温摇床 | 1 |  |  |  |
| 13 | 水下植被回声探测仪 | 1 |  |  |  |
| 14 | 微电极系统 | 1 |  |  |  |
| 15 | 液滴式大片段文库构建系统 | 1 |  |  |  |
| 16 | 长时间动态活细胞成像分析系统 | 1 |  |  |  |
| 17 | 中型原位灭菌发酵罐 | 1 | 合同生效并且确认制造图纸后6-9个月内 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 表面等离子共振仪

- 工作条件：

1.1 温度：0 ~ 40C。

1.2 湿度：20-80%。

1.3 主机电压210-250 V。

2.  设备用途：

该仪器主要通过免标记技术对生物大分子之间的相互作用进行实时动力学检测。

3.  技术规格：

3.1 测量原理：采用表面等离子共振技术（SPR技术）原理。

#3.2 固定的激光器以及检测器。

3.3 光源：670nm固定激光器。

*3.4 检测分子量：≥100 Dalton，动力学范围宽；检测灵敏度：≤0.01 mDegree。

3.5 检测速度≤4ms；

3.6 入射角：40-47度（气相）；67-81度（液相）；

*3.7 检测灵敏度：＜0.06RU RMS（0.01mDeg RMS）

#3.8 温度范围：6-50 ℃

#3.9 动力学常数：Ka＜1X108 M-1S-1      Kd＞1x10-6S-1

3.10 解离常数：KD=10-3M (1mM) - 10-12M (1pM)

#3.11模块化设计：可进行液相SPR（标配），及气相SPR（可选）和电化学SPR的检测（可选）。

*3.13 芯片开放：可在芯片上进行任何修饰及改造，联机或脱机均可。

3.14 检测平台开放：可方便与各种仪器（如质谱、液相色谱、气相色谱）进行整合、扩展应用范围。

3.15 软件：可在实验过程中实时获得信息并分析相关数据（如动力学及亲和力等）；数据能以图片及文本文档的形式输出。

4.  产品配置要求：

4.1	SPR可温控工作站。

4.2 专业分析模块。

4.3 控制组件：包括计算机及仪器相关软件包。

4.4注射泵。

5. 选购附件、备件及消耗品：

无特殊消耗品。

6.  技术文件：

提供原厂操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第2包  超高速智能粒度分析仪

1.  工作条件

1.1见总则第3条

1.2电源：90-240VAC，5A，50/60 Hz

1.3环境条件：室温：10 ℃ - 35 ℃，相对湿度：小于90%

2.  设备用途：

2.1超高速智能粒度分析仪能用于测量土壤颗粒、泥沙沉积物、尘土、肥料、悬浮液等的粒径分布。它必须有宽广的测量范围，较高的精确度和稳定的重复性，对于所有功能提供最大限度的自动技术，包括粒径测量系统，干法样品进样系统、湿法样品进样系统和分析软件。

3.  技术规格：

*3.1粒径测量系统，测量范围：0.01~2,800um

*3.2测量理论：全量程范围应用米氏理论，内置非球形颗粒校正选项及常用物质光学参数

*3.3激光光源：固定位置三束同波长激光固体光源设计，配置 405nm蓝光和 780nm 红光固体光源，以便得到足够多的颗粒散射光信号，无需预热，随开随用。不能使用其他波长的非激光辅助光源。

*3.4激光光路：在全量程检测范围内必须符合ISO13320标准，使用傅利叶变换技术和双透镜接受光路。不允许使用不同波长的激光散射光路进行混合测量。

*3.5检测器：多于150个检测单元，以对数方式优化排列的高灵敏硅光二极管。

*3.6检测角度：0.02-163º

3.7光信号采集：无需扫描，实时检测散射光信号。

3.8重复性：≤±0.5%

3.9精确度：≤±0.6%

3.10样品递送系统由主机自动识别并调整适用。

*3.11湿法递送系统，内置不锈钢测量室，体积为200ml，用于分析分散在液体中的颗粒

#3.12软件自动控制测量过程，无需水源压力自动进水，自动循环，自动清洗，自动稀释。

3.13蠕动泵速率连续可调，保证所有样品循环通过测量区域，避免通过有限采样点取样得到非代表性样品报告

#3.14干法喷射分散与递送系统，最高分散压力达8 atm，全自动测量和清洗，能自动反冲清洁管道。

3.15所有的连接管必须是聚四氟乙烯管,可以进行水或有机溶剂分散。

3.16操作软件能在WindowsXP和Windows7或更高版本下运行。提供一个易学易用的图形界面，该界面能提供测量各阶段所有需要的功能，数据输出和存储。

#3.17软件应包括常规的报告设计功能且用户能自行设计，添加图象信息，数据库应用，其中数据库要能进行全面的搜索，分类和根据过滤条件进行数据的过滤。包含常用材料的光学数据库。

3.18报告格式包括体积、数量和面积分布，包括积分/微分百分比和其他分析统计数据。输出的数据以ODBC形式确保与其他统计分析软件和文字处理软件兼容，数据的完整性符合21 CFR PART11安全要求。

3.19软件功能中有专门的沉降法分析功能，可以拟合激光法测量小颗粒和沉降法测量大颗粒的综合结果，给出分析的综合图谱；有适合土壤分析的probability plot分析功能。

4.  产品配置要求：

- 超高速智能粒度分析仪主机        1台

- 湿法样品进样系统      1台

- 干法样品进样系统      1台

- 数据软件              1套

- 标样                  5瓶

- PTFE干湿法连接管线    1根

- 不锈钢样品池连接弯管  1根

- 样品池清洁包          1包

- 配套电脑              1台

- 空压机(功率1.5KW气体流量可达304L/min,储气罐体积50L)     1台

- 35L大容量、1000W干湿两用式吸尘器                         1台

5. 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1在用户所在地对用户进行不限人数的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，直到用户熟练操作为止。

7.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF武汉一台

10. 交货日期：

合同生效后3个月内

11．执行的相关标准

无

第3包  倒置活细胞工作站

1.  工作条件

1.1 温度10 ~ 40C。

1.2 湿度：20-80%

1.3 主机电压210-250 V，功率1250w

1.4 空气压缩机 230v 50Hz 3.4A

2.  设备用途：

该设备通过在体外模拟体内环境，使用明场、荧光、相差和微分干涉等方法，对活细胞进行显微成像并定时采集成像信息。适用于活细胞的增殖、细胞迁移粘附等的观测和记录。

3.  技术规格：

3.1、显微镜主机

3.1.1、研究型全自动倒置荧光显微镜，调焦，物镜转换，荧光滤色镜转换，荧光光闸控制等全部电动，状态自动跟踪；

3.1.2、光学系统：无限远校正光学系统, 复消色差光路，支持大视野成像，视野数≥25；

3.1.3、观察方法：明场、荧光、相差、微分干涉；

*3.1.4、独立全自动微分干涉转换器，做荧光图像时，微分干涉棱镜自动切出光路，保证荧光100%透过；

3.1.5、电动透射光照明，LED光源，带触发光闸；

3.1.6、电动型6位物镜转换器，支持在线齐焦，显微镜可以识别当前使用的物镜倍数及参数；

3.1.7、自动调节光强、光阑至最佳的观察效果；

*3.1.8、配备电动型聚光镜，孔位≥7，数值孔径≥0.55，工作距离≥28mm；

3.1.9、具备光强自动跟踪功能：低倍物镜下观察时，自动变为低照明强度；高倍物镜下观察时，自动变为高照明强度，记忆最后设定光强；

#3.1.10、电动调焦：具备软件稳定焦平面功能，Z轴步进≤3.8 nm，调焦行程 ≥12mm；

#3.1.11、光路分光：左侧电动100%分光，侧光路成像视野≥19mm；

3.1.12、恒定色温：整个显微镜系统能保证固定色彩温度，补偿由于灯的颜色温度衰减带来的白平衡变化，保证每幅图像背景的相同性；

3.1.13、配备有AFC硬件防漂移系统，用于快速寻找样品。

3.2、显微镜控制

3.2.1、快捷键功能转换 (例如：从微分干涉切换到荧光，通过按键即可实现)，便于操作，提高观察效率。

*3.3、物镜

平场半复消色差物镜10X (NA≥0.32  WD≥11.3mm )

平场半复消色差物镜20X (NA≥0.40  WD≥6.9mm)

平场半复消色差物镜40X (NA≥0.60  WD≥3.3mm)

平常复消色差水镜40 X（NA≥1.10 ）

20X、40X、40X水镜物镜配备DIC棱镜

3.4、荧光成像

3.4.1、长寿命荧光光源，寿命至少2000小时，内置快速光闸，切换速度≤5 ms；

3.4.2、配备6种圆型荧光视场光阑，防止荧光淬灭；6种矩型视场光阑，提高CCD图像信嘈比；

3.4.3、光纤自动定位，保持最佳照明亮度及均匀度，尽量减少手动调节。

3.4.4、能通过电动方式转换荧光柱，具有APO荧光光路设计；内置5档荧光光强控制，防止荧光猝灭和平衡各荧光通道强度；

3.4.5、荧光滤块：

UV单色滤块: 激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nm；

B单色滤块: 激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 512-542nm；

G单色滤块：激发515-560nm；阻挡580nm；发射：590nm；

3.4.6、电动荧光滤块转换器≥6位，支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块， 并且立即识别）。

3.5、配备实时控制系统

3.5.1、具备独立于电脑的中央控制器，内置系统，能对显微镜、光闸、激光器和CCD等电动部件进行快速同步平行实时控制，无需等待电脑分配时序。能够大大提高多维成像的速度（至少提速2倍以上），具备至少8个数字或模拟外触发接口，实时调控外部设备。

3.6、高灵敏度单色冷SCMOS

*3.6.1、配备的SCMOS必须和显微镜及控制软件为同品牌，以便达到最佳的兼容状态，芯片大小；≥13.3mm×13.3mm；

*3.6.2、真实物理像素≥2048×2048；

3.6.3、像素点尺寸≥6.5um x 6.5um；

3.6.4、内置缓存：≥1GB；

3.6.5、读出噪音：≤0.9e；

3.6.6、动态范围至少为1：33000；

3.6.7、制冷温度至少为绝对0℃；

3.6.8、相机接口：1×专用C-Mount。

3.7、高精度电动扫描台

#3.7.1、电动扫描台，行程不小于127×83mm，支持玻片、培养皿、多孔板等多种类型器皿观察；

3.7.2、扫描台最小步进≤0.05μm，扫描台重复精度＜0.1μm。

#3.8、目镜：配备10×目镜，视野≥25mm。

3.9、活细胞培养系统

3.9.1、配有高级活细胞培养系统，能控制温度，湿度，CO2浓度等；

3.9.2、配有高级活细胞软件，能够对活细胞培养系统进行控制；

3.9.3、专用96孔板加热夹具、6孔板加热夹具、12孔板加热夹具，36mm培养皿加热夹具和通用样品夹。

3.10、控制及图像分析软件：基本控制、采集与测量分析平台

3.10.1、配备同品牌的CCD控制软件和图像测量分析软件；

3.10.2、基本图像分析功能:阴影校正,背景去除；形态学和距离的测量；面积/灵敏度测量；基本的滤镜和形态滤镜模块；算法操作；整合形态学分析；细胞计数；亮度测量；数据编辑及输出；自动测量。

*3.10.3、配备Z 轴自动对焦、分析测量、自动多通道 Merge、Time-Lapse 时间序列、多点重返追踪、自动拼图、3D重建、2D反卷积等专业分析模块；

3.10.4、三维图像分析，三维实验显示及三维测量，表面图型分析等；

3.10.5、配备独立专业工作站硬件（工作站、显示器等），工作站电脑第一硬盘为固态硬盘（≥256GB），第二硬盘≥2TB；

3.10.6、所有软件可与显微镜控制主体软件完全整合。

4.  产品配置要求：

4.1 倒置显微镜主机

4.2 活细胞孵育器

4.3 CO2控制器

4.4 SCMOS摄像头

5. 选购附件、备件及消耗品：无特殊消耗品。

6.  技术文件：提供原厂英文操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第4包  多功能藻类培养与在线监测系统

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

适用于藻类培养，具备叶绿素荧光、水体／藻类光合呼吸等监测功能，能够在线监测温度、pH值、溶解氧、光密度值、叶绿素荧光等多种参数。可进行远程网络遥控和数据实时浏览下载等。应用于藻类生理生态学研究实验、藻类利用与有效控制研究、藻类生物质能源研究实验，以及其它藻类生物工程、生态工程、环境工程等实验研究。

- 技术规格：

3.1 在线式监测参数

*3.1.1叶绿素荧光测量参数：Fo、Ft、Fm、QY、ΦPSII等叶绿素荧光参数

3.1.2 光密度：OD680和OD720

3.1.3 环境参数及气体监测：温度、pH值、培养液中的溶解氧等

3.2 监测模块与培养调控因子

*3.2.1 调控模块：LED平板光源；温度；通气速度、气体组分与含量；恒浊培养（恒定OD）

*3.2.2 监测模块：藻类荧光在线监测单元、光密度在线监测单元、溶解氧监测单元、pH/温度监测单元

3.3 藻类培养单元及监测模块安装平台

#3.3.1结构与容积：平板式，不小于120L

3.3.2 材质：耐热玻璃、不锈钢、铝

3.3.3监测端口：密封上盖可安装各种传感器、气体进出口、进样口及出样口等

3.3.4 培养监测平台：调控单元与监测单元一体化，在线式设计，可实时显示

3.4 藻类培养LED光源

#3.4.1 光源类型：双色光源，标配白色／红色，可选红色／蓝色

3.4.2 光强：不低于700μmol photons m-2s-1

#3.4.3光源调控：可独立调控光照强度、时间分配及光照模式，能模拟自然光照周期

3.4.4 光密度监测：OD680和OD720

3.5 在线营养盐监测（可选配）

3.5.1氨氮检测范围：0-0.2ppm，灵敏度可达ppb级

3.5.2硝态氮检测范围：0-5ppm，灵敏度可达ppb级

3.5.3亚硝态氮检测范围：0-0.05ppm，灵敏度可达ppb级

3.5.4磷酸盐检测范围：0-0.2ppm，灵敏度可达ppb级

3.5.5检测原理：化学比色，所有方法符合国际标准

3.5.6检测时间：6-8分钟

3.5.7流通池：10-50mm

3.5.8反应器体积: 10 ml

3.8高精度气体混合系统

#3.8.1 同时调控2种以上的气体

3.8.2精度：±0.5% Rd±0.1% FS (3-5 ml/min时为±1% FS; < 3 ml/min时为±2% FS)

3.8.3单通道最小流量：最大流量的2%

#3.8.4稳定性：<±0.1% FS（典型为1 L / min N2）

3.8.5稳定时间：1-2S

3.8.6预热时间：30分钟

3.9系统控制程序与分析软件：

#3.9.1 在线式监测控制：所有监测及分析模块同步调控与监测

#3.9.2 系统控制与分析：在线式监测，实时数据采集，实验进程中数据实时上传，数据图表浏览，实验程序预设、数据处理及远程网络控制等

- 产品配置要求

4.1多功能藻类培养与在线监测主机系统

4.1.1 培养监测系统主机：为120L容积的平板结构的培养器，外置为不锈钢框架，密封盖上安装含电子传感器、水路气路连接界面； 1台

4.1.2 红/白双色LED光源（标配，红蓝可选配）板，各光源板均为1块

4.1.3 藻类荧光在线监测单元：内置调制式叶绿素荧光探头； 1

4.1.4光密度在线监测单元：内置光密度测量探头 ；1

4.1.5温控单元（15-60°C）：水冷控制器及电加热器  ；数量各为1

4.1.6恒浊模块：包括蠕动泵和控制器；各1台

4.1.7溶解氧监测模块：溶解氧测量探头；数量1

4.1.8 pH/温度监测与调控模块：PH及温度测量探头；数量 1

4.1.9高精度气体混合与调控系统：精准控制氮气/空气组分的混合仪 ；数量1

4.1.10系统控制与数据采集控制单元：数据采集器件及仪器软件数量均为1

4.2备件

4.2.1 10mm备用管路2m

4.2.2 电源连接线：长2~8m，数量1~5；

4.2.3 数据通讯线：长1-2m，数量1~5；

4.2.6其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

提供原厂英文说明书。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：

仪器到货后，买方发出要求安装的时间、地点的通知给卖方，卖方的工程师在收到买方作好安装准备工作，要求安装的通知后尽快到达安装现场，开始安装、调试工作，直至检定合格。

7.1.1 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2技术培训

对买方人员免费培训名额不少于5人次；安装后现场培训不少于1个工作日。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：

7.3.1免费保修三年。保修期自验收合格签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.3.2保修期过后，公司仍对产品的质量负责终身负责，维修费用以不收或少收为主，以用户满意为原则。保修期内，卖方维修人员有义务协助指导用户维修仪器正常工作；卖方提供设备的终身技术咨询和设备最新信息及技术资料；保修期外，仪器所需的耗材、 配件、 备件由卖方负责以优惠价格配给。

7.4 维修响应时间：

在保修期内，仪器出现故障，卖方在接到通知后，应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决给予解决方案，免费更换或维修。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 其他技术支持：

7.5.1卖方应适时提供优质技术服务，协助买方做好设备开发应用工作；长期提供技术资料和技术支持；免费提供一次移机服务，并对移机后的仪器进行一次免费调试和检修。

7.5.2卖方保证提供的设备为原厂生产的原装新产品。

7.5.3卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF武汉海港  一台

10. 交货日期：

合同生效后3个月内

11．执行的相关标准

无

第5包  高通量微生物克隆筛选系统

1.  工作条件：

1.1 温度10 ~ 40C。

1.2 湿度：20-80%

1.3 主机电压210-250 V，功率1250w

1.4 空气压缩机 230v 50Hz 3.4A

2.  设备用途：

对微生物克隆白光成像，软件基于克隆大小、轴比、圆度、克隆间距进行克隆筛选可应用于文库管理、基因测序、宏基因组学、蛋白质表达、酵母双杂交、工业微生物筛选、酶定向进化、噬菌体展示、生物能源等。

3.  技术规格：

#3.1 透射白光成像，分辨率为不低于22像素/mm。基于克隆大小、轴比、圆度以及克隆间距等参数进行自动识别筛选。并可进行手工选择或取消待挑克隆；

3.2 终微孔板容量不少于12块微孔板，可以同时使用深孔板和标准微孔板。兼容各种厂家微孔板；

#3.3 整合超声波琼脂厚度探测器，自动检测琼脂厚度并调整挑取高度；

3.4 挑头空气动力驱动，96个挑针独立运作，提供不同功能的挑头，用户可自行更换；

3.5 配置0.55mm直径的挑针（两套）和1.6mm直径的挑针（一套），适用于大肠杆菌、酵母、微藻等；

*3.6 挑取速度不小于3000克隆每小时。在克隆直径1.0-1.5 mm范围内，挑取效率≥98%；

3.7 机械控制采用磁力驱动，精度不大于10 μm；

3.8 接种方式多样，可以选择浸蘸（dip）方式或搅拌（stir）方式，并定义次数，保证接种效果；

3.9 洗槽配置3个洗槽和毛刷，可添加不同洗液，用于挑针的清洗和灭菌，避免交叉污染。

3.10 针头可用卤素灯进行快速加热干燥；

#3.11 封闭操作环境，内置紫外灯杀菌，保证操作环境处于无菌状态，避免污染；

3.12 仪器内置条形码阅读器，自动记录孔板信息。软件也可以自动命名孔板，亦允许用户自由输入；

3.13 软件可自动记录样品的每一个处理过程和克隆信息，可检索追踪每个克隆的信息，对克隆库进行数据管理。

4.  产品配置要求：

4.1 主机一台，包含挑选板载台、目标板载台和挑头洗涤槽；

4.3 挑针，不少于280根；

4.4 卤素灯干燥/灭菌模块，用于清洗后加热干燥和灭菌；

4.5 UV灭菌灯，用于机器内部操作环境的灭菌；

4.6 预装专业软件的PC一台。

5. 选购附件、备件及消耗品：无特殊消耗品。

6.  技术文件：提供原厂英文操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第6包  离子色谱仪

1.  工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋70℃和相对湿度20～80％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源100-240V10％（50-60Hz）、气温摄氏+5℃～＋45℃和相对湿度20～80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 设备用途：

2.1该仪器主要用于样品中常规阴离子如氟离子，氯离子，硝酸根离子，亚硝酸根离子，磷酸根离子，硫酸根离子，有机酸如甲酸，乙酸等以及K+,Na+,Ca2+,Mg2+,NH4+等碱金属、碱土金属阳离子和脂肪胺等某些有机化合物的的分析和检测。配备电化学脉冲安培检测器用于检测糖类、氨基酸及I-，NO2-,S2O32-,SCN-,CN-,S2-等具有氧化还原活性物质。

- 技术规格：

3.1高压洗脱泵系统   2套

*3.1.1类型：二套高压低脉冲双柱塞泵组成二元高压梯度系统，不得采用单泵加梯度比例阀的低压梯度模式；高压梯度洗脱更精确稳定，梯度分辨率：<1nL/min; （提供英文官网下载的原版用户手册附录技术参数证明）

3.1.2包含智能芯片，系统能够自动识别型号、序列号、建议的操作条件，并能够独立地优化流速和压力。

3.1.3最大压力：50MPa (7500psi)

3.1.4内置在线淋洗液真空脱气装置：材料 Teflon AfTM，真空形成时间： <60秒；

*3.1.5内置在线样品真空脱气装置：材料 Teflon AfTM，真空形成时间： <60秒，有机溶剂兼容性0-100%；提供样品脱气装置在仪器主机上详细位置的实物图片证明；

#3.1.6高压泵流速范围：0.001～20 mL/min，增量为1µL/min；

3.1.7具备四冲程及流量智能优化之功能的串联双柱塞泵,可实现流速梯度；

3.1.8重现性：<0.1%

3.1.9自动安全关机功能：压力超过上下限时自动关机

3.2电导检测器：   1套

3.2.1测量范围：0～15000μs/cm

*3.2.2温度稳定性：≤0.001℃（提供英文官网下载的原版用户手册附录技术参数证明）

#3.2.3电导池体积：≤0.9 μL

3.2.4基线噪音：<0.2 nS/cm

3.2.5电子漂移：≤0.2 nS/cm.h

3.2.6线性偏差：≤0.1%

3.2.7自动时间程序，自动在线调整量程范围。

3.3电化学脉冲安培检测器

3.3.1和离子色谱仪联用，主要用于分析CN-， S2-，I-，糖，氨基酸等具有氧化还原活性的物质。

3.3.2电子类型：微处理控制，数字输出模式。

3.3.3检测模式:DC直流安培、PAD积分安培、flexIPAD脉冲积分安培、CV循环伏安等测量模式；

3.3.4检测器噪音：直流安培模式：<5pA；积分安培模式：<10pA或30pC；

*3.3.5电位范围：–5.0…+5.0 V，增幅：0.001 V（提供英文官网下载的原版用户手册附录技术参数证明）

# 3.3.6信号范围：直流安培检测：0.00012pA—2mA；积分安培检测：0.0012pA～2mA或0.12 pC…200 μC；

3.3.7温控范围：+8 °C…80 °C

3.3.8稳定性：0.05 °C

3.3.9工作电极：永久金电极, 免维护型;另有银、波、波炭电极可选

3.4阴离子/阳离子抑制系统  各1套

*3.4.1.1化学抑制器，超微填充嵌体结构,不使用容易被有机溶剂和重金属腐蚀的膜抑制器，从而使维护更方便；

3.4.1.2 耐100%有机溶剂和强酸强碱,无需长期保持湿润；

3.4.1.3无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险；

3.4.1.4内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警；

3.4.1.5由同轴三抑制单元构成，抑制、再生、冲洗在不同流路上同时进行；

#3.4.1.6 使用双通道蠕动泵用于抑制器连续自动再生，不采用电解水再生模式，防止电流干扰，抑制器基线噪音更低；

3.4.1.6有自动断开装置，防止压力过高损坏抑制器；

#3.4.1.7化学抑制器全球无条件十年保用保换(必须由制造厂方对用户直接出具证明，代理商或联络处的证明无效。)

3.5柱温箱：

3.5.1柱位：2个，柱箱外有第三个柱位；共可同时连接三根思维色谱柱，可自由选择升温、降温及常温；

*3.5.2温度控制范围：0～80 ℃ ，可加热和制冷；（提供英文官网下载的原版用户手册附录技术参数证明）

#3.5.3温度稳定性：< 0.05 ℃；

3.5.4可兼容300mm/250mm/150mm各种规格色谱柱。

3.6色谱分析柱

3.6.1智能化分离柱，含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息；

3.6.2芯片携带色谱柱信息，同时自动记录使用历史，保证所有数据可追踪；

3.6.3高容量阴离子分离柱及相应保护柱各1支；可完成氟离子、氯离子、溴离子、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根、硫酸根、溴酸根等阴离子及甲酸、乙酸-等有机酸的分析；

3.6.4高容量阳离子分离柱及相应保护柱1套；一次进样完成Li+,Na+,K+,Ca2+,Mg2+,NH4+和氯化胆碱的分析；

3.6.5高容量糖类专用分析柱及响应保护柱1套；用于单糖、低聚糖、多糖(单体聚合糖醇、糖胺、糖醛酸)及一些其他糖类衍生物质。

3.7自动进样器

*3.7.1离子色谱专用自动进样器，不得采用液相色谱自动进样器代替。样品盘物理样品位：≥140个*10ml，满足大批量样品分析的需要。（提供制造厂商官网网址链接及链接截图证明）

3.7.2可根据使用需求，定制各种规格样品盘如148*11ml+3*300ml、228*11ml+2*300ml或56*11ml+56*50ml等；

#3.7.3独立的3个专用样品针冲洗位，每次进样完毕，随即自动抽取冲洗位的超纯水冲洗，保证样品针外壁洁净；与实验同时进行,不占用专门的时间.

*3.7.4样品管体积：≥11ml,便于大体积进样用于低离子含量的分析或样品的多次重复检测。

3.7.5样品最大序列号: ≥990位，可连续990以上样品无间断进样。支持急插急用，任意样品管位置进样，无需从1号位开始；

#3.7.6采用故障率极低的圆盘式进样，自带取样机械臂，进样深度可调；不采用容易造成进样针位移偏差的X/Y/Z空间移位的板式进样器；

#3.7.7内置蠕动泵用于吸取样品溶液，无需外接高压气体；

3.7.8样品瓶可以重复使用，清洗方便；而且可以购买国产瓶代替，不必须使用原厂瓶，降低使用成本；

3.7.9原装自动进样器样品瓶及瓶盖各200个

3.8无误操作参数自动优化系统  1套

3.8.1设备带色谱柱数字监控接口，用于自动识别色谱柱类型；

3.8.2随时监控运行参数，自动优化流速、保护柱压等参数；

3.8.3自动中断人为误操作，自动记录色谱柱使用过程，符合GLP/FDA规定；

3.8.4运行参数超过预设值时，系统可以发出Email或SMS提醒。

3.9色谱操作控制软件    1套

3.9.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；完全复合GLP、FDA等认证标准

3.9.2操作系统：WindowsXP、win7、win8或Win10。

3.9.3工作站要求:优于CPU P4 2.4G，1G内存，250G硬盘.

3.9.4同时提供制造厂原版中文和英文色谱控制软件。中英文实时切换。

3.10 英蓝超滤样品前处理系统  1套

#3.10.1用于低度至中度负载样品，如油田水、循环水、河水、地表水、饮用水、污水的直接进样分析, 不可用滤头或前处理柱代替.

*3.10.2独立螺旋结构超滤池，样品流动方向与滤膜平行。超滤池透明设计，可观察滤膜堵塞程度；需提供实物图片以及制造厂商官网链接地址及截图证明；

3.10.3超滤单元均有自我排杂质能力,过滤后的杂质从旁路去除,把滤膜堵塞的几率降小,可以多次重复使用；

3.10.4超滤池池体积:240ul,处理膜孔径：≤0.2μm；

*3.10.5一张超滤膜至少处理样品数量：≥100个；

3.11英蓝稀释及单标多点校正系统  1套

3.11.1动态软件监测样品检测结果，当样品离子含量过高或过低，可自动判断并计算稀释因子，调整进样体积马上重新进样；全电脑控制；

3.11.2无论样品浓度的高低，直接进盲样即出检测结果。

3.11.3无需反复摸索进样浓度或体积，无需手工稀释样品。更标准化，减少交叉污染。

#3.11.4只需单一标准溶液，自动稀释成不同浓度的一系列标准液，自动测定并绘制出标准曲线；全电脑控制；

*3.11.5含高精度加液泵，精度达到1/10000ml;加液泵顶置活塞，无死体积设计，含4个排液口；

3.11.6 交叉污染率：≤0.01%；

3.12仪器的配置组成

3.12.1内部模块式结构，可自由组合和更换模块单元；可升级为并列式双通道系统，用于阴离子和阳离子或阴离子/有机酸和糖类同时检测。（即一针进样，阴离子和阳离子或阴离子和糖类同时出峰并在一套软件里同时分析）；

3.12.2智能系统识别，自动辨认色谱泵、色谱柱、检测器；高压泵、电导检测器、色谱柱、必须含有智能芯片；

3.12.3离子色谱系统无需氮气或氦气等压缩气体的辅助；

3.12.4所有*星号技术参数必须在英文官方网站能够核实（提供英文官网链接和链接截图）；

4. 产品配置要求：

4.1主机                                                      1套

4.2电子六通进样阀                                            1套

4.3高压泵系统                                                2套

4.4样品/淋洗液真空脱气装置                                   各 1套

4.5柱温箱                                                    1套

4.6阴、阳抑制系统                                            各1套

4.7电导检测器                                                1套

4.8电化学脉冲安培检测器                                      1套

4.9阴离子分析柱和保护柱                                      1套

4.10阳离子色谱柱和保护柱                                     1套

4.11糖类专用分析柱及保护柱                                   1套

4.12中英文色谱操作控制软件                                   各1套

4.13自动进样器                                               1套

4.14电脑和打印机                                             1套

4.15英蓝超滤样品前处理系统                                   1套

4.16英蓝稀释及单标多点校正系统                               1套

5. 选购附件、备件及消耗品：

无特殊消耗品。

6.  技术文件：

提供原厂操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第7包  离子通道阅读器

1.  工作条件：

1.1 温度10 ~ 40C。

1.2 湿度：20-80%

1.3 主机电压210-250 V，功率1250w

1.4 空气压缩机 230v 50Hz 3.4A

2.  设备用途：

离子通道阅读器主要应用于微生物分析或各种细胞、及其核酸、蛋白质代谢物等的定量检测、相互作用、MTT毒性分析、杂交分析、激酶分析、SNP分析、ATP检测、GPCR结合分析、钙流检测、双报告基因分析、膜电位分析等；内置自动化移液工作站设计，具有多功能的全波长吸收光、荧光、时间分辨荧光、荧光偏振和化学发光检测模块。同时可做快速动力学法、终点法、全波长扫描、单孔多点扫描等测读模式及液流检测模式。

3.  技术规格：

*3.1 移液系统配置8通道和16通道机械臂，配合一次性吸头使用，适配6-384孔微孔板系统不需要冲洗；

3.2 检测模块包括紫外可见光吸收，荧光强度，化学发光，荧光偏振，时间分辨荧光；

3.3 光源为闪烁式高能氙灯；

#3.4 检测器：2个光电倍增管检测器

3.5 震荡时间：0-999秒，速度及幅度都可调可选

3.6 温度控制：室温+2℃到45℃，温度均一性<1℃，温度准确度：±1℃@37℃

3.7 检测模式：终点法，动力学法，全波长扫描，单孔扫描

#3.8 移液： 8道自动移液系统，可以同时进行8个浓度梯度加样，单孔最大加样体积：200ul；精度@50ul：2%CV；加样最大速度：208ul/秒

#3.9 吸收光：波长范围200-1000nm,1nm可调，带宽≤4nm, 波长准确度：±2.0nm，波长重复性±0.2nm，测读范围：0-4.0OD，测读分辨率0.001OD；

*3.10 荧光强度：读板能力：顶读/底读；波长范围250-850nm，发射波长250-850nm；1nm递增连续可调波长；带宽（EX.EM）:9nm，15nm；灵敏度：<1 pM 荧光素 96孔板

3.11 荧光偏振：读板能力：顶读；波长范围300-750nm；波长选择：采用单色光发生器，1nm递增连续可调；带宽（EX.EM）:9nm，15nm；精确度：<3.5 mP标准偏差（1nM荧光素，96/384孔板）

3.12 时间分辨荧光：读板能力：顶读/底读；波长范围250-850nm，波长选择：采用单色光发生器，1nm递增连续可调；带宽（EX.EM）:9nm，15nm；数据采集可调，时延0-600μsec，整合时间50-1500μsec；灵敏度≤10 fM铕元素，96孔板；具有HTRF认证

3.13 化学发光：读板能力：顶读/底读；波长范围 250-850nm；波长选择：全波长或选定波长；灵敏度：≤43pM ATP,96孔板；空间干扰：＜0.3%，白色96/384孔板

3.14 读板时间：光吸收：18秒/96孔板，49秒/384孔板；

#3.15 软件：通过分析与控制软件可以在几秒内完成程序设计和数据分析；软件可以控制如下实验参数：移液体积和速度，移液时间和混合时间，温度控制，样品检测时间间隔，单发射、双发射选择，空扫描和光谱扫描等。软件实时呈现原始数据，实时在线数据分析，根据在线分析结果，可以很快做出取消或完成正在进行的实验，节省化合物和试剂。软件具有暂停功能，方便对微孔板检测过程中进行加样或其他操作。软件具有多任务循环动态学检测功能，可执行100天检测任务，根据您实验需要随意组合检测方式、检测间隔、检测中间流程等，复杂程度根据需求随意调节，其拖拽式的界面流程，直观、简便。软件支持生物学检测剂量反应曲线比较，即常用的平行性分析功能（PLA），软件内置线性或非线性回归检测模板。

4.  产品配置要求：

4.1 主机，包含主机基本配置和软件；

4.2 通道移液工作站手臂；

4.3仪器控制工作站一套。

5. 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1提供原厂的英文仪器操作使用手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

#7.3 保修期：2年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第8包  全自动密度梯度制备与分离系统

1.  工作条件：

1.1 见总则第3条。

  - 环境温度15 ~ 25C。

2.  设备用途：

2.1  主要用于快速制备线性密度梯度溶液，提高样品的后续离心分离效果，同时可以精确分离密度梯度离心后样品条带，实现分离、检测、收集全部自动化。常用于病毒、亚细胞器、质粒DNA、RNA等的分离，获得高纯度样品。

3.  技术规格：

3.1 自动制备线性密度梯度，无需混合、冻融、层铺等特殊处理。

#3.2 快速高效，最快1min内同时完成6个或8个离心管样品的均一线性梯度制备。

#3.3 内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头至少10个以上内置梯度程序可选

3.4 可通过电脑下载梯度制备程序，实现程序更新和升级。

3.5 手动编程，可手动输入、编辑各种梯度制备程序，储存备用。

#3.6 适用广泛，可用于各类溶液的梯度制备，包括Sucrose、Glycerol、Optiprep、Nycodenz、Ficoll、Percoll、Metrizamide、Renografin、NaCl、CsCl、KCl等梯度介质。

*3.7 分离线系统可以减少样品扰动和条带混淆，无分散层流和拖尾现象。

#3.8 步进马达推动吸头，精确控制步进速度0.2-6.5mm/sec，分辨率10um，分离精度大于99%，重复性0.01mm。

#3.9 有自动运行程序收集样品条带，收集程序可编辑。亦可手动收集感兴趣条带。

#3.10 自动清洗功能，可程序设定或者手动对管路进行清洗和干燥，避免交叉污染。清洗、吹干、水或缓冲溶液（清洗液）、延迟、暂停、收集功能齐备。

3.11 可见光观测系统：标配20W卤素灯

#3.12 可同时实现260nm和280nm的UV检测器和馏分收集器，可实现样品的在线实时检测，绘制UV谱图，自动收集。

3.13 标配软件系统，连接电脑可实时显示信号的采集过程；具有数据叠加、处理等功能，能以excel格式导出数据。

- 产品配置要求

4.1  全自动密度梯度制备和分离系统主机

4.2  密度梯度制备配件

4.3  密度梯度分离配件

4.4  双通道紫外检测器

4.5  组分收集系统

4.6  馏分收集器配件

4.7  电脑1台（套）

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

6.1提供一套中文或英文说明书。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供2年或2年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无

第9包  全自动移液与核酸纯化工作站

1、工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度15 ~ 25C

2、仪器的用途

2.1 该仪器主要用于全自动移液分液，DNA和RNA的纯化。

3、仪器的性能指标

3.1 全自动移液系统

*3.1.1工作站全封闭式设计，有安全门，安全门的开启可控制工作站运行的开关；工作站保护屏罩可拆卸，置入相应的生物安全柜中

3.1.2开机即可使用，无需额外的预处理工作

3.1.3工作站平台应具备4个符合SBS标准的工作位点(不包括废品收集盒)，位点上的实验用品和耗材可根据需要任意布局

*3.1.4移液技术：气垫活塞式移液原理，精确移液体积最小可达1l；自由射流技术，非接触式放液，放液时吸头随液面上升而上升，始终和液面保持固定的距离，避免液体溅射和交叉污染

3.1.5移液方式: 移液速度可根据液体的不同物理特性分别选择，并有多种其它操作模式，如预润湿、上下反复吸放液混匀等

*3.1.6液面探测技术: 红外共聚焦光学感应器,非接触式探测液面高度, 自动计算管内液体体积，避免对试剂和样品污染的可能性

3.1.7自动识别耗品: 红外共聚焦光学感应器可识别吸头使用数量、耗材种类和规格

3.1.8机械臂可自动识别和装配不同量程的分液工具

3.1.9能选配4个量程的单道和8道分液器

3.1.10分液器可进行常规的121℃高温高压灭菌消毒，并可以进行定期的EN ISO 8655标准校准，并提供校准报告和证书

3.1.11 能选配各种实验室常规耗材的管架或板架适配器，适配器具有温控功能，适用于各种多孔板（如PCR板、深孔板等）以及各种内径和高度的试管、微量离心管、冻存管

3.1.12试管架、温控板架等各种配件均可以高温高压灭菌

3.1.13人机操作：通过简单易学的操作面板(触摸屏)进行实验设计和管理；预存多种实验室常规操作方案；已建立含有六百多种常用耗材的数据库(如相关的规格和尺寸信息) ，可直接调用，工作站自动识别。特殊及国产耗材也可通过校准后录入数据库

3.1.14 配有单道40ul-1000ul，8道1ul-50ul和8道20-300ul移液头

3.2全自动核酸纯化系统

3.2.1.用途：全自动核酸提取纯化系统，标签蛋白纯化、噬菌体淘洗、食源性微生物（O157 大肠杆菌、李斯特菌、沙门氏杆菌等，）富集无需离心或过滤操作, 核酸产物直接用于定量PCR检测、测序。
3.2.2.适用样本来源：血液、体液、动植物组织、拭子、培养细胞、细菌、病毒、土壤等标本。

#3.2.3. 工作原理：采用非拼接一体式永久性磁棒，无需离心或过滤操作，磁珠与目的样品特异结合，仪器磁棒上下运动使液体混匀，并吸取磁珠，在不同样品板/管间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸，蛋白等样品

#3.2.4. 样品通量：> 20个

#3.2.5. 工作体积：30-5000μl，标配两种磁头，标准磁头：30-1000μl；大体积磁头：200-5000μl；洗脱体积：30-200μl，或更宽泛

#3.2.6. 仪器自动装卸磁套，由软件制定任意放置位置，无需手工操作

#3.2.7. 具有温度控制功能，最高温度75℃或以上，温度精准度：±1℃

#3.2.8. 具有独立于96深孔板的洗脱模块，洗脱模块同时具有加热和制冷模块，产物可设置低温保存，低温至4℃，维持样本的生物活性

#3.2.9. 中文彩色图形化用户界面，实时显示温度和实验进程信息，倒计时显示，可独立使用，无需电脑

3.2.10. 主机内置程序分类管理功能，具有200个程序存储空间

3.2.12. 提供专门的磁珠纯化配套软件，可由用户独立，自由编程，或导入现成试剂盒运行程序，还可导出并保存纯化程序、可由用户优化设置程序步骤，输出运行报告，具有样本及耗材信息管理和追溯功能，具有用户管理权限设置功能，提供10种以上不同规则，灵活自定义用户权限， 可配备条码阅读器

#3.2.13.振荡模式：多种速度与时间自由组合，低/中/高等多种上下混匀速度，底部/中部/表面等多种混匀方式，磁珠预收集、干燥、暂停等多种动作设置

3.2.14. 试剂开放并兼容用户自定义实验方案：兼容进口及国产磁珠试剂

3.2.15. 可以提供原厂预分装试剂盒

#3.2.16. 内置紫外灯用于方便、有效的杀菌

3.2.17. 提供原厂技术支持和售后服务

#3.2.18.非OEM产品，具有CE认证，具有CDFA国家级医疗器械注册证

3.3 细胞和组织采集系统

3.3.1真空泵负压压力范围：0-558.8 毫米汞柱

3.3.2负压持续时间范围： 0-1秒

3.3.3线性马达每次移动距离: 0.0015毫米

3.3.4线性马达最大移动距离：23.3毫米

3.3.5线性马达最大移动速度：0.35毫米/秒

3.3.6照明光源: 144 LED环形灯

3.3.7光源寿命：~ 10000小时

3.3.8 适用组织样品类型: 新鲜冷冻组织，新鲜活组织，蔗糖处理组织

3.3.9 适用组织切片厚度范围: 5-300 µm

3.3.10 适用细胞培养类型: 悬浮细胞，贴壁细胞，3D细胞，微流控芯片

3.3.11 采集精确度：单细胞水平

3.3.12 可否采集荧光标记细胞和组织：可以

3.3.13可供采集毛细管内径：10, 15，20，30，40，50，60，80，100, 120 µm

3.3.14采集毛细管总长度： 60±1 mm

3.3.15单次样品采集的体积：毛细管内径20 µm: 10nl-2.5 µl

毛细管内径30 µm: 35nl-3 µl

毛细管内径40 µm: 70nl-5 µl

3.3.16从细胞培养培养板采集细胞速度：可达25个细胞/分钟

3.3.17配备软件：是

3.3.18软件载体：已内置在系统线路板中

3.3.19 配备通用的显微镜兼容支架

4、仪器的配置组成

4.1 全自动移液系统，一套

4.2 全自动核酸纯化系统，一套

4.3 细胞和组织采集系统，一套

4.4 台式品牌电脑，一台

5. 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1一套中文或英文说明书在合同签定后60天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7、 技术服务

7.1 设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：至少提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIP武汉

10. 交货日期：

合同生效后3个月内

11．执行的相关标准

无

第10包  溶剂蒸发工作站

1.  工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度15 ~ 25C。

2.  设备用途：

2.1 溶剂蒸发工作站又称离心浓缩仪/平行蒸发仪/定量浓缩仪，在保证样品活性的前提下，对样品进行浓缩、纯化、干燥、储存等；也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理。

3.  技术规格：

*3.1 一体化的设计，包括离心加热腔、冷凝器、防腐蚀隔膜泵、H型转子、操作系统等，结构紧凑，减少占用空间，不接受模块化设计；

3.2自带10个运行程序：内置8个常用的浓缩程序；

#3.3 防暴沸技术：含带专利的防暴沸技术，避免因为暴沸引起的交叉污染和样品损失，确保样品安全；

3.4运行中可以很方便的暂停，检查样品后再运行；

#3.5 样品干燥后或者浓缩至一定体积后系统自动停止运行

*3.6能全自动运行，无需专人看管，安全性高，浓缩或干燥后自动停止；

#3.7所有的部件都经过特殊处理，耐腐蚀；

3.8适用溶剂沸点高达120℃，包括、醇类、DCM、乙酸乙酯、乙腈、水、TFA等；

3.9加热方式：使用高效高功率红外进行加热，红外灯加热的是试管支架的底部，不直接照射到样品上；

3.10温度控制范围：室温到80℃；

3.11温度控制精度：±1℃

#3.12温度传感：特有的红外探温器，以非直接接触样品的形式来进行温度测量和控制，防止样品过热

  - 最大转速：2000RPM；

  - 转子最大向心力500G

  - 直接驱动的旋转系统，减少仪器的维护，增加使用寿命；

3.16 样品装载量：最大1.5 kg （包含样品架）；

#3.17最大不平衡可达40g，过平衡报警和自动停机保护；

#3.18大容量的H型转子设计，可搭配上百种架子，可放置各种常规试管、烧瓶、样品瓶、96孔板等，最多可同时浓缩上百支试管或样品瓶；无需特制容器，降低使用成本；

3.19可同时处理48*15ml/20*50ml离心管，放置约10ml试管48个

#3.20离心腔可有效预热，加快浓缩速率

3.21互锁的盖子，只有马达停止时才可以打开，保证使用者的安全，盖子上有聚碳酸酯加强的观测窗，可观测内腔的运行情况；

3.22控制面板操作简单，显示器显示温度、压力、时间和运行程序等信息

3.23内置冷却系统，压缩制冷；使用耐腐蚀的冷凝线圈为冷凝器，冷凝器温度可达到-50℃，功率70W；

#3.24 冷凝器带收集瓶，材料为真空绝热的硼玻璃，收集瓶容量1L，轻轻旋转即可取下，很容易清空回收的溶剂。

*3.25内置的真空泵为带聚四氟乙烯的无油隔膜真空泵，耐溶剂腐蚀

3.26真空系统压力：（0-1200）mbar，最低可达10mbar；

#3.27压力控制：自动，10mbar-大气压；

3.28自动压力控制可为不同的溶剂选择适合的压力

3.29有自动真空排气阀

3.30带有除臭功能，可以将系统内残余的蒸气先排干净再打开离心腔，保护实验人员的安全

3.31无需氮气

4.  产品配置要求：

4.1	溶剂蒸发工作站主机一台（内置真空泵和冷凝器）

4.2选配样品架

- 10位50ml塑料离心管转子28.5 x 115mm (70 degree end)转子（不包括离心管），2套

- 24位15ml塑料离心管转子16.5 x120mm转子（不包括离心管），2套

- 24位直径18 x 75-102mm高，试管转子（不包括试管），2套

- 备件红外灯，墙体密封圈，冷阱密封圈套件各一件

5. 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF武汉  一台

10. 交货日期：

合同生效后3个月内

11．执行的相关标准

无

第11包  室内经济鱼类养殖循环水系统

- 工作条件：

  - 温度：0 ~ 40C。

  - 湿度：20-80%。

  - 主机电压210-250 V。

2、设备用途

室内经济鱼类养殖循环水系统为工厂化鱼类养殖设备，主要用于淡水经济鱼类室内人工养殖，水体环境可控条件下研究鱼类生长、繁殖、免疫、行为等生物学特征。

3、技术指标

3.1 直径1米养殖桶循环水系统性能指标

*3.1.1含盖直径1米养殖桶24个：PE材质，厚度≥6mm，直径1000mm，高度1200mm。

#3.1.2旋流分离器：PP材质，D≥200mm，最大过水量≥50L/h。

#3.1.3砂缸：玻璃钢材质，Q≥3m3/h。

3.1.4集水池：PP材质，厚度8mm。

*3.1.5冷暖机：2-3P，气温±5℃控温范围。

3.1.6潜水泵：Q≥3.3m³/h，扬程7-10m，变频控制。

#3.1.7生物移动床：Q≥3m³/h，PP材质，6mm厚，H≥1.5m，出水氨氮浓度≤0.75mg/L。

3.1.8除碳器：Q≥3.3m³/h，PP材质，厚度6mm，功率≥150w。

*3.1.9紫外线消毒器：管道式，不锈钢材质，功率≥120w。

3.1.10氧气分配箱：盒体为有机玻璃材质。

3.1.11低水头溶氧器：Q≥3.3m³/h，有机玻璃或塑料材质，出水溶解氧浓度≥15mg/L。

3.1.12自动投饵机：投饵距离0.5-2m，可远程控制。

3.2 直径2米养殖桶循环水系统性能指标

*3.2.1直径2米养殖桶18个：PE材质，厚度≥8mm，直径2000mm，高度1200mm。

#3.2.2旋流分离器：PP材质，D=315mm，最大过水量≥250L/h。

#3.2.3微滤机：转鼓式，外部框架为PP，滤网材质为不锈钢，孔目数≥250，Q≥10m³/h。

3.2.4集水池：PP材质，厚度8mm。

*3.2.5冷暖机：2-5P，气温±5℃控温范围。

3.2.6潜水泵：Q≥10m³/h，扬程7-10m，变频控制。

#3.2.7生物移动床：Q≥10m³/h，PP材质，8mm厚，H≥2m，出水氨氮浓度≤0.75mg/L。

3.2.8除碳器：Q≥10m³/h，PP材质，厚度6-8mm，功率≥250w。

*3.2.9紫外线消毒器：管道式，不锈钢材质，功率≥300w。

3.2.10氧气分配箱：盒体为有机玻璃材质。

3.2.11低水头溶氧器：Q≥10m³/h，有机玻璃或塑料材质，出水溶解氧浓度≥15mg/L。

3.2.12自动投饵机：投饵距离0.5-2m，可远程控制。

  - 其他相关设备性能指标

3.3.1制氧机：分子筛，氧气浓度≥99%，产气量≥15L/min。

3.3.2旋涡风机：出气压力≥30kpa，气量≥250m3/h。

3.3.3风机控制柜：不锈钢材质。

3.3.4流量计：浮子式。

3.3.5自动控制系统：触屏控制，可根据水质（温度、pH、溶解氧）等控制水泵、风机、氧气分配箱、紫外线消毒器、生物移动床、除碳器等设备的启停和频率，可实现一键启动，故障报警和远程控制。

3.3.6水质在线检测系统：可实时监测并记录水质数据（主要有温度、pH、溶解氧和氨氮）。

3.3.7车间管网系统：PVC材质，包含给排水和供气管道。

3.3.8廊道：不锈钢材质。

3.3.9黄鳝养殖系统：养殖容器为有机玻璃材质。

3.3.10蓄水桶：不锈钢材质。

4、产品配置要求

室内经济鱼类养殖循环水系统包括：独立的直径1米圆形养殖桶循环水系统2套，独立的直径2米圆形养殖桶循环水系统2套，黄鳝养殖系统1套。

4.1	直径1米养殖桶循环水系统配置组成

- 直径1米养殖桶

- 旋流分离器

- 砂缸

- 集水池

- 冷暖机

- 潜水泵

- 生物移动床

- 除碳器

- 紫外线消毒器

- 氧气分配箱

- 低水头溶氧器

- 自动投饵机

4.2  直径2米养殖桶循环水系统配置组成

- 直径2米养殖桶

- 旋流分离器

- 微滤机

- 集水池

- 冷暖机

- 潜水泵

- 生物移动床

- 除碳器

- 紫外线消毒器

- 氧气分配箱

- 低水头溶氧器

- 自动投饵机

4.3  黄鳝养殖循环水系统配置组成

- 有机玻璃材质养殖桶

- 不锈钢支架

- 旋流分离器

- 微滤机

- 集水池

- 冷暖机

- 潜水泵

- 除碳器

- 紫外线消毒器

- 氧气分配箱

- 低水头溶氧器

4.4  其他设备需求

- 制氧机

- 旋涡风机

- 风机控制柜

- 流量计

- 自动控制系统

- 水质在线监测系统

- 车间管网系统

- 廊道支架

- 蓄水桶

5. 选购附件、备件及消耗品：

无特殊消耗品。

6.  技术文件：

提供原厂操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第12包  双层叠放式恒温摇床

1.  工作条件：

1.1 温度：0 ~ 40C。

1.2 湿度：20-80%。

1.3 主机电压210-250 V。

2.  设备用途：

主要用于生命科学、农业科学、生物医药学、生物化学等研究。实现对微生物在不同温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、振荡频率、振幅条件下的培养。

3.  技术规格：

*3.1振荡频率：10-300rpm；振荡频率精度：±1rpm。

3.2	摇板振幅：Ф26mm（标配）、Ф50mm（选配）。

#3.3 温控范围：4～60℃。能在4℃持续稳定运行；温度均匀度：±0.5℃ （在37℃条件下）（支持第三方检测）。

3.4 显示方式：LCD触摸屏。

*3.5 容量：单层250ml×72或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18，5000ml×8。

#3.6 一层、二层或三层组合叠加，摇板可抽拉，第三层为上开门，第三层操作板离地高度低于1.35m。

#3.7 内胆无缝焊接，R角设计，镜面不锈钢，无螺丝固定，可防水冲洗

#3.8 温度可多段编程，按程序化设置运行

*3.9 中空钢化双面加热玻璃，可在不开门的情况下通过各个角度观察箱体内部情况；具有玻璃加热和门加热功能，在低温或高湿状态下运行时，避免发生玻璃门起雾、滴水的情况。

3.10 数据记录功能：实时显示温度、速度曲线，每层标配USB接口，数据可导出记录打印。

#3.11 控制系统：能实现P．I．D微电脑智能控制，操作界面加密锁定功能，可编辑多级权限，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动。

*3.12遮光帘：每层培养箱都需配备；可自由拉伸，方便观察，完全避光，避免外部光照对培养的影响。

#3.13 可选配精准控湿模块（控湿范围：环境湿度~95%）

#3.14 可选配二氧化碳模块(后期可加装）

4.  产品配置要求：

4.1	组合式大容量振荡培养箱主机壹套

4.2 使用说明书一份

4.3合格证书一份

4.4 保修卡一份

4.5保险丝5A一套

4.6 保险丝15A一套

4.7 3M电源线一套

4.8 36号扳手一把

4.9 缓冲脚垫4个

5. 选购附件、备件及消耗品：

无特殊消耗品。

6.  技术文件：

提供原厂操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第13包  水下植被回声探测仪

1、工作条件：

  - 温度：0 ~ 40C。

  - 湿度：20-80%。

  - 主机电压210-250 V。

2、设备用途

基于水体超声回声反射原理，用于对水体中沉水植物的分布范围、盖度、冠层高度，以及水下地形、底质类型进行现场测量，分析得出水体中沉水植被的分布位置、分布面积、植被密度、盖度等指标，评价水体中沉水植被的发育现状以及底质类型的分布特征。

3、技术规格

3.1  换能器：六种可供选择的频率（38、70、120、200、420、1000 kHz），标配200kHz

*3.2 换能器信号输出类型：数字信号

*3.3 可不接电脑自主式工作，主机内置存储不小于500G

3.4  可设置休眠/唤醒模式以及自主工作

3.5  水面工作单元（主机）：支持多线程模式和更多换能器扩展，可同时连接4个不同频率的换能器工作；高分辨率、全色彩回波图；可集成方位传感器和其他外部传感器。

*3.6 最低检出噪声：-140dB，

*3.7 动态范围：大于160dB

#3.8 最大脉冲频率：≥30次/秒

#3.9 脉冲时间：0.1-1.0毫秒，用户可调，发射功率100-1000W rms

3.10   探测距离：0-2000m，用户可调

3.11   数据采集软件：实时数据获取、视检、存储和回放，能够调节探测深度、脉冲频率、脉冲宽度等。

*3.12   沉水植物和底质类型分析软件：输出文件格式为CSV和KML，可以从Google Earth，Open Street，Bing等地图服务器自动下载地图，也可调用第三方地图。在地图上显示航迹断面以及水深、底质类型和沉水植被分布高度、覆盖度。使用三线性插值法、反距离加权插值法和普通克里格插值法来生成二维分布图，可自动计算栅格化统计结果：面积，水域体积，最大/最小/平均水深等。

3.13   地理定位：差分GPS（DGPS）

3.14 可扩展进行鱼类等水生动物的分布、生物量、身体大小和密度等研究。

3.15 专用电脑参数： 特性：防水、防尘、防震（军用级别）；处理器：Intel i5或以上，内存：4GB或以上；硬盘：128 GB或以上等

#3.16配套水下摄像装置：最大使用水深：20m；360度旋转摄像头,可视角度广,可以360度旋转观看，7寸高清液晶显示屏.带录像拍照功能，最大支持32G内存卡；专用电缆,防水 耐寒 防腐蚀 抗拉力，12V4500MA锂电池供电。

4、产品配置要求

4.1	回声探测仪水上工作单元（包含数据采集软件，保护箱，专业分析软件）

4.2 数字信号甲板电缆

4.3 分裂波束换能器

4.4 校准球

4.5 差分GPS接收器

4.6 “三防”军用电脑

4.7 换能器固定架

4.8 水下摄像装置

5. 选购附件、备件及消耗品：

无特殊消耗品。

6.  技术文件：

提供原厂操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第14包  微电极系统

1.  工作条件：

1.1见总则第3条。

1.2电源：220V、 50 Hz、10A

1.3环境温度：0-50℃，工作湿度≤90%的环境条件下运行

2.  设备用途：

2.1可测量动植物、水体、沉积物、水土界面及生物膜中O2、H2S、N2O、NO、pH、氧化还原电位等相关指标随深度、时间等的变化，并通过软件分析通量、每一微层产量或消耗量，进而研究管道界面腐蚀、微生物参与的C/N/P/S/Fe等物质循环、氧化还原、电子传递、污染物降解迁移转化及生物修复机理。其产品的µM级高灵敏度可观察微小浓度及其变化、µm级尖细顶端不破坏检测对象的结构和生理活性、原位在线测量符合现代科研潮流，可应用于污水处理、动植物生理、生态、土壤、环境等领域。

3.  技术规格：

3.1、四通道主机

3.1.1包含两个皮安通道，一个毫伏通道和一个温度通道。

*3.1.2皮安通道测O2、H2S、H2、N2O、NO等参数。

*3.1.3毫伏通道测pH、电位。

3.1.4温度通道测温度，测量范围-10 - +100°C。

*3.1.5皮安通道90％响应时间小于35毫秒

3.1.6主机输入电压：50/60Hz, 230/110V或8 x 1.5 V电池。

3.1.7 USB接口。

3.2、实验室支架

3.2.1尺寸：20 cm x 20 cm x 54 cm。

3.2.2孔间距5cm。

3.2.3表面化学防腐蚀处理。

3.3、手动微电极推进器

3.3.1一款坚固和精确的定位工具。

*3.3.2 Z轴总运动距离47 mm，其中37 mm步进精度为100 µm；另外10 mm步进精度为10 µm。

3.3.3 X轴总运动距离20mm，精度100µm。

3.3.4 Y轴总运动距离25mm，精度100µm。

3.4、微电极技术指标：

#3.4.1  O2微电极玻璃电极OX-50尖端外为：50µm，测量范围：0-1 atm pO2，检测下限：0.3 µM。

#3.4.2  H2S微电极玻璃电极H2S-50尖端外径50µm，测量范围：0-5 mM H2S（水中），线性范围：0-300 µM H2S（水中），检测下限：0.3 µM。

#3.4.3N2O微电极玻璃电极N2O-50尖端外径分别为50µm，测量范围：水中0-500µM，检测下限：水中0.5 µM。

3.4.4  NO微电极玻璃电极NO-25尖端外径分别为25 µm，测量范围：0-1%，检测下限：20-50 nM。

3.4.5 pH微电极玻璃电极pH-50尖端外径分别为50µm，测量范围：pH2-10，线性范围pH 4-9，检测精度：0.1pH。

*3.4.6氧化还原电位微电极玻璃电极RD-50尖端外径分别为50 µm，测量范围：全范围，检测精度：0.1 mV。

3.4.7 标准参比电极Ag+/AgCl，用于给pH、电位电极进行参比。标准参比电极REF-RM，尖端外径5 mm

4.  产品配置要求：

4.1	四通道主机：数量：1台；

4.2单头手动推进器数量：1个；

4.3实验室支架数量：1个；

4.4 NO校正器数量：1个；

4.5 数据分析软件；数量：1套；

4.6 标准参比电极数量：1根；

4.7 尖端直径50微米氧电极、硫化氢电极、氧化亚氮电极、pH电极、电位电极数量：各1根；

4.8 尖端直径25微米一氧化氮电极数量：1根；

4.9 电脑、激光打印机、校正试剂、钢瓶数量：1套；

5. 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 目的港：

CIF武汉一台

10. 交货日期：

合同生效后3个月内

11．执行的相关标准

无

第15包  液滴式大片段文库构建系统

1.  工作条件：

1.1 温度10 ~ 40C。

1.2 湿度：20-80%

1.3 主机电压210-250 V

2.  设备用途：

系统在传统文库构建的操作中引入了标签标签，通过追溯标签序列可以将来自同一条DNA长链或者同一个细胞的测序结果组装起来，从而获得10-100Kb长度的超长测序或单细胞测序结果。系统兼容长片段基因组测序和单细胞测序。

3.  技术规格：

  - 长片段基因组测序技术参数：

*3.1.1系统一次可以产生一百万个独立的液滴反应体系；

#3.1.2系统提供四百万种不同的标注；

3.1.3样本处理通量：每次8个样本，满足平行实验的要求；

3.1.4提供基因组和单细胞应用相关试剂盒；

3.1.5上机处理速度：<25分钟/次；

3.1.6起始上样量：1-2ng初始DNA，节约了样本；

3.1.7检测DNA长度：>20Kb，最长可达到100kb以上；

*3.1.8可完成基因组的单倍型组装，可以获得数Mb的单倍型序列信息，明显提升基因组组装质量；

3.1.9可研究基因组的结构变异，包括扩增，缺失，染色体易位等；

*3.1.10可研究基因组定向突变，可对90%以上的SNP完成定向分析；

3.2单细胞测序技术参数：

3.2.1兼容单细胞测序的多种应用，可完成单细胞3’转录组测序文库构建，单细胞5’转录组测序文库构建，单细胞T/B细胞VDJ全长区域测序，单细胞基因组拷贝数检测测序文库构建，单细胞表观遗传学ATAC测序文库构建等多种应用。

*3.2.2产生不少于75万个独立的液滴反应体系；

#3.2.3提供不少于四百万种不同的标注；

*3.2.4捕获细胞数量：每个样本超过1000细胞，最多可达10000个细胞；

3.2.5高细胞捕获效率：60%以上；

#3.2.6高通量通量：一次可处理样本数量不少于8个；

3.2.7处理样本速度快：＜7分钟；

#3.2.8提供序列完整单细胞分析软件系统；

3.3产品应用：

#3.3.1长片段基因组测序

长片段基因组测序以1-2ng长片段DNA（>20kb）为起始样本，完成长片段基因组测序文库构建，可用于基因组denovo组装，有效提高组装质量，还可以应用于基因组单倍型分析，基因组结构变异分析和基因组phasing SNP分析。

#3.3.2单细胞3’表达测序

在mRNA 3’端添加标签，检测mRNA3’端的基因表达信息，可用于肿瘤细胞异质性，稀有细胞检测，干细胞发育分化，免疫细胞群体改变等。

#3.3.3单细胞5’表达测序

在mRNA 5’端添加标签，检测mRNA5’端的基因表达信息，可用于肿瘤细胞异质性，稀有细胞检测，干细胞发育分化，免疫细胞群体改变等。

#3.3.4单细胞VDJ全长测序

对于T细胞和B细胞免疫细胞，可以同时检测单细胞的5’转录组，还可以检测细胞的VDJ全长序列，用于研究免疫细胞类型。

#3.3.5单细胞CNV测序

可研究单细胞基因组拷贝数变异，单细胞检测的灵敏度为2Mb，聚类后可达到100kb，主要应用于肿瘤细胞的拷贝数变异研究。

#3.3.6单细胞ATAC测序

用于在单细胞水平的染色体开放区域，检测染色质的活跃区域。

#3.3.7单细胞转录组+细胞表面抗原测序

开放标签标记的抗体，可用于同时检测单细胞转录组和细胞表面抗原检测。

4.  产品配置要求：

4.1  主机一台

4.2  Accessory Kit配件盒一个

  - Power Cord（电源线）一根

  - Vortex Adapter（振荡器适配器）3个

  - Chip Holder（芯片支架）2个

  - Gasket（3 pack）（芯片密封胶片）1个

  - Vortex Clip（振荡器夹）2个

  - Magnetic Separator（磁力分离器）2个

  - Test Chip V1（测试芯片）1个

4.10 配套分析软件一套

5. 选购附件、备件及消耗品：

5.1 单细胞3’或5’表达测序试剂盒一套（总共能检测20个样本）

6.  技术文件：提供原厂英文操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：2年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第16包  长时间动态活细胞成像分析系统

1. 工作条件:

见总则第3条。

2. 设备用途:

利用该设备可在培养箱中对细胞的变化进行实时动态的观察，并自动分析不同时间每组细胞的状态，可得到高清晰度相差图像、荧光图像和由图像组成的动态录像，通过软件的自动定量分析，适用于细胞监测分析、细胞运动分析、细胞发育监测分析、实时药物细胞作用评价、实时报告基因表达分析、单克隆细胞判断等多方向。

3. 技术规格:

3.1硬件部分

3.1.1 光源：相差、荧光光源为LED光源，光毒性及光漂白低，寿命10,000小时以上。

3.1.2 成像系统：高灵敏cMOS成像系统，成像尺寸不低于1392 x 1040 像素。

*3.1.3 成像系统可以在二氧化碳培养箱或低氧培养箱环境中运行，连续监测过程中细胞无需反复移出培养环境，以满足长时间稳定实验条件的需求；

3.1.4 物镜：提供4倍、10倍和20倍三种高清物镜，实验过程中可由电动镜头转盘自动切换，实验全程自动聚焦，无需人工调节焦距。

3.1.5	物镜分辨率：

3.1.5.1	4倍物镜的成像分辨率不高于3.06µm/像素；

#3.1.5.2	10倍物镜的成像分辨率不高于1.22µm/像素；

#3.1.5.3	20倍物镜的成像分辨率不高于0.62µm/像素。

3.1.6 滤镜规格：有荧光滤镜以满足荧光实验需求，其中

#3.1.6.1	绿色荧光激发光波长：440-480nm；

#3.1.6.2	绿色荧光发射光波长：504-544nm；

#3.1.6.3	红色荧光激发光波长：565-605nm；

#3.1.6.4	红色荧光发射光波长：625-705nm。

#3.1.7	仪器通量：能够同时监测多块培养容器,支持类型包括≥6块6-384孔微孔板、≥9块30-100mm细胞培养皿/25-75T培养瓶等标准培养容器；且多容器观察时各容器之间可以自由组合，以满足多个实验同时进行。

*3.1.8 多容器观察时，细胞容器不动、成像装置移动，以减少半贴壁细胞类型漂移现象，且每个容器位置可自由设置实验类型、物镜倍数、容器类型、观察区域等参数，运行时互不影响，以满足多人同时使用。

3.1.9仪器运行：能够进行24小时不间断长期成像监测并分析，实验全程中细胞保持在稳定生长环境，连续监测周期不受时间限制。

3.1.10可生成多种图像格式

3.1.10.1	图像格式：JPEG、PNG、TIFF、RAW等；

3.1.10.2	影片格式：WMV、AVI等。

3.1.11配置专门的服务器级别数据分析系统，适用于大规模数据分析及存储，存储系统为磁盘阵列结构以保证数据的安全，其中

3.1.11.1	硬盘容量：≥16 TB；

3.1.11.2	内存容量：≥48 GB。

3.2软件部分

3.2.1 操作软件安装没有限制，可多人同时操作使用。

3.2.2具有远程控制系统，连接局域网的任何一台计算机上都可以控制系统，连接图像和数据。

3.2.3软件自动分析细胞增殖、凋亡、毒性的变化与趋势，吞噬、T细胞免疫杀伤、报告基因表达等指标，包括：

3.2.3.1 明场状态下能够分析细胞密度、细胞面积、细胞团数量等指标；

#3.2.3.2 可自动统计荧光细胞数量、荧光密度、每个细胞荧光强度、荧光面积等指标；

#3.2.3.3 能够长期在培养箱中通过全孔成像监测干细胞形成的过程，单次实验周期可长达4个月，可全自动分析全孔范围内干细胞的直径大小、数目等。

3.2.4支持在长时间拍摄影像的过程中可以插入另一个拍摄任务，分别独立设置观察间隔、实验类型等信息，多任务拍摄互不影响。

*3.2.5拥有全孔观察拍照功能，可对多种类型孔板、培养皿进行全孔范围拍摄及分析。

3.2.6用户可以自定义样本信息，并根据样本信息来进行分组分析。可执行数据库搜索，利用设定的关键词搜索数据库，方便查询过去任何时间得到的图像和数据。

3.2.7生成的所有数据均可存档，并且数据和图表可以打包封存，离线状态也可对数据包资料进行再查看及分析。

4. 产品配置要求：

4.1 高通量细胞成像系统

4.2 大容量数据存储分析系统

4.3 多规格物镜单元

4.4 荧光成像单元

4.5 明场图像分析识别软件

4.6 荧光图像分析识别软件

4.7配有进口CO2培养箱，体积240升

4.8配有电脑

5. 选购附件、备件及消耗品：

无特殊耗材要求，能够使用包括各类型培养皿、培养瓶、6-384孔板、特殊类型载玻片、细胞剪切力检测板、U型微孔板等多种规格.

6.  技术文件：

6.1提供原厂的英文仪器操作使用手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

#7.3 保修期：2年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第17包  中型原位灭菌发酵罐

1、 工作条件：

  - 温度：0 ~ 40C。

  - 湿度：20-80%。

  - 主机电压210-250 V。

2、设备用途

该系统应用中试级原位灭菌发酵罐，通过专业控制系统的控制以及数据分析软件的分析，实现微藻和微生物发酵的中试培养过程控制和过程优化，研究微藻和微生物高产量表达的培养方案和放大策略。

3、技术规格

3.1不锈钢罐体与管路系统设计制造的基础要求：（CIP=原位清洗，SIP=原位灭菌）

3.1.1 所有的进/排气、进/排水、CIP管路和SIP管路，均采用不锈钢管路连接

#3.1.2 所有进出罐内管路，包括顶部通气与底部通气、长短喷淋球、尾气冷凝器等，必须有CIP管路连接清洗的纯化水，有SIP管路连接蒸汽进入罐内。

3.1.3 所有排污管路，排污之前必须有疏水阀，辅助排水并防止蒸汽回流。

#3.1.4 取样阀组和底阀组，必须有CIP和SIP管路，取样阀与底阀可在罐体正常培养过程中单独在线清洗和灭菌。

3.1.5 罐体侧下部除了pH、溶氧、温度电极及取样阀组端口外，必须额外预留有备用的端口。

3.1.6 全系统符合cGMP（ICH Q7A）规范。

3.2 不锈钢罐体管路等机械部件性能要求：

*3.2.1不锈钢发酵罐总体积不小于140L，工作体积不小于100L,最小工作体积20L左右，工作体积高径比(H/D)适合培养微藻和微生物。

#3.2.2发酵罐主要部件（罐体、夹套、管道、支架）采用SS 316L (1.4404)不锈钢制成。可视玻璃窗用硼硅酸盐玻璃制成。垫圈和O-Ring用硅胶橡胶、EPDM 、PTFE制成。

3.2.3罐体侧上部、侧下部及底部至少有11个不同孔径的标准端口可分别用于通气、补料、连接电极、取样、底部搅拌和排液。未使用的预留孔用堵头密封。

*3.2.4发酵罐内表面、不锈钢管路内表面及电极外表面等须经电抛光，抛光要求Ra<0.4μm。发酵罐及不锈钢管路外表面经镜面抛光，抛光要求Ra<0.8μm。

3.2.5夹套和罐体各配有压力表，夹套安全配有可自封的安全阀，罐体安全带有释压盘（爆破片）。

*3.2.6 罐体配置压力自动控制阀及压力传感器，实现罐压的自动控制，满足自动灭菌与加压培养的要求。

3.2.7 罐体带有CIP和SIP管路，实现CIP（原位清洗）与SIP（原位灭菌）。

3.2.8 罐体配有六个可拆卸补料推阀组，一个标准取样阀组，环形空气进气分布器，螺旋形空气冷凝器，底部排液阀组。

*3.2.9 底部磁力耦合搅拌控制，最高搅拌速度不小于1000rpm，带有6叶片搅拌桨和四个挡板。

*3.2.10 罐体系统进气与排气管路上，均配有不锈钢过滤器与滤芯。进气/排气过滤器可在线灭菌。排气过滤器带有电加热装置保证过滤器干燥。

3.2.11 罐体系统排气端带有螺旋形空气冷凝器，防止培养基挥发。

3.2.12消泡系统包括顶盖上的消泡装置，通过与蠕动泵的联动自动补消泡剂来消泡。

*3.2.13消泡系统还必须提供泡沫陷阱，以利于彻底解决泡沫高速增长过程中可能堵塞过滤器的风险。泡沫陷阱可通过与控制器联动，在泡沫过多的情况下自动锁止/打开进/排气系统。该泡沫陷阱须提供详细的PID图纸，以确认部件连接与性能是否符合要求。

3.2.14 pH电极，可与控制器上的泵以及罐体上的推阀级联控制pH。

3.2.15 溶氧电极，可与控制器上的空气/氧气气路，搅拌转速级联控制。

3.2.16 泡沫/液位电极，可以设置为泡沫控制或者液位控制。液位/泡沫电极高度可调整，根据其电导信号通过上部侧口的补料推阀组添加消泡剂。

3.2.17温度控制通过温度控制模块实现。

3.2.18罐体夹套配有循环水进出和灭菌/清洗管路。

3.3控制系统性能要求：

3.3.1 控制系统包括独立的控制器及配套的电源管理模块。

*3.3.2 控制器带有预设和自适应两套PID控制模式，其中自适应PID控制模式可自动优化培养过程的最佳的PID设定，辅助中试实验的优化过程。

3.3.3控制器带有原位灭菌（SIP）界面，实现原位灭菌及加压培养。

3.3.4 电极部分要求包括但不限于：pH电极（测量范围0-14pH）；温度电极（Pt-100，范围0-150℃）；溶氧电极（范围0-500%空气饱和度）；液位电极；压力电极；

3.3.5控制器至少具有pH、DO、温度、搅拌、泡沫、液位等六个控制回路。

*3.3.6 pH、DO、温度、搅拌等参数均可实现自适应PID控制，并且pH与溶氧可灵活采用多种级联控制方式，包括通过通气或补料控制pH，通过搅拌转速、底物补料、通气量或通入纯氧、氮气的级联来控制溶氧。

#3.3.7控制器带有至少2个USB接口，应用于操作程序的事件记录拷贝或执行，或者连接外源设备。

3.3.8 控制器至少带有两路气体流量阀接入空气和氧气/氮气，并在空气和氧气/氮气两路流量阀上均配备电磁阀实现自动控制。

#3.3.9 控制器可配置至少三路定速泵、三路变速泵以及三路称重电子天平，实现精确的溶氧关联的称重补料（均速、变速、指数补料模式）自动级联控制，每个泵的功能可单独定义，灵活实现多种功能与应用。

*3.3.10控制器可直接连接在线生物量（OD）电极、葡萄糖电极、氧化还原电极、电子天平、尾气分析仪等设备，记录相应的数据，并应用相应数据设计级联控制策略。

3.4 数据分析软件性能要求：

#3.4.1专业的数据收集与过程分析管理软件，可提供从生物工艺过程开发（工艺配方、物料、培养、执行以及过程评价）到生产环境的全过程管理与数据分析。具体功能包括实验设计、培养基补料配方和优化管理、平行过程管理、数据分析方法、数据管理和检索等功能。

*3.4.2软件可全程直接整合从研发到中试到生产的数据链并在一个软件框架下进行数据分析和反馈控制。可整合的数据链包括可整合实验室内部或不同实验室不同地点的实验数据，可整合不同品牌型号的反应器数据，可整合不同品牌的分析和生产设备（天平、泵、液质等）的数据。

3.4.3 应用大型专业数据库进行数据存储与管理，并提供远程控制、计算和系统整合功能。

3.4.4 随机提供标准版本的软件，并且后期可从标准版本升级到高阶版本。

#3.4.5 标准版本软件提供多种交互式数据分析工具及数据自动比较分析工具。

3.4.6 标准版本软件提供报告生成工具，通过预先设置的报告模板出具工艺数据评价文件。

3.4.7 软件符合GAMP、ISA S88、FDA 21CFR Part11等标准和规范。

3.5发酵罐的文件要求：

3.5.1 提供设计图纸，包括但不限于：机械系统（罐体管路阀门等）设计图纸、电气系统设计图纸等。

3.5.2 提供罐体制造的过程追溯文件，包括但不限于：制造流程标准操作规范、参考标准（ASME、EN等）、详细制造过程操作记录、制造过程质量管理、制造过程风险分析等。

3.5.3 提供第三方部件（机械系统如阀门、过滤器等；电气系统如电源管理单元、电磁阀等）的详细资料。

3.5.4 提供验证文件，包括但不限于：

#3.5.4.1 不锈钢罐体符合ASME、CE、UL及中国压力容器合规性验证文件。

3.5.4.2 不锈钢罐体设计文件（DQ）的审查报告，须包含罐体生产和使用的风险分析（可能的失效模式、潜在负荷等）。

#3.5.4.3 不锈钢罐体管路材质验证文件，包括但不限于：材质成分分析、物理化学特性、材质溯源、ASME及EN合规性等。

3.5.4.4 不锈钢罐体管路表面处理验证文件，包括但不限于：焊接、电抛光、酸洗、钝化、射线探伤、液体表面侵润等。

3.5.4.5 不锈钢罐体管路的结构承压承温测试报告。

3.5.5 质量文件

*3.5.5.1 不锈钢罐体符合ASME及中国压力容器产品标准的质量报告。

*3.5.5.2 全系统IQ/OQ报告。

3.5.6 用户手册：符合ASME标准的用户手册。

3.6 安装辅助工程：

#3.6.1 提供配套的CIP工作站，包括CIP工作站与发酵罐的不锈钢连接及管路上的阀门。

#3.6.2 提供全套动力辅助设备（空压机、冷却循环水、蒸汽发生器、纯水机、冷干机、氧气钢瓶及减压阀等）。

#3.6.3 提供辅助动力设备与发酵罐连接的不锈钢承压承温管路的设计与施工，包括管路上的阀门。

3.6.4 提供发酵罐排水与排污的承温管路的设计与施工，包括提供缓冲降温池与管路上的阀门。

3.6.5 提供发酵罐使用的不锈钢工作平台。

3.6.6 提供原厂备用的零部件若干。

4、产品配置要求：

4.1  不锈钢发酵罐罐体1台（含不锈钢夹套及加热系统）

4.2  原位灭菌管路及阀门1套

4.3  原位清洗的喷淋球、管路及阀门1套

4.4  补料推阀组6套

4.5  取样阀组1套

4.6  底阀阀组1套

4.7  补料定速泵3个

4.8  主控制器1套（控制系统及电源管理系统）

4.9  电极系统1套，包括pH、溶氧、温度、液位及压力电极等

4.10  数据分析系统1套（标准版本软件）

4.11  模拟/数字输入/输出信号模块1套

4.12  尾气冷凝器1套

4.13  泡沫陷阱1套

4.14  不锈钢进气过滤器及滤芯1套

4.15  不锈钢排气过滤器及滤芯1套

4.16  顶部通气和底部通气管路1套

4.17  底部磁力耦合搅拌系统1套

4.18  文件系统1套（设计图纸、制造文件、验证文件、质量报告及用户手册等）

4.19  备用的零部件若干

5. 选购附件、备件及消耗品：

无特殊消耗品。

6.  技术文件：

提供原厂操作手册。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。由于用户原因在到货后一个月内不能完成安装，则视为安装验收完毕，开始计算质保期。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：1年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一套。

9. 目的港：

CIF武汉。

10. 交货日期：

合同生效并且确认制造图纸后6-9个月内。

11．执行的相关标准

无。