项目编号：C0611-SC2017-045

四川煤矿安全监察局煤矿事故分析鉴定中心

建设项目实验室设备采购项目

招 标 文 件

采   购   人：       四川煤矿安全监察局

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司

二〇一七年十一月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标文件格式	16

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他要求	30

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他要求的相关证明材料	30

第六章 招标项目技术、商务及其他要求	36

第七章 评标办法	36

第八章 合同主要条款	48

# 第一章 投标邀请

重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司受四川煤矿安全监察局的委托，就批准的四川煤矿安全监察局煤矿事故分析鉴定中心建设项目实验室设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：C0611-SC2017-045

二、资金来源：中央预算内投资

三、采购内容：详见第六章。

本项目共10个包。

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量/单位 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 通风阻力测试仪 | 2台 | 否 |
|  | 01-02 | 防爆激光断面测试仪 | 2台 | 否 |
|  | 01-03 | 电子万能试验机 | 1台 | 否 |
|  | 01-04 | 超声相控阵检测系统(超声波探伤) | 1套 | 否 |
|  | 01-05 | 专用电脑 | 15台 | 否 |
|  | 01-06 | 打印机 | 5台 | 否 |
|  | 01-07 | 碎纸机 | 2台 | 否 |
| 02 | 02-01 | 燃点测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-02 | 煤自燃倾向性测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-03 | 全自动粘结指数测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-04 | 通风式全自动胶质层指数测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-05 | 深孔快速取样装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-06 | 自动化多种气体仪表综合测试装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-07 | 温度传感器检定配套装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-08 | 压力仪表检测装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-09 | 双量程光干涉式甲烷测定器检定装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-10 | 烟雾传感器检测装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-11 | 便携式硫化氢气体报警仪传感器调校检定装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-12 | 便携式气体报警仪传感器调校检定装置 | 1套 | 否 |
| 03 | 03-01 | 电线电缆半导电橡塑电阻测试仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-02 | 交流高压耐压全自动实验机 | 1台 | 否 |
|  | 03-03 | 恒温水箱 | 1台 | 否 |
|  | 03-04 | 电线电缆耐火特性试验（装置）机 | 1台 | 否 |
|  | 03-05 | 高温压力试验装置 | 1套 | 否 |
|  | 03-06 | 热延伸试验装置 | 1套 | 否 |
|  | 03-07 | 电缆曲绕试验机 | 1台 | 否 |
|  | 03-08 | 绝缘外壁壁厚投影仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-09 | 漏电起痕试验机 | 1台 | 否 |
|  | 03-10 | 新一代弧光保护系统 | 1套 | 否 |
|  | 03-11 | 继电保护测试仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-12 | 振动测试仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-13 | 爆破振动智能监测仪 | 1台 | 否 |
| 04 | 04-01 | 扫描电镜能谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 04-02 | 研磨机（自动研磨抛光机） | 1台 | 是 |
| 05 | 05-01 | X-荧光光谱仪 | 1台 | 是 |
| 06 | 06-01 | 实验室用气质联用质谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 06-02 | 液相色谱荧光检测器 | 1台 | 是 |
|  | 06-03 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 06-04 | 自动顶空进样器 | 1套 | 是 |
| 07 | 07-01 | 现场便携式气质联用色谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 07-02 | 便携式气相色谱 | 1台 | 是 |
| 08 | 08-01 | 声校准器 | 2套 | 是 |
|  | 08-02 | 噪声频谱分析仪 | 6套 | 是 |
|  | 08-03 | 智能高精度综合标准仪 | 1台 | 否 |
|  | 08-04 | 中流量智能TSP采样器 | 2台 | 否 |
|  | 08-05 | 智能双路烟气采样器 | 2台 | 否 |
|  | 08-06 | 废气VOCs采样仪 | 1台 | 否 |
|  | 08-07 | 空气/智能TSP综合采样器 | 4台 | 否 |
|  | 08-08 | 全自动固相萃取装置 | 1套 | 否 |
|  | 08-09 | COD快速测定仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-10 | 溶解氧测定仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-11 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 否 |
|  | 08-12 | 氮吹浓缩仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-13 | 精密pH计 | 1套 | 是 |
|  | 08-14 | 流速仪 | 6套 | 否 |
|  | 08-15 | 智能一体化蒸馏仪 | 1套 | 否 |
|  | 08-16 | 自动液液萃取仪 | 1套 | 否 |
|  | 08-17 | 萃取振荡仪 | 1套 | 否 |
|  | 08-18 | 硫化物酸化吹脱 | 1套 | 否 |
|  | 08-19 | 空气采样器 | 4套 | 否 |
|  | 08-20 | 低温高速离心机 | 1台 | 是 |
|  | 08-21 | 氡及子体连续监测仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-22 | 加压电离室巡测仪 | 1台 | 是 |
| 09 | 09-01 | 矿用隔爆型耐腐潜水电泵 | 1套 | 是 |
|  | 09-02 | 矿用隔爆型耐腐潜水电泵 | 2套 | 是 |
| 10 | 10-01 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 1500米 | 否 |
|  | 10-02 | 矿用隔爆型移动变电站 | 1套 | 否 |
|  | 10-03 | 矿用隔爆兼本质安全型高压软起动器控制器 | 1套 | 否 |

四、投标人应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人须提供人民检察院出具的有效的《检查机关行贿犯罪档案查询告知函》，《检查机关行贿犯罪档案查询告知函》的主体应为投标人和该投标人的法定代表人；

6、符合行政法律法规规定的其他条件；

7、本次招标不接受联合体投标。

8、投标产品须是依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定;投标人提供产品如是环境标志产品，以财政部、环保部发布的最新第二十期“环境标志产品政府采购清单”为准；注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，以财政部、国家发展和改革委员会发布的最新第二十二期“节能产品政府采购清单”为准。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在清单文号、页码，并复印该页附后）

五、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2017年11月6日至2017年11月10日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10层购买。招标文件每包售价人民币300元（售后不退，投标资格不能转让）。

供应商在购买招标文件时须携带下列有效证明文件：

- 法定代表人授权委托书或单位介绍信，加盖鲜章；

- 法定代表人及被授权人身份证复印件，加盖鲜章，并提供原件备查；

3、有效的营业执照副本或具有统一社会信用代码的有效营业执照副本<三证合一>复印件，加盖鲜章，并提供原件备查；

六、投标截止时间和开标时间：2017年11月24日上午10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、开标地点：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10层开标厅。

八、本投标邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

九、联系方式：

1、采购人：四川煤矿安全监察局

地 址：成都市青羊区人民东路66号

联系人：黎老师

电 话：028-61510141

2、采购代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司

通讯地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10层

联系人：陈老师、夏老师

电话：028-8447096

重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司

二〇一七年十一月三日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | 01包：80万元；02包：152万元；03包：40万元；04包：274万元；05包：295万元；06包：150万元；07包：305万元；08包：186万元；09包：380万元；10包：116万元。 超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）,价格扣除 1、对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、失信企业报价加成或者扣分 供应商参加采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受联合投标 |
| 6 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 7 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8 | 投标保证金 | A、金 额：01包：1.6万元；02包：3万元；0.8万元；04包：5.48万元；05包：5.9万元；06包：3万元；07包：6.1万元；08包：3.72万元；09包：7.6万元；10包：2.32万元。 B.交付方式：银行转帐的方式（简写项目名称及包件号） C.收款单位：重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司 开户行： 浙商银行成都双楠支行 帐 号： 6510000110120100121067 在2017年11月22日下午16:00之前，保证金到达上述帐户为有效（以招标代理公司收到为准）。 其它有关投标保证金事宜详见总则。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 10 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 11 | 履约保证金 | 金 额：中标金额的10%。 交款方式：保证金必须从投标人账户以非现金形式转出，付款用途必须注明招标编号、包号。 收款单位：重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司 开户行： 浙商银行成都双楠支行 帐 号： 6510000110120100121067 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 按《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行，由中标人支付。其它有关事宜详见总则。 |
| 13 | 退还投标保证金 特别注意事项 | 退还投标保证金时，中标人须提交签订的合同原件2份给采购代理机构备案。其它有关事宜详见总则。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本一套，副本两套，用于唱标的“开标一览表”原件一份，与投标文件一致的Word电子文档U盘一个。其它有关事宜详见总则。 |
| 15 | 投标文件、开标一览表 包装和密封 | 投标文件（正本、副本）、开标一览表、电子文档U盘应分别包装和密封，同时递交采购代理机构。其它有关事宜详见总则。 |
| 16 | 是否退还响应文件 | 否 |

## 二、总   则

## 1．适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

## 2．定义

2.1“采购人”系指依法进行采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川煤矿安全监察局。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

## 3．合格的投标人

3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第四条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为相应招标合同包前期提供设计或咨询的，但设计施工工程总承包除外；

（3）为本（批）次招标提供招标代理服务的；

（4）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物投标的；

（5）对于接受代理商投标的项目，一个制造商对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加投标的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大产品质量问题责任追溯措施未全面落实的。

## 4．投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 5、充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或者经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或者经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商、经销商或代理商以取得不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或者经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司和分公司不能以不同的供应商身份参加同一项目的投标。

三、招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求及证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款；

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，在中国政府采购网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，在中国政府采购网发布变更公告。

## 8．答疑会和现场考察

无答疑会和现场考察。

## 四、投标文件

## 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

## 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

## 11、投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

## 12、联合体投标

本次采购活动不接受联合体投标。

## 13、知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；（作为技术响应的证明材料，投标人应真实提供，不得虚假。）

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本复印件；

（3）法定代表人授权书原件；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）投标保证金证明材料；

（6）近三年（2014-2016年）财务报表复印件，新成立的公司提供银行的资信证明。

（7）投标产品制造厂家授权书（若有）；

（8）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（9）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保质时间、保质期内的保质内容与范围等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（10）商务应答表；

（11）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（12）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（13）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

## 15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

## 16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

16.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，投标人在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

## 17．投标有效期

17.1 投标有效期自投标截止之日起90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

## 18．投标文件的印制与签署

18.1 投标人应按招标文件要求准备投标文件正本一套、副本两套、电子文档U盘一个，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”原件（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章（本招标文件要求加盖的“公章”为“投标人公章”，而不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

## 19．投标文件的密封和标记

19.1 投标文件“正本”、“副本”，密封于一件包装内。每件密封包装的最外层应标明投标人名称、招标编号、项目名称，封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

19.2 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”原件一份，每份单独密封在开标信封内，信封上注明投标人名称、项目名称、招标编号并加盖投标人公章，投标时单独递交。

19.3 电子文档U盘（word版）单独密封，信封上注明投标人名称、项目名称、招标编号并加盖投标人公章，投标时单独递交。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将由评标委员会作出裁定。

## 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交。

20.3 出现第7.4款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标采购单位修改通知规定的时间递交。

20.4 本次招标不接受邮寄的投标文件。

## 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

## 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人法定代表或授权代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，或者申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

22.3 开标时，采购代理机构邀请投标人代表对投标文件的密封情况进行检查,经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人宣读错了的，经现场监督人员或公证人员核实后，当场予以更正。

## 23．中标通知书

23.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 24．招标代理服务费

24.1 根据《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定，本招标文件特别约定，招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付。

24.2 中标人须按如下标准和规定支付招标代理服务费：

（1）招标代理服务费以中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）在办理退还投标保证金或办理中标通知书时一并办理招标代理服务费，可使用银行转帐、电汇的方式支付。

（3）收费标准：

| 中标金额（万元） | 货物招标收费率（%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5 |
| 100-500 | 1.1 |
| 500-1000 | 0.8 |

例：中标金额为600万元，其招标代理服务费（货物）计算如下：

应缴招标代理服务费＝100×1.5%＋400×1.1%＋100×0.8%＝6.7(万元)

## 六、签订及履行合同和验收

## 25．签订合同

25.1 中标通知书发出之日起至规定时限内，中标人应带好所有签订合同所需的资料（包括但不限于法定代表人授权书、技术规范、技术图纸等），并按照招标文件和中标人的投标文件与采购人订立书面合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标人不与招标人订立合同的， 投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。招标人无正当理由不与中标人签订合同的，根据情节可处一万元以下的罚款；造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后五个工作日内，将签订的合同原件两份送采购代理机构备案。

## 26．合同分包

本项目不允许合同分包，不允许转包。

## 27．采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 28、履约保证金

28.1 中标人收到中标通知书后，在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

28.2 履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以部分或全部没收。

28.3 只有在采购人、中标人双方协商一致的情况下才可免除履约保证金条款。

28.4 具体以签订合同为准。

## 29．履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 30．验收

30.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收，验收内容包含但不仅限于设备满足技术和参数要求、安装调试合格并提供法定检定机构检定证书、备品备件、专用工具、技术资料等。

30.2 验收结果合格的，中标人凭验收合格通知书到采购人指定部门办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

## 31．投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商招标；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

## 32．申请支付

详见第六章商务要求。

## 九、质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》处理。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投标函

重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司：

我方全面研究了 “           ”项目招标文件（招标编号）       ，决定参加贵公司组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方     （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物与服务，总投标价为人民币       （大写：               ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证         内送达货物，并完成项目的安装、调试和检定合格，交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵公司缴纳人民币        （大写            ）的投标保证金。并且承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供的投标文件虚假响应招标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与采购人签订并履行合同；

（5）我方在投标有效期内收到中标通知书后，自愿放弃中标的。

4、我方为本项目提交的投标文件正本一套、副本两套，用于开标唱标的“开标一览表”一份、电子文档U盘一个。

5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7、我方承诺声明在采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

8、投标有效期自投标截止之日起 90 天。

投标人名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 | C0611-SC2017-045 |
| 包号 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价（元） | 元（大写） 元（小写） |

注：1、投标报价应为包括招标文件规定的全部投标内容的报价。是本项目全部费用的总和。包括： 材料、加工、配件、运输费用、售后服务费用、各种税金、保险费、利润、招标代理费等费用以及一切其他相关费用。

2、总报价应为含税价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 三、分项报价明细表

包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 是否为进口产品 | 材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 大写： 元 小写： 元 |

注：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式及招标所需设备清单详细报出各类设备的价格，不得遗漏，否则作无效投标处理。

2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备供货、运输、保险、安装调试（指导）、检定、国内税费、培训、售后服务、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

3、“分项报价明细表”合计应当与“开标一览表”的投标报价相等。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

## 四、法定代表人授权书

重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司：

本授权声明：                   （投标人名称）               （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方 “                   ”项目（招标编号:             ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

授权代表签字或盖章：

日    期：

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面，加盖公章）

2、授权代表身份证复印件（正反面，加盖公章）

## 五、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

注：投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 七、业绩一览表

| 年份 | 已完成项目 |
| --- | --- |
|  | 委托方 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成数量 | 完成质量 | 备注 |

注：投标人以上业绩需提供合同复印件及相应的成功运行经验的证明材料；

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

八、实施本项目的主要技术人员、管理人员、售后服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 九、技术规格性能响应表

| 编号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离原因及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、按照招标项目技术要求的顺序对应填写。投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。若采购人在项目实施中发现中标人虚假响应，则采购人有权单方面中止合同，并没收中标人的全部履约保证金；若采购人在项目验收后一年内发现中标人有虚假响应行为，则采购人有权扣除其质保金，并追索中标人由此给采购人造成的一切损失。

2、投标人在投标时应详细、准确、真实地提供所投产品的各项技术指标及相应证明材料(如图片、试验报告、鉴定证书等技术证明文件)。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 十、项目实施方案

（格式不限）

至少应包含以下内容：

1、供货方案；

2、时间进度安排；

3、人员配备；

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 十一、产品的技术服务和售后服务的内容及措施

（格式不限）

投标人针对投标设备的技术及售后服务承诺至少应包括以下内容：

1、投标设备免费售后服务期限；

2、免费售后服务范围；

3、售后服务机构和人员保障；

4、本招标文件中其他要求内容的应答。

（可加页）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 十二、承诺函

（格式不限，应包括但不限于以下内容：）

四川煤矿安全监察局：

本公司郑重声明：

1、具有良好的商业信誉；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、无与本采购项目其他投标人存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形；

5、无失信行为记录诚信档案且在有效期内的情形；

6、参加本次采购活动(投标截止日)前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处理的重大违法记录(如取消投标中标资格、没收保证金、规定时间内禁止在本地参与采购活动等)。

如违反以上承诺及声明，本公司愿承担一切法律责任本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日　期：

## 十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他要求

## 一、投标人资格、资质性及其他要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人须提供人民检察院出具的有效的《检查机关行贿犯罪档案查询告知函》，《检查机关行贿犯罪档案查询告知函》的主体应为投标人和该投标人的法定代表人；

6、符合行政法律法规规定的其他条件；

7、本次招标不接受联合体投标。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他要求

投标产品须是依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定;投标人提供产品如是环境标志产品，以财政部、环保部发布的最新第二十期“环境标志产品政府采购清单”为准；注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，以财政部、国家发展和改革委员会发布的最新第二十二期“节能产品政府采购清单”为准。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在清单文号、页码，并复印该页附后）

# 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力。提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或具有统一社会信用代码的有效营业执照副本<三证合一>复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供近三年（2014-2016年）财务报表复印件，新成立的公司提供银行的资信证明。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函原件。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函原件。

5、投标人须提供人民检察院出具的有效的《检查机关行贿犯罪档案查询告知函》，《检查机关行贿犯罪档案查询告知函》的主体应为投标人和该投标人的法定代表人。

6、符合行政法律法规规定的其他条件；

7、本次招标不接受联合体投标。

以上材料均加盖鲜章。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他要求的相关证明材料

投标产品须是依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定;投标人提供产品如是环境标志产品，以财政部、环保部发布的最新第二十期“环境标志产品政府采购清单”为准；注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，以财政部、国家发展和改革委员会发布的最新第二十二期“节能产品政府采购清单”为准。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在清单文号、页码，并复印该页附后）

注：本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 招标项目技术、商务及其他要求

## 1. 项目概述

重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司受四川煤矿安全监察局委托，拟对四川煤矿安全监察局煤矿事故分析鉴定中心建设项目实验室设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 2. 项目清单

| 包号 | 品目号 | 仪器名称 | 数量/单位 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 通风阻力测试仪 | 2台 | 否 |
|  | 01-02 | 防爆激光断面测试仪 | 2台 | 否 |
|  | 01-03 | 电子万能试验机 | 1台 | 否 |
|  | 01-04 | 超声相控阵检测系统(超声波探伤) | 1套 | 否 |
|  | 01-05 | 专用电脑 | 15台 | 否 |
|  | 01-06 | 打印机 | 5台 | 否 |
|  | 01-07 | 碎纸机 | 2台 | 否 |
| 02 | 02-01 | 燃点测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-02 | 煤自燃倾向性测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-03 | 全自动粘结指数测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-04 | 通风式全自动胶质层指数测定仪 | 1台 | 否 |
|  | 02-05 | 深孔快速取样装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-06 | 自动化多种气体仪表综合测试装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-07 | 温度传感器检定配套装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-08 | 压力仪表检测装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-09 | 双量程光干涉式甲烷测定器检定装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-10 | 烟雾传感器检测装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-11 | 便携式硫化氢气体报警仪传感器调校检定装置 | 1套 | 否 |
|  | 02-12 | 便携式气体报警仪传感器调校检定装置 | 1套 | 否 |
| 03 | 03-01 | 电线电缆半导电橡塑电阻测试仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-02 | 交流高压耐压全自动实验机 | 1台 | 否 |
|  | 03-03 | 恒温水箱 | 1台 | 否 |
|  | 03-04 | 电线电缆耐火特性试验（装置）机 | 1台 | 否 |
|  | 03-05 | 高温压力试验装置 | 1套 | 否 |
|  | 03-06 | 热延伸试验装置 | 1套 | 否 |
|  | 03-07 | 电缆曲绕试验机 | 1台 | 否 |
|  | 03-08 | 绝缘外壁壁厚投影仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-09 | 漏电起痕试验机 | 1台 | 否 |
|  | 03-10 | 新一代弧光保护系统 | 1套 | 否 |
|  | 03-11 | 继电保护测试仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-12 | 振动测试仪 | 1台 | 否 |
|  | 03-13 | 爆破振动智能监测仪 | 1台 | 否 |
| 04 | 04-01 | 扫描电镜能谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 04-02 | 研磨机（自动研磨抛光机） | 1台 | 是 |
| 05 | 05-01 | X-荧光光谱仪 | 1台 | 是 |
| 06 | 06-01 | 实验室用气质联用质谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 06-02 | 液相色谱荧光检测器 | 1台 | 是 |
|  | 06-03 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 06-04 | 自动顶空进样器 | 1套 | 是 |
| 07 | 07-01 | 现场便携式气质联用色谱仪 | 1台 | 是 |
|  | 07-02 | 便携式气相色谱 | 1台 | 是 |
| 08 | 08-01 | 声校准器 | 2套 | 是 |
|  | 08-02 | 噪声频谱分析仪 | 6套 | 是 |
|  | 08-03 | 智能高精度综合标准仪 | 1台 | 否 |
|  | 08-04 | 中流量智能TSP采样器 | 2台 | 否 |
|  | 08-05 | 智能双路烟气采样器 | 2台 | 否 |
|  | 08-06 | 废气VOCs采样仪 | 1台 | 否 |
|  | 08-07 | 空气/智能TSP综合采样器 | 4台 | 否 |
|  | 08-08 | 全自动固相萃取装置 | 1套 | 否 |
|  | 08-09 | COD快速测定仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-10 | 溶解氧测定仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-11 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 否 |
|  | 08-12 | 氮吹浓缩仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-13 | 精密pH计 | 1套 | 是 |
|  | 08-14 | 流速仪 | 6套 | 否 |
|  | 08-15 | 智能一体化蒸馏仪 | 1套 | 否 |
|  | 08-16 | 自动液液萃取仪 | 1套 | 否 |
|  | 08-17 | 萃取振荡仪 | 1套 | 否 |
|  | 08-18 | 硫化物酸化吹脱 | 1套 | 否 |
|  | 08-19 | 空气采样器 | 4套 | 否 |
|  | 08-20 | 低温高速离心机 | 1台 | 是 |
|  | 08-21 | 氡及子体连续监测仪 | 1台 | 是 |
|  | 08-22 | 加压电离室巡测仪 | 1台 | 是 |
| 09 | 09-01 | 矿用隔爆型耐腐潜水电泵 | 1套 | 是 |
|  | 09-02 | 矿用隔爆型耐腐潜水电泵 | 2套 | 是 |
| 10 | 10-01 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 1500米 | 否 |
|  | 10-02 | 矿用隔爆型移动变电站 | 1套 | 否 |
|  | 10-03 | 矿用隔爆兼本质安全型高压软起动器控制器 | 1套 | 否 |

## 3、技术、参数要求：

01包

品目01-01 通风阻力测试仪

1、相对压力（hPa）  -1100～1100    误差:±0.3；

★2、风速1（m/s）    0.2～25       误差:±0.2；

★3、风速2（m/s）    0.2～30       误差:±0.3；

4、温度（℃）      -10～60       误差:±0.50；

5、压力（hPa）      100～1200      误差:±0.4；

6、湿度（%RH ）     10～98        误差:±3%RH；

7、无线接收灵敏度： ≤-60dBm；

★8、仪器应与激光断面测试仪实现无线通讯，并配套使用。

☆9、具有煤安证书，提供盖有制造商鲜章的安标定型时的检验报告复印件。

10、提供制造商出具的该项目的授权书和售后服务承诺书原件。

品目01-02 防爆激光断面测试仪

1、检测半径： 0.2～80m         精度：±2mm；

2、面    积： 0.2～20000m2      精度：±0.5%；

3、周    长： 1.3～500m        精度：±0.3%；

★4、显示器与测量部件一体化设计，测试现场无需再配备平板电脑或笔记本电。

★5、仪器应与通风阻力测试仪实现无线通讯，并配套使用。

☆6、具有煤安证书，提供盖有制造商鲜章的安标定型时的检验报告复印件。

7、提供制造商出具的该项目的授权书和售后服务承诺书原件。

品目01-03 电子万能试验机

一、测量参数
★1、最大试验力：30kN；
★2、准确度等级：0.5级（须提供国家计量许可证书）；
★3、试验力测量范围：0.4%～100%F.S（最大负荷）；
★4、试验力分辨率：最高可达1/500000，全程不分档，且全程分辨率不变（须提供CNAS校准证书）；
5、位移示值误差：示值的±0.5%以内；

6、试验力示值误差：示值的±0.5%以内；
7、位移分辨率：0.04μm；

8、数据采样频率为1000 HZ，控制环频率1000Hz。（须提供CNAS校准证书）
二、控制参数
1、应力控制速率范围：0.005～5%FS/s；
2、应力控制速率精度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；
3、应变控制速率范围：0.005～5%FS/s；
4、应变控制速率精度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；
5、位移控制速率范围：0.001～500mm/min；
6、位移控制速率精度：速率＜0.5mm/min时，为设定值的±1%以内，速率≥0.5mm/min，为设定值的±0.5%以内。

三、试验空间要求

1、试验宽度：395 mm；

2、试验空间(上,下夹具接头插销中心距离)：1100 mm。

四、夹具要求

1、楔形拉伸夹具体一套，1-2.5mm小V钢丝专用钳口2套，2.5-5mm小V钢丝专用钳口2套。

2、钢丝缠绕夹具一套，满足直径1mm以下的钢丝拉伸实验。

五、其它附件

1、商用电脑一台；

2、彩色喷墨打印机一台；

3、随机维修工具一套。

品目01-04 超声相控阵检测系统(超声波探伤)

★1、双独立高性能常规超声探伤通道，能在相控阵检测的同时实施单通道探伤或双通道TOFD检测；
2、内置聚焦法则计算器，可实现：
（1）线性、扇形两种扫查方式；
（2）真实深度、半声程、投影及任意面四种聚焦方式；
（3） A/S/B/C等多种显示方式。
3、可实现声速、延迟、灵敏度、TCG等的快速校准 ；
★4、可设置多组检测模式，相当于多台仪器同时工作；
5、独立64硬件发射通道，支持1024个聚焦法则；
6、范围9900μs；

7、声速635-15240m/s；

8、检测模式 PE/PC；

9、脉冲电压50V/100V；

10、脉冲方式：负方波；

11、脉冲宽度30-500ns；

12、脉冲上升时间<8ns；

13、延迟≥10μs/2.5ns；

14、增益范围0-80dB；

★15、带宽0.5-15MHz；

16、输入阻抗200Ω；

17、输入电容60pF；

18、接收延迟≥10μs/2.5ns；

19、最大增益量40dB采样率100MHz；

20、ADC分辨率10bit；

★21、AOTOCAD高级工件导入系统；

22、10.4'' TFT高亮彩色液晶触摸屏，分辨率800*600 pixel；

★23、具备有效的检测设备性能测试证书；

24、直流供电电压15VDC 4A；

25、电池类型：锂电池；

26、充电方式：主机上充电，可同时操作设备；

27、叶片检测专用超声传感器：4L32-PR ，数量1个；

28、板管检测专用自聚焦超声传感器：7.5S32-0.5*10-PR，数量1个；

29、压力容器检测专用超声传感器：5L32-PR ，数量1个；

30、叶片检测专用楔块SN55S，数量4个；

31、压力容器检测专用楔块SN0L，数量2个；

32、板管检测专用SD10-N60S-IH，数量11只；

33、多组检测分线器：T1-2T1，数量1个；

34、压力容器专用扫查器：FC-02，数量一套；

35、小径管专用铺助扫查装置 ：CRS-01，数量1套；

36、超声相控阵检测仪主机：PHASCAN-64PR，数量1套。

品目01-05 专用电脑

1、显存容量：2G；
2、机械硬盘容量：1T；
3、固态硬盘：256GB；
4、内存容量：8G；
5、厚度：18-20mm；
6、CPU：英特尔酷睿i5-7200U；
7、显卡类型：英特尔 HD Graphics 620；
8、光驱：无；
9、输入设备：触摸板；
10、屏幕类型：FHD IPS显示屏；
11、屏幕尺寸：14英寸；
12、锂电池电芯数量：3芯锂电池；

品目01-06 打印机

1、类型：彩色激光；
2、多功能：打印、扫描、复印；
3、打印幅面：A4幅面；
4、分辨率：600*600dpi(图像分辨率1200*1200dpi)；
5、打印速度：14页/分钟(A4)；
6、首页打印时间：彩色/黑白：18秒或以下。

品目01-07 碎纸机

1、碎纸效果：2×12mm；
2、碎纸能力：6张70gA4纸/次；
3、纸箱容量：20L；
4、碎纸宽度：220mm；
5、碎纸速度：2m/min；
6、碎纸量（页）：1500张。

02包

品目02-01 燃点测定仪

1、测温范围：0～999℃；

2、准 确 度：0.5级 分辨率：1℃；

3、测时范围：0～999min；

4、测时精度：±30s/24h；

★5、升温控制：200℃以后5℃/min；

6、电源：220V 50Hz；

7、外形尺寸：300×300×500mm；

★8、电脑与控制器双向通讯，实行全面监控；自动控制显示加热炉的温度自动测定显示煤样温度；自动绘制炉温随时间变化曲线；自动绘制煤样温度与炉温之差随时间变化曲线；对设备进行开停、消音等操作。

9、自动计算试验结果。

★10、彩色打印输出试验记录和试验报告。

11、储存历次试验数据，供查询、打印。

12、双界面（计算机与控制器）控制显示，便于分析和维修。

13、配备与设备相匹配的计算机。

品目02-02 煤自燃倾向性测定仪

1、执行我国《煤矿安全规程》规定的国家标准《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》GB/T104-2006。满足《煤自燃性测定仪技术条件》（MT/T708-1997）设计要求；
技术参数； 
2、测量方法: 双气路流动色谱法；
3、测量范围 : 吸氧量0.05～4.00ml/g（煤）；
4、测量误差: 0.3mv/h；
5、灵敏度 : >10mv/ml（N2载气、O2峰高）；
6、温控精度 : ±0.5℃；
7、供电电源 : 220±10% ，50Hz±1% ，500W；
8、大屏幕液晶显示屏，工作站直接控制设定，直接显示设定和实际温度（柱箱、检测器）等，直观，可操作性强；
★9、采用电子流量计，直接测定、显示流量数值，准确直观；
★10、 四路样品测定系统，同时处理四个煤样样品位置呈45º排列拆卸更加方便； 
11、微机控制，专用软件，直接输入、计算各项参数及自燃倾向性等级分类。

12、配备与设备相匹配的计算机。

品目02-03 全自动粘结指数测定仪

★1、内置电子分析天平，无需手工称量，手工记录，仪器自动取样、放样，自动过筛，自动计算，整个实验过程完全实现了自动化。

★2、实验过程中的数据m1、m2、m完全由计算机自动称量，自动读入，自动计算结果，减少了人为的误差，提高测试精确度。

3、同时实现两个煤样的G值测试；也可单独实现一个煤样的测试。

★4、设置开机自动复位的功能，即设备给电后，转鼓自动校正位置，鼓盖门处于上升开启状态，无需人工校正，缩短实验时间，提高实验效率。

5、鼓盖门装置由电脑设定程序自动控制开启上升和下降闭合，有效防止因使用磁铁或弹簧所产生外力的不确定性，确保转鼓能正常运转。同时使鼓盖门和转鼓完全闭合，转盖正常转动时，能有效避免煤粉渗出的情况。

6、具有自我诊断功能，设备有运行过程中，若出现故障，能自动显示故障点，方便化验人员的判断和维护处理。

★7、具有自动清样功能，设备在运行过程中，若出现断电，再来电时，能自动清理出前面的试样，无需人工清理。

8、可连续进行试验，数据及时报出，并保存在计算机内，（数据具有可追溯性，可实现条件查询，查询结果可输出），可实现网络化管理。

★9、主机内部不采用电磁元件，以免破坏天平的准确性和精准度。

10、送样系统不在转鼓上方投入样品，避免样品受重力撞击而影响样品的粘结性，结果出现偏差。

11、电源电压：220（1±10%）V,50Hz。

12、电源功率：500W。

★13、测试精度：同一煤样进行两次重复实验，重复性误差范围G≥18时|G2-G1|＜3;G＜18时|G2-G1|＜1。

14、转鼓5分钟转数精度：250圈±0.5圈。

15、压块：材值为镍铬钢，质量为110g～115g。

16、重复性准确率≥98%。

17、内置天平： 220g/0.001g。

18、配备与设备相匹配的计算机。

品目02-04 通风式全自动胶质层指数测定仪

1、由计算机控制按国标GB/T479-2000《烟煤胶质层指数测定方法》要求对主机进行温度控制及体积曲线绘制，智能机械手能够自动测量胶质层上、下部层面厚度，自动绘制上、下部层面曲线并计算结果，大幅度降低劳动强度和人为影响因素。

2、自带通风排烟装置，无需放入通风柜进行试验，采用知名品牌排风扇，自动排烟效果好，降低化验室配置要求，节约成本。

★3、采用砝码自动挂载技术，无需人工挂载砝码，无杠杆设计，自动控制挂上和取下砝码。

★4、探针自动对位设计，能够自动调整探针和纸管之间的平行角度，保证探针和纸管之间的精确对位。提高测试的可靠性和稳定性，使用更加方便。

★5、无需取挂体积传感器，避免人为忘记取挂体积传感器造成试验失败，提高测试的稳定性。

6、动态显示温度曲线、体积曲线及系统运行状态测量过程无需人工干预，设备测量方法严格按照国家标准方法测量。

7、 温度控制，X值和Y值的测定均由电脑独立完成，并适时保存数据。可以随时查询适时保存的数据以及历史保存数据（包含：温度和体积曲线）。

8、 智能感应机械手能够模拟人手完成胶质层厚度的上、下层面的自动测定，测量下部层面时，探针自动旋转，避免破坏和带出胶质体。

9、具有断电保护，波峰波谷自动识别和测量的功能，保证数据测量的科学性和准确性。

10、具有断电后，能够恢复断电前运行状态，并持续运行，直至实验结束。

11、稳定可靠的系统设计，具有测量故障；升温故障；控温故障的自动识别和自动报警提醒，并切断电源保护安全。

12、可以选择进行单炉或者双炉试验；硅碳棒和硅碳棒夹等裸电部位进行隔离保护。

13、控温范围：（0～800）℃，分辨率：0.1℃，控温精度：±3℃

14、电源电压：220V 50Hz，功率：双炉：8 kw

15、控制程序：0～250℃ 30min 升温速率 8℃/m；250～800℃ 160min 升温速率 3℃/m。控温精度：±0.5℃

★16、测量精度：Y值重复性限：

Y值>20mm时，重复性：±2mm

Y值≤20mm时，重复性：±1mm

X值重复性限：±3mm

17、测温元件：铠装K型热电偶   准确等级：0.5级

18、压力传感器精度:0.02%FS  体积传感器精度:0.05%

19、探针位移传感器精度:0.01%

20、排风电机功率：60W

21、推杆电机最大推力：800N

22、配备与设备相匹配的计算机。

品目02-05 深孔快速取样装置

★1、采用世界先进的航天喷射技术和多级引射技术，可实现不撤钻杆取样，随钻随取，可在5min内实现煤层60m或更大范围内任意点的定点快速取样；符合GB/T23250《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》中“采样时间小于5min且定点取样”要求，并满足《防治煤与瓦斯突出规定》、《瓦斯抽采达标暂行规定》等相关规定的取样装备；

★2、取样速度：>250 g/min；  取样深度：0～60m（地质条件不同有一定差别，如再配置多级喷射取样泵，可使取样深度增加30m以上）；

3、额定工作风压：0.55Mpa；

4、额定工作风量：4～5m3/min（标况）；

5、钻杆：静扭矩≥4000N/m；

6、钻杆外径：φ50 mm、长度80～90mm；自带φ25和φ25的快插接；

7、配套钻机要求：可夹持Φ50mm钻杆，前置或后置尾辫；推荐后置尾辫。

品目02-06 自动化多种气体仪表综合测试装置

★1、流量范围：60ml/min～600ml/min，流量等级优于4级；

2、频率测量范围：0～10KHz，频率等级 0.5级；

3、供电电压：0～30VDC；可任意调节；

4、负载特性：0/500Ω；

★5、可同时检定8台传感器，全自动完成负载特性试验，完成数据的计算并打印原始记录和证书；

6、具有国家防尘通风安全产品质量监督检验中心出具检测报告；

7、出厂提供有效的符合计量法要求的计量证书、国家标准物质生产许可证二级及以上；
8、空气冲洗泵：10L/min，压力0.1MPa；
9、检测路数：8路扩散式；
10、配有传感器检定专用接头，以及连接线；
11、内置计算机、激光自动双面打印机、气体车；
12、配专用软件，具有数据采集，阀门控制，气路控制，数据存储，查询，打印报告，原始记录；

13、配套标气：8L空气中甲烷标气4瓶。

品目02-07 温度传感器检定配套装置

1、主温度源：（-5～99）℃ ，显示精度0.01℃；
2、计量标准器准确度：二等水银温度计；
3、传感器供电电源：DC 0～30V/ 5A ,5路预热测试；
4、频率测量： 0～9999Hz；精度1Hz；
5、模拟负载电路：2km；
6、检测路数：5路；
7、配套笔记本电脑，打印机；
8、配专用软件具有数据采集，存储，查询，打印，绘制报告，原始记录；

★9、备配置中第2、4项需必须有计量检定合格证书，并附在标书中，证书为有资质的计量单位所出具。

品目02-08 压力仪表检测装置

1、压力测量：-99kPa～100kPa；

2、准确度：0.05%F.S；

3、最小分辨率：0.01kPa；

4、省部级出具的计量检定或校准证书。

品目02-09 双量程光干涉式甲烷测定器检定装置

1、测量范围：（0～8000）Pa （检测0～10%光干涉甲烷测定器）；

2、测量范围：（0～60）kPa（检测10～100%光干涉甲烷测定器）；

3、压力测量范围：（0～8000）Pa；±8Pa；

4、压力测量范围：（0～60）KPa；±0.06kPa；

5、甲烷测量范围：（0～10）%CH4 ±0.016 CH4；

6、甲烷测量范围：（10～100）%CH4 ±0.12 CH4；

7、温度测量范围：（0～50）℃基本误差：±0.5℃；

8、湿度测量范围：（0～100）%RH, 基本误差：3%RH；

9、可实现数据自动采集，软件完成计算和结果判定，可实现原始记录和证书的双面自动打印；

10、压力变送器：日本横河；

11、温度变送器：瑞士罗卓尼克；

12、具有法定计量机构出具的计量证书。

品目02-10 烟雾传感器检测装置

★1、测量范围：（0.01～20）%obs/m    灵敏度： 0.001%obs/m；

2、烟雾箱尺寸为：1000mm×600mm×500mm；上箱尺寸为：400mm×300mm×200mm；光线干扰箱尺寸：380mm×380mm×380mm；

3、福禄克FLUKE数字多用表；

4、模拟电路0km、1km、2km、5km、10km；

5、直流稳压电源两路输出，（0～30）V DC；

6、温度计测量范围（0～50）℃，最小分辨率0.1℃；

★7、测量仪器取得省级质量计量院校准证书或检定证书。

品目02-11 便携式硫化氢气体报警仪传感器调校检定装置

1、流量范围：60～600ml/min  等级：优于4级；

2、频率测量范围：0Hz～9999Hz  等级：0.5级；

3、直流供电电压：0V～30VDC（可调）；

4、模拟电路：0/2km；

5、负载特性：0/500Ω；

6、承诺出厂前取得国家矿山安全计量站出具的校准证书。

品目02-12 便携式气体报警仪传感器调校检定装置

1、流量范围：60～600ml/min  等级：优于4级；

2、频率测量范围：0Hz～9999Hz  等级：0.5级；

3、直流供电电压：0V～30VDC（可调）；

4、模拟电路：0/2km；

5、负载特性：0/500Ω；

6、承诺出厂前取得国家矿山安全计量站出具的校准证书。

03包

品目03-01 电线电缆半导电橡塑电阻测试仪

★1、测量范围：10-4～103Ω.cm；
2、测量误差：测量误差不大于±（0.5℅rd±2d）；
3、测量电极：
3.1 电流电极：宽度50mm,与试样的接触宽度5mm，两个电流电极间的距离110mm；
3.2 电位电极：宽度50mm，接触半径<R 0.5mm，两个电位电极间的距离20mm±2%；
4、自动测试，测量量程分200kΩ档、20kΩ档、2kΩ档、200Ω档，选择测量档，测量完电阻后输入试样厚度，仪器自动显示体积电阻率测量值。仪器可保留显示测试值。

品目03-02 交流高压耐压全自动实验机

1、试验电压：AC10KV；

2、额定容量：20KVA；

3、系统组成：控制台、调压器、变压器；

4、加压方式：自动加压,速度最大是每秒1000V，到达設定值的80%时每秒100V；

5、过电流保护电压波型：正弦波；

6、电压误差：±3%；

7、电压显示：数显；

8、试验时间：0～9999 min可设定；

9、控制方式: 电动升压；

10、变压器：油浸式试验变压器。

品目03-03 恒温水箱

1、温控范围：常温～98℃；
2、电热功率（W）：12000；
3、输入电压：380V；
4、温度波动度:±0.5℃；
5、温度均匀度:±2℃；
6、内胆材质：SUS304拉丝板；
7、水循环方式：增压泵上下循环；
8、保温层材质：玻璃纤维；
9、加热管：U型不锈钢加热管；
10、出水方式：底部水阀手动放水。

品目03-04 电线电缆耐火特性试验（装置）机

1、燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击为一体方便操作及其外观美观大方；
2、燃烧器：500毫米的带型喷灯（含文丘里混合器），燃烧器孔3排交错排列孔直径：φ1.32中心距：φ3.2，燃烧器可上下、左右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位；
3、耐火特性支架：由两个金属环支架，中间长度大约300mm，实验支撑金属圆环内径为150mm,环截面直径为10±2MM，样品架一端安装有一个夹具固定试样，另一端方便热量沿试纵向传递；
4、耐火冲击支架：冲击试验梯架由钢材框试验梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以调节，试验梯架长约1200mm和高约600mm，试验梯架的总质量为（18±1）kg，四个橡皮衬套橡皮衬套的硬度为（50～60）肖氏A,冲击棒直径为（25±0.1）mm长为（600±5）mm低碳钢圆组成，冲击棒角度为 60°；
5、样品施加电压：AC100V～1000V可调；
6、试样短路击穿电流 2A ；
7、试样维持电流100-260MA可调；
8、三相变压器：380V，9KVA；
9、试样短路、断路停止供火并切断电压，软件并有故障提示；
10、供火时间：0～999Min可调；
11、用于矫正火焰用的二支φ1.5mm热电偶及相应的测温仪显示火焰温度；
12、气源的控制与调节：空气流量为质量流量计20～200L/Min可调，丙烷流量为质量流量计2～20L/Min可调；
13、控制方式：由电脑软件控制操作，监控试验过程中的电流、电压燃气流量、试验结果、曲线打印；
14、燃烧箱体3m*3m*3m。

品目03-05 高温压力试验装置

1、刀口厚度：0.70±0.01mm；
2、作用于刀片上荷重：1N~10N 共10个；
3、一次试样试验最多个数：3个；
4、配置砝码：1g、5g、20g、50g、200g各1个；2g、10g、100g各2个；共11个/三套。

品目03-06 热延伸试验装置

1、配置砝码:1g、5g、20g、50g、200g各3个，2g、10g、100g各6个，共计33个；
2、一次试验试样最多个数：3个；
3、三组式。

品目03-07 电缆曲绕试验机

1、测试试样类型：二芯单相、三相三线、三相四线；

2、测试方式：空载、单相（二芯）、三相（三相三线/三相四线）可任意选择；

3、测试结果判定方式：O、R、S、T相断线并自动停机，R/S、R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机，O、R、S、T与滑轮短路并自动停机；

4、曲挠速度：二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s；

5、曲挠行程：≥1000mm；

6、测试电流：0.5~35A；

7、测试电压：单相AC：0~250V、三相AC：0~450V；

8、重锤：二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个，三滑轮为21N、28N、42N各二个；

9、滑轮结构：小车为二、三滑轮共用结构，更换方便；

10、二滑轮：φ80、φ120、φ160、φ200mm各2件；

11、三滑轮：直径分别为φ40、φ45、φ50mm各三件。

品目03-08 绝缘外壁壁厚投影仪

1、分辨率： 1 µm；
2、测量范围：0～8mm、8～30mm、30～80mm、80～140mm；
3、镜头固定方式：位置固定不可移动；
4、测量镜头：日本computar，四个；
5、移动门动力源：12V直流电机；
6、光源：高亮贴片LED光源；可调整内部光源，固定；
7、背面光源，可测不透明样品；
8、光路系统：垂直的防尘光路系统，减少光学折射；
9、样品平台：钢化平坦的玻璃平台；样品放置在测量玻片上，方便移动；
10、数据连接口：USB接口；
11、主测量程序：自动出具测试报告，报告信息资料可设置，报告可储存、打印；
12、数据库程序：可对测量数据进行管理，并可转换成EXCEL文档；
13、带打印机和电脑自动找点全自动测量。

品目03-09 漏电起痕试验机

1、电极之间的距离、托盘高度均可调；每个电极对试样作用力为1.0±0.05N；
2、电极材料：铜+铂金，（铂金采用PT950纯度）电极接杆- 银；
3、液滴时间：30s±１s；
4、施加电压在100～600V（48～60Hz）之间可调，短路电流在1.0±0.1A时电压下降不超过10%；
5、滴液装置：试验时不需要调整；滴液高度为30～40mm，滴液大小44～55滴/1cm³；
6、当试验回路中，短路电流大于0.5A时间维持2秒钟继电器动作，切断电流，指示试品不合格；为保证测试精度的准确性，漏电流表采用五位半数字电流表。

品目03-10 新一代弧光保护系统

1、弧光监测器；
2、HMI人机界面；
3、DIP开关；
4、可监测10个点；
5、配置光纤。

品目03-11 继电保护测试仪

1、交流电流输出:6相电流输出时，每相输出（有效值）0～30A， 输出精度∠0.2级，3相电流输出时，每相输出（有效值 0～60A ，6相并联电流输出（有效值）0～180A，相电流长时间允许工作值（有效值）10A，相电流最大输出功率80VA，6相并联电流最大输出时允许工作时间 10s，频率范围（基波）0～1000Hz ，谐波次数 0～20 次；

2、直流电流输出电流输出： 0～±10A / 每相，0～±60A / 6并，输出精度  0.5级，最大输出负载电压：18V；

3、交流电压输出相电压输出（有效值） 0～120V ，输出精度：0.2级，线电压输出（有效值） 0～240V，相电压 / 线电压输出功：80VA / 100VA ，频率范围（基波） 20～1000Hz，谐波次数1～20次；

4、直流电压输出相电压输出幅值：0～±160V，输出精度：0.5级，线电压输出幅值：0～±320V，相电压/ 线电压输出功率 70VA / 140VA；

5、8对开关量输出，DC：220 V／0.2 A；AC：220 V／0.5 A；

6、时间测量范围0.1ms ～ 9999s ，测量精度＜0.1mS。

品目03-12 振动测试仪

1、通道数：4通道并行采集（可扩展）；
2、操作界面：

2.1、3.7寸320×240全中文单色液晶屏（太阳强光下清晰显示）；

2.2、提供完善的波形分析功能，包括特征值显示、波形缩放等功能，并支持波形幅度自适应和时间轴缩放。
3、采样率：100sps～100Ksps可调；
4、频响范围：三向振动速度传感器X、Y、Z：5~300Hz；
5、AD分辨率：16Bit；
6、记录模式：单次记录、自动重复记录、连续记录；
7、触发模式：内触发/外触发，正负延时可调，并支持触发同步输出，以实现多台仪器并行采集；
8、量程：±10V，最大输入值10V(35 c.m/s)；
9、存储容量：1G，支持外扩SD卡(最高32GB)；
10、读数精度：1 ‰；
11、时钟精度：1个月≤5秒；
12、数据接口：以太网、USB2.0（无需设置，即插即用）；
13、数据存取：只要能上网便能存取数据，同时支持仪器数据直接导出；
14、网络系统：

14.1、100Mbps高速以太网接口，稳定传输数据速率可达6MB/s；

14.2、支持无线局域网(Wi-Fi)接入模块，近距离直接组建局域网，并通过统一公网接口连接至公网；

14.3、支持LAN/WAN/ADSL有线网络接入，GPRS/CDMA无线网络接入和第三代移动通讯TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、HSDPA主流3G接入网络；

14.4、支持手机短信报警、短信远程设置、远程控制功能。

品目03-13 爆破振动智能监测仪

1、通道数：3通道并行采集；
2、显示方式：全中文液晶屏显示；
3、供电方式：内置高性能可充电锂电池，仪器工作时间≧60小时；
4、采样率：1 kHz ~ 50 kHz多档可调；频响范围： 5~300HZ；
5、AD分辨率：16Bit；
6、记录时长：1s~160s可调；
7、触发模式：内触发/外触发；
8、量程：自适应量程，无需设置；
9、存储容量：128M（内置flash存储器，可多达1024段存储，自带内存读写和传输速度快，稳定可靠）；
10、读数精度：1 ‰；
11、时钟精度：1个月≤5秒。

04包

品目04-01 扫描电镜能谱仪

1安装条件

1.1电源电压220V（±10%），50Hz；

1.2独立地线接地电阻＞40欧姆；

1.3实验室温度15~30℃，湿度≤70%。；

2扫描电镜技术要求

★2.1  SE探头分辨率：3.0nm @ 30KV 7.0nm @ 3KV；

★2.2  BSE探头分辨率：4.0nm @ 30KV10.0nm @ 5KV；

2.3  放大倍数：最低倍率≤5倍，最高倍率≥300,000；

2.4  真空系统

★2.4.1具有高低真空功能。且高低真空转换软件一键切换，无需手动安装压差光阑；

2.4.2 真空度：高真空：不低于0.1mPa低真空空气浓度不小于600Pa；

★2.4.3真空泵泵系统涡轮分子泵和机械泵各1台；

2.4.4 真空系统阀门：气动阀，配有空压机；

2.5  电子光学系统

2.5.1 电子枪：具有6级自动偏压功能；

2.5.2 聚光镜光阑完全安装在长内衬管内，用户可自行更换聚光镜光阑；

2.5.3 灯丝饱和自动调节，具有高中低三个档位；

★2.5.4灯丝：预对中灯丝；

2.5.5 物镜光阑：4孔可动式物镜光阑；

2.6  样品室和样品台；

2.6.1 样品台尺寸：装载直径≥200mm样品；

★2.6.2 5轴马达驱动样品台，具有彩色外界图片导航功能；

★2.6.3行程：X=100mm ；Y=50mm  Z=60mm； R=3600；T=-20～+900；

★2.6.4非接触报警装置：通过输入的样品尺寸数据，自动避免样品台的危险操作。

2.7 探测器及成像系统

★2.7.1二次电子探测器：二次电子像高灵敏5分割背散射电子探测器：成分像、形貌像和三维像；

★2.7.2成像模式：同时得到二次电子像，背散射电子像，两种图像混合像，也可四幅图像同时成像，BSE可分别成像，并和SE任意叠加混合；

2.7.3 图像捕捉模式：快慢扫描捕捉、积分捕捉；

2.7.4 电镜操作控制系统：鼠标、键盘、旋钮盒、轨迹球；

2.7.5 存储图像像素不小5120X3840；

3能谱仪技术要求

★3.1 探测器：两个硅漂移（SDD）电制冷探测器建立双探头系统，支持信号同步采集分析，采用场效应管（FET）一体化集成设计的高速SDD芯片，每个探测器具有30mm2有效面积，超薄窗设计，独立真空；

★3.2 双探测器总200,000CPS条件下Mn Ka保证优于129eV，轻元素分辨率：C-K/57eV, F-K/67eV；3.3  ★采用纤细化等技术提高固体角，改善系统分析效率；

3.4 元素分析范围: Be4～Cf98；

★3.5 能谱仪处理单元与计算机采用分立式设计，单探测器输出最大计数率优于600,000CPS，可处理最大计数率优于1,500,000CPS；

3.6  谱定性分析：可自动标识谱峰，可设定自动标定的元素范围；可自动扣除背底，并支持用户手动调整；可进行谱重构，对重叠峰进行可视化谱峰剥离；

★3.7 配备完善而精准的原子数据库，包含所有的分析线系(K, L, M 和 N线系)；

3.8 定量分析：可对抛光表面或粗糙表面定量分析。采用定量修正技术，可对倾斜样品进行修正，并增强对轻元素的修正；可以得到归一化和非归一化定量结果，可以用化学配位法得到非归一化结果；

3.9 可将电镜图象传输到能谱仪的显示器上，并以该图为中心做微区分析，可选择点、矩形、任意不规则区域进行分析。并且可提前设定任意多点或区域，能谱可依次进行自动分析；

3.10 能谱仪软件包含线扫描功能，可自定义长度，点数；面分布功能，支持最大像素4096*4096，可生成CPS分布图，单个元素彩色浓度分布图，元素种类与数目无限制；全息面分布功能，以像素为单位存储谱图，建立虚拟样品，同时具备偏聚元素分析功能。

4喷金仪技术要求

4.1样品仓室尺寸：直径120mm，高度66mm，材质为硬质玻璃；

4.2样品台尺寸：直径50mm，与阳极分离的浮动装配方式；

4.3靶材：标配Au-Pd；

4.4靶材尺寸：直径55mm，永磁体内置磁控管型；

4.5靶材到样品台的距离：35mm，附带间距调节用的辅助台；

4.6真空系统：台式设计内置旋转泵，转速为20L/min，"O"型密封圈封闭真空系统，工作时8-     10Pa的仓内压力保证溅射顺利进行；

4.7工作电压：固定，放射电流可调；

4.8电源：AC100V，10A，带接地线的3P插头，有变压器可使用220V电压；

5.仪器配置、附件及工具

5.1 配置要求扫描电镜主机1 套； 1 套自动变压器1 套； 1 套标准随机附件及工具1 套； 1 套UPS 电源1 套； 1 套双探头能谱仪1 套； 1 套喷金仪 1 套；

5.2  标准随机文件操作系统恢复盘 CD-ROM 1 件测试报告 1 件软件 CD-ROM 1 件电子显微镜安装手册 1 件。

品目04-02 研磨机（自动研磨抛光机）

1、磨盘工作功率：不小于750瓦

2、自动工作头功率：不小于110瓦

3、磨盘直径250mm

★4、底盘转速：10-500 转/分钟，转动方向可调

★5、自动工作头转速：30-60转/分钟, 转向可调节，以在必要时增加切削速度

6、压力模式：同时具有单点力和中心力两种模式

7、压力范围：单点力5-45N，中心力20-260N

8、具有磨盘360°冲洗冷却功能，在抛光过程中有效冷却磨盘，保证样品抛光过程中产生的热量及时被带走，样品不致产生过热。

9、在磨抛开始时转速逐渐增加（软起动），在磨抛结束前转速逐渐减慢（软停止），可以有效防止快速启动或急停对样品的损伤。

★10、拉出式冲洗龙头可以方便的清洗夹具，磨盘等磨抛机不同部位。

11、LED工作区域照明设计，可以方便操作者观察样品状况。

12、动力头可以移开，在选择手动模式时停机，为手动磨抛试样时提供足够的操作空间。

13、动力头自动定位功能，夹具下降碰到磨盘后会自动回位，保证动力头高度在磨盘上方正确位置，确保制样结果的重复性。

14、安全性能：醒目位置紧急停车钮，整机符合CE安全标准。

15、配备磁性盘系统，方便工序间更换。单点力夹具可一次同时磨抛1-6个直径30mm的镶嵌样品，中心力夹具可一次同时磨抛3-6个直径12-40mm的样品，并配有底面找平装置。

16、耗材配置：配10in带背胶碳化硅砂纸P180、P400、P1200各100张，带特氟龙涂层的砂纸粘结盘5个，9微米、3微米金刚石悬浮液各950ml，0.05微米氧化铝抛光液1.9L，10in带磁性抛光布：对应每种抛光液的各五张。

05包

品目05-01 X-荧光光谱仪

1基本要求和应用目的
★1.1要求具备扫描式和同时式两种功能，即超快速、高分辨率，又能同时兼顾轻元素和重元素的分析性能；用于快速准确地分析空气滤膜、土壤、矿石、合金、液体等样品，具有通用性强、应用范围广的特点。
1.2 分析元素范围： O-Am（其中同时式测量范围Na-Am），浓度范围从1ppm到100%。
★1.3要求可同时满足环保、石化、地矿、食品医药等行业对X射线荧光光谱仪的应用要求，如中国《环境空气 颗粒物中无机元素的测定 波长色散、 能量色散-X 射线荧光光谱法》，汽柴油中的硫的X射线荧光分析方法（ISO13032能谱方法和ASTM D2622波谱方法）等。
2系统组成
2.1主机：X射线荧光光谱仪，主机具备同时式和顺序扫描式双重功能。
2.2冷却水系统：采用分体式的设计，致冷量按主机的需要配置，致冷量达8KW或以上。
2.3具备延时功能的稳压电源(UPS)：满足主机和冷却水对电源的要求, 30KVA/30min。
2.4压片机：40吨，半自动操作，带相应的模具，适合X荧光主机对样品的要求（粉末样品）。
2.5研磨机（粉碎机）：带WC(碳化钨)研钵，数字化全自动操作，粉碎后样品适合X荧光分析（粉末样品）。
2.6 满足X荧光主机使用要求的40立升气瓶P10气体1瓶， 满足X荧光主机分析液体需要的He气1瓶。
2.7 配合X荧光主机使用要求的电脑主机显示器和激光打印机。
3主机技术要求
3.1 X射线管
3.1.1类型：陶瓷端窗管、铑靶。
3.1.2铍窗和光管头部带特殊涂层（投标人需说明涂层材料名称），不影响透光强度，可防止液体样品侵蚀，可用水和稀酸清洗。
3.1.3最大功率：不小于4KW，换样过程中，可以不改变光管功率，无需关闭光管。
3.2高压发生器
3.2.1固态高压发生器, 主机箱上具有数字式kV/mA 显示器，实时显示电流和电压。
★3.2.2最大电压、电流和功率： 分别不小于60KV、160mA、4KW；要求可连续长时间满功率运行（测量样品）。
3.2.3稳定性：当外电压波动1%时，输出电压波动不超过0.00006%。
3.3光谱仪和样品要求
3.3.1初级准直器: 至少3种，程序控制, 适合重轻元素和不同分辨率要求。
3.3.2滤光片： 至少4种，按需要功能配置。
3.3.3分光晶体：至少5块，高灵敏度和高分辨率覆盖O-Am之间的所有元素分析。
3.3.4光谱室恒温稳定性：≤±0.05 °C  。
3.3.5置样方式：分析面向下，样品包括固体, 粉末压片等，并可直接分析液体。
3.3.6双位样品室系统，样品进样室与样品分析室相互独立，样品在进样室进行除尘，然后在分析室进行分析。
★3.3.7配备真空系统和充氦系统，两者可按照样品为固体或液体类型自动快速切换。
3.3.8 配备至少6位不同规格的准直器面罩，以适合不同规格大小的样品。面罩的切换由软件控制。 
3.4探测器：
3.4.1类型：配备闪烁计数器、流气式正比计数器和SSD（硅漂移探测器）。
★3.4.2工作方式：各探测器之间并行工作，其中闪烁计数器和流气式正比计数器用于顺序扫描；SSD用于同时式测量。
3.4.2流气和闪烁探测器的线性计数率不低于： 3000kCPS（流气式）和1500kCPS（闪烁式）。
3.4.3SSD（硅漂移探测器）的最大计数率不小于1000kCPS，能量分辨率<140 eV @5.9 keV / 100 kcps (ICR), 典型值: 135 eV @5.9 keV。
3.5测角仪
3.5.1类型：采用直流马达驱动、光学编码解码系统直接定位的θ/2θ测角仪。
3.5.2角度重复性：≤0.0001° (θ和2θ)。
3.5.3角度准确度： ≤0.0025° (θ和2θ)。
3.6微区和微区面扫描测量（Mapping）功能。
3.6.1焦斑尺寸: 0.5mm。
3.6.2最小面扫描步长: 0.1 mm；最大面扫描区域：35 mm直径的面积区域。
3.6.3典型计数率不小于: 3 kcps (Cu Kα线)。
★3.6.4微区上所有元素（Na-Am）同时分析，每个测量点无论多少个元素的典型测量时间不超过100秒。
3.7自动进样器
3.7.1样品位数：不少于18位，可升级到65位以上。
3.7.2样品位中，至少包括一个独立的优先进样位。放入优先进样位上的样品能自动识别，并以 “插队”的方式自动优先进行分析。
3.7.3能够自动识别液体和固体样品，自动切换充氦和真空。
3.7.4配备与6位准直器面罩相一致的各种装载固体样品的不同开口钢杯各两个（其中32mm开口的样杯不少于8个），液体样品钢杯4个和塑料带盖液体杯1000个（配备至少1500m长的聚乙烯膜）。
3.8控制系统：
3.8.1计算机：Dell Optiplex型，最低配置为双核3GHz/1333MHz，8G内存，2*500G硬盘，22英寸液晶彩显，DVD+/-RW光驱，配Win 10专业版操作系统。A4激光打印机。
3.9基本光谱软件
多语言版，其中应包括中文和英文，可供用户操作时选择；能对仪器进行全面的操作控制，可以监控仪器状态, 有自动诊断功能、在线帮助功能、自动校正功能；定量分析能自动选择分析线、自动判别干扰谱线、自动推荐最佳条件、自动进行峰漂移校正；可选择4个背景点和两个脉冲高度分布（PHD）窗口；拥有理论a系数、经验α、β、γ、系数和基本参数法计算功能。
3.10通用无标样定量分析软件：
能够进行全谱扫描测量和特定元素的单独测量通道定点测量，两种测量方式可以结合在一个测量程序之中。无论是扫描测量还是定点测量，测量条件均可针对各种类型样品自动设定，并具有各种校正功能，如未知基体的基体校正、薄膜校正、轻基体和液体的楔形校正、液体样品的厚度校正等。

3.11X-荧光光谱仪备品备件：随仪器主机提供原装进口两年用零配件包。

06包

品目06-01 实验室用气质联用质谱仪

仪器用途说明

用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析，可用于有机物的确认。

工作环境条件

1 工作电压：220V(5%，50Hz；

2 温度：18-26℃（最佳环境）；15-31℃（操作环境）；

3 相对湿度：40-80%；

一、气相色谱部分

1. 系统性能指标

1.1 保留时间重现性：<0.0008min；

1.2 峰面积重现性：<0.7% RSD 。

2. 柱温箱

2.2 操作温度范围：室温以上3℃到450℃；

2.4 温度控制精度：0.1℃；

★2.5 程序升温：不低于24阶／25平台；

★2.6 最高升温速率：不低于125℃／min；

2.7柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）；

2.8 温度稳定性：0.01℃/1℃。

3. 电子压力控制器

3.1 压力范围：0～140psi或更广；

★3.2 全程压力控制精度：0.001psi；

★3.3 最大分流比：不低于11000:1。

★4. 分流不分流进样口: 进样口即时联接模块化设计，仪器操作者可实现2分钟内快速更换进样口模块。进样口最高操作温度：400℃。

★4.1 大体积进样套件，分流/不分流大体积进样，最大到50µl，无溢出。

5. 液体/顶空二合一自动进样系统

5.1 X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、顶空自动进样、液体和顶空二合一进样及可扩展固相微萃取功能；

5.2 可升级扩展为三合一自动进样器（液体、顶空、固相微萃取）；

★5.3无需人为干涉，配备自动换针系统，可以实现任意进样模式的自动切换。自动进样器可以实现不同进样模式的自动切换（液体、顶空）及不同体积的液体进样针、顶空气密针的自动切换，避免了人为切换，实现最大程度的自动化控制，提高仪器分析效率；

5.4待机状态下，进样针远离气相色谱任何热源；

★5.5样品采集系统具有预载功能，在进样分析期间，完成下一个样品的进样针准备；

5.6进样器操作演示及各部件安装可手动完成，无需任何辅助工具；

5.7自动进样器可扩展实现以下功能：样品稀释；标准品稀释，配置标准曲线；加内标；顶空进样前，将液体标准品加入顶空瓶；样品摇匀、混合；衍生化等；

★5.8 与气相色谱-质谱联用仪被同一软件控制，操作软件为中文软件；

5.9 液体进样：

★5.9.1样品容量：标准安装支架，最多可容纳648个2ml的液体样品瓶，选配加长安装支架，最多可容纳972个2ml液体样品瓶；

5.9.2兼容两种长度的进样针，可在任何进样模式、进样口下进样；

5.9.3可安装的进样针体积：0.5-10000µL；

5.9.4可以准确地从5µL锥形样品瓶中取3µL样品；

5.9.5可进行大体积进样；

5.9.6最多可实现用4种不同类型的溶剂清洗。

5.10 顶空进样：

★5.10.1样品容量：标准安装支架最多可容纳240个10mL或20mL的顶空瓶；选配加长安装支架最多可容纳360个10mL或20mL的顶空瓶；

5.10.2无需传输线和定量环；

★5.10.3孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位；

5.10.4气密针体积：1-5mL，最小进样体积：0.1mL；

5.10.5具有多次顶空萃取技术（MHE）。

★6. 检测器：检测器采用模块化设计，仪器操作者可实现2分钟内快速安装/拆卸检测器；

6.1 火焰离子检测器（FID）；

6.1.1最高操作温度：450 ºC；

★6.1.2最低检测限：＜1.4 pgC/s；

6.1.3线性范围：107；

6.1.4数据采集频率： 300Hz。

二、质谱部分

1 离子源

★1.1一体化的离子源部件设计，包括推斥极、离子盒和透镜组，离子源整体拆卸无需停泵卸真空。

1.2 组装式离子源，整个离子源没有一根线路连接，每一个部件都能够独立拆下来清洗。

1.3 离子源配备射频透镜矩阵预滤器，增加对复杂基质的耐用性，可防止未电离的基质进入分析器。

★1.4 无镀层的纯惰性材料，离子源独立加热控制，最高温度不低于350℃；减少维护，增加运行时间。

1.5 提供独立于源加热板的单独透镜加热板，对透镜与离子光学通道进行额外的温度控制，防止复杂基质对离子光学部件的污染。

★1.6 EI与PCI和NCI的切换无需停泵卸真空。

1.7 电子束校准磁场，有利于提高离子化效率。

★1.8灯丝发射电流可调，最大值不低于325 µA。

1.9 可调的气质接口温度最高380℃ ，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。

★1.10 一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计，有效调节发射电流，灯丝具有透镜保护，不受样品电离时的污染，提高灯丝使用寿命。双灯丝既可用于EI模式又可用于CI模式。

2. 预四极杆

★2.1“S”型弯曲的预四极杆：“S”型弯曲的离子光学通道具有保护鞘防止其受到污染，拆卸保护鞘无需停泵卸真空。

2.2 离轴离子导向“S”型离子光学通道，降低中性的噪音，提升整机灵敏度。

2.3预四极杆可独立加热，提升抗污染能力。实现主四极杆免维护。

3 四极杆质量分析器

3.1 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗。

★3.2 质量范围：1.2 –1100 u或更广。

3.3 分辨率：全质量范围内单位质量分辨。

★3.4 扫描速度：≥20000 u/s。

3.5 采集速率

★3.5.1 SIM模式，采集速率≥200 scans/sec。

★3.5.2 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥60 scans/sec 。

3.6 灵敏度（使用He气做载气）：

★3.6.1 EI 全扫描，1 pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 2000:1 (mass 272，RMS) ；

3.6.2 PCI全扫描，100 pg/µL苯甲酮进样1µL（反应气为甲烷），扫描范围80-230u，S/N ≥ 200:1 (mass 183，RMS) ；

3.6.3 NCI全扫描，100 fg/µL八氟萘进样2µL（反应气为甲烷），扫描范围50-300u，S/N ≥ 300:1 (mass 272，RMS) 。

★4 检测器系统：离散型电子倍增器和静电计，最大线性输出电流不低于60 µA，不低于8个数量级的线性动态范围。

5 真空系统：空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵。

★5.1 分子涡轮泵抽速≥300L/s(He) ，不接受差分泵。

★5.2 前级机械泵抽速≥3.0 m3/h。

6 仪器控制

6.1 全中文软件，界面模拟Microsoft软件，易于操作。

6.2 积分助手，提供多种积分方式，只需根据需求选择适合的积分方式，免去繁琐的积分参数设置。

6.3具有棒状图和轮廓图数据采集能力。

★6.4 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)。

6.5 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制。

★6.6 具有AutoSIM和t-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法）。

6.7 eWorkFlows方法包，可以一键快速分析样品。方法包可在数据库中免费下载，免费使用。

7 化学源（可升级选件）：包括正化学源（PCI）、负化学源（NCI）和复合式 EI/CI。

★7.1 两路CI反应气电子控制模块，软件控制对一个样品分析时两种CI反应气的自动切换。

★7.2 一次色谱或直接进样分析，实现同时正负离子切换(PPINICI ) 。

8 数据处理系统: 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

9 谱库：NIST14谱库。

三、配置：

1、气相色谱仪主机  1套；

2、气相色谱仪启动工具包  1套；

3、分流不分流进样口模块  2套；

4、50µl无溢出大体积进样套件  1套；

5、液体/顶空二合一自动进样系统（配备液体/顶空进样方式自动切换系统）  1套；

6、FID检测器（含测试标液）  1套；

7、质谱仪 1套；

8、真空锁定装置  1套；

9、三合一气体过滤器基座  1套；

10、三合一气体过滤芯  1套；

11、300L/s(He)分子涡轮泵  1套；

12、3.0 m3/h前级泵  1套；

13、EI源  1套；

14、SSL进样口隔垫  50个；

15、分流衬管  10个；

16、不分流衬管  10个；

17、过衬管密封圈  10个；

18、顶空衬管  10个；

19、顶空衬管密封圈  10个；

20、柱螺帽  5个；

21、传输线螺帽  5个；

22、石墨垫  10个；

23、真空泵油  1L；

24、TRACE TR-V1 GC Column, 60m, 0.25mmID, 1.4µm Film  VOCs及挥发性组分色谱柱 (EPA 624)  1根；

25、TG-5MS GC Column, 30m, 0.25mmID, 0.25µm Film 弱极性质谱柱  1根；

26、TG-WaxMS GC Column, 30m, 0.25mmID, 0.25µm Film  极性质谱柱  1根；

27、2mL样品瓶（含瓶盖和隔垫） 200个；

28、20ml顶空瓶  250个；

29、20ml顶空瓶旋盖  250个；

30、10 µL液体进样针  2根；

31、2500 µL顶空用气密针  2根；

32、触发线  1套；

33、全中文操作软件（方法包在线支持）  1套；

34、NIST库  1套；

35、电脑、打印机  1套；

36、气源  1套。

品目06-02 液相色谱荧光检测器

1、光源：闪烁氙灯；
★2、脉冲频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）；
3、扫描模式：激发、发射、同步扫描；
4、激发波长：200~630nm；
5、发射波长：265~650nm；
6、带宽：激发和发射都是20nm；
★7、波长准确度：± 2 nm；
★8、波长精密度：±0.2 nm；
★9、最大数据采集频率：100Hz；
10、灵敏度：拉曼S/N：>550ASTM标准全灯寿命范围内；S/N：>2100当扣除背景噪声时；
11、流通池温控：室温+10℃ to 50℃；
★12、能够兼容现有Ultimate3000液相色谱仪。

品目06-03 傅里叶变换近红外光谱仪

★1、光谱范围：8000– -340cm-1。

★2、分辨率：优于0.4 cm-1，连续可调，最小步长0.1cm-1。

3、信噪比：优于45000:1 (验收指标：一分钟测试，峰-峰值，4cm-1)。

4、干涉仪：30度干涉仪，光源利用率比45度干涉仪提高1.4倍。

★5、干涉仪补偿技术：采用立体直角反射镜（非平面镜）光学补偿技术，定镜恒定不动，无机械动态调整准直装置，光路永久准直，质保10年。

★6、检测器：DigiTect数字技术的中红外DLATGS检测器，集成模拟数字转换器，全数字化，直接输出数字信号。可以升级MCT检测器，用户可自行更换检测器，且方便灵活。

7、分束器：KBr分束器。

8、红外光源，空气冷却SiC陶瓷光源。

9、A/D转换：24位、高速Delta-Sigma 型A/D转换。

★10、半导体激光器（非HeNe气体激光器）。

★11、现场多位萃取附件。

12、同时处理24位样品。

13、24个注射取样通道。

14、最大上样量5ml。

15、网络化：红外主机与计算机之间通过网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、维修、采样及数据处理；实时数据共享。

16、系统具备以下扩展能力：可连接GC、红外显微镜、热分析及探针等各种大型附件附件，最多4个外接扩展接口。

17、仪器内置包含各种标准物质的IVU校验系统，通过自检程序可对仪器的各项指标随时进行自检，并给出符合GLP标准的自检报告。

★18、仪器内部所有光学反射镜为镀金反射镜，验收时开盖检查。

19、红外软件：中文版处理软件，包括：红外控制、谱图处理、数据转换、谱图搜索、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件（该软件包必须是红外软件包的一部分，而不能是外挂的第三方软件）；H2O/CO2 自动补偿软件；自检软件；宏程序软件；中文版在线帮助软件；谱图数据库不少于4万张，其中常用爆炸物谱图不少于700张。

★20、纯金刚石晶体ATR附件，光谱范围50-7800cm-1。

21、产品配置

21.1国产15吨压片机1台和13毫米模具1套。

21.2国产品牌计算机1台。

21.3现场多位萃取附件 1台。

品目06-04 自动顶空进样器

1 X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、顶空自动进样、液体和顶空二合一进样及可扩展固相微萃取功能。

2 可升级扩展为三合一自动进样器（液体、顶空、固相微萃取）。

★3无需人为干涉，配备自动换针系统，可以实现任意进样模式的自动切换。自动进样器可以实现不同进样模式的自动切换（液体、顶空）及不同体积的液体进样针、顶空气密针的自动切换，避免了人为切换，实现最大程度的自动化控制，提高仪器分析效率。

4待机状态下，进样针远离气相色谱任何热源。

★5样品采集系统具有预载功能，在进样分析期间，完成下一个样品的进样针准备。

6进样器操作演示及各部件安装可手动完成，无需任何辅助工具。

7自动进样器可扩展实现以下功能：样品稀释；标准品稀释，配置标准曲线；加内标；顶空进样前，将液体标准品加入顶空瓶；样品摇匀、混合；衍生化等。

★8 与气相色谱-质谱联用仪被同一软件控制，操作软件为中文软件。

9液体进样：

★9.1样品容量：标准安装支架，最多可容纳648个2ml的液体样品瓶，选配加长安装支架，最多可容纳972个2ml液体样品瓶。

9.2兼容两种长度的进样针，可在任何进样模式、进样口下进样。

9.3可安装的进样针体积：0.5-10000µL。

9.4可以准确地从5µL锥形样品瓶中取3µL样品。

9.5可进行大体积进样。

9.6最多可实现用4种不同类型的溶剂清洗。

10 顶空进样：

★10.1样品容量：标准安装支架最多可容纳240个10mL或20mL的顶空瓶；选配加长安装支架最多可容纳360个10mL或20mL的顶空瓶。

10.2无需传输线和定量环。

★10.3孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位。

10.4气密针体积：1-5mL，最小进样体积：0.1mL。

10.5具有多次顶空萃取技术（MHE）。

配置：

1、液体/顶空二合一自动进样系统（含支架）  1套；

2、液体/顶空进样自动切换针系统  1套；

3、10 µL液体进样针  2根；

4、2500 µL顶空用气密针  2根；

5、触发线  1套；

6、2mL样品瓶（含瓶盖和隔垫） 200个；

7、20ml顶空瓶  250个；

8、20ml顶空瓶旋盖  250个。

07包

品目07-01 现场便携式气质联用色谱仪

1.主要用途

便携式便携式气相色谱质谱联用仪（GC/MS）用于环境场所及事故现场的有毒有害化合物（TICs）的快速定性定量测定,针对液体，固体，气体等各类基质样品中的挥发性有机物现场快速测定。仪器能够完全便携，能够完全匹配标准NIST谱库，能够适应复杂的现场，车辆无法到达的现场快速做样需要，能够快速、实时做样。测定结果真实可信。

2.仪器技术规格、参数

2.1工作条件

2.1.1环境温度：-10-40℃；

2.1.2环境湿度：在全部相对湿度范围内使用；

2.1.3使用电源：220 V (±10%)，50/60Hz。

2.2主要技术性能和指标

2.3整体说明

2.3.1该设备能够在没有外部气源，电源的情况下正常工作，针对应急检测得到结果；

2.3.2在发生环境污染应急事故时，该设备能够在完全关机的情况下尽快进入工作状态，期间时间不大于20分钟；且开机过程能够在实验室、应急检测车进行，也可以在没有经过任何改装的普通汽车上进行，无论汽车处于静止状态还是行进状态。

★2.3.3该设备必须能与便携式气相色谱仪在同一平台下运行，联合检测覆盖全类型挥发性有机气体和无机气体，应对复杂安全事故中的全类型气体检测。

2.3.4该设备进入工作状态后，能够在数秒钟（<10S）内针对现场得到初步定性结果，为应急决策提供数据支持。

★2.3.5该设备成熟可靠，国内有不少于100套并提供可验证的用户名单。

★2.3.6 该设备在西南地区有不少于10个典型用户（提供可验证的用户名单），方便随时做对比实验。

2.4主机技术指标：

2.4.1样品进样：气体样品通过进样探头直接进样或进入内置复合吸附剂的捕集阱吸附浓缩再热解析进入气相色谱或者直接进入质谱分析，此进样探头，捕集阱均应为主机的一部分，进行采样，分析的过程中无需分离；

★2.4.2质谱直接进样功能：为立即判断应急事故现场污染物种类及浓度范围，要求样品可以不经过色谱分离直接进入质谱检测，以便在数秒内即可确定主要污染物的种类及浓度范围；

2.4.3温度可编程的GC柱，15米, Rtx-1MS, 0.25 毫米内径，1.0 微米df(内含)，可兼容市售毛细柱；温度范围：45℃-200℃；升温速率20℃/分钟；

2.4.4 内置碳分子筛或TANAX吸附剂的捕集阱浓缩器；

2.4.5电离模式：70eV EI；

★2.4.6质量分析器：四极杆的分析器，精准匹配NIST谱库；

2.4.7检测器：电子倍增器；

2.4.8质量范围： 41—300AMU（1—300AMU，用SIM）；

2.4.9质量分辨率：1AMU；

2.4.10扫描速度：1000AMU/秒；

★2.4.11真空系统：内置真空系统为非动力机械泵（NEG泵）和离子泵，能适应恶劣环境下工作；

2.4.12动态范围：7个量级；

★2.4.13检测值限:＜PPb（对包括烷烃，芳烃，卤代烃在内的大多数分析物）；

2.4.14携带重量：19公斤（含电池）；

2.4.15电源：可用充电电池和交流电两种供电模式；

2.4.16内部功耗：≤25伏（dc），30瓦（正常工作条件下）；

★2.4.17样品进样：在现场能提供直接质谱进样和通过GC-MS快速半定量两种模式,仪器内置气源（氮气或氦气）、标气气罐，能实现边走边测；

★2.4.18仪器内置内标气，方便随时随地准确无误的定量。

2.4.19仪器操作和数据处理即可通过仪器面板直接操作，也可通过外置笔记本电脑来进行；内置GPS系统，以表明数据来源；

2.4.20内装国际标准和技术研究所（NIST）与AMDIS的质谱库，并配有美国国立职业安全与健康研究所(NIOSH)的数据库；

2.4.21控制软件控制软件具备中英文两种版本，汉化的中文仪器操作系统,操作简单直观，非专业人员也可快速掌握；

2.4.22可在雨天和风沙环境下正常工作；

2.5便携式顶空进样器(水土样品前处理)技术指标

2.5.1能与便携式GC/MS完全配套，通过GC/MS主机面版操作，也可通过电脑操作。

★2.5.2样品传输通过加热管线直接和GC/MS主机相连，样品处理自动完成，无需人工干预，无信号及能源传输障碍；

2.5.3 能具备独立能源供给或由便携GC/MS提供现场能源供给，实现应急所必要的水、土样品处理及传输；

2.5.4电源要求：24伏，30瓦，直流电或交流电均可使用；

2.5.5平衡加热温度范围：室温至80℃；

★2.5.6样品位：4位，可同时加热4个样品，能添加内标；

2.6质量保证

2.6.1仪器制造商通过ISO9001认证。

★2.6.2 通过抗震试验，并提供权威机构出示的抗震测试报告。

3.仪器配置

3.1便携式气相色谱质谱联用仪主机1台，包括:离子源，NEG内置非机械泵、手持控制采样头、15米长的Rtx-1MS毛细柱、富集器、充电器、工作站软硬件、NIST及AMDIS谱库、NIOSH资料库等。

3.2便携式顶空进样器1台。

3.3顶空瓶及垫圈一包（100/包）。

3.4备品和消耗品套件包包括：备用电池1个、专用工具包1套、外接电源及充电设备1套、12瓶载气；6瓶内标气、仪器运输箱等。

3.5专用笔记本一台，在一定距离内和主机分离可接受、控制主机库，另增加一台台式计算机与仪器配套使用。

品目07-02 便携式气相色谱

1.用途

该产品适用于多种气体分析应用，可用于分析代用燃料，如天然气，合成气，生物气，和填埋气，变压器油溶解气分析(DGA)。附加的应用包括：炼厂气，矿气，炉气，运输监护，井测，环境筛选，贮槽分析，洗涤器分析等。

2.环境要求

2.1工作条件：环境温度：0℃—50℃，相对湿度0—95%。

2.2使用方式：室内或密闭式使用。

2.3电源：100-240伏交流电；或电池供电（汽车电源）。

3.技术要求

3.1两通道，每个通道（或模块）都各自拥有一套气相色谱部件，包括一个微型机械进样器、检测器和高分离度毛细管色谱柱。

3.2每个通道（或模块）均可独立控制，平行分析，互不干扰，使分析时间最小化。

★3.3程序升温色谱柱，有效提高了分离能力和后流出峰灵敏度，为高沸点的碳  氢化物提供更加灵敏可靠的分析。

3.4快速的色谱柱程序升温提供C12+ 气体分析，具有快速升温速率（5℃/秒），最高温度可达300℃；

★3.5可编程色谱柱温度：环境温度以上15℃—250℃，不低于30℃，分辨率0.1℃，程序升温加热速率最快300℃/min。

3.6检测器：热导检测器（基于微型机电系统MEMS），微热导检测器（μTCD）提供比常规热导检测器提高10倍以上的灵敏度分析，实现常用气体组分的检测浓度精确至ppm。

★3.7检出限：低ppm,正己烷（固定环境条件，WCOT色谱柱）。

3.8线性范围：106±10%。

3.9 MEMS 进样器消除了台式色谱中复杂的阀切换程序，且具备阀切换的功能。

★3.10内置6寸触摸屏控制系统，实时显示器提供直观的仪器控制和状态显示；

3.11基于浏览器的网页式色谱软件，适用于各种操作系统平台，无需单独购买、安装，可通过浏览器直接登录、操作，可用智能手机,平板电脑PC通过 Wi-Fi或有线以太网独立操纵。

★3.12 该设备必须能与便携式气相色谱质谱联用仪在同一平台下运行，联合检测覆盖全类型无机气体和有机气体，应对复杂安全事故中的全类型气体检测。

3.13重复性：在恒定的温度、压力下，相对标准偏差（对百分含量的C1-C6组分）≤0.1%RSD，固定容积进样时≤0.2%RSD。

3.14载气类型：氦、氢、氮、氩。

★3.15具有Wi-Fi功能，可通过Wi-Fi与智能化的用户界面在任何可无线连接的 计算机上对仪器进行操作及监控。

3.16质量小巧，便于携带：扩展的聚丙烯提供了极好的热绝缘和结构强度，新的模块材料和新的机箱设计，使得仪器的重量减小了25%；

3.17微型气相具备异常高的分析效率，典型的天然气组分分析在 1 至 3 分钟之间完成；

3.18重量：小于等于6.5KG；

4.产品配置

4.1 微型气相主机（带程序升温） 1套

4.2 控制和数据处理系统软件     1套

4.3 校准气体                   1瓶

4.4安装工具包                  1套

4.5专用笔记本一台，在一定距离内和主机分离可接受、控制主机库，另增加一台台式计算机与仪器配套使用。

08包

品目08-01 声校准器

1、满足IEC60942：2003 1型精度；
2、标准声压：114dB；
★3、SPL精度：±0.3dB；
★4、频率精度：±0.2%；
5、内置温度和静态压力补偿；
6、可校准麦克风：1/2”和1/4”麦克风；
7、温度范围：-10℃至50℃；
8、湿度范围：25%-95%RH；
9、大气压力范围：65kPa-108kPa；
★10、整机质保叁年。

品目08-02 噪声频谱分析仪

1、符合标准：1级：IEC61672-1：2002；
2、频率计权：A、C和Z；
3、时间计权：快、慢和脉冲；
★4、RMS检测器：具有峰值探测功能的真实EMS检测器，分辨率0.1dB；
5、麦克风：预极化1/2”电容麦克风；
6、自动校准功能；
7、前置放大器可拆卸，便于维修更换；
8、线性范围：25dBA-140dBA峰值；
9、动态范围：15dBA-140dBA峰值；
★10、内部噪声：15dBA；
11、频率范围：10Hz-20kHz；
12、仪器可设置3组运算组，并同时测量SPL、Leq、SEL、Lmin、Lmax、Lpeak、剂量、Lavg、TWA、峰值计数等；
★13、1/1和1/3实时噪声频谱分析，中心频率从20Hz-20kHz同时测量，具备时间历史数据记录和录音功能；
★14、振动自动检测功能，自动校准功能；
15、交换率：2、3、4、5、6；
16、防护等级：IP65；
17、显示屏：OLED彩色显示屏；

品目08-03 智能高精度综合标准仪

1主要特点

1.1一机多用、可分别校准微压、表压和流量；

1.2流量指标配国家计量部门校准证书，保证可靠的流量校准精度；

★1.3流量测量全部采用孔口电子流量计，使用方便，体积小，主机外形尺寸≤（长235×宽140×高80）mm；在保证技术参数的前提下，外形尺寸更小的设备优先考虑；

1.4采用触摸显示屏，操作界面扁平化设计，简洁大方，操作简便，方便用户使用。

2技术参数

| 序号 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 流量范围 | 小流量孔口流量计(0～2.0)L/min | 0.1mL/min | 优于±1.0% |
|  |  | 中流量孔口流量计(0～150)L/min | 0.1L/min |  |
|  |  | 大流量孔口流量计(800～1200)L/min（可选） | 0.1L/min |  |
| 2.2 | 微压 | (0～2500)Pa | 0.1Pa | 优于±1.3Pa |
| 2.3 | 表压 | (-60～60)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5%FS |
| 2.4 | 环境温度 | （-20-70）℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 2.5 | 环境大气压 | （50-130）Kpa | 0.01Kpa | 优于±0.5KPa |
| 2.6 | 内置电池工作时间 | 约8小时 |  |  |

品目08-04 中流量智能TSP采样器

1 采样器技术参数

| 序号 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采样流量 | 100L/min | 0.1L/min | 优于±5% |
| 1.2 | 采样时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.1% |
| 1.3 | 间隔时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.1% |
| 1.4 | 采样次数 | (1～99 )次 |  |  |
| 1.5 | 计前温度 | (－30～99)℃ | 0.1℃ | 优于±1.0℃ |
| 1.6 | 计前压力 | (－20～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 1.7 | 大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa |
| 1.8 | 仪器噪声 | ≤59dB(A) |  |  |
| 1.9 | 工作电源 | AC220V±10%,50Hz 可选配9011J型智能交直流移动电源 |

2采样头技术指标

2.1  PM2.5切割特性Da50=(2.5±0.2)μm，δg=1.2±0.1；PM10切割特性Da50=(10±0.5)μm，δg=1.5±0.1。

2.2  入口速度：0.3m/s

2.3  b/a：0.625

2.4  采样流量及稳定度：100Lmin≤±5％

2.5  有效滤膜直径：Φ80mm

2.6  连接头：M20×1.5

品目08-05 智能双路烟气采样器

| 序号 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒流采样流量 | (0.2～1.0)L/min或(0.5～2.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2.5% |
| 2 | 流量波动 | ≤±5.0% |  |  |
| 3 | 流量重复性 | ≤2.0% |  |  |
| 4 | 采样时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 5 | 间隔时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 6 | 采样次数 | (1～99)次 |  |  |
| 7 | 计前温度 | (－30～99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
| 8 | 计前压力 | (－25～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 9 | 仪器噪音 | ≤65dB(A) |  |  |
| 10 | 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz，选配9011J智能交直流移动电源 |

品目08-06 废气VOCs采样仪

1.适用气袋体积：（1～8）L；

2.待机时间：不低于15小时；

3.工作电源：内置锂电池（DC22.2V/5.2Ah）；

4.环境温度：（-20～50）℃；

5.环境湿度：（0～95）%RH。

品目08-07 空气/智能TSP综合采样器

1主要特点

1.1双电子流量计，标况体积直接读取；

★1.2超低音消声装置，噪音小于59dB(A)（提供有效证明文件）；

1.3 TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质，抗静电吸附；

★1.4仪器拥有中华人民共和国国家版权局的著作权登记证书（提供证书复印件），仪器拥有中国环境保护产品认证证书（提供证书复印件）。

2采样器技术参数

| 序号 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 颗粒物采样流量 | 100L/min | 0.1L/min | 优于±5% |
| 2.2 | 大气采样流量 | (0.1～1.0)L/min | 0.1L/min | 优于±5% |
| 2.3 | 采样时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0. 2% |
| 2.4 | 间隔时间 | 99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 2.5 | 采样次数 | （1～99）次 |  |  |
| 2.6 | 计前温度 | (－30～99)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 2.7 | 大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa |
| 2.8 | 工作电源 | AC220V±10%,50Hz；或选配9011J型智能交直流移动电源 |

3 采样头技术参数

3.1 PM2.5切割特性：Da50=(2.5±0.2)μm，δg=1.2±0.1；9-2.PM10切割特性：Da50=(10±0.5)μm，δg=1.5±0.1。

3.2入口速度：0.3m/s

3.3 b/a：0.625

3.4采样流量及稳定度：100L/min ≤±5％

3.5有效滤膜直径：Φ80mm

品目08-08 全自动固相萃取装置

1. 硬件要求：
1.1主机一套：集合式结构, 对样品进行自动化固相萃取前处理；最少为4通道。可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、萃取、淋洗、吹干、洗脱）。
1.2采用机械臂：X / Y/ Z三维运动，实现全自动固相萃取及各种液体处理功能的工作步骤,实现自动的更换固相萃取柱、自动更换样品、自动更换收集管。
★1.3机械臂具“力反馈”技术，当探针下探接触到样品管底部或SPE 模块位置摆偏，Z 轴机械臂会根据压力变化反馈，立刻停止继续下探并跳窗提示，保证探针不会折断且不会刺破样品管底部。
1.4机械臂采用丝杆传动，精度优于±0.03mm，最大运行速度高于500mm/s。
★1.5 可采用一次性压板密封固相萃取柱，降低交叉污染的几率。不能采用交叉污染多的柱插杆密封方式。
1.6注射泵：4个或以上独立的注射泵：4个或以上独立丝杆，4个或以上独立注射器和电机；可在同一平台使用不同类型的SPE柱和操作方法。
1.7移液方式：通过精密注射泵及移液针，样品进入缓冲环不进入注射器和阀，避免了泵阀的堵塞和样品的交叉污染；
1.8移液针具有液面追随功能，可随着样品液面的下降而移动。
1.9溶剂泵：流量准确度±0.5%；溶剂泵流速：0.1～300ml/min，4个高精度泵相互独立，保证稳定的流速.
1.10 注射泵与阀无管线连接，实现零死体积连接，降低交叉污染风险。
★1.11 采用陶瓷耐磨多向选择阀（6向以上），泵阀端可直接泵取不少于4 种不同种类的溶剂，且每种溶剂体积均不小于1L。
1.12连续处理小体积样品能力：能够连续全自动处理常规样品，可以在不需要人工干预的条件下连续自动化处理100个常规样品以上，整个处理过程不需要任何人为介入（包括自动更换样品及SPE柱），完全达到全自动化要求。
★1.13各流路具有独立压力传感器，监测各流路柱压，压力可在运行界面实时显示，当样品不干净造成SPE柱堵塞，系统压力过高时仪器自动报错提醒，超压SPE 柱停止工作，不超压SPE 柱仍能继续正常工作，提高工作效率。
★1.14通过移动SPE柱架实现收集和排废液，避免移动收集架模块带来样品挥发和收集架超出实验台的风险；洗脱液过SPE柱后直接收集，无需再通过管道连接进行转移。
1.15 多步萃取功能：对同一样品进行多组份收集，实现不少于8种组分的收集。
★1.16 可在同一个平台上同时使用不少于3种规格的SPE 小柱或3 种规格样品管，实现不同柱规格的自动更换：一个程序可以实现1mL、3mL和6mLSPE柱的自动切换，无需人工参与。
1.17 收集模块位于排废模块外部，便于收集管的摆放与拿取。
1.18 溶剂数量：8种，所有种类溶剂体积不小于700mL；可以通过阀和机械臂选择溶剂.
★1.19 可不选配任何配件，仅采用注射泵配合多向选择阀的情况下，处理大体积水样，做水样时可实现10 个以上样品的自动连续上样，自动清洗注射泵，自动更换固相萃取柱和自动更换样品等功能。
★1.20 具有两个排废通道和一个独立的清洗通道，可以将有机废液、废水及洗针废液分开收集。便于废液的存储、回收与处理。
★1.21 具有内、外针清洗功能，内外针清洗均采用泵阀端直接泵取溶剂，流动浸入式清洗方式，且不少于4 种不同清洗溶剂可选，避免出现交叉污染。
★1.22 可在不选配任何配件情况下，实现在线连续自动氮吹浓缩收集液的功能，气吹针可随着收集液液面的下降，程序式自动下降，节省氮气，提高浓缩效率。 
★1.23 可实现全自动固相萃取和全自动单模微波衍生化仪联用，完成难检测样品（例如：氟乙酰胺、氰化物等）的前处理工作，并在后续GC/MS上快速检测，并附截图证明。

2. 软件要求：
2.1使用电脑操作，图形化界面，可实时在线控制固相萃取动作。

★2.2操作失误时，有样品回收功能，避免样品损失
2.3可查看当前通道运行方法的详细参数，便于在实验过程中及时了解方法详情。
2.4 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。
2.5 具有溶剂监视功能，当溶剂瓶内的溶剂量不足以完成设置的样品时，仪器自动报警提示添加溶剂。
2.6 内置权限管理功能，可分别建立管理员和使用者账号，两者具有不同权限。
★2.7 运行预约功能：根据工作时间安排，预先设定方法运行时间，合理利用工作时间，提高工作效率。
2.8 方法追踪、报告保存及输出功能。
3. 配置要求：
3.1 全自动固相萃取仪包括：
3.1.1 主机1台。
3.1.2 固相萃取仪方法编辑软件1套。
3.1.3 与主机匹配的样品架，一套。
3.1.4 与主机匹配的SPE架，一套。
3.2 专用工具包：仪器操作和日常维护必须的专用工具包1套。
3.3 耗材：样品瓶100个；收集瓶100个；配套相应SPE架的一次性压板100个。
3.4 操作电脑 1台。

品目08-09 COD快速测定仪

1、读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）；
★2、已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析；
★3、比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm；
4、波长范围：320~1100 nm；
5、波长准确度：±1.5 nm（340~900nm时）；
6、波长分辨率：1nm；
7、带宽：5nm ；
★8、波长校准模式：自动；
★9、波长选择：自动：基于测试方法的自动选择波长；自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；
10、扫描速度：≥12 nm/s，步进1nm；
11、吸光度测量范围：±3.0 Abs （波长340~900nm 范围内）；
12、吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs）；
13、消解器加热速度：10分钟内可 从20℃加热至150℃；
14、温度稳定性：±2℃；
15、消解温度：37~165℃，任意选择；
16、消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热；
17、15个16mm样品孔。

品目08-10 溶解氧测定仪

1、可显示：溶解氧、压力、温度；
★2、数据内存： 500 组数据；
3、温度自动修正/ 补偿；
★4、防水性：（IP67） 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟；
5、自动识别校准标准；
★6、原理：荧光法；
7、量程：0.05~20.0 mg/L；
8、分辨率：0.01 mg/L；
9、在 0.1~8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L；大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L。

品目08-11 旋转蒸发仪

1、旋转蒸发仪技术参数

★1.1、回转速度：5~280rpm；

1.2、蒸发能力：Max.25mL/min(JIS 1L试料瓶、水的蒸发量)；

1.3、极限真空度：399.9Pa（3mmHg）以下；

1.4、旋转设定：旋钮设定；

1.5、升降机能：自动升降；

1.6、升降行程：电动升降（110mm）+手动辅助延长（130mm）；

★1.7、冷却器：直立式二重蛇形盘管·冷却面积0.146m2；

1.8、试料瓶：标配梨形瓶1L标准磨口 29/38，最大可放4L梨形瓶；

1.9、回收瓶：球形瓶 1L标准磨口 S35/20；

1.10、真空密封垫：特氟隆密封垫；

1.11、接口口径：冷却咀· 吸气咀  外径10mm；

1.12、回转用马达：步进马达；

1.13、外部输入·输出：真空控制器NVC-3000用通信端子、冷却水循环装置用连接端子；

★1.14、带四通瓶接口；

1.15、搭配水浴锅：SB-1300；

1.16、温度调节范围·精度：室温+5~90℃·±1℃（试料瓶搅拌时）；

1.17、温度设定·显示：薄膜式按键输入设定·数字显示；

1.18、温度控制：P.I.D.控制；

1.19、水浴锅加热器：1.05 KW；

★1.20、水浴锅尺寸·容量：Φ220mm×深120mm ·约4.3L；

1.21、水浴锅材质：SUS304 ；

1.22、安全功能：熔断器、过升温防止器、槽盖；

2、冷却水循环装置

★2.1、温度调节范围：-20~30℃（不带加热器）；

2.2、温度调节精度：±1℃（设定温度为0~20℃）；±2℃（设定温度为-20~0℃）；

★2.3、冷却能力：液温为10℃时450W（387kcal/h），液温为-10℃时310W（266kcal/h）；

2.4、外部循环能力：最大流量9L/min、最大扬程4.2m；

2.5、温度控制方式：冷冻机ON-OFF控制；

2.6、温度设定·显示：触摸式按键输入·数字显示，最小值0.1℃；安全功能：漏电·电流过载保护、冷冻机过载保护器、冷冻机保护定时器、温度调节器自身诊断功能、循环泵热保护装置；

2.7、外部输入·输出：真空控制器NVC-3000用通信端子、旋转蒸发仪用通信接口（N-1210B型用）；

2.8、冷冻机·冷媒：空冷式 输出450W·R404A；

2.9、冷却盘管：镀镍铜管；

2.10、外部循环接口：一触式连接 内径10mm、一触式接口外径10mm；

2.11、水槽尺寸（mm）·容量：130W×230D×115H·3.2L；

2.12、水槽材质：SUS 304；

3、水流抽气机

★3.1、减压方式：水流泵循环抽气方式；

★3.2、排气速度：16L/min×2；

★3.3、极限真空度：9.2hPa（水温5℃）

12.9hPa（水温10℃）

23.7hPa（水温20℃）

41.8hPa（水温30℃）

3.4、安全功能：逆流防止阀、过热保护器；

3.5、电机：感应电机 输出功率150W；

3.6、抽气装置：金属制2根；

3.7、水槽尺寸·容量：255W×361D×216H  10L；

3.8、水槽材料：聚丙烯；

3.9、抽气口径：外径10mm（2处）；

4.0、排水口：口径13mm；

4.1、溢流口：口径17.5mm；

5、配置

旋转蒸发仪主机一台；

冷却水循环装置一台；

水流抽气机一台；；

保冷管两根；

真空管一根。

品目08-12 氮吹浓缩仪

1、环氧罩铝工作舱，防腐蚀美观。

★2、有效组合涡流转动，热干和吹氮，蒸发速率快。

★3、微处理程序控制，可对涡流速度，加热温度，工作时间及真空度进行程序控制，可储存9套程序；涡流可从0到100%设置，加热可从OFF到100度进行设置，时间可从1到999分钟进行设置。

★4、微处理器控制的1000瓦加热器，避免水浴中的污染源。

★5、免维护的无刷直流电机，最高可使涡流达到500转。

6、聚四氟乙烯涂层铝质样品腔和模块，防腐蚀。

7、玻璃盖，防腐蚀。

8、蒸发量高：一次可处理8个样品(450ml/个)。

9、无酚垫片，防止潜在的污染源。

10、自检系统和定时报警功能，提示终点。

11、LED 显示，室盖安全锁定。

12、良好的化学兼容性。

★13、特有的Cool-ZoneTM 设计样品管 。

14、含有预热，结束报警指示灯按键。

15、ETL,CE 认证。

★16、最大氮气流量0.6 CFM,运行氮气位置数量为2、4、6或8。

17、主机包括一个8位样品槽，8×600ml。

★18、整体尺寸与封闭盖子（宽×深×高）：21.7×19×13.5英寸。

品目08-13 精密pH计

1、可显示：pH、mV、温度；
2、数据内存：500 组数据；
3、温度自动修正/ 补偿；
★4、防水性：（IP67） 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟；
5、自动识别校准标准；
6、温度量程：-10.0～110.0℃；
7、分辨率：0.1℃；
8、PH量程：0～14；
★9、分辨率：0.1/0.01/0.001可选；
10、精度：pH电极0.02。

品目08-14 流速仪

1、测速范围：0.1～4m/s；
2、测量误差：≤2﹪； 
3、电源：DC6V（５号电池）； 
4、特点：仅一人就可轻松操作，自动显示、打印流速、流量； 
5、用途：可广泛用于工业废水排放计量，环保监测，农田排灌计量和水文测量。

品目08-15 智能一体化蒸馏仪

1技术要求：
1.1 智能一体化蒸馏仪应包括以下单元：加热控制单元、内置冷却水自循环单元、蒸馏终点智能控制单元、防倒吸保护单元、蒸汽冷凝单元。
1.2 加热控制单元：
1.2.1 加热区域须设有保温隔热设计，防止热量散失，样品受热均匀稳定；
1.2.2 加热装置应采用适合圆底烧瓶的碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，单孔加热功率≤400W；（须提供相关证明文件）；
1.2.3 加热系统应设计有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控；
1.2.4使用两口烧瓶（两口之间距离不得大于8cm），侧磨口塞处可加入试剂；
★1.2.5具有防干烧功能，以防烧瓶温度过高而炸裂。
1.3 内置冷却水自循环单元
★1.3.1 主机冷却系统应有内置压缩机制冷和风冷双重降温模式组成，且为一体化设计，不需要外接自来水或外置冷却水机。两种降温模式能自动切换无需手工；
1.3.2 压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W；
1.4蒸馏终点智能控制单元：
★1.4.1 蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，可单独设定每孔馏出液体积或重量，实现智能化蒸馏作业，量程范围应在1-500ml间；
1.4.2 蒸馏接收区域应不受接收瓶形状限制，馏出液接收托盘应方便更换；
1.4.3 蒸馏结束后应能给出明确信号表示蒸馏结束，比如声光报警提示等。
1.5 防倒吸保护单元：
1.5.1 为保证馏出液成果不损失，蒸馏结束后系统应能自动锁定馏出液出口，防止馏出液倒吸回烧瓶造成实验失败。
1.6 蒸汽冷凝单元：
★1.6.1 为提高蒸馏效果，蒸汽区域与冷却区域应分开设计，蒸汽腔位于冷却水腔的外侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的上部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管。（须提供相关证明文件）；
★1.6.2 投标单位须提交省级以上计量质检部门出具的针对本产品的质检报告。
2、工作条件：电源：AC 220V，50Hz；环境温度：10-35℃；  环境湿度：＜60%；
3、产品规格要求：
3.1主机尺寸（mm）：960×575×398；
3.2时间控制：0-200min；
3.3额定功率：3200W；
3.4升温时间：5-8min；
3.5蒸馏速度：2-12ml/min；
4、系统配置：
4.1、主机一台；
4.2、内置压缩机制冷系统一套；
4.3、内置馏出液自锁装置一套；
4.4、冷凝管固定支架一副；
4.5、500ml双口玻璃烧瓶不锈钢置放架一副；
4.6、冷凝管6只；
4.7、500ml双口玻璃烧瓶6只；
4.8、250ml玻璃接收瓶6只及附属配件若干。

品目08-16 自动液液萃取仪

★1.1 萃取方式：
1.1.1应保证萃取过程中不需要人工放气，能按照设定程序自动完成液液萃取过程；
1.1.2在萃取过程中，不得有气体外溢。
★1.2 萃取设定：
应可单孔设定各萃取单元的工作时间、萃取次数，可单独设定萃取频率，设定范围：
1.2.1萃取时间：0-999秒
1.2.2萃取过程：0-99次
1.2.3萃取频率：10%-100%
1.3 清洗方式：
1.3.1应设计可自动在线完成清洗作业的程序，可自动清洗各萃取单元；
1.3.2清洗液应根据开展项目不同，纯水或自来水一键自动切换；
★1.3.3纯水洗涤过程至少30次。洗涤时间：0-999秒可设；
★1.3.4自来水洗涤过程至少20次；洗涤时间：0-999秒可设；
1.4 废液排放：
1.4.1 各萃取单元提取萃取液后剩余的废液应能自动收集，流入废液箱；
1.4.2 废液箱内的废液须经由活性炭过滤装置初步处理后再流出或收集；
1.5操作模式：
手持式平板或笔记本电脑遥控操作，远离作业区防止吸入有毒气体。
1.6可适用于250ml、500ml、1000ml等分液漏斗，即可混合使用。并且磨口塞能通用。
2、工作条件
2.1电源：AC 220V，50Hz；
2.2环境温度：10-35℃；
2.3环境湿度：＜60%。
3、产品规格技术要求：
3.1萃取单元：6位；
3.2主机尺寸（mm）：889×440×677；
3.3主机额定功率：460W；
3.4时间设置：0-999min；
3.5萃取次数：0-99次；
3.6萃取频率：10-100%；
4、系统配置：
4.1主机一台；
4.2分液漏斗500ml、1000ml各6只；
4.3磨砂口清洗塞6只；
4.4吹气硅胶塞6只；
4.5吸气嘴6只；
4.6活性炭储罐2个；
4.7仪器操作说明书一份，产品保修单一份、装箱清单一份、合格证一份、保险管2只；
4.8平板手持器1个。

品目08-17 萃取振荡仪

★1、启动缓冲和停机缓冲功能，减少对分液漏斗的冲击；

★2、振荡时，运行声音在55分贝以下；

★3、振荡方式：两面垂直或倾斜振荡（0~20°可调）；

★4、振荡速度·振幅：垂直振荡20~300rpm、倾斜振荡20~250rpm，40mm；

5、振荡速度设定·显示：旋钮设定·数字显示；

6、安全功能：保险丝·马达过载保护；

7、附属功能：数字定时运转（最大999.9分钟）；

8、振荡最大载荷：约5.5kg×2（含夹具）；

★9、适用于50~1000mL分液漏斗的夹具10个；

10、配置

分液漏斗振荡器主机一套；

标准夹具一套（10个）。

品目08-18 硫化物酸化吹脱

1、技术要求：
1.1 硫化物酸化吹脱系统应包括以下单元：恒温水浴加热单元、氮气流量控制单元、加酸控制单元、样品接收单元、程序控制单元等部分组成。
1.2 恒温水浴加热单元：
★1.2.1 主机应设有可自动控温的水浴加热单元，样品处理数1-6位；
1.2.2  水温应在0-99℃间可调，设计温度与实际加热温度不得≥±1℃；
1.3 氮气流量控制单元：
★1.3.1 主机应设有方便外接氮气源的专用接口，系统应设有过压保护系统；
1.3.2  应可单孔调节各样品检测单元的氮气流速，流速控制范围应在60-600ml/min;
1.4 加酸控制单元：
★1.4.1 加酸单元应与反应瓶磨口垂直连接，加酸单元的调节旋钮应为聚四氟乙烯材质设计防止酸碱液体腐蚀。
1.5 样品接收单元：
1.5.1 样品接收区应设计有可方便固定接收瓶设计，保证接收瓶平稳、固定牢靠；
1.6 程序控制单元：
1.6.1 为便于操控，主机应设有外置式液晶触摸屏或平板电脑操作。
2、工作条件
   电源：AC 220V，50Hz
   环境温度：10-35℃  
   环境湿度：＜60%
3、产品规格要求：
主机尺寸（mm）：802×431×617
温度控制：0-99℃
额定功率：1800W
4、系统配置：
4.1主机一台
4.2内置式转子流量计6个
4.3 3孔反应瓶6个
4.4比色管6个
4.5送气管6个
4.6分液漏斗6个。
4.7操作说明书一份、装箱单一份、合格证一份、保险丝两根。

品目08-19 空气采样器

| 序号 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样流量 | （0.1～1.0）L/min×2 | 0.01L/min | 优于±5% |
| 2 | 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 3 | 间隔时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
| 4 | 采样次数 | （1-99）次 |  |  |
| 5 | 计前温度 | (-30～99)℃ | 0.1℃ | 优于±1.0℃ |
| 6 | 计前压力 | (-20～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 7 | 大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa |
| 8 | 噪声 | ≤55dB(A) |  |  |
| 9 | 工作电源 | AC220V±10%,50Hz或可选配9011J型智能交直流移动电源 |
| 10 | 功耗 | ＜20W（不含加热器） |  |  |

品目08-20 低温高速离心机

1、主要用途：

1.1、具备11种转头，包括4种水平转头，1种微孔板转头，4种角转头，1种鼓转头和1种细胞涂片转头；

1.2、几十种适配器，满足从0.2ml到1160ml样品的要求 多种转头可以选配；

1.3、具有生物安全保护性的塑料或金属密封盖，生物安全密封盖和转头可进行高温高压灭菌工艺精良，具有离心容量大、工作安静等优点，满足常规实验室需要，包括医学诊断、细胞培养、基因组学以及微生物学等。

2、技术参数：

★2.1、最大容量	4×290 ml

★2.2、最大转速	15,000 min-1

★2.3、最大离心力	24400g

2.4、运行时间	：1sec~ 99 min：59 sec ∞持续离心，瞬时离心模式

★2.5、温控范围：-20 ～ 40 ℃，无级变温，快速冷冻功能。

2.6、快速制冷模式(Fast Cool)，可在10-15分钟制冷到4℃

2.7、98个程序可存储和调用，可显示离心进行时的实际参数值，9个加速和减速等级，或不减速停转。可瞬时离心功能，输入转子离心半径（r/mm），离心机本身计算和显示转速（RPM）或相对对离心力（RCF）。调节旋钮可以快速和容易地输入和变更参数。

★2.8、配6*94ml角转子，满足下列条件：

最高转速11000 min-1；

最大离心力16369g；

最高转速下最低温度可达1℃；

2.9、设计精良：抗刻划、抗冲击涂层处理的金属外壳及上盖，不锈钢离心室，盖面可视窗口

★2.10、安全：离心过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁，上盖支撑保护装置（盖下滑保护），马达过热保护，内腔过热保护，不平衡自动停机，转子自动识别。

2.11、符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证。

2.12、抗电磁干扰	EN/IEC 61326-1，classB

2.13、电压：	200~240 V 1~  频率：50~60 Hz  耗能：1300VA

品目08-21 氡及子体连续监测仪

★1、优化高压腔室，利用电场将腔室内产生的氡子体收集到半导体探测器表面；周围环境湿度对灵敏度无影响；无需使用干燥管或类似装置；小腔室(约250ml)，保持高灵敏度。
★2、针对短寿命氡子体的能谱分析：
2.1、最短的响应时间，使用fast模式(95%，12分钟)；
2.2、增加一倍的灵敏度，使用slow模式(测量Po-214)测量钍(Rn-220)浓度；
2.3、长寿命氡子体不会对仪器产生污染；
2.4、可分别读取每个测量序列α能谱，保证测量100%的正确性。
★3、测量范围：0 … 10MBq/m³；
4、灵敏度：3 / 7 cpm/(kBq/m³)(fast/slow模式)；
5、测量氡浓度200 Bq/m³，统计误差10% (1Sigmal)，1小时采样时间间隔；
6、测量氡浓度10 Bq/m³，统计误差25% (1Sigmal)，4小时采样时间间隔；
7、内置感应器包括：相对湿度(0 … 100%)；温度(-20 … 40℃)；大气压力(800 … 1200mbar)；
★8、采样测量时间1～4小时可取，步进1分钟；
★9、存储器可保存2047个数据(循环结构)，包含α能谱，可长期保存；
10、内置采样泵(0.30L/Min，连续或间歇性采样)；
11、电源采用AC/DC适配器并且内置可充电电池(最多运行时间14天)；
12、单键操作(上锁功能)；
13、显示3×16个字符，带背光灯；
14、串口用于参数设置及数据传输(也可采用USB转换与Modem)；
15、内置报警蜂鸣器以及氡"Sniffing"；
16、规格232×182×135mm，重量3.5kg；
17、包含Radon Vision软件。

品目08-22 加压电离室巡测仪

★1、辐射检测能力： 1MeV以上的β射线、25KeV以上的χ和γ射线；
2、操作量程：0-5μSv/h或0-50μSv/h或0-500μSv/h或0-5mSv/h或0-50mSv/h；精度为任何量程的10%和100%满量程指示之间为计数的10%，校准源为137Cs；
3、响应时间：从读数10%到90%的响应时间取决于测量量程。在不同辐射照射量率下的响应时间为：0－5 Sv/h为5s，0－50 Sv/h为2s，0－500 Sv/h或0－5mSv/h或0－50mSv/h为 1.8s，
4、分辨率：μR级分辨率
★5、全自动功能：包括自动调零，自动量程切换和在黑暗环境下可自动背光显示；
★6、电离室：230cc加压空气电离室至8个大气压或125psi，低噪声偏压电离室； 
7、可显示剂量、剂量率数据并且保存峰值冻结数值；
8、显示屏具有100段模拟条形图表指标、2.5位的数字读数、电池电量低及冻结模式显示；
9、两节9V碱性电池工作，200小时工作时间；
10、配置
    451P主机一台；
    9V碱性电池 两节；
    使用说明书CD；
    GCL全球校准实验室校准证书；
    携带包一个。

09包

品目09-01 矿用隔爆型耐腐潜水电泵

1、额定扬程：350m;

2、额定流量：250m3/h；

3、额定频率：50Hz;

4、额定电压：10KV；

5、额定功率：360kw；

6、出水连接：DN150mm，自带止回阀；

★7、重量：整机重量≤5000Kg；

★8、体积：整机长度≤6米，直径≤0.9米；

☆9、机组结构：积木式，即水泵级数可自由增减，要求附水泵装配、结构等图；

10、介质PH值：6-9；

☆11、主要部件材质：叶轮、导叶、泵壳等主要材质为青铜，投标时说明各部件的材质；

12、运行方式：可立、卧、斜三种运行方式，不影响性能、安全和寿命；长时潜水全扬程运行，最大潜没深度≥70m；

13、电机：2级电机，有MA证；

14、配备导流罩3套，需电机外部冷却；

15、配备行走小车3套，600mm标准轨距，每支点两轴万向结构；

16、配备接力泵2套，矿用隔爆型，配套潜水电泵。

品目09-02 矿用隔爆型耐腐潜水电泵

1、额定扬程：250m;

2、额定流量：220m3/h；

3、额定频率：50Hz；

4、额定电压：660V；

5、额定功率：220kw；

6、出水连接：DN150mm，自带止回阀；

★7、重量：整机重量≤2000Kg；

★8、体积：整机长度≤5米，直径≤0.5米；

☆9、机组结构：积木式，即水泵级数可自由增减，要求附水泵装配、结构等图；

10、介质PH值：6-9；

☆11、主要部件材质：叶轮、导叶、泵壳等主要材质为青铜，投标时说明各部件的材质；

12、运行方式：可立、卧、斜三种运行方式，不影响性能、安全和寿命；长时潜水全扬程运行，最大潜没深度≥70m；

13、电机：2级电机，有MA证；

14、配备导流罩3套，需电机外部冷却；

15、配备行走小车3套，600mm标准轨距，每支点两轴万向结构；

16、配备接力泵2套，矿用隔爆型，配套潜水电泵。

10包

品目10-01 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆

1、生产许可证：投标产品有生产许可证；

2、煤安标志证：投标产品有煤安标志证书；

3、型号规格：MYPT-6/10-3×35+3×16/3（MT818.7-2009）；

4、电压条件：用于三相交流10000V以下电压等级；

5、橡套条件：柔软、耐磨、阻燃、适用于水下；

6、主芯：3×35mm（满足MT818.1-2009）；

7、保护接地线：1×16mm；

8、芯线识别标志：3芯绝缘采用红、白、浅蓝或对应色条标识；

9、电缆识别标志：护套颜色为红色；护套表面用压印方式印制制造厂名、电缆型号规格、安全标志标识和电缆长度标识（每米一标）；

10、试验条件：投标时出具电缆试验报告；

11、图纸条件：投标时出具电缆结构图；

12、说明书条件：投标时出具产品说明书。

品目10-02 矿用隔爆型移动变电站

1、电压：交流三相，频率50Hz；一次进线电压10kV，二次空载输出电压1200V和693V；

2、容量：800kVA；

3、防爆标志：ExdI；

4、绝缘等级：H级；

5、配备10/1.2/0.693kV隔爆干式变压器：具有超温自检保护功能，具有绝缘监视，漏电，过载，短路，断相，过、欠电压等保护功能；

6、配备10kV隔爆型真空配电装置：具有隔离小车和门闭锁电控装置，具有手动、电动启动、急停功能；

7、配备1140/660V隔爆型低压保护箱：为液晶汉字显示，配有485及以上通讯接口，能不开门整定数据并有自检和记忆功能；

8、配备600轨距行走机构：便于矿井运输安装固定；

9、煤安证明资料：10KV隔爆型真空配电装置和1140/660V隔爆型低压保护箱提供煤安标志证、防爆合格证、防爆标志；

10、图纸说明书资料：移动变电站整机及配置件的结构图（包括轮廓尺寸和重量），原理接线图，使用说明书。

品目10-03 矿用隔爆兼本质安全型高压软起动器控制器

1、额定电压：10kV；

2、额定电流：300A；

3、防爆型式：矿用隔爆兼本安行;

★4、工作电压波动范围：85%~110%Ue；

5、接触器额定电流：400A；

★6、起动频次：≥12次/小时，可根据现场需求变更；

7、软启动过载：100%～850%，0～5s可调；

8、脉冲参数：70%～700%，0～10s可调；

9、限流起动调整范围：100%～400 % Ie (能扩展为100%～700 %Ie)；

10、初始电压调整范围：10%～50% Ue (能扩展为5%～85 % Ue)；

11、软起时间：1～30s；（能扩展为1～90s）；

12、通讯接口：RS485通讯接口， MODBUS RTU通讯协议；

13、操作方式：本机、本安外控、通讯遥控；

☆14、控制模式：软起动、全压硬起动、脉冲突跳起动、电压斜坡控制、电流斜坡控制、初始电压控制、泵控曲线、最终转距控制、双调节起动；

☆15、保护功能：具有短路、过载、缺相、过欠压、接地和漏电保护；具有相序检测及显示报警功能；

16、适宜环境温度：-5～+40 oC；

17、适宜相对湿度：95%（+25oC）；

★18、辅助接触要求：满足两对水位、三对电机绕组温度跳闸软停触头；

★19、结构形式：软起动为方形外壳，对开式快开门结构，两扇快开门上各有一个显示窗口，一侧为软起动控制单元显示窗口，一侧为旁路微机保护显示窗口，有3个隔爆腔室（主腔室、进线腔室、出线腔室），本体为模块式推车结构。其主腔左侧设机芯抽拉专用防爆门，主腔内该侧为推车式软起动装置（原装进口组件），右侧分三层抽屉式推车模块，以方便维护、检修和更换；

20、二次线路：二次回路控制用铜芯导线均使用线鼻子连接，线鼻子均镀锡，其接线端子都有明显线号标记，线号与二次接线图一致；

☆21、控制机芯：软起动控制器内置的整套软起动机芯采用原装进口机芯（即控制单元、EPT单元、功率单元（晶闸管）等为整套进口，提供报关资料）；

★22、晶闸管诊断：有晶闸管故障自诊断功能，可识别每个晶闸管；

23、泵空设置功能：独特的泵控曲线解决泵房停止时的“水锤”现象。针对泵类负载的特性可根据现场管路结构、扬程及水泵状态设定最优参数，消除水锤效应对管路冲击，具有起动电流小、起动速度平衡可调、起动性能稳定可靠、对电网及系统设备装备冲击小的功能；

★24、提供起制动曲线：提供4条起动、制动曲线（泵控曲线）和1条转距控制曲线供选择；

25、最终转矩控制功能：软起动器具有最终转矩控制功能，电机在停止前（软停），可能出现负载转距大于电机转距，而电机电流还不为0，最终转距功能能令电机电源立即切断，以防止电机绕组过热烧毁；

26、高低压隔离功能：采用全电脑调速技术和光纤触发及控制，实现高、低压间的电气完全隔离；软起动装置内部控制信号采用光纤通讯提高系统抗电磁干扰能力；

☆27、低压电机预调试验功能：为避免调试高压电机过程中人为的误操作引起意外事故，避免地面人员调试与检修时使用高压电源作业，确保人身安全。软起动器应具备低压电机进行预调试功能。设有380V电压进行启动器低电压功能测试与试验，操作以拨码调整。具有电流增益DIP功能，通过DIP拨码开关可以开启电流增益功能，增加负载电流显示，方便采用小负载调试检修时具有完善的测试功能；

★28、半导体全屏蔽功能：具有半导体全屏蔽隔离技术，增加使用中抗干扰能力；

☆29、旁路接触器保护装置：旁路接触器必须设有独立的高压微机保护装置，不与软启动控制器共用,与软起保护控制器分开保护、互不干扰。增加保护稳定性，以利于抢险救援的高效能；

30、配行走装置：需配矿用600mm轨距行走轮对，便于矿井运输安装固定。

## 4、商务要求

1.交货时间：01-03包、05-08包合同签订生效后4个月内；04包合同签订生效后6个月内；09包合同签订生效后12个月内；10包合同签订生效后6个月内。
2.付款方式：按合同约定。

3.设备的运输、安装、调试、备品备件、检定等费用由供应商支付。

4.投标人非投标主要产品制造厂家提供主要产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性），需提供授权书原件。(其中：01包中品目01-05,01-06,01-07；02包品目02-06,02-07,02-08,02-09,02-10,02-11,02-12；03包中所有品目不需要提供授权，其余产品均需要提供授权)

5.质保期限：除特殊要求仪器外，其余仪器质保1年，从验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期内的服务由供方在国内服务机构免费负责。出现故障后，在收到用户正式通知后8小时之内响应，如果需要到现场,48小时内安排工程师到现场，提供24小时维修、咨询电话。保修期满后，供方提供一年免费维护，终身维修，并提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。（其中01包的品目01-04：整机质保2年；06包的品目06-03：保修期要求整机3年，光源5年，激光器10年，干涉仪10年，ATR晶体质保10年。）

6.仪器设备安装调试后需提供仪器设备的批次检验报告、计量检定机构出具的本台设备检定报告和仪器设备验收报告。

注：带★为重要参数，带☆为废标项。

# 第七章 评标办法

## 一、总则

1. 根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》(财政部第18号令)等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

2. 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会(以下简称评委会)负责。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3. 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4. 评委会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

4.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

4.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

4.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

4.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

5. 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

6. 评标的依据为招标文件和投标文件，不寻求招标文件以外的的其他依据。

7. 评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

## 二、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 三、评标程序

1．推选评标委员会组长

1.1评委会签到。采购人代表应当出具采购人代表委托书和本人有效身份证件，其他评委会成员到达评标现场时应主动出示专家证书和本人有效身份证件，经监管工作人员确认其身份后在签到表上签到，以证明其出席并参加评标。

1.2推选评标委员会组长。评标委员会组长主要负责协调评标委员会成员之间的事务性工作、与采购执行机构牵头交涉相关事宜、执笔撰写评标报告等。评标委员会组长与其他成员的法定职责、权利和义务相同。评标委员会组长不得影响其他成员依法独立评标。评标委员会组长由评审专家担任，采购人代表不得担任评标委员会组长。

2．理解招标文件的规定要求

主要包括招标文件中投标人须知无效投标条款部分、资格资质性要求、采购项目技术和商务要求、资格性审查和符合性审查事项、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等规定要求。

3. 投标文件初审

投标文件初审。投标文件初审由评审委员会全体成员共同进行，分为资格性审查和符合性审查。

3.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会符合性审查的依据仅限于招标文件的规定。

3.3评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面根据情况进行扣分：

(1)投标文件(包括单独递交的开标一览表)密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人(法定代表人或者授权代理人)现场认可的；

(2)投标文件(包括单独递交的开标一览表)正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

(3)投标文件(包括单独递交的开标一览表)存在个别地方(总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%)没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

(4)投标文件(包括单独递交的开标一览表)除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

(5)以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的(但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外)。

3.4评标委员会成员在投标文件初审过程中，对投标文件是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件的规定。

有不同意见的评标委员会成员认为投标文件初审不符合法律法规和招标文件规定的，应当及时向采购执行机构或监督部门书面反映。

3.5投标文件有下列情况之一的，应当在资格性审查时按照无效投标处理：

(1)属于禁止参加投标的供应商的；

(2)未按照招标文件规定提供资格性证明材料的；

(3)不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的。

3.6投标文件有下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件正副本数量不足的；

(2)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的(本章第3.3款规定的除外)；

(3)投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

(4)投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

(5)投标报价不符合招标文件规定的；

(6)技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

(7)未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

4. 解释、澄清有关问题。

4.1在评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购执行机构书面解释。采购执行机构应当给予书面解释。采购执行机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的，应当以有利于供应商的原则进行解释。

4.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求投标人作出必要的书面澄清，并给予投标人必要的反馈时间。

投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认(投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认)，否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

4.3澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

(1)开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

(2)供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

(3)供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

4.4投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：

(1)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

(3)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(4)对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本目第(2)点规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

5.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.1本项目采用综合评分法，评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分(评分细则及标准见本章第三条第9款)，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。(采购项目综合评分表、评分汇总表格式另表提供)

5.2本项目如有要求供应商提供样品的，对通过资格性审查和符合性审查合格的供应商的样品分别进行展示或演示，并由评标委员会成员独立进行评分。

6.复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

7.推荐中标候选供应商。评标委员会按照综合得分由高至低的顺序推荐中标候选人：3名。综合得分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，以技术指标和配置得分高的优先。

8.出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向采购执行机构出具评标报告(评标报告格式另外提供)。评标报告应当包括下列内容：

(1)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

(2)获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

(3)评标方法和标准；

(4)开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

(5)评标结果和中标候选供应商排序表；

(6)评标委员会授标建议。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响评标报告的有效性。

9. 评分细则及标准

9.1 评委会成员只对通过资格性审查和符合性审查的的投标文件进行综合评分。

9.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、信誉、业绩、服务及投标文件规范性、节能环保等。

9.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

9.4 本项目综合评分采用百分制，总分100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后2位。投标人综合得分为评委会各成员评审后得分之和的平均分。

9.5 综合评分明细表

(1)综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

(2)综合评分明细表：

01包，02，03包，10包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 42% | 42分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×42×100%。 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术指标和配置 37% | 37分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得37分；带★参数一项负偏离扣4分；普通参数负偏离每一项扣1分，扣完为止。带☆参数为废标项。 | （带★参数提供检测报告或制造商出具的技术确认书或制造商授权的经销商出具的技术确认书或产品使用说明书或用户手册等材料予以佐证；带☆参数提供材料予以佐证）；复印件盖鲜章。 |
| 3 | 业绩 4% | 4分 | 以投标人2015年1月1日至今的类似项目个数作为业绩评分，有1个得1分，最多得4分。 投标人应提供业绩清单及中标通知书或合同复印件做为证明材料，未提供的不予认可。(原件备查) |  |
| 4 | 售后服务 8% | 8分 | 具有完善的售后服务实施方案，最优得8分，良好得5分，中等得3分，一般得1分，差或未提供不得分。 售后服务方案应包括但不仅限于以下内容： 1、服务承诺及保障措施。 2、培训方案。工程技术人员到用户所在地提供现场培训和免费对用户设备操作人员到厂家或厂家指定的机构进行培训，确保用户设备操作人员能正确使用维护本设备。列出详细培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数。 3、技术支持团队和人员配备。产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和工程师人员名单（加盖公章），工程师人员名单包括姓名、职称或资格证书、联系电话、通讯地址。 4、质保期后，卖方向用户提供的技术服务和备品备件供应。并列出备品备件库地址和备品备件的详细目录。 |  |
| 5 | 实施方案 8% | 8分 | 具有完善的实施方案。以实施方案的合理性、可行性等方案进行综合评审，最优得8分；良好得5分，中等得3分，一般得1分，差或不提供不得分。 |  |
| 8 | 投标文件的 规范性 1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

04包，05包，06包，07包，08包，09包：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30× 100% | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术 49% | 49分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得49分；带★参数一项负偏离扣4分；普通参数负偏离每一项扣1分，扣完为止。 | （带★参数提供检测报告或制造商出具的技术确认书或制造商授权的经销商出具的技术确认书或产品使用说明书或用户手册等材料予以佐证）；复印件盖鲜章。 |
| 3 | 业绩 4% | 4分 | 以投标人2015年1月1日至今的类似项目个数作为业绩评分有1个得1分，最多得4分。 投标人应提供业绩清单及中标通知书或合同复印件做为证明材料，未提供的不予认可。(原件备查) |  |
| 4 | 售后服务 8% | 8分 | 具有完善的售后服务实施方案，最优得8分，良好得5分，中等得3分，一般得1分，差或未提供不得分。 售后服务方案应包括但不仅限于以下内容： 1、服务承诺及保障措施。 2、培训方案。工程技术人员到用户所在地提供现场培训和免费对用户设备操作人员到厂家或厂家指定的机构进行培训，确保用户设备操作人员能正确使用维护本设备。列出详细培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数。 3、技术支持团队和人员配备。产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和工程师人员名单（加盖公章），工程师人员名单包括姓名、职称或资格证书、联系电话、通讯地址。 4、质保期后，卖方向用户提供的技术服务和备品备件供应。并列出备品备件库地址和备品备件的详细目录。 |  |
| 5 | 实施方案 8% | 8分 | 完善的实施方案。以实施方案的合理性、可行性等方案进行综合评审，最优得8分；良好得5分，中等得3分，一般得1分，差或不提供不得分。 |  |
| 8 | 投标文件的 规范性 1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

# 第八章 合同主要条款

（具体以合同签订为准）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXX项目XX包（项目编号：XX）有关事项协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同及附件。

说明和要求：

1、招标文件和投标文件及其澄清和确认文件均为本合同不可分割部分。

2、本合同内容受中华人民共和国的法律保护和制约；

3、本合同术语的定义按《合同法》和招标文件有关条款解释。

4、本包合同项下全部内容均不得转让、不得分包、不得挂靠，禁止挂牌企业参与竞争，如甲方在合同签定后发现乙方有上述行为的，将取消其中标资格，且不支付任何费用。

5、乙方必须遵守国家安全主管和质量监督检验部门的现行有关规定，保证提供的设备、材料的全部内容严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺执行，并完全符合国家标准和质量监督检验部门规定的验收标准要求。

6、乙方的交货进度应服从甲方的工程总体进度安排和需要。

### 第一条  合同范围和交货时间

1.1 招标文件要求的设备采购包括供货、安装、调试、验收、备品配件供应、检定、维修、售后服务等。

1.2 合同设备的原产地和制造商符合招标文件的规定和要求。

1.3 合同生效后乙方将所提供的本合同中的货物应全部送达实施单位现场并安装完毕，具体时间由双方合同约定，每延期一天按合同价的千分之二由乙方向甲方支付违约金。

### 第二条  交货地点

货物送达项目实施单位现场：采购人指定地点

### 第三条  价格

3.1 乙方在本合同项下提供的合同总价应包括《项目清单》中的设备、材料的采购和运输费用、安装施工费用、仪器设备调试费用、法定检定机构检定费用、安装所需的辅材、售后服务费用、各种税金、分期付款利息、保险费、利润等全部费用。合同总价为人民币(大写元)。

该合同价格为固定不变价格（总承包价），包括合同设备、安装调试服务、法定检定机构检定、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务和技术培训的价格和费用，还包括货到交货地点的运输、装卸、保险及所有设备的包装费(所有费用含税)。不接受任何因素的调价。

3.2 合同设备的分项价格表详见附件1。

### 第四条  货款支付

4.1 支付货币：人民币支付。

4.2 付款方式：使用银行转帐或电汇方式支付。

甲方在合同签订生效之日起接到乙方通知和足额的票据凭证资料，及乙方交给招标代理机构（重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司）的合同履约保证金凭证资料后   个工作日内支付合同金额的   %为预付款。全部货物安装调试完毕并验收合格，乙方与甲方使用单位签署质量（含数量）验收报告，乙方将所有使用单位签署的质量验收报告交给甲方后，在   个工作日内支付   %的合同款。每个阶段乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，乙方怠于出具的，甲方有权拒绝付款，并不承担延迟付款责任。质保金为合同总价的  %，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余   %的合同款。

### 第五条  履约保证

5.1 履约保证金：中标人收到中标通知书后，在合同签订前向本采购项目招标代理机构（重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司）交纳履约保证金（合同总金额的  %）。交付方式以本采购项目招标代理机构要求为准，履约保证金在中标人对合同规定义务履行完毕时全额退还（无息）；如果中标人未能履行合同规定的部分或全部义务，该保证金将视情况予以部分或全部没收。

5.2 只有在买卖双方协商一致的前提下才能免除履约保证金条款。

### 第六条  税费

6.1 现行税法所征收的投标货物产生的一切税费由乙方支付。

6.2 根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

6.3 如有发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方支付。

### 第七条  质量保证期

8.1 质量保证期为自本合同所列的全部货物安装、调试、试运行，验收合格签字之日起

年。（国家另有规定的按其规定执行）。

8.2 乙方所提供的设备合格率达到100%。

### 第八条  质量保证

9.1 乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进的工艺制造的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。

9.2 乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及安装的错误而造成的任何故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后24小时内作出响应，并在48小时内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

9.3 乙方所提供货物的技术规格应与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或采购人同意认可的相应的正式标准。

9.4 关于专利技术：乙方须保障甲方使用其设备时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须承担由此产生的一切索赔和责任。

9.5 招标文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与本合同货物相符的技术资料一式二套随每批货物一起发运给甲方。例如：产品样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

9.6 关于技术规范：乙方提供的货物应符合招标文件的技术规格要求，若技术要求中无相应说明，应符合国家有关部门最新颁布的相应标准和规范及有效的产品认证文件。

9.7 对于原装进口设备，乙方必须具备下列证明文件：

a．原产地证书；b．生产厂质量保证书；c．装箱单；d．船运单（复印件）；e．中国海关报关单（复印件）；f．中国商检证明； g．其他相关文件。

### 第九条 包装和运输

10.1 乙方所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装。

10.2 包装与保护：乙方所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

10.3 货物装箱清单及文件：乙方所提供货物内必须附有详细的装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须附有本合同中所要求的所有文件和资料。

10.4 （如果有）包装标识：投标货物的每一包装箱应在邻接的四侧用不退色油漆做出醒目的中文字样的标识，如：a.收货人全称及收货人代号；b.合同编号；c.装运标志； d.运达目的地；e.货物名称、品目号和箱号；f.毛重/净重；j.运输尺寸（长×宽×高，厘米计算）等等。

10.5 乙方应根据货物单件重量和货物特点及运输要求的具体情况，在包装箱的两侧加注适当的中文和图形运输标志，如“重心”“吊装点”“勿倒置”“小心轻放”等内容。

10.6 由乙方负责完成货物运输过程的全部工作内容，并安全送达交货地。

### 第十条检验和验收

11.1 乙方在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

11.2 在合同规定的质量保证期内，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，甲方保留向乙方提出索赔的权利。

11.3 甲方有权派出技术专家对投标货物的制造过程进行抽查或监造，以及参与设备的性能检验和试验运行。乙方有义务提供方便和配合。

11.4 竣工验收：

（1）验收标准执行有关部门最新颁布的国家标准和规范及产品认证。

（2）验收程序：在签合同时另行确定详细的验收程序文件。

### 第十一条  保修期

免费保修期与质量保证期（第七条）同。

### 第十二条  不可抗力和保险

13.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

13.2 受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电报、传真通知对方并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13.3 乙方对所提供的货物，应办理按货物发票金额的110%投保“一切险”，保险范围包括将中标货物安全送达项目实施现场的全部责任。

### 第十三条违约责任及索赔

14.1 延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付款中扣除。每延期一天按合同价的千分之二由乙方向甲方支付违约金。甲方有权因乙方违约终止合同。

14.2 索赔：

（1）乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方将在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A．乙方同意甲方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它费用。

B．根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

C．更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

（2）如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受；若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付货款或乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

### 第十四条解决合同纠纷的方式

15.1 执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商的方式解决。

15.2 若通过友好协商不能达成协议时，可提交仲裁或向甲方所在地法院提起诉讼。

### 第十五条合同的修订和补充

对合同款做出的任何改动，均须由双方签署书面的合同修改书为有效。

### 第十六条合同生效执行

1．本合同双方签章之日起生效。

2．本合同一式五份，买卖双方各执二份，采购代理机构执一份。

3．本合同文本具有同等效力，由各执有方分别保存。

4．本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

### 第十七条合同附件

附件1：货物数量详细清单、价格表及规格参数说明。

附件2：合同专用条款的其他的内容。

附件3：招标文件和投标文件。

甲方：                                   乙方：

名称（印章）：                          名称（印章）：

全权代表（签字）：                      全权代表（签字）：

联系人：                                联系人：

电话：                                  电话：

地址：                                  地址：

邮政编码：                               邮政编码：