## 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

本项目为一个采购包，采购超高效液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪一套。

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,700,000.00

采购包最高限价（元）: 2,700,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱串联四极杆质谱联用仪 | 1.00 | 2,700,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：液相色谱串联四极杆质谱联用仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 三重串联四极杆质谱仪 1、离子源接口及质谱可联用毛细管电泳（CE）和超临界流体色谱（SFC）以扩展应用，且超临界流体色谱仪、毛细管电泳仪能与液质联用仪硬件及软件相兼容（提供承诺函）。 2、质量分析器：带预四极杆的三重四极杆，四极杆可精确控温至100℃（提供彩页或示意图或技术白皮书加盖供应商公章作为佐证材料） 3、碰撞池为90度或以上物理弯曲碰撞池（非直线型），保证零交叉污染（提供彩页或示意图或技术白皮书加盖供应商公章作为佐证材料）。 4、质量范围：5-2800m/z或更宽（单电荷质荷比）（提供彩页或示意图或技术白皮书加盖供应商公章作为佐证材料）。 5、信噪比灵敏度：ESI正模式：1pg 利血平柱上进样，考察 m/z 609＞195, S/N＞800000:1；ESI负模式：1pg氯霉素柱上进样，考察 m/z 321＞152，S/N ＞800000:1（提供彩页或示意图或技术白皮书加盖供应商公章作为佐证材料） |
| ▲ | 2 | 超高效/超高压液相色谱 1、具有双物理泵头，串联双柱塞设计，冲程自动连续可变，具有自动柱塞清洗功能（提供彩页或示意图或技术白皮书加盖供应商公章作为佐证材料）。 2、最大操作压力：可达18850psi或1300bar，必须与泵的最高耐压保持一致（提供彩页或示意图或技术白皮书加盖供应商公章作为佐证材料） 3、左右独立控温，且内置阀安装位，通过单一的阀即可完成色谱柱（至少2根）切换工作，质谱软件即可完全控制阀的程序化运行，无需额外插件；同一阀驱动即可控制所有类型阀产品，后期无需任何额外工具即可完成阀头的拆装和更换（提供彩页或示意图或技术白皮书加盖供应商公章作为佐证材料）。 |
| ▲ | 3 | 配套要求 1、供应商或厂家有应用实验中心：包含至少一套三重串联四级杆液质联用系统、至少有一名专 门负责液质的常驻维修工程师和至少一名应用工程师、有培训中心和维修中心。（提供承诺函） 2、厂家为用户保修整机1年（包含机械泵和分子涡轮泵），并针对仪器提供至少2个培训名额就近参加厂家举办的集中培训。（提供承诺函） 3、安装验收期间，厂家对用户进行现场培训，培训内容包括仪器操作、日常维护等，厂家应具有800或400客户电话服务中心，可远程在线解答用户的日常仪器使用问题。（提供承诺函） |
|  | 4 | 仪器工作条件及总体要求 1、电压要求：220V±10%；工作温度：15-30℃ ；相对湿度：＜85%。 2、应用范围：复杂基质中痕量及超痕量目标化合物（包括食品农兽残及非法添加剂等）的定量检测及确认分析。 3、总体要求：超高效液相色谱和三重串联四极杆质谱为同一厂家生产的同一品牌产品。 |
|  | 5 | 三重串联四极杆质谱仪 1、配备独立的具有喷射流离子聚焦技术的电喷雾离子源（ESI） 1.1离子源采用90度垂直设计，具有雾化气、鞘流气和反吹干燥气，同时保证高灵敏度和高抗污染能力，喷雾针位置无需调节即可适应不同流速。 1.2离子源接口适用100%有机相到100%水相，并耐用一定浓度的缓冲盐。 2、离子源接口及传输部件能提高离子传输效率和增强离子聚焦，有效避免高端质量歧视效应。 3、检测器：偏轴高能打拿级加电子倍增器，最高电压不低于16KV 4、气体要求：采用高纯氮气作为雾化气、干燥气和碰撞气，无需额外氩气。 5、真空系统：配有前级机械泵和两个独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统，免维护，且具有自动断电保护功能。 6、扫描方式：全扫描、选择离子扫描、多反应监测扫描、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描、正负切换扫描、动态多反应监测扫描和触发多反应监测扫描。 7、质谱检测性能参数要求 7.1最大扫描速度：18000Da/sec 7.2仪器检出限：ESI正模式：10fg利血平柱上连续进样8次，考察 m/z 609＞195,重复性RSD≤10%，检出限＜4fg；ESI负模式：10fg氯霉素柱上连续进样8次，考察 m/z 321＞152, 重复性RSD≤10%，检出限＜4fg 7.3质量准确度：0.1Da 7.4质量稳定性：≤0.1Da/24小时 7.5 MRM最小离子驻留时间：1ms 7.6正负离子切换速度：≤25ms 7.7定量动态范围：大于6*106 7.8可同时做450个MRM离子对检测 |
|  | 6 | 超高效/超高压液相色谱 1、高压二元混合梯度泵 1.1流速精密度：＜0.07%RSD 1.2流速设定范围：0.001~5.0mL/min, 0.001mL/min为增量 1.3仪器最高耐压：可达18800psi或1300bar 1.4梯度混合精度：＜0.15% RSD 1.5梯度混合准确度：±0.4% 1.6最小延迟体积：＜50μL（含混合器） 2、高性能自动进样器 2.1进样量范围：0.1~20μL，增量为0.1μL 2.2进样精度：≤0.25%RSD 2.3样品容量：不少于130位2ml样品瓶（提供实物图证明） 2.4交叉污染：≤0.004% 2.6高级功能：可编程进样实现柱前衍生、自动混合或稀释 3、柱温箱 3.1控温范围：10℃ 至100℃ 3.2控温稳定性：±0.05℃ 3.3控温准确度：±0.5℃ 3.4柱容量：可放置30cm长色谱柱至少3根或10cm色谱柱至少6根 |
|  | 7 | 工作站 1、液相色谱各部分模块与质谱采用同一软件平台控制，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集 2、自动方法优化模块：自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量 3、一键式调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正，内置调谐液，无需其他额外的手动操作 4、离子源参数自动优化模块：可自动优化离子源温度，气流压力和速度 5、动态多反应监测功能：一针进样可进行多化合物同时监测，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM，并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入 6、定量同时可进行定性确认，MRM自动触发二级离子定性检测时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独定量灵敏度的90%，同时可以获得二级质谱图并进行谱库检索 7、工作站设备配置要求：能够实时控制硬件，同时满足数据采集、数据解析等功能。 |
|  | 8 | 仪器配置要求 1、超高效/超高压液相色谱：高压二元混合梯度泵1台、自动进样器1台、柱温箱1台 2、三重串联四极杆质谱仪：三重串联四极杆质谱主机1台、包括独立的ESI源、质谱工作站、数据输出设备。 3、配套设备： 3.1一体式氮气发生器1台： （1）输出压力≥116psi，完全满足采购方多级质谱气源要求； （2）氮气流速、纯度：≥35L/min，纯度大于 99.5%且长期稳定； （3）耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行； （4）氮气压力露点： ≤－45℃； （5）具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能； （6）空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式； （7）氮气缓冲器1个，确保出口氮气流速、纯度以及压力的稳定性，同时在达到一定压力时，发生器进入经济待机运行模式，节约能耗与减少设备损耗，可有效延长使用寿命； 3.2 UPS不间断电源1台（10KVA，延时至少1小时） （1）UPS容量：10KVA，要求为双变换在线式 （2）配电制式：单进单出 （3）输入电压：220VAC （4）输出功率因数：≥0.9 （5）转换时间：0 （6）输出电压精度：220Vac±1% （7）配置16只12V-65Ah免维护铅酸蓄电池及配套的安装组件 4、常用消耗品：在线过滤器1包、在线过滤器滤芯，5个/包、机械泵油3瓶、超高效C18色谱柱4支（粒径为1.8μm）、电喷雾离子源 低浓度调谐标样100ml、电喷雾离子源喷雾针更换组件1套、2ml样品瓶，500个/包，4包、无尘布，15片/包,2包、ESI喷雾针更换备件、毛细管 1根、1/8英寸铜管接头 1个、高纯氮气钢瓶（含减压阀及管路组件等）、4个溶剂瓶，透明，1 L；2个溶剂瓶，棕色，1 L；以上6个溶剂瓶配套的安全瓶盖（GL45，1 插口（适用于 3.2 mm 外径管线），带 1 个有时间标签的放空阀，废液桶及其盖子 10 L。 |
|  | 9 | 质量要求 1、厂家所提供的所有产品均需符合国家产品的有关质量标准，主要产品需是有品牌的、全新的，出厂后未开封、未使用过的整机产品（厂家原装正品），同时保证机器在业主实验室合适的温湿度条件和设备要求的气体条件条件下能够正常运转。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起60日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 设备运行一年内，项目终验合格 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

在项目实施完成并初验合格后，设备经过一个月测试使用，所有功能、性能指标达到技术要求时，进行项目的最终验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

保修整机1年（包含机械泵和分子涡轮泵）

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

如供应商未按照合同约定时间交付货物或未按照合同约定时间完成安装调试的，每逾期一日向采购人支付合同总金额1‰的违约金；逾期超过40日的，采购人有权解除本合同，供应商向采购人支付合同金额5%的违约金。 供应商所交付的货物质量不符合招标文件约定标准的，应向采购人支付合同金额5%的违约金，如因此造成交货延迟并影响交付的，供应商按本条上项约定承担违约责任；同时，供应商应按照采购人的要求整改，如整改后质量仍未达到合同约定，采购人有权解除本合同，供应商应向采购人支付合同金额8%违约金。 供应商交付的货物经采购人送交国家认可的产品质量监督检测机构检测后，如检测认定货物质量不符合国家强制性标准或本合同规定标准的，采购人有权终止合同，供应商应全额退还采购人已经付给供应商的货款，另付合同总价的百分之五的赔偿金给采购人。 供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物没收查处的，供应商除应依法向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人实际损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人逾期付款的，依据相关规定承担相关责任。

### 3.5其他要求

其他要求：1、报价要求：本项目中标金额应包含本项目货物成本、包装运输、工作人员工资、安装调试、工作人员缴纳的社会保险（包括养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险）、补偿金、耗材费、管理费、税费及合理利润等中标供应商为履行本项目产生的一切费用，采购人不再就本项目支付其他任何费用（实质性要求）。2、若评审得分、最后报价、技术指标得分均相同的，中标候选供应商并列的情况下，优先推荐成交候选供应商为少数民族地区的为第一成交候选供应商（供应商注册地为少数民族地区或提供相应佐证材料）。3、投标人针对本项目要求制定项目售后服务方案（内容包括：①售后服务管理体系、②响应及处理时间、③维修员配置、④售后内容与范围）；4、投标人具有类似项目业绩。