招   标   文   件

项目编号：  JG2017-335

项目名称：  原子力显微镜等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一七年八月

第一部分   招标邀请函

受天津城建大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就原子力显微镜等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2017-335

2．项目名称：原子力显微镜等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标签到时间：2017年9月19日8:45至9:15

递交投标文件时间：2017年9月19日9:15至9:30

开标时间：2017年9月19日9：30

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：23085328（张襄楷）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2017年8月29日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为原子力显微镜等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件(doc格式)，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

备注：高价值部件为所在包内预算金额数值最高项的设备

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存。

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

带“*”条款为实质性要求，必须满足。

*除有具体要求外，本次招标的所有产品均要求提供一年免费全质保，终身维护。

*所有产品必须是全新产品，出厂日期在到货日期前1年以内。

*单价10万元以上（含10万元）的国产设备、合同必须一式六份（用户需要三份）；单价10万元以上（含10万元）的进口设备、合同必须一式七份（用户需要三份）。

*单价10万元以上（含10万元）的设备中标供应商必须提供不少于两套完整的随机资料。

本项目货款为学校自付，

- 国产设备：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付合同总额的10%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的90%（特殊情况以合同为准）。合同签订时，供方按照成交总金额的10%向需方交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），保证金自设备验收合格之日起正常使用一年后无息退还。

二．进口设备：合同签订、海关开具“进出口货物征免税证明”后，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，需方在外贸公司开具信用证后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行账户。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。
合同签订时，供方按照成交总金额的10%向需方交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），保证金自设备验收合格之日起正常使用一年后无息退还。

第一包：原子力显微镜

预算150万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子力显微镜 | 1、使用环境： 温度：18℃~28℃ 湿度：30～80%电源：220V,50Hz 2、主要性能指标 2.1控制系统及软件： *2.1.1具备自动测量参数设定功能：可一键智能完成全部测量功能，包括探针共振频率测量，探针样品接近，自动最优参数设定，扫描图像等步骤。 2.1.2可实现四通道同时最高1024×8192高像素采集。 #2.1.3具备图形叠加功能：实现形貌图像和物理性能图像的叠加，并可控制两种图像在叠加图像中所占的比例。 #2.1.4自动菜单测量功能：在设定扫描参数的前提下，设备可自动执行多达100个图像的扫描，并可分别保存； *2.1.5可通过预扫描功能自动设定最优化的扫描器Z range; #2.1.6具有用户导航软件，可按操作步骤实时指导操作者从探针安装，样品放置，激光调节，参数设定、扫描控制到图形处理、图形分析； 2.1.7：可同时分析2，3或4幅图像的同一位置的剖面，并叠加剖面曲线分析； 2.1.8：长方形扫描功能，能设定2:1，4:1, 8:1, 16:1, 32:1, 64:1, 128:1, 256:1, 512:1, 1024:1方式扫描； 2.1.10：可在扫描图像的同时监视扫描剖面曲线 2.1.11：图像缓存功能，可在缓存里存储所有测量或数据处理过程获得的图像，即使临时断电也不会使图像丢失。 2.1.12：扫描过程中可实时更换测量中心点或是放大某个局部； 2.1.13：图形处理软件具备tilt, flat, mask, FFT, Local filter等功能 2.1.14：图形分析功能包括剖面曲线分析，粗糙度，长度，高度测量等功能 2.2扫描探针显微镜主机 *2.2.1扫描器： 扫描范围XY≥20μm，Z≥1.5μm； *2.2.2分辨能力：形貌分辨能力 XY≥0.2nm, Z≥ 0.01nm（可实现原子级分辨）； #2.2.3 样品台：样品最大尺寸为不小于：φ20mm×10mm (H) 。 #2.2.4光杠杆检测方式； #2.2.5：轻敲模式下，驱动探针振动的频率范围为1K~999K； 2.2.6：扫描旋转 ±180o （0.1o 步进） 2.2.7：检测器：四象限光电检测器 2.2.8：样品移动：XY方向，手动，移动范围±2.5mm Z方向，自动，移动范围10mm 2.3辅助单元： #2.3.1减震系统：配置减震台以及隔音罩； 2.3.2光学显微镜：配备CCD的光学显微镜系统，定位扫描位置，显示倍率不小于200倍；2.3.3探针：不少于50根； *2.3.4真空控制系统：真空度可达9.9×10-5Pa，真空度9.9Pa以下，前级泵排气速度可达200L/min 2.4功能模式配置： 2.4.1Contact AFM（接触式原子力模式）； 2.4.2DFM (动态力模式，包括非接触式和间歇接触式原子力模式)； 2.4.3Phase Mode（相位模式）； 2.4.4智能扫描模式； 2.4.5摩擦力测量； 2.4.6横向力测量； 2.4.7粘弹力测量； 2.4.8 F-D曲线测量； *2.4.9 Q-control； 2.4.10液体AFM测量； #2.4.11温度控制（控温范围：-120℃~300℃） | 台 | 1 | 允许进口 |

第二包：旋转流变仪

预算33万元

| 序号 | 设备 名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转流变仪 | 电机设计：拖杯电机 稳态最小扭矩：20nNm，动态最小扭矩：10nNm 最大扭矩： 200mNm，扭矩分辨率：0.1nNm 最小法向力：<0.002N，法向力分辨率：0.5mN 频率范围：1.0E-6–100Hz 马达惯量： ＜15μN.m.s2 最大角速率：≥320rad/s，最小角速率：20nrad/s 位移分辨率：<10nrad 应变歩阶时间：<12ms 垂直运行速度：0.1µm/s～32mm/s 垂直运行控制：控制速度和法向力，可线性和指数式控制，实现多个周期的轴向与剪切方向的叠加测试 仪器原始信号速率：5kHz恒定流数据传送 智能温度温控单元：即插即用，智能识别，模块化插拔式设计，可以快速方便更换温度控制单元，不需要单独连接水路和电路 Peltier圆筒温控单元：5～160°C 测量夹具智能识别：RFID芯片智能识别，不仅能自动识别测量系统类型，自动上载技术参数，还可以智能提示自动间距校零 测量夹具： C25同轴圆筒测量系统，包括测量转子和测量筒，1套 标准样品：100ml标准油（1Pa.s），通过UKAS认证，100ml粘弹性标准样品PDMS 辅助设备：电脑、打印机和空压机 | 台 | 1 | 允许进口 |

第三包：梯度炉

预算24万元

| 序号 | 设备 名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯度炉 | 1.炉腔分为长度平均的6个控温区。每个加热区的温度可以进行分别智能程序控制。梯度炉的供料通常从一侧安装的平行摆动门进行。通过 1300 毫米的加热长度可以将最大温度梯度调节稳定在400℃，最高温度1300℃，加热长度1300 mm。 2. 技术指标*： 加热区长度：1300 mm； 加热区内尺寸mm（宽×深×高）：1300×100×60； 最高使用温度：1300℃； 每段加热区长度：160mm； 加热区个数：6； 电源：三相380V/50Hz； 功率：18KW； 自动智能程序控制； 控温精度：+1.0℃； 3. 窑炉设计 3.1外壳 具有坚固的金属外壳，在右侧和顶部有平行的导向门，以顶部开盖装载试样； 利用气体阻尼悬挂开门； 盖子上有手柄可以开盖； 盖子的左右侧都有锁紧阀； 所有金属部件均有粉体镀层，颜色为RAL 9006； 3.2加热* 6个加热温区； 至少采用底部和左右侧，同时加热； 每个加热区长度为160mm； 每个加热区利用陶瓷纤维分隔； 利用H1700型PLC控制的区域偏移进行温度梯度调整； 加热元件缠绕在支撑管上，自由辐射加热炉膛； 底部加热原件采用SiC架保护； 3.3隔热材料* 上盖隔热利用陶瓷纤维； 侧面内衬和底部利用耐火砖隔热； 五个可交换保温砌块陶瓷纤维分离加热区； 4. 控制单元、开关设备和工艺文件 4.1控制单元 H1700控制单元是专业的PLC过程控制系统。它为不同的过程提供了所有功能的方便操作，具有灵活的选项以适应定制的功能； 显示和操作 简单说明和所有功能操作均通过7英寸触摸彩色显示屏进行操作 计时器运行及复位； 对当前的过程有图形显示设定值和实际值，可以储存4天数据； 语言可显示德文和英文，也可以显示其它语种； 程序管理 程序录入可以通过数据表完成； 10类程序/20段，实时延迟启动时间； 每段的升温和保温时间可以达到23小时59分钟，更长时间保温可以连接多个段实现； 温控仪控温精度：+1.0℃； 温度控制 200℃步进入PID控制； 断电时运行的程序自动储存，来电后恢复记忆，继续运行； 校准 利用18个自由选择支持点进行测量范围校准； 操作和过程控制采用西门子PLC； 4.2开关 安装在炉子的基座上； 低噪声固态继电器电进行快速切换； 开关控制电源开关（开/关）； 安全接触器； 具有力释放机制的接触开关； 6个S型具有陶瓷保护管的热电偶； 电气设备的环境条件：温度5℃-40℃；湿度＜80%； 5. 提供的文件 电炉和控制器的使用说明书； 接线图，配件清单； 操作说明书，维修和保洁说明； 一致性声明和合格证； 所有文件全为英文； | 台 | 1 | 允许进口 |

第四包：同步热分析仪

预算50.2万元

| 序号 | 设备 名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同 步 热 分 析 仪 | 1.温度范围：25℃～1500℃ 2.最大样品量：不超过200mg（包括样品盘可达350mg） 3、DSC 量热精度： (2 %（根据金属标样） 4、TGA 分辨率： 0.1 μg 5、天平灵敏度：0.1 μg 6、升温速率：25℃-1000℃ 0.1℃/min-100℃/min 25℃-1500℃ 0.1℃/min-25℃/min 7、炉子降温速度：从1500 ℃ - 50 ℃ < 30 min 从1000 ℃ - 50 ℃ < 20 min 8、多点温度校准：1- 5点 9、*结构设计：内置两个天平，水平式双杆双电子天平设计，水平气吹扫，利于气体与样品的接触及进行气体交换，没有烟囱(浮力)效应。 10、*双样品TGA测试：主机包含两个天平，允许样品和参比端同时放样品，进行双样品测试，一次实验，分别得到两个样品的TGA。 11、*一次试验,能同时实时测得（非实验后换算）DSC,TGA,DTA数据。 12、配置步阶恒温技术：一个实验可以进行多种升温速率控制且不需要进行不同升温速率的校正，有利于多成分样品的分析。 13、配置动态归一技术：保证样品重量变化后热流值的准确性（量热是根据样品的实时重量来得到的，而不是初始输入的样品重量，保证量热数据的可靠性）。 14、三路数字式气体通道及自动气体切换，流量自动控制装置。带 2 路吹扫气与 1 路冷却气，三路数字式气体通道及自动气体切换，流量数据计入原始数据。 15、具有专门反应性气体接入口。 16、气氛：惰性、氧化、还原、静态、动态、真空。 17、可扩展与FTIR（红外光谱）或MS（质谱）联用。 18、*控制软件允许在实验运行过程中可以对实验方法进行修正，包括在运行的实验中增加或删除实验步骤。要求必须提供修改正在运行的实验的方法的操作界面。必须包含：实验运行过程中延长实验结束温度的操作界面，实验运行过程中改变实验升温速率的操作界面，实验运行过程中增加实验步骤的操作界面。 19、软件要求界面友好，功能齐全，操作简单。允许在多台计算机上自由安装使用。原始数据可以独立储存，任意拷贝及转换，在多台计算机上进行数据分析。 20、配件：电源转换包，将220V电压转换为110V； 用于同步热分析仪测试用样品盘： 110ul白金样品盘：3个； 90ul陶瓷样品盘：9个 40ul陶瓷样品盘：3个 90ul 陶瓷样品盘盖：3个 盘重整工具（硬模） 盘重整工具（O型环） 盘重整工具（棒）； 21、备件： 10A 保险丝；16进制工具 3个；黄铜镊子 一个；弯型刮刀，长 165 mm；备用热电偶 1根；常规陶瓷坩埚1包； 氮气钢瓶（含气体和减压阀）1套；空气压缩机 1台； 佳能LBP7010C打印机1台； 配用联想商用电脑1台，包括仪器操作软件； 电脑配置如下：品牌：Lenovo；货源类别：品牌机； CPU类型：Intel酷睿i5；CPU主频：3.7G；内存容量：4GB；硬盘1T；19寸液晶显示器；DVD刻录机。 | 台 | 1 | 允许进口 |

第五包：微芯片电泳系统

预算55万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微芯片 电泳系统 | 一、工作条件 1.1电源：220V，50Hz电源 1.2环境温度：10～35˚C 1.3湿度：20%～70% 二、技术要求 1.1原理：微芯片电泳分离 1.2样品架：96孔板 1.3微芯片 1.3.1集成电极石英芯片，电泳槽长度23mm *1.3.2最大容纳芯片数量：≥4枚 *1.3.3芯片使用寿命：≥2000次 *1.4样品分析周期：≤80秒 *1.5最大样品同时处理量：≥100个 1.6检测器：LED激发荧光检测器，激发波长470nm *1.7高速全自动分析：从微芯片的前处理操作到数据解析均实现全自动化，自动上样，分离缓冲液自动灌注，芯片自动清洗（需提供彩页图片证明） 1.8分离范围：25bp～500bp，100bp～10,00bp，100bp～2,500bp, ≤28S rRNA(5.0knt) 1.9分辨率：≤5bp(25bp～100bp)，≤5%(100bp～500bp)，≤10%(500bp～1,000bp)，≤20%(1000bp～2,500bp) 1.10尺寸准确度：≤±5bp (25bp～100bp)，≤±5% (100bp～500bp)，≤±15% (500bp～2,500bp) 1.11最小检测限：≤0.2ng/µL(DNA分析)，≤5ng/µL(总RNA分析)，≤25ng ng/µL(mRNA分析) 1.12定量范围：0.5ng/µL～50ng/µL（DNA分析）,25ng/µL～500ng/µL（总RNA分析），25ng/µL～250ng/µL（mRNA分析） 1.13定量准确度：≤±30%（DNA分析，10mM Tris-HCl缓冲液，含50mM KCl） 1.14定量重现性：CV＜10%（RNA分析） 1.15控制及数据处理软件 *1.15.1通过内标物资自动修正电泳分析得到的尺寸大小和定量结果。此外，可以对获得的数据进行自动或手动再解析。即使全部样品的分析尚未完成，也可对已完成的样品数据进行再解析 1.15.2通过浏览软件上的微孔板状态、分析顺序表和微芯片状态窗口，确认当前的仪器状态。实时电泳谱图窗口显示的是数据采集过程中的色谱图洗脱状态 1.15.3用户友好的数据管理功能，可以方便的导入样品表和输出CSV格式的分析数据 三、配置要求 微芯片电泳系统主机1台、操作软件1套、微芯片4个、试剂包（DNA-1000 kit (1,000 analyses)1包，DNA-500 kit (1,000 analyses)1包，DNA-2500 kit (1,000 analyses) 1套，常用消耗品（荧光素、TE缓冲液、样品/ladder容器、） 1批，电脑/打印机1套，PCR扩增仪1套。 | 台 | 1 | 允许进口 |

第六包：拉曼光谱仪

预算160万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉曼光谱仪 | 1、技术规格 激光显微共聚焦拉曼光谱仪应为科研型仪器，包括多波长激光光源、高分辨率光栅、显微镜系统、软件和计算机系统等，要求仪器具有较高整体性和稳定性，具有较高的自动化程度，操作方便、扩展灵活。 本仪器必须具备下列功能扩展能力（需提供技术证明文件及实物图片）： 与原子力显微镜/近场光学显微镜联用，并无需对拉曼光谱仪做任何改造。 与扫描电镜（电子探针，能谱，阴极荧光）联用。 与激光共焦显微镜联用，并无需对拉曼光谱仪做任何改造。 可升级到采用窄带虑光片技术的拉曼光谱二维直接成像。 外置激光光源 532nm激发波长，激光器功率不低于45mW。 785nm激发波长，激光器功率不低于280mW，具备点光斑和线光斑模式（需提供技术证明文件）。 要求必须具备升级紫外和深紫外激发波长功能，预留紫外激光器及光路位置及扩展接口（需提供技术证明文件，至少两份已有用户的合同及耦合紫外激发波长实物图片）。 *不同激发波长采用独立的，按波长独立优化的激光入射光路，以保证每个波长均有最优的通光效率，避免互相影响。 *要求必须配置激光扩束器，使得激光光斑尺寸在焦平面内连续可调，并能连续改变到样品上的激光功率密度，以方便信号弱且怕烧样品的检测。 使用两片Edge瑞利滤光片（需提供技术证明文件，光路图以及实物图片）。 *计算机控制激光多级衰减片，15级以上，以方便针对不同样品调整激光功率。 光谱仪 为保证仪器的高通光效率和高灵敏度，采用先进的自动聚焦透射式光谱仪，无色差，无像差，光谱仪焦长250mm（需提供技术证明文件）。 系统总通光效率大于30%。 光谱范围：200nm到1060nm，全光谱范围内可快速连续扫描，无接谱。（需提供技术证明文件） 532nm激发波长，光谱范围：100-9000cm-1 785nm激发波长，光谱范围：100-3500cm-1 *光谱分辨率：≤1cm-1（需提供技术证明文件）。 检验标准：使用氖灯作为信号源，≥1800线高分辨光栅，测试585nm发光线，其半高全宽≤1cm-1（FWHM≤1cm-1）。 *光谱重复性：≤ ±0.05cm-1（需提供技术证明文件）。 检验标准：使用单晶硅片，采用100X物镜，采用≥1800线高分辨光栅（光栅转动），扫描范围100～4000cm-1，重复不少于40次。观测硅拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.05cm-1。 光谱稳定性：≤ ±0.03cm-1（需提供技术证明文件）。 检验标准：使用单晶硅片，采用100X物镜，采用≥1800线高分辨光栅（光栅不动），重复不少于40次。观测硅拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.03cm-1。 不同波长瑞利滤光片需自动切换，采用三点精确定位技术，转台需采用光栅尺反馈控制系统，确保精度和重复性（需提供技术证明文件）。 *采用1800线及1200线高分辨率光栅，两块光栅固定在同一转台上软件控制自动转换，不能使用四块光栅转台，避免仪器校准误差。 *光栅控制：必须采用光栅尺反馈控制系统控制光栅的精确定位，重复性好。 *高灵敏度：硅三阶峰（约在1440cm-1）的信噪比好于25:1，并能观察到四阶峰（需提供技术证明文件）。 检测条件：使用单晶硅片，波长532nm，到达样品功率≤10mW，狭缝宽度（或针孔）≤50(m，使用≥1800线高分辨光栅，曝光时间60秒，累加次数5次，binning=1，显微镜头为X100倍。 CCD探测器：1024x256像元，优质芯片，半导体制冷到-70ºC，读出噪音（<4/e-(RMS)），取谱速度>1800张光谱/秒（需提供技术证明文件）。 智能控制功能 *自动切换激光器、光栅和滤光片。无需任何手动切换，不得采用插拔式模块化切换。 *内置标准样品：自动准直激光到样品的激发光路、样品至探测器的拉曼信号传递光路，不得采用外置标准品或者外置校准物镜。 自动定期仪器状态校准、并自动调节准直光路。 厂家工程师在必要时可通过互联网实现远程自动调整及优化（需提供技术证明文件）。 自动拉曼信号强度校正功能：内置标准白光光源，软件自动校准拉曼光强度，消除不同波长信号响应差异（需提供技术证明文件）。 自动波长校准功能：内置标准氖灯光源，自动实现全光谱自动校准，保证光谱峰位准确度（需提供技术证明文件）。 拉曼信号采集模式与白光照明模式自动切换（需提供技术证明文件）。 共焦技术 *须采用新型数字化针孔真共焦显微技术（数字化控制CCD区域），不得内置机械共聚焦针孔，以避免仪器的不稳定性和复杂的光路调整。 软件控制共焦孔径大小，在10-1000(m范围内连续可调。 软件控制自动调整狭缝大小，在10-1000(m范围内连续可调（需提供技术证明文件）。 空间分辨率：在100X倍镜头下，横向分辨率<0.5(m，纵向分辨率<2(m，共焦深度连续可调（需提供技术证明文件）。 共焦显微系统 高稳定性研究级显微镜。 10X原装目镜，视场数20mm（需提供技术证明文件），5X、20X、100X物镜。 显微物镜转台，可同时安装6个不同倍数的物镜（需提供技术证明文件）。 反射及透射柯勒照明。 彩色摄像头，可在计算机上显示存储图像。 计算机及激光打印机 世界著名厂家生产，3.4GHZ，8 GB RAM，1T 硬盘，DVD-RW刻录机，100M网卡，27英寸液晶显示器， Windows 7 操作系统，可观察和存储显微镜下的白光像。Windows下光谱专业软件包－包括仪器控制、数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。 高精度三维拉曼扫描成像样品台 XY最小步长为0.1(m。 *XYZ自动平台，扫描范围：X≥110mm，Y≥75mm。 带手动操作鼠标球，可软件自动控制驱动。 可对样品测量部位自动定位并进行拉曼成像。 驱动控制采用光栅尺反馈控制系统，克服反向间隙，保证原始点的重复性（需提供技术证明文件）。 用软件可连接摄像头采集图像，扩展了显微镜的视场，也可使自动平台的扫描区域扩大。 包括自动聚焦硬件及软件。 数据库 可进行谱库搜索。 可建立新光谱库。 无机矿物数据库。 有机高分子数据库。 高空间分辨率二维快速拉曼扫描成像技术 配合快速扫描自动样品台，最小步长0.1(m。 快速实时拉曼成像控制及数据处理软件包。 拉曼图象空间分辨率高，最高可达250nm。 *具备预扫描功能，根据样品表面位置设定坐标，对倾斜弯曲等样品进行自动聚焦扫描成像。 最短积分时间≤2ms（需提供技术证明文件）。 适用于532nm和785nm激发波长。 3D快速成像技术 立体地收集并显示透明材料内部的拉曼数据。 快速实时拉曼成像控制及数据处理软件包。 完整的显示样品的3D立体拉曼图象。 最短积分时间≤2ms。 适用于532nm和785nm激发波长。 显微镜遮光罩（小暗室），可避免开放实验室中杂散光的影响。 2、配置清单 1. 532nm激光器，功率50Mw 1台 2. 785nm高功率半导体激光器，功率300Mw 1台 3. 532nm独立优化的激光入射光路 1条 4. 785nm独立优化的激光入射光路 1条 5．532nm Edge滤光片 2片1组 6. 785nm Edge滤光片 2片1组 7. 带光栅尺反馈控制的滤光片转台 1个 8．1800刻线高分辨率光栅 1个 9．1200刻线高分辨率光栅 1个 10. 带光栅尺反馈控制的光栅转台 1个 11. 532nm扩束器 1组 12. 785nm扩束器 1组 13. 研究级显微镜 1台 14. 自动聚焦透射式光谱仪 1台 15. 内置标准样品及光源1套 16. 紫外和近红外增强CCD探测器 1台 17. 数据库 1套 18. 带光栅尺反馈控制系统的高精度三维拉曼扫描成像样品台 1个 19. 高空间分辨率二维快速拉曼扫描成像 1套 20. 3D快速成像 1套 21. 显微镜遮光罩 1个 22.计算机及激光打印机 各1台 | 台 | 1 | 允许进口 |

第七包：BET比表面积测定仪等

预算40万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BET比表面积测定仪 | 一.技术指标 1.基本配置要求 该分析仪是全自动运行，能进行真空体积测定的气体物理吸附的系统，能在测定三个样品的同时，独立地对另外六个样品进行脱气操作。 2.技术性能指标 2.1此仪器必须采用“静态容量法”等温吸附的原理。性能必须满足以下标准： *2.1.1此仪器必须配备有等温夹，以确保分析的准确性，控制液面变化<0.1mm，等温夹必须适合各种冷浴，包括液氮，液氩，冰水等，不能使用液位传感器。 2.1.2此仪器必须配有三个分析站和六个脱气站。 2.1.3分析范围: 比表面积: 0.001m2/g 无上限 孔径分析范围 : 3.5 Å to 5000 Å 孔体积最小检测: 0.0001 cc/g detectable *2.1.4三个分析站必须同时可以分析介孔。且三个分析站必须侵入在一个大杜瓦瓶内同时分析，以便有良好的对比性。 *2.1.5液氮系统: 杜瓦瓶为2.75升，60小时无须人员介入，确保微孔分析过程能在无需添加液氮的情况下进行。 2.1.6仪器应配置4个进气口：以便使进行不同的气体分析时无需更换气路。 *2.1.7每个分析站都必须有独立的压力传感器，同时PO管也应有独立的压力传感器，共计5个压力传感器。提供软件流程图说明。 *2.1.8仪器操作软件TRISTAR最新版本软件，支持最新的win10 32位操作系统，。在线显示仪器状态，允许转换手动控制； 可进行数据输出 （ASCⅡ或*.xls, excel等软件直接编辑），可进行外来数据的合并比较。 2.2数据处理模型 2.2.1 BET比表面积，Langmuir表面积。 2.2.2 BJH 孔径分布，Dubinin-Radushkevich 微孔面积 2.2.3 总孔体积：由用户选取可选的 P/P0 ；平均孔径：半径，直径。 2.2.4 统计壁厚（t-曲线）：de Boer， Halsey或碳黑模型 2.2.5 T-plot法：微孔表面积，中孔表面积，微孔体积，相关系数。 2.2.6微孔孔径分布： MP, HK, SF, DA, 密度函数理论DFT等9种模型方：DFT提供表面能分布 *2.2.7 提供29种最新的NLDFT模型。 | 台 | 1 | 允许进口 |
| 2 | 漩涡混合器 | *转速：600～3200rpm *可调速度控制：能从低速振动到高速旋涡混合 *混合方式：自动与点振混和两种，三点开关可选 整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台，无噪音，不移位 应用范围广，适合各种试管与容器 可在冷库或者培养箱中使用 配置：主机+标准垫片+3英寸平板垫片+垂直15ml管支架（12管）+60孔微量管泡沫塑料插件 | 台 | 4 | 允许进口 |

第八包：毛细管电泳仪

预算60万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛细管 电泳仪 | 用途 毛细管电泳仪是一种用于分离分析的常用仪器。在药物研发及质量控制（QA/QC），食品安全，环境分析，生命科学以及化工等领域有着广泛的应用。相比液相色谱，毛细管电泳在分析带电荷化合物，极性化合物，生物大分子，手性化合物等有着快速简便、分离效果好、分析成本低等优势。 2．系统配置 毛细管电泳仪 自动进样器 仪器控制及数据处理系统 电脑/打印机 提供仪器运行2年所需的零配件 仪器正常运行所需的附件 仪器操作和维护必须的专用工具 仪器性能及参数 3.1 工作条件 3.1.1电源: 100~240V，50~60Hz 3.1.2 环境温度：5－40℃ 3.1.3 湿度：<80% 3.2 安全功能 3.2.1 有漏电检测，电流低限 3.2.2安全传感器在仪器门和盖打开时，使高压无效 3.2.3样品瓶传感器 3.2.4漏液检测 3.3 进样方式 3.3.1自校正进样系统，可两端进样。 *3.3.2编程范围：可达10，000秒 3.3.3压力进样：进口端可编程进样压力范围-100-100 mbar 3.3.4电动进样：-30-30KV 电动进样操作方式：恒电压、恒电流或恒功率，程序控制极性切换 *3.3.5 毛细管冲洗压力1bar或采用外接气源可达2-12bar;进口端与出口端加压均可达到2-12bar 3.4 自动进样系统 *3.4.1 馏分收集功能 *3.4.2 进样品瓶位：50位。样品瓶可从毛细管的阴极和阳极端随机取样 3.4.3 温度控制：外接水浴控温5-40(C 3.4.4样品瓶规格：100ul、1ml、2ml可选 *3.5 毛细管卡套 *3.5.1 半导体温控强风制冷 3.5.2 温度范围：室温以下10(C至60(C，精度：0.1(C 3.5.3 最小毛细管总长：33cm,外径365μm 3.6 检测器 *3.6.1 二极管阵列检测器 3.6.2波长范围：190-600nm 3.6.3波长准确度：1nm *3.6.4响应时间：0.025-10秒 *3.6.5 同时检测八个波长信号；并可实现全光谱采集 *3.6.6 灵敏度 1 μM 4-hydroxy-aceto-phenon 50 mbar • 5 sec进样, 3 x 50 μm 扩展光程毛细管,信噪比 >6* (50 mM 硼酸缓冲溶液 pH 9.3, 25 kV)基线噪音: <20 μAU (2 sec 响应时间)*动态线性范围: 1x104 (3 x 50 μm扩展光程毛细管) *3.7 自诊断功能 3.7.1 氘灯配RFID标签 3.7.2 早期维护反馈功能 3.7.3 Agilent Lab Advisor自诊断软件 * 3.8 缓冲液系统 3.8.1 自动缓冲液更新系统 3.8.2缓冲液液面自动水平调节 3.9 仪器控制及数据处理系统 3.9.1Windows 7操作环境，可对仪器的各项操作进行控制，设定分析条件和参数，控制数据积分时间，可进行数据采集，数据统计，数据分析。自动故障诊断和仪器维护。 4.其他 仪器质保期为一年。每台仪器可提供现场免费安装，仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保 仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员，供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套。 仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台) 。 投标货物生产厂家在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证以及ISO 14001环境管理体系认证（提供证书复印件）。 厂家经过NTC认证，并且拥有NTC质谱等项目考核基地，并且有NTC考核基地资质认定证书（提供证书复印件）。 在中国境内有零备件保税库；并在天津有9名及9名以上当地的维修工程师，并非是出差到天津来维修仪器，提供联系方式，保证售后服务。 售后服务十佳单位奖状或牌匾的证明截图或照片 | 台 | 1 | 允许进口 |

第九包：气相色谱-质谱仪等

预算163.10万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱仪 | 1．工作条件 1.1电源电压：220 V±10% 1.2温度：18℃～28℃ 1.3湿度：40%～70% 2．气相色谱仪部分 2.1柱箱 2.1.1操作温度范围：室温以上4℃～450℃ *2.1.2标配柱箱最高升温速率：大于±240℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加 2.1.3程序升温的阶数：大于19阶20平台 2.1.4温度设定精度：0.1℃ 2.1.5控温准确性：0.01℃ 2.1.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 2.1.7冷却速度从 450降到50℃≤3.5min 2.1.8最大运行时间：不低于9900分钟 2.2流路系统 2.2.1支持双柱双流路系统 2.2.2两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元 2.2.3具有室温补偿和自动环境补偿功能 2.2.4具有恒线速度控制功能，需提供软件截图和恒线速度的应用文章证明 2.2.5支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能，须提供反吹软件图示化界面的截图 2.2.6支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统，须提供优化系统应用文章证明 2.3分流/不分流毛细管进样口 *2.3.1支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，本条款作为仪器验收指标 *2.3.2最高温度：≥450℃ 2.3.3压力设定范围：0～1010kPa 2.3.4分流比设定范围：0～9900 2.3.5流量设定范围：0～1250mL/min 2.3.6隔垫吹扫流量设置范围：0～200ml/min 2.4程序升温进样口和冷柱头进样口 *2.4.1压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定。支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能，本条款作为仪器验收指标 2.4.2最高温度：≥450℃ *2.4.3升温速率：≥±240℃/min，以0.01℃/min增加 2.4.4压力设定范围：0～1010kPa 2.4.5分流比设定范围：0～9900 2.4.6流量设定范围：0～1250mL/min 2.4.7 PTV方式最大进样体积：≤1mL *2.4.8通过更换衬管即可实现PTV和OCI两种功能转换，两种方式均可采用自动进样器进样，本条款作为仪器验收指标 2.5自动进样器单元 2.5.1样品盘位数：≥145位 2.5.2进样量范围：0.1～150uL 2.5.3交叉污染小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) 2.5.4具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定,而后继续完成批处理设定 *2.5.5自动进样器带有按键功能，即可软件控制，也可独立操作进样，本条款作为仪器验收指标 2.5.6可升级双塔双柱进样系统 2.5.7可升级样品架冷却和加热功能，需提供样品架冷却和加热的图示证明 2.5.8自动进样器具有固相萃取扩展功能 3 质谱部分 *3.1须提供在售同类型质谱最高端型号 3.2质量数范围：2.0～1080u 3.3灵敏度 3.3.1 EI Scan：1pg OFN, S/N≥1900，须提供市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告 3.3.2 EI MRM：100fg OFN, S/N≥38000，须提供市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告 3.3.3 IDL(MRM)：2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.6fg，须出具市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告 3.3.4 PCI MRM：1pg BZP, S/N≥4900，须出具市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告 3.3.5NCI SIM：100fg OFN, S/N≥9000，须出具市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告 3.4分辨率：0.6～3.0u，可调 3.5质量稳定性：±0.1u/48h 3.6最大扫描速度：大于19,000u/sec 3.7有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，需提供此技术证明材料 3.8软件支持显示扫描速度数值，须提供软件截图证明 3.9离子源：独立的EI离子源 3.10离子源材质：屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源 3.11离子化能量：10～180eV 3.12离子源温度：独立控温，150～350℃ *3.13灯丝电流：5～250μA（发射电流）；双灯丝设计，分别安装在离子源盒的两侧，位置对称，非双灯丝在同侧，灯丝切换使用时，保证数据的可靠性*3.14GCMS接口温度：50～330℃；离子源采用前开门式设计，可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换 *3.15质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆；预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染 *3.16预四极杆：要求为非S型，避免出现死体积点和污染点 3.17质量稳定性：无需控温即可实现0.1amu/48h稳定 *3.18四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性 3.19采用八极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染；碰撞池采用氩气作为碰撞气 *3.20Q2离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声 3.21扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息，提供采用“Scan/MRM同时扫描”和“Scan/Product Ion Scan同时扫描” 3.22最大MRM速度：不低于850通道/sec 3.23一次进样最多设置通道数：≥30000 3.24检测系统：二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统，须提供此技术的证明材料 3.25动态范围：5×106 3.26真空系统：高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，≥380L/sec、He；低真空：≥30L/min（60Hz）机械泵；标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判，柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱 4数据处理系统： 4.1 GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝黏贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。 4.2 Smart MRM数据库：包含1500种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道。 4.3 Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。须提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明。 4.4 Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法，须提供数据库分组功能的截图证明。 4.5具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中，须提供设置CE能量范围/间隔的软件截图和MRM自动优化工具优化过程的说明。 4.6工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。 4.7 CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。 4.8同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。 4.9支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入，同时提供中文和英文工作站的界面截图 4.10需提供8份以上GCMS/MS产品用户使用满意函 5 配置要求 5.1 气相色谱三重四级杆质谱联用仪 1台； 5.2 EI/PCI/NCI离子源 1套； 5.3 分流/不分流进样口 1个； 5.4 程序升温/冷柱头进样口 1个； 5.5 液体自动进样器1台 1个； 5.5 NIST质谱谱库 1套； 5.6 中文数据库环境版和二噁英版 各1套； 5.7 原厂源代码中/英文操作软件 1套； 5.8 消耗品（含微量进样针、分子筛过滤器、O型环等、1.5mL样品瓶（100个/包） 1包； 5.9 备用泵油 2瓶； 5.10 工具包（氦气管、载气管、RP油过滤器等） 1包； 5.11 He专用过滤器（除氧，除湿，除烃） 1套； 5.12 二噁英分析专用色谱柱(MS)，60m×0.25mm×0.25um 1根； 5.13 多环芳烃分析专用色谱柱(MS)，60m×0.25mm×0.1um 1根； 5.14 多溴联苯分析专用色谱柱(MS)，60m×0.25mm×0.25um 1根； 5.15 溴代阻燃剂分析专用色谱柱(MS)，30m×0.25mm×0.1um 1根； 5.16 扳手及毛细柱割刀工具包 1套； 5.17 配套气源 1套； 5.18 电脑/打印机 1套 | 台 | 1 | 允许进口 |
| 2 | TOC 自动进样器 | 一、工作条件 1.1电源：220V，50Hz电源 1.2环境温度：5～35˚C 1.3湿度：40%～70% 二、技术要求 1.1样品瓶架规格：40mL样品瓶（外径27x高9mm） 1.2样品瓶架容量：40mL样品瓶架：68个样品瓶 1.3样品预处理：NPOC分析时可加酸和喷射，可以对进样针进行冲洗，用磁力搅拌器（选配）进行搅拌。 1.4与实验室现有岛津TOC联机使用 三、配置要求 自动进样器主机 1台，40mL附属套件 1套，40mL样品瓶（包含瓶、盖、隔膜，72个/包）2包 | 台 | 1 | 允许进口 |

第十包：离子色谱仪

预算46万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1仪器基本功能： 1.1离子色谱仪须具备样品中阴离子、有机酸的分析检测功能； 1.2系统须使用淋洗液在线发生装置与恒流泵配合实现梯度淋洗。 2仪器工作环境： 2.1电源：100-240V交流，50/60Hz； 2.2环境温度：4～40℃；相对湿度：5～95％； 3泵： 3.1类型：串联式双活塞往复泵； 3.2材质：化学惰性，PEEK泵头和流路；pH0-14水溶液和反相溶剂兼容； *3.3最大操作压力：35Mpa(5000psi)； 3.4流速范围：0.01-5.00mL/min； 3.5流量精度：<0.1% 4 电导检测器： 4.1类型：数字信号控制处理器； 4.2满刻度输出范围：0-15000μS/cm； *4.3分辨率：≤0.0045nS/cm（需提供生产厂家仪器样本以证实） 4.4电导池控温范围：环境＋7℃到55℃ 5柱温箱： 5.1 操作温度范围：环境＋5℃到60℃； 6淋洗液在线发生装置： 6.1淋洗液浓度范围：0.1-100mM； 6.2流速范围：1-3mL/min； 7 色谱柱： 7.1高容量阴离子分析柱、保护柱一套，适用于氢氧根系统淋洗液 8.阴离子化学抑制器 8.1须通过电解水或其他方式生成H+，向化学抑制器提供所需的再生液； 8.2必须与离子色谱仪为同一厂家产品； *9.自动进样器 9.1进样瓶位：≥50位 9.2进样量：0.1ml-5.0ml可调 10. 色谱工作站： 10.1色谱工作站要求能够控制仪器，监测运行状况和显示参数以及数据处理等； 10.2数据传输接口：采用USB接口； 10.3 计算机配置要求：品牌计算机：I5处理器，4G内存，500G以上硬盘，DVD光驱，19’’液晶显示器等 10.4打印机：黑白激光打印机 | 台 | 1 | 允许进口 |

第十一包：叠放式摇床等

预算15.9万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠放式摇床 | *1.1 可两台叠放使用，有效节省实验室面积 *1.2 数字型控制系统，转速范围为15～499 rpm；两台叠放时，转速范围为15～299 rpm *1.3 持续振荡和定时振荡两种方式可选，两种范围定时器可选：0.1 hr～999 hr或0.1 min～999 min *1.4 两种不同的温度范围，满足不同的应用需求：恒温型号为高于环境温度10℃～79℃，低温型号为低于环境温度15℃～79℃ *1.5 PID温度控制器，可精确检测和调控温度，温控精度为37°C下±0.15°C，温度均一性为±0.5°C 1.6 透明观察窗和内置照明设计，方便随时观察样品 *1.7 标配双层通用平台 *1.8 标配两个高度可调隔板，提供额外的储存空间 *1.9 摇床内部带有电源插座，可在摇床内部使用小型振荡器或搅拌器 2.0通过独立的温度调节装置提供摇床的过温保护，当摇床的温度控制出现故障时，独立温度调节装置可以发挥后备温度控制功能 2.1 安全内锁功能，盖子打开时自动停止振荡 2.2 大容量摇床可容纳2个6L锥形瓶 2.3 3个LED显示屏分别显示振荡速度、运行温度和运行时间 2.4 实际振荡速度偏离设定值10%时进行声光报警，并自动停止振荡 2.5 当负载失衡传感器检测到摇床因负载不平衡而导致过度振荡时，会自动停止振荡并进行声光报警 2.6 温和启动功能可以防止器皿内的样品溅溢或沾染器皿盖，并可避免设备意外启动和停止 2.7 用户设定的参数可在突然断电的情况下自动存储，并在通电后自动运行原设定程序 *2.8 带有RS232接口，可将数据传输到电脑上进行保存记录 *2.9 具备三重偏心轮驱动装置，可稳定处理较重负载，保持振荡均匀 3.0提供关于本项目的厂商授权书和售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 允许进口 |
| 2 | 生物安全柜 | 1.1气流模式:30%外排，70%循环 1.2内部尺寸(W×D×H): 1200x627x780mm 1.3外部尺寸(W×D×H): 1300x800x1568mm 1.4 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99% 1.5工作台面材料:不锈钢一体成型 1.6噪音:≤ 70dB *1.7独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 *1.8双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 *1.9低速安全节能模式 前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源1.10 UV灯管可定时操作（0～24小时定时控制） *1.10 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20%时，报警器将发出信号提醒用户。 *1.11前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜 1.12侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染 *1.13运用不同颜色灯限时工作状态，控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修） 1.14标准配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架 2.提供关于本项目的厂商授权书和售后服务承诺书。 | 台 | 1 | 允许进口 |

第十二包：雨水排水管网建模分析软件等

预算64.9913万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排水管网建模分析软件 | *1、使用平台：软件具有独立的平台，并能够在ArcGIS、AutoCAD、Microstation中直接运行及建模 2、 模型编辑：在建模过程中能够无限制的撤销和恢复布局和编辑 3、 背景文件支持：能够支持图像、CAD和GIS背景层数据，并能够同时支持多个背景文件 4、 图形编辑：模型可动态缩放 *5、SCADA信号：模型能够连接SCADA系统进行实时数据连接 *6、雨污水混合设计建模：在同一平台可同时进行雨水与污水以及合流制污水的设计与分析 7、 计算引擎支持：能够处理圣维南公式的引擎，并包括隐性动态引擎、显性动态引擎（EPA-SWMM），并具有凸起/渐变流求解器 8、 模拟时间：可以进行稳态模拟和长期连续模拟 9、 低影响开发模块支持：具有海绵城市所需的LID模块支持 *10、方案比较：具有无限制的方案和备选方案设置功能，能够对不同的方案进行比较 11、 边界条件控制:模型能够设置规则和约束进行自动化设计 12、 模拟指标：可以进行水量、水压以及水质模拟 13、 单位转换：能够自动的实现全球工程单位的转化 14、 水量加载：能够根据GIS数据、计费仪表、土地使用情况、人口规划、流量监控进行自动污水量分配 *15、结构控制：能够对管网进出水口结构进行设定，如堤堰、节流孔 *16、成本分析：能够进行水泵能耗分析，并进行模型优化来降低能源消耗和能源成本 *17、智能化：模型能够进行自动的模型设计与校准 *18、三维输出：模型能够导出三维形式 *19、模型可以发布成带有设备属性的i-model发布格式。 *20、支持二次开发及提供SDK 21、软件教学演示用工作站一套，配置：1T 硬盘，Intel i5低功耗版处理器，独立显卡，8G内存容量，2G显存容量。3500流明投影仪一个，92英寸白纤电动幕布一个，支架一个。 | 套 | 1 | 允许进口 |
| 2 | 排水管道设计软件 | *1、通过实景网格、点云、GIS 和其他来源采集的现有背景，创建具有工程精度和吸引力的文件，从而实现快速的排水管道概念设计和初步设计； *2、设计模型以多个实时视图表示，包括排水管道平面图、剖面图、截面图和三维视图；一个视图中的更改会在所有视图中实时动态更新； 3、包含功能齐全的工具集，用于合并和编辑各种类型排水管道的实景建模数据，包括从实景网格和 LiDAR 中提取地面特征以及参考点云和影像的功能； *4、用户可以直接连接到 gINT 岩土工程数据库，将地下地形细节合并到他们的模型中，以改进道路平整和打桩工作； 5、用户可以从用于公共设施和排水管道系统的丰富功能组件中进行选择，为地下排放系统和公用事业网络建模； 6、可交付成果的扩展集合涵盖传统的平面图集和动画到数字施工模型，包括自动化机器控制和现场定位系统模型以及挖掘、平整、打桩和铺设模型； 7、实时生成平面图； *8、与LumenRT直接集成, 用于生成可视化、添加植被、反映自然和气候，以及使用 VISSIM 进行模拟； 9、可通过 OpenRoads Navigator 在办公室、工地和现场进行 BIM 审阅。 | 套 | 1 | 允许进口 |

第十三包：高精度粘度计

预算4.5万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度 粘度计 | *1、触摸显示器 *2、感应方式为连续感应非点切割式感应 *3、实时响应粘度变化，低转速下也能实时响应 *4、测量过程可显示剪切率,剪切力等参数 5、称量范围： 1—6M(M=million，单位mPa·s); 6、粘度精度：±1.0%； 7、转速：0.1—200RPM共200种转速； 8、粘度计重现性：±0.2%； *9、符合国家旋转粘度计校验规程JJG1002-2005，符合企业标准SYT5862-2008，QSYDQ0925-2012 10、内建RTD温度探头实时监控样品温度； 11、自动量程显示； *12、Rheocalc软件实验数据可追溯 13、符合FDA 21PART 11标准 *14、有ce认证，iso质量体系证书 配件： SSA小量样品适配器： 小量样品适配器由圆柱形的样品杯和转子组成，样品量为2-16ml 可以在指定剪切率下进行测量 水浴温度控制 同轴圆柱体结构 整机包括：转子一支，样品杯一个，水浴夹套，安装托架，隔热盖，连接头的延长钩 | 台 | 1 | 允许进口 |

第十四包：高能球磨机

预算16万元

| 序号 | 设备名称 | 详 细 技 术 指 标 及 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单平台行星式球磨仪（高能球磨仪） | 招标货物：单平台行星式球磨仪 技术指标要求： 1． 仪器系统 1.1 行星式球磨仪由行星式球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，在一台仪器上可实现干磨和湿磨。投标商对技术指标的响应均需附有印刷的产品目录或工厂原版资料作为证明。 1.2 球磨系统和电子控制系统被隔离开来，最大限度延长仪器使用寿命。 2． 球磨仪球磨系统 2.1 进样尺寸：不超过10毫米，最终出样尺寸：可达1um 2.2 研磨罐可选体积：仪器可允许配置12mL、25mL、50mL、125mL、250mL、500mL等不同体积的研磨罐，其中50mL可一次使用2个（堆叠罐） 2.3 研磨罐材质：仪器可允许配置不锈钢、硬质钢、碳化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉等不同材质的研磨罐。 2.4 研磨平台数：1个 *2.5有效太阳轮直径：141毫米，太阳轮转速：100～650转/分钟 *2.6带有倾斜角设计的配重平衡装置，倾斜的设计最大限度的保证了机器内部空间的节省，确保大直径太阳轮带来最强的能量输入。 3． 球磨仪电子控制系统 *3.1大尺寸的液晶显示器，通过一个键可以设置仪器的参数，并且可以储存10组程序 3.2控制系统有能量输入显示功能 3.3 仪器使用电子锁，可以在控制面板上开启 4． 研磨罐 4.1研磨罐周围有三块加厚金属固定装置，确保完全固定和安全 4.2玛瑙、碳化钨、氧化锆、烧结刚玉型研磨罐都具有不锈钢防护外套 4.3 研磨平台上有定位孔 *4.4 标准配置带有安全滑块提醒装置，如果紧固不紧的话，仪器会自动停止运行 5. 配置要求： 5.1 行星式球磨仪主机，1台 5.2 研磨罐体积：250ml玛瑙研磨罐，1个 5.3 研磨球：20mm直径玛瑙研磨球，30个 6. 售后服务 6.1供应商必须提供生产厂家的项目授权书。 6.2 一年的免费保修期，仪器终生维修。 *6.3 仪器生产厂家在国内设有办事处或直属机构，有样机可做样 *6.4 供应商在招标时需提供中文说明书和中文应用视频 | 1 | 套 | 允许进口 |

注：技术指标中的型号均为参照型号，投标人所投产品指标均不应低于参照型号指标。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书（样本）

编号：JG2017-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2017年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2017-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单