北京科技大学场发射电子探针采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G17022816

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2017年9月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

东方国际招标有限责任公司受北京科技大学 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对场发射电子探针进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：  北京科技大学场发射电子探针采购项目

项目编号：  OITC-G17022816

项目联系方式：

项目联系人：  吴旭

项目联系电话： 010-68290510 xwu@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购人： 北京科技大学

地址： 北京市海淀区学院路30号

联系方式： 牛老师 010-62332013

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：010-68290510

代理机构地址： 北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

1、招标项目性质：财政资金

2、采购用途、数量及简要技术要求：

本次招标货物分为 1 个包，每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标，投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 用途 | 简要技术要求 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射电子探针 | 1 | 科研、教学 | 详见具体技术参数部分 | 是 | 500万元人民币 |

- 供应商（或投标人）的资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。

- 本项目不接受联合体投标。

- 按本投标邀请的规定获取招标文件。

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 500  万元（人民币）

时间： 2017 年 9 月 30 日 09:00 至 2017  年10月 18 日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2017 年  10 月 25 日13:30

五、开标时间：2017 年  10 月 25 日13:30

六、开标地点：

北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号），在开标现场向东方国际招标有限责任公司索取标书款发票。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金和支付中标服务费的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人： 北京科技大学 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体。 本项目不接受联合体投标。 按招标文件的规定获取招标文件。 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（注1） |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.5 | 投标人可选择以美元、欧元、英镑、日元或人民币报价： 10.5.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑或日元价； 10.5.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.5.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 23.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 25.1 | 增减幅度：合同谈判时，买方有权根据实际需要，对货物/服务进行适当的调整，具体增减幅度不超过中标价格的10% |
| *28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，且中标人为境外公司，中标人即为外贸合同卖方；如中标人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司，但投标时需注明合同卖方公司的名称。（说明格式自拟） |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率下浮20%，具体比率为： 中标金额 （人民币万元） 比率 100以下 1.2% 100-500 0.9% 500-1000 0.6% 1000-5000 0.4% 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为35分，评委可根据技术指标的正负偏离情况酌情加减分； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离每条酌情加0-5分，负偏离每条酌情减0-5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离每条酌情加0-3分，负偏离每条酌情减0-3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得2分；优于招标文件要求的得3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；完全满足招标文件要求的得1分；优于招标文件要求的得2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：  北京科技大学

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，按照合同约定支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射电子探针 | 1套 | 合同签订后 6个月内 | 北京 | 北京科技大学 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

*1.4 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方

如中标产品为进口产品，且中标人为境外公司，中标人即为外贸合同卖方；如中标人为国内公司，外贸合同卖方应为产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司，但投标时需注明合同卖方公司的名称。（说明格式自拟）

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 场发射电子探针技术指标

- 主要用途

- 材料和矿物的化学组成定性和定量分析

- 材料和矿物的化学组成线分析

- 材料和矿物的化学组成面分析

- 材料和矿物的痕量元素分析

- 材料和矿物的化学价态分析

- 技术规格（其中标*号项为必须达到的技术指标，#号项为重要的技术指标）

1. 电子光学系统

1.1 二次电子像分辨率：

3 nm (30 kV, 1(10-11 A)
20 nm (10 kV, 1(10-8 A)
50 nm (10 kV, 1(10-7 A)

1.2 背散射电子像分辨率：≤20nm（拓扑像、成分像）, 成分分辨足以清晰分辨( / (黄铜

*1.3 电子枪：肖特基发射枪，电子枪寿命保证超过3年以上；如果电子枪质保为一年，必须提供三支以上场发射电子枪。

1.4 加速电压： 0.5 ～ 30kV

1.5束流范围： 10-12～3 ×10-6A

1.6 束流稳定度：≤±0.3%/ h

#1.7 物镜光栏：四级可变光栏，方便调节

#1.8 物镜：超级小物镜设计，方便后期扩展各种附件

1.9 束流探测器：气动式法拉第杯

1.10 图像放大倍数：×40～×300,000，连续可调；

1.11 电子像的歧变：＜3% (＞400倍放大率), ＜5% (＜400倍放大率)

1.12 电子束位移：小于1μm/h

1.13 自动功能：自动聚焦；自动消像散；自动衬度/自动亮度调节功能

2. 波谱系统

2.1 分析元素：5B - 92U（标准配置）；

2.2 分析精度：好于1%(主元素, 含量＞5%)和5%(次要元素, 含量～1%)

2.3 谱仪的稳定性

2.3.1记数率的重复性(给定波长位置)：好于0.5%

2.3.2 峰位置重复性(同一分光晶体)：好于0.5%

2.3.3 峰位置重复性(交换分光晶体后)：好于2%

*2.4 谱仪道数：4道，至少有一道专门针对B、C、N、O等超轻元素

2.5 X射线出射角：40°

2.6 分光晶体类型：全聚焦型晶体和半聚焦型晶体两种，每道2个晶体，共计8块晶体

*2.7 分光晶体交换：晶体可在谱仪扫描区间任何位置随时随地自动交换，交换后无需重新聚焦；改变测量元素也无需重新聚焦

*2.8分光晶体交换时间：少于1.5秒

*2.9 罗兰圆半径：至少有两道≥140mm，可以进行高分辨率的谱图分析

#2.10 谱仪控制：具有异步控制和同步控制两种工作模式

2.12 谱仪驱动最大速度：15mm/s

2.13谱仪驱动最小步长：0.1µm/步

2.14 分析速度：自动全元素定性分析时间≤40秒

3. 光学显微镜系统

3.1 类型：具有透、反光显微镜，透光模式带正交偏光

3.2 分辨率：≤1μm

3.3 放大倍率：300倍

3.4 观察：CCD彩色相机

3.5 图像：可同时显示二次电子像、背散射电子像、彩色光学显微象，还可以得到上述图象的数字化像

*3.6焦深：≤±1μm；

3.7通过光学显微镜控制样品台移动：可以

3.8 光学显微像聚焦：自动和手动两种方式均可

4样品台系统

4.1驱动方式：步进马达

#4.2样品台移动范围：≥90mm×90mm×7.5mm

4.3样品台大小：100mm×100mm×50mm

4.4样品台重量：2kg以上

4.5样品台驱动速度： 15mm/s

4.6 样品台微动模式为最小步长：≤0.02µm

4.7 样品台重复精度：±1µm

4.8 样品交换：自动预抽交换

4.9 任意曲面样品面分布分析：标准功能

4.10 面分布分析精度：0.08μm以下

4.11 漂移补偿软件（Probe Tracking Function）：标准配置（实现高倍率下的低含量、高精度元素面分布图）

5真空系统

#5.1 真空度：

样品室极限真空度：≤8.0×10-4Pa；

电子枪室真空度：≤5.0×10-8Pa 或更优以保证电子枪高稳定和长寿命

5.2 真空泵：离子泵、分子泵、机械泵抽气系统

*5.3 分子泵类型：磁悬浮式

5.3抽真空时间：全系统 ≤20min

5.4样品交换时间少于2分，电子枪室少于2分；真空控制系统为全自动

5.5安全装置：当出现意外时(如真空漏气、真空度下降、电源故障、冷却水故障等)，自动控制保护系统“启动”

5.6真空度检测：高真空规(Penning gauge)及低真空规（Pirani gauge）为标准配置

6. 电子探测器

6.1吸收电子检测器

6.2 二次电子检测器

6.3 高灵敏度背散射电子检测器

6.4 电子束电流检测器

6.5 扩展性：可扩展配备阴极发光装置和EBSD装置

7. 计算机控制系统

7.1 计算机：工作站或相当的PC机

7.2 显示器：24英寸显示器

  - 操作系统：Win7操作系统

  - 电子探针操作软件

7.4.1电子光学系统操作软件

7.4.2波谱操作软件

7.4.3曲线图记录软件

    - X射线计数显示软件

7.4.5波谱寻峰显示软件

7.4.6脉高分析器扫描设置软件

7.4.7样品台操作控制软件

7.4.8真空系统控制软件

7.5电子探针定性分析软件

7.5.1谱图采集和显示软件

7.5.2谱图数据计算软件

7.5.3自动元素标定软件

7.5.4痕量元素分析功能软件

7.5.5化学价态（位移）分析功能软件

7.5.6专家定性分析功能软件

7.5.7半定量分析软件

7.5.8脉高分析器PHA软件

7.6电子探针定量分析软件

7.6.1波谱标准样品数据采集软件

7.6.2波谱定量分析数据采集软件

7.6.3波谱金属ZAF校正定量分析软件

7.6.4波谱氧化物ZAF校正定量分析软件

7.6.5波谱定量分析数据编辑软件

7.6.6波谱校正曲线法分析软件

7.6.7波谱线分析数据采集和显示软件

7.6.8波谱线分析数据计算软件

7.6.9波谱面分析数据计算软件

7.6.10任意曲面面分析软件

7.6.11波谱系列分析软件

7.6.12分类分析处方条件的保存软件（不同分析处方可随时存储并调用；处方条件包括电子光学条件、样品分析位置条件、待分析元素条件）

8. 能谱仪

8.1: 电制冷型，探测面积≥20mm2

8.2 元素范围: 4Be-92U

8.3 能谱分辩率: Mn K( 优于129eV

9. 高真空镀膜仪

9.1 真空系统：分子泵＋机械泵抽气系统

9.2 真空度：好于2(10-3 Pa

9.3 试样台尺寸：直径40mm

10. 分析标样

10.1 氧化物标样台           	1套           36个

10.2 金属组合标样          		1套           37个

10.3 硫化物标样台				1套           12个

10.4超轻元素标样台				1套           9个

10.5 稀土五磷酸盐组合标样    	1套           15个

10.6 硅酸盐矿物组合标样   		1套           36个

三. 电子探针的组成

1. 电子探针主机系统(4道谱仪)	1套

2. 循环水冷系统					1套

3. 能谱仪						1套

4. 高真空镀膜仪					1套

5. 标准样品						1套

6. 长期使用的备品备件、消耗品完整1套（包括保险丝、密封圈、专用工具、碳/银两种导电胶各、导电胶带、真空脂等）

四. 售后服务

1.卖方应在合同生效后的三个月内对买方提供的设置室免费进行振动及杂散磁场测量，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

2.仪器到达用户所在地后，卖方在接到买方通知后两周内进行安装调试，直至通过验收。

3. 设备安装后，卖方对买方进行现场培训，培训内容包括仪器的操作和仪器基本维护等，使用户达到独立操作水平。

4. 保修期为一年，保修期自仪器验收签字之日起计算（以用户方签字为准）。保修期内或保修期外在不涉及仪器硬件升级的条件下，卖方提供软件免费升级服务。

- 订货数量：1套

- 目的港：北京

- 交货期:合同签订后6个月内