北京科技大学扫描电化学显微镜工作站采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G180221130

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年9月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

东方国际招标有限责任公司受北京科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对 北京科技大学扫描电化学显微镜工作站采购项目 进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：北京科技大学扫描电化学显微镜工作站采购项目

招标编号： OITC-G180221130

项目联系方式：

项目联系人：吴旭

项目联系电话： 010-68290510

电子邮箱： xwu@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：北京科技大学

地址：北京市海淀区学院路30号

联系方式：牛老师 010-62332013

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：吴旭010-68290510

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

1、招标项目性质：财政资金

2、采购用途、数量及简要技术要求：

本次招标货物分为 1 个包，每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标，投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

| 包号 | 名称 | 用途 | 简要技术要求 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 扫描电化学显微镜工作站 | 科研、教学 | 详见具体技术参数部分 | 是 | 160万元人民币 |

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 160 万元（人民币）

时间： 2018 年 9 月 28 日 09:00 至 2018 年 10 月 15 日 9:00至17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2018 年 10 月 19 日9:30

五、开标时间：2018 年 10 月 19 日9:30

六、开标地点：

北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人： 北京科技大学 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290510 传真：010-88517351 电子邮箱：xwu@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.5 | 投标人必须选择人民币报价： 产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税，进口环节税等一切税费和其它一切相关费用。（如为进口产品，则用户将协助办理减免税） |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.6 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率下浮20%，具体比率为： 中标金额 （人民币万元） 比率 100以下 1.2% 100-500 0.9% 500-1000 0.6% 1000-5000 0.4% 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：北京科技大学

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，按照用户要求支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 扫描电化学显微镜工作站 | 1套 | 合同签订后3个月内 | 北京机场 | 北京科技大学 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

系统组件与功能描述及核心参数：

1.1.	机械扫描四轴纳米定位系统：

（1）	机械定位扫描平台具备X/Y/Z/F 四轴定位系统，每个坐标轴均具备闭环电路控制的直流伺服马达扫描平台，Z轴马达额外叠加高分辨率XYZ-3轴压电驱动位移系统；

（2）	系统支持的机械扫描类型分别具备“探针扫描”，“样品扫描“ 和“探针与样品共扫描“模式，即：

-	在步进精度高(1nm XY水平分辨)和范围小（不大于XY 100微米）的扫描实验中，系统采用“探针扫描”模式，样品静止不动；

-	在Z-轴高度不变(等高扫描类)和范围大（XY范围大于100微米，小于10厘米）的扫描实验中，系统采用“样品扫描“模式，探针静止不动；

-	在Z-轴高度动态改变(等间距扫描类)和范围大（XY范围大于100微米，小于10厘米）的扫描实验中，系统采用“探针与样品共扫描“模式，马达驱动扫描台与压电驱动位移台同时带动探针与样品移动，结合了1纳米的扫描轴分辨率与厘米级别的超长扫描范围的优势。

（3）	XYZ 直流伺服马达扫描系统具备线性光栅位置读取分辨率 2.5 nm ，马达轴移动准确度10.0 nm，采用4倍过采样处理机制确保位置精确度。

（4）	X/Y/Z/F马达扫描轴最大动态扫描范围X=100mm, Y=75mm, Z=50mm, F (光学聚焦轴)=50mm

（5）	XYZ-3轴压电驱动位移台具备闭环控制的扫描轴分辨率为1纳米，通过16-bit模拟信号控制器的位置读取分辨率为1.5纳米 （即Z-轴探针感应的样品形貌高度具有1.5nm分辨率）

（6）	XYZ-3轴压电驱动位移台在系统采用 “探针扫描”模式时的最大动态扫描范围为:(X)100µm x (Y) 100µm X (Z) 100µm

（7）	XY坐标轴可经由手动调节头额外扩展 X/Y扫描范围至±12.0 mm

（8）	系统具备X/Y/Z/F 四维亚微米便携式独立遥控杆，具有精确/慢速和长距离/快速双模式

（9）	系统采用自动化控制的Z-轴（探针固定轴）和光学垂直入射/成像F-轴在机械架构上完全独立于XY-轴的样品平台,由此可以轻松快速的调校对齐Z-轴微电极探针与微米级入射光斑在微观样品表面上的相对位置。

（10）该机械扫描平台包含自动对焦功能（850 nm 波长的LED灯可以对目标焦平面进行实时跟踪，对焦精度: <景深的5%）

1.2.	系统无缝集成的微观光学成像工作站系统：

（1）	核心光学组件倒置集成于XY马达扫描台的正下方，光学成像对焦由一个电动马达聚焦驱动器（5.5nm分辨率，5厘米对焦移动范围）进行精确的数字式调节；

（2）	光学成像光路具备模块化显微镜光路设计，具有临界照明的落射荧光光学元件，光导耦合器，Kohler视场调节镜片（用于自由调节入射光斑的大小和视场），以及滤光片立方体和用于连接像机的C型接口适配器；

（3）	倒置显微镜需具备多个不同放大倍数的高级物镜，同时可安装在6孔位物镜盘上，系统标配的物镜须具有长工作距离的荧光级物镜，放大倍数分别为4x, 10x, 20x, 40x.

（4）	系统具备无缝连接的荧光激发光源系统，包含：300W氙灯光源，三波段DAPI/FITC/TRITC 荧光滤波片组和APC荧光滤波片，3mm光纤导光管和荧光级CCD相机 （像素尺寸6.45 um2，单色感应最大分辨率1360 x 1024 pixel，最佳数字输出分辨率：14 bits，激发控制模式支持内部同步/曝光激发/连续曝光,激发控制时间间隔： 200 µs 至 300 s，图像分辨率binning分档为2x至5x）。

（5）	系统具备无缝连接的紫外可见光的同步入射调制系统， 包含：10-孔位滤波片转盘及控制器（可达到最快40毫秒的相邻滤波片转换速度; 兼容目前市场上的大多数滤波片转盘和滤波片品牌），特殊导光管，预置10个通用型的25mm单色段滤波片（带宽10nm，覆盖波长范围350-800nm），系统确保不同波长条件下的入射光功率强度不小于100 mW/cm2.系统的倒置入射光斑直径需达到100微米以下，光路系统需兼容于各类激发光源（如：氙灯，LED，激光等）。

（6）	系统具备同步荧光成像与电化学/电生理信号原位采集控制技术，通过实时多通道数模采集系统利用可预设的全自动软件模式，进行精确的多通道信号（如：光源，相机，电信号放大器）同步激发，关联和采集。所有同步关联的在线数据，如：荧光图像 ，ROI光学强度值，被测样品及探针上的电流，电压值等多达16组自定义数据都可以在线储存于软件中，并可用于离线的后期处理和计算作图。

1.3.	多功能双通道电化学数据采集与扫描探针显微成像工作站系统：

（1）	双恒电位仪工作站核心硬件参数：

-槽压：± 10V

-电流可用量程：±20 nA 至 ±100 mA (第一通道); ±5 pA 至 ±2 μA (第二通道)

-最大电流	: ±100 mA (第一通道); ±2 μA (第二通道)

-最佳电流分辨率:	0.61pA 在 20nA 量程 (第一通道);0.15fA 在 5pA 量程 (第二通道)

-电流噪音	RMS实测值≤ 3.5 fA （15Hz）; ≤ 31 fA（1kHz）; ≤ 120 fA（5kHz）， (测于5pA-10pA量程)

-电位分辨率610 nV

-内置数模转换器16-bit / 最快脉冲= 5 µs (双通道)

-工作模式支持： 恒电位模式，恒电流模式，开路测量模式

- 支持四电极连接模式，具有floating接线模式

（2）	双恒电位仪工作站核心软件参数：

-	具备可用户自定义的数据采集/分析/作图功能, 兼容于各版本Windows (XP – Win10) 和MAC操作系统; 用户终身免费升级(具备一年多次更新升级)

-	全面支持传统电分析化学实验技术，例如：循环伏安法，线性扫描伏安法，TAFEL图,计时电流法，计时电量法，阶梯波伏安法，差分脉冲伏安法，常规脉冲伏安法，方波伏安法；交流伏安法，交流阻抗；计时电位法，电流扫描计时电位法，多电流跃阶法，电位溶出分析；时间电流曲线，差分脉冲安培法，三脉冲安培法，积分脉冲电流检测，多电位阶跃法，电位控制电解库仑法，开路电位-时间曲线，等等.

-	内置16-位超高速低噪音数模转换/数据采集器，具备多通道的模拟信号和数字信号的触发控制，支持在线控制联用多种科研分析仪器 (比如: RDE/RRDE, 温度控制器, 灌流控制器, 红外和拉曼光谱仪, 激光和LED光源, 荧光CCD相机等).

（3）	扫描探针显微镜成像控制系统：

I.	控制系统须支持扫描电化学显微镜（SECM）技术所有已知的扫描模式：

（a）	自动/手动针尖逼近曲线

（b）	2D/3D等高扫描 (自动斜率矫正；用户自定义XYZ扫描轴);

（c）	2D/3D跳跃式矩阵协议扫描（每一矩阵点可使用任何自定义波形和实验序列）

（d）	2D/3D等间距扫描（剪切力调制模式/电流调制模式/交流阻抗模式）

（e）	2D/3D自定义模版矩阵扫描（3D微观打印/电沉积/电修饰模式）

（f）	循环同向扫描或循环逆向扫描 （可自定义任何扫描动作组合和循环）

II.	控制系统须支持扫描电化学显微镜（SECM）技术所有已知的高级成像操作模式：

（a）	正/负反馈模式

（b）	产生/收集模式

（c）	氧还竞争模式

（d）	表面问询滴定模式

（e）	AC-SECM模式

（f）	无氧还媒介物下的直接模式

（g）	剪切力感应下的表面形貌追踪模式

（h）	深度分布(X/ZDepth-Profile)模式

III.	控制系统须支持SECM高级等间距模式的剪切力感应驱动机理（进行完全的非接触式扫描）：

（a）	剪切力感应模块内置交流频率锁定放大器，通过剪切力感应过程中的交流电振幅衰减和相变，进行距离与交流信号校准曲线，从而控制扫描探针与被测样品的等间距扫描. 工作频率范围100 KHz 至1 MHz，可控等间距范围10纳米至5微米（探针与样品之间的可控等间距），激发信号振幅0 V 至2 V (交流正玄波)

（b）	剪切力感应下的形貌测量参数最佳分辨率为1纳米(系统在线同时储存样品的电化学活性电流和高度形貌信息的数据). 剪切力感应模块的调制信号源既可以是探针电流,也可以是微观流体介质内的剪切力的振动变化感应，由此完美兼容多种高级的电化学扫描探针显微镜技术（如SECM / SICM / SECCM等）.

（c）	等间距扫描模式须支持跳跃式扫描（针对形貌粗糙具有斜率的样品表面）和非跳跃式扫描功能（针对形貌平滑的样品表面）。

IV.	控制系统须支持扫描离子电导显微镜（SICM）技术：

-	支持Hopping DC-SICM (跳跃式直流调校) 以及最新的BM-SICM（偏压调校）高级工作模式。

-	SICM扫描系统达到1.5纳米的XYZ步进精度，纳米探针的逼近曲线最慢速度需达到10nm/s以下 (专门针对纳米探针的优化使用)。

V.	控制系统须支持扫描微电化学池显微技术（SECCM）：

-	支持利用单孔或双孔微滴管探针在气相中通过悬浮的微观液滴进行微观物理形貌及纳米表面反应活性的同步成像

-	用户可自定义矩阵跳跃扫描模式下的原位实验序列。

VI.	控制系统须支持同步原位荧光成像技术：

-	支持在SECM/SICM的扫描探针显微成像的同时，进行同步原位的高速荧光显微成像实验，

-	系统需提供毫秒级的时间分辨率和精确的多通道信号同步激发/采集/关联，所有同步关联的数据（如：荧光图像 / ROI强度值 / 样品及探针的电流电压值等多组数据）都需同步在线储存于软件中。

VII.	控制系统须支持扫描光电化学显微成像技术（SPECM）:

-	支持对半导体材料等光电催化反应过程进行多通道原位的微观成像表征与检测

-	通过单次三维扫描实验，即可同步获得微观物理形貌图，光敏中间产物，光电流，量子效率等3D微观分布图

-	系统需实现 LED / 激光 / 氙弧灯等光源与电化学信号的同步开关控制与调制 (需支持并分辨多个波长的单色滤波片在毫秒级的波长转换)。

VIII.	控制系统须支持扫描开尔文探针成像技术（SKP）:

-	支持使用Pt/Ir或者W类型的扫描振动电容探针来测量导电样本与振动金属探针之间的功函数差异；

-	XY轴动态扫描范围不小于5~7厘米，Z-轴振幅可选范围10nm - 5μm (peak-to-peak)，振动增量分辨率 1.5 nm （Z-轴压电系统行程范围：100μm）；

-	控制电压范围 ±10 V （DAC分辨率 610 nV）。

-	可用扫描模式： 等高扫描和等间距扫描。

1.4.	系统所包含附属配件及耗材：

（1）	光学工作台或物理防震台，推荐尺寸： 720 mm x 900 mm x 50 mm

（2）	法拉第屏蔽网

（3）	超微电极： 铂金UME电极（直径200-500纳米和1微米）和碳纤UME电极（直径5 µm），石英玻璃管 with filament（外径1.0 mm，内径0.7 mm，10 cm长度），石英玻璃管（外径1.0 mm，内径0.3 mm，15 cm长度）

（4）	超微电极打磨养护系统：

-	此微观加工打磨仪系统可用于日常的对超微纳米电极和微滴管探针进行微观检验、加工、打磨、抛光、清洁维护等微观小尺度的精细操作；适用的超微电极探针直径范围：30纳米至100微米（玻璃微滴管或微电极探针的外径为1mm - 3mm）。

-	具备便携式的外观尺寸可以方便用户在配套的高倍数显微镜下进行操作

-	系统配备高倍数便携式显微镜，不低于80倍放大，具备LED光源和相机固定接口

-	该系统须可以自由调整打磨盘的正向或反向的旋转, 并且可以灵敏的调节打磨转盘的旋转速度（3000 - 8100 rpm），这样的转速范围兼容了对现有旧电极的清洁和维护，以及对崭新的半成品电极的微观打磨,抛光等进一步加工处理；

-	该系统具有X/Y方向的双重千分尺螺丝，这样的精确移动设计可以充分的延长打磨抛光衬垫的使用周期（每一个圆盘形衬垫至少支持上百次的打磨抛光操作）。

（5）	扫描平台样品固定插板的温控系统：

-	专门用于在线控制加热35mm表面皿内样品和介质的实验温度，

-	外置温度控制器支持温度范围： 室温至65°C，最大加热功率22 W

-	具备快速固定及更换样品的机制，支持温控样品插板直接固定于马达平台进行扫描实验

（6）	超微电极与微滴管探针电极固定装置，具备SMA适配接口，具备镀金1mm接头，重量轻,低噪音。

（7）	双通孔-微滴管探针电极固定夹1个（支持外径1.5mm玻璃，SMA适配接口），该固定夹侧壁还须具有独立专用的气体压力控制通孔，以及双工作电极的适配连接头，内置尺寸兼容的Ag/AgCl电极.

（8）	电脑主机及显示器：

-	两台24英寸LCD平面显示器（至少1080p分辨率）

-	品牌机主机要求：

-	CPU：最新 Intel 3.2 GHz（至少4核心）

-	内存：最少8GB DDR4

-	硬盘： 最少256GB SSD固态硬盘

-	接口： USB 2.0 （至少6个）；USB 3.0 （至少2个）

-	显卡：独立式（至少1GB显存）支持双显示器

-	网卡： 独立式10/100/1000 以太网网卡（非主板内置）

-	电源： 至少350W

-	电脑操作系统： Windows-10 英文专业版

-	标准USB鼠标和全尺寸键盘

（9）	厂家提供质保至少1年，终身技术支持。