国信招标集团股份有限公司

招标公告

（招标编号：GXTC-1750065）

国信招标集团股份有限公司受中日友好环境保护中心的委托，对国家环境保护污染物计量和标准样品研究重点实验室2017年仪器设备采购项目（三次）进行国内公开招标。现邀请感兴趣的投标人参加投标。

1、招标编号：GXTC-1750065

2、项目名称：国家环境保护污染物计量和标准样品研究重点实验室2017年仪器设备采购项目（三次）

3、资金来源及预算：单位自筹，预算为360万元人民币。

4、招标货物名称、数量、交货时间及交货地点：

招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量（台） | 是否为核心设备 | 主要技术参数及要求 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 是 | 详见招标文件第七章货物技术规格、参数与要求 | 合同生效后90天内 | 北京市朝阳区育慧南路1号院内 |
| 2 | 有机液体自动灌封装置 | 1 | 否 |  | 合同生效后180天内 |  |
| 3 | 固体样品总有机碳分析仪 | 1 | 是 |  | 合同生效后90天内 |  |
| 4 | 浊度分析仪 | 1 | 否 |  | 合同生效后90天内 |  |
| 5 | 精密电子天平 | 1 | 否 |  | 合同生效后90天内 |  |
| 6 | 精密电子天平 | 1 | 否 |  | 合同生效后90天内 |  |
| 7 | 高精度稀释仪 | 1 | 否 |  | 合同生效后90天内 |  |
| 8 | 快速色谱 | 1 | 否 |  | 合同生效后90天内 |  |
| 9 | 库伦法卡尔费休水分仪 | 1 | 否 |  | 合同生效后90天内 |  |
| 10 | 皂膜流量计 | 1 | 否 |  | 合同生效后90天内 |  |

5、投标人资格：

（1）投标人应是在中华人民共和国注册的企事业法人单位，具有独立法人资格。

（2）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

a.投标人必须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

f.法律、行政法规规定的其他条件。

（3）投标人在采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包下的政府采购活动。

（5）投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

（6）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

6、本采购项目落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展，监狱企业视同小微企业。

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品。

7、技术需求详见附件

8、招标文件售价、购买招标文件方式、时间和地点：

招标文件售价：每本800元人民币，售后不退。

时间：2017年12月27日至2018年1月4日(节假日除外)

上午9:00至11:00，下午13:30至16:30（北京时间）

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨边）1层。

9、投标截止时间和开标时间：

投标截止时间：2018年1月19日9点（北京时间）

开标时间：2018年1月19日9点（北京时间）

逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

10、开标地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨边）会议室

11、投标文件递交地点：

投标文件须密封后于（开标当日）投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

12、本招标公告仅在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）发布。

13、招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

中日友好环境保护中心

地址：北京市朝阳区育慧南路1号

联系人：房丽萍

电话：010-84634256

国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

地址：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨边）

联系人：贾晓晓、焦俊、江子扬            邮编：100195

电话：010-87235127、87235133、87235121

电子信箱：402711336@qq.com、361155722@qq.com、codile@126.com

开户银行及账号：

标书款、服务费户：

账户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账号：0200245309201124106

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

银行行号：102100024537

保证金专用户：

单位名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

账号：110920865010201

开户行：招商银行世纪城支行

银行行号：308100005301

国信招标集团股份有限公司

2017年12月27日

附件：仪器设备主要技术指标

一、气相色谱三重四极杆质谱联用仪：1台

1. 工作条件：

1.1 电源：220V±10%。

1.2 温度：操作环境20±5℃。

1.3 湿度：40%~80%。

2. 技术参数

2.1 柱温箱

2.1.1 柱箱温度：室温以上10~450℃。

2.1.2 程序升温：至少满足20阶21平台。

2.1.3 最大升温速率：120℃/min。

2.1.4 温度设定精度：0.1℃。

*2.1.5 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。

2.1.6 冷却速度：从450℃降到50℃≤4.5min。

2.1.7 可独立控温且具有过热保护功能。

2.2 进样单元

可安装2个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制。

2.2.1 分流/不分流进样口

2.2.1.1 最高温度：400℃。

*2.2.1.2 配备全自动电子流量控制系统。

2.2.1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量。

2.2.1.4 压力设定范围：0~1000kPa（相当于0~145psi）。

2.2.1.5 压力程序：3阶。

2.2.1.6 流速、分流比可通过电子参数设定，最大分流比≥7000:1。

*2.2.1.7 进样口需惰化处理。

2.2.2  配置可实现程序升温、大体积进样功能的进样口

2.2.2.1 最大进样体积：250µL。

2.2.2.2 温度范围：50~450℃。

2.2.2.3 最快升温速率：850℃/min。

2.2.3 液体自动进样器

2.2.2.1 进样体积：0.1~100µL。

2.2.2.2 样品瓶位数：不少于150位。

2.2.2.3 进样精度：小于0.3% RSD。

2.2.4 自动反吹模块

2.2.4.1 柱中和柱后自动反吹功能。

2.2.4.2 具有更换色谱柱不卸真空的功能。

2.3 质谱部分

2.3.1 基本参数

2.3.1.1 质量数范围: 10~1050amu。

*2.3.1.2灵敏度（EI源）: SRM：100fg八氟萘OFN m/z 272-222，S/N≥12000:1；EI FS: 1pg OFN, S/N≥500:1（m/z 272）。

*2.3.1.3灵敏度（CI源）：PCI SRM 1µL 100fg 苯甲酮（BZP）进样，S/N≥50:1；NCI SRM 1µL 100fg 苯甲酮（BZP）进样，S/N≥1000:1。

*2.3.1.4 检出限：小于4fg八氟萘（OFN），10fg OFN连续进样8次。

*2.3.1.5 分辨率：0.4~4.0amu可调。

*2.3.1.6 质量稳定性：≤ ±0.1amu/24小时（恒温）。

2.3.1.7 最大扫描速度：优于20,000 Da/sec。

2.3.1.8 采集速率：800个MRM/秒。

2.3.1.9 最小SRM扫描时间：0.5ms。

2.3.1.10 动态线性范围：>106。

2.3.2 离子源

*2.3.2.1 离子源：惰性抗污染EI源和CI源，具有自清洁功能或快速更换及维护离子源功能，以确保使用和维护的便捷性。

*2.3.2.2 离子源温度：独立加热，最高温度可达350℃。

2.3.2.3 接口传输线温度：可控温，最高达350℃。

2.3.2.4 离子化能量：10~150eV。

*2.3.2.5 有无损双灯丝设计，保护灯丝，可提高灯丝寿命。

2.3.3 质量分析器

2.3.3.1 配备高精度圆形或曲面四极杆。

2.3.3.2 碰撞能量：0~60eV。

2.3.3.3 碰撞池没有记忆效应和交叉污染。

2.3.4 扫描功能

2.3.4.1 单杆扫描功能：全扫描（Full Scan），选择离子扫描（SIM）和交替扫描FS/SIM。

*2.3.4.2 串联扫描功能：提供子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、选择反应扫描模式（SRM）、多反应扫描模式（MRM）等多种模式。

2.3.4.3 一针进样可以用SRM扫描同时检测500种以上化合物。

2.3.5 检测系统

2.3.5.1 检测器：离轴、带有可扩展动态范围的电子倍增器，和后加速转换打拿极，±10KV 电压快速切换。

2.3.5.2 最大电流输出：50µA。

2.3.6 真空系统

2.3.6.1 真空系统：一个分子涡轮泵和一个机械泵（无油），或二级分子涡轮泵。
2.3.6.2 三通道密闭耦合分子涡轮泵系统，空气冷却，源区和分析区形成差分抽气系统。

2.3.7 工作站系统

2.3.7.1 操作环境：Windows XP或更高。

2.3.7.2 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

2.3.7.3 配备最新NIST谱库和MRM数据库。

2.4 计算机配置要求

原厂品牌机主流配置，正版Windows操作系统，20寸液晶显示器、500G以上硬盘、双核处理器、4G以上内存、DVD刻录。

品牌黑白激光网络打印机1台：双核处理器，内存2G；分辨率1200*1200dpi；A4自动双面打印，打印速度33页/分钟；同时具备高速USB 2.0端口和网卡。

3. 配置要求

3.1 气相色谱三重四极杆质谱联用仪主机1台，含液体自动进样器1套，且三重四极杆质谱、气相色谱、液体自动进样器均为同一品牌，可由同一套软件控制，保证联机稳定性。计算机1套（含打印机1台）。

3.2 分流/不分流进样口（含电子流量控制）1套。

3.3 可实现程序升温、大体积进样功能的进样口1套。

3.4自动反吹模块。

3.5 惰性抗污染EI离子源和CI离子源各1套。

3.6 样品位不少于150位液体自动进样器1套。

3.7 安装/维护工具包1套。

3.8 原装工作站1套及标准样品一套，数据软件。

3.9 最新NIST质谱库和MRM数据库。

3.10 色谱柱2根。

3.11 灯丝4支。

3.12 仪器正常使用2年的备品备件。

4. 售后服务与技术支持

4.1 仪器安装、调试和验收

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行现场免费安装调试，直至验收合格。

4.2 保修期

仪器整机保修期为24个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

4.3 技术资料

对合同设备提供完整的技术资料，包括目录、安装指导书、操作使用说明书、维修维护保养手册和服务记录，品质证明、技术规格书、技术保证指标。以上各种资料与合同设备同期运抵现场。

4.4 仪器维修

在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。仪器生产者在北京有维修站，具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，8小时响应，24小时到场，保证仪器的正常操作。4.5 免费培训

除现场多人次培训外，保证每台仪器2人3-4天的专业培训。培训内容包括仪器基本原理、操作及维护保养知识等。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

二、有机液体自动灌封装置：1台

1. 工作条件：

1.1 电源：220V，50Hz。

1.2 温度：操作环境20±5℃。

1.3 湿度：5%~95%。

2. 技术参数

2.1 计量单元

*2.1.1 活塞泵和滑动阀：组合装置体积误差应控制在±0.5%以内。

*2.1.2 体积定量臂：体积误差应控制在±0.5%以内。

*2.1.3装配2只10mL不锈钢材质活塞泵，能实现一次同时灌装2支安瓿瓶。

2.2 进样单元

2.2.1 2根3m聚四氟乙烯进样管。

2.2.2 2mL可拆卸进样针至少2支；10mL可拆卸进样针至少2支。

2.2.3 进样针高度/前后调节装置，可调节针进入安瓿瓶的高度/安瓿瓶的相对距离。

2.2.4 样品回吸装置，防止密度大的液体滴落在瓶壁外着火。

2.2.5 样品瓶托盘：可调节适应2mL或10mL安瓿瓶，转速可快、可慢、可停。

2.3 传动单元

2.3.1 电机：可调节转速。

*2.3.2 链条：可调整宽度适应2mL或10mL安瓿瓶。

2.3.3 转轮：弹性垫圈，防止挤碎安瓿瓶。

2.3.4 封装速度：＞60瓶/min。

*2.3.5 无瓶不灌装置：没有或只有一个瓶子时不灌装液体，并保证无任何有机溶剂漏出。

2.4 点火单元

2.4.1 气路连接管：可耐压防泄漏。

2.4.2 喷嘴：多孔眼保证火头均匀。

2.4.3 燃气流量控制阀：燃气流速：1~2L/min，手动控制精度±1mL/min。

2.4.4 氧气流量控制阀：氧气流速：2~4L/min，手动控制精度±1mL/min。

2.4.5 火焰调节装置：可调节火焰的高低。

2.4.6 火焰预热装置：预先加热安瓿瓶。

2.4.7 火焰封口装置：对预加热后的安瓿瓶进行封口。

2.4.8 夹子：移除安瓿瓶烧结废弃瓶头。

2.5 收集单元

成品自动收集进收集盘中。

3. 配置要求

3.1 灌封机主机1台，尺寸不大于150cm*140cm*170cm。

3.2 电机1台。

3.3 10mL不锈钢活塞泵1套2支。

3.4 2mL/10mL进样针各2只。

3.5 仪器正常使用1年用的备品备件。（活塞泵、进样针、喷嘴、链条、转轮、夹手、销钉和六角扳手各1套，螺钉、弹簧多套。）

3.6 安全销钉5件。

4. 售后服务与技术支持

4.1 仪器安装、调试和验收

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行现场免费安装调试，直至验收合格。

4.2 保修期

仪器整机保修期为12个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

4.3 技术资料

对合同设备提供完整的技术资料，包括目录、安装指导书、操作使用说明书、维修维护保养手册和服务记录，品质证明、技术规格书、技术保证指标。以上各种资料提供给买方指定的现场用户1套，与合同设备同期运抵现场。

4.4 仪器维修

在国内有代理商，保证零配件供应及时。

4.5 免费培训

现场多人次免费培训，培训内容包括仪器基本原理、操作及维护保养知识等。

4.6 交货期

签订合同后6个月内。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

三、固体样品总有机碳分析仪

1. 工作条件

1.1 电源：AC 220V ± 10%，50/60Hz。

1.2 环境温度：10~35℃。

1.3 环境湿度：<85%。

2. 技术要求

2.1 分析仪器应包括下列单元：液体高温催化燃烧单元，液体自动进样器，悬浮液及固体分析附件，固体自动进样器，TOC检测器，电子气路控制系统，软件及计算机控制系统。要求该仪器必须能够进行总有机碳、总碳、总无机碳的定量分析，并符合ISO 8245、 EPA415.1、 ISO10694、EN1484、ENV12260等国际标准。

2.2 高温催化燃烧单元

*2.2.1 燃烧炉温度不低于600℃。

2.2.2 根据分析需要可使用950℃的燃烧温度。

2.2.3 升温速率：从室温到900℃，少于15分钟。

*2.2.4 样品最高允许含盐量不低于80g/L。

*2.2.5 样品中允许最大颗粒不小于0.3mm。

2.2.6 液体进样体积：0.05mL~10mL。

2.2.7 催化剂：可使用Pt或其它催化剂。

2.3 检测器系统

*2.3.1 采用宽量程非色散红外检测器（NDIR）。

*2.3.2 测量范围: TOC：0.002mg/L~40,000mg/L（非稀释状态），检测下限不高于0.003mg/L。

*2.3.3 分辨率：0.001mg/L。

2.3.4 测量时间：TOC模式4分钟/样品。

*2.3.5 重现性：TOC < 1%，在浓度( 5 mg/L时。

2.4 气路部分必须装有电子气体流量控制器，对气体流速进行精确测量和控制。

2.5 载气及助燃气要求: 氧气，99.995%纯度，压力2~4 bar。

2.6 固体分析附件及自动进样器

2.6.1 燃烧温度：500~950℃。

*2.6.2 固体样品最高允许进样量不小于1000mg。

2.6.3 样品位数：不小于60位。

2.7 液体自动进样器

2.7.1 要求至少有30个样品位。

2.7.2 自动进样器配备不少于20个具备驱除样品中TIC功能的样品位。

2.7.3 要求所有样品位具有搅拌功能。

2.7.4 可自动配置标准系列，可实现自动稀释功能。

2.8 软件系统

2.8.1 Windows7或更高版本下运行。

*2.8.2 软件含有完整维护和诊断软件：自动检漏，唤醒/睡眠功能，LIMS连接，数据直接输出到Excel。

2.8.3 自动维护提醒功能，每测500个样品，仪器自动提示。

2.8.4 遵循GLP规范。

2.8.5 可自定义报告格式。

3. 必备的附件、零备件、专门工具及其他补充装备

3.1随机耗材，包括固体样品测试消耗品包及液体样品测试消耗品包等。

3.2 商用电脑（CPU不低于3.2GHZ，内存不小于2GB，硬盘不低于500GB，系统软件：正版windows 7专业版，不低于21寸液晶显示器）   1台

3.3 激光打印机1台

3.4 40升高纯氧钢瓶及精密二级减压阀1套。

4. 技术服务

4.1 免费进行仪器的安装，调试，及现场培训。

4.2 仪器整机保修期为3年。

4.3 在国内有代理商，保证零配件供应及时。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

四、浊度分析仪

1．工作条件：

1.1 电源：仪器：12VDC, 3.4A。电源：100-240VAC，50/60Hz。

1.2 操作环境：0~40℃（32~104°F）。

1.3 相对湿度：无冷凝，相对湿度 5%~95%。

2．技术性能指标：

*2.1 分析仪器应具备较宽的浊度测量范围。适用于饮用水处理、废水处理、地表水、地下水检测、以及产品质量控制等不同领域的浊度测量。

*2.2 符合标准：满足USEPA方法180.1的要求

2.3 认证：CE（欧盟安全认证）、KC（韩国认证）、RCM（澳洲认证）。

2.4 光源：钨灯。

*2.5 量程范围：0-10000 NTU， 0-1.0 Abs。

2.6 测量模式：NTU， Abs。

*2.7 准确度：读数的±2% 或 0.01 NTU（0-1000 NTU时）。

读数的±5%（1000-4000 NTU时）。

读数的±10%（4000-10000 NTU时）。

吸光度：±0.01Abs（0-0.5 Abs时），±2% Abs（0.5-1 Abs时）。

*2.8 分辨率：浊度：0.001 NTU在最低量程范围内，吸光度：0.001Abs。

*2.9 重复性：读数的±1%或者0.01 NTU，取大者。

2.10 具有信号平均功能。

2.11 可消除色度的干扰，实现浊度的测量高于4000NTU。

2.12 读数模式：单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式。

2.13 人机交互：具备2个USB接口。可外接U盘，打印机。

2.14 数据存储：可存储2000个数据，包括测量读数、校准值、验证值。

2.15 语言：具备中文操作界面。

3．配置要求

3.1 基本配置：

台式浊度仪主机、6个样品池、装在密封小瓶中的校准套件、二级浊度标准化套件、硅油、防尘罩、电源电源线、USEPA光学组件、擦拭布。

3.2 可选配置：

数据线、样品脱气和过滤套件、流通池组件。

3.3 耗材：

硅油、灯组件、一级浊度标准液、其他浊度标液。

4. 技术服务

4.1 免费进行仪器安装、调试、及现场培训。

4.2 仪器整机保修期为3年。

4.3 在国内有代理商，保证零配件供应及时。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

五、精密电子天平：1台

1. 工作条件

1.1 电源：220V，50~60 Hz。

1.2 温度：操作环境15~35℃。

1.3 湿度：5%~95%。

2. 技术参数

*2.1 称量范围：64.1kg。

*2.2 可读性：0.1g。

2.3 重复性：100mg。

2.4 灵敏度偏移（校验砝码）：1.28g（64kg）。

2.5 线性误差：500mg。

2.6 典型稳定时间：1.8s。

2.7 采用单摸块传感器，快速传递准确称量结果，具有良好的抗冲击、抗过载性能，满足用户高精度的称量要求。

2.8 具有中文界面的彩色触摸屏，实现安全、便捷的天平操作。

*2.9 红外感应器，实现无需用手接触的称量操作：打印，去皮等。

2.10 水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水泡。

2.11 专业级全自动校准技术，温度漂移和时间触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得准确称量结果。

2.12 8个用户界面，用户管理功能，设置不同天平菜单的进入权限。

2.13 最小称量值功能，提供符合质量法规的称量帮助。

2.14 显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀。

2.15 天平提示校准功能，自动提示用户使用外部砝码校正/校准天平，确保称量结果准确。

2.16 标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙，以太网，RS232和PS/2等通讯接口选件插槽，方便连接打印机，电脑等外围设备。

2.17 丰富的内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、动态称量。

*2.18 LED状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态。

3．配置清单

天平一套。

4. 售后服务与技术支持

4.1 仪器安装、调试和验收

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行现场免费安装调试，直至验收合格。

4.2 保修期

仪器保修期为24个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

4.3 技术资料

对合同设备提供完整的技术资料，包括目录、安装指导书、操作使用说明书、维修维护保养手册和服务记录，品质证明、技术规格书、技术保证指标。以上各种资料提供给买方指定的现场用户1套，与合同设备同期运抵现场。

4.4 仪器维修

在国内有仓库，保证零配件供应及时。仪器生产者在北京有维修站，具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内做出快速响应，并尽快达到现场。

4.5 免费培训

现场开展仪器操作及维护保养知识等培训。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

六、精密电子天平：1台

1. 工作条件

1.1 电源：220V，50~60Hz。

1.2 温度：操作环境15~35℃。

1.3 湿度：5%~95%。

2. 技术参数

*2.1 称量范围：220g。

*2.2 可读性：0.01mg。

*2.3 重复性：5%加载  0.015mg。

*2.4 偏载误差：0.2 mg（100g)。

*2.5 灵敏度偏移（校验砝码）：0. 4mg（200g）。

*2.6 线性误差：0.10mg。

2.7 典型稳定时间：2.5s。

*2.8 采用高分辨率后置式传感器，满足用户高精度的称量要求。

2.9 具有中文界面的彩色触摸屏,实现安全、便捷的天平操作。

*2.10 红外感应器，实现无需用手接触的称量操作：开关门，打印，去皮等。

*2.11 网络秤盘，获得快速，准确的称量结果。

2.12 金属易巧称量组件，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响。

*2.13 水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水泡。

2.14 专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得准确称量结果。

2.15 用户管理功能，设置不同天平菜单的进入权限。

*2.16 最小称量值功能，提供符合质量法规的称量帮助。

2.17 显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀。

*2.18 天平校准功能，自动提示用户使用外部砝码校正/校准天平，确保称量结果准确。

2.19 完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁。

2.20 标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙，以太网，RS232和PS/2等通讯接口选件插槽，方便连接打印机，电脑等外围设备。

*2.21 丰富的内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、移液器测试、滴定应用。

2.22 LED状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态。

*2.23 静电检测技术可检测样品和/或容器上的静电荷，并提供警告。

*2.24 通过英特网下载软件，实现天平软件的即时更新。

2.25 内部温度控制，降低温度对于称量结果的影响。

3．配置清单

天平主机                                       1台

防风罩                                         1套

网格秤盘                                       1个

适用于试管、离心管称量的金属篮易巧称量组件     1个

不锈钢实心秤盘                                 1个

称量漏斗                                       2个

4. 售后服务与技术支持

4.1 仪器安装、调试和验收

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行现场免费安装调试，直至验收合格。

4.2 保修期

仪器保修期为12个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

4.3 技术资料

对合同设备提供完整的技术资料，包括目录、安装指导书、操作使用说明书、维修维护保养手册和服务记录，品质证明、技术规格书、技术保证指标。以上各种资料提供给买方指定的现场用户1套，与合同设备同期运抵现场。

4.4 仪器维修

在国内有仓库，保证零配件供应及时。仪器生产者在北京有维修站，具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内做出快速响应，并尽快达到现场。

4.5 免费培训

现场开展仪器操作及维护保养知识等培训。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

七、高精度稀释仪：1台

1. 工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%。

1.2 温度：操作环境0~45℃。

1.3 湿度：≤90%。

2. 技术参数

2.1 标准配置6个流路通道。

2.2 标准气体接口：5个。

2.3 普通稀释倍数为100倍，使用第6通道时，可进行二级稀释，稀释倍数最大10000倍。

稀释精度≤2%。

2.4 普通稀释时，所有流路都采用同一个压力传感器，可以减小误差。

2.5 可配置加压选件，将稀释的标准气体最高加压到500psi，提高稀释后标准气体的装载容量，提高稀释成标准气体的使用次数。

*2.6仪器内部采用压力传感器进行控制，压力传感器精度：≤0.05%。

2.7 稀释时对标准气体钢瓶没有压力要求，可以充分利用标准气体的使用效率，节省成本。

全部操作有计算机软件控制。

2.8所有气体流经管路均经过惰性化处理，不吸附VOCs。

*2.9仪器压力传感器可通过重量法进行校准。

2.10苏玛罐阀体及内壁均经过惰性化处理，不吸附VOCs。

2.11 计算机配置要求

商用电脑（CPU不低于3.2GHZ，内存不小于4GB，硬盘不低于500GB，系统软件：不低于21寸液晶显示器）1台，正版Windows操作系统。

打印机：激光双面打印机。

3. 配置要求

3.1 高精度稀释仪主机1套。

3.2 电脑工作站1台。

3.3 SmartLab 2A工作站软件。

3.4 230VAC/50Hz变压器。

3.5 通讯线（5米）。

3.6 计算机一台，打印机一台。

3.7 内壁惰性化苏玛罐4个（3.2升和6升各2个）。

4. 售后服务与技术支持

4.1 安装、调试及培训

4.1.1 为方便买方设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须在设备安装前15日内向购方提供一套完整的安装要求说明和通知，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供。

4.1.2 卖方在接到用户安装通知后，须在7日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在15日内安装调试完毕。仪器公司免费提供全面安装工具，安装工程师的费用由卖方承担。

4.1.3 安装调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真讲解和回答。

4.1.4 安装工程师对标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标要求一次完成。

4.1.5 提供2~3人次全面、系统的仪器使用培训服务。

4.2 售后服务保证

4.2.1 中标仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。

4.2.2 仪器保修期为24个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

4.2.3 卖方提供的正版专用软件应具有自主知识产权（或软件产品厂商授权书），用户享有该软件的终生使用权。

4.2.4 在仪器设备验收合格及注册上网后，卖方应终身免费提供软件升级服务。

4.2.5 如果仪器出现故障，无论保修期内还是在保修期外，在接到用户维修服务的请求后，卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在三天内、重大问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

八、快速色谱 1台

1. 工作条件

环境温度：0~50℃，相对湿度 0%~95%。

2. 性能参数

2.1 柱箱

操作温度为30~180℃，等温操作。

2.2 进样

微量机械进样口，无可拆卸部件。

进样方式：1~10µL由软件控制可变体积进样，并具有反吹选项。

30~110℃等温操作（包括样品管）。

*2.3 检测器

双通道微池热导检测器（Micro-TCD），检测器死体积＜210nL，确保灵敏度，实现甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧气、丙烷等气体测定。

*2.4 检出限

用WCOT毛细柱模块分析最低检出限为0.5ppm。

用微填充柱或PLOT毛细管柱模块分析最低检出限为2ppm。

2.5 分析浓度范围：1ppm到100%。

2.6 线性范围：106。

*2.7 重复性：在恒定的温度、压力下，用毛细柱模块分析1mol%丙烷，相对标准偏差小于0.5%。

2.8 载气类型：He、H2、N2或Ar可选。

2.9 样品进口过滤器：可更换5µm不锈钢过滤器。

2.10 软件

2.10.1 在Windows 7环境下工作，功能包括仪器控制、数据采集、数据分析。

*2.10.2 有5种不同的数据采集模式可选：超高、高、中、低、自动，自动挡可根据含量高低自动调整量程范围，避免出现平顶峰。

*2.11 扩展能力

后期可配置用于野外操作使用的便携箱，其有安装两组充电电池及两个载气钢瓶（每个钢瓶300mL）的能力，主机与便携箱可独立使用，色谱仪主机内部不允许安装储气瓶及电源，以保证色谱仪不受外界高压气体及电的干扰、影响色谱信号输出。

2.12可实现与至少16通路的电子制动阀联用，并可与主机相配套实现进样管路吹扫、进样流量控制等工作。在样品分析过程中可由主机工作站控制，完成进样次数、进样顺序等分析条件的编写，实现无需人工干预的多瓶样品连续自动进样，并由主机工作站自动完成实验数据处理工作。

2.13 笔记本电脑

市场主流笔记本电脑，4G或以上内存，128GB以上硬盘，24倍速光驱，14寸或以上显示器，正版Windows操作平台，带有TCP/IP网络接口。

3. 仪器配置

3.1 快速色谱 1台，包含两个独立的分析模块，每个模块包含色谱柱（MS 5A和PPU）、进样口、微池热导检测器（Micro-TCD），反吹、不同载气通道等。

3.2 笔记本电脑1台，安装工具包。

3.3 软件工作站。

3.4 16通电子制动器，支架。

3.5 接头，三通，标样接入管线（惰性化处理）40米等，另备用耗材1/8，1/16螺帽垫圈20套，1/8转1/16转换头10套。

4. 售后服务：

*4.1 生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，厂商通过 ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。

4.2 仪器到货后一周内到用户处免费安装，调试，培训，直至验收合格，用户方的技术人员能独立工作。

4.3 仪器保修期为36个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

九、库伦法卡尔费休水分仪 1台

1. 工作条件

1.1 电源：220V，50~60Hz。

1.2 温度：操作环境15~35℃。

1.3 湿度：5%~95%。

2. 技术参数

2.1 用于微量水分含量样品（液体/固体/气体）。

2.2 有隔膜和无隔膜两种电解电极可供选择，并可自动选择100mA，200mA，300mA，400mA和Auto模式的电解电流，满足不同测试需求。

*2.3 该仪器的绝对量程为10μg~200mg，相对量程为1ppm~100%。

*2.4 水分分辨率为0.1μg，电位分辨率为0.1mV，保证微量样品测量结果准确可靠。

2.5 测量漂移值：< 2μg/min（在线漂移）；测量下限：10μg（绝对水量）；测量重复性：0.3%（>1mgH2O/样品）；极化电流：0-24μA（交流电，增量0.1μA）；测量范围：±2000mV；分辨率：0.1mV；误差范围：2mV。

2.6 安装在废液瓶上的液位/废液传感器可以防止废液溢流，绝对保证操作的安全性。溶剂管理器实现自动加液和自动排液功能。具有试剂控制功能，实时监控试剂的状态。

2.7 具有漂移绝对终止、漂移相对终止、延迟时间和最大时间四种终止模式；具有在线、测定、固定值和需要输入四种漂移测定方式。

2.8 测量过程中屏幕在线显示E（电位），C（库伦量），t（时间），drift（漂移值），搅拌速度，水分含量。

2.9 屏幕显示和报告打印的曲线类型包括：E-C，E-t，C-t，drift-t，水分含量-t。

2.10 保存方法的数量为：5；可以实现测量结果的重新计算。

2.11 即插即用电极，USB设备（条形码扫描仪、U盘、打印机）或者RS232设备（自动进样器，天平）等连接的时候均可以自动识别，并且无需进一步的设置即可立即进行分析使用。

2.12 内置磁力搅拌器，减少空间占用；完全密封滴定台。

2.13 具备灵活的数据输出功能，如PDF，SCV，XML等格式。

2.14 一键滴定,每个用户可以建立包括方法、手工操作和样品系列在内的4个快捷键，并以不同的颜色和不同的图标来区分。

2.15 全面而完整的通讯接口，具有1个极化电极接口，1个电解电极接口，3个USB接口，1个以太网口，1个RS232接口，1个CAN BUS现场总线接口，1个泵/搅拌器接口，1个TTL I/O接口等。

2.16 计算机配置要求

原厂品牌机主流配置，正版Windows操作系统。

3. 配置要求

3.1 库伦法法尔费休水分滴定仪一台（含主机、滴定杯全套、智能溶剂管理系统、一体化彩色触摸屏）。

3.2 计算机一台。

3.3 标配卡尔费休试剂2瓶。

4. 售后服务与技术支持

4.1 仪器安装、调试和验收

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行现场免费安装调试，直至验收合格。

4.2 保修期

仪器整机保修期为24个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

4.3 技术资料

对合同设备提供完整的技术资料，包括目录、安装指导书、操作使用说明书、维修维护保养手册和服务记录，品质证明、技术规格书、技术保证指标。以上各种资料提供给买方指定的现场用户1套，与合同设备同期运抵现场。

4.4 仪器维修

在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。仪器生产者在北京有维修站，具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并尽快达到现场。

4.5 免费培训

除现场多人次培训外，保证每台仪器2人3-4天的专业培训。培训内容包括仪器基本原理、操作及维护保养知识等。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）

十、皂膜流量计：1台

1. 工作条件

1.1 电源：可充电内置电池，配交流电充电器（230V）。

1.2 温度：操作环境5~35℃；存放环境0~50℃。

1.3 湿度：操作环境0~85%，不凝结；存放环境0~100%，不凝结。

2. 技术参数

2.1 控制单元基座

2.1.1 控制单元：内置石英控制微处理器计时系统。

2.1.2 充电插孔：2.1mm直径插孔，适用于标准AC/DC充电器或适配器。

2.1.3 连接线装置：9针连接头（CE认证）或15针连接头（非CE认证），非CE认证基座配15针转9针转换器。

2.2 流量槽组

2.2.1 低流量湿式槽：使用流量范围1~250cc/min；规格51 * 102 * 53cm。

2.2.2 标准流量湿式槽：使用流量范围20cc/min~6L/min；规格64 * 152 * 66cm。

2.2.3 高流量湿式槽：使用流量范围2~30L/min；规格89 * 206 * 94cm。

*2.2.4 测量精度：优于读值的±1%。

*2.2.5 全部经过NIST（美国国家标准与技术研究院）和NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所）认证，确保测量数据可溯源。

3. 配置要求

3.1 控制单元基座1 台，非CE认证基座需配置15针转9针转换器1套。

3.2 流量槽3套（包括低流量湿式槽、标准流量湿式槽、高流量湿式槽各1套）。

3.3 交流电充电器1套。

3.4 乳胶软管1根。

3.5 小型携带箱1套。

3.6 800450号皂液和分装瓶1套。

4. 售后服务与技术支持

4.1 仪器安装、调试和验收

仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行现场免费安装调试，直至验收合格。

4.2 保修期

仪器整机保修期为24个月，保修期自仪器验收合格签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，应在保修期中追加。

4.3 技术资料

对合同设备提供完整的技术资料，包括目录、安装指导书、操作使用说明书、维修维护保养手册和服务记录，品质证明、技术规格书、技术保证指标。以上各种资料提供给买方指定的现场用户1套（中文版），与合同设备同期运抵现场。

4.4 仪器维修

在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。仪器生产者在北京有维修站，具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并尽快达到现场。

4.5 现场免费培训

培训内容包括仪器基本原理、操作及维护保养知识等。

*进口货物需提供生产厂家授权（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）