# 第六章 技术要求

**第1包 超连续谱光源**

## 1.货物需求一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **包号** | **设备名称** | **数量（台/套）** |
| 1 | 超连续谱光源 | 1 |

## 2.技术规格及要求

**1．工作条件：**

存储环境：温度25℃(±20℃)，湿度60%以下

工作环境：温度25℃(±5℃)，湿度60%以下

电源要求：100-240V 50/60Hz

**2. 用途：**

**3. 主要技术指标：**

* 1. ★**功率：＞10W**
  2. ★ **重复频率：10kHz-200MHz可调**
  3. **# 功率稳定性：<1%**
  4. ★ **脉冲能量：>1uJ**
  5. ★**在5M Hz重复频率下，在500-800nm波段的输出 > 1nJ/nm**
  6. 波长范围：430nm-2400nm
  7. 光纤长度：1.5m
  8. **# 光斑直径：2mm@633nm**
  9. **★光斑质量： M2<1.1**
  10. 光斑发散角：<1mrad
  11. 偏振方向：随机偏振
  12. 同步输出：SMA NIM信号输出

**4.仪器配置**

电学部分：种子源模块、泵浦模块、恒流源模块

光学部分：一级放大器、二级放大器、光子晶体光纤

**5、时间要求**

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜,收到L/C后60天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

**6、应用性要求**

超连续谱激光器主要用于荧光寿命成像，纳米光子学和红外光谱学，荧光光谱学，STED成像，光电流显微检测，OCT等领域，可配合滤波器滤出不同波段的单色光，满足不同的实验需求。

**7、保修、培训、服务要求**

* 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
* 免费保修期要求在两年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
* 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。
* 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。
* 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

## 3.交货期、交货地点及售后要求

**（对以上各包设备的交货期、交货地点及售后的补充要求。如和该设备在本章第2节“技术规格及要求”中已载明的具体要求不一致，以本章第2节的具体要求为准。）**

**1、安装调试及验收：**

设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

**2、质量保证期：**

设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于 12个月，**具体保修时间请投标人在投标文件中明确说明。**

**3、售后服务及培训：**

3.1.在质保期内出现问题中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担；超过质保期的，中标人负责终身保修，仅收取成本费。

3.2.中标人至少需提供5工作日×8小时的电话响应，在采购人发出维修通知后 48 小时内到现场进行设备维修，一般故障1天内解决，重大故障3天内解决。**请投标人在投标文件中明确售后服务方案。**

**4、交货地点：**北京。

**5、交货期：**

国产产品：合同签订后60日内（合同有特殊约定的除外）。

进口产品：卖方指定的外商收到买方指定的进口代理公司开立的不可撤消信用证后2个月内（合同有特殊约定的除外）。