第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学口腔医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 口腔综合治疗台 | 5 | 台 |
| 2 | 2-1 | 气管插管镜 | 1 | 台 |
| 3 | 3-1 | 义齿加工用计算机辅助设计与制作系统 (技工型) | 1 | 套 |
| 4 | 4-1 | 口腔综合治疗台 | 4 | 台 |
| 5 | 5-1 | 口腔手术显微及影像摄录系统 | 1 | 套 |
| 6 | 6-1 | 口腔手术显微镜（预防专业） | 1 | 套 |
| 7 | 7-1 | 口腔手术显微镜（预防专业） | 1 | 套 |
| 8 | 8-1 | 口腔手术显微镜（综合专业） | 1 | 套 |
| 9 | 9-1 | 椅旁快速烧结炉 | 1 | 台 |
| 10 | 10-1 | 牙科快速成型系统 | 1 | 套 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：进口产品签订合同后2个月，国产产品签订合同后1个月。

- 采购项目（标的）交付的地点：北京大学口腔医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1    口腔综合治疗台

数量5台，每台设备技术要求如下：

- 设备用途：是口腔检查、诊断和治疗操作必备的医疗设备。

- 技术指标

2.1工作条件

2.1.1 电源：额定电压220V±10%，频率50Hz；

2.1.2空气的压力：0.5--0.8 MPa，在地箱中应有空气过滤器，气压调节阀和压力表

2.1.3水压力：0.2---0.4 MPa，在地箱中应有水过滤器，水压调节阀和压力表

2.2 结构

2.2.1 器械台与侧箱采用连体式结构设计；

2.2.2 器械尾线为下挂式；

▲2.2.3 侧箱处的地箱可角度微调，可方便地安装在项目现场（与医院现有设施兼容，不需额外工程改造）；

▲2.2.4 配有无线脚踏控制开关，控制手机供水，可控制高速手机、电动马达、超声波洁牙机和口腔内窥镜，控制手机转速和功率时只需拨动不需持续施力，并具有可控制椅位的运动和控制自动椅位的运动的功能；

2.2.5 配有管路消毒系统；

2.2.6 有中央负压系统配套装置；

2.2.7 配有口腔内窥镜1套；

2.2.8 灯杆立柱上配有液晶显示器及支架；

2.2.9 五台口腔综合治疗台中至少有两台配有内置式独立供水装置，并可手动进行切换控制。

2.3  器械盘治疗单元

2.3.1  器械治疗台高度灵活可调，可固定活动高度；

▲2.3.2  多功能液晶触控调节面板，可控制牙椅自动和手动位、手机转换速度、电动马达正/反转动，洁牙机振动频率、手机光纤喷雾、痰盂和水杯的出水及时间设定、遥控手术灯和定时提醒功能；

2.3.3  治疗侧器械挂架数≥5个；

2.3.4  高速光纤手机尾线2条，配快装接头；

2.3.5  高速光纤快接手机5支；

2.3.6  低速电马达手机尾线1条，配内水道低速无碳刷电马达1套，转速范围100～40000 rpm，带有25000LUX光纤照明功能；

2.3.7  低速光纤弯机头3支，内水道式；

2.3.8  内置式LED光固化机1个；

2.3.9  内置式超声洁牙机1套，配有洁牙手柄2支，工作尖10支，退针器6个；

2.3.10  光纤照明功能多用枪1支，枪头枪柄可拆卸进行高温高压消毒,并配有10支枪头；

2.3.11 具有手机管线冲洗消毒功能，可快速清理手机导管内壁，杜绝交叉感染；

2.3.12 配有防回吸手机控制模块和手机污油收集系统；

2.4  病人椅

2.4.1  驱动系统采用电动驱动设计，运行平稳，噪音低；

2.4.2  病人椅为宽大舒适皮垫，采用可消毒的医用面料；

2.4.3  万向多关节式宽大头枕，可翻转，适用于行动不便患者在轮椅上接受治疗，也可缩短至靠背肩部，适用于儿童患者；

2.4.4  脚控牙椅体位调节程序,可设记忆位置；

2.4.5  双侧扶手设计，活动扶手可向上旋转方便病人进出；

2.4.6  为方便患者上下，座椅的最低高度≥350mm，最高高度≤850mm；

2.4.7 病人椅提升重量≥180KG；

2.5  痰盂及牙科助手工具托架

2.5.1  陶瓷痰盂一体成型，可拆卸，可旋转移动，表面光滑不会溅出唾液；

2.5.2  内置固体废物收集器，便于清洗维护；

2.5.3  可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护功能；

2.5.4  漱口位出水恒温，内置安全电压的漱口水加热装置；

2.5.5  助手位手术椅四记忆椅位触控面板，可控制手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水；

2.5.6  吸唾管线进入口腔综合台的接口处设有过滤网；

2.5.7  强吸1支，配有可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒的强吸管；

2.5.8  弱吸1支，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

2.5.9  配有助手器械盘1个。

2.6  LED手术灯

2.6.1  旋转式手术灯可以围绕牙椅360度转动，兼顾左右手位操作，提供最佳移动位置；

▲2.6.2  LED手术灯光强度可调，强光档光强度可达到40000 lux，弱光档光强度可减小到2000LUX；

2.6.3  手术灯开关要求和牙椅预设椅位自动同步，当达到工作椅位时手术灯自动开启，当治疗结束时自动关闭手术灯，也可由医生位手控和助手位手控进行控制；

2.6.4  无阴影全视野照明模式；

2.6.5  采用无接触感应式开关操作；

▲2.6.6  LED光源具有普通光和去蓝光模式；

2.7  医生椅和护士椅各1把，椅背高度可单独调节，倾斜度可调，无接缝式椅垫设计，和病人椅相同颜色；

2.8  整机质保3年，有专业技术团队，每年可定期巡检。

第2包    品目2-1    气管插管镜

数量1台，每台设备技术要求如下：

1 设备用途：用于在麻醉状态下，用可弯曲的电子气管插管镜对困难气道迅速开通。

2 技术规格

2.1 电子气管插管镜采用一体化设计，镜体末端控制手柄具有电子摄像、拍照和图像白平衡等功能；

2.2 气管插管镜前端的内窥镜体采用半硬式结构，可向上/向下弯曲度均能达到140°；

2.3 气管插管镜工作长度≥60cm；

2.4 气管插管镜工作末端外径≤4mm，且工作通道内径≥1.5mm；

2.5 电子气管插管镜内置有CMOS图像处理器，视频画面格式为4:3，非圆形显示窗口；

2.6 电子气管插管镜内部集成有LED光源，色温能达到6000K；

2.7 气道管理可视化系统

2.7.1 液晶广角显示屏，显示屏≥7英寸，分辨率≥1280*800，并可图像旋转180度；

2.7.2 可同时连接两个电子内窥镜；

2.7.3 具有按键式操作菜单，可快速调节光照对比度、色彩对比度和图像白平衡等参数；

2.7.4 具有数据存储接口，可通过U盘或SD卡进行JPEG图像和MPEG4视频的存储；

2.7.5 具有HDMI接口，图像可通过HDMI线外接显示器；

2.7.6 具有交流电和内置电池两种供电方式；

2.7.7 内置有锂电池，容量≥7500mAh；

2.7.8 配有交流电源适配器；

2.8 整机质保≥1年。

第3包    品目3-1    义齿加工用计算机辅助设计与制作系统 (技工型)

- 设备名称及数量：义齿加工用计算机辅助设计与制作系统 (技工型)，1套

1 设备用途：用于口腔修复体模型数据采集及修复体的设计和加工制作。

2 技术规格

2.1 技工型模型数字扫描仪1台；

▲2.1.1 扫描仪为全数据开放型，可与多数临床口内扫描仪兼容，并且与医院现有技工类CAD/CAM相兼容；

2.1.2 扫描仪采用LED蓝光光源扫描技术，支持彩色纹理扫描，支持多代型扫描，扫描成像为彩色图像；

2.1.3 扫描数据采集摄像头数≥4个；

2.1.4 图像分辨率≥500万像素；

2.1.5 扫描精度≤5µm；

2.1.6 扫描速度≤15秒（扫描单代型时）；

2.1.7 全牙弓扫描时间≤25秒；

▲2.1.8 支持2个模型同时扫描，并自动完成对颌咬合匹配；

2.1.9 扫描设计的种类：包括单冠、桥体(14个单位)、贴面、桩核、蜡型、套筒冠，全冠、种植个性基台、种植桥和杆卡、可摘局部义齿，并可进行数字化模型设计；扫描仪内软件为当前最新版本。

2.2 全自动切削设备1台；

▲2.2.1 数据为全开放式，可接受任何品牌扫描仪的STL格式扫描数据，可使用非本品牌切削材料，且使用的切削材料为通用98mm圆盘形状；

▲2.2.2 联动轴数≥5个，且支持干湿两用，并可以自动转换模式；

2.2.3 具备自动材料仓，可存储至少8块材料，支持材料自动更换；

2.2.4 有刀具库,刀具位数量≥15个,刀具可自动更换,自动检测车针长度及车针损坏；

2.2.5 高频率运转轴≥60000转/Min；

2.2.6 加工精度≤5微米；

2.2.7主轴旋转角度：±180°（A轴），±30°（B轴）；

2.2.8 切削要求：包括单冠、桥(14个单位)、嵌体、贴面、全解剖形态冠桥、个性化氧化锆种植基台等；

▲2.2.9 加工材料，包括氧化锆，玻璃陶瓷,树脂，蜡等；

2.2.10 加持柄具有同时安装6个瓷块并一次切削完成的性能；

2.2.11 支持DSL网络连接，支持远程维护；

2.2.12 切削设备体积小巧，可安放在桌面上；

2.2.13 配有个性化专用刀具，确保切削的高精度；

2.2.14 牙齿加工时间短，可达到镜面切削效果；

2.2.15 具有设备精度及坐标自动计算及校准功能；

2.3 配套专用电脑1台，液晶显示器≥19英寸；

2.4 设备配原厂CAM软件1套；

▲2.4.1 软件具有智能化排版功能，支持共用连接固位杆设计，确保瓷盘空间的最大利用率；

2.4.2 对于基台有螺丝通道的病例有独立解决方案，确保加工精度；

2.4.3 对于颌面，有个性化切削方案及配合专用刀具，确保切削的高精度；

2.4.4 软件自动识别修复体类型，不同修复体有各自专用的切削方案；

2.5 配套吸尘器1台，为原厂产品；

2.5.1 吸尘器支持干吸和湿吸两种模式切换，根据不同的需求，自动切换吸尘模式；

2.5.2 干吸采用气旋式吸尘器, 采用防尘袋去除灰尘；

2.5.3 采用水冷却系统方式，支持冷却液循环使用；

三、其他相关要求：

1、设备到达采购人（用户）现场，供应商须在采购人（用户）技术人员在场情况下共同进行现场验货。在接到采购人（用户）安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到采购人（用户）现场安装、调试仪器。

2、设备安装后，应按国际/国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人（用户）提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。

3、运输、安装、调试及计量检定的费用包括在投标总价内。

4、免费维修手册、操作手册各1套。如是进口设备，要求提供中、英文上述资料各1套。

5、供应商负责对采购人（用户）技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训。必要的培训资料由供应商提供。

6、投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

▲7、保修期：验收合格后至少1年免费保修（包含硬件和软件年费）。

8、供应商在设备保修期内和保修期外，须每年对设备进行定期巡检，提供巡检记录。

9、维护响应时间：接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。

10、终身免费提供设备最新信息及应用资料。

11、零备件供给：保修期后，供应商提供终身服务。供应商须提供在中国境内的备件库，保证10年以上的配件供应。供应商应向采购人（用户）提供一套标准配件包，并列出清单及单价。保修期后零配件价格不高于此次报价，应以优惠价格收取。

12、维修部门：供应商或制造商在国内应设立维修机构。

13、维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数及联系方式。

第4包    品目4-1    口腔综合治疗台

数量4台，每台设备技术要求如下：

- 设备用途：是口腔检查、诊断和治疗操作必备的医疗设备,该设备主要用于口腔牙体牙髓专业治疗。

- 技术指标

2.1工作条件

2.1.1 电源：额定电压220V±10%，频率50Hz；

2.1.2空气的压力：0.5--0.8 MPa，在地箱中应有空气过滤器，气压调节阀和压力表

2.1.3水压力：0.2---0.4 MPa，在地箱中应有水过滤器，水压调节阀和压力表

2.2 结构

2.2.1 采用连体式结构设计；

2.2.2 器械盘通过器械臂与侧箱连接；

2.2.3 器械尾线为下挂式；

▲ 2.2.4 整体式地箱，可方便地安装在项目现场（与医院现有设施兼容，不需额外工程改造）；

2.2.5 装有自动水气分隔装置(5微米)

2.2.6 配有独立供水系统，管线采用银离子管道；

2.2.7 配有变速脚踏控制开关，控制手机供水，可控制高低速手机、电动马达、超声波洁牙机；

2.2.8 吸唾系统内管道具有自动清洗功能；

2.2.9 有中央负压系统配套装置；

2.2.10 灯杆立柱上配有液晶显示器及支架。

2.3  器械盘治疗单元

2.3.1  器械治疗台为气锁式，固定活动高度，在任何位置工作时器械盘的倾斜角度﹤3°

▲2.3.2  配有独立的不锈钢器械大托盘，为分离式设计，可独立旋转，能够旋转到病人胸前，方便取放器械；

2.3.3  多功能液晶触控调节面板，可调节储存4个手术椅位置、遥控手术灯、口杯注水、痰盂冲洗；

2.3.4  治疗侧器械挂架数≥5个；

2.3.5  高速光纤手机尾线2条，配快装接头；

2.3.6  高速光纤快接手机2支；

2.3.7  低速电马达手机尾线1条，配内水道低速电马达1套；

2.3.8  低速弯机头2支；

2.3.9  快插式三用枪1支，枪头枪柄可拆卸进行高温高压消毒,并配有6支枪头；

2.3.10 具有手机管线冲洗消毒功能，可快速清理手机导管内壁，杜绝交叉感染；

2.3.11 配有电子供气压力表、手机供气稳压控制阀水、压力调节旋钮

2.3.12 配有防回吸手机控制模块和手机污油收集系统；

2.3.13 内置LED光固化灯1套，光照时间及模式可调；

2.4  病人椅

2.4.1  驱动系统采用变速起止运行模式，运行平稳，噪音低；

2.4.2  患者椅为无缝超薄软椅垫，平躺后总长度≥180cm，内置腰部支撑垫，采用可消毒的医用面料；

2.4.3  万向关节式头枕具有患者颈部支撑功能，适合成人与儿童；

2.4.4  脚控牙椅体位调节程序,可设记忆位置。

2.4.5  双侧扶手设计，活动扶手可旋转方便病人进出，扶手可旋转隐藏在靠背下方。

2.4.6  为方便患者上下，座椅的最低高度≥350mm，最高高度≤750mm

2.5  痰盂及牙科助手工具托架

2.5.1  痰盂系统及牙科助手工具托架要求固定于独立的落地式支架上，不与病人椅相连，不受牙椅升降影响。

2.5.2  高级玻璃痰盂一体成型，可拆卸，表面光滑不会溅出唾液。

2.5.3  内置固体废物收集器，便于清洗维护；

2.5.4  可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护功能；

2.5.5  口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水；

2.5.6  助手侧4个器械挂架，工具支架可旋转180度，并可最大伸长40cm；

2.5.7  助手位手术椅四记忆椅位触控面板，可控制手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水；

2.5.8  强吸1支，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

2.5.9  弱吸1支，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

2.5.10 快插式三用枪1支，枪头枪柄可拆卸进行蒸气消毒。

2.6  手术灯

2.6.1  旋转式手术灯可以围绕牙椅360度转动，兼顾左右手位操作，提供最佳移动位置；

2.6.2  灯头水平及垂直方向双轴可调，

2.6.3 手术灯灯泡为氙灯，有强弱两档，强光档光强度可达到24000 lux；

2.6.4  手术灯开关要求和牙椅预设椅位自动同步，当达到工作椅位时手术灯自动开启，当治疗结束时自动关闭手术灯，也可由医生位手控和助手位手控进行控制；

2.6.5  配有防紫外线透射灯罩，多层光学涂层反光镜；

2.6.6  长方形照明区，可调较焦距，聚焦清晰；

2.6.7  无阴影渐进照明模式；

2.7  原厂医生椅1把，无接缝式椅垫设计，宽大舒适，和病人椅相同颜色，可调节靠背高度及腰椎承托，不锈钢压缩汽缸升降；

2.8 原厂护士椅1把，不锈钢压缩汽缸升降；

2.9  整机质保3年，有专业技术团队，每年可定期巡检。

第5包    品目5-1    口腔手术显微及影像摄录系统

数量1套，每台设备技术要求如下：

- 设备用途：在口腔手术显微镜下实现口腔临床检查和治疗的基础上，将3D影像摄录系统引入临床教学实践中，形成口腔显微根管治疗、显微根尖手术及牙体修复操作技术和操作规范。

- 技术规格

2.1 手术显微镜具有0°-180°变角双目镜筒；

2.2 具有瞳距调节旋钮，调节范围至少满足55mm-75mm；

2.3 双目镜筒焦距F=170mm；

2.4 目镜倍率为12.5倍；

2.5 目镜可进行屈光度调节；

2.6 倍率转换≥6档；

▲2.7 无极变焦物镜，焦距至少满足200mm-300mm，焦距行程110mm，并配有显微镜防溅保护罩；

2.8 视野范围（直径）至少满足：10mm-75mm；

2.9 照明光斑直径≥80mm；

▲2.10 至少具有橙色滤光片和绿色滤光片；

▲2.11 采用双听到LED照明系统，集成在显微镜镜头中，最大亮度可达到60000lux，且亮度连续可调；

▲2.12 显微镜支架采用移动方式，横臂内有光源自动开光装置，上提显微镜镜体光源自动关闭；

▲2.13 显微镜镜头带120°平衡挂臂，俯仰度至少满足-30°至60°，旋转度≥±60度，并具有调节扭力平衡和阻尼装置，可是主镜系统前后左右无重力旋转，并有对应的左右平衡旋钮、左右阻尼旋钮、前后平衡旋钮、前后阻尼旋钮；

2.14 显微镜支架高度＜1800mm，底座尺寸小于650mm*650mm；

2.15 显微镜净重≤80KG；

▲2.16 显微镜内置集成3D高清影像系统：内置双路HDMI全高清1080P数字影像系统，每路影像分辨率均≥1920*1080，实现3D全高清立体影像输出，输出图像景深大，图像锐利，并具备30°光学延长器，在集成3D立体分光器的基础上，保留左右分光器；

2.17 显微镜支架配有高清液晶显示器，尺寸＞22寸，分辨率≥1920*1080，带HDMI接口；

▲2.18 内置的影像系统可与智能手机连接，实现手机直接记录显微影视资料和远程直播等功能；

2.19 配有无线脚控，支持影像系统的拍照功能，并可进行高速连拍；

2.20 配有60寸4K超清3D智能电视三台；

2.21 配有3D眼镜60副；

2.22 配有图形工作站1台，一体化推车，21.5寸一体式计算机，i5CPU，8G内存，1TB硬盘，独立显卡，内置MAC OS操作系统和影像管理软件；

2.23 配有4K高清数码摄像机1台；

2.24 配有音视频控制系统；

2.25 至少配有25米的光纤视频传输线，并由供应商负责所有的施工、安装和调试；

2.26 整套系统质保≥2年。

第6包    品目6-1    口腔手术显微镜（预防专业）

数量1套，每台设备技术要求如下：

1 设备用途：用于口腔科牙体牙髓专业治疗，在显微镜下进行牙髓的观察、检测与手术操作。

2  技术参数：

2.1工作电源220VAC， 50Hz；

2.2 光学系统：具有复消色差光学系统

2.2.1放大倍数：至少满足4倍至20倍；

2.2.2变倍系数1：6；

2.2.3倍数调节方式：手动五级调节

2.2.4视野范围：12mm至70mm；

2.2.5 焦距：微调范围≥12mm；

▲2.2.6光学滤镜选择器要提供至少三种滤镜使用模式：

2.2.6.1内置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，以便手术中更好的识别，防止术中发生意外；

2.2.6.2 内置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；

2.2.6.3 内置白色滤光片用于普通检查，可过滤刺眼的反射光；

2.2.7 物镜有可旋转微调钮，在固定倍数，可进行小范围调节；

2.2.8显微镜目镜角度0-180度，且广角目镜屈光补偿+5/-8，具有可旋转微调旋钮；

2.2.9 术者镜复消色差12.5倍目镜；

2.2.10瞳距可调55-75mm；

2.2.11 目镜护眼杯高度可调；

2.3光源照明系统

2.3.1 光源传导方式：光导纤维；

▲2.3.2 主、应急光源各配备卤素灯；

2.3.3内置双光源系统：内置主光源和应急光源同时内置在光源控制舱内，光源控制舱设有一键快速切换应急光源功能按键，可在主光源发生故障时，迅速切换到应急光源，保证手术顺利进行；

2.3.4 支架承重≥7KG，并具有光源强弱可调功能

2.4 三关节臂支架，第三关节臂为口腔专用120度斜型臂，使主镜可做同轴平移，

前后及左右倾斜3轴调节；

2.5全部电缆内置在支架内部，外部无线缆裸露；

2.6 具有自由悬浮系统，可以在无重力状态下轻松的移动显微镜并精确定位；

2.7支架方式：

2.7.1推拉式支架

2.7.2显微镜延展臂长度不小于1100mm-1450mm。

2.7.3推拉式显微镜支架高度不小于1730mm，显微镜旋转范围为360度。

2.8内置式影像系统，图像分辨率至少满足1080p，具有追录及流媒体功能；

2.9整机质保3年。

第7包    品目7-1    口腔手术显微镜（预防专业）

数量1套，每套设备技术要求如下：

1 设备用途：用于口腔科专业治疗，在显微镜下进行牙体预备操作、疑难桩核拆除与手术操作、视频图像资料获取、教学交流、临床科研。

2  技术参数：

2.1工作电源220VAC 50Hz；

2.2 光学系统：

2.2.1放大倍数：至少满足4倍至20倍；

▲2.2.2 立体基线（决定光学景深、立体感）≥24mm；

2.2.3 可调加长双目镜筒，目镜筒可向外延长量≥20cm，并具有可调节瞳距的调节旋钮；

2.2.4 目镜放大倍数≥12倍，且目镜护眼杯高度可调；

2.2.5物镜变焦工作范围可调：200mm至300mm；

2.2.6光学滤镜系统内置有橙色滤镜；

▲2.2.7 物镜直径距离≥66mm，视野范围至少满足6-200mm；

2.2.8配有厂家原装非一次性可消毒物镜保护镜；

2.3光源照明系统

▲2.3.1 采用双LED光源照明系统，非光纤传导方式；

2.3.2 LED光源使用寿命≥60000小时，；

▲2.3.3 具有过滤紫外线和红外线的照明方式；

2.3.4 具有智能化重力自动开关功能，抬高手术显微镜可自动关灯，下拉至工作位可自动开灯；

2.4安装方式：

2.4.1推拉式落地支架；

2.4.2显微镜延展最大臂长度≥1700mm，上下拉伸长度≥1620mm；

2.4.3推拉式显微镜支架高度≥1200mm，显微镜旋转范围为360度；

2.4.4 支架最大负载能力≥11KG，

2.2.5 机身采用能有效防尘防菌的涂层；

2.2.6 单手移动手柄和双手移动手柄可相互转换；

2.5影像系统

2.5.1设有内置式高清摄像机，设备为原厂品牌；

2.5.2 图像分辨率至少达到1080p；

2.5.3 静态像素≥1000万；

2.5.4 具备视频、照片及缩放图回放功能，可将视频（MPEG-4）和照片（jpg）保存至SD存储卡或通过USB进行传送，且录制时间≥6小时；

2.5.5 具有一键操作功能，术者只需按一个键即可获取想要的照片/录像，可通过摄像头机身上的两个按键实现视频/拍照控制，可通过屏幕菜单完成所有设置操作；

2.5.6 具有无线红外遥控功能，可通过遥控器控制影像系统的所有功能；

2.5.7 影像系统机身外表及负重没任何影响，不影响显微镜平衡性；

2.6 整机质保2年（含LED光源保修），24小时售后响应，每年定期巡检及维护。

第8包    品目8-1    口腔手术显微镜（综合专业）

数量1套，每套设备技术要求如下：

1 设备用途：用于口腔科临床观察诊断，尤其适用于牙体牙髓专业治疗，在显微镜下进行牙体牙髓疾病的诊断与治疗。

2  技术参数：

2.1工作电源220V， 50Hz；

2.2 光学系统：具有复消色差光学系统

2.2.1放大倍数：4倍至21倍；

2.2.2变倍系数1：6；

2.2.3倍数调节方式：手动五级调节

2.2.4视野范围：12mm至70mm；

2.2.5 焦距：微调范围≥12mm；

▲2.2.6光学滤镜选择器要提供至少三种滤镜使用模式：包括内置绿色滤镜（增强血管和神经等重要组织的比度，以便手术中更好的识别，防止术中发生意外）、内置橙色滤镜（专为口腔科设计，用于树脂充填以防止填充物固化）和内置白色滤光片（用于普通检查，可过滤刺眼的反射光）；

2.2.7显微镜目镜角度0-180度，且广角目镜屈光补偿+5/-8，具有可旋转微调旋钮；

2.2.8 术者镜复消色差12.5倍目镜；

2.2.9瞳距可调55-75mm，并标有调节刻度；

2.2.10 目镜护眼杯高度可调；

2.2.11 物镜上有可旋转微调旋钮，在固定倍数，可进行小范围调节；

2.3光源照明系统

2.3.1 光源传导方式：光导纤维；

▲2.3.2 主、应急光源各配备卤素灯；

2.3.3内置双光源系统：内置主光源和应急光源同时内置在光源控制舱内，光源控制舱设有一键快速切换应急光源功能按键，可在主光源发生故障时，迅速切换到应急光源，保证手术顺利进行；

2.3.4 支架承重≥7KG，并具有光源强弱可调功能；

2.3.5光源自动开启功能：在显微镜升高光源自动关闭，在下降到工作距离时光源自动开启；

2.3.6 三关节臂支架，第三关节臂为口腔专用45度斜型臂，使主镜可做同轴平移，

前后及左右倾斜3轴调节；

2.3.7全部电缆内置在支架内部，外部无线缆裸露；

2.4安装方式：

2.4.1推拉式移动支架；

2.4.2显微镜延展臂长度不小于1100mm-1450mm；

2.4.3推拉式显微镜支架高度不小于1730mm，显微镜旋转范围为360度；

2.5影像系统

▲2.5.1设有原厂外置式双路分光器系统，双路分光器转接口位于垂直于地面的主镜上方；

2.5.2外置式高清摄像机1台；

2.5.3 静态像素≥2400万；

2.5.4 动态像素≥600万；

2.5.5 内置存储，硬盘≥90G，且录制时间≥6小时；

2.5.6 内置麦克风，同步录音；

2.5.7 外置式照相系统1台；

2.5.8 相机有效像素≥1800万像素；

2.5.9 相机有独立可旋转液晶显示器；

2.5.10 相机可进行动态视频录像，支持1920*1080P；

2.6 整机质保3年，有专业的技术团队，有24小时售后服务相应，每年可定期巡检，提供巡检记录。

第9包    品目9-1   椅旁快速烧结炉

数量1台，每台设备技术要求如下：

1 设备用途：

1.1用于口腔临床椅旁修复数字化修复体的快速烧结加工制作，可以被CAD/CAM控制的一款烧结炉，并通过CAD将烧结信息传送给烧结炉可以完成氧化锆的结晶，也可以实现玻璃陶瓷及氧化锆的染色上釉等程序，满足临床立等可取的修复要求；

- 技术参数

2.1规格参数

2.1.1工作电源  交流 100V … 240V，电源电压允许浮动： 220v ±10%

标称频率：50/60Hz标称功率：电源插头符合中国的国家标准。

2.1.2环境温度范围： 5 °C 至 35 °C （41 °F 至 95 °F）

2.1.3运行方式： 持续运行

2.1.4设备规格（宽 x 高 x 长，mm）： 250 x 425 x 425

2.1.5烧结室： 38mm （直径 ）x 20mm （高度）

2.1.6最大烧结温度： 1600 °C （2912 °F）

2.2烧结程序

2.2.1预干燥程序

2.2.2预干燥结晶程序

2.2.3结晶程序

2.2.4上釉程序

2.3可烧结材料材料

2.3.1原厂预成中央孔氧化锆材料

2.3.2原厂二氧化锆，透明氧化锆烘干程序

2.3.3原厂二氧化锆，透明氧化锆烘干结晶程序

2.3.4原厂二氧化锆，透明氧化锆结晶程序

2.3.5原厂玻璃陶瓷上釉染色

2.4烧结时间

▲2.4.1单颗氧化锆结晶时间<15min

▲2.4.2三单位氧化锆结晶时间<27min

▲2.4.3单颗氧化锆、玻璃陶瓷上釉染色时间<9min

3 售后服务及其他

- ▲3.1提供3年设备免费保修，起始日从设备安装验收合格日开始计算；

- 3.2保修期后,维持零配件价格不得高于合同成交价,并提供优惠的服务价格；

- 3.3保修期后, 仍给提供优良的售后服务；

- 3.4能够根据软硬件需求进行软件升级；

- 3.5卖方应在货到医院7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

3.6提供全面的操作和维修技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

3.7必须免费提供设备详细操作手册,维修手册和保养手册（中文）；

4安装和调试：由其指定的代理商应提出设备的安装基础的预备条件。制造厂商或由其指定的代理商的工程师安装、调试。

第10包    品目10-1   牙科快速成型系统

数量1套，每套设备技术要求如下：

一、设备用途：实现数字化种植、修复、正畸相关模型的打印和制作。

二、设备参数

▲1.1打印成型原理：数字投影光固化（DLP）

1.2投影分辨率：≥1920*1200 pixels

1.3 XY平面体素分分辨率：优于等于73微米

1.4光源及寿命：LED，超过1万小时

▲1.5 Z轴成型层厚：层厚优于或在25微米-150微米范围可调。

1.6 支持打印材料：透明生物相容性种植导板材料、生物相容性颌垫材料、类石膏牙模材料、可卸代型、高硬度耐高温正畸牙模材料、铸造蜡材料、临时冠桥材料、弹性牙龈材料、基托材料、亚克力牙模材料。

1.7 成型精度：整体精度误差小于0.1mm。

1.8 支持打印材料种类：>8种不同材料

1.9  支持打印颜色：>8种

1.10  无支撑材料，后处理简单方便。

1.11  支持打印过程中加料。

1.12   支持24小时不间断工作。

1.13   接受文件格式：STL

1.14   生产环境：办公环境，无毒无味。

1.16   运行系统：WIN 7/8/10

1.17   支持暂停后继续打印。

1.18   支持所有开放式扫描数据及第三方CAD数据。

1.19   配备电脑，安装windows系统，电脑与成型设备连接

三、质保期：3年,质保期内系统软件免费升级，无年费。质保期外软件可免费使用。