第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学口腔医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 程控降温仪 | 1 | 台 |
|  | 1-2 | 生物安全柜 | 4 | 台 |
|  | 1-3 | 液氮罐 | 1 | 台 |
|  | 1-4 | 生物低温保存箱（－20度） | 2 | 台 |
|  | 1-5 | 生物保存箱（4度） | 2 | 台 |
|  | 1-6 | 二氧化碳培养箱 | 8 | 台 |
|  | 1-7 | 振荡孵育金属浴 | 1 | 台 |
|  | 1-8 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |
| 2 | 2-1 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 套 |
| 3 | 3-1 | 激光全息显微镜系统 | 1 | 套 |
| 4 | 4-1 | 流式细胞仪 | 1 | 套 |
| 5 | 5-1 | 超速离心机 | 1 | 套 |
| 6 | 6-1 | 高速冷冻离心机 | 2 | 套 |
|  | 6-2 | 高速冷冻离心机 | 2 | 套 |
| 7 | 7-1 | 分析天平 | 1 | 台 |
| 8 | 8-1 | 手术无影灯 | 1 | 套 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：进口产品签订合同后3个月，国产产品签订合同后1个月。

- 采购项目（标的）交付的地点：北京大学口腔医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  品目1-1   程控降温仪

一、数量：1台

二、设备用途：用于各种组织细胞的程序化降温

三、技术规格

1．仪器内置控制面板和液晶面板，采用微处理器控制技术，控制精度≤ 2℃(降温过程中腔体内两点间温差)

2．采用双电磁阀设计

3．采用原位发泡绝热层， 不锈钢内壁

▲4．具有液氮注入环，确保最均一的低温氮气注入冷冻腔体，防止液滴引起样品局部降温过早受到损伤

5．内置带防护网的风扇，提供水平层流循环风，均匀分散注入的液氮

6．当外门开启时自动停止注入液氮，风扇停止转动

7．采用前部开门方式

8．采用双密封垫，配有门锁

▲9．具有独立的样品和腔体温度探头，液晶屏可显示温度

10．内置控制程序≥6种，用户自编程序≥10组

11．内置打印机，设备可实时显示冷冻腔体和样品的实际温度并进行通过打印机进行数据输出

12．可以采集任意时段冻存曲线和样品信息，并可利用电脑软件进行远程监控

13．具有冷冻曲线记录功能，可显示样品温度和腔体温度等参数

14．温度控制范围满足 +50℃至-180℃

▲15．外部尺寸 W×H×D≥ 800mm X 530 mmX 780mm， 内部尺寸 W×H×D≥ 170mm × 300mm×330mm，容量≥17L，净重≤ 64kg

16．降温速率调节范围满足 0.1 至 99.9℃/min

17．加热速率调节范围满足0.1 至 10.0℃/min

18．质保期：整机保修时间2年

第1包   品目1-2   生物安全柜

一、数量：4台

二、设备用途：处理原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料

三、技术规格

1．气流模式采用30%外排与70%循环的方式

2．内部尺寸(W×D×H): ≥1200x627x780mm

3．外部尺寸(W×D×H): ≥1300x800x1568mm

▲4．高效过滤器过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率≥99.995%

5．工作台面采用涂层材料

6．工作噪音≤ 67dB

▲7．采用独立双风机系统，可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量

8．风速测定:通过风压来测定进气和排气风速

9．前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%

10．紫外灯可定时操作，具备0-24小时定时控制

11．前窗清洗位置:前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜

12．侧壁采用真空设计，无开孔；即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染

13．控制面板显示内容包括：时间、风速(下降风速,进风风速)、总工作时间、定时器、紫外灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）

14．内置有荧光灯

15．配有2个搁手架

16. 配有专用吸尘器1个

17．质保期：整机保修时间2年

第1包    品目1-3   液氮罐

一、数量：1台

二、设备用途：用于组织、血液、细胞等生物标本浸泡于液氮中长期活性保存

三、技术规格

1．箱体结构采用双层铝制真空设计，采用真空绝热材料

2．液氮容量≥180L

3．液氮罐瓶颈≥21.5cm

4．静态蒸发率≥185天

5．配有冻存架，可容纳标准冻存盒

6．冻存架采用悬挂及隔箱设计，架子和盒子编有索引

7．罐体直径及高度≥66×95.3cm

8．空罐重量≤48KG

9．满罐重量≤197KG

10．采用安全锁扣设计

11．质保期：整机保修时间2年

第1包   品目1-4   生物低温保存箱（－20度）

一、数量：2台

二、设备用途：用于实验临床检测试剂的长期存储，是科研实验研究必备的低温存储设备。

三、技术规格

1．采用电加热单门式设计

2．总有效容积≥390L

3．温度范围	：2-8℃

4．温度均匀性 ≤3℃

5．外部尺寸（宽深高）≤670*750*2000 mm

6．搁架数量≥6个搁架

7．发泡箱体保温层厚度≥40mm

8．照明灯采用LED灯，可手动开关控制

9．采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度，可实时监控并显示箱内温度

10．具有多种故障报警，包括高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警等

11．报警方式：声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警

12．具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能

13．采用冷凝水汇集后自动蒸发方式，免人工处理冷凝水

14．采用双层钢化电加热玻璃门，具有自关门功能，在32℃环境温度80%湿度条件下无凝露

15．采用门体双锁结构，防止门体随意开启

16．采用后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度

17．配备移动式脚轮，可通过底脚固定

18．质保期：整机保修时间2年

第1包   品目1-5   生物保存箱（4度）

一、数量：2台

二、设备用途：用于长期保存细菌、细胞等生物标本，是科研实验研究必备的低温存储设备

三、技术规格

1．立式低温保存箱有效容积≥260L

2．外部尺寸≤700*710*1700mm

3．内部尺寸≥480*465*1400mm

4．净重≤ 90kg

5．温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-10℃~-25℃可调，具有超温报警和断电记忆功能

6．安全系统：两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），具有开机延时保护功能，所有独立部件安全接地

7．采用LED显示与控制面板,可显示箱内温度，可设定高低温报警和箱内温度

8．外门1个，抽屉≥7个

9．采用特殊的抗菌塑料材料，抑制细菌，耐腐蚀

10．采用耐腐蚀的橡胶材料，加宽密封条，采用压力平衡设计，开门轻松

11．发泡层厚度≥80mm

12．蒸发器采用直冷式搁架设计

13．储物温差≤1℃，空气温差≤1.5℃

14．采用脚轮和手把

15．带锁结构设计

16．具有监控温度用的预留测试孔

17．质保期：整机保修时间2年

第1包   品目1-6  二氧化碳培养箱

- 数量：8台

- 设备用途：通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。

三、技术规格

1. 工作电源220VAC，50Hz

2. 培养箱加热模式采用直热式

3. 内部工作容积≥150升

4. 搁板数≥10块

5. 温度控制范围：高于室温3℃～55℃

6. 温度控制精度≤±0.1℃

7. 温度均一性控≤ ±0.5℃(在37℃下)

8. 二氧化碳控制范围：0～20%

9. 二氧化碳控制精度≤±0.1%

10. 具有二氧化碳跟踪报警功能

11. 开门30秒后温度恢复时间≤10分钟

12. 开门30秒后二氧化碳浓度恢复达到5%的时间≤8分钟

▲13. 二氧化碳浓度控制采用热导传感器

14. 箱体内相对湿度95%

15. 湿度恢复方式采用底部水库式设计

- 开门30秒后湿度恢复时间≤30分钟

- 工作噪音水平<50分贝

▲18. 具有90度湿热灭菌功能，并有验证灭菌效果的证明

▲19. 具有自动启动技术，有CO2 检测系统的自动校准功能

20. 具有风扇主力循环系统，可以确保空间环境的均一性

- 整机质保2年

第1包   品目1-7  振荡孵育金属浴

一、数量：1台

二、设备用途：是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程的自动化工具。

三、技术规格

1. 温度范围为室温+5 ℃ 至100 ℃

2.  80°C下温度偏差≤0.5°C

3.  采用自动控制技术保证连续的振荡和精确的温度控制，并具有数字显示

4 转速范围：96 孔板加热块≥150- 1500 rpm， 0.5 ml 微量离心管加热块≥ 150- 1200 rpm，1.5 ml 微量离心管加热块:≥150- 1200 rpm，50 ml 试管加热块:≥150- 1000 rpm

5 程序存储≥10 个程序

6 间歇震荡功能：同一程序可以设置震荡和停止

7 计时模式≥2种，温度达到设定值后开始计时，计时器设定后立刻开始计时

8 整机质保2年

第1包   品目1-8  恒温水浴锅

一、数量：1台

二、设备用途：用于水浴恒温加热的试验仪器。

三、技术规格

1.温度调节范围：室温至65摄氏度

2.温度控制精度≤±0.1摄氏度

3. 内腔容积≥25L

4. 内胆尺寸≥400×320×200mm

5. 外型尺寸≥780×360×410mm

6. 工作方式：连续工作

7. 显示方式为LED式

8.有水循环装置

9.整机质保2年

第2包    品目2-1   倒置荧光显微镜

一、数量：1套

二、设备用途:用于组织切片、生物材料荧光标记、活细胞荧光标记等样品成像

三、技术规格

1．显微镜镜体采用U型光路

▲2．采用电动6孔式物镜转换器，采用防水式设计

▲3．采用电动式聚焦，具有有粗微调转换旋钮，最小调焦精度≤12nm

▲4．无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm

5．透射光照明装置

5.1 照明支柱采用30度倾斜角的减震结构，视场可变光阑可调

5.2 倾斜的双目镜筒：10倍目镜，角度调节范围满足35-85° ，瞳距调节范围满足50-75mm，视场直径为22

5.3 聚光镜采用电动式7孔转盘、电动孔径光阑和电动起偏镜，数值孔径≥0.55，工作距离27mm

6．物镜

6.1 4X万能平场半复消色差相差物镜，数值孔径≥0.13，且工作距离≥17mm

6.2 10X万能平场半复消色差相差物镜，数值孔径 ≥0.3，且工作距离≥10mm

6.3 20X万能平场半复消色差相差物镜，数值孔径 ≥0.5，且工作距离≥1.6mm

6.4 40X长工作距离平场半复消色差相差物镜，数值孔径≥0.6，且工作距离≥4.2mm

7．反射荧光系统

7.1 荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板

▲7.2 电动荧光滤色镜转盘，单层孔位数≥7孔位，内装光闸，防水结构

7.3 荧光激发块：干涉蓝色（IB）、干涉绿色（IG）和紫外（U）三种，实现红绿蓝三色荧光成像

7.4 卤素灯光源功率≥130W，带多级强度可调装置

▲7.5 采用电动式载物台，XY分辨率≤0.1um，XY重复精度≤0.7um

8．采用黑白彩色双芯片型显微专用数码相机

▲8.1 采用黑白成像芯片与彩色成像芯片的双CCD模式，原厂生产

8.2 彩色芯片图像分辨率≥4000 X 3000，黑白芯片图像分辨率≥1300 X 1000

8.3 感光灵敏度ISO≥1600

8.4 实时图像速度≥15 幅/秒（分辨率1360 X 1024时）

8.5 测光模式：手动、自动和超级荧光自动（SFL）方式

8.6 采用半导体式制冷

9．显微图像控制及分析软件

9.1 采集图像方式：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口

9.2 配有专业的图形编程系统，可设计复杂的流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等，通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证，拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看

9.3 具有HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，具有自动HDR和手动HDR两种方式

9.4 具有对图像中直线显示线上灰度强度变化的功能，反映图像中的变化特性，并可在图像上添加注释、箭头等功能

9.5 具有调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围的功能，可单独调节RGB各通道的亮度，对图像添加伪彩色，改变色彩模式以及色阶位数等功能，可改变图像分辨率、旋转图像等操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜

9.6 具有对单荧光通道图片进行色彩合成的功能，合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像，有添加标尺功能，显示图像的放大比例关系

9.7 具有离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理功能

9.8 具有对多幅视野相邻的图像做大图拼接的功能，可实时获取高分辨率大视野图像

9.9 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理

9.10 具有对不同Z轴平面的图像进行景深扩展的功能，实时获取多层面的清晰图像

9.11 具有多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、维纳滤镜和2D反卷积等计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法

9.12 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像

9.13 具有宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件

9.14 具有计数功能，支持手动分组功能，数据可输出到Excel

9.15 具有记波扫描图像功能，支持将时间序列图像转换成记波扫描图像，并进行测量分析

10. 配有活细胞培养系统

10.1 采用四层加热方式

10.2 温度精度≤0.1摄氏度

10.3 带有物镜加温功能和温度反馈功能

10.4 带二氧化碳气体流量装置

10.5 支持35mm培养皿观察

11. 配有工作站1套

12．质保期：整机质保3年

第3包    品目3-1   激光全息显微镜系统

一、数量：1套

二、设备用途：用于药理与药效研究、免疫学、细胞生物学、肿瘤、血液学及组织学等无标记、无损伤的亚细胞结构如线粒体、微囊泡、脂质体、细胞膜、细胞核等3D结构研究，分子共定位、核转位、GFP转染分析及实时追踪等

三、技术规格

1．采用无需标记的非侵入式检测方式

2．激光波长520nm，采用输出功率≤0.1 mW低功率激光器

▲3．成像方式：采用360度旋转光源全息扫描，基于细胞物理折射率成像，对细胞无损伤

▲4．折射率分辨率：0.001

▲5．分辨率：x，y轴≤170nm，z轴≤400nm

6．视野≤94μm

7．景深≤30μm

8．探测体积≤80x80x30μm3

9．3D成像帧率≥0.5fps，且可以进行全自动调整成像

10．物镜≥60x ，数值孔径 0.8

11．样品台：垂直空间在55mm至65mm范围内，可进行样本操作及加载台式孵育

12． CMOS相机分辨率≥1024x1024 像素, 速度≥165 fps,具有USB 3接口

13．荧光光源采用LED灯，且功率可调

▲14．成像速度：呈现细胞3D影像时间≤1.7s，每张3D影像可构建成96层Z轴

图片，任意一个角度都可看细胞的每一个层面

15．成像方式：实时动态的3D成像

16．荧光滤光片：4',6-二脒基-2-苯基吲哚（DAPI），异硫氰酸荧光素（FITC）,四甲基异硫氰酸酯（TRITC）

17．耗材兼容性：与常规活细胞成像耗材通用（即培养瓶，培养皿、载玻片等）

18．载台式孵育器

▲18.1 四个控制通道连接加热板、加热盖、两个加热元件

18.2温度稳定波动值≤± 0.05 °C

18.3跨整个插入物的温度稳定波动值≤ ± 0.5°C

18.4温度控制范围满足：20℃至 45℃

18.5具有远程温度控制功能

18.6具有报警功能

18.7 采用防蒸发式设计的的气体孵育器，适合各种实验条件（如pH或低氧）

18.8 使用加压空气创造气流

18.9 配有空气压力生成器

19．软件

19.1 横向采样≤183 nm

19.2 轴向取样≤482 nm

19.3 具有全息图获取功能

19.4 断层扫描幔帧率≤1s

19.5 可以基于GPU的进行数据重构

19.6自我校正时间≤90s

▲19.6 图像3D构建可基于折射率进行数字染色，数字染色≥7个，输出兼容的数字染色结果，可用在其它软件上进行分析和比较

19.7具有量化分析功能，基于折射率的细胞周期、药物刺激的细胞形态、厚度、体积、纹理等变化的量化分析

19.8 具有细胞3D结构分析功能，可360度任意角度的旋转及96层细胞切面图查看与量化分析

20．配套专用工作站一套

20.1 操作系统: 64位 Windows 7 及以上配置

20.2 处理器：Intel core i7及以上配置，频率≥3GHz

20.3 内存≥ 8GB DDR3 RAM

20.4 固态硬盘≥1 TB

20.5 图形处理器: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB及以上配置

21．质保期：整机保修时间2年，软件免费使用和升级服务5年

第4包    品目4-1   流式细胞仪

一、数量：1套

二、设备用途：用于对细胞进行自动分析和分选的装置，对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析

三、技术规格

▲1．流式细胞仪主机系统：固态激光器≥4种（激光波长为405nm、488nm、640nm、561nm），荧光探测器≥14个，散射光探测器≥2个

2．光路：采用全光纤的光路传递、收集及全反射收集，荧光分析≥14色

▲3．细胞探测器类型：全数字化光电倍增管（PMT）

4．荧光收集系统需采用连续反射荧光收集系统，所有荧光在抵达检测器之前只经过一次透射，减少荧光损失，提升检测灵敏度

5．荧光染料种类：亮紫421（BV421），亮紫510（BV510），亮紫605（BV605），亮紫650（BV650），亮紫711（BV711），亮紫786（BV786），荧光素异硫氰酸酯（FITC），藻红蛋白(PE)，碘化丙啶(PI)，叶绿素蛋白质-花青素5.5（Percp-cy5.5），7-氨基放线菌素D （7-AAD），异藻蓝素（APC），异藻蓝素-花青素7（APC-Cy7），藻红蛋白-花青素5(PE-CY5)，藻红蛋白-化青素7(PE-CY7)等基本染料可以同时用

▲6．荧光检测灵敏度：荧光素异硫氰酸酯（FITC）≤25等效可溶性荧光染料分子（MESF），藻红蛋白(PE)≤15等效可溶性荧光染料分子（MESF）

▲7．样本获取速度：≥35000个细胞/秒

8．检测颗粒大小≥0.5um

9．上样管类型：5ml流式管，具有后期升级96孔板自动进样器的性能

10．具有进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率≤0.5%

11．具有自动调节荧光补偿功能

▲12．液流动力系统内置真空正压泵

13．具备质控系统，数据检测能达到准确性和可重复性的使用需求

14．具有自动激光器和光路校准功能，无需人工，系统自动完成激光调校和光路校准

15．配有数据采集及分析软件

15.1 使用全数字信号系统，具有仪器设置、质量控制、数据分析和管理等功能模块

15.2 软件可自动操控各项仪器参数的设置，无需用户手工调节和校准

15.3 软件具备全矩阵补偿、脱机补偿，并可实现全自动补偿

15.4 软件能以任意参数、也可以任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件

15.5 软件可预设周期、凋亡等实验模块，用户亦可自定义实验模块

15.6 软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性

15.7 软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理

15.8 软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性

15.9 软件同时具备手动设门工具和自动设门工具的功能

15.10脉冲处理系统能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度，用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）

15.11 用户可利用散点图、密度图、等高线图、柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起

15.12 软件支持多任务并行，用户可同时处理多个任务

15.13分析软件可安装在任何一台电脑上进行脱机分析，可进行直方图叠加和图形拷贝，分析结果输出至Excel表格

▲16．具有仪器性能状态自动监控系统：装机时报告仪器性能基线，自动调整电压、激光参数，保证不同时间检测数据的一致性，具有追踪性能（20点质控图），帮助用户了解仪器性能以及在使用过程中的仪器变化，具有简化实验设置，根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性

17．配有专用工作站1套，CPU配置为i 5处理器及以上配置，硬盘≥750G，内存≥4G DDR3，DVD刻录光驱，WIN 7专业版及以上版本的操作系统

18．配有专用打印机1台

19． 配有稳压电源1套

20．配有易损备件箱1套（包括密封圈、空气过滤器）

四、保证期及售后服务

1．仪器在调试通过后必须有≥2年的保修期，保修期内任何质量问题，卖方负责免费维修，包括更换零部件等完全免费；质保期后，提供免费维修和优惠备件、耗材供应；新更换的零部件重新计算保修期；在硬件许可的情况下，终身免费提供软件的使用和升级服务。

2．维修响应时间：应在4小时内对用户的服务要求作出响应；如有需要，卖方工程师在2个工作日之内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案；零配件最晚在2周内到用户实验室。

3．如因客观原因需搬迁，应免费及时为客户提供搬迁、调试、安装服务。

第5包    品目5-1   超速离心机

一、数量：1套

二、设备用途：生物样品的制备和超速离心分离

三、技术规格：

1．最高转速≥100000 rpm

2. 最大相对离心力≥802000 x g

3．转速控制精度≤± 2 rpm

4．温度设定范围满足0至 40摄氏度，步进为1摄氏度

▲5．采用触控式液晶显示屏，屏幕＞12英寸，具有中文操作界面

▲6 屏幕可实时显示真空度数值

7．加速档位≥10档

8. 减速档位≥11档

9．具有转头动态惯性检测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速

▲10．样品不平衡容许度≥±5ml或样品体积±10%，可做到目视平衡，离心机抗不平衡度可达±10.2mm

11．离心时间设定范围满足为0至999小时，可进行连续离心运行

12．主机备有转头及离心管数据库，可实现在离心机的本机上查询转头、离心管等数据资料

13．采用半导体制冷方式

14．设备主机、转头均为原厂制造（由同一制造商生产）

15．工作噪音≤51dBa

16．质保期：整机保修时间1年，软件4年内免费使用和升级

第6包    品目6-1   高速冷冻离心机

一、数量：2套

二、设备用途：用于低温状态下（4℃）生物样品的分离

三、技术规格：

1．操作界面由液晶屏和的轻触式按键组成

2．转速、相对离心力和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值

3．具有一键快速制冷功能，可快速冷却离心腔

4．具有一键瞬时离心功能，可选择转速

5．具有定速计时功能

6．具有自动安全锁盖功能

7．具有待机冷却功能

▲8．最大转速≥14,000 rpm

▲9. 最大离心力≥20800×g

▲10．主机最大容量≥4 x 750 ml，配有水平转子1套（含微孔板吊篮和离心管吊筒）及50ml离心管高速角转子1套(转速≥120000rpm，通量≥6*85ml)

▲11．温度范围满足-9℃至40℃，即使最高转速，温度也精确保持在4℃

12．转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增

13．具有程序储存记忆功能，最多储存34个用户程序

14．对于敏感样品，有10个加速和10个刹车档可选

15．采用无氟制冷剂，采用动态压缩机控制技术，并具有自动除霜功能

16．具有压缩机过热、电机超速保护

17. 具有自动转子识别和失衡检查功能

18．质保期1年

第6包    品目6-2   高速冷冻离心机

一、数量：2套

二、设备用途：用于用于低温状态下（4℃）对DNA、蛋白等生物活性物质离心分离

三、技术规格：

1．温控范围满足-10 °C 至 40 °C ，并可在离心机运行期间设置，即使最高转速，温度也精确保持在4℃

▲2．具有一键快速制冷功能，从 20 °C 降温至4 °C 用时≤8分钟

3．具有待机冷却功能，在待机状态下可持续制冷时间≥8小时

4．配有容量≥24*1.5/2.0 ml通量的固定角转子

▲5．最高转速≥15,000 rpm，最大相对离心力≥21100 x g

▲6．加速至最高转速的时间≤15s，从最高转速减速至零的时间≤16s

7．具有定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时

8．具有相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示

9．具有单独的瞬时离心按键

10．在最高转速时，噪音≤54db

11．采用无氟制冷剂，采用动态压缩机控制技术，并具有自动除霜功能

12．具有压缩机过热、电机超速保护

13. 具有自动转子识别和失衡检查功能

14．质保期1年

第7包    品目7-1   分析天平

一、数量：1台

二、设备用途：是实验中进行准确称量时最重要的仪器，用于精确称量物体质量。

三、技术规格

1．称量范围(g)：60/120/220g

2．读数精度(mg)：0.01/0.02/0.05mg

3．重复性(mg)：0至60g范围内可重复性≤±0.015mg，60至220g范围内可重复性≤±0.04mg

4．线性(mg)：≤0.15±mg

5．偏心负载误差(mg)/测试负载（g）≤0.2/100

▲6．典型稳定时间≤2秒

7．秤盘尺寸（W×D）（mm）≥85×85mm

▲8．采用上皿式单体传感器的设计，确保天平响应更快、性能更稳定

9．具有全自动内校准系统，实现由温度和时间触发的全自动校准功能

10．具有触摸式彩色液晶显示屏，显示控制终端可移动和仰角调节，控制单元可与称重单元分离，具有交互式操作向导，通过触摸屏实现浏览

11．内置USB(集成于称重模块)接口、RS-232接口、25针(集成于称重模块)，可多种方式实现数据记录、传输和应用软件升级

▲12．内置偏载感应器补偿偏载误差，减小四角误差

13．称量室采用电动开关门，配备除静电防风罩和红外感应开关，可实现开关门及自定义的打印、去皮等高级功能

14．配有电子水平仪，可实时监控天平水平状态，具有电机控制全自动调节水平功能，不需要人为操作

15．配有专用打印机，实现称重和校准数据的打印输出

16．配有天平台一个

17．外部除静电笔一个

18．智能APP系统一套

19．配有电动开门门静音防风罩一套

20．质保期：整机保修时间2年

第8包  品目8-1  手术无影灯

一、数量：1套

二、设备用途：外科手术必备的医用照明灯具。

三、技术规格

1. 无影灯为吊装方式

2. 无影手术灯光源采用LED，使用寿命≥40000小时

▲3. LED光源灯数≥88个

▲4. 灯头采用整体反射镜面技术（非拼接结构），圆形灯头，并采用漫反射强化玻璃

5. 无影灯中心照度≥125000Lux

6 .光照强度可多档位调节，照度调节范围满足5%-100%

▲7. 色温调节档≥4个，包括3600K、4000K、4500K、5000K

▲8. 光斑直径调节范围均满足19-30cm，照度不随光斑大小而改变

▲9. 配有彩色触控屏控制面板，可调节色温、光亮度、光斑大小

10. 色彩还原度≥96

11. 无影灯功率≥65W

12 灯头直径≥650mm

13 灯头配有内窥镜光源

14 采用360度灯头围栏式设计

15灯头可360度无限位旋转

16可拆卸式手柄，可用于调节、调节亮度与灯头定位，可高温高压消毒和浸泡消毒

17配有消毒用周转手柄3个

18 灯臂悬吊系统采用合金材质，采用双轴承或多轴承式设计，保证不产生飘移现象

19 灯臂采用弹簧臂，弹簧臂承重≥20Kg，关节数≥6个，每个关节能做到自由旋转，旋转度＞330度

20 支架带有线路收纳功能，无线路外露

21 具有无影灯中置式高清摄像机

21.1采用无线、有线相结合的方式进行视频传输

21.2图像分辨率≥1920*1080

21.3有效像素≥200万

21.4光学变焦≥30倍

22 配有4K高清摄像机

22.1 安装方式：独立吊装式

22.2 图像分辨率≥4096*2160

22.3 有效像素≥800万

22.4 光学变焦≥30倍

23 配有显示器吊臂，并安装有液晶显示器

24 配视频采集专用工作站2台，硬盘≥4G

25 整机质保3年