第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学口腔医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 套 |
| 2 | 2-1 | 流式细胞仪 | 1 | 套 |
| 3 | 3-1 | 椅旁快速结晶炉 | 1 | 套 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：进口产品签订合同后3个月，国产产品签订合同后1个月。

- 采购项目（标的）交付的地点：北京大学口腔医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1   倒置荧光显微镜

一、数量：1套

二、设备用途：适用于对活体细胞和细胞离体培养等显微观察，进行细胞荧光显示及动态图像获取

三、技术规格

▲1．光学系统：具有无限远光学系统，齐焦距离≤国际标准45mm，螺纹孔径25mm

2．倒置显微镜主机支持明场、荧光、相差、暗场等观察方式的快速切换

3．目镜：10x（视野22㎜）

4．具有宽视野三目镜筒

▲5．透射光光源：白光LED，恒定照明≥50000小时，具有2小时自动关机功能（此功能可选择关闭）；

6．载物台高度固定，备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮

▲7．配有平场消色差相差荧光专用物镜，包括 4x相差物镜 （W.D.≥16.8）、10x相差物镜 （W.D.≥8.6）、20x相差物镜 （W.D.≥3.1）、40x相差物镜 （W.D.≥2.1）、100x相差物镜 （W.D. ≥0.25）。（工作距离W.D. ≥0.25）

8．相差系统：预对中相差环板

9．调焦步进≤1μm；

10．通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有聚焦机构同轴粗/微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向

11．聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜，数值孔径N.A≥0.3，工作距离W.D.≥72mm

▲12．高清成像系统为原厂彩色数码CCD摄像头，CCD成像分辨率≥2560×1920，物理像素≥600 万，CCD尺寸≥ 2/3英寸，最大帧率≥24fps

13．配有原厂的显微图像分析软件

14．荧光系统采用汞灯荧光照明，功率≥100W

▲15．荧光激发滤块采用可更换的荧光滤块，紫外荧光激发滤块（波长范围340-380nm），绿色荧光激发滤块（波长范围515-560nm）， 蓝色荧光激发滤块，波长范围450-490nm

配有超灵敏温控热台装置

四、售后服务：

1．安装、调试：仪器带有对仪器进行安装调试所需的工具。安装期间费用由厂方负责

2．技术服务与培训：卖方免费提供对本系统进行安装调试，进行操作实验，并确保整个系统的性能与技术规格的要求相符合，并对仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

3．质保期：整机保修时间1年，软件5年内免费升级。

第2包    品目2-1   流式细胞仪

一、数量：1套

二、设备用途：用于对细胞进行自动分析和分选的装置，可测量细胞大小，内部颗粒的形状，可检测细胞表面和细胞浆抗原，细胞内DNA含量等

三、技术规格

1．光路系统

▲1.1 激光器配置： 三根激光器≥3个（激光波长405nm、488nm、640nm）

1.2检测通道：可检测前向色散射光（FSC）、侧向散射光（SSC）以及8个荧光参数，蓝色通道≥4色，红色通道≥2色，紫色通道≥2色

1.3荧光检测灵敏度：异硫氰酸荧光素（FITC）≤50等效可溶性荧光染料分子（MESF）, 藻红蛋白（PE）≤30等效可溶性荧光染料分子（MESF）

▲1.4荧光通道检测器采用高效率多碱阴极电倍增管

1.5荧光信号损失(即到达流动室的光信号损失）≤30%

1.6颗粒检测灵敏度≤0.5um

2．流路系统

2.1分析速度≥10,000 个细胞/s

2.2样本流速：低速≥12 μL/min，中速≥35 μL/min，高速≥60 μL/min

▲2.3采用正压上样系统

3．荧光补偿方式：可进行在线自动补偿

4．配有专用软件系统，可以获得高速数据采集结果以及为各种应用优化设置所需要的工具，可以查看数据的补偿矩阵，采集模板包括硬件、门、补偿、布局和统计设置

▲5．质控系统：能够提供每个检测通道的光电信号转换效率, 光路背景和分辨率数据

6．配套工作站一套

6.1 CPU为Intel Core i5及以上配置，频率≥3.0 GHz

6.2 硬盘≥500 GB

6.3 内存≥4 G DDR3 16000MHz

6.4液晶显示器≥24寸

6.5操作系统为Windows 7 专业版及以上配置

7．质保期：整机保修1年

第3包    品目3-1   椅旁快速结晶炉

一、数量：1台

二、设备用途：用于完成氧化锆的结晶，实现玻璃陶瓷和氧化锆的染色上釉。

三、技术规格

1．可完成氧化锆的结晶，实现玻璃陶瓷及氧化锆的染色上釉等

2．可被CAD/CAM控制，并通过CAD将烧结信息传送给烧结炉

3．设备配有电子触屏控制面板、USB无线网卡、不同颜色指示LED灯、冷却风扇和耐热金属面板等

4．设备小巧，长度≤430mm，宽度≤250mm，高度≤430mm

5．烧结室空间较大，高度≥20mm，直径≥38mm

▲6．最大烧结温度≥1600 摄氏度

7．总重量＜25kg

8．最大功耗≥1200W

9．USB接口≥2个

10．局域网口≥1个

11．烧结程序≥4种，包括：预干燥程序、预干燥结晶程序、结晶程序、上釉程序等

12．烧结材料，包括：原厂预成中央孔氧化锆材料、原厂二氧化锆（透明氧化锆烘干程序、透明氧化锆烘干结晶程序、透明氧化锆结晶程）、原厂玻璃陶瓷上釉染色等

▲13．单颗氧化锆结晶时间≤15min

▲14．三单位氧化锆结晶时间≤27min

15．单颗氧化锆、玻璃陶瓷上釉染色时间≤9min

16．整机质保3年