# 第六章技术要求

第1包  高功率高重复频率飞秒激光系统

## 一.货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高功率高重复频率飞秒激光系统 | 1套 | 用于研制透射电子显微镜高重复频率高功率飞秒激光放大设备, 作为光源来激发样品和产生高质量的电子束脉冲，从而实现飞秒纳米级超高时空分辨功能。 | 是 | 282万元 |

二、主要技术指标（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造 商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

一）性能参数：

1. 全固态飞杪放大器

★1.1输出平均功率：≥80W

1.2中心波长：1030nm±10nm

#1.3脉冲宽度≤300fs

★1.4最大单脉冲能量：≥ 0.4mJ＠1-200kHz

1.5重复频率范围：单脉冲-2000kHz

1.6输出脉冲稳定性:< 0.5% rms （24小时）

#1.7输岀功率榜定性：< 0.5 % rms （100小时）

1.8 指向性:< 20urad/°C

#1.9 光束质量:TEMOO： M2<1.2；

2.高功率光学参量放大器（2台）

2.1最大泵浦功率：>40W

2.2 一台调谐范围:650nm - 2600 nm （信号光+闲频光）

2.3另一台调谐范围：315nm - 2600nm （信号光+闲频光+二倍频）

2.4长期功率稳定性；<2%@800nm （8个小时）

2.5波长调谐通过软件自动控制

3. 扫描式自相关仪

3.1可测量脉宽:10fs-20ps；

3.2输入波长范围：500-2000nm；

3.3时间分辨率0.13fs/步；

★二）、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

2.1适于在气温为摄氏15°C〜+ 30°C和相对湿度为80%的环境条件下运输和贮存；

2.2适于在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏+15°C〜+ 30°C和相对湿度小于80%的环境条件下运行；

2.3配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座；

2.4如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中 加以说明。

三）、售后服务要求（应包括采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

3.1投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品 损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

★3.2免费保修期要求在1年以上。保修期内，任何由制造商选材 和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面 检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.3维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决 的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿 相应的损失。

3.4厂商或其代理商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。合同期外，需提供长久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

3.5到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

四）、采购标的验收标准:

4.1设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购 人及中标人双方共同签署验收文件。

4. 2仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定 的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

4. 3仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工 程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术协议中要求中可现 场验收的指标为准，其他参数提供原厂出厂测试报告）。由用户单位 进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

五）、交货地点：北京市海淀区北京大学物理学院B207实验室。

六）、交货期：合同签订后8个月内交货并安装完毕。