# 第六章  技术部分

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 分项预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光红外成像仪 | 1台 | 是 | 290 |
| 2 | 激光扫描共聚焦荧光显微镜 | 1台 | 是 | 185 |
| 3 | 多功能复合荧光显微镜 | 1台 | 是 | 25 |
| 4 | 多功能酶标仪 | 1台 | 是 | 80 |
| 5 | 细胞组织破碎仪 | 1台 | 是 | 30 |
| 6 | 生物安全柜 | 2台 | 是 | 20 |

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，标注“#”号的为重要技术参数。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

激光红外成像仪

1、工作条件：

1.1湿度: ( 80%

1.2温度: 15 - 30℃

1.3电源: 220 V +/- 10%，50 Hz

2、设备用途：

2.1 用于在环境领域的定性定量成像分析，可以对聚合物进行定性定量分析，进行环境中微塑料的研究。

3、技术规格：

3.1 激光红外成像仪

#3.1.1光源：超强能量的量子级联激光光源，可以在1800-975cm-1中红外波段指纹区以内任意自动调谐。

*3.1.2激光直接成像：不需要干涉仪、光栅等装置，激光调谐变波长后直接到达样品，高能量输出。

#3. 1.3 ATR和反射测量双检测探头，同时在位，模式软件控制样品在两个探头之间自动切换，满足特定组分快速成像和未知物定性分析工作。

3. 1.4 高清可见光摄像头观察模式，同时配置两个可见光摄像头，分别满足25 x 75 mm大区域样品和高放大倍数要求的样品可见光观察和图片拍摄。

*3. 1.5高灵敏MCT检测：覆盖中红外区域，无需液氮冷却。

3.6 全自动化的硬件系统，只需将样品插入，样品自动进行移动，其他工作由软件自动完成。

*3. 1.7智能全自动软件，快速实现微塑料定性定量分析，自动获取统计学数据信息：

3. 1.7.1单波长快速化学成像，自动对所有微塑料颗粒定位。

3. 1.7.2 自动进行微塑料颗粒全谱扫描和检索。

3. 1.7.3 自动形成塑料化学成分、尺寸、预估质量等的统计学数据。

3. 1.8 无需搭配额外的软件，标配软件可完成所有数据测试及分析工作。

#3. 1.9 无人值守的工作，2小时内可以自动完成 5 cm * 5 cm 面积中 1000 个以上微塑料颗粒的检测。

3.1.10大颗粒微塑料傅立叶红外光谱模块

3.1.10.1光谱范围：5,100 – 600 cm-1

3.1.10.2分辨率：优于2cm-1

#3.1.10.3 波数精度（Accuracy）：0.05cm-1

3.1.10.4 波数重复性（Precision）：0.005cm-1

3.1.10.5信噪比：优于30000：1（1分钟，峰-峰，4cm-1）。

3.1.10.6干涉仪：移动式干涉仪，45度角，25mm直径达透光孔，光路永久准直确保仪器长期稳定，可用于移动式和手持红外系统，5年保修。

3.1.10.7光源：高能量中红外光源，3年保修。

*3.1.10.8分束器： ZnSe分束器。

3.1.10.9检测器： DTGS检测器。

3.1.10.10 激光：保修5年。

3. 1.10.11扫描速度：大于100张光谱/分钟（分辨率4cm-1, DTGS检测器），现场验收。

3.1.10.12红外控制和数据处理软件：包括常用软件和高级红外数据处理软件，可实现：红外控制，谱图采集，采用过程图像指导，实施光谱预览自动定性、定量分析，自动报告生成，采集方法编辑，光谱仪器自动检查。

#3.1.10.13具有多光程滴入式透射定量测试附件、钻石ATR等可以选择，中文样本上必须具有相关说明。

4、产品配置要求：

4.1激光红外成像仪1套（包含微塑料操作工作流及聚合物谱库）

4.2微塑料样品支架1套

4.3大颗粒微塑料傅立叶红外光谱模块1套（ZnSe分束器，包含分析软件，单次反射钻石ATR及聚合物谱库）

4.4电脑、打印机

5、附件

5.1产品使用说明书（纸质或电子版）1份

5.2产品检验合格证书

6、技术服务：

6.1 设备安装调试

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行免费安装调试直至达到验收指标。

6.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

6.2  技术培训

6.2.1 在用户所在地对用户进行5人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

6.3 保修期：提供3年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7. 订货数量： 一套

8. 目的港：CIP北京机场

9. 交货日期： 收到信用证后2个月内

激光扫描共聚焦荧光显微镜

1、仪器名称和数量

激光扫描共聚焦荧光显微镜系统一套（包括激光光源系统，扫描检测系统，显微镜系统，计算机系统及相关软件等）。共聚焦扫描成像系统、显微镜、控制软件及所有图像处理、分析软件为同一公司产品。

2、主要用途

用于组织切片、细胞爬片、三维图像重建分析研究。对组织切片、细胞爬片、进行连续扫描，可获得精细的细胞骨架、染色体、细胞器和细胞膜系统的三维图像。可以得到比普通荧光显微镜更高对比度、高解析度和高灵敏度荧光图像。多维图象的获得，X、Y、Z、T、λ（光谱波长）、θ（旋转角度）、I（光强度）、A（区域）等多位组合扫描，根据需要进行多维组合观察。细胞内蛋白荧光标记，单标记或多标记。荧光探针标记的细胞或组织切片标本，膜标记、免疫物质、受体或配体，核酸等观察；可以在同一个样品上同时进行多重荧光标记观察。

3、工作条件

3.1电源：220V±10﹪,50Hz

3.2温度： 18 ～ 25℃

3.3其它：防尘，除湿，抗震动

4、技术指标

4.1共聚焦部分：

4.1.1激光器：系统激光器应覆盖可见光及紫外光，各激光器单独分立；独立AOTF，激光器参考如下配置:

固体激光器：488nm ≥20mW

固体激光器：552nm ≥20mW

固体激光器：638nm ≥30mW

近紫外固体激光器：405nm ≥50mW

4.1.2高分辨率系统扫描头：高分辨率扫描头，扫描头与显微镜完全一体化，相差及色差完全一体化校正，完全共轭。

*4.1.3 荧光检测器通道≥4个，1个磷砷化镓光谱式混合检测器和3个PMT检测器，磷砷化镓光谱式混合检测器是磷砷化镓的阴极与雪崩式二极管的混合检测器, 可同时四个通道成像及分析。可以升级到五个荧光检测器。每一个荧光检测器均可以进行光谱扫描，每一个荧光检测器都支持400~800nm的连续分光光谱调节，分光精度1nm，最小调节步进1nm。一个明场、DIC、效果良好的透射光通道，。

#4.1.4 单针孔设计，全自动调节型，孔径50~300微米，调节步进可达≤0.1微米。保证每个通道光切平面与光切厚度保持一致。

*4.1.5采用棱镜分光，检测波长调节范围400~800nm，最小光谱调节步进1nm，分光精度≤1nm，范围内连续任意可调。

4.1.6具有数字信号处理器监控扫描过程、同步及数据采集，可选择使用16位、12位和8位A/D转换的动态范围。

*4.1.7扫描镜个数≥3个，常规扫描：最大线扫描频率可达3600Hz，最小线扫描频率≥1Hz，可单向或双向扫描。扫描速度≥7幅/秒（512x512像素）及112幅/秒（512x16像素）。

*4.1.8扫描分辨率：最高≥8192×8192。各通道均可≥8192×8192的分辨率，及16位灰阶深度。

4.1.9扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xt，xλ，xyλ，xyzλ，xytλ，xyztλ，xtλ，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描。能够进行X, Y, Z, T, ((旋转)，((光谱)，I(光强)的扫描，所有参数任意组合扫描。

*4.1.10扫描视野≥22mm。

4.1.11在所有扫描方式下，均可以进行单向和双向扫描操作, 均可以实时同步进行扫描线的方向、最小zoom最大视野下200度光学旋转，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。

4.1.12可对任意形状的感兴趣区域（ROI）扫描，进行荧光淬灭和荧光检测。可在线检测感兴趣区域荧光强度曲线。

4.1.13扫描变倍：光学变倍范围0.75x~48x，连续变倍。

4.2显微镜部分

4.2.1研究级智能型全自动正置显微镜，调焦，物镜转换，荧光滤色镜转换等全部电动，状态自动跟踪。

4.2.2显微镜状态在共聚焦系统显示和一体化控制，可电动、手动控制，可软件控制。

#4.2.3电动物镜转换器，高精度扫描载物台，行程：127 x 83mm

#4.2.4具有全电动DIC功能，起偏器、检偏器、物镜棱镜、聚光镜棱镜均为电动设计，物镜棱镜为电动转盘设计，使用荧光观察方法时，棱镜电动转出光路，不挡荧光，不产生畸变。可以在触屏和软件里电动调节DIC效果，自动记忆棱镜位置，便于恢复实验参数。

4.2.5显微镜透射光源：LED灯

4.2.6荧光附件：120W 超长寿命光纤式冷光源，含UV、B、G激发滤色镜，5位荧光滤块自动转换。自动荧光光强管理FIM。

4.2.7目镜：10x，视场数≥25mm。

4.2.8物镜：顶级平场复消色差共聚焦专用荧光物镜。

10x干镜 数值孔径≥0.4，工作距离≥2.2mm

20x干镜 数值孔径≥0.75，工作距离≥0.62mm

40x干镜 数值孔径≥0.85，工作距离≥0.21mm

63x油镜 数值孔径≥1.40，工作距离≥0.14mm

25x水镜 数值孔径≥0.95，工作距离≥2.5mm

4.2.9具有显微镜工作状态的触摸屏，可以触摸控制物镜切换、观察方法切换、光强、光阑、光闸、焦面设定、焦面追踪系统设定等。

4.2.10共聚焦显微镜专用防震台。

#4.2.11高精度Z轴控制，调焦行程≥25mm，最小电子步进≤3.8nm

4.3 软件部分：

4.3.1同一软件控制显微镜、激光器、扫描头，所有硬件均由软件控制。

4.3.2自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

4.3.3 Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

4.3.4扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数迅速处理。

4.3.5图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件调用功能调用硬件设置。

4.3.6离线图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。

4.3.7 3D 成像软件，用于3D成像，旋转，不同切面观察，电影制作等。

4.3.8有专业的图像扫描、大图拼接和分析功能软件，具有螺旋拼图模式，同时进行多个区域的拼图，不规则区域的拼图功能。

4.3.9 具有共定位分析软件模块，可以分析2D共定位信息。

#4.3.10具有高分辨率模块，XY分辨率≤120nm，Z轴≤240nm，具有独立的采图界面，具有采图速度与采图分辨之间的自由调节，整个模块能够自动设定采图条件保证高分辨的实现，高分辨数据与原始数据同时出图，无需后处理实现，这个模块具有GPU加速功能，与高性能工作站的显卡配合，实时采集高分辨图像。可以同时进行多通道同时高分辨成像。

4.4工作站配置不低于：

4.4.1  CPU主频≥3.6GHZ

4.4.2  内存≥32 G

4.4.3  固态硬盘1≥256 GB

4.4.4  固态硬盘2≥1TB

4.4.5  硬盘≥ 6 TByte

4.4.6  DVD 刻录

4.4.7  显卡NVIDIA Quadro P4000 显存≥8GB

4.4.8  USB 2.0接口≥2个

4.4.9  USB 3.0 接口≥8个

4.4.10 超高清31寸显示屏，4096 x 2160 pixels (4K)

5、基本配置

系统整机一套

6、可选择的附件、配件及消耗品

灯泡

7、技术资料

提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中、英文各1份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

8、 技术支持以及售后服务

8.1保修期：一年，自验收合格双方签字之日起计算，保修期内提供全免费保修（供货方负责所有费用）。在保修期内如遇供货方原因不能及时修复或解决的问题，保修期将相应顺延。

8.2原厂提供维修服务

8.3设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场，在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，验收指标逐项测试直到达到验收要求。仪器的安装调试需在接到用户通知后10日内完成。

8.4技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

8.5维修响应时间：在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后两个工作日内抵达现场维修。

9、包装和运输：供方对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

10、报价和付款方式：报价为CIP报价

11、交货日期：合同生效后3个月内

12、交货地点：CIP 北京，中国环境科学研究院用户指定地点

13、验收：供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收。

多功能复合荧光显微镜

1、仪器名称和数量

多功能复合荧光显微镜一套由显微镜镜体、相机、底座、调焦立柱、光源、工作站组成。

2、主要用途

用于对动、植物组织结构及微生物等多种生物样本的宏观观察以及专业图像的采集、分析。

3、 工作条件

3.1 电源：AC220V  50Hz

3.2 环境温度：5~40℃

3.3 相对湿度：10~80%

4、技术规格

*4.1 放大倍数 7.3x—120x

#4.2 光学系统：双光路设计，整体100％复消色差光学系统

#4.3 变倍比≥16 : 1，连续编码式变倍

*4.4 目镜:10×/23B，可调屈光度

*4.5 1x平场复消色差物镜，工作距离≥61.5mm，分辨率≥453lp/mm

*4.6 三光路荧光设计，激发光单独一个光路，发射光另外两个光路，互不干扰，背景声最低。激发光经过变倍体，随变倍自动调节激发光强，无需手动调节。

4.7 CMO光学系统，主机带有内置编码孔径光阑调节器

4.8 抗静电表面涂层 2x10¹¹ Ω/mm², 放电时间<2 秒从 1000V 至 100V

4.9 视场范围: Ø31.5 mm—1.92mm

4.10 屈光度+5 — -5

4.11 瞳间距50 mm—76 mm

*4.12 调焦立柱：调焦距离≥420毫米

#4.13透射光底座: LED光源，具有明场、斜照明、暗场观察方法。透射光具有偏光的观察方法。

#4.14 荧光光源：120W长寿命金属卤化物灯，寿命大于2000h

4.15 荧光滤片：编码设计，软件能够自动识别滤片，免设置

GFP滤片：激发450-490 nm，发射500-550nm

TXR滤片：激发540-580nm，发射610nmLp

4.16 三目镜筒：100/0；0/100分光

4.17 反射光：LED环形光源，照明均匀

#4.18数字式科研级冷CCD摄像头，与显微镜同一品牌

4.18.1 C-接口0.7

#4.18.2 数码,彩色冷CCD (低于室温20℃)

4.18.3物理分辨率:2560 x 1920,像素= 500 万

4.18.4 CCD 芯片大小8.7 × 6.5 mm 2/3英寸，像素面积 3.4 u x 3.4 u

4.18.5 曝光时间:1 msec- 600 sec

4.18.6动态范围:>59dB

4.18.7彩色深度:36Bit

4.18.8数据传输:FireWire

5、基本配置

荧光体视显微镜一套、冷CCD摄像头一套，工作站一套

6、可选择的附件、配件及消耗品

灯泡

7、技术资料

提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中、英文各1份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

8、 技术支持以及售后服务

8.1保修期：一年，自验收合格双方签字之日起计算，保修期内提供全免费保修（供货方负责所有费用）。在保修期内如遇供货方原因不能及时修复或解决的问题，保修期将相应顺延。

8.2原厂提供维修服务

8.3设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场，在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，验收指标逐项测试直到达到验收要求。仪器的安装调试需在接到用户通知后10日内完成。

8.4技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

8.5维修响应时间：在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后两个工作日内抵达现场维修。

9、包装和运输：供方对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

10、报价和付款方式：报价为CIP报价

11、交货日期：合同生效后3个月内

12、交货地点：CIP 北京，中国环境科学研究院用户指定地点

13、验收 供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收。

多功能酶标仪

1、工作条件：

1.1电源：100 - 240 Vac, 2 A, 50/60 Hz

1.2保持避光和干净的室内环境，维持一定的湿度 (30%-80%) 。

1.3 维持室内比较恒定的温度

2、设备用途：

2.1 应用于DNA/RNA/蛋白定量和纯度检测、PicoGreen/NanoOrange /Bradford实验、ELISAs/酶学动力学检测、离子通道分析、药物分解实验、活性/细胞毒性检测、Caspase-3和蛋白酶检测、CatchPoint cAMP检测、受体-配体结合、SNP基因定型、药物靶点研究、色氨酸自荧光实验、绿荧光蛋白实验、报告基因检测、ADME-Tox实验、FluoroBlokTM细胞迁移、激酶和ATP酶分析、生物发光荧光共振能量转移（BRET）、Multi-Tox细胞活力分析细胞成像分析等涉及微孔板的实验工作

3、技术规格：

#3.1 检测类型：微孔板、Western Blot蛋白转印膜

3.2  支持板型：6-1536孔微孔板

*3.3 应用范围：吸收光、荧光强度、化学发光、Western Blot检测、细胞成像

*3.4 主机光源：闪烁式高能氙灯和8组自动LEDs组合光源，可根据光谱，自由切换，且光源能量9档可调

3.5  温度控制：室温+4℃---45℃ ；温度均一性：± 0.75°C；温度准确度：±1℃@37℃

3.6  震荡方式：线形、圆周；高、中、低可调

*3.7 检测器：制冷型双模PMT（自动增益- 光子计数PMT）、硅光电二极管和CCD

3.8  波长选择：1nm步进

3.9  气体模式：内置管道，可通入CO2、O2、N2或预混气；

3.10 检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（Abs、FI、Lum），区域扫描

3.11 读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度

3.12  模块化升级设计：即插即用(<5 min) ，模块的升级和维修无需整机返厂

3.13  活细胞成像系统和Western Blot系统：兼容

3.14  电脑连接方式： RS-232串口或USB两种方式

3.15  吸收光：

3.15.1 波长范围：230nm-1000nm，1nm可调

3.15.2 波长带宽：4.0nm

3.15.3 波长准确度： ±2.0nm

3.15.4 波长重复性：±1nm

3.15.5 光度量范围：0-4.0(OD)

3.15.6 分光检测分辨率：：0.001OD

3.15.7 测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-2.0OD

3.15.8 测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-2.0OD

3.15.9 杂散光： ＜0.05%@230nm

#3.15.10光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化

3.16   荧光强度：

3.16.1 荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测

3.16.2 波长范围： 250nm—850nm，1nm可调

3.16.3 带宽可选：(EX)9nm/15nm； ( EM)15nm/25nm

#3.16.4 动态学范围：＞7个数量级

3.16.5  灵敏度： < 0.5pM荧光素，96孔板顶读；   < 5pM荧光素，96孔板底读；< 1pM荧光素， 384孔板顶读；   < 5pM荧光素，384孔板底读

3.16.6  荧光检测技术：AutoLED和AutoPMT结合技术

3.16.7  荧光检测PMT：双重PMT技术，增益调节和光子计数两种模式可用

3.17    化学发光：

3.17.1  化学发光检测支持：微孔板顶部检测

3.17.2  波长范围：300nm—850nm，1nm可调

3.17.3  带宽可选：15nm/25nm

3.17.4  动态学范围：>6个数量级

3.17.5  化学发光检测器：制冷型PMT

3.17.6  灵敏度（优化）： < 3pM  ATP  96孔板，< 6pM ATP  384孔板

3.17.7  孔间干扰：<0.4%，白色96/384孔板

#3.18    Western Blot 检测

3.18.1  光源：高能闪烁氙灯

3.18.2  检测器：PMT

3.18.3  波长：激发: 340/80 nm，发射: 616/10 nm

3.18.4  扫描分辨率：Low，Normal 和 High

3.18.5  扫描区域：109X77mm，预扫描和ROI扫描方式；

3.18.6  检测灵敏度：fg/pg级

3.18.7  动态检测范围：3-4logs

3.18.8  信号稳定性：>1月

3.18.9  软件部分：支持Excel数据输出分析、.Tiff图片输出Image-J分析

3.19    细胞成像模块

3.19.1  光源：专用固态激发光源

*3.19.2 成像特点：支持投射光明视场和绿色、红色荧光成像

3.19.3  检测器：1.25百万像素；12-位高灵敏度CCD相机

3.19.4  激发波长：460/20nm,625/20nm；发射波长：541/108nm,713/123nm

3.19.5  自动对焦：专用激光扫描自动对焦

3.19.6  分辨率：1.9umX1.9um像素

3.19.7  细胞计数：无标记细胞分析功能

3.19.8  扫描速度

图像获取                            图像获取加数据分析

单色/96孔板： 3分 40秒                6分 30秒

双色/96孔板： 3分 40秒                6分 30秒

3.19.9  支持微孔板：符合ANSI（美国国家标准学会）/SBS（生物分子科学协会）认证

3.20    光谱自动扫描优化功能: 激发和发射同时扫描，3-D热图显示；

同时具备传统一般光谱扫描模式： Abs, FI, Lum

3.21    软件

数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；针对Windows 7 /Windows8和Mac系统均兼容。

数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol

数据导出格式：excel、TXT和XML

4、产品配置要求：

4.1 多功能微孔板检测平台   1台

4.2 WesternBlot检测模块 1套

4.3 细胞成像系统       1 套

4.4 电脑及显示器       1 套

5、选购附件、备件及消耗品：（请参考总则第2.2条）

6、技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 请参考总则第2.3条。

7、技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训（请参考总则第2.5条）

7.2.1 在用户所在地对用户进行免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8、订货数量： 一台

9、 目的港： CIP北京机场

10、交货日期：合同生效后3个月内

细胞组织破碎仪

1、工作条件：

1.1 温度  10 ～ 35 °C

1.2 相对湿度  20 ～ 80%

2、设备用途：

2.1 利用超声波将染色体DNA样本片段化, 震碎细胞或组织提取蛋白质。

2.2 超声波主机: 控制超声波启动 / 暂停时间与循环数, 控制冷循环机循环与暂停, 以及样本打断处

2.3  0.65ml适配器: 可盛装0.65ml小管的样本盛装架

2.4 电磁阀式冷循环机: 制冷用, 可将水冷至4度, 以冷却超声波主机与样本

3、技术规格：

*3.1 样本破碎方式：利用 ACT (Adaptive Cavitation Transfer) 超声波样本破碎技术, 核酸样本破碎大小范围 1kb~ 150bp 或更小。

3.2 超声波启动/暂停双定时器：数字式控制超声波启动1-99 秒/暂停30-99 秒。

3.3 超声波循环周期计数器：可设定范围为 1-99个循环。

3.4 仪器含一组0.65 ml适配器：具有0.65 ml 离心管样本防漏安全固定锁, 可同时使用 1~12 个0.65 ml离心管, 单一样本体积可达100 µl。

*3.5进行样本破碎时适配器需能自动定速持续旋转, 确保所有样本破碎效果达到一致。

#3.6 样本需在密闭容器下进行闭管破碎, 不需额外插入超声波探头, 不产生感染性飞雾, 不会造成样本间交叉污染。

#3.7可选用之样本容器: 包括 0.1ml, 0.65 ml, 1.5ml, 15 ml离心管, 不需使用玻璃材质的耗材, 节省实验成本。

#3.8容许单次处理数量: 单次最多处理12个样本

*3.9处理样本体积：搭配不同适配器, 处理样本最大体积可达2 ml x 6, 最小体积5ul

3.10具仪器使用状态监控装置, 具开机运转自我状态检测装置

#3.11具电磁阀式冷却循环机, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统启动, 不干扰超声效率

3.12 冷却循环机:

温控范围: 2 to 20°C

温度读数精确性+/- 0.2°C

冷却能力20°C: 250 Watts; 4°C: 120 Watts

4、产品配置要求：

4.1  超声仪主机,

4.2  0.65ml适配器

4.3  磁阀式冷却循环机

5、选购附件、备件及消耗品：

选购附件：0.1ml适配器、1.5 ml适配器、15 ml适配器

6、技术文件：

6.1 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

6.2 网站提供中英文对照技术信息

7、技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来1年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8、订货数量： 一台

9、目的港：CIP北京机场

10、交货日期：合同生效后3个月内

生物安全柜技术参数

1、工作条件：

1.1 温度  10 ～ 35 °C

1.2 相对湿度  20 ～ 80%

2、设备用途：

主要是在操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。

3、技术规格：

3.1	安全柜：4英尺宽，二级A2生物安全柜

3.2	气流模式：30%外排，70%循环

3.3	相关认证：NSF49

3.4	内部工作区域（H*W*D）：≥780×1200×630 mm；

3.5	前窗工作开口高度（毫米）：254；	前窗最大开口高度（毫米）：535

3.6	滤膜规格：送风/排风过滤膜	EN1822 H14 HEPA滤膜，99.995% 对最易穿透性颗粒（MPPS），99.999%对0.3微米颗粒

3.7	噪音（dBA)：<67

3.8	照度 （lux）：>1290

3.9	排风/ 进风量 ( 立方米/ 小时)：540

3.10	通风量，套管连接( 立方米/ 小时)：702

#3.11	SmartFlow™气流控制技术	两个独立的进气与排气风机自动控制并平衡下降气流与进气/ 排气气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

#3.12DAVe数字气流验证技术	两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。

*3.13风机：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机

*3.14低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源

#3.15 SmartFlow 指示器：可直观显示安全柜总体运行状态，绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。

3.16	自动报警：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警

*3.17前窗玻璃材料：采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害

3.18	前窗位置的监测：位置传感器监测前窗的位置，指示前窗是否开到特定的工作位置；在节能状态时关闭；或一个不安全的中间位置。

3.19	安全锁定：在紫外灭菌过程中，前窗安全锁启动，防止有害的紫外辐射从样品室中泄露。

3.20	电气数据：功耗，运行时275 BTU/hr(W)

3.21	节能模式40 W

#3.22  专利前窗清洁：SmartClean™ 专利前窗设计，可以简单的将前窗下降从而彻底清洁柜体内表面，降低污染风险。

#3.23  10度倾角前窗	10度倾角斜面设计的玻璃悬窗符合人体工程学，防止眩光产生，影响操作。

3.24	UV灯：UV灯管可定时操作，方便用户

3.25	控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER

3.26	电源插座：不少于1个

3.27	检修口：6个（直径24毫米）

3.28	阀门：最多可安装6个(通过侧壁检修口安装)

3.29	搁手架：专利的人体工效学设计的搁手架，标配2个，防止操作疲劳

3.30	支架：可调高度支架

4、产品配置要求：

4.1 生物安全柜主机, 一套

5、技术文件：

5.1 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

5.2 网站提供中英文对照技术信息

6、技术服务：

6.1 设备安装调试

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

6.2  技术培训

6.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

6.3 保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来1年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7、订货数量： 两台

8、目的港：CIP北京机场

9、交货日期：合同生效后2个月内