# 第六章  技术部分

货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动土壤样品制备系统 | 1台 | 否 | 合同生效后3个月内 |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | 1台 | 是 | 合同生效之日起3个月内 |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | 1台 | 是 | 合同生效之日起3个月内 |
|  | 石油烃检测仪 | 1台 | 是 | 合同生效之日起3个月内 |
| 2 | 百万分之一分析天平 | 1台 | 是 | 合同生效后3个月内 |
|  | X射线荧光光谱仪 | 1台 | 是 | 合同生效后2个月内 |
|  | 全自动流动注射分析仪 | 1套 | 否 | 合同生效后1个月内 |
|  | VOC释放舱 | 1台 | 否 | 合同生效后3个月内 |

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，标注“#”号的为重要技术参数。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包

全自动土壤样品制备系统

1   工作条件：

1.1 环境温度20℃~45℃。

2   设备用途：

2.1 用于土壤样品的全自动干燥、研磨、混匀、标准法筛分、分样、称量、装样、二维扫码、系统清洁等全流程智能化自动化制备。

3   技术参数：

#3.1  执行规范：样品处理全过程符合《 HJ/T 166-2004土壤环境监测技术规范》和总站土字【2018】407号中《关于土壤样品制备流转与保存技术规定》

3.2   进样功能

3.2.1 设备可直接处理的土壤湿度级别为：干、潮、湿（参照《 HJ/T 166-2004土壤环境监测技术规范》文件中的分级标准）

3.2.2  设有5个样品干燥位，每次可同时放置并干燥5组土壤样品，每组样品重量范围0.5~1.5 Kg

3.2.3  五组土壤样品全部完成干燥的总时间不超过3小时

3.2.4  样品干燥温度范围：35℃±5℃

3.3    全流程智能机械臂自动操作

3.4    研磨功能：样品干燥完成后自动研磨，研磨过程中与样品直接接触的部位为非金属材质，杜绝制样过程中的外源性污染

3.5    分样、混匀功能：样品自动充分混匀、分样

3.6    筛分功能：依据GB/76003.1-2012要求，使用标准化20目、60目、100目尼龙分析筛

3.7    称量功能：设备内置称量模块，可自动称量各环节样品重量

3.8   装样功能：不少于15个样品盘，使用500ml棕色广口玻璃瓶装样

3.9   清洁功能：设备可完成自动清洁，防止样品交叉污染

3.10  样品管理功能：具有有效的样品管理模块，完整记录各环节原始数据，全流程可溯源，内置高清摄像头，可对全流程进行监控记录

3.11  安全防护功能：控制系统UPS断电保护；可一键紧急制动

3.12  操作软件：设备专用操作软件，可自动控制土壤样品运输传动、干燥、研磨、分装等全过程，无需人工辅助，避免人工干预。

4   产品配置要求：

4.1  全自动土壤样品制备系统主机，   1台

4.2  全自动土壤样品制备系统辅机，   1台

4.3  空气压缩机，                   1 台

5   选购附件、备件及消耗品：

5.1  专用筛网

5.2  专用接料框

5.3  专用漏斗

5.4  专用贴标样品瓶

5.5  射频标签纸和打印纸

6   技术文件：

6.1  合同生效后60天内提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户

7   技术服务：

7.1   设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.2   技术培训

7.2.1  在用户所在地根据用户需求对用户进行2人或以上、为期1周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3   保修期：提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4   维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5   软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8  订货数量：

一台

9  交货地点：

用户指定地点

10  交货日期：

合同生效后3个月内

气相色谱-质谱联用仪

1   工作条件

1.1 工作电压：220～240V，单相

1.2 工作温度： 15℃～30℃

1.3 相对湿度：20%～80%

2   设备用途：

2.1 土壤、淤泥、污水等样品中半挥发性有机物的定性定量。

3   技术参数：

3.1  气相色谱部分：

#3.1.1  色谱性能：要求能同时安装两个进样口和四个检测器。

#3.1.2  最多可安装8个EPC模块，控制19个EPC通道。

3.1.3   峰面积重现性<0.5%RSD;

3.1.4   柱箱降温速率：从450˚C降至50˚C<4min。

3.1.5   升温梯度：≥20梯度/21平台程序升温。

3.1.6   升温速率：最大能达到120˚C/min。

#3.1.7  分流/不分流进样口：压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力能达到150psi。

3.1.8   电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。

3.2  液体自动进样器：

3.2.1   50位自动进样器

3.2.2   进样速度：<0.1s

3.2.3   进样量：0.1-50μl

3.2.4   具有重叠进样的功能

3.2.5   进样精度：RSD<0.3%

3.3 ECD检测器：

*3.3.1  最低检测限：< 3.8 fg/mL林丹

3.3.2   线性动态范围：> 5×104（林丹）

3.3.3  最高使用温度：400 ℃

3.4质谱部分：

3.4.1  质量数范围: 10～1000amu；

3.4.2  离子源温度：独立控温，150~350˚C可调

3.4.3  最大扫描速率： ≥20000 amu/秒；

#3.4.4 离子化能量（即电子轰击能量）：不低于200eV，提供官方参数证明。

3.4.5  分辨率： 0.1amu；

#3.4.6 离子传输系统：无需预四极杆；

#3.4.7 仪器检测限指标 (为仪器安装验收指标)：≤10fg；测试的柱子规格为HP-5MS30m×0.25mm×0.25μm，100fg OFN 8次连续不分流进样所得峰面积精密度，99%置信水平下统计得出仪器检测限。

#3.4.8  质量分析器类型：共轭双曲面非金属四极杆。

#3.4.9  质量分析器控温：独立温控，最高可达200˚C（不接受预四极杆加热）；

3.4.10  真空系统：分子涡轮泵应≥250L/s、机械泵应≥2.0m3/min；

3.4.11  气相和质谱接口温度: 需独立控温，在100-300˚C可调；

3.5工作站系统：

3.5.1   气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现

3.5.2   软件：气质串接软件同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件

3.5.3   谱库: 2017NIST谱库（含化学结构式库）

3.5.4   保留时间锁定软件

3.5.5   解卷积软件

4   配置要求

4.1   质谱仪 （EI源）1台

4.2   气相色谱仪1台（具备不泄真空换色谱柱功能）

4.3   分流不分流进样口2个

4.4   液体进样器1台

4.5   安装工具包1套

4.6  ECD检测器一套

4.7  质谱软件（带保留时间锁定和解卷积软件功能）1套

4.8  2017NIST谱库1套

4.9  质谱工作站计算机（原厂标配）

5    服务要求

5.1  供货商在接到用户安装通知后，须在20个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在20个工作日内安装、调试完毕；

5.2  安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

5.3  人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于2人次、3工作日的免费培训。

5.4  仪器维修：仪器,软件及配件自安装验收签字之日起，保修期三年，仪器终生维修。

5.5  卖方在中国设有保税库、办事处和维修站保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供工作站软件终生免费升级。在接到报修电话后4小时作出响应，24小时内维修工程师到场，故障在48小时内修复。

5.6  投标人提供给买方的货物，其所有部件都必须为原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

5.7  厂商提供的所有计算机软件都须是正版软件，其软件必须有原始安装盘，且购买方合法拥有。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册。厂商须免费为购买方提供仪器使用期内应用软件升级服务，并优惠提供必要的硬件升级。

*5.8  制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

- 订货数量：

一台

7   交货地点

用户指定的地点

8	  供货日期

合同生效之日起三个月内。

气相色谱-质谱联用仪

1   工作条件

1.1  工作电压：220～240V，单相

1.2  工作温度： 15℃～30℃

1.3  相对湿度：20%～80%

2   设备用途：

2.1  土壤、淤泥、污水等样品中半挥发性有机物的定性定量。

3   技术参数：

3.1气相色谱部分：

#3.1.1 色谱性能：要求能同时安装两个进样口和四个检测器。

#3.1.2 最多可安装8个EPC模块，控制19个EPC通道。

3.1.3  峰面积重现性<0.5%RSD;

3.1.4  柱箱降温速率：从450˚C降至50˚C<4min。

3.1.5  升温梯度：≥20梯度/21平台程序升温。

3.1.6  升温速率：最大能达到120˚C/min。

#3.1.7 分流/不分流进样口：压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力能达到150psi。

3.1.8  电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。

3.2 液体自动进样器：

3.2.1  50位自动进样器

3.2.2  进样速度：<0.1s

3.2.3  进样量：0.1-5 μl

3.2.4  具有重叠进样的功能

3.2.5  进样精度：RSD<0.3%

3.3 FID检测器：

*3.3.1  最低检测限：<1.2 pg C/s（十三烷）

3.3.2   线性范围：>107（±10%）

3.3.3   最高使用温度：400 ℃

3.4质谱部分：

3.4.1   质量数范围: 10～1000amu；

3.4.2   离子源温度：独立控温，150˚~350˚C可调

3.4.3   最大扫描速率： ≥20000 amu/秒；

#3.4.4  离子化能量（即电子轰击能量）：不低于200eV，提供官方参数证明。

3.4.5   分辨率： 0.1amu；

#3.4.6  离子传输系统：无需预四极杆；

#3.4.7  仪器检测限指标 (为仪器安装验收指标)：≤10fg；测试的柱子规格为HP-5MS30m×0.25mm×0.25μm，100fg OFN 8次连续不分流进样所得峰面积精密度，99%置信水平下统计得出仪器检测限。

#3.4.8  质量分析器类型：共轭双曲面非金属四极杆。

#3.4.9  质量分析器控温：独立温控，最高可达200˚C（不接受预四极杆加热）；

3.4.10  真空系统：分子涡轮泵应≥250L/s、机械泵应≥2.0m3/min；

3.4.11  气相和质谱接口温度: 需独立控温，在100-300˚C可调；

3.5工作站系统：

3.5.1   气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现

3.5.2   软件：气质串接软件同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件

3.5.3   谱库: 2017NIST谱库（含化学结构式库）

3.5.4   保留时间锁定软件

3.5.5   解卷积软件

4   配置要求

4.1  质谱仪 （EI源）1台

4.2  气相色谱仪1台（具备不泄真空换色谱柱功能）

4.3  分流不分流进样口2个

4.4  液体进样器1台

4.5  安装工具包1套

4.6  FID检测器一套

4.7  质谱软件（带保留时间锁定和解卷积软件功能）1套

4.8  2017NIST谱库1套

4.9  质谱工作站计算机（原厂标配）

5    服务要求

5.1  供货商在接到用户安装通知后，须在20个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在20个工作日内安装、调试完毕；

5.2  安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

5.3  人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于2人次、3工作日的免费培训。

5.4  仪器维修：仪器,软件及配件自安装验收签字之日起，保修期三年，仪器终生维修。

5.5  卖方在中国设有保税库、办事处和维修站保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供工作站软件终生免费升级。在接到报修电话后4小时作出响应，24小时内维修工程师到场，故障在48小时内修复。

5.6  投标人提供给买方的货物，其所有部件都必须为原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

5.7  厂商提供的所有计算机软件都须是正版软件，其软件必须有原始安装盘，且购买方合法拥有。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册。厂商须免费为购买方提供仪器使用期内应用软件升级服务，并优惠提供必要的硬件升级。

*5.8  制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

- 订货数量：

一台

7   交货地点

用户指定的地点

8	  供货日期

合同生效之日起三个月内。

石油烃检测仪

1    工作条件：

1.1  工作电压：220～240V，单相

1.2  工作温度： 15℃～30℃

1.3  相对湿度：20%～80%

- 设备用途：

2.1  土壤、淤泥、污水等样品中半挥发性有机物的定性定量。

3    技术参数：

3.1柱箱

#3.1.1快速直接加热式炉箱，流路一体化，无需使用柱螺母与密封垫，无气体泄露点，芯片式预柱处理，终生无需裁截色谱柱。

3.1.2  温度范围：室温以上4˚C~420˚C

#3.1.3 升温速度：0.1˚C/分钟~250˚C/min

3.1.4  柱箱冷却：从450℃ 降温到50℃小于 200秒

3.1.5  程序升温：20阶21平台

3.1.6  可记录色谱柱使用次数与最高温度

3.2分流不分流进样口

3.2.1  最高温度：400℃

3.2.2  电子参数设定压力，流速和分流比

3.2.3  流量设定范围：0-200ml/分钟N2，0-1250ml/分钟H2

3.2.4  最大载气流量：1250ml/min

#3.2.5 进样口维护简单，不用工具即可打开进样口，维护衬管等进样口内部组件

3.3电子压力控制(EPC)

3.3.1  自动海拔高度压力及室温补偿;

*3.3.2 在0 到150 psi 范围内，压力控制精度为±0.001 psi。

  - 液体自进进样器

3.4.1  进样速度：0.1s

3.4.2  进样量：0.1～50μl

3.4.3  样品容量：≥ 50位

3.5氢火焰检测器（FID）

3.5.1  最高温度：400℃

#3.5.2 最低检测限：<1.4pg C/sec

3.5.3  扫描速率：500 Hz

3.5.4  线性范围：>107

3.6工作站软件

3.6.1  Windows 7操作环境

3.6.2  通过LAN接口控制液相系统并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

3.6.3  具有维护信息预报系统（EMF），电子记录维护和错误及故障信息

3.6.4 彩色触摸屏界面

4    配置要求

4.1  气相色谱仪1台（具有反吹功能）

4.2  分流不分流进样口1个

4.3  液体进样器1台

4.4  安装工具包1套

4.5  FID检测器一套

4.6  色谱软件（带保留时间锁定）1套

5    服务要求

5.1  供货商在接到用户安装通知后，须在20个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在20个工作日内安装、调试完毕；

5.2  安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

5.3  人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于2人次、3工作日的免费培训。

5.4  仪器维修：仪器,软件及配件自安装验收签字之日起，保修期三年，仪器终生维修。

5.5  卖方在中国设有保税库、办事处和维修站保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供工作站软件终生免费升级。在接到报修电话后4小时作出响应，24小时内维修工程师到场，故障在48小时内修复。

5.6  投标人提供给买方的货物，其所有部件都必须5原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

5.7  制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

- 订货数量：

一台

7    交货地点：

用户指定的地点

8   供货日期

合同生效之日起三个月内。

第2包

百万分之一分析天平

1  功能用途

  - 适用于实验室称量

2  工作环境

2.1  工作温度：5℃~40℃

2.2  电流：220V，50Hz

3   技术参数

*3.1  可读性：0.001mg

*3.2  最大称量值：22g

3.3  重复性（sd）：0.0007mg

3.4  典型稳定时间：3.5s

*3.5  称盘尺寸（W*D）：40*40mm

*3.6  采用高精度高分辨率后置式传感器，满足用户准确称量微量样品的需要

*3.7  悬挂式网格秤盘，获得快速、准确称量结果

*3.8  ATC主动式温控系统，提高称量稳定性，增强重复性

3.9  红外感应系统，实现无需用手接触的开关门、去皮、打印等天平操作

*3.10 称量任务的流程和天平设置可作为方法保存在天平

3.11 无需软件，直接传输数据至PC

3.12 ProFact校准技术，实现温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正

3.13 全面的用户权限管理功能

*3.14 状态指示灯（StatusLight）通过颜色直观地显示天平的状态

3.15 7寸彩色智能触摸屏，中文操作界面，兼容手套模式

3.16 水平控制系统，在天平偏移水平位置时提供警告提示功能

3.17 称量结果记事本，可临时保存称量数据

3.18 4个USB，1个LAN，轻松连接外围设备和导出数据

*3.19 完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

4   配置清单

4.1  天平主机  1台

4.2  防风罩    1套

4.3  电源      1套

4.4  产品合格证、说明书 1 套

5   选购附件、备件及消耗品

5.1  CarePac砝码，20gF1和1gE2各一个；

5.2  通用U形去静电装置，可完全去除容器和样品的静电；

5.3  LabX Balance软件，可将天平连接到电脑上

6   技术文件

6.1 合同签定后45天内提供一套中文或英文说明书。

7   售后服务承诺条款

7.1  对所售产品实行“开箱即坏即换”服务，即所购仪器开箱后即发现损坏，且无法满足正常工作使用，可更换同型号新品。

7.2  主机免费保修一年。凡是在产品使用说明书规定的要求下使用出现的问题，免费维修；因质量问题造成的零部件损坏，负责免费更换。

7.3  三包范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

7.4  需在接到维修通知后1小时内做出响应，并提供具体费用报价，征得客户认可后尽快解决问题。设备出现故障需要上门时，电话响应时间小于2小时，到达现场时间小于8小时，24小时内排除故障

7.5  现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，每台/套设备免费为2名以上仪器操作人员提供免费的现场上机操作及日常维护培训，提供2-3人高级应用技术培训

7.6  对设备进行维护操作等方面的详细培训，使用方技术维护人员掌握设备的安装测试、维护、故障诊断等，达到能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作，保证设备能够正常、安全地运行

8  订货数量：

一台

9  交货地点

用户指定的地点

10  交货日期：

合同生效后3个月内

X射线荧光光谱仪

1   工作条件：

1.1  工作电压：220 ± 5% V

1.2  操作温度： -20℃~50℃

1.3  湿度：10–95%

  - 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

2   设备用途：

环境大气质量监测，源解析，空气气溶胶，工业粉尘，工业和城市废弃物，土壤中多元素检测。要求同时对多达48种元素同时检测。同时也适用于各种灰分的元素分析，环境水，污染水的无机成分分析，各种有色及黑色金属，合金重元素分析，塑料，纤维材料中的无机元素分析。满足固体, 液体，粉末, 水质及油类等各种形态样品中的多种无机元素的定性、半定量和定量分析，有标样和无标样分析技术。 满足综合性分析中心的多种应用，多元素同时分析要求。

3   技术参数：

3.1  外观尺寸和重量：整机重量小于1.5kg；

3.2  外观尺寸及特点：244×230×95.5mm；一体化整机设计，方便现场使用；坚固耐用，高密闭性，防水防尘抗冲击。

#3.3 激发源：高性能微型X射线光管，银靶材；管电压6-50kV，最大50KV能最大效率激发测量重金属元素；管电流0-200uA；匹配功率不超过2W，降低辐射量保障使用安全。

#3.4 探测器：高性能几何优化大面积硅漂移GOLDD+探测器（Geometrically Optimized Large area Drift Detector）；

3.5  制冷：自动半导体制冷系统。

3.6  系统电子设备：533 MHz ARM 11 CPU、300 MHz DSP数字信号处理器、80MHz ASICS DSP数字信号处理器、4096多道分析器；可高速完成对分析数据的计算处理、存储、通讯和其它各项功能。

#3.7 显示器：高亮度VGA彩色触摸屏，可翻转调整角度，方便数据观察，用户可轻松应对下雨、阳光直射等不利环境下的应用；

3.8  语言：多种语言选择，包括简体中文操作界面。

3.9  测试范围：从Mg-U之间，包括Ba, Cs, Te, Sb, Sn, Cd, Ag, Pd, Zr, Mo, Sr, U, Rb, Th, Pb, Se, As, Au, Hg, Zn, W, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Sc, Ca, K, S共33种元素

3.10  检出限：ppm (mg/Kg)级别；如：Pb 5ppm、As 4ppm、Cr10ppm、Cu 10ppm、Zn7ppm、Ni 25ppm、Mn 35ppm。

3.11  数据存储：储存数据、图谱及图片超过10000组。

3.12  数据传输与处理：功能强大的NDT软件，可通过计算机进行上传下载。USB接口或蓝牙无线传输，可直接向电脑或网络存储设备传输数据，并可与GPS联用。

*3.13 内置GPS，可在测试实时定位测试点经度、纬度、高程等GIS信息，并可同步下载，方便进一步制图使用。

3.14  数据输出格式：.ndt/.xls/.csv/.txt/.TAB/.SHP/.GMT/.GML/.KML

3.15  操作系统：仪器采用内置固化的工业级操作系统，系统稳定，运算速度快；非windows之类商业级或个人级操作系统。

3.16  集成方式：手持式集成，仪器全身一体化，便捷性高，更适合现场应用；不接PDA，无中病毒的隐患，无数据安全风险。

3.17  工作温度：可适应-10°C~50°C的环境温度。

3.18  电池：采用可充电的6芯组锂电池，电池一次充电可连续工作8小时以上。

3.19  检测窗口：8mm。

3.20  CCD摄像头：具有可视频CCD摄像头，便于对样品进行定位测量和图像记录。

3.21  滤光片：6个滤光片设置，可根据测量要求设置针对主元素、重元素、轻元素测试的通道时间。

#3.22 标准片：标准片内置，便于仪器自校正以及保证自校正时的安全。

3.23  校正：仪器出厂前已充分校正，客户使用时无需再做校正；但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线的功能，对于特定地区样品可得到更精确的数据。

3.24  辐射剂量：X射线辐射剂量＜1.0 μSv/h；

3.25  辐射安全设置：a.密码保护；b.测试过程中有红色指示灯闪烁；c.前端无样品时，2秒钟自动停止测试；

3.26  产品供应商能提供辐射安全许可证和辐射检测技术报告。

3.27  产品获得美国EPA产品技术认证和CE认证。

3.28  探测器: NaI（Tl）

3.29  能量范围: 60Kev~1.3Mev

#3.30 测量范围: 0.01μSv/h~100 mSv/h

#3.31 灵敏度(Cs-137) 150cps per μSv/h

#3.32 灵敏度(Am-241) 3000cps per μSv/h

#3.33 线性误差：±10%

3.34  采用天然本底扣除技术，可以识别人工放射性

3.35  标准AA电池，连续使用时间600小时

3.36  存储 1600 个测量数据

3.37  防护等级 IP 65

3.38  EMC 符合EN 50081-1 与EN 61000-6-2

3.39  撞击带保护皮套，1.5m到混凝土地面

4   产品配置要求：

4.1  主机；

4.2  带密码锁的防尘抗震便携式手提箱

4.3  两块可充电锂电池

4.4  110V/220V AC充电器/电源适配器

  - USB数据线

  - NDT软件及操作指南（光盘）

4.7  1套标准参考物质（4枚NIST样品）

4.8  仪器保护套和尼龙腰带

5   选购附件、备件及消耗品：（请参考总则第2.2条）

5.1  探测器: NaI（Tl）

5.1.1  能量范围: 60Kev~1.3Mev

#5.1.2 测量范围: 0.01μSv/h~100 mSv/h

#5.1.3 灵敏度(Cs-137) 150cps per μSv/h

#5.1.4 灵敏度(Am-241) 3000cps per μSv/h

#5.1.5 线性误差：±10%

5.1.6  采用天然本底扣除技术，可以识别人工放射性

5.2  标准AA电池，连续使用时间600小时

5.2.1  存储 1600 个测量数据

5.2.2  温度 -20℃ - 50℃

5.2.3  相对湿度 10 – 95%

5.2.4  防护等级 IP 65

5.2.5  EMC 符合EN 50081-1 与EN 61000-6-2

5.2.6  撞击带保护皮套，1.5m到混凝土地面

5.2.7  重量≤160g(包括电池)

6   技术文件：

6.1 一套中文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7   技术服务：

7.1 免费用户使用现场安装调试。

7.2 安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。

7.3 维修响应时间一般情况≤24小时，仪器维修过程，可免费提供备用机进行使用。

7.4 可提供应用支持，并共同合作发表论文。

7.5 免费培训2-4人直至能完全独立操作。

8   订货数量：

一台

9   交货地点：

用户指定的地点

10  交货日期：

合同生效后2个月内

全自动流动注射分析仪

1   工作条件：

1.1  工作电压：220VAC，50HZ

1.2  操作温度： 10—40℃

1.3  湿度： 25%—85%

1.4  仪器可供在室内使用或车载使用

2   设备用途：

2.1  用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、氰化物、总氰化物、阴离子表面活性剂、可溶性硫化物、氨氮、总磷、总氮、六价铬等。

3   技术参数：

3.1技术规格

*3.1.1 仪器原理：基于流动注射分析的基本原理，各参数检测方法符合国标或环保部标准。

3.1.2  仪器组成：每个检测模块为全自动独立一体机，除电脑外无任何共用系统。每个检测模块由内置自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、消化系统、检测器、在线稀释模块构成一个整体，不可拆分。（提供实物图片图示或其他证明文件）

3.1.3  各个通道之间独立工作，也可同时工作，互不影响，最多可连接16个同系列分析仪同时工作，便于升级。

#3.1.4 每个通道内置全自动进样系统，进样器与主机共用电源和通讯系统，便于实验室多点布控和野外车载使用，样品位≥40位。（提供实物图片）

3.1.5  每个通道都包括一个专用的蠕动泵, 12个管位，泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧。

3.1.6  每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。

#3.1.7 每个通道内置在线比例稀释模块，具有在线比例稀释功能，所有模块同时进行单点自动配置标准曲线，在线自动稀释高浓度样品。

3.1.8  使用网线和无线WIFI进行通讯，通讯更加可靠，且无需再陪配置主机连接。

3.1.9  仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置.。

3.1.10 全中文操作软件，一套软件共同工作时可控制16个通道同时工作。

3.2指标参数

3.2.1  氨氮技术指标

方法原理：水杨酸光度法

线性范围：0.01-5mg/L

检出限：≤0.005 mg/L

样品分析频率：50样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

3.2.2  挥发酚技术指标

方法原理：4-氨基安替比林光度法

线性范围：0.001-0.2mg/L

检出限：≤0.0003 mg/L

样品分析频率：20样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

3.2.3  （总）氰化物技术指标

方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法

线性范围：0.001-0.2mg/L

检出限：≤0.0005mg/L

样品分析频率：18样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

3.2.4  阴离子表面活性剂技术指标

方法原理：亚甲基蓝光度法

线性范围：0.02-2mg/L

检出限：≤0.01 mg/L

样品分析频率：18样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

3.2.5  总磷技术指标

方法原理：在线消解磷钼兰光度法

线性范围：0.01-10mg/L

检出限：≤ 0.003mg/L

样品分析频率：30样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

3.2.6  总氮技术指标

方法原理：在线镉柱还原重氮偶合光度法

线性范围：0.025 -10.0mg/L

检出限：≤ 0.015 mg/L

样品分析频率：40样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

3.2.7  硫化物技术指标

方法原理：亚甲基蓝光度法

线性范围：0.01-2.0mg/L

检出限: ≤0.004 mg/L

样品分析频率：15样/小时

精密度：≤1%

准确度：误差在±3% 以内

3.2.8  六价铬技术指标

方法原理：二苯碳酰二肼光度法

线性范围：0.002 -1.0mg/L

检出限：< 0.0005mg/L

样品分析频率：30样/小时

精密度：< 1%

准确度：误差在±5% 以内

4.  产品配置要求：

4.1  全自动氨氮分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.2  全自动挥发酚分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.3  全自动（总）氰化物分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.4  全自动阴离子表面活性剂分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.5  全自动总磷分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.6  全自动总氮分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.7  全自动硫化物分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.8  全自动六价铬分析模块（内置进样系统和在线稀释模块）1台

4.9  工作站软件1套

4.10 配件套包（泵管、接头、进样针等）8套

4.11 电脑、打印机 1套

5   技术文件：

5.1 一套中文说明书在合同签定后5天内提供给用户。另一套完整的中文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6   技术服务：

6.1 设备安装调试

6.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.1.2仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

6.2  技术培训

6.2.1 在用户所在地对用户进行1人或以上、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

6.3 保修期：提供2年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来10年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7   订货数量：

一套

8   交货地点：

用户指定的地点

9   交货日期：

合同生效后1个月内

VOC释放舱

1   工作条件：

1.1 工作电压：380 ± 10% V。

1.2	 环境温度： 5~35℃。

1.3	 湿度： < 85 % R.H。

2   设备用途：

2.1 用于检测土壤样品、户外产品、装饰装修材料的甲醛、VOC等污染物的释放量和释放速率。

3.  技术规格：

3.1  性能参数工作室容积：60L±1L*4个
3.2  温度范围：15～100℃
3.3  温度波动：≤ ±0.3℃
3.4  温度均匀度：≤±0.5℃
3.5  温度控制：恒温室间接控温法（4个工作舱放在恒温舱内）
3.7  湿度范围：40～70 % R.H. (20～30℃ ) ,5% R.H.（60-65℃）
3.8  湿度波动：≤ ± 2.5% RH
3.9  湿度均匀度：≤ ±2.5 % RH

3.10 湿度控制：干、湿气比例控制法（每个舱独立控制）

#3.11舱体内部防止吸附的涂层处理（需提供证明文件）

3.12  流量控制补偿（需提供证明文件）

*3.13 高温清洁温度不低于250℃（需提供证明文件）

3.14  磁力传动马达
*3.15 甲醛本底值（仪器运行6小时后） ≤0.006 mg/m3
*3.16 任意单项 VOC本底值（仪器运行6小时后） ≤0.002 mg/m3
*3.17 TVOC本底值（仪器运行6小时后） ≤0.02 mg/m3
#3.18 供气有高温催化热分解净化模块，热分解温度不低于400℃。（需提供证明文件）
3.19  空气交换率 0.2~2.5次/小时
3.20  中心风速（可调） 0.1～0.3 m/s
3.21  密封性 舱内空气泄漏率 VL < 5%×供气率  Vs
#3.22 甲苯、正十二烷或正十四烷24小时回收率大于80%（需提供证明文件，证明文件为2年内第三方检测机构出具的回收率检测报告）
3.23  相对正压保持 10±5 Pa
3.24  控制系统：人机界面，触摸屏
    设备控制方式可实现以下控制方式：本机控制：直接在触摸屏对设备进行操作
实时在线显示、记录项目（自动记录工作舱内如下项目）：
①温度，共4路
②湿度，共4路
③压力，共4路
④流量，共4路
⑤运行时间
⑥系统报警
3.25  系统保护

①舱内高温保护
②电源过载、漏电、缺相、欠压、超压、相序保护
③制冷系统高低压保护，过载保护
④加热组件过热保护
⑤电机过流保护
⑥风机、气泵过热、过载保护
⑦加湿缺水保护
⑧压力保护

3.26  自带覆盖温湿度控制范围内的省级以上检定证书，必须包含60℃， 5% R.H温湿度点。

4   产品配置要求：

4.1 VOC释放舱    1台

4.2 备件

4.2.1 置物架4个，排水管1根

4.2.2 排水管1根

5   选购附件、备件及消耗品：

无

6   技术文件：

6.1  一套中文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

7   技术服务：

7.1   设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2 每台设备的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1 在用户所在地根据用户需求对用户进行2人或多人、为期1周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3   保修期：提供1年或1年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4   维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5   软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来1年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一台

9. 交货地：

用户指定的地点

10. 交货日期：

合同生效后3个月内