# 技术部分

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件或复印件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

3.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

3.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

3.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，标注“#”号的为重要技术参数。

5、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

颗粒物计数器校准仪

1、设备用途：

满足GB18352.6-2016轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）和GB17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）中对PN检测设备的校准功能。该系统对一定浓度和粒径的气溶胶颗粒物进行数量浓度测量，将参考仪器和待校准仪器的测量值进行比对，判定待校准仪器的检测效率是否满足要求。

2、工作条件

2.1  环境温度：10-35摄氏度。

2.2  工作环境湿度：0-90%RH，非凝结。

3、技术规格

3.1  气溶胶颗粒物发生装置：

3.1.1  电喷雾气溶胶

#3.1.1.1 颗粒物浓度：>10,000,000个 /cm3

3.1.1.2  液体流速：2~10 μL/min

#3.1.1.3 颗粒物粒径范围：< 2 ~ > 150 nm

3.1.2  碳黑气溶胶

3.1.2.1  颗粒物粒径: 10-200 nm

#3.1.2.2 颗粒物浓度: 100,000,000 个/cm3

#3.1.2.3 烟气发生量: 12 L/min

#3.1.2.4 碳黑质量发生速度: 最高45 mg/h

*3.1.3 气溶胶发生装置须配备催化反应器和稀释器（稀释倍数不低于10）

3.1.4  气溶胶发生装置须配中和器

3.2  气溶胶静电分级和荷电装置：

3.2.1  静电分级

3.2.1.1 检测粒子：固体和非挥发性液滴

3.2.1.2 电压范围：10 - 10,000VDC

3.2.1.3 气溶胶流量：0.2 - 5 L/min

3.2.1.4 电迁移分级粒径：2-1000 nm

3.2.2  纳米级颗粒物荷电源

3.2.2.1  荷电极性：正/负均可

#3.2.2.2 颗粒物产生量：< 0.01个 /cm3

#3.2.2.3 最大荷电颗粒物浓度：10,000,000个 / cm3

3.2.2.4  气溶胶介质：空气或氮气

3.3  颗粒物计数装置

3.3.1 凝聚核粒子计数：

3.3.1.1 检测粒径：4nm-3um

3.3.1.2 单颗粒计数浓度：0-100,000个/cm3，连续实时重合校正

#3.3.1.3 颗粒物零点读数：<0.001个/ cm3@12小时平均

3.3.1.4  冷凝工作液体：正丁醇

3.3.1.5  真空系统：外置真空泵；

*3.3.1.6 软件：气溶胶设备管理软件；

3.3.1.7  输出界面：LCD TFT QVGA（320×240像素）彩色显示屏

3.3.2  电荷计数

3.3.2.1  测量对象：颗粒物所带电荷

3.3.2.2  测量颗粒物粒径范围：2nm - 5 μm

3.3.2.3  测量上限：±12,500 fA

3.3.2.4  随温度漂移：<±2 fA @24 小时， 操作环境温度范围

3.4  气溶胶静电计

3.4.1.	电流测量范围：（-100~100）mA，且量程可调节

3.4.2.	电流测量分辨力：最小可达0.01fA

3.4.3.	噪声：在1pA量程下的峰值噪声小于0.5fA

3.4.4.	颗粒计数效率：优于98%

3.4.5.	电流和颗粒数量浓度测量不确定度：优于2%（k=2），测量结果可溯源至国家计量标准

3.4.6.	流量范围：（0.1~2）L/min

3.4.7.	流量控制准确性：≤1%

3.4.8.	颗粒粒径测量范围：（0.002~5.0）μm

3.4.9.	响应时间：<1s

3.4.10.具有电流输入端，可满足fA级电流校准需求

3.4.11.软件和仪器控制面板操作，提供实时读数且数据自动存储

4、 产品配置要求：

4.1  主机：内部存储器可存储两周数据或通过PC 连续存储。

4.2  系统配备三单级进样口撞击式粒径切割器。

4.3  气溶胶发生装置须配备进样器。

5、技术服务：

5.1  设备安装调试

5.1.1  仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

5.1.2  每台仪器的安装调试、验收期不应长于10个工作日。

5.2  技术培训

5.2.1  安装验收完成后厂家负责免费对最终用户相关人员进行操作培训。

5.2.2  培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.2.3  需提供详细的的培训材料，包括仪器使用说明、操作手册等。

5.2.4  保证所有的培训学员能够熟练操作并能够对其进行日常维护和保养。

6、售后与质保要求：

6.1 保修期：原厂免费质保期为验收合格后一年或货到后十三个月，以先到者为准；免费质保包括材质和人工；质保期内，厂家将负责免费修理或更换由仪器制造工业缺陷或质量问题导致的有故障的零、部件，一切费用全免。质保期后，厂家继续承担该仪器的终身维护，将继续对用户提供支持，如回答用户的问题、排除用户的软、硬件故障等。

6.2 维修响应时间：通常情况下，厂家应在接到最终用户有关仪器的故障报修请求后 1 小时之内做出答复。根据具体故障情况，用户不能按厂家电话指导排除故障的，应将有关零、部件寄回厂家进行处理。仪器故障严重时，厂家须派维修技术人员 48 小时内到场进行必要的维修，并及时排除故障（特殊情况和不可抗拒因素除外）。

6.3 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后1年内的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7. 订货数量： 一套

8. 目的港： CIP北京机场

9. 交货日期：合同生效后5个月内