野生动植物生理生态检测系统包括:

| 名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研磨仪套件 | 1 | 套 | 是 | 合同生效后70天内 | 北京师范大学校内 |
| 酶标仪套件 | 1 | 套 | 是 |  |  |
| 野外数据采集系统套件 | 1 | 套 | 是 |  |  |
| 便携式多参数水质快速监测系统套件 | 1 | 套 | 是 |  |  |
| 野外动物观测平台套件 | 1 | 套 | 是 |  |  |

注：进口产品可报进口免税价，指在北京师范大学项目现场交货人民币价，须包含除进口税以外其他一切费用，包括安装、培训、进口代理等费用，进口代理公司由北京师范大学指定。

各技术参数及详细配置详见下文：

研磨仪套件

- 技术指标要求：

- 对样品可进行干磨、湿磨、冷冻研磨处理；

2、研磨原理：撞击摩擦

3、快速、高效的研磨，可重复实验，在几秒钟之内高效完成研磨、混合和样品均样化

4、研磨时间和转速可连续调节

5、全液晶触摸屏操作方式，简单快捷

6、配多孔适配器，单次最多可处理192个样品

7、旋盖型研磨罐，更适合冷冻研磨

8、可存储10组程序，研磨结果具有高度可重复性

9、进样尺寸：≤10毫米，最终出样尺寸：约5um

10、经典研磨时间：5s-2min

11、运行时间设定：1s-99min59s，有连续调节和直接设置实验时间两种设置方式，液晶触摸屏显示；保证样品的高度重复性。

*12.间歇运行时间：1s-99min59s，有连续调节和直接设置实验时间两种设置方式，液晶触摸屏显示；

*13.间歇时间：1s-99min59s，有连续调节和直接设置实验时间两种设置方式，液晶触摸屏显示；

14、具有连续粉碎模式和间歇模式，间歇模式更适合热敏性样品粉碎

15、自带中心定位锁紧装置

16、适配器：4孔、5孔、6孔、10、12孔、20孔、24孔、48孔、96孔

17、研磨套件尺寸：0.2ml/1.2ml/1.5 ml /2ml/ 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml

18、仪器转速：100-2200转/分钟，有连续调节和直接设置实验转速两种设置方式，液晶触摸屏显示

19、多种研磨套件材料：硬质钢, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆,聚四氟乙烯（PTFE）,特氟龙

20、保护罩开启时，仪器停止运行，保证实验人员安全

二、配置：主机1台、10ml氧化锆研磨罐2个，7mm氧化锆研磨球10个

酶标仪套件

一、用途

可以读取任意一种标准规格的比色皿或12x75mm的试管、96或384孔的微孔板中的样品，且检测波长范围覆盖紫外区，尤其适合针对DNA、RNA和蛋白质的快速定量检测，广泛应用于ELISA/EIA检测、微生物生长/MIC、IC50/LD50、细胞毒性/细胞增殖、内毒素分析、报告基因分析、细胞因子确定，且具有动力学检测模式，也可以进行酶学检测和动力学ELISA检测等。

二、技术参数:

1、连续光谱，可96孔或384孔微孔板进行检测

2、吸收光：

光学参数

*波长范围：190nm-1000nm，1nm可调，带宽2nm

波长精确度：<±1nm

波长重复性：±0.2nm

光度量范围：0-4.000(OD)

分光检测分辨率：0.001OD

测定准确度(微孔板)：＜±0.006 OD/±1.0%/0-2.0 OD

测定准确度(比色皿)：＜±0.005 OD/±1.0%/0-2.0 OD

测定精确度：＜±0.003 OD/±1.0%/0-2.0 OD

基线准确性：＜0.001 OD

杂色光：＜0.05%@230nm

*3、温度控制：室温+4℃---45℃

4、温度均一性(微孔板)：±0.5℃在37℃下，孔间差距

5、震荡方式：线性；0-999秒

6、光源：闪烁式高能氙灯

7、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描

*8、微孔板测度时间：

读板时间(正常模式)

96孔：＜9秒 384孔：＜29秒

读板时间(快速模式)

96孔：＜5s秒384孔：＜16秒

9、配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化

10、光学系统由8个配备独立样品检测器和参照检测的通道组成，极大提高检测速度和检测的精度

11、软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，17种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改。

三、配置清单：

1、主机一套：含光吸收模块

2、专业分析和控制软件一套

3、防尘罩1个、使用手册1个、鼠标垫1个

野外数据采集系统套件

GPS定位系统：

- 高感度GPS/ GLONASS卫星接收，即使复杂环境也可以快速搜星

2.  内置3轴电子罗盘及气压式传感器

3.  2.6英寸触摸屏幕，阳光下清晰可读

4.预装中国大陆电子导航地图

5.支持蓝牙，ANT+连接，通过ANT分享航迹，航点等；和兼容的手机连接后可获取智能通知及上传活动数据

6.自定义点线面采集属性进行采集

7.支持北京54、西安80、CGCS2000中国常用坐标格式快速转换

8.SiteSurvey PC软件，支持Mif、shp、dxf、csv、kml、gpx、txt等格式互相转换

9.提供多种面积计算方式：航迹测量、等宽测量、航线测量、规则地、坡地测量

便携式多参数水质快速检测套件

一、用途

根据地表水环境质量标准（GB 3838-2002）的文件要求，必须满足原水、江河、湖泊、河流水、黑臭水体等水样中溶解氧、电导率、PH、温度、浊度、硝酸盐氮、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、氧化还原电位（ORP）等常规核心水质20项指标以上检测能力要求；同时具备科研水质实验室检测及突发事件的快速水质监测工作；

二、技术要求

1）便携式多参数水质探测仪

1.工作条件：

工作温度：-20℃ - ﹢70℃；

供电方式：5节5号碱性电池或镍氢充电电池；

电池寿命：碱性电池≥20小时；镍氢充电电池＞40小时；

2.主机技术参数：

1采用组合式探头，一支探头可同时完成多项指标检测，包括PH、电导率、电阻率、氧化还原电位（ORP）、溶解氧、总溶解性固体、温度、氨氮、浊度、硝酸盐等；

2显示屏：80字符背光液晶显示屏

*3数据存储：1900组数据记录 (含GPL数据)

*4 GPS功能：12通路接收信号，内置接收天线，三维精度均为±10米；

5数据输出：USB端口，配数据线；

6防护等级：IP 67，可浸没于1米水深下30分钟；

7气压：150mb - 1150mb ±1mb；

3.探头技术参数：

3.1、pH：

3.1.1量程：0 - 14pH / ± 625mV

3.1.2分辨率：0.01pH / ± 0.1mV

3.1.3精度：± 0.1pH / ± 5mV

3.2、电导率：

3.2.1量程：0 - 200mS/cm	自动根据三段量程选择

3.2.2分辨率：0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99mS/cm，100.0 - 200.0mS/cm

3.2.3精度：读数± 1%或±1μS/cm取较大值

3.3、溶解氧（荧光法）

3.3.1量程：0 - 500% / 0 - 50mg/L

3.3.2分辨率：0.1% / 0.01mg/L

3.3.3精度：< 200%/20mg/L：读数±1%> 200%/20mg/L：读数± 10%

3.4、浊度

3.4.1量程：0 - 3,000NTU

3.4.2分辨率：自动根据两段量程选择：0.0 - 99.9NTU, 100 - 3,000NTU

3.4.3精度：量程± 5%

3.5、温度

3.5.1量程：-5℃ - ﹢70℃

3.5.2.分辨率：0.1℃

3.5.3精度：读数的± 0.5℃

3.6、氨氮

3.6.1量程：1.0 - 9,000mg/L

3.6.2分辨率：自动根据两段量程选择： 1.0 - 99.99mg/L, 100.0 - 8,999.9mg/L

3.6.3精度：读数± 10% 或2mg/L，取较大值

3.7、硝酸盐

3.7.1量程：0.5 - 30,000 mg/L	自动根据两段量程选择：

3.7.2 分辨率：0.5 - 99.99mg/L, 100.0 - 29,999.9mg/L

3.7.3精度：读数± 10% 或2mg/L，取较大值

*3.8可选增项：氟化物、氯化物、硝酸盐、浊度、叶绿素、水中油、荧光素等；

3.9浸没深度：75mm - 100m

3.10电缆长度：10m

3.11保护等级 ：IP 68, 永久防水

2）便携式多参数水质光度计：

1.工作条件：

1.1操作温度：0 -50℃

1.2湿度：最大相对湿度90%（50℃时）

1.3电源：电池供电、通过USB端口由外接电源或电脑供电。

2.技术性能指标

2.1读数模式：浓度、吸光度、透光率

2.2内置曲线：大于90条，可直接用于高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮等水质指标分析，并可设定30条用户自定义曲线。

2.3波长范围：至少6个工作波长，如：450nm、500nm、550nm、570nm、600nm等

2.4光路精确度和分辨率： ±1%T，0.001AU；

2.5波长选择：可以基于测试方法自动选择

2.6 操作系统及数据内存：支持中文，可储存500组检测结果

2.7 测量室：可自动匹配外径为13-20mm的圆型比色管，无需适配器

2.8通过防水USB接口或蓝牙4.0通讯，可与电脑连接或通过应用软件将数据上传至移动终端；

2.9防护等级：IP67，完全防水、防尘，可在雨天在现场完成现场检测工作，

2.10通过CE认证

3）加热消解器：

1.样本量：一次性消解≥15个水样

2.加热范围：0-200℃（支持用户自定义设置）

3.加热速度：室温加热至100℃，需时15±2min

4.加热精确度及功率：±1℃（100℃），250W

5.加热时间及过热保护：0~999分钟（支持用户自定义设置），212℃

三、测试项目种类及试剂要求

1 试剂为预制性独立包装 ，不需要在现场配置；保质期2年以上

2. 检测项目：硝酸盐氮、氨氮、化学需氧量（COD）、总磷、总氮各25次检测试剂量

四、基本配置：便携式多参数水质探测仪1台、便携式多参数光度计1台、加热消解器主机1台、随机携带试剂包1套，操作说明书1套，随硬质便携箱2个。

野外动物观测平台套件

双筒望远镜

1．数量：1个

2. 功能: 可以满足远距离大视野范围观测

3.  倍率：8倍

4.  产品毛重，不大于0.6kg

双筒望远镜

1．数量：1个

2. 功能: 可以满足远距离大视野范围观测

3.  倍率：10倍

4.  产品毛重，不大于0.6kg

单筒望远镜

1．数量：1个

2．功能: 可以满足远距离大视野范围观测

3.  倍率：10倍以上

4． 镜头直径：82mm

5.  产品毛重: 3kg

航拍无人机

- 数量：1台

- 2. 遥控距离：2-5km

3. 视频分辨率：2.7K-4K

4. 避障感知：多方向避障，前视后视避障，前视避障

5. 图片格式: DNG；JPEG

6. 视频格: MOV、MP4

7. 最大飞行时: 21-25分钟，最长悬停时间: 26-30分钟

注有“*”标志的条款为不允许负偏离的实质性要求和条件的条款，对其中任意一项的负偏离或不符合或缺失即按无效投标处理。