招标公告

中盛隆国际招标（北京）有限公司受北京师范大学的委托，并根据《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的有关规定，拟对北京师范大学高性能水生生物培养分析器设备采购项目进行国内公开招标。现邀请国内合格投标人参加投标。

一、 招标编号：ZSLTC-2018-S058

二、 资金来源：财政性资金

三、 预算金额及最高限价：45万元

四、 采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 交货期 | 交货地点 | 技术参数 |
| 高性能水生生物培养分析器设备 | 1 | 套 | 是 | 合同签订后两个月 | 北京师范大学 | 1. 10L夹套式反应釜体，材质要求硼硅酸玻璃，最大工作容量10L，当使用pH探头及温度探头时最小工作容量6L。 2. 夹套反应釜体工作温度为4-60℃ 3. 釜体内所有部件均无金属成分 4. 釜盖由Ultem® 热塑性塑料制成，经久耐用，带九个连接口，尺寸为6、8 和 12mm 带½” NPT 螺纹，可自定义使用方式 5. 釜体及釜盖可高压灭菌，确保无菌 6. 灯板：可安装多达四个 LED 灯板，提供单一和可变光照条件，可调整光照强度0-100%，光照可以执行手动或全自动日间夜间模拟运行 7. 带顶置式机械搅拌器，搅拌器马达连接到可拆卸的联轴器上，不影响反应容器的完整性，符合 GMP 标准。速度范围：10-100 rpm，保证低速稳定搅拌。搅拌桨为PTFE材质螺旋桨叶，双桨叶，高度可调。 8. 带两个气体接口（最大进气压力 1 bar），可通过气体流量计调节流量， 可手动调节阀门开关，标配气体分布器可使气体均匀分布于介质中。 9. 标配两个蠕动泵。 10. 标配pH电极，测量范围0-13。 11. 标配带有PTFE涂层的PT100温度探头。 12. 两个大显示屏，高分辨率(480 x 272px)。 13. 通过控制单元可轻松调节光照、温度、搅拌、pH、补液及补气，光照及搅拌可设置定时及间歇运行。 14. 可连接同品牌恒温循环器，实现一体化高精度温度控制 15. 数据管理，控制器可记录参数，采用 ASCII 格式，可使用 U 盘轻松转移到 PC，并可进行处理以用于后续分析、报告和文档编写。 16. 控制单元接口：USB，RS232，pH 传感器，PT 100温度探头 17. 工作环境：电压：110或230 V，50/60Hz；允许环境温度：5~40℃ 18. 配置专门的藻类细胞计数仪，以配合培养检测系统：检测藻类直径：5-300um；上样体积：15-20ul；耗材：无需额外特殊试剂。   **具体详见招标文件第三部分。** |

**注：进口产品可报进口免税价，指在北京师范大学项目现场交货人民币价，须包含除进口税以外其他一切费用，包括安装、培训、进口代理等费用，进口代理公司由北京师范大学指定。**

五、 采购项目的属性：货物

六、 投标人资格要求（须同时满足）：

1) 有生产或供应能力的投标人，包括法人、其他组织或者自然人；

2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3) 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求；

4) 本项目不接受联合体投标。

5) 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

七、 本项目扶持中小企业及监狱企业发展，促进残疾人就业,鼓励节能环保产品，具体政府采购政策落实情况详见招标文件。

八、 本项目为非专门面向中小企业的项目。

九、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

有意向的投标人可从2018年12月21日起至2018年12月27日止，每天上午9:00～11:30、下午13:30～16:30（北京时间、节假日除外），到中盛隆国际招标（北京）有限公司购买招标文件，每包/本售价人民币300.00元，售后不退。若需邮购，需另加人民币100元。领取招标文件时须提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：1）法人授权委托书（原件）、被授权人身份证原件及复印件；2）《营业执照》或《事业单位法人证书》副本复印件。注：邮购时请按我公司账户汇款，然后将汇款单复印件及招标文件购买登记表传真或电子邮件发送给我公司，我公司收到后将尽快用特快专递将招标文件邮寄给贵方。招标文件售后不退。

十、投标截止时间和开标时间：2019年1月14日下午14：30（北京时间），届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。

十一、开标地点：北京市海淀区新街口外大街19号北京师范大学校内英东学术会场二小。

十二、投标文件的递交：投标文件请于开标当日、投标截止时间之前由专人送达开标地点,以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受，逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

十三、本项目招标公告在中国政府采购网上发布。

十四、公告期限：自发布之日起5个工作日。

十五、采购人信息：

名 称：北京师范大学

地 址：北京市海淀区新街口外大街19号

联 系 方 式：腾老师010-58802582

十六、招标代理机构信息：

名 称：中盛隆国际招标（北京）有限公司

地 址：北京市海淀区紫竹院路81号院北方地产大厦612室

邮 编：100089

联 系 人：吴女士

联 系 电 话：010-88956517-805

传 真：010-88956527

开 户 名 称：中盛隆国际招标（北京）有限公司

开 户 银 行：中国农业银行北京紫竹桥支行

账 号：11 0545 0104 0001 556