中国石油大学（北京）

高温高压光学接触角测量仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210580340

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年4月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温高压光学接触角测量仪 | 1套 | 合同签订后4个月发货 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏5℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包 高温高压光学接触角测量仪

技术参数部分

1.工作条件：

1.1见总则第3条。

1.2工作环境：10～40 °C。

2.设备用途：

采购高温高压光学接触角测量仪一套，用于常温、常压以及高温、高压条件下进行接触角、界面张力的测量。可用于研究高温高压环境下水、油、表面活性剂溶液等液体的表面/界面性能，可进行水合物表面液体接触角的测定。在实验中能够精确控制温度、压力，存储并准确输出接触角、界面张力及表面张力等参数。装置须包括光学接触角测量仪及附属仪器（控温控压模块、图形观测及数据处理模块等）。

3.技术规格：

*3.1触角测量范围：0-180º，精度± 0.1º，分辨率± 0.01º；

*3.2表面/界面张力测量范围：0.01-2000 mN/m，精度：0.01 mN/m；

3.3光源：单波长LED冷光源，光源尺寸6262 mm，软件控制光源强度；

3.4最大样品尺寸：无限  100  320 mm；

3.5光学系统：最高3009幅图像/秒，最高分辨率为19841264，USB3.0接口；

#3.6位移系统：样品台采用双层设计，样品台水平度可以独立调节，XYZ三方向手动精密调节，样品台带标尺线；

#3.7配备全自动滴液系统，软件控制液体的滴加方式、每一滴体积，实际滴液体积在软件界面实时显示，精度0.01 μL；

3.8采用的可抛弃型滴液头，更换不同种类的液体时快捷方便，无需清洗；

3.9具有半月面法，能够测量纤维、棒体等样品与液体的接触角；

*3.10高温高压腔:最高压力至少400 bar；

*3.11腔体温度控制：1-200 °C；

#3.12腔体带活塞，高温高压腔体可拆卸，便于腔体清洗；

3.13腔体带有蓝宝石可视窗口，便于实时观测测量；

#3.14全自动气液增压泵和手动增压泵，用于气相存在时的快速自动增压过程；

3.15配备专用工具包如绝热保护罩，隔离罩等；

3.16校准标样：微米精度校准球，符合UKAS认证；

3.17可升级3D形貌测量功能，以便测量固体表面粗糙度及粗糙度修正接触角；

3.18软件：包括座滴法，悬滴法，半月面法，捕获气泡法测量接触角和表面张力。软件中预装液体和固体数据库，可根据Zisman Plot、OWRK、Simple Fowkes、Extended Fowkes、van Oss Acid-Base、Wu、Equation of State、Schultz 1、Schultz 2等九个方程计算表面自由能。

4.产品配置要求：

4.1光学接触角测量仪主机1台；

4.2全套分析软件 1套；

4.3高速图像观测系统1套；

4.4滴液系统支架1个；

4.5自动滴液单元1套；

4.6高温高压腔1套；

4.7自动气液增压泵1台；

4.8手动增压泵1台；

4.9可抛弃型滴液头500个；

4.10专用工具包绝热保护罩、隔离罩等1套。

5. 技术服务：

5.1设备安装调试

货物到达安装现场后，供货商在接到用户通知后，应在两周内派出技术人员到最终用户现场进行开箱检查、安装调试和验收。试运行时，各项性能均满足标书要求。调试和试运行时出现的问题已被解决至业主满意认可。验收合格后，双方签订验收报告。

5.2技术培训

设备安装调试合格后，供货商负责在用户现场提供设备系统的技术培训，培训的主要内容为:仪器设备的工作原理和结构、使用操作、软件数据处理、校验、维护保养等。培训人数不限。

5.3保修期

产品质保期1年。在质保期内，非人为故障免费负责修理。

5.4维修响应时间

设有售后服务机构，保证所购的仪器设备质量保证期内的免费维修与保证期后的正常维修。设备在运行过程中出现故障，供货商须在24小时内响应，如果需要，及时派出技术人员到现场进行维修。要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

免费上门培训服务，免费提供仪器的软件升级。

6. 订货数量：

高温高压光学接触角测量仪一套

7. 交货地点（目的港：）

中国石油大学（北京）

8. 交货日期：

合同签订后4个月发货

9. 付款方式：

9.1国外进口

乙方与甲方签订合同后甲方向乙方开具合同金额100％信用证付款，凭发货单解付90％，验收合格安装调试运转正常经用户确认后10％解付。

9.2国内订货

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。预付50%，货到安装调试验收合格后付剩余50%。