武汉大学微机控制电液伺服多点静力加载试验系统项目公开招标公告（开标时间2017年4月14日）

根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对微机控制电液伺服多点静力加载试验系统项目进行公开招标，欢迎具备相应资格条件的投标人参加投标。现将有关事项公告如下：（本项目同时在中国政府采购网上公告）

一、招标内容: 微机控制电液伺服多点静力加载试验系统项目（参数详见招标文件附件）
1、本次招标共1个标段：投标人可以对其中一个或多个标段进行投标，所投标段内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。

标段一：微机控制电液伺服多点静力加载试验系统       采购预算：人民币100万元

2、招标范围：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。
二、投标人资格要求：
投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）本项目不接受联合体投标。
 三、获取招标文件的时间：即日起至2017年4月12日下午五时整。(欲购买标书的公司请登陆http://cgzb.whu.edu.cn/SBZB/BidingList_Public.aspx报名时间截止前须缴纳保证金，保证金必须从公司基本账户汇出缴纳。)
四、开标时间、地点：2017年4月14日上午9:00，武汉大学采购与招投标管理中心会议室
五、联系人及联系方式：
项目联系人：冯老师、张老师
联系电话：68754597,68754585
 
                                  武汉大学采购与招投标管理中心
                                        2017年3月22日

武汉大学微机控制电液伺服多点静力加载试验系统项目招标文件

根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对微机控制电液伺服多点静力加载试验系统项目进行公开招标，欢迎具备相应资格条件的投标人参加投标。
一、招标内容及技术指标要求（详见附件）
二、本项目招标时间安排表
1、投标人提出书面问题时间：投标人应认真阅读招标文件中的所有条款、事项、格式和技术规范、参数、图纸、附表和附件等要求。如有疑问，应在投标截止时间3天前以书面形式提出（质疑函请注明公司名称、联系人、联系方式并加盖单位公章）；逾期不予受理。
2、招标人发答疑文件时间：答疑文件或修改后的招标文件在投标截止时间2天前以电子邮件或电话方式通知所有购买招标文件的投标人。请投标人自行、及时查看邮箱（不及时查看邮箱者责任自负）。投标人应立即以传真或电邮形式回复招标人，确认已收到。没有回复的，视同已收到。 
3、为使投标人有充分的时间重新编制投标文件，招标人有权推迟开标日期，并将此变更以电子邮件或电话方式通知所有购买招标文件的投标人。
4、投标文件递交时间：2017年4月14日上午8:30--9:00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心407室
投标截止及开标时间2016年4月14日上午9：00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心会议室
三、投标文件编制
投标文件所有内容须装订为一册，正本1份、副本2份。
1、投标文件须载明如下内容：投标函、开标一览表、分项报价清单、技术响应情况表、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、公司简介；公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件及有关资信证明（加盖公章）、供货期、质保期等。投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分的内容和需要投标人自行编写的其他文件。投标文件的编制要求及编排顺序必须使用格式样本。（请上本中心网站http://zb.whu.edu.cn/uploadfile/2015/0901/20150901104050187.doc下载“投标文件格式”)。
2、投标文件规格幅面（A4）,按“投标文件格式”所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及投标产品手册、介绍、说明书等技术资料均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。
四、投标文件包封
1、投标文件1正本2副本合并成一个包封，封包上应写明投标人名称和项目名称（包括标段），在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印签。
2、“开标一览表”请用信封单独密封，在投标截止时间前单独提交。信封上写明投标人名称、项目名称（包括标段）。信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。
3、投标人投报多个标段的，应对每个标段分别报价并分别填报开标一览表。
五、投标文件的递交
1、投标文件须由投标人的法定代表人或其委托代理人递交。
2、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件，逾期递交的投标文件不予受理并原封退回。
3、未按规定进行密封的投标文件不予受理。
六、评标办法
（一）评标原则
公平、公正；竞争、择优；反不正当竞争。
（二）评审指标
     一般以产品质量、技术参数、投标报价、供货期限、质量保证、售后服务、同类项目业绩、社会信誉等为主要指标。
（三）评标
1、符合性评审
评标委员会严格依据招标文件规定的各项要求，对投标文件的商务资质、技术配置、价格组成等进行审核，经评标委员会认定为符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。投标文件有下列情形之一的，视为符合性评审不合格：
(1)投标函未加盖投标人的公章及法定代表人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有有效的委托书的；
(2)投标人资质、业绩证明文件未提供或不能满足招标文件的要求的；
(3)投标文件不满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；
(4)投标文件技术规格、参数超出允许偏离的最大范围的；
(5)投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；
(6)有备选方案的投标人，凡未按要求注明主选方案的；
(7)未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
(8)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
2、详细评审
(1)评标委员会对已通过符合性评审的所有投标文件中的主要技术配置和性能参数进行逐一比较，明确不同品牌之间的参数或配置差异；
(2)评标委员会结合投标报价、技术性能、质量差异、同类项目业绩、售后保证等进行综合评审；
(3)评标委员会按照综合评审的原则，独立地对符合招标要求的投标进行择优排序。
3、有下列情形之一的，应进行重新招标
(1)所有投标人的投标报价均超过了采购预算的；
(2)因投标明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决全部投标。
（四）定标
1、评标委员会综合各评委的评审结果，并按照评委中少数服从多数的原则，最终作出评标决定。评标决定可以直接确定中标人，也可以推荐中标候选人。当评审结果为“推荐中标候选人”时，须经商务谈判小组依序与中标候选人洽谈后确定中标人；
2、评标委员会完成评标程序后，对最终评标决定作出书面报告并由评委签名确认。
七、付款方式 
1、国内设备：货到验收合格后支付90％货款，余额10％作为质保金在验收合格半年后支付。
2、进口设备：(1)合同金额在1.5万美元以下，货到验收合格后付款（T/T）；(2)合同金额在1.5万美元以上采取信用证方式（L／C），签订合同后开出90％信用证，见单即付，余额10％作为质保金在验收合格一个月后采取电汇或其他方式支付。  
采购联系人：冯老师、张老师
联系电话：68754597、68754585
 
                                                               武汉大学采购与招投标管理中心
                                                                  2017年3月22日

标段一 ：微机控制电液伺服多点静力加载试验系统

# 一、招标内容：微机控制电液伺服多点静力加载试验系统一套

1 本次招标共一个标段：投标人所投标段内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。

2 招标范围：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。

# 二、总体要求

1 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

2 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

3 若投标人为制造商指定的代理商（经销商），则必须提交制造商指定的代理商（经销商）的资格证书。若投标人不是制造商或制造商指定的代理商（经销商），则必须提交以下文件中的其中一种：（1）制造商的授权文件（2）制造商指定的代理商（经销商）的资格证书及代理商（经销商）对投标人的授权文件。

4 本项目允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

5 投标人需提供2012~2017年的同类项目业绩介绍表，并提交合同关键页和验收报告复印件。

# 三、技术参数要求

1 设备名称：微机控制电液伺服多点静力加载试验系统

2 配件清单：

1）电液伺服作用器共6个，包括±2000kN拉压双作用伺服作动器1个（活塞行程±250mm），2000kN伺服作动器1个（活塞行程±100mm，压力2000kN，拉力1000kN），±1000kN拉压双作用伺服作动器2个（活塞行程±250mm），±600kN拉压双作用伺服作动器2个（活塞行程±250mm）；

2）伺服液压油源系统1套，包括大功率静音电机（进口）、低噪音液压泵、大容积油箱、滤油器、伺服控制阀（进口）、高效冷却系统等；

3）伺服加载、测量控制系统1套，包括8个全数字伺服控制器，1个中央控制台，1个液压控制单元等；

4）国内主流品牌工业控制计算机系统（配置试验控制和数据处理软件和激光打印机）1套，试验数据采集品牌计算机2台（i7、1TB硬盘、8G内存、22吋液晶显示器等）；

5）常用工具和随机资料各1套。

3 技术指标及性能要求：

1）每个电液伺服作动器；

- 配置可拆卸前后高精度球铰和相应的连接件；

- 轮辐式高精度拉压载荷传感器，试验力测量范围内全程不分档，测量精度不低于±1%RO；

- 内置式高精度位移传感器，量程与作动器行程匹配，测量范围内全程不分档，测量精度分辨率不低于0.01mm；

2）伺服液压源：

- 最大流量不小于40L/min，容许最大工作压力不小于30MPa，数字显示油压和油温；

- 采用进口大功率静音电机，低噪音油泵配有高压滤油器、安全阀和电磁溢流阀，现场工作噪音不超过85分贝；

- 邮箱有效容积不小于500升，配置700升抗磨液压油；

- 采用高效冷却系统，确保连续工作时间不少于8小时；

- 采用进口知名品牌伺服阀。

3）液压油分配器与管道：

- 在实验室设置两处油分配器，单处包括不少于8路输出接口，并配置高压油阀；

- 单路输出油路都带有独立的伺服控制阀、安全保护与截止阀；

- 高压油管布设和长度需根据实验室现场实际情况协商确定。

4）多通道测量控制系统：

- 可实现8个作动器的力、位移电液伺服闭环控制协调同步加载；

- 系统在全程闭环控制状态下，应具备力、位移控制等多种控制功能，并且在试验过程中应能够实现所有控制方式以及控制速率的任意无冲击平滑切换；

- 控制系统的主要参数（荷载、位移等）应能通过模拟输出或数字输出等形式将系统信号传输给外部数据采集系统（东华DH3816N静态应变测试分析系统），实现控制系统与外部数据采集系统进行同步采集的功能要求。

5）工业控制计算机：

- 采用抗振动、抗电磁干扰的防尘机箱；

- 具有连续长时间的工作能力。

4 功能要求

- 配中文版试验软件，满足静力试验、拟静力试验（低频率循环往复加载试验）的单点加载和多点同步协调加载要求，自动进行试验机控制、数据采集、分析、输出试验结果和报告及数据存储并进行在分析的功能；

- 实时显示各类试验数据，并实时绘制时间－试验力、时间－位移、时间－变形、位移－试验力、试验力－应变等常规曲线；

- 具有自动调零、自动标定、平稳连续加载和卸载、自动持荷以及加载速度调节等常规功能；

- 设备在方案编辑是较为灵活，可以自行编辑、能实行反复运行。

5 技术文件要求：

- 设备使用说明书；

- 设备配件说明；

- 设备出厂检验证书；

- 第三方鉴定报告（原件备查）；

- 设备装箱单等所有资料及光盘应齐全完整；

- 提供同型号产品的客户名单及联系人、联系方式；

- 提供近五年的同类项目业绩介绍表，并提交合同关键页和验收报告复印件。

# 四、其他要求

（1）交货方式：

- 交货时间：合同签订后90个日历日内完成供货、安装、调试、交付使用；

- 交货地点：用户指定地点。

（2）设备验收：

- 设备各项指标是否符合技术要求，由国家法定计量机构对设备进行检定；

- 对资料与实物的一致性和资料是否符合协议要求进行验证；

- “交钥匙”工程包含动力线路和全套系统电缆的铺设，包含电脑桌椅且搬运就位；

- 验收时提供该设备当年的计量证书。

（3）售后服务：

- 设备质保期不得少于3年，因维修不及时，而导致设备无法正常使用时，其保修时间随停机时间的长短而相应延长；

- 控制和数据处理软件终身免费升级；

- 当设备故障时，厂家应在收到信息后4小时内进行电话指导，需上门时，不得晚于收到信息后24小时内到达试验现场进行检修；

- 安装调试完成后，免费培训技术人员2-3名；

- 提供客服人员联系方式（手机）。