浙江求是招标代理有限公司关于

浙江大学

稀释制冷机

招 标 文 件

（第二册）

招标项目名称：稀释制冷机

招标项目编号：2377-194A19003ZJU

招 标 人：浙江大学

招标机构：浙江求是招标代理有限公司

目录

第五章  投标邀请	2

第六章  投标资料表	4

第七章  合同条款资料表	10

第八章  货物需求一览表及技术规格	12

# 第五章  投标邀请

浙江求是招标代理有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2019年1月25日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1.招标条件

项目概况：稀释制冷机1套

资金到位或资金来源落实情况：已落实

项目已具备招标条件的说明：已具备

2.招标内容

招标项目编号：2377-194A19003ZJU

招标项目名称：稀释制冷机

项目实施地点：中国浙江省

招标产品列表(主要设备)：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀释制冷机 | 1套 | 系统基础温度<10mK，正常运行时系统制冷功率>14μW@20mK，>400μW@ 100mK。要求使用脉管制冷机（单台额定制冷功率≥1.5W@4K） | 最高限价：420万元人民币 |

3.投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩：无

是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4.招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2019年1月25日

招标文件领购结束时间：2019年2月1日

是否在线售卖标书：否

获取招标文件方式：现场领购

招标文件领购地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼H室

招标文件售价：￥500/$85

5.投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2019年2月21日上午9:30

投标文件送达地点：杭州市西湖区浙大路38号浙江大学玉泉校区设备楼一楼求是招标会议室

开标地点：杭州市西湖区浙大路38号浙江大学玉泉校区设备楼一楼求是招标会议室

6.投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

7.联系方式

招标人：浙江大学

地址：杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学紫金港校区

联系人：游建强

联系方式：18757553295

招标机构：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼

业务联系人：陈宵

联系方式：0571-87953982

报名联系人：於路莹

联系方式：0571-87666112

传真：0571-87666116

邮箱：qszb010@126.com

财务联系人：虞路阳

联系方式：0571-87666113

8.汇款方式

招标机构开户银行(人民币)：工行浙大支行

账号(人民币)：1202024609900033043

# 第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |
| 1.2 | 招标人：浙江大学 地址：杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学紫金港校区 联系人：游建强 电话：18757553295 传真：/ 电子邮箱：/ 招标机构：浙江求是招标代理有限公司 地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼 业务联系人：陈宵 联系方式：0571-87953982 报名联系人：於路莹 联系方式：0571-87666112 传真：0571-87666116 邮箱：qszb010@126.com 财务联系人：虞路阳 联系方式：0571-87666113 |
| 1.3 | 项目名称：稀释制冷机 项目概况：/ 资金来源：财政性资金 |
| 招标文件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间：投标人对招标文件若有疑问，请于2019年1月29日16时00分前以书面形式（可传真到0571-87666116）提交招标机构。 |
| 投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1.本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2.本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：420万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：招标人指定地点落地价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：招标人指定地点落地价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：CIP杭州机场 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用，人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费。 3）合同执行过程中产生的汇率风险由中标人承担。 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币、美元（免税）或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1.业绩要求：不适用 2.其他资格证明文件： 本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1.货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2.投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 1.投标保证金金额：人民币捌万元整 2.投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式 投标人应于2019年2月20日17：00（北京时间）前将投标保证金以银行转帐等非现金形式交至浙江求是招标代理有限公司。 *投标保证金需在投标截止时间前到帐，否则其投标文件将被视为无效。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：5份。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1.证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分 2.招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容 3.技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料 4.商务响应部分（商务文本） |
| 投标文件的递交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1.招标编号：2377-194A19003ZJU 2.项目名称：稀释制冷机 3.投标邀请的标题：浙江大学采购稀释制冷机 4.投标文件递交至：杭州市西湖区浙大路38号浙江大学玉泉校区设备楼一楼求是招标会议室 5.在2019年2月21日上午9:30(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年2月21日上午9:30（北京时间） |
| 开标与评标 |
| 22.1 | 开标时间：2019年2月21日上午9:30（北京时间） 开标地点：杭州市西湖区浙大路38号浙江大学玉泉校区设备楼一楼求是招标会议室 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法： 一、综合评价法评标办法： 1.评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2.本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3.所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4.第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料，否则将导致废标。 5.本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标资料表11.2条。 6.对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足，但总不满足项不得超过25项，否则将导致废标。 7.投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8.本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其商务、服务及其他、技术、价格评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中商务、服务及其他20分，技术50分，价格30分。 9.评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、服务及其他、技术、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、服务及其他、技术、价格的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、服务及其他、技术、价格）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、服务及其他、技术、价格）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、服务及其他、技术、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务及其他）评分均值”。 10.评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、服务及其他、技术评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11.当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12.评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13.评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14.本办法所称均值是指算术平均值。 二、评分细则： （一）商务、服务及其他评价（20分）： 序号 评分细则 分值 1 交货期（指招标文件中第七章其它条款中第6点）： 交货期满足招标文件要求的得2分，延期每延迟一周（不到一周按一周计）扣0.5分，扣完为止。 2 2 付款条件（指招标文件中第七章第20条款）： 付款条件满足或优于招标文件要求的得1分，偏离的不得分。 1 3 质保期（指招标文件中第七章其它条款中第4点） 质保期满足招标文件要求的得2分，偏离的不得分，质保期每增加1年加1分（不足一年的不加分），本项最高得4分 4 4 其他商务及服务条款： 全部满足或优于招标文件要求的得2分； 不满足招标文件要求的，每偏离1项扣0.5分，扣完为止。 2 5 市场占有率评价： 投标产品2016年1月1日以来同类产品销售业绩，提供合同复印件，每份得1分（同一用户最多得1分），最高得3分。 3 6 品牌及市场口碑评价： 投标产品品牌形象、产品成熟度、用户美誉度综合评价，第一名得3分，每降一个名次扣减1分，扣完为止。 3 7 制造商或产品认证： 提供与本项目相关的认证证书，每一类型认证得1分，最高得3分。 3 8 招标文件编制： 评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分。 2 小计 20 （二）技术评价（50分）： 序号 评分细则 分值 1 设备功能等满足招标人要求的优化程度（由评标委员会根据招标文件及投标文件等相关资料满足招标人要求的优化程度进行优劣评价） 7分≤“最优”得分≤10分，5分≤“较优”得分＜7分，2分≤“一般”得分＜5分，0分≤“差”得分＜2。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。 10 2 设备配置合理性、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足招标人要求的优化程度进行评价） 15分≤“最优”得分≤20分，10分≤“较优”得分＜15分，5分≤“一般”得分＜10分，0分≤“差”得分＜5。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。 20 3 投标设备的技术参数指标响应招标文件的程度： 全部满足或优于招标文件要求的，得20分； 不满足招标文件要求，每偏离1项扣2分，扣完为止。 20 小计 50 （三）价格评价（30分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×30%×100。 |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1.中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2.中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授予合同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费收费标准，50万（含）以下中标金额的1.2%，50-200万（含）中标金额的0.88%，200万以上部分中标金额的0.8%。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： 1.投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 2.投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |

# 第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：浙江大学、杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学紫金港校区 卖方名称、地址：同中标人名称、地址 项目现场名称：浙江大学 |
| 3 | 履约保证金金额：卖方在采购合同（含外贸合同）签订前向采购人（浙江大学）缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金，招标机构收到卖方提供的缴纳履约保证金底单并确认到账后，在合同后加盖公章。 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 1、招标人（浙江大学）委托外贸代理公司提供100%不可撤消即期信用证，100%货款凭装运单据议付。 2、质量保证金在验收合格满6个月后，若无质量问题可到浙江大学采购中心办理无息退还手续。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费。 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 序号 商务要求 1 售后服务保障要求 1.在产品使用期内，卖方应确保产品的正常使用，在接到买方维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对产品无法修复的，须提供性能相当的产品供买方使用。 2.每台产品都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明。 2 备品备件及耗材等要求 易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为评标重要依据。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。 3 质保期 产品验收合格后免费保修：2年，并提供相应保修时间的原厂书面承诺，保证零配件供应8年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价90%计算），终身维护，软件终身免费升级。 4 培训 培训：投标人应提供相应的培训计划，包括产品操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。 5 交货时间及地点 合同签订后两个月内到货，产品到达买方现场并且现场条件合格，在接到买方通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

# 第八章  货物需求一览表及技术规格

I.概述

本次招标采购货物为稀释制冷机，投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

II.招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀释制冷机 | 1套 | 系统基础温度 < 10mK，正常运行时系统制冷功率 > 14μW @20mK ，> 400μW @ 100mK。要求使用脉管制冷机（单台额定制冷功率≥1.5W @4K）； | 合同签订后2个月内 | 招标人指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标人认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

III.技术规格及配置要求

1.无需外加液氦制冷；

2.交货时保证不少于18升的氦3；

3.超强制冷力，系统基础温度<10mK，正常运行时系统制冷功率> 14μW@20mK，>400μW @ 100mK。要求使用脉管制冷机（单台额定制冷功率≥1.5W@4K）；

4.在前面基础上，要求投标人保证系统后期可以安装至少66根18GHz高频线缆并仍能保证小于10mK的基础温度（需要提供实际已有案例）；

5.要求有保证基础温度小于10mK的超大样品室。可用样品空间的直径不小于290毫米，高度不小于500毫米，混合腔有独立防辐射罩；

6.要求预装2组（每组12对）Cu双绞线，从室温接线盒连接到4K级；要求预装1组（每组12对）NbTi/CuNi双绞线，从4K级连接到混合室法兰；所有双绞线要求带有电磁屏蔽；

7.要求预装至少28根截止频率为18GHz的高频射频线，从室温连接到混合室法兰，其中至少4根从4K级到混合室法兰为NbTi-NbTi超导线；

8.要求预装超导磁体系统，磁体场强为1T，磁体孔径要求不小于100mm，并且配有磁体电源系统以及恒流模式开关；

9.要求预装3套4-8GHz的低温放大器和低温隔离器，预装1套4-16GHz的低温放大器和低温隔离器；

10.要求额外提供至少10个0dB低温衰减器、5个1dB低温衰减器，5个3dB低温衰减器；

11.要求系统具有良好的低振动性，脉管制冷机法兰上装有波纹管结构(bellows)进行减振，低温恒温器采用重负载框架固定并有压重铝板进行减振；

12.要求在室温罩和50K屏蔽罩之间配备Mu-metal防磁屏蔽罩；

13.要求提供4K加热器组件用于快速升温用

14.要求整套系统不需要任何低温下的真空密封，共用一个室温下的真空罩，不需要独立的1K级4He池来预冷返回的3He/4He；

15.要求在3He/4He气体所经的任何气路中，使用可靠的静态O型圈密封方式，而禁止使用各类快速接头连接；

16.要求系统采用先进的制造技术保证稳定性（特别是无泄漏，防止3He的泄漏带来的巨大损失），要求主换热器为整体完全焊接，整套系统内无任何软钎焊；

17.要求在3He/4He气体所经的任何气路中，所有气泵和压缩机必须是无油型（oil-free），以降低油气对系统气路的污染；所有气泵和压缩机都不可以是隔膜泵，以防止膜片破裂后造成的3He/4He气体泄漏或者污染等风险；用于压缩3He/4He气体的压缩机或气泵，只在压缩气体时启动，在压缩完成后可以被自动旁路并关闭；

18.要求系统既可以脱离电脑，通过控制面板手动控制系统中阀门开闭、泵组开关等功能，也可以连接电脑进行全自动化控制；

19.在质保期满后提供终身技术支持，并按最低价格提供所需系统配件。

采购合同

采购编号： 2377-194A19003ZJU

供方：

需方：

招标机构：浙江求是招标代理有限公司

签约时间：          年       月      日

浙江求是招标代理有限公司受浙江大学委托，公开招标采购        ，经过评审，确定                                为供货单位。经协商双方就本采购事项达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币）： |

注：1、使用单位：浙江大学               。

2、以上合同总价包括运抵使用单位的运费、安装调试费、培训费、税金和正常使用必备的附件价格等。

3、详细配置清单、技术参数、售后服务等见附件技术协议。

第二条：质量保证

1、质量功能标准需符合厂方提供的技术资料中所规定的质量标准和双方商定的技术指标。

2、供方保证本合同中所供应的国产商品是2018年8月1日以后生产的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，需方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供方承担。。

第三条：交货时间、地点

1、供方在合同签订后，货物按照其与使用单位事先直接联系约定，将所供商品安全运至指定地点，并负责安装调试。

2、在所供商品交付使用时，供方必须向使用方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、交货期：合同签订后           内到货。

第四条：售后服务

设备自验收合格后起保修     年。维修响应时间：     小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则     小时内到达现场并进行维修；保修期后，供方继续为需方提供服务，服务仅收取零配件成本费，免人工费。供方保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品，若发现全部退货或更换。保修内出现无法排除的故障，供方需无条件免费为需方更换同型号产品。

第五条：验收

供方将所供商品运至交货地点，并经供方安装调试完毕后，由使用单位负责按附件技术协议中的验收标准进行验收。如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，需方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，供方承担检测费用，供方同意需方无条件退货并支付给需方货款总价20％的赔偿金。。

第六条：货款的支付

履约保证金在货物验收合格后转为质量保证金（在验收合格货物使用6个月后若无质量及服务问题在不计利息的情况下全款退还）。货到验收合格后，凭验收报告需方向供方支付合同全款（￥              ），付款时，供方须提供增值税专用发票和原产地证明。

第七条：违约责任

1、供方逾期履行合同的，自逾期之日起，向需方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2、需方逾期支付货款的，自逾期之日起，向供方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3、如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由供方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由供方承担。如供方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为供方放弃该商品，需方有权自行处置（包括废物处理）。同时，供方要支付给需方总货款的20%作为违约赔偿金。

第八条：争议解决

本合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，需方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议，如协商不成，均同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第九条：其他

严禁供方向见鉴证方和需方等相关人员行贿，不能出资邀请上述人员到供方单位参观考察等活动；严禁鉴证方和需方等相关人员向供方索贿，不得故意刁难供方。

第十条：合同生效

1、本合同经供方、需方、鉴证方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，供方执贰份，需方执壹份，鉴证方执伍份。

3、招标文件、投标文件等相关文件与本合同同样具有法律效力。与本合同有冲突的以合同为准。

| 供方：（公章） | 需方：（学院公章） |
| --- | --- |
| 供方代表： (签字） | 需方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 招标机构：浙江求是招标代理有限公司（公章） |
| 地址： |
| 邮编： |
| 电话： |
| 传真： |
| 开户银行：工行浙大分理处 |
| 帐号：1202 0246 0990 0033 043 |

技术协议（适用于进口设备）

（本技术协议为样稿，最终稿可由三方协商后确定）

一式三份，三方各执一份

(技术协议至少应包含以下内容：产品配置、技术指标、产品数量、保修期限，内容需与磋商响应承诺的一致)

采购编号：

供方：

联系人：

手机：

需方：

联系人：

手机：

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

签约时间：          年       月      日

一、配置清单及合同价格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价（美元） | 金额（美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（美元）： |

二、交货时间：合同签订后        日。

三、交货地点：浙江大学（用户指定地点）。

四、质保期及售后服务承诺：质保期         年。

五、货款的支付：

1、供方应在外贸合同签订前向采购人（浙江大学）缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金。验收合格满6个月后，若无质量问题可到浙江大学采购中心办理无息退还手续。

2、采购人（浙江大学）委托外贸代理公司提供100%不可撤消即期信用证，100%货款凭装运单据议付。

| 供方：（公章） | 需方：（公章） |
| --- | --- |
| 供方代表： (签字） | 需方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

质量保证金退款申请

浙江大学采购中心：

我公司完成了以下项目，缴纳了项目总金额5%的质量保证金（或是履约保证金在项目验收后转为质量保证金，转帐单见附件1)，相关情况如下：

采购编号：

项目名称：

投标日期：

缴纳金额：

此保证金现已符合合同规定的退款条件。转帐单、收据、用户出具的质保金同意退款说明(原件)、验收报告(复印件)附后，现申请退还以上保证金到我公司原打款帐户：

单位名称：

开户行：

账号：

退款事宜授权联系人：                  手机：

公司公章

日期：

注意：

- 退款帐户应与原打款帐户(户名、开户行、帐号)一致

- 应按合同填写，每个合同一份申请

- 将此退款申请、同意退款说明、验收报告、收据（如有）等材料签字、盖章后，邮寄或送到310058浙江大学紫金港校区东四161室采购中心许敏（0571-88206325）收。如邮寄，请采用EMS或顺丰。

附件1 质保金或履约金转帐底单

附件2 收据

领取过收据的，请附原收据。无收据的，请开公司往来收据。

质保金同意退款说明

采购中心：

我单位委托学校集中采购的以下设备，已于       年

月    日验收合格(验收报告附后，可在复印件好加盖院级公章)，至今已使用   月，使用过程中无质量及服务问题，现同意退还质量保证金。

特此说明。

院级单位名称：

用户代表：

用户代表校内邮箱：             @zju.edu.cn

采购编号（或合同号码）：

项目名称（或设备名称）：

公司名称：

保证金金额：

用户代表签字：

院级公章：

日期：

浙江大学大型仪器设备验收结果报告（2018 年版）

(一式三份，三方各执一份）

| 填表人 |  | 填表人工号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 合同号码 |  |
| 规格型号 |  | 制造国别厂家 |  |
| 经营厂家 |  | 出厂编号 |  |
| 到货数量 | 箱/件 | 到货日期 |  |
| 总价 |  | 设备管理员 |  |
| 安装地址 |  | 用户单位 |  |
| 验收日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 验收过程结论 | 开箱验收情况： |
|  | 技术性能验收及实际测试结果（按合同和说明书等的技术指标验收）： |
|  | 其他需要说明的问题： |
|  | 四、验收结论： |
| 验收小组 | 本院系内专家签字 |  |
|  | 本院系外专家签字 |  |
|  | 校外专家签字 |  |
| 院级单位意见 | 意见： 主管领导签字（盖院级单位章）： 日期： |

说明：单价 10 万元（含）至 50 万元，验收组专家不少于 3 人。

单价 50 万元（含）至 200 万元，验收组专家不少于 5 人，院系外不少于 1 人。

单价 200 万元（含）以上，验收组专家不少于 5 人，其中校外不少于 2 人。