聚焦离子束/电子束双束系统招标技术参数

1、设备名称及数量

聚焦离子束/电子束双束系统  壹 套

2、设备用途和总体功能要求

扫描电子显微分析在各种材料研究中有着非常重要的地位，是材料研究中使用频率最高的设备之一，已成为科研工作不可缺少的常规设备。双束系统中场发射扫描电镜主要用于观察、分析和记录材料的微观形貌，聚焦离子束用来对样品进行在纳微米尺度下的切割、刻蚀，透射样品制备及原子力探针针尖加工等工作。

3、技术规格和要求：

3.1 离子束

3.1.1 离子源工作时间：发射电流为2μA条件下，使用时间不小于1500小时；

*3.1.2离子镜筒要求：性能不低于Ion-sculptor镜筒或者Phoenix镜筒；

3.1.3分辨率：≤ 3.0nm@30kV（Preferred statistical method）；

3.1.4 放大倍率：300x ～ 500kx；

3.1.5加速电压：0.5kV – 30KV；10V步进可调；

3.1.6束流强度：最小值不高于1pA，最大值不低于65nA；

3.1.7 连续工作时间：Ga离子可至少连续工作72小时才需进行Heating；

3.1.8 样品室内零磁场，保证电子束离子束可以在任何模式下都能Real-time实时工作；

3.1.9 电子束和离子束交叉点工作距离不大于5mm；

3.2 电子束

3.2.1电子枪类型：肖特基场发射灯丝；

*3.2.2分辨率：≤0.9nm@15KV; ≤1.8nm@1KV (非样品台减速模式状态下)

3.2.3电子光学系统放大倍率：20x-2000kx连续可调（底片放大模式），根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数自动校准，低倍率与高倍率无需模式更换；

*3.2.4加速电压范围（Acceleration Voltage Range）不小于：0.5kV ～ 30 kV，且着陆能量范围（Landing energy range）不小于：20eV~30keV ；

3.2.5束流强度：最大束流不低于20 nA，连续可调；

3.2.6 镜筒内具有特殊设计，能够保证样品室内无漏磁，可对铁磁性和易磁性材料在1.5mm工作距离以内进行高分辨成像；

3.2.7 电子光路具备色差校正设计或者单色器设计，在低电压下具有高分辨观察性能，能够直接观察不导电样品；

3.3 探测器：

3.3.1配备样品室内二次电子探测器

3.3.2配备样品室内独立的多象限环形背散射电子探测器

3.3.3配备镜筒内独立二次电子探测器

3.3.4可实现二次电子信号与背散射信号同时成像，实现双通道传输功能

3.3.5 配有样品电流探测器

3.3.6 配有2个样品室内红外CCD相机

3.4气体注入系统

拥有独立的单气体注入系统Pt，可在离子束、电子束诱导下进行可控沉积；

3.5样品室以及样品台

*3.5.1 样品室内部尺寸不小于330 mm (宽) × 330 mm (深) × 270 mm (高)；

*3.5.2 六轴高精度超优中心全自动马达样品台或者五轴全压电陶瓷高精度马达台，如为五轴样品台，其XY方向重复精度（XY repeatability）不大于1微米；

3.5.3 样品台X Y 方向移动范围不低于100mm，Z方向移动范围不低于10mm，倾斜角度 T 范围不小于-4到60度，旋转角度R=360°；

*3.5.4 具有样品预交换室，可放置样品最大尺寸不小于80mm；且配备交换腔导航相机；

3.6真空系统

3.6.1机械干泵、分子泵（不小于250 litre/sec）、离子泵；

3.6.2样品室真空度：高真空模式优于3.0 x 10-4 Pa，电子枪真空度：10-7Pa数量级；

3.6.3配备UPS电源系统 1套，可持续供电30分钟以上；

3.7 冷却水系统

配有原厂空压机和冷却循环水系统，用于冷却镜筒或其它部件；

3.8 系统控制

3.8.1基于Windows操作系统用户界面，键盘，鼠标；

3.8.2图像显示：至少两台24” LCD显示器；

3.8.3带有旋钮控制面板键盘、鼠标, 控制样品台的双轴遥感操作系统；

*3.8.4工作流导向的快速采集图像平台。该平台可融合不同设备以及不同探测器，可导入原始及拼接图像（BMP, JPG, TIF, CZI, TXM），可获得存储像素不小于32k x 32k的图像，可进行手动拼接二维马赛克图像；

*3.8.4可视化纳米加工引擎系统。可同步控制离子束和电子束进行刻蚀与成像，可对离子束智能控制的操作宏命令、连续刻蚀和大面积沉积的GIS参数设置进行控制，可优化实验设计的参数设置、3D结构和阵列建立功能。

3.9电子束曝光部分

*3.9.1 内置高精度SEM束闸一套；

*3.9.2 配备图形发生器一套；

3.9.2.1电子束曝光图形发生器的扫描频率不低于6 MHz。最小停留时间不高于167ns，最小步距增量不大于0.1nm。

3.9.2.2配备用于X和Y方向束偏转的两块高速数据收集和控制系统（16位）

3.9.2.3需配备6块乘法数模，16位高速数据收集和控制系统，通过硬件精确修正写场的平移、倾斜、旋转等畸变.

3.9.2.4提供电子束曝光样品架、写场校准标样CHESSY、能谱转换盒、电子束曝光工具箱、电子束曝光工作站等。

3.9.2.5提供用于测量束电流大小的皮安表，电流测量范围为10pA~10nA， 测量精度需达到pA级别

3.9.2.6配备专业电子束曝光软件，基于Windows 7系统的软件包，采用多用户环境，每个用户可以使用独立的文件和参数。

3.9.2.7无缝集成GDSII编辑器，可对曝光图形进行分层设计，具有处理复杂图形的能力。数据输入格式可以为DXF, ASCII, CIF等

3.9.2.8集成了成像和尺寸度量功能，并可在线或离线的状态下，进行图形测量等分析。

3.10 耗材

3.10.1 备用场发射灯丝及光阑不少于1套；

3.10.2 备用Pt源不少于2套；

3.10.3 备用Ga离子源不少于2套，且可使用时间不少于3000小时；

3.10.4 备用20微米、25微米小孔光阑各不少于2个；

4.工作条件

4.1 电源：220 V ±10 %， 50-60 Hz

4.2 环境条件：17℃ ~ 25℃      相对湿度： ＜60 %

4.3 可连续运行

5.技术服务

5.1 设备安装调试

5.1.1在仪器到货前厂家派遣工程师携带专用设备对用户实验室的地面振动和环境杂散磁场进行免费的检测

5.1.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1周内执行安装调试。

5.1.3仪器的安装调试应在于一个月内完成。

5.2 技术培训：

5.2.1在用户现场对用户为期3天及以上的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

5.2.2 培训时间可针对用户情况延长时间, 除了仪器操作维护培训外, 在仪器到达客户实验室之前安排到技术中心和演示实验室进行预培训.

*5.3 保修期：提供一年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期结束后另外增加一年免人工服务；

5.4 维修响应时间：仪器供应方应在12小时内对用户的服务要求做出响应，接到用户维修通知后2个工作日内必须到客户现场.

5.5软件升级：在硬件支持的前提下，应用软件终身免费升级。

6. 交货期：签订合同并开出信用证后6个月内

7．付款方式：

双方在签订外贸合同后买方一个月内开具100%即期不可撤销信用证，90%见单即付，10%凭最终用户签字验收后给付。