## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

德阳市罗江区疾病预防控制中心检验仪器设备采购

### 3.2采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,000,000.00

采购包最高限价（元）: 1,000,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量封口机 | 1.00 | 120,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 顶空自动进样器（安捷伦配套） | 1.00 | 300,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 离子色谱 | 1.00 | 500,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 酸度计 | 2.00 | 20,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 散射式浊度仪 | 2.00 | 4,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 电导率测定仪 | 1.00 | 2,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 血液混匀仪 | 1.00 | 2,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 旋光测定仪 | 1.00 | 5,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 折光仪 | 1.00 | 1,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 电子封盖器 | 1.00 | 10,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 一氧化碳测定仪 | 1.00 | 18,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 二氧化碳测定仪 | 1.00 | 18,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：定量封口机

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、检测范围：用于水样中微生物(菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希菌、耐热(粪)大肠菌群、绿脓假单胞菌、肠球菌、嗜肺嗜肺军团菌等)的同步定量及定性分析。 二、原理：GB/T5750-2006、HJ1001-2018 生态环境部标准检测方法 三、仪器参数： 1.1便携式，满足标准实验室及车载移动使用。 |
| ▲ | 2 | 1.2▲智能程控定量封口机附带MPN电脑软件，标配大肠菌群和嗜肺军团菌检测中文操作视频(提供操作视频截图证明文件)。 |
|  | 3 | 1.3具有智能故障报错系统，便于自行维护和检修。 1.4 1个液晶显示屏，全自动计数程控功能，节能环保设计，全自动休眠模式。 1.5预热时间≤3分钟，≤10秒完成水样分配封口。 1.6检测适用性：适配三种规格定量盘衬垫使用，配合仪器同品牌不同酶底物法试剂，可以检测菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希菌、耐热大肠菌群、绿脓假单胞菌、肠球菌、嗜肺军团菌等指标。(提供彩页截图证明） 1.7智能程控定量封口机标配 NSI 水质大肠菌群定量质控标样。 1.8标配六类验收用酶底物法微生物检测试剂套装，可用于有色水体(有背景颜色) 的大肠菌群检测。 1.9环境温度-10°C～50°C, 电源供给：220V±10%,50Hz。 1.10提供检测菌落总数试剂PCA试剂，用于细菌总数检测，无需配置培养基，检测时间48小时，内置网格线便于计数，数出蓝色菌落为阳性结果，满足CFU 读数标准(提供彩页证明) 1.11365nm紫外灯套件：6W365nm长波紫外灯，含灯管。 电源：220V |
| ▲ | 4 | 2.▲耗材部分： 所有检测试剂耗材必须提供可查询的无菌消毒证明文件、质量合格证书及质控报告，符合微生物培养基相关验收标准，并附阳性参照物。质控标样须提供分析证书(提供证明材料)。 |
| ★ | 5 | 3.★全套标准配置： 3.1升级版智能程控定量封口机 (MPN 电脑软件、六类验收试剂套装、中文操作视频 ) 3.2酶底物法大肠菌群检测试剂耗材(100样/套) 1 套 3.3阳性标准比色盘 1个 3.4细菌总数检测试剂 (PCA)100个/盒 1盒 3.5紫外灯套件，6W,220V，365nm 1台 3.6酶底物法嗜肺军团菌试剂耗材(含96孔定量盘) 1套 3.7酶底物法铜绿假单胞试剂(含250ml 取样瓶) 1套 3.8NSI混合菌生活饮用水质控样 1盒 |

标的名称：顶空自动进样器（安捷伦配套）

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术参数: 1.1顶空进样系统 1.1.1工作电压：220V+10% 1.1.2样品盘位数：样品位数≥45位 |
| ▲ | 2 | 1.1.3▲同时或程序加热位数：≥12 |
|  | 3 | 1.1.4具备大于或等于三个物理优先样品瓶位 1.1.5顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。标配的全电子气路技术，用户可以采用软件对仪器进行全面控制(顶空瓶压和GC柱头压可以独立控制),电子压力控制精度：≤0.001PSI 1.2样品瓶：10mL或20mL,在单次运行序列中可以使用不同尺寸的样品瓶 1.3多次顶空提取 (MHE)模式，每个样品瓶可以进行多达100 次顶空提取 1.4多次顶空浓缩 (MHC)模式，从单个样品瓶可以进行多达100次顶空提取，紧接着用一台 GC开始分析以得到最高的灵敏度 |
| ▲ | 4 | 1.5▲10次分析峰面积重现性：≤1.0%RSD； |
|  | 5 | 1.6样品加热温度：室温以上5℃～300℃ 1.7阀和定量环温度：室温以上5℃～300℃ 1.8与气相的连接线温度：室温以上5℃～300℃ 1.9全功能抗化学腐蚀键盘进行控制和监测，设定用英文和中文多行显示，储存≥32个用户定义的顶空方法、储存≥9个用户定义的运行序列 1.10能匹配现有设备能正常使用，现有设备为安捷伦8890。 |
| ★ | 6 | ★2、配置 2.1顶空进样器(包括板载 EPC、1mL样品定量环和2个可更换的24位样品瓶架) 1 台 2.2透明样品瓶20ml,100个/ 包 3 包 2.3钢质瓶盖，螺口，顶空，100个/包 3 包 2.4样品瓶垫，100个/包 3 包 |

标的名称：离子色谱

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、应用范围：仪器可用于水质中各种常规阴离子和小分子有机酸等离子的分析，满足样品中氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐、草甘膦、氨甲基膦酸的测试，满足水质中碘离子的测试。 2、技术要求 2.1离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，抑制器和电导检测器。 |
| ▲ | 2 | ▲2.1.1标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态。（提供截图证明） |
|  | 3 | 2.1.2 主机内部预留额外的阀位，可同时安装四个内置的二位多通阀，用于在线样品前处理。 2.1.3主机内置数字式气压调节器，且软件可记录。 2.1.4淋洗液监视器：根据淋洗液使用情况，自动实时发出绿色或红色警报。 2.2泵：高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需 PEEK 非金属材质。适合于pH 为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 2.2.1流量精密度：≤0.1% 2.2.2流速最大误差：≤0.1% 2.2.3最大压力：≥35MPa(5000 psi) 2.2.4流速范围：0.00～5.00 (ml/min) 2.2.5压力脉冲：小于系统压力的1.0% 2.2.6泵废液阀需集成在泵内部，不能是独立的一部分。 2.2.7标配淋洗液截止阀 2.2.8密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期 2.3色谱分析柱 2.3.1同主机品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱1套，色谱柱须耐受0～14 的 pH工作范围，最大耐压不小于4000psi,柱交换量不小于125μeq/ 根，耐受 2.0mL/min 及以上的流速。需提供色谱柱说明书截图 |
| ▲ | 4 | 2.3.2▲阴离子Cl-:NO2-的分离能力≥10000:1,适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。（提供产品技术说明书） |
|  | 5 | 2.3.3乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团 |
| ▲ | 6 | 2.3.4▲一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、 磷酸根，七种离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。（提供产品技术说明书） |
|  | 7 | 2.3.5满足样品中氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯酸盐、亚氯 酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐、草甘膦、氨甲基膦酸、碘离子 等的测量。 2.3.6具备软件监控功能，记录色谱柱测试次数等参数。 2.4抑制器 |
| ▲ | 8 | 2.4.1▲原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1套，所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。（需提供抑制器操作手册截图。） |
|  | 9 | 2.4.2无需外加酸进行化学再生 2.4.3无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换 |
| ▲ | 10 | 2.4.4▲抑制器容量200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min 流速，至少持续 30min。（提供产品技术说明书） |
|  | 11 | 2.4.5具备软件监控功能，记录抑制器工作总时长等参数。 2.5电导检测器： 2.5.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L 级到g/L 级不同浓度的离子时， 输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具 有电导输出的色谱图。 2.5.2全程信号输出范围：0～18000μS/cm。 2.5.3电导池控温范围： 30℃～50℃。(最低为环境+7℃) 2.5.4电导池电极材料：钝化316不锈钢。 2.5.5电导池体材料：化学惰性聚合材料。 |
| ▲ | 12 | 2.5.6▲检测器分辨率：≤0.003nS/cm。（提供产品技术说明书） |
|  | 13 | 2.5.7检测器耐受最大压力：≥8MPa。 |
| ▲ | 14 | 2.5.8▲信号采集频率：不低于90Hz, 色谱图上显示的采集点数每秒不小于90 个。（提供产品技术说明书） |
|  | 15 | 2.6自动进样器： 2.6.1具有45个以上进样瓶物理位置，样品接触部含进样针均为PEEK 非金属材质。 2.6.2具有进样清洗位。 2.6.3能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。 2.6.4上样速度：0.1～5.0 mL/min 2.6.5自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响 2.6.6进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。 2.6.7具有部分进样和自动稀释功能，做不同样品无需更换定量环，可模拟人工操作，如加液、混合等，完成在线稀释，具备可实现自动混匀的功能，自动稀释倍数不低于5000倍； 2.7软件： 2.7.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。 2.7.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。 2.7.3具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。需提供软件该功能截图。 2.7.4可以接入实验室管理系统，如 LIMS 系统等. |
| ★ | 16 | 3、★配置要求 3.1 离子色谱仪主机 1 套 3.2电导检测器 1 套 3.3 阴离子膜抑制器 1 套 3.4阴离子分析柱(满足氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐、草甘膦、氨甲基膦酸等测试) 1套 3.5自动进样器(含200个样品瓶和盖) 1套 3.6 色谱软件数据库(含数据处理和输出设备) 1 套 3.7前处理小柱 100支 |

标的名称：酸度计

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.测量范围0～14 2.分辨率≥0.01 3.重复性 ≤3% 4.示值误差 ：±10% 5.充电器 AC 220V 50Hz 6.微电脑，薄膜式键盘使用方便 7.三点校准，读数稳定后锁存当前值 8.≥2.4寸彩屏显示 9.稳定性：±0.01ph ±一个字/3h 10.温度补偿范围：（0～99.9）℃ |

标的名称：散射式浊度仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.测量范围0～20 NTU 0～2000 NTU 2.最小示值 0.01 NTU 3.示值误差 ±10% 4.零点漂移 ±1.5%FS 5.稳定性 ±1.5%FS 6.重复性 ≤2% 7.电源 AC 220V 50Hz |

标的名称：电导率测定仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.仪器级别：1.0级 2.测量范围：电导率：（0～1.999）μS；（2.0～19.99）μS；（20.0～199.9）μS；（200～1999）μS；（2.0～19.99）mS；（20.0～199.9）mS 3.电子单元基本误差：电导率：±1.0（FS） 温度：±0.5（℃） 4.电子单元稳定性：±0.5（FS） 5.温度补偿系数：2.0（％） 6.温度补偿范围：0～100（℃） 7.电源：DC 12V 配电源适配器AC220V/DC12V |

标的名称：血液混匀仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.摇摆：10～80转/分 2.滚动：10～80转/分 3.摆幅：22mm±1mm 4.功率：14W 5.电压：220V±10%（50HZ） 6.工作面积:≥200×110mm |

标的名称：旋光测定仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 测量范围：±180° 最小读数：±0.05° 准确度：±0.05° 重复性（标准偏差б）：≤0.05° 试管长度：100mm及200mm 光源：钠光灯 电源：AC220±22V 50Hz 20W |

标的名称：折光仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.折射率ND测量范围：1.300～1.700 2.折射率ND测量准确度： 0.0002(允许正偏离） 3.折射率ND最小分度值：0.0005(允许正偏离） 4.糖量浓度（%）测量范围：0～95 5.糖量浓度（%）最小分度值：0.25 |

标的名称：电子封盖器

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 顶空瓶封盖（气相色谱耗材） |

标的名称：一氧化碳测定仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.检测原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（国标），符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准；符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。 2.检测气体：空气中的一氧化碳（CO） 3.检测方式：泵吸式 4.一氧化碳：0.0ppm ～50ppm 或者200ppm 、1000ppm量程 5.浓度显示：仪器显示有ppm和mg/m³两种显示数据，可以自动转换。 6.分辨率：0.1×10-6 7.自动零点校正技术，方便用户在不同季节和时间，进行零点修正，有485数据接口 8.线性误差：≤±2% F·S 9.重复性：≤1.0% 10.量程漂移：≤±2%F·S/3h 11.响应时间：≤30S、预热时间：≤30min 12.流量范围：（0.5-2.0）L/min |

标的名称：二氧化碳测定仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.检测原理：不分光红外法，即国标法，符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》和GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳》的国家标准；符合HJ870-2017《固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法》的生态环境部标准。 2.检测气体：二氧化碳（CO2）、温度、湿度。 3.测量范围：0～5000ppm 或（扩展到 0～100％） 4.仪器显示：ppm、mg/m3、温度、湿度 5.测量精度：1ppm. 6.数据存储小于等于10000组测量数据。可查询到测量日期时间。 7.内置可充电电池。有：声、光报警 8.响应时间：≤10 秒 9.重复性：≤1%（F.S） |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行.本项目验收合格后 ，专项资金7个工作日内提交财政局，达到付款条件起30日，支付供应商；自筹资金 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由采购人所在地人民法院诉讼解决。

### 3.5其他要求

1、售后服务要求 1.1质保期1年，终身维修及维护；接到维修电话后需在2小时内作出响应，48小时内到达用户现场进行维修。 1.2定量封口机售后要求： 1.2.1原厂试剂验收，提供中文操作说明书、视频；应用培训：由生产厂家认可的工程师提供技术到场服务，完成用户实验室内仪器安装、调试，为用户提供水质微生物检测和能力验证操作培训； 1.2.2终身提供软件升级服务，MPN软件系统使用培训服务及相关的检测技术培训(包含网络和现场培训班模式)。 1.2.3提供每月至少一期的网络直播课堂，提供持续的技术支持。 1.3顶空自动进样器售后要求： 1.3.1在保修期内，提供所有服务及配件，保修期外，用户可用人民币结算。设有备品备件库，能更及时地为用户提供备品备件。 1.3.2仪器到货后5～10个工作日，专业工程师上门安装并做基本操作培训，至用户满意为止。 1.3.3制造厂家有专业维修工程师，接到维修电话后需在2小时内作出响应，48小时内到达用户现场进行维修。 1.3.4提供1名国内培训名额(培训时长至少一周，名额五年内有效),为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。 2、投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于：①维修响应时间；②维修服务队伍；③售后服务流程；④增值服务；⑤培训方案。 3、投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于：①交货方案及周期；②安装调试实施方案；③质量控制方案；④安全管理和应急服务方案。 4、投标人提供配送方案，内容包括但不限于：①运输管理制度②配送时间③配送人员④配送应急预案。