辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：2020年丹东地下水环境监测能力建设项目

项目编号：JH20-210000-74054

采购单位：辽宁省丹东生态环境监测中心

编制单位：辽宁新迪咨询顾问有限公司

目  录

采购公告	1

第一章 投标人须知	4

第二章 投标文件内容及格式	19

第三章 货物需求	41

第四章 评标方法	54

第五章 政府采购合同条款及格式	63

# 2020年丹东地下水环境监测能力建设项目的采购公告

项目概况

2020年丹东地下水环境监测能力建设项目采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2021年02月22日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH20-210000-74054

项目名称：2020年丹东地下水环境监测能力建设项目

包组编号：001

包组名称:有机分析及辅助设备

预算金额（元）：2,130,000.00

最高限价（元）：2,130,000.00

采购需求：详见采购需求

合同履行期限：合同签订后（90）日内

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

包组编号：002

包组名称:大型无机分析及辅助设备

预算金额（元）：4,640,000.00

最高限价（元）：4,640,000.00

采购需求：详见采购需求

合同履行期限：合同签订后（90）日内

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

包组编号：003

包组名称:常规无机分析设备

预算金额（元）：2,508,000.00

最高限价（元）：2,508,000.00

采购需求：详见采购需求

合同履行期限：合同签订后（90）日内

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

包组编号：004

包组名称:实验室前处理及辅助设备

预算金额（元）：1,195,000.00

最高限价（元）：1,195,000.00

采购需求：详见采购需求

合同履行期限：合同签订后（90）日内

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

包组编号：005

包组名称:地下水采样及监测设备

预算金额（元）：904,000.00

最高限价（元）：904,000.00

采购需求：详见采购需求

合同履行期限：合同签订后（90）日内

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

包组编号：006

包组名称:现场便携式监测设备

预算金额（元）：1,475,000.00

最高限价（元）：1,475,000.00

采购需求：详见采购需求

合同履行期限：合同签订后（90）日内

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2021年01月28日至2021年02月04日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年02月22日09时30分（北京时间）

地点：辽宁新迪咨询顾问有限公司

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

响应/投标文件递交方式采用线上递交及现场纸质递交同时执行，参与本项目的投标供应商须按照辽宁省财政厅要求自行办理CA数字证书，在采购公告规定时间内在辽宁政府采购网上完成投标报名和采购文件下载。如因供应商自身原因导致未线上递交响应/投标文件的按照响应/投标文件无效处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽宁省丹东生态环境监测中心

地址：辽宁省丹东市振兴区人民街31号

联系人：李慧

联系方式： 0415-6161953

2.采购代理机构信息

名称：辽宁新迪咨询顾问有限公司

地址：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦609室

联系方式：024-24161636

邮箱地址：LNXDZBGS@126.com

开户行：交通银行沈阳北站支行

账户名称：辽宁新迪咨询顾问有限公司

账号：211111210018170086813

3.项目联系方式

项目联系人：吴天晟

电　话：024-24161636

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：辽宁省丹东生态环境监测中心 地 址：辽宁省丹东市 联系人：李慧 电 话：0415-6161953 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁新迪咨询顾问有限公司 地 址：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦609室 联系人：吴天晟 电 话：024-24161636 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | ☑是 □否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | □是 ☑否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | □有，具体产品为 ☑没有 |
| 1.3.8 | 是否有《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务 | □有，具体为 ☑没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | □是 ☑否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 （*本项目中总价或分项单价任意一项超出限价均按无效投标处理。） | 预算金额：12,852,000.00元 最高限价：12,852,000.00元 其中：001包，有机分析及辅助设备：2,130,000.00元； 002包，大型无机分析及辅助设备：4,640,000.00元； 003包，常规无机分析设备：2,508,000.00元； 004包，实验室前处理及辅助设备：1,195,000.00元； 005包，地下水采样及监测设备：904,000.00元； 006包，现场便携式监测设备：1,475,000.00元。 单（分）项限价为： 序号 单（分）项名称 限价 （单位:万元） 1 离子色谱仪 71.00 2 单四极杆型气相色谱质谱联用仪 73.00 3 全自动多参数流动注射分析仪 95.00 4 电感耦合等离子体光谱仪 73.00 5 冷原子吸收测汞仪 62.00 6 全自动烷基汞分析系统 74.00 7 便携式X射线荧光光谱仪 61.00 8 原子吸收分光光度计 58.00 9 全自动固液吹扫捕集浓缩仪 50.00 10 原子荧光分光光度计 49.00 11 气相分子吸收光谱仪 41.00 12 气相色谱仪 36.00 13 全自动电位滴定仪 41.00 14 全自动高锰酸盐指数分析仪 33.00 15 便携式测油仪 15.00 16 全自动顶空进样器 18.00 17 无机标液配置仪 15.00 18 有机标液配置仪 15.00 19 旋转蒸发仪 15.00 20 实验室玻璃器皿清洗消毒机 10.00 21 重金属预浓缩仪（全自动海水直接进样系统） 73.00 22 发光细菌毒性检测仪 10.00 23 便携式水质多参数仪 7.00 24 便携式分光光度计 6.50 25 紫外可见分光光度计 7.00 26 冰箱 0.90 27 净气药品储藏柜 10.00 28 总α、β放射性仪 30.00 29 氟离子计 0.80 30 自动蒸馏仪 6.00 31 低流量地下水采样系统(气囊式采样泵/微洗井潜水泵） 28.00 32 地下水采样潜水泵 10.00 33 一次性贝勒管 1.35 34 永久性贝勒管 0.50 35 水位尺 1.00 36 油水界面计 2.00 37 发电机组 0.50 38 全自动液液萃取仪 6.00 39 无油压力真空泵 1.00 40 全自动有机样品浓缩仪 36.00 41 高效微波消解/萃取系统 22.00 *本项目中总价或分项单价任意一项超出限价均按无效投标处理。 |
| 4 | 计量单位 | ☑中华人民共和国法定计量单位 □其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | ☑不组织 □组织 |
| 10.3 | 核心产品 | 001包：单四极杆型气相色谱质谱联用仪 002包：全自动多参数流动注射分析仪 003包：电感耦合等离子体光谱仪 004包：高效微波消解/萃取系统 005包：低流量地下水采样系统(气囊式采样泵/微洗井潜水泵） 006包：便携式X射线荧光光谱仪 |
| 11.3 | 样品或演示 | ☑不需要提供样品 ☑不需要提供演示 |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ☑所有投标均按人民币货币进行报价。 □其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额:、 001包，有机分析及辅助设备：4万元整 002包，大型无机分析及辅助设备：8万元整 003包，常规无机分析设备：5万元整 004包，实验室前处理及辅助设备：2万元整 005包，地下水采样及监测设备；1.5万元整 006包，现场便携式监测设备；2.5万元整 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：☑保函 ☑支票 ☑电汇 ☑其他：转账 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 辽宁新迪咨询顾问有限公司 开 户 行： 交通银行沈阳北站支行 账 号： 211111210018170086813 4、保证金退还方式：详见“13.5投标保证金的退还” 5、保证金退还咨询电话：024-31936853（财务部门） 6、其它：投标人须在用途栏中填写项目名称及包组名称，汇出后投标人应电话与采购代理公司财务部门确认到账，并将汇款凭证装入投标文件中。 若投标单位未按要求缴纳或者未按规定时间到账视为未缴纳投标保证金。 投标人如采用保函的方式递交投标保证金，银行保函的有效期与采购文件中响应有效期一致。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 电子响应/投标文件（线上）：正本1份。（线上上传的电子响应/投标文件须按辽宁政府采购网“办事指南”中“供应商：如何编制带有标签的PDF标书文件”要求进行编制。） 纸质响应/投标文件（线下）：正本1份、副本1份、电子文档1份（U盘）。（为了便于留存，建议供应商将纸质文件的正、副本文件分别包封。） 电子响应/投标文件（线上）和纸质响应/投标文件（线下）的内容必须一致。 注：以线上提交的电子版文件为准，非供应商原因造成电子投标文件无法解密或电子评审无法正常进行的，上报本级财政部门同意后可启封、拆包纸质文件进行评审，供应商应按照代理机构要求在现场进行签字确认。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 1、递交响应文件截止时间前，除递交纸质响应/投标文件外，还应按要求在辽宁省政府采购平台上传电子响应/投标文件及相关内容。 2、供应商须自行携带笔记本电脑（自备上网功能）或预留相关技术人员在自己公司解密，解密报价，报价解密时限15分钟。（供应商办理CA数字证书、制作电子标书、文件解密、最后报价等操作流程，请详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”、《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》。） |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 2 人，评审专家 5 人组成，共 7 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | 样品要求：无 演示要求：无 |
| 27.2 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3家 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：1家 □采购人委托评标委员会直接确定中标人 ☑采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金 □本项目收取履约保证金 |
| 36 | 采购代理服务费 | □本项目不收取采购代理服务费 ☑本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构予以支付。 支付标准：每包组参照国家发改委“计价格[2002]1980号”和“发改办价格[2003]857号”文件规定收取，计费方式为差额定率累进计费。 支付形式：现金或电汇 支付时间：由中标供应商在中标通知书下达前一次性支付给采购代理机构。 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：辽宁新迪咨询顾问有限公司 联 系 人：吴天晟 联系电话：024-24161636 通讯地址：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦609室 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |

注：表格中“☑”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

1.3.8若投标人须知表1.3.8款中写明要求采购列入《辽宁省创新产品和服务目录》内产品及伴随服务，且该要求在第四章 评标办法 附表2 符合性审查表中列为符合性审查内容的。如投标人所投产品及伴随服务为非《辽宁省创新产品和服务目录》产品、服务，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）在封口处加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。具体办法详见第四章 评标方法。

27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1 评标将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁省政府采购网上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1 中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采【2017】603号】规定执行。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件（以保函形式递交的保证金，保函原件应放入正本中） |  |
| 3 | 开标一览表 | 10 |
| 4 | 分项报价表 | 11 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 12 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 14 |
| 8 | 电子文件和纸质文件一致性承诺函 | 19 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如有）。 |  |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 15 |
| 5 | 制造商企业（单位）类型声明函 | 16 |
| 6 | 残疾人福利性单位声明函 | 17 |
| 7 | 贫困地区农副产品声明函 | 18 |
| 8 | 招标文件要求的以及投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料 |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时,应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

项目名称：

包组名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人（单位名称）：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式10

开标一览表

报价单位：元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

格式11

分项报价表

报价单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

技术规格偏离表

| 产品名称： 数量： 是否为经过审批采购的进口产品： 是否为核心产品： |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★各包组需满足“第三章 货物需求”中的对应要求 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

001包    商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后（90）日内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁省丹东生态环境监测中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标人将货物运抵采购人指定的交货地点并经双方验收安装调试合格，并完成所有培训，经双方签字确认后支付合同总价的85%，剩余合同价款中的10%根据财政拨款进度支付，最多支付至合同总价的95%，其余5%（质保金）12个月后无质量问题无息付清余款。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采【2017】603号】规定执行。 |  |  |  |
| ★5 | 质保金：合同总价的5% 质量保证期：一年（项目整体验收合格签字完成之日起算） |  |  |  |
| ★6 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件，具体详见各品目号要求。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：随时响应。 现场支持：（48）小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务网络：提供本地化售后服务。 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。 |  |  |  |
| ★10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：确保2名操作人员能够熟练操作。提供采购单位4位人员至少3天的培训时间，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识。 |  |  |  |
| ★11 | 系统扩展、升级服务要求：软件免费升级。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

002包    商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后（90）日内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁省丹东生态环境监测中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标人将货物运抵采购人指定的交货地点并经双方验收安装调试合格，并完成所有培训，经双方签字确认后支付合同总价的85%，剩余合同价款中的10%根据财政拨款进度支付，最多支付至合同总价的95%，其余5%（质保金）12个月后无质量问题无息付清余款。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采【2017】603号】规定执行。 |  |  |  |
| ★5 | 质保金：合同总价的5% 质量保证期：一年（项目整体验收合格签字完成之日起算） |  |  |  |
| ★6 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件，具体详见各品目号要求。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：随时响应。 现场支持：（48）小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务网络：提供本地化售后服务。 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。 |  |  |  |
| ★10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：确保2名操作人员能够熟练操作。提供采购单位4位人员至少3天的培训时间，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识。 |  |  |  |
| ★11 | 系统扩展、升级服务要求：软件免费升级。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

003包    商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后（90）日内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁省丹东生态环境监测中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标人将货物运抵采购人指定的交货地点并经双方验收安装调试合格，并完成所有培训，经双方签字确认后支付合同总价的85%，剩余合同价款中的10%根据财政拨款进度支付，最多支付至合同总价的95%，其余5%（质保金）12个月后无质量问题无息付清余款。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采【2017】603号】规定执行。 |  |  |  |
| ★5 | 质保金：合同总价的5% 质量保证期：一年（项目整体验收合格签字完成之日起算） |  |  |  |
| ★6 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件，具体详见各品目号要求。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：随时响应。 现场支持：（48）小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务网络：提供本地化售后服务。 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。 |  |  |  |
| ★10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：确保2名操作人员能够熟练操作。提供采购单位4位人员至少3天的培训时间，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识。 |  |  |  |
| ★11 | 系统扩展、升级服务要求：软件免费升级。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

004包    商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后（90）日内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁省丹东生态环境监测中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标人将货物运抵采购人指定的交货地点并经双方验收安装调试合格，并完成所有培训，经双方签字确认后支付合同总价的85%，剩余合同价款中的10%根据财政拨款进度支付，最多支付至合同总价的95%，其余5%（质保金）12个月后无质量问题无息付清余款。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采【2017】603号】规定执行。 |  |  |  |
| ★5 | 质保金：合同总价的5% 质量保证期：一年（项目整体验收合格签字完成之日起算） |  |  |  |
| ★6 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件，具体详见各品目号要求。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：随时响应。 现场支持：48小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务网络：提供本地化售后服务。 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。 |  |  |  |
| ★10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：确保2名操作人员能够熟练操作。提供采购单位4位人员至少3天的培训时间，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识。 |  |  |  |
| ★11 | 系统扩展、升级服务要求：软件免费升级。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

005包    商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后（90）日内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁省丹东生态环境监测中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标人将货物运抵采购人指定的交货地点并经双方验收安装调试合格，并完成所有培训，经双方签字确认后支付合同总价的85%，剩余合同价款中的10%根据财政拨款进度支付，最多支付至合同总价的95%，其余5%（质保金）12个月后无质量问题无息付清余款。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采【2017】603号】规定执行。 |  |  |  |
| ★5 | 质保金：合同总价的5% 质量保证期：一年（项目整体验收合格签字完成之日起算） |  |  |  |
| ★6 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件，具体详见各品目号要求。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：随时响应。 现场支持：（48）小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务网络：提供本地化售后服务 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。 |  |  |  |
| ★10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：确保2名操作人员能够熟练操作。提供采购单位4位人员至少3天的培训时间，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识。 |  |  |  |
| ★11 | 系统扩展、升级服务要求：软件免费升级。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

006包    商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后（90）日内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁省丹东生态环境监测中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标人将货物运抵采购人指定的交货地点并经双方验收安装调试合格，并完成所有培训，经双方签字确认后支付合同总价的85%，剩余合同价款中的10%根据财政拨款进度支付，最多支付至合同总价的95%，其余5%（质保金）12个月后无质量问题无息付清余款。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽财采【2017】603号】规定执行。 |  |  |  |
| ★5 | 质保金：合同总价的5% 质量保证期：一年（项目整体验收合格签字完成之日起算） |  |  |  |
| ★6 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件，具体详见各品目号要求。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：随时响应。 现场支持：（48）小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务网络：提供本地化售后服务。 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：备品、备件充足并能及时供应。 |  |  |  |
| ★10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：确保2名操作人员能够熟练操作。提供采购单位4位人员至少3天的培训时间，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识。 |  |  |  |
| ★11 | 系统扩展、升级服务要求：软件免费升级。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

格式14

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

非中小企业无需填写此函。

## 格式16

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为       单位的         项目的设备制造商，参加政府采购活动。作出如下声明：

本企业（单位）为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本次投标提供的货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |

注：投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。

制造商名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式18

贫困地区农副产品声明函

本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供农副产品，或者提供其他贫困地区单位的家副产品。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 响应文件中所提供的以上产品为我单位的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |

注：1、供应商为非贫困地区农副产品生产单位的，无需填写此声明函。

2、如为本项目提供的农副产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式19

电子文件和纸质文件一致性承诺函

（采购人）  ：

我单位参加本次政府采购活动所上传的电子文件（线上电子响应/投标文件）与现场所递交的纸质文件内容一致。如发现我单位提供的电子文件（线上电子响应/投标文件）与纸质文件内容不符，我单位将自愿放弃本次政府采购活动参与资格，并承担由此带来的相关责任及损失赔偿。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

# 第三章 货物需求

001包，有机分析及辅助设备：

一、单四极杆型气相色谱质谱联用仪

| 品目号：1-1 产品名称：单四极杆型气相色谱质谱联用仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：仪器由质谱主机，气相色谱主机，自动进样器和化学工作站等部分组成，能自动进样、自动谱库检索，用于水质、土壤中挥发性有机物、半挥发性有机物和农药残留等有机物的检测 核心产品 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.质谱部分 1.1质量数范围: 10～1050u; ★1.2灵敏度: EI全扫描(氦气)：1pg，八氟萘 进样1μl，扫描范围20-450u ，m/z 272，S/N ≥ 1500：1； 1.3分辨率：R≥1M(FWHM)； 1.4质量稳定性：不超过±0.1u/48小时 (恒温)； ★1.5最大扫描速度不低于20,000 u/sec ； 1.6离子源 1.6.1 EI源，具备双灯丝； 1.6.2离子化能量：10～150eV； 1.6.3离子源温度：独立控温， 140～300℃； 1.6.4灯丝电流：5～200μA（发射电流）； 1.6.5 GC-MS 接口温度：50～300℃可调； 1.7四极杆：金属四极杆； 1.8支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式； 1.9检测器：电子倍增器，动态范围不低于106； ★1.10真空系统：高真空分子涡轮泵，泵抽速不低于250L/sec，低真空机械泵，抽速不低于1.8m3/h； 2.气相色谱部分 2.1柱箱 2.1.1操作温度范围：室温以上4℃～不低于450℃； 2.1.2升温速率：最大升温速率满足120℃/min； 2.1.3程序升温的阶数：不少于 20 阶； 2.1.4温度设定精度：≤ 0.1℃； 2.1.5冷却速度：从 400 ℃降到 50℃ ≤6.0min 2.1.6保留时间重现性：≤0.008%； 2.1.7面板键盘：能够控制及显示所有温度区域和载气流量； 2.1.8具有柱温箱的自动保护功能； 2.2流路系统 2.2.1具备双柱双流路系统； 2.2.2两个柱流量控制系统采用单独的流量控制单元； 2.2.3可安装并使用内径0.1mm～0. 53mm各种规格毛细柱; 2.3分流/不分流毛细柱进样口 2.3.1压力、流量和分流比可进行数字化设定； 2.3.2支持恒流，恒压操作模式，具有恒线速度控制功能； 2.3.3最高温度：不低于400℃； 2.3.4压力设定范围：0～100psi 可调； 2.3.5压力控制精度：≤0.001 psi 2.3.6压力程序：≥3阶； 2.3.7最大分流比不低于 5000：1； 2.3.8流量设定范围：0～1000ml/min （H2或He）； 2.3.9隔垫吹扫流量设置范围：0～200ml/min； 2.4氢火焰检测器（FID） 2.4.1最高使用温度不低于450℃； 2.4.2具有自动点火功能； 2.4.3最低检测限：≤2pg碳/秒(对十三烷)； 2.4.4动态范围：≥107； 2.4.5数据采集速度：不小于500 Hz； 2.5自动进样器 2.5.1样品位：≥100位样品盘； 2.5.2进样量范围：0.1~100 μl，10μl 注射器以0.1μl 步进； 3.工作站 3.1支持Scan，SIM数据采集方式，支持中/英文工作站； 3.2配备2020版NIST库，可进行方法编辑、谱库检索、定性定量分析、打印报告等； 4.品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 5.激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.气质联用仪主机（包含气相主机、质谱检测器） 1套； 2. 机械泵 1套，泵油4瓶，1L/瓶； 3.气质联用仪中文工作站 1套； 4.NIST质谱谱库（2020版） 1套； 5.扳手等工具包 1套； 6.消耗品包 1套； 7.分流/不分流毛细管柱进样口 2个； 8.FID检测器 1个； 9.自动进样器 1套； 10.2ml样品瓶套装 10包 ，100个/包； 11. 4ml样品瓶套装 2包 ，40个/包； 12.超低流失毛细管质谱柱：5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷 30m×0.25mm×0.25um 1支；6%的氰基丙基94%二甲基聚硅氧烷 60m×0.25mm×1.4um 1支；14%腈丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷 30m×0.25mm×0.25um 1支； 13.高纯氢气发生器 1台； 14.空气发生器 1台； 15.进口氦气减压阀，高纯氦气及钢瓶 1套； 16.管线：载气管4根，5m/根；氢气管 4根，5m/根 ； 17.品牌商用电脑 1台； 18.激光打印一体机 1台； 19.其它标准配置：灯丝 2个，分流衬管20个，O型圈50个，石墨垫0.10-0.32mm(ID)色谱柱30个，用于0.45-0.53mm (ID)色谱柱 20个。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标人需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、仪器调试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止，帮助用户建立如下分析方法：《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）、《水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 683-2017）、《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。提供2名免费培训名额，不包括差旅和住宿费； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4.享受终身维修服务，维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5.仪器设备制造商提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

二、气相色谱仪

| 品目号：1-2 产品名称：气相色谱仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于水质、土壤、大气等环境中的苯系物、有机氯农药等有机物的检测 |
| --- |
| 招标文件要求 ★（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.柱箱 1.1操作温度范围：室温以上4℃～不低于450℃； ★1.2升温速率：最大升温速率满足120℃/min； 1.3程序升温：不少于 20 阶； 1.4温度设定精度：≤ 0.1℃； 1.5冷却速度：从 450 ℃降到 50℃ ≤4.0min 1.6保留时间重现性：≤0.008%； 1.7面板键盘：触摸屏操控，能够控制及显示所有温度区域和载气流量； 1.8具有柱温箱的自动保护功能； 2.流路系统 2.1具备双柱双流路系统； 2.2两个柱流量控制系统采用单独的流量控制单元； 2.3可安装并使用内径0.1mm～0. 53mm各种规格毛细柱; 3分流/不分流毛细柱进样口 3.1压力、流量和分流比可进行数字化设定； 3.2支持恒流，恒压操作模式，具有恒线速度控制功能； 3.3最高温度：不低于400℃； 3.4压力设定范围：0～140psi 可调； ★3.5压力控制精度：≤0.001 psi； 3.6压力程序：≥3阶； 3.7最大分流比不低于 5000：1； 3.8流量设定范围：0～1000ml/min （H2或He）； 3.9隔垫吹扫流量设置范围：0-200ml/min； 4.检测器 4.1氢火焰检测器（FID） 4.1.1最高使用温度：不低于450℃； 4.1.2具有自动点火功能； 4.1.3最低检测限：≤2pg碳/秒(对十三烷)； 4.1.4线性动态范围：≥107； 4.1.5数据采集速度：不小于 500Hz； 4.2电子捕获检测器（ECD） 4.2.1最高使用温度：不低于400℃ 4.2.2最低检测限：≤4.5fg/ml（林丹）； 4.2.3线性动态范围：≥104; 4.2.4数据采集速度：不小于120Hz ; 5.自动进样器 5.1样品位：≥100位样品盘； 5.2进样量范围：0.1~100 μl，10μl 注射器以0.1μl 步进； 6.工作站 6.1数据采集和数据解析 色谱分析软件包包括：本机运行控制软件数据采集、分析、储存及定性定量分析； 6.2 报告制作 ：有报告制作功能，备有各种类型的模板文件选用，并支持自建模板。配备PDF输出功能； 6.3 质量控制 ：支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，能够进行仪器系统检查和用户安全管理； 6.4网络化控制及信号传送：可通过网络进行软件远程控制和人机分离模式操作，具有远程访问功能，能够直接通过智能手机或IPAD远程访问实验室GC主机； 7.品牌商用电脑 功能不低于：i5-10400 cpu、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、23英寸显示器； 8.远程控制终端：IOS13以上系统，屏幕尺寸不小于10英寸，WIFI版，A14CPU,存储空间不小于64GB； 9.激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.气相色谱仪主机 1套； 2.分流不分流毛细管柱进样口 2个； 3.FID检测器 1个； 4.ECD检测器 1个； 5.色谱工作站 1套； 6.安装工具 1套； 7.标准消耗品包1套； 8.过滤器及管路 1套； 9.自动进样器 1套； 10.毛细管柱：100%二甲基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支；95%二甲基- 5% 二苯基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支；4%氰丙基-苯基-86% 二甲基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支； 11.管线：载气管4根，5m/根；氢气管 4根，5m/根 ； 12.高纯氢气发生器 1套； 13.空气发生器 1套； 14.高纯氮气、钢瓶及减压阀 1套； 15.品牌商用电脑1台； 16.激光打印一体机 1台； 17远程控制终端 1台； 18.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。帮助用户建立分析方法： 《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》（HJ1072-2019）、《水质丙烯酰胺的测定 气相色谱法》（HJ697-2014）； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。提供2名人员的免费培训名额，不包括差旅费和住宿费； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在24小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

三、全自动顶空进样器

| 品目号：1-3 产品名称：全自动顶空进样器 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点： 用于气相色谱的顶空进样，完成水中苯系物等挥发性有机物的检测 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1进样系统 1.1样品流路； 1.1.1 温度：室温+10℃～不低于220℃； 1.1.2加热方式：电子加热； 1.1.3进样阀：6 通阀； 1.1.4进样环： 惰化处理；0.5ml，2ml （可选）； 1.2传输管线 1.2.1材质：惰化处理； 1.2.2室温～不低于220℃； 1.2.3加热方式：电子加热； 1.3样品盘与样品瓶 1.3.1样品进样盘位数不少于10位； 1.3.2样品瓶材料为中性玻璃； 1.3.3样品瓶规格：10ml、20ml； 1.3.4样品瓶恒温时间：0～500(min)，可设定； 1.3.5样品瓶加压时间：0～500 (min)，可设定； 1.4加热装置 1.4.1温度范围：室温+10℃～不低于220℃； 1.4.2温度控制精度：≤0.1℃； 1.4.3加热方式：电子加热； ★1.4.4 震荡（平衡时）：具备震荡功能； 1.4.5加热时间：0 ～500 min ； 2气体控制 2.1载气控制：通过本机或GC内置程序控制； 2.2样品瓶加压控制：通过本机或GC内置程序控制； 3操作软件 3.1软件操作环境： Windows 7 ,Windows 10(32/64 bit)； 3.2 顶空控制软件。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.自动顶空进样器主机 1台； 2. 顶空控制软件 1套； 3.安装工具包 1套； 4.气路组件 1套； 5.20ml压盖式样品瓶 500个； 6.样品瓶盖 2000个； 7.样品瓶垫 2000个； 8.压盖器 1个； 9.启盖器 1个； 10.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

四、全自动固液吹扫捕集浓缩仪

| 品目号：1-4 产品名称：全自动固液吹扫捕集浓缩仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于环境中挥发性有机物样品的吹扫进样 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 通过对样品的吹扫、捕集和解析完成样品的进样，通过GC或GC-MS进行分析测定，满足《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）、《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 》（HJ605-2011）和《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 （HJ735-2015）等标准要求。 2.技术要求 2.1 内置至少80位固、液一体自动进样器； 2.2 具备自动绘制标准曲线功能； 2.3 可与任意主流品牌GC及GC-MS通讯； 2.4 样品吹扫管：可以使用5ml或25ml的U型管，可监控5ml吹扫管是否有泡沫溢出； 2.5 除湿阱：采用除湿阱吸附水分，温度范围：室温~不小于300℃； 2.6 捕集阱 2.6.1 温度范围：室温~不小于350℃； 2.6.2 加热速率≥1000℃/min； ★2.7 具有不少于2路内标添加系统。内标添加体积1-100μl可选，增量为1μl，内标精密度7针RSD≤10%（GC/FID对氟苯和溴氟苯检测值）； 2.8 样品瓶规格：40ml，含镀膜硅胶密封帽； 2.9 液体样品 2.9.1 液体进样梯度1ml，进样体积1~25ml可选； 2.9.2 进样精度RSD≤1% （n=7@5ml重复法测量）； ★2.9.3 管路清洗：使用高温去离子水对系统进行自动清洗； 2.9.4 系统可自动做空白和空白加标； 2.9.5 具有液体样品稀释功能； 2.10.固体样品（包含土壤及其它固体样品）： 2.10.1 采用不少于二个通道的取样针； 2.10.2 样品瓶加热温度范围：35℃~100℃； 2.10.3 固体样品混合：固体样品能在不少于3级的可调速度下震荡混合均匀； 2.10.4 可同时对高、低浓度固体样品进行全自动甲醇萃取； 2.10.5 萃取液稀释：可自动稀释萃取液； 2.11 配置质量流量控制器； 2.12 具备样品瓶制冷功能； 2.13 具备水样或土壤混合溶液中酸碱测定功能，并能够自动调节pH值。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.固体/液体吹扫捕集浓缩仪主机1台； 2.自动进样器1台； 3.内置质量流量控制器1个； 4.甲醇自动添加及吹扫捕集模块1个； 5.酸溶液测试及自动注入系统1套； 6.自动标准曲线功能组件1套； 7.添加内标组件1套； 8.样品调温组件1套； 9.泡沫监控与消除组件1套； 10.样品制冷功能组件1个； 11.样品瓶套装（瓶+盖+垫）200套； 12.隔垫2000个； 13.与GC和GC-MS相连的信号通讯组件各1组； 14.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供四人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

五、全自动有机样品浓缩仪

| 品目号：1-5 产品名称：全自动有机样品浓缩仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于有机物样品萃取液的浓缩。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | ★1.功能要求 采用涡旋剪切技术和光电终点感知技术，通过氮吹原理，使大体积液态样品中的微浓度有机残留物得到浓缩（浓度提高），以达到后续检测设备对样品浓度和体积的要求。 2.技术要求 2.1 气流可调范围：最大流量不小于7L/min，控制流速≤0.1 L/min； 2.2 样品管体积：样品管体积范围50-200 ml； 2.3具备多功能样品支架，可进行不少于6位自动定量和不少于40位的自动吹干； 2.4 操控面板：触摸屏控制，可显示运行参数； 2.5 方法编程：支持方法编程和存储； 2.6气流控制模式：最少具备恒定模式、梯度模式； 2.7水浴温控范围：室温至90℃。 ★2.8自动终点感知：通过光电终点感知技术，自动定量浓缩和自动终点感知，能感知1.0ml定量浓缩终点，定量精度≤5%； 2.9具备自动启动功能； 2.10气源：使用氮气或空气； 2.11品牌商用电脑 功能不低于：i5-10400 cpu、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、27英寸显示器； 2.12激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.自动浓缩仪主机 1台； 2. 200ml定量浓缩管支架 1个； 3. 200ml样品管（1ml定容终点） 36个； 4. 50ml样品管（1ml定容终点） 36个； 5. 50ml定量浓缩管支架 1个 ； 6. 6位升级至48位装置及支架 1套； 7. 50ml样品管搁架 3个； 8. 200ml样品管搁架 3个； 9.品牌商用电脑 1台； 10.激光打印一体机 1台； 11.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

002包，大型无机分析级辅助设备：

一、离子色谱仪

| 品目号：2-1 产品名称：离子色谱仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于环境样品中阴、阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求： 用于环境中阴、阳离子的测定，满足《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）、《 水质 碘化物的测定 离子色谱法》（HJ 778-2015）和《环境空气降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+）的测定 离子色谱法》（HJ 1005-2018）等方法要求。 2.技术要求 2.1泵 2.1.1具备双柱塞泵； 2.1.2流速范围：0.00～5.00 ml/min； 2.1.3流速设定值误差：≤0.1% ； 2.1.4流速稳定性误差：≤0.1% ； 2.1.5压力脉冲：小于系统压力的1.0% ； 2.1.6泵头及管路均为化学惰性PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； 2.2色谱分析柱 2.2.1阴离子分离柱及保护柱，耐受0～14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi； 2.2.2阳离子分离柱及保护柱，最大耐压不小于3000psi； 2.2.3柱温箱：内置控温模块，温控范围：5℃ ～ 不低于60℃； ★2.3抑制器 2.3.1阴离子连续电解再生微膜抑制器； 2.3.2阳离子连续电解再生微膜抑制器； 2.4电导检测器 2.4.1全程信号输出范围：0～15000 μs/cm; 2.4.2检测器分辨率：≤0.005ns/cm; 2.4.3检测器耐受最大压力：≥1000psi； 2.4.4信号采集频率：≥70Hz； 2.5内置淋洗液发生器 ★产生方式：在线电解生成酸性或碱性淋洗液 ； 2.6自动进样器 2.6.1 40位以上自动进样器； 2.6.2 5ml样品瓶，配瓶盖； 2.7.软件 2.7.1中文操作系统； 2.7.2可编制色谱图积分、校正曲线和分析报告； 2.7.3可导出txt格式原始数据,可编辑excel表格制作； 2.8品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 2.9激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.离子色谱仪主机 1台； 2.软件 1个 ； 3.气体调节阀 1个； 4.阴离子分析柱 1支 ； 5.阴离子保护柱 1支 ； 6.阴离子再生抑制器 1个； 7.阳离子分析柱 1支 ； 8.阳离子保护柱 1支 ； 9.阳离子再生抑制器 1个； 10.自动进样器 1台 ； 11.5ml样品瓶和盖 1000套； 12.除瓶盖工具 1； 13.定量环 1000个； 14.内置淋洗液发生器 1个； 15.储备罐 1个； 16.品牌商用电脑1台; 17.激光打印一体机 1台; 18.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1.安装调试和验收：中标人需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止,帮助用户建立分析方法：《水质 碘化物的测定 离子色谱法》（HJ778-2015）； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。并提供2名免费培训名额，不包括差旅费和住宿费。 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

二、全自动多参数流动注射分析仪

| 品目号：2-2 产品名称：全自动多参数流动注射分析仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点： 用于测定水中挥发酚、总氰化物（氰化物）、阴离子表面活性剂、总氮、总磷5个参数 核心产品 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 仪器一体化设计，可单模块或多模块并联工作，满足《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ825-2017）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲蓝分光光度法》（HJ826-2017）、《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》（HJ671-2013）、《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ668-2013）、《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法（异烟酸-巴比妥酸法） 》（HJ823-2017）等方法要求。 2.技术要求： 2.1挥发酚分析模块 2.1.1配备在线蒸馏装置； 2.1.2线性范围：0.002-0.200mg/L ； ★2.1.3检出限≤ 0.002mg/L； 2.1.4精密度：≤ 3%； 2.1.5准确度：误差不超过±3%； 2.2.总氰化物/氰化物分析模块 2.2.1配备膜分离在线蒸馏装置、在线消解模块； 2.2.2线性范围：0.001 -0.1mg/L ； ★2.2.3检出限≤ 0.001mg/L； 2.2.4精密度：≤ 3%； 2.2.5准确度：误差不超过±3%； 2.3阴离子表面活性剂分析模块 2.3.1配备双在线膜分离装置； 2.3.2线性范围：0.04 -2.00mg/L （以LAS计）； ★2.3.3检出限≤ 0.04mg/L （以LAS计）； 2.3.4精密度：≤ 3%； 2.3.5准确度：误差不超过±3%； 2.4总氮分析模块 2.4.1配备镉柱还原装置； 2.4.2线性范围：0.03-10.0mg/L（以N计）； ★2.4.3检出限≤0.03mg/L（以N计）； 2.4.4精密度：≤3%； 2.4.5准确度：误差不超过±3%； 2.5总磷分析模块 2.5.1配备在线消解装置 2.5.2线性范围：0.005-1.00mg/L（以P计）； ★2.5.3检出限≤0.005mg/L（以P计）； 2.5.4精密度：≤3% 2.5.5准确度：误差不超过±3%； 2.6进液系统 2.6.1蠕动泵：泵压强范围：0-100psi，泵速0-100r/min连续可调，具备压力调节装置； 2.7仪器具备漏液监测功能； 2.8检测系统：采用双光束检测器，波长范围340-1100nm，噪音：≤0.0006Au，漂移：≤0.001Au； 2.9数据处理系统：检测结果可以转换成常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc等。可实时监控仪器各种参数状态。 2.10品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 2.11激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.全自动流动注射挥发酚分析模块 1套； 2.全自动流动注射阴离子分析模块1套； 3.全自动流动注射总氰化物分析模块1套； 4.全自动流动注射总氮分析模块1套； 5.全自动流动注射总磷分析模块1套； 6.全自动流动注射分析仪使用说明书1份； 7.全自动流动注射分析仪数据工作站操作手册2份； 8.全自动流动注射分析仪分析方法手册2份； 9.全自动多参数流动注射分析仪数据工作站软件2套； 10.整机附件包1个； 11.品牌商用电脑 2台； 12.激光打印一体机 2台； 13.其它标准配置 提供2年的消耗品：镉柱 1支、泵管15根、疏水膜50张、试剂包10套、玻璃样品管200支。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1.安装调试和验收：中标人需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。帮助用户建立分析方法：水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ825-2017）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲蓝分光光度法》（HJ826-2017）、《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》（HJ671-2013）、《水质 总氮的测定 流动 注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ668-2013）、《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ823-2017）； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。提供2名免费培训名额，差旅费和住宿费除外； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供1年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

三、原子吸收分光光度计

| 品目号：2-3 产品名称：原子吸收分光光度计 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：适用于环境中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 原子吸收光谱分析系统，为火焰分析系统和石墨炉分析系统一体机，可进行火焰原子吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。 2.技术要求 2.1光学系统 2.1.1光路结构：双光束光路设计，背景信号与测量信号同时检测； 2.1.2波长范围：190-900nm； 2.1.3光栅刻线密度：≥1800条/mm，光栅有效刻线面积≥50×50mm2; 2.1.4狭缝: 四档可调； 2.1.5波长设定：全自动检索，自动波长扫描； 2.1.6焦距：≥350mm； 2.1.7波长重复性：不超过+/- 0.2nm； 2.1.8灯≥6灯座（全自动切换）; 2.1.9灯电流设置：0~20mA，可自动设定; 2.1.10有下一灯预热和自动关灯功能； 2.2火焰分析系统 2.2. 1燃烧头：耐高盐耐腐蚀，燃烧头位置高度自动调整，可旋转; 2.2. 2 雾化器：可调雾化器，耐腐蚀； 2.2. 3气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化; 2.2. 4 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置; 2.2. 5 点火方式：自动点火; ★2.2. 6 代表元素检测指标 铜：检出限 ( 0.005 mg/L，标准偏差 ( 0.5%； 2.2. 7背景校正方法：氘灯背景校正 ； 2.2. 8火焰辅助设备：静音空气压缩机； 2.3石墨炉分析系统 2.3.1具有石墨管格式化功能 2.3.2系统配置：配备石墨炉自动进样器及石墨管位置可视系统； ★2.3.3 石墨炉加热方式：横向加热方式, 石墨炉工作温度：室温至不低于3000(C, 最大升温速率：(2000(C/秒，连续可调。 2.3.4加热控温方式：全自动，自动温度校正； 2.3.5升温方式：阶梯升温、斜坡升温； 2.3.6 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换； 2.3.7代表元素检测指标： 镉: 检出限 ( 0.01 μg/L，标准偏差( 2% (2ppb)； 2.3.8石墨炉背景校正：塞曼效应背景校正； 2.3.9石墨炉自动进样器 2.3.9.1样品位数：( 100位; 2.3.9.2进样精度：不超过 +/- 0.3(l; 2.3.9.3具有稀释功能，最大稀释比例：1:99; 2.3.9.4有自动清除残留功能； 2.3.10保护气控制：计算机自动控制； 2.3.11辅助设备： 石墨炉循环水冷却系统，可通过主机全自动控制； 2.4工作站:中文版，全自动仪器及附件控制，自动优化火焰和石墨炉操作参数，能进行数据采集和分析，自动设定菜单数据和校正方法，有自检和自诊断功能。 3.品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 4.激光打一体印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.火焰石墨炉一体机原子吸收光谱仪主机1台; 2.操作软件1套； 3.火焰法进样管2根； 4.陶瓷撞击球1个； 5.100mm燃烧头1个； 6.横向加热石墨管10支（和仪器原产地相同）； 7.空心阴极灯8支（Cu,Pb ,Zn, Cd, Cr,Ni,Fe,Mn各1支）; 8.石墨炉进样毛细管1根; 9.石墨电极1对; 10.石墨炉进样针导管1根; 11.石墨炉自动进样器1台; 12.废液瓶1个,清洗瓶1个; 13.空气压缩机 1台； 14. 冷却循环水系统 1套； 15.品牌商用电脑 1台； 16.激光打印一体机 1台； 17.其它标准配置：乙炔减压表 1个，氩气减压表1个。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供2人及以上的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。提供2名免费培训名额，不包括差旅费和住宿费； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

四、原子荧光分光光度计

| 品目号：2-4 产品名称：原子荧光分光光度计 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：适用于水、土壤等环境样品中砷、汞、硒、铋、锑、等5种元素的痕量测量。 |
| --- |
| 招标文件要求 ★（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 ★1.仪器采用双光束光路设计，配备四个灯位，可四元素同时测定，具备光源漂移扣除功能； 2.灯：空心阴极灯，包括砷、硒、汞、锑、铋； 3.原子化器：石英原子化器，可实现原子化器温度自动控制； 4. 具备集束脉冲供电方式； 5.内置双路注射泵进样系统 5.1可自动单点配置标准曲线（r≥0.999），自动稀释高浓度样品和自动清洗； 5.2具备有在线消泡功能，能够对氢化物发生法的还原剂气泡在线消除； 5.3样品和还原剂溶液定体积反应，最小体积可达0.01ml； 6.配备一级气液分离器和二级气液分离装置； 7. 配备可捕集测量尾气中汞、砷等有害元素的捕集阱； 8.检测器：光电倍增管，寿命大于5年以上。 ★9.检出限： 砷、硒、汞、锑、铋元素≤0.01µg/L； 10.测量精密度RSD：≤1.0%； 11.线性范围：不小于三个数量级； 12. 漂移：≤1.5%；噪声：≤1.5%；道间干扰：不超过±1%； 13.气路系统采用电子流量控制，流速控制精度≤1ml，具备自动保护装置和压力流速监测与报警功能； 14.自动进样器： 150位以上； 15.工作站：具有自检功能，可编辑方法保存和直接调用，可自定义报告模板，测量结果可导出至Excel格式，支持复制、粘贴和图形存储以及支持多种打印格式； 16.品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 17.激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.四通道原子荧光光度计主机1台； 2.空心阴极灯：As/Hg/Se/Sb/Bi五种元素各1套； 3.注射泵2个； 4.自动进样器：1台； 5.附件包1个； 6.软件加密狗1个； 7.原子荧光光度计使用说明书1份； 8.原子荧光数据工作站软件1份； 9.品牌商用电脑1台； 10.激光打印一体机1台； 11.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。并提供2名免费培训名额，差旅费和住宿费除外； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

五、重金属预浓缩仪（全自动海水直接进样系统）

| 品目号：2-5 产品名称：重金属预浓缩仪（全自动海水直接进样系统） 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于分析高盐水质中微量元素的前处理设备，可以在线稀释和预富集。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 通过全自动的样品富集和基质消除过程，完成高盐水质（如海水）中铜、铅、锌、镉、总铬、镍等微量元素的在线分析。 2.技术要求 2.1整体集成化设计或模块化设计，全流路为特氟龙或PEEK材质； 2.2与ICP-MS联机时具有双向触发功能； ★2.3自动进样器：≥100位，带自动预浓缩、基体消除和稀释功能，水样可在线或离线基体消除、浓缩、稀释； 2.4泵系统：能输送3种或以上的溶液，流速控制范围10-500µl/min； 2.5具有自动配制标准曲线功能，线性系数≥0.999； 2.6加标回收率在80%~120%之间； 2.7与ICP-MS联机使用时，检出限（μg/L）：铜≤0.05，铅≤0.003，锌≤ 0.1，镉≤0.005，总铬≤0.01，镍≤0.01； 2.8可适用2-3%含盐量样品的直接分析； 2.9浓缩柱：亚氨基二乙酸盐（IDA）和乙二胺三乙酸树脂混合填充； 2.10品牌商用电脑 功能不低于：Cpu R7 3700X/内存16G(DDR4 3000)/存储 2T机械硬盘+512G M2 SSD /显卡GTX1660S， 328P6VUBREB 31.5英寸 4K UHD 广色域 HDR600 Type-c反向60W充电 dci-p3 98%显示器； 2.11激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.主机 1台； 2.泵系统 2套； 3.快速切换阀 6个； 4.阀管路1套； 5.样品架套件 1套； 6.软件包 1套； 7.标准配置样品瓶 1个； 8.浓缩柱 1个； 9.过滤柱 1个； 10.雾化器 1个； 11.海水空白标样 1个； 12.自动进样针 2个； 13.自动进样器 1台； 14.品牌商用电脑 1台； 15.激光打印一体机 1台； |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。提供2名免费培训名额，不包括差旅费和住宿费。 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件。 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

六、气相分子吸收光谱仪

| 品目号：2-6 产品名称：气相分子吸收光谱仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：采用气相分子吸收光谱法测定水中的氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、总氮等。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 用于测定水样中的氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等。满足《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ/T 198-2005）、《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ/T 199─2005）、《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ/T 195─ 2005）、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ/T 200-2005）、《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ/T 197-2005）等标准的要求。 2.技术要求 2.1 光源：空心阴极灯，波长精度≤0.1nm，全波段准确性≤0.2nm；； 2.2 温度控制系统: ≤0.5℃； 2.3 进样方式：注射泵进样； 2.4 自动进样器：不少于40位； 2.5 配备除水系统； 2.6 配备电子压力控制、报警系统； 2.7 配备在线稀释功能，稀释倍数不小于40倍； 2.8 配备系统自检功能； 2.9 氨氮项目： 2.9.1精密度：连续测定三次0.05mg/L氨氮溶液，RSD≤3％。 2.9.2线性≥0.999； ★2.9.3检出限≤0.020mg/L； 2.10硫化物项目： 2.10.1精密度：连续测定三次0.05mg/L硫化物溶液，RSD≤ 3％。 2.10.2线性≥0.999； ★2.10.3检出限：≤ 0.005mg/L； 2.11硝酸盐氮项目： 2.11.1精密度：连续测定三次0.05mg/L硝酸盐氮溶液，RSD≤ 3％。 2.11.2线性≥0.999； ★2.11.3检出限≤0.006mg/L； 2.12总氮项目： 2.12.1紫外在线消解模块消解温度：60～120℃可控，控制精度：≤1℃； 2.12.2精密度：连续测定三次0.2mg/L硝酸盐氮溶液，RSD≤ 3％； 2.12.3线性≥0.999； ★2.12.4检出限≤0.050mg/L； 2.13亚硝酸盐氮项目： 2.13.1精密度：连续测定三次0.05mg/L亚硝酸盐氮溶液，RSD≤ 3％。 2.13.2线性≥0.999； ★2.13.3检出限≤0.003mg/L； 2.14 品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 2.15 激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.主机标准套：进样系统、自动除水系统、在线加热系统、温度控制系统、电子压力控制系统、在线稀释系统、总氮在线消解模块系统各1套； 2. 总氮在线消解模块包含在线稀释系统 1套； 3.自动进样器 (含自动进样器控制模块及接口)、样品自动均质系统 各1套； 4.内置氨氮在线氧化系统 1套； 5.反应分离器全密闭系统 1套； 6.外接管路，含减压阀及管路接口 ，1套； 7.一年耗材配件：进样软管，硅胶管，进样管，尾气吸收装置； 8. 升级版软件系统1套； 9品牌商用电脑 1台； 10.激光打印一体机1台； 11.其它标准配置。 | . |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

七、全自动高锰酸盐指数分析仪

| 品目号：2-7 产品名称：全自动高锰酸盐指数分析仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于全自动测定水质样品中的高锰酸盐指数。仪器操作完全依照国家标准《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T11892-1989）中规定的操作步骤进行设计，测量全过程符合标准方法要求。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.所有参数及配置全部通过软件控制。 2.具备漏电防护、加热过温防护、漏液防护等设计； 3.系统开机具有自检功能，具备故障诊断能力； 4. 测定范围：0～5.0mg/L（不稀释，取样量100ml）； 5.样品量：100ml； 6.精密度：RSD≤3.0% （高锰酸钾值为4.0mg/L的葡萄糖标准溶液，n=5）。 7.消解通道不少于4位； 8.样品消解采用沸水浴或相当的加热装置 9.全自动消解水样，自动分析高锰酸盐指数并计算结果 ； 10.样品转移系统 ★10.1注射进样，实时精确控制进样量； 10.2配备不少于40孔位样品盘，单次测定取样量不少于100ml； 10.3机械臂自动抓取样品，完成样品转移和所有试剂的添加，能够自动判断是否抓取成功。 11滴定系统 11.1滴定系统各管路注射泵独立控制; ★11.2滴定终点判断：模拟人眼识别，通过颜色变化自动判断终点，滴定过量时，仪器可以自动扣除过量部分； 11.3具备恒温滴定设计，40-100℃可调； 11.4恒温滴定温控精度：≤ 0.1℃； 11.5滴定最小体积：≤ 0.03ml； 11.6滴定分辨率：≤1μl； 12 据报告系统：支持数据自动存储、数据溯源查阅、支持PDF/Word/excel等格式报表输出与报表打印； 13.品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 14.激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.主机（杯架模块；自动进样模块；三轴运动系统；消解、滴定分析模块等）1套； 2.高锰酸盐指数分析仪软件系统1套； 3. 耗材配件（石英样品杯；磁力搅拌子；透明试剂瓶；棕色试剂瓶；纯水桶废液管路；进样管路等）1套；10个石英样品杯；10个磁力搅拌子； 4.品牌商用电脑1台； 5.激光打印一体机1台； 6.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件。 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

八、总α、β放射性仪

| 品目号：2-8 产品名称：总α、β放射性仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于对地下水样品中的总α、总β活度浓度测量 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | ★1. 进样方式：不少于二个独立的进样抽板； 2. 每个进样抽板上有一个样品槽用以放置样品盘； 3. 仪器的每个进样抽板均可单独完成样品的总α总β结果测量，每个进样抽板都可以单独打印测量结果； 4. 数据处理：仪器程序控制系统具有随时进样功能，可随时进样； 5. 单位面积的本底计数率α粒子≤0.002cm-2min-1；β粒子≤0.1cm-2min-1； 6. 仪器对于239Puα源（活性区Φ25mm）的2π探测效率比≥85％； 7. 仪器对于90Sr-90Yβ源（活性区Φ20mm）的2π探测效率比≥58％； 8. 重复性：仪器连续测量24小时，探测效率变化α＜2％、β＜3％； 9. 串道比： α进入β道的记数比＜1％（对239Pu）， β进入α道的计数比＜0.1％（对于90Sr-90Y）； 11. 耐压绝缘度＞1500V；绝缘电阻≥2MΩ； 12. 测量方式：可以同时测量α、β，也可单独测α或β；测量过程和测量结果可在显示器上显示，并可打印结果； 测量时间、探测器的α阈值、β低阈(βL)、β高阈(βH)和高压都可根据要求，通过计算机调节； 13. 仪器采用随时进样控制系统装置和新型侧窗探测装置； 14. 仪器采用最新型低本底环形屏幕装置和闪烁避光装置； 15. 一次测量过程中可测量不同种类样品； 16. 仪器安装2套反符合闪烁体探测器； 17. 仪器的各个通道完成测量后均可以自动保存测量结果； 18. 仪器具有断电记忆功能； 19. 测量界面每个通道单独显示，测量过程中可任意控制和查看每个通道测量状态和数据； ★20. 资质要求： 20.1. 因涉及销售放射性标准源，产品制造商须具有辐射安全许可证（提供加盖公章复印件）； 20.2. 供应商须具有投标型号产品在生态环境部备案的放射源豁免证明（提供生态环境部认可并予以公告的证明材料）； 21. 现场数据处理工作站/系统 21.1 2020款十代酷睿处理器；屏幕不小于13英寸；处理器不低于i5处理器； 内存不低于8G；硬盘不小于512G ； 21.2激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求清单 1. 测量仪主机 1套； 2. 抽板进样器 1套； 3. 铅室 1套； 4. 远程控制终端 1台； 5. 整体机柜 1台； 6. 主探测器 4套； 7. 反符合探测器 2套； 8. 241Am α标准物质 1瓶； 9 .Kcl β标准物质 1瓶； 10. 不锈钢样品盘 80个； 11. 程序光盘 1份； 12. 仪器连接线 1套； 13. 检定/校准证书 1份； 14. 数据处理工作站/系统 一套； 15. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训。 3. 质量保证期 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

九、紫外可见分光光度计

| 品目号：2-9 产品名称：紫外可见分光光度计 数量：2 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于分析环境样品中的六价铬、挥发酚、总氮等分光光度法的测定。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 1.1仪器可自动设置波长，自动调校0%T和100%T； ★1.2具有波长扫描、时间扫描、多波长测定等多种测量方法； 1.3可断电保存测量参数和数据； 2.技术要求 2.1 光路结构：双光束； 2.2 波长范围： 190～900nm ； 2.3 光谱带宽： 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、4nm； 2.4 波长准确度：不超过±0.3nm； 2.5 波长重现性：≤0.05nm； 2.6 稳定性：≤ 0.0005A/h（500nm预热后）； 2.7 噪声：不超过±0.00015A (500nm预热后)； 2.8基线平直度：不超过±0.001A； 2.9 测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量； 2.10 波长调节：自动调节； 2.11 光度范围： -4～4A； 2.12 检测器：光电倍增管； 2.13 光源：氘灯，钨灯； 2.14 数据处理系统：配备软件，可进行标准曲线、测量数据的存储、调取和打印； 2.15 品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 2.16激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 以下为1台设备的配置，共2台。 1.主机 1台; 2.1cm玻璃比色皿2套; 3.1cm石英比色皿2套; 4.2cm石英比色皿 2套; 5.3cm石英比色皿 2套; 6.5cm通用比色皿架1个; 7.软件安装包1套; 8.品牌商用电脑1台; 9.激光打印一体机 1台; 10.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算）。 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

003包，常规无机分析设备：

一、电感耦合等离子体光谱仪

| 品目号：3-1 产品名称：▲电感耦合等离子体光谱仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于地表水、污水、海水、饮用水、污泥、土壤等样品中痕量、微量和常量元素的定性、半定量和定量分析 核心产品 |
| --- |
| 招标文件要求 ★（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.检测器 1.1固态检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长； 1.2检测单元：每个谱线至少可以有50个象素点，至少包含55000条谱线库，； 1.3冷却系统：半导体制冷。温度≤-5℃，启动时间≤5分钟； 2.光学系统 2.1单色器：中阶梯光栅二维色散系统； 2.2光室：智能驱气型； ★2.3波长范围:166-900nm； 2.4焦距：≤310mm； 3.等离子体 3.1双向观测方式； ★3.2 RF发生器：固态发生器，输出功率≥1000 W，连续可调，传输效率≥80%，频率≥35.0MHz； 3.3具备尾焰消除功能； 4.进样系统 4.1炬管：可拆卸式，快速插拔式连接； 4.2蠕动泵：内置四通道，蠕动泵进样量从0.1ml/min到5.0ml/min连续可调，具有冲洗功能; 4.3气路控制：采用质量流量计，软件控制; 4.4雾化器：同心雾化器，喷嘴为红宝石和蓝宝石材料，耐氢氟酸、耐高盐分样品； 4.5雾化室：旋流雾化室，耐氢氟酸、耐高盐分样品； 4.6自动进样器：不少于150位； 5.工作站 5.1具有记录元素谱线的功能，可快速定性和半定量分析，并能永久保存和自动检索数据文件； 5.2可对波长快速自动校正； 5.3支持数据的备份、恢复，可进行各种文本格式的数据的输出（含PDF、Excel、Word、多元素谱图同时显示等）； 6.分析性能 ★6.1分辨率：As 193.696，0.007 nm，线性动态范围≥105; 6.2灵敏度指标： 谱线 标准溶液浓度 积分时间 灵敏度(单位：cps或cts) Mn 257.610 1 mg/L 1秒 (6,900,000 Cd 228.8 1 mg/L 1秒 (1,000,000 Cr283.5 1 mg/L 1秒 (2,300,000 As189.0 1 mg/L 1秒 (9,800 6.3检出限（单位ppb）： 元素 检出限 元素 检出限 元素 检出限 元素 检出限 Fe 0.2 As 1.2 Sb 3 Cr 0.2 Se 2.5 Pb 1 Tl 2.5 Zr 0.6 7.品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 8.激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.电感耦合等离子体光谱仪主机：1套； 2. 耐高盐及耐氢氟酸进样系统： 1套； 3.自动进样器：1套； 4. 内标加入器1个；进样蠕动泵管（12根/包）：3包；废液蠕动泵管（12根/包）：3包；调试溶液1套； 5.冷却循环水系统：1套 6.无油静音空气压缩机：1套； 7.品牌商用电脑 1台； 8.激光打印一体机1台； 9.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。帮助用户建立分析方法：《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 766-2015）； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。并提供2名免费培训名额，不包括差旅费和住宿费； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

二、全自动烷基汞分析系统

| 品目号：3-2 产品名称：全自动烷基汞分析系统 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：主要应用于水环境样品、生物样品中烷基汞含量的测定。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | ★1.功能要求 采用原位或异位吹扫和多通道捕集技术，将液态介质中烷基汞进行吹扫并通过捕集阱富集，然后对捕集阱进行快速加热，烷基汞被解析随载气进入气相色谱进行分离和高温裂解还原，采用冷原子荧光法检测烷基汞的含量。满足《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光法》（HJ977-2018）的方法要求。 2.技术要求 2.1自动进样器：70位或以上自动进样器，一次自动进样量40ml或以上； 2.2吹扫模块：吹扫管体积≥60ml； 2.3捕集脱附模块：至少采用2通道以上捕集装置交替捕集，各捕集阱同时分别进行热脱附、吸附和干燥； 2.4具备液位传感器； 2.5气相色谱高温裂解模块：专用填充柱分离，甲基汞、乙基汞的分辨率均大于1.5； 2.6冷原子荧光检测器，汞的检出限≤0.002ng/L； 2.7仪器线性范围：甲基汞0.0125-37.5ng/L，乙基汞0.0125-37.5ng/L，线性相关系数r≥0.999； ★2.8检出限：甲基汞检出限≤0.002ng/L，乙基汞检出限≤0.005ng/L； 2.9稳定性：6小时之内仪器重复性优于3%； 2.10品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、23英寸显示器； 2.11激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.烷基汞测试系统主机一套，包含自动进样器、吹扫模块、捕集脱附模块、气相色谱分离及高温裂解模块、冷蒸汽原子荧光检测器、仪器连接附件及仪器控制及数据处理软件； 2.耗材包一套，包含：丙基化试剂1g，进样瓶2套，进样瓶盖垫500个，备用汞灯1个，备用尾气吸附阱1套； 3.品牌商用电脑1台； 4.激光打印一体机 1台； 5.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。提供2名免费培训名额，不包括差旅费和住宿费； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

三、冷原子吸收测汞仪

| 品目号：3-3 产品名称：冷原子吸收测汞仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于水、土壤、大气中的汞的测定 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效；▲为加分项。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 采用冷原子吸收法结合高温热解析技术，无需任何样品前处理、直接快速测定水、土壤、大气中的汞，满足《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》（HJ923-2017）、《环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法》（HJ910-2017）、《固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸/附热裂解原子吸收分光光度法》（HJ 917-2017）等方法要求。 2.技术要求 2.1 光源：低压汞灯； 2.2 汞分析波长：253.7nm； 2.3 检测器：硅-UV光电检测器； ★2.4 检出限：≤0.0008ng； 2.5 重复性：RSD＜1.0%@1ng； 2.6 测量范围：0.001ng—1500ng； 2.7 分析速度：≤5分钟/样品； 2.8 样品类型：固体或液体样品； 2.8.1 固体样品：称重可达1500mg；液体样品：容积可达1500μl； 2.9 双光速两光路设计； 2.10 热解温度：室温~1000℃; 2.11 齐化管加热温度：室温~950℃; 2.12 在金汞齐吸附装置前配有除水装置; 2.13 具有预富集功能，可以实现50倍以上的富集能力; 2.14 具备梯度升温模式； 2.15 具备自动清洗功能； 2.16 软件显示并控制仪器所有参数，进行自动检测，中文显示界面； ★2.17 自动进样器：50位以上，固体/液体样品均可； 2.18 载气：99.999%氧气； 2.19品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 2.20激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.测汞仪主机1台； 2.自动进样器 1台 ； 3.镍样品舟100个； 4.石英样品舟10个； 5.备品备件（金汞齐管及去湿管等）1套； 6.燃烧催化管2支； 7.溴化物吸附管1套（20支）； 8.氧气+瓶+减压阀 1套（40L）； 9.品牌商用电脑 1台; 10.激光打印一体机1台； 11.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。帮助用户建立分析方法：《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》(HJ923-2017) 、《环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法》（HJ910-2017）、《固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸/附热裂解原子吸收分光光度法》（HJ 917-2017）； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。提供2名免费培训名额。不包括差旅费和住宿费； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

四、全自动电位滴定仪

| 品目号：3-4 产品名称：全自动电位滴定仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：可进行酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定等，并能直接测量pH值、离子浓度、氧化还原电位、温度、电导率等。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.控制方式：中文触摸屏、电脑中文软件同时控制或分别控制； 2.电势（mV/pH）测量电极接口； ★2.1测量范围：－2000mV～2000mV； ★2.2分辨率：≤0.1mV； 2.3最大误差：≤0.2mV； 3.pH测量电极接口 3.1测量范围：0～14pH； 3.2分辨率：≤0.001pH； 3.3最大误差：≤0.003pH； 4. 电导率电解接口 4.1测量范围：0~1000ms； 4.2分辨率：0.01us/0.001ms； 4.3最大误差：≤0.5%； 5. COD消解器 5.1 消解温度：40～165℃，温度稳定性：不超过±2 ℃； 5.2 消解时间：0～400min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热； 5.3 加热孔：不少于15个； 6.滴定管驱动器 6.1滴定管驱动器的分辨率：≤1/20000驱动马达(10ml滴定管为例：0.5μl)； 6.2配备各种体积加液单元（包括1ml、5ml、10ml、20ml滴定管）； 6.3滴定管驱动单元可以方便安装、拆除； 6.4滴定管具有滴定剂（名称、浓度）自动识别的功能，支持热插拔； 6.5滴定单元运动类型：上推式滴定单元； 7.主机连接相应离子选择电极可直接测量离子浓度； 8.能够进行增量滴定、动态滴定、以及设定终点滴定，酸碱滴定、沉淀滴定和氧化还原滴定、络合滴定、恒pH滴定及永停滴定； 9.主机内置状态指示灯，且具有声音信号的喇叭； 10.建立快捷键个数不低于20个； 11.可密封滴定； 12.数据处理系统 12.1具备采集数据和控制主机的功能； 12.2可进行密码登陆、分级管理，滴定方法编辑，存储； 13.自动进样器 13.1配置不少于15位全自动样品进样器，每位不少于180ml; 13.2自动加液器:具备固定体积加液、手动加液、自定义加液、定时循环加液功能。 14.品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 27英寸显示器； 15.激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.自动电位滴定仪主机 1套； 2.自动进样器 1套； 3.10毫升交换单元1套； 4. 20毫升交换单元2套； 5.沉淀电极1支； 6.酸碱电极1支； 7.氧化还原电极1支 8.钙离子测定电极1支 9.自动加液器1套； 10.配套消解器1套； 11.消解器配套滴定杯40个； 12. 180毫升聚丙烯滴定杯100个； 13.品牌商用电脑 1台； 14.激光打印一体机 1台； 15.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

五、氟离子计

| 品目号：3-5 产品名称： 氟离子计 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于水中F离子的测定 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.测量范围 1.1 pH：0.00～14.00; 1.2 mV：-1999.9～1999.9； ★1.3离子浓度：0～19990 ,单位可选： mg/L，mmol/L，mol/L, g/L, μg/L; 1.4温度：0.0～40℃； 2.分辨率 2.1 pH：≤0.01pH； 2.2 mV：≤0.01 mV； 2.3离子浓度：四位有效数字； 2.4温度：≤0.1℃; 3.测量误差 3.1 pH：不超过±0.01pH； 3.2 mV：不超过±0.04 %FS； 2.3离子浓度：不超过±0.4% ; 4.具备自动温度补偿功能； 5.具有数据储存功能，触摸显示屏； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1离子计主机 1台； 2.氟离子电极 1支； 3. pH电极 1支； 4.温度电极 1支 5.pH标准缓冲液：pH4.00、pH6.86、pH9.18 各5包； 6.F- 标准液 1瓶； 7.电极支架 1 个； 8.电源适配器 1个； 9.触摸笔 1支； 10.操作手册1个； 11.校验证书1个； 12.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算）。 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

004包，实验室前处理及辅助设备：

一、高效微波消解/萃取系统

| 品目号：4-1 产品名称:高效微波消解/萃取系统 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于环境样品的微波消解和萃取 核心产品 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.采用双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1800W； ★2.多维微波能量输出，具有微波散射器等多维磁场均匀技术，满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2； 3.微波消解腔体，容积≥70L； 4.自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断； 5.内置可排风系统，流量不小于5m3/min； 6.温度传感器控温范围：0-300℃，样品控温精度≤0.1℃，控温响应时间≤1秒，连续实时测温； 7.具有全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行； 8.控制终端：触摸式，控制微波消解系统的所有操作； 8.1 可内存200种以上的应用方法； 8.2 可在线控制和修改所有的反应参数； 8.3 具有程序升温、梯度升温功能，实时显示反应罐内的温度曲线； 8.4 控制终端表面经特殊防腐处理，适合前处理室使用； 8.5 具备全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，自动切断微波输出，确保操作安全； 8.6 具备全自动消解罐识别系统； 8.7 多功能操作平台，具备微波有/无溶剂萃取功能； 8.8 中文操作界面； 9.样品消解罐 9.1 高温/高压样品消解罐，消解罐均有主动泻压保护技术，泄压后不影响样品继续消解； ★9.2 消解罐最高耐压不小于 100bar（1500psi）； ★9.3 消解罐最高耐温不低于 300℃； 9.4 消解罐体积：≥100ml； 9.5 消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM； 9.6 保护外罐材质：不吸收任何溶剂和气体，不会发生形变； 9.7 同时处理的反应罐数不少于12个； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.不锈钢主机 1套； 2.罐内温度控制系统 1套； 3.全罐压力控制系统 1套； 4成套标准高压样品消解罐转子 1套(含12套完整的转子,支架,内罐,外罐,盖子,工作台等)； 5.控制终端 1台； 6.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 外罐终身免费保修保换，只要外罐发生尺寸变化，提供保换。 |  |  |  |  |

二、旋转蒸发仪

| 品目号：4-2 产品名称:旋转蒸发仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点： 用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性有机溶剂，将样品浓缩干燥，或者将溶剂与溶质分离 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.旋转蒸发仪主机 1.1回转速度：最高转速不低于250rpm； 1.2蒸发能力：不低于25ml/min(水的蒸发量)； 1.3真空度：≤400pa; 1.4冷却器•冷凝面积：直立式防逆流冷凝盘管•冷却面积不低于0.140m2； 1.5温度范围：室温＋5~180℃； 1.6温度显示：数字显示； 1.7升降方式：电动升降； 1.8安全功能：保险、马达过负荷回路保护，断电自动升降； 1.9回收瓶：球型瓶 1L； 1.10试料瓶：梨型瓶1L； 1.11真空密封垫：特氟龙密封垫； 1.12浴槽材质·容量：耐腐蚀PTFE涂层，不小于5L; 2.溶媒回收装置（与主机同品牌，附带真空控制器） 2.1阶段程序控制模式：可设定不少于99*5组蒸馏程序段; ★2.2手动压力控制模式压力设定范围：Vac、1~1013hPa; 2.3程序控制模式：内置不少于40种常用溶剂蒸馏; 2.4配备自动蒸馏功能； 2.5清洗功能: 控制结束可选择是否自动清洗; 2.6自动放气功能：控制结束时可选择是否自动放气； 2.7压力传感器：耐腐蚀型； 3.隔膜真空泵（与主机同品牌） 3.1排气速度：不低于30L/min； ★3.2到达真空度： ≤1.0kPa； 3.3接触气体部材料：耐腐蚀性材料； 3.4排气速度转换功能： 高模式·低模式； 4.冷却水循环装置（与主机同品牌） 4.1循环方式：密闭式循环； 4.2温度调节范围： -20~30℃； 4.3温度调节精度：≤1℃； 4.4温度显示：数字显示； 4.5具备漏电·电流过载保护、冷冻机过载保护器、循环泵阻抗保护功能； 4.6水槽容量： 不小于3L； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.电动升降旋蒸主机一台，旋蒸包括：油水两用锅、旋蒸用玻璃组件一套（1L回收瓶2个, 1L试料瓶2个、四通瓶1个、冷凝管1根、玻璃轴2根、密封垫5套）； 2.溶媒回收装置：活性炭吸附柱一套（包含2个）、真空泵一台，循环冷却器一台； 3.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算）。 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

三、实验室玻璃器皿清洗消毒机

| 品目号：4-3 产品名称：实验室玻璃器皿清洗消毒机 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点： 用于实验室玻璃器皿的清洗和消毒 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 通过控制喷淋水流的温度、压力、及冲洗时间、次数等，在洗涤剂的作用下，将实验室器皿等物品表面及内部污渍清洗干净、烘干，达到相应的清洗效果。 2.技术要求： 2.1仪器结构 2.1.1 外壳材质，不锈钢，内腔材质，不锈钢，清洗容积≥200L； 2.1.2可放置双层清洗篮架，双层可清洗容量瓶、试剂瓶等，单层可清洗移液管、色谱瓶； 2. 2控制系统 2.2.1彩色液晶触摸屏操作系统，具有预约定时功能； 2.2.2 仪器内置“黑匣子”功能，能记录清洗全过程； 2.2.3多个用户端口进入，可选择多级密码权限管理，清洗程序可储存80条以上； 2.3循环系统 ★2.3.1双循环泵控制，配备管道压力检测传感器，具有软启动和变频控制； 2.4管路系统 2.4.1采用顶部供水方式，具备防泄压装置； 2.4.2器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<500ppb,电导率<2us/cm,阴离子浓度<0.002mg/L,颗粒物残留≤0.000003%； 2.5安全保护系统： 2.5.1具有电子安全锁，高温自动关门上锁，清洗结束自动解锁； 2.5.2 水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护等； 2.5.3 具备漏水实时监测保护，如果漏水机器将暂停当前程序，启动排水泵排水； 2.5.4具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆当前执行程序，恢复供电后可以继续执行未执行完的程序； 2.6干燥系统 2.6.1注射式烘干； 2.6.2压缩风机烘干系统，压缩管路最高真空压力110mbar，热风循环量不低于110m³/h； 2.7清洗篮架和筐 2.7.1要求能清洗20-1000ml锥形瓶、容量瓶、三角瓶、烧杯，烧瓶等，一次混合清洗总量≥50个； 2.7.2要求同时清洗移液管≥20个，试管≥70个，色谱进样小瓶≥70个； 2.8清洗篮筐：要求能清洗试管、离心管，烧杯等； 2.9激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、功能； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1、洗瓶机主机1台，包含控制系统、内置清洗剂分配泵 2个，内置纯水增压泵 1个，内置排水泵1个，内置式清洗剂蠕动泵、RS232数据接口； 2.强力油脂类碱性清洗剂2桶、酸性中和清洗剂2桶、5L装 机洗专用； 3.上层清洗篮架 1套； 4.清洗篮筐1套； 5.单层清洗篮架 1套； 6.激光打印一体机 1台； 7.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标人需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

四、无机标液配置仪

| 品目号：4-4 产品名称：无机标液配置仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于无机分析实验中标准曲线的配置。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 通过标准溶液和溶剂的自动转移和分配，进样针自动冲洗，实现标准曲线配置的自动化。 2技术要求 ★2.1功能模块：单标法、混标法、定容移液、参数设置功能模块； 2.2触摸屏和微电脑控制； 2.3开机自动检测、自动诊断、自动报警； 2.4管路内壁、进样针内外壁具有自动清洗功能； 2.5样品盘：≥15位； 2.6阀以及控制系统：四通选择阀； 2.7液体操作量程：0.3ml-5ml/次； ★2.8具有在线气泡混合功能； 2.9移液针：光滑、耐腐蚀； 2.10注射泵完成取液、加液； 2.11移液准确度：不超过±1%； 2.12移液精密度：≤0.5%； 2.13曲线线性≥0.999； 2.14品牌商用电脑 功能不低于：i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 2.15激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.主机（包括：注射泵、样品导入系统、进样针自动清洗系统、样品盘、控制系统）1台； 2.5ml注射器1只； 3.溶剂切换阀以及阀控制系统1套； 4.连接管线以及接头2套； 5.取样探针2只； 6、50ml样品管100只； 7.品牌商用电脑 1台； 8.激光打印一体机 1台； 9.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

五、有机标液配置仪

| 品目号：4-5 产品名称：有机标液配置仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于有机标准曲线的配置 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1.功能要求 通过标准溶液和溶剂的自动转移和分配，进样针自动冲洗，实现标准曲线配置的自动化。 2.技术要求 2.1所有过程无化学品暴露,在密封条件下自动完成； 2.2触摸屏和微电脑控制； 2.3开机自动检测、自动诊断、自动报警； 2.4液体管路内壁具有自动清洗功能； 2.5具有自动添加内标功能； 2.6：注射泵完成取液、加液； 2.7 液体操作量程：20μl-500μl/次； 2.8进样针：内外壁电子抛光，具有自动清洗功能； ★2.9混合功能：具备在线自动震荡混合功能； 2.10样品盘：≥30位； 2.11移液准确度：≤1%； 2.12移液精密度：≤0.5%； 2.13曲线线性≥0.999； 2.14品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 2.15激光打印一体机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1.全自动标准溶液配制仪主机1台（注射泵、样品导入系统、进样针自动清洗系统、样品盘,触摸屏控制系统）； 2、0.5ml注射器2只； 3、溶剂切换阀以及阀控制系统1套； 4、连接管线以及接头2套； 5、取样探针（内外壁电子抛光）2只； 6.品牌商用电脑 1台； 7.激光打印一体机 1台； 8.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1.安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

六、净气药品储藏柜

| 品目号：4-6 产品名称：净气药品储藏柜 数量：2 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于实验室既有有害气体挥发，又需要低温冷藏的试剂或样品的储存。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
|  | 1.功能要求 通过压缩机制冷为试剂保存提供一个低温环境，同时又通过过滤装置吸附挥发出来的有毒有害物质。 2.技术要求 2.1内部容积：≥800L； 2.2储存容量（每瓶500ml）：≥180瓶； 2.3空气处理量：100（关门状态）-360(开门状态)m³/h； ★2.4制冷温度范围：0～10℃，温度均匀性±0.5℃； ★2.5设备空气自净：内循环方式，配备风机和键合活性炭过滤器； 2.6压缩机：无氟制冷； 2.7不锈钢层板：可调，耐酸碱腐蚀。层板承重：不小于100KG。 2.8柜体：一次性吸塑成型，有保温层； 2.9具备关门提醒功能； 2.10.配备安全控制器，显示温度及过滤器状态； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 以下为1套设备配置，共两套净气药品柜。 1.键合活性炭过滤器 5套； 2.预过滤器 5套； 3.制冷压缩机 1套； 4. 不锈钢层板 8套； 5.过滤舱盒 2套； 6.循环风机 1套； 7.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

七、自动蒸馏仪

| 品目号：4-7 产品名称：自动蒸馏仪 数量：2 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于水样挥发酚、氨氮、氰化物等项目的预蒸馏。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.加热方式：远红外加热； 2.显示方式：触摸屏； 3.加热单元：不少于6个,可单孔单控制； 4.升温时间：5-10min； 5.蒸馏速度：2-12ml/min； ★6.蒸馏终点控制：自动侦测蒸馏终点功能，自动停止加热，采用压力传感和时间双重控制； 7.加热功率：单孔100W-800W（单孔可调），总加热功率：600W-4800W（可调）； ★8.冷却方式：封闭式内循环回流系统，内置风冷系统+内置压缩机制冷，双系统制冷； 9.液位计随时观察水箱液位； 10.具有蒸馏液防倒吸功能； 11.时间控制：0-200min可调； 12.蒸馏瓶规格:500ml 、250 ml可选； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 以下为1套设备配置，共2套。 1.主机一台 2.内置压缩机一台 3.冷凝管8只、蒸馏瓶500ml 、250 ml 各8只、三爪万用夹6个,250mL玻璃容量瓶+配套瓶塞8只; |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

八、全自动液液萃取仪

| 品目号：4-8 产品名称:全自动液液萃取仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于水中的挥发酚、阴离子表面活性剂等样品液液萃取预处理 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.触摸屏操作 2.萃取方式：内置聚四氟搅拌桨 +封闭式气流内循环震荡； 3.加样方式：人工加样； 4.转数控制形式：无级变速； 5.转数调节范围：30-2000rpm ； 6.定时控制范围：0-6000min； 7.分层方式：自动静置分层，手工放液； 8.萃取强度：可调，由弱及强； ★9.样品位数：不少于6位。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 1萃取仪主机1台； 2.分液漏斗6个（500ml）； 3.硅胶管6根； 4.聚四氟乙烯放液杯6个； 5.分液漏斗垫圈6组； 6.产品合格证、使用说明书等； 7.其它标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止； 2.技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等； 3.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 4. 用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

九、冰箱

| 品目号：4-9 产品名称:冰箱 数量：5 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点： 用于实验室药品的冷藏、冷冻保存 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 技术要求 1.液晶温度显示，可根据用户需求设定高低温报警温度点； 2.微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃，冷冻温度≤-18℃； 3.具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能； 4.具有安全门锁设计，防止随意开启； 5.LED照明； 6. 冷冻室配有抽屉，冷藏室配有可调节搁架； ★7.样式：立式，双门； ★8.有效容积：不小于260L； 9.内部结构：冷藏3+2，冷冻3+1抽屉，冷藏室配有可调节搁架； 10.箱体底部配四个脚轮及支撑脚； 11.压缩机：节能高效、静音； 12.无氟环保制冷剂。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 以下为1台设备配置，共5台。 1.冷藏冷冻冰箱主机一台； 2.说明书一套。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1．安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试； 2.仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算）。 |  |  |  |  |

005包，地下水采样及监测设备：

一、低流量地下水采样系统(气囊式采样泵/微洗井潜水泵）

| 品目号：5-1 产品名称：低流量地下水采样系统(气囊式采样泵/微洗井潜水泵） 数量：2 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于微洗井及低流量地下水采样 核心产品 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、主要功能： 低流量地下水采样泵适用于微洗井及低流量的洗井采样方式，利用气囊挤压取水，分为充水及排水两个过程，流量可调，流速范围控制在0-600ml/min，每循环流量不大于100ml。 二、技术要求 1. 控制器 1.1 控制低流量采样泵运行，内置空压机，配备流速和水位泄降的控制器； 1.2通过键盘控制可重现的低流速调节； ★1.3数字控制；具有内置的采样流速设定方法不少于50个，所有设定和状态信息均为全数字显示； 1.4 具有泄降控制接口，可连接到泄降控制系统，如果泄降超出设定，可使系统进入暂停工作模式，待水位恢复后自动继续采样； 1.5 外壳材料：能够防风防雨； 1.6 显示：数字显示； 1.7 控制电源：锂电池或镍铬电池； 1.8 电池寿命：不小于50000次循环； 1.9 系统扬程：不小于60米； 1.10 使用环境温度：可在高温的夏季及低温的冬季野外现场使用。使用温度范围-10℃～45℃； ★1.11 空压机电源：可选12V直流电源，汽车蓄电池或其他小型蓄电池； 1.12 内部供压：不小于105psi； ★1.13 可连接外部气源，配备外部气源接口。 2. 泄降/水位测量仪 2.1可连接并控制低流量泵控制器，也可单独作为水位测量仪使用； 2.2告警：具备报警功能； 2.3 重量：不大于5公斤； 2.4 探棒直径：不大于1.8厘米； 2.5 探棒长度：不大于20厘米； 2.6 电源：9V锂电池； 2.7 卷尺长度：100米。 3. 多参数水质监测仪 3.1 符合HJ 1019-2019标准要求，可现场连续测量、储存并显示读数，包括：pH、ORP（氧化还原电位）、温度、电导率和DO（溶氧） ★3.2 可自行设定间隔时间和稳定范围，洗井时仪器可自动记录数据并对比，且可判定样品是否稳定，并在稳定后发出报警信号储存读数，软件提供厂商应与控制器，便携式泵，多参数水质监测仪提供厂商为同一厂商；3.3 流通槽采用透明的模块化设计，容量≥100ml； 3.4 无线技术连接，使用智能终端下载免费软件； 3.5 系统重量：不大于10kg； 3.6 仪器使用环境温度：-5至50℃； 3.7 传感器性能技术规格 3.7.1 温度：-5至50℃，±0.1℃，分辨率≤0.01℃； 3.7.2 DO：范围为0～20mg/L时，精度≤0.1 mg/L，分辨率≤0.01 mg/ L； 3.7.3 电导率：范围为0～100 ms/cm时，精度为读数的±1%； 3.7.4 pH：0至14单位，精度±0.2单位，分辨率0.01单位； 3.7.5 ORP：-999至999mV，精度±20mV，分辨率1mV。 4. 便携式气囊采样泵 4.1 气囊泵，可快速拆卸并且可快速更换的气囊； ★4.2 进样方式：顶部进样； 4.3 泵体材料：不锈钢材质； 4.4 气囊：聚乙烯材料； 4.5直径：不大于4.6厘米； 4.6 泵头重量：不大于2公斤； 4.7 接头：推入式接头，不锈钢材质； 4.8 扬程：不小于60米； ★4.9 气囊容量：不大于100ml。 5. 供气管和供水管 5.1 供气管与排水管为双包管，外径需可与气囊采样泵连接； 5.2 材料：聚乙烯； 5.3 耐压：不小于200psi。 6. 现场数据处理工作站/系统 6.1 2020款十代酷睿处理器；13.9英寸全面屏；处理器：第十代智能英特尔酷睿i7处理器； 内存：16G；硬盘：1T PCIe-NVMe ；独显；触屏； 6.2 激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求清单 （以下要求为一套设备标准配置，共2台） 1. 控制器/空压机 1套； 2. 泄降/水位测量仪 1套； 3. 多参数水质流通槽 1套； 4. 便携式气囊采样泵套件 1套； 5. 采样管 200米； 6. 工具箱：10个聚乙烯气囊、10个不锈钢卡盘、5个不锈钢滤网，5个不锈钢逆止球，清洁刷3个，管道切割工具； 7. 现场数据处理工作站/系统 1套； 8. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训。 3. 质量保证期 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

二、地下水采样潜水泵

| 品目号：5-2 产品名称：地下水采样潜水泵 数量：2 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于地下水监测井的洗井及采样工作。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、主要功能 设备为便携式现场采样设备，采样流速可调，可实现微洗井及低流速采样，使用12V直流电源，适用于野外采样。全套系统可同时完成地下水监测井的洗井及采样工作，符合《HJ 1019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》 二、技术要求 1. 控制系统为一体式设计，流量流速可直接通过控制系统调节； 2. 采样深度：不低于20米； 3. 泵头外径：不大于4.6厘米，可用于5厘米或以上直径标准监测井采样； 4. 流量：流速可调，流速范围为最大流速不大于5L/min，最小流速可调节至100ml/min以下； ★5. 电源：配备12V直流电源； 6. 排水管道参数：不小于1.4厘米； 7. 泵体可拆卸清洗，长度不大于40厘米； 8. 电缆：防水； |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 三、配置要求清单（以下要求为一套设备标准配置，共2台） 1. 潜水泵主机 1台； 2．控制器 1个； 3. 12V便携直流电源 1个； 4. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训。 3. 质量保证期 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

三、一次性贝勒管

| 品目号：5-3 产品名称：一次性贝勒管 数量：4 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于地下水样品采集。 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、设备用途 用于快速采集地下水样品的重金属样品和有机物样品。 二、技术参数 1. 直径：不大于4.6厘米，适用于5厘米标准监测井； 2. 长度：不超过于1米； 3. 容量：不小于1L； 4. 材质： 100%原生特氟龙材质； 5. 颜色：透明； 6. 阀门：双阀设计。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 三、设备配置要求（以下要求为一套设备标准配置，共4台） 1. 一次性贝勒管（24支/箱） 4箱； 2. 带刻度测绳 200米； 3. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训。 2. 质量保证期：产品为耗材，无质保期。 |  |  |  |  |

四、水位尺

| 品目号：5-4 产品名称：水位尺 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于准确测量地下水水位。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、设备功能 用于准确测量地下水水位。 二、技术参数 1. 电源：9V； 2. 电缆：长度不小于60米，防水； 3. 报警：具备报警功能； 4. 水位测量：具有灵敏度调节旋钮，精度：≤0.1毫米； 5. 操作温度：-20℃～40℃； ★6. 重量:不大于4公斤； 7. 探头直径：不大于20毫米； 8. 探头材质：不锈钢和特氟龙； 9. 卷尺：60米； 10. 支架：带有卷盘支架。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求 1. 水位尺主机 1台； 2. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训 2.1 针对仪器操作和日常维护，厂家在用户所在地对用户进行终身免费培训。 2.2 提供相关培训材料。 3. 质量保证期 3.1验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。 3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

五、无油压力真空泵

| 品目号：5-5 产品名称：无油压力真空泵 数量：3 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于现场过滤使用。 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、功能要求 可三个样品同时过滤，也可单独过滤一个样品。 二、技术要求 2.1 功率：不小于160W； 2.2 抽气速度：不小于20L/min； 2.3 最大真空度：不大于0.08Mpa ； 2.4 泵体温度：≤55℃； 2.5 膜片：进口橡胶； 2.6 阀片：进口橡胶； 2.7 噪音：不大于60dB； 2.8 工作温度：10-35℃； 2.9 重量：不大于9kg； 2.10 进气口：直径不小于6cm； 2.11 电压：220v,50HZ； 2.12 三联杯式过滤器 2.12.1 底座材质：不锈钢材料； 2.12.2 杯子材质：玻璃砂芯过滤器； 2.12.3 过滤杯容积不小于300 ml； 2.12.4 可选配微孔滤膜直径不小于45mm。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 三、配置要求要求（以下要求为一套设备标准配置，共3台） 1. 主机 1台； 2. 三联杯式过滤器 1套； 3. 集液瓶 3个； 4. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训；在仪器培训中心提供两人次的免费集中培训。 3. 质量保证期 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

六、油水界面计

| 品目号：5-6 产品名称： 油水界面计 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于准确测定含油层的厚度，也可测定水位埋深。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、功能 用于准确测定含油层的厚度，也可测定水位埋深。 二、技术参数 1. 电源：9V电池； 2. 探头尺寸：不大于30毫米； 3. 重量：不大于5公斤； 4. 传感器类型：光电传感器； 5. 报警：具备报警功能； ★6. 自检：具有开机自检功能； 7. 精度：不大于1毫米； 8. 电缆：长度不小于30米，防水； 9. 材质：主体材质为不锈钢； 10. 承重：不小于100公斤； 11. 响应：能够在接触油层和水层时发出声光报警，依据响应信号测定油层厚度； 12. 支架：配备探头支架。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 三、配置要求要求（以下要求为一套设备标准配置，共1台） 1. 油水界面计主机 1台； 2. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训；在仪器培训中心提供两人次的免费集中培训。 3. 质量保证期： 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

七、永久性贝勒管

| 品目号：5-7 产品名称：永久性贝勒管 数量：4 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于采集地下水样品 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、设备用途 用于采集地下水监测井的地下水样品。 二、设备参数 1. 直径：不大于4.6厘米，适用于5厘米标准监测井； 2. 长度：不大于1m； 3. 容量：不小于1L； 4. 材质：100%原生特氟龙材质； 5. 阀门：配备密封逆止阀； 6. 管体：可拆卸； 7. 底部；特氟龙逆止阀设计，内置出水接头，现场无需任何外接接头即可出水，内置配重。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 三、配置要求（以下要求为一套设备标准配置，共4台） 1. 永久性贝勒管 4支； 2. 带刻度测绳 200米； 3. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训。 2. 质量保证期，产品为耗材，无质保期。 |  |  |  |  |

八、发电机组

| 品目号：5-8 产品名称：发电机组 数量：2 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：在地下水的调查和监测工作中，用于现场采样分析设备供电。 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置要求、标准及技术指标等详细内容） | 一、设备用途 在地下水的调查和监测工作中，用于现场监测设备供电。 二、设备参数 1. 燃油类型：汽油； 2. 额定电压：220V； 3. 额定功率：3KW； 4. 打火方式：手电一体； 5. 功率因素：1.0； 6. 油箱容量：不小于10L； 7. 电流： 12-24A ； 8. 重量：不大于50kg。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 三、配置要求（以下要求为一套设备标准配置，共2台） 1. 发动机主机 1台 2. 发电机机油 4桶 3. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训；在仪器培训中心提供两人次的免费集中培训。 3. 质量保证期： 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等 |  |  |  |  |

006包，现场便携式监测设备：

一、便携式X射线荧光光谱仪

| 品目号：6-1 产品名称：便携式X射线荧光光谱仪 数量：1 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于土壤和水质样品中重金属元素检测分析。 核心产品 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1. 内置多条曲线，基本参数计算方法、可针对不同基体同时分析40余种元素：可用于土壤、水质中的各种重金属元素进行现场分析； 2. 功率范围：最大管电压50kV，管电流200uA，功率小于等于10W； 3. 探测器：半导体探测器； 4. 晶体：能够激发X射线单色化，分高中低能量段； 5. 分辨率：5.9keV分辨率优于140evFWHM； 6. 电池：2块可充锂电池，可交叉使用8小时以上； ★7. 设备测试台具有自旋功能以及风扇冷却功能； 8. 分析软件： 语言：汉化界面显示 分析模式：半定量分析模式、定量分析模式 优化模式：针对超低含量Pb、As、Hg、Cd元素有精准定量分析模式 分析元素：Ag、Al、As、Au、Ba、Bi、Br、Ca、Cd、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、Fe、Ga、Ge、Hf、Hg、In、K、La、Mn、Nd、Ni、P、Pb、Pd、Pr、Rb、Rh、S、Sb、Se、Si、Sn、Sr、Ta、Ti、Tl、V、W、Y、Zn、Zr ★9. 功能、测量及显示： 可显示光谱谱图 可自动显示检测数据的3倍标准偏差 测量结果是否达到标准要求进行提示 ★10.检测限：针对检测标准中全部重金属元素（定量模式）检出限不低于： SiO2基材下LOD（ppm） Pb：0.5；AS：0.5；Cd：0.8；Hg：0.5 水模式检出限不低于： 水基体LOD（ppm） Pb：0.3；AS：0.25；Cd：0.9；Hg：0.25 11. 现场数据处理工作站/系统 11.1屏幕不小于13英寸；处理器不低于i5处理器； 内存不低于8G；硬盘不小于512G ； 11.2激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求清单 1. 主机 一台； 2. 电池 两块； 3. 充电器 一套； 4. 便携式测试台 一套； 5. 样品旋转台 一套； 6. 说明书 一本； 7. 应用软件 一套； 8. 携带布箱 一套； 9. 测试薄膜 一盒； 10. 样品杯 4个； 11. 土壤检测标准物质 1个； 12. 现场数据处理工作站/系统 一套； 13. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训。 3. 质量保证期 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

二、便携式测油仪

| 品目号：6-2 产品名称：便携式测油仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于水样中的油类监测 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1. 符合HJ 637-2018 水质 石油类动植物油类测定 红外分光光度法，可测量水样中油类、石油类和动植物油类 2. 具备计量器具“型式批准证书” 3 . 仪器自带试剂冷藏装置。 4. 测量方法： 三波长红外分光光度法 5. 分光技术： 电机细分驱动技术 6. 校正方式： 单点快速校正、标准曲线校正、三种标准物质校正 7. 测量范围： 0-25000mg/L 8. 分 辨 率：不低于 0.001mg/L 9. 检 出 限：不低于0.06mg/L 10. 重 现 性: RSD＜1.0% 11. 波数准确度：≤±1cm-1 12. 波数重复性：≤±1cm-1 13. 线 性： ＞0.999 14. 吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU 15. 扫描速度：全谱扫描，不低于30秒/次；非分散红外法，不低于2秒/次。 16. 分析软件：具备扫描谱图、校正、分析、计算等功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求清单 1. 测油仪主机（内置平板工控电脑） 1台； 2. 工作站软件系统 1套； 3. 便携式拉杆箱 1个； 4. 1000ml分液漏斗 4个； 5. 专用采样箱及采样瓶 1套； 6. 耗材配件（满足二年使用） 1套； 7. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训。 3. 质量保证期 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。 3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

三、发光细菌毒性检测仪

| 品目号：6-3 产品名称：发光细菌毒性检测仪 数量：1 是否允许投标进口产品：否 产品的主要用途、功能以及特点：用于水中综合毒性的快速检测。 |
| --- |
| 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项有负偏离的，投标文件无效） | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1. 符合国家标准GB 15441-1996，对水质中重金属、杀虫剂、灭菌剂、除菌剂、工业化学品具有毒性响应； 2. 操作：手持式操作； ★3. 荧光强度测量范围：0～120,000RLU； 4. 荧光最低检出限：≤10-15fmol ATP； 5. 测量重复性：6% ； 6. 显示：中文界面，指引式操作，结果显示 6.1 毒性谱图； 6.2 相对发光强度； 6.3 毒性级别提示。 7. 检测时间：5分钟~30分钟可调； 8. 数据存储：≥2000次测量结果； 9. 显示：数字显示； ★10. 具备多种测量模式。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求清单 1. 仪器主机 一台； 2. 数据管理软件 一套； 3. 内置可充电电池、充电器 一套； 4. 可以作为野外操作台的便携箱、移液器、试管、TIP头等 一套； 5. 菌包 20个； 6. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训 2.1 针对仪器操作和日常维护，厂家在用户所在地对用户进行终身免费培训。 2.2 提供相关培训材料。 3. 质量保证期 3.1验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。 3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

四、便携式水质多参数仪

| 品目号：6-4 产品名称：便携式水质多参数仪 数量：6 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于测量水中pH值、ORP、电导率、溶解氧、浊度等参数。 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1. 测量参数：pH、温度、ORP、电导率、溶解氧、浊度； 2. 数字化信号处理及传输方式，自动识别电极种类、可自动存储校准曲线； 3. 配套无线模块，可以实现无线探头测量； 4. 测量通道：不小于2个； 5. 电源：电池供电； 6. 通讯：mini USB-B接口,USB-A接口； 7. pH电极 7.1 测量范围： 0.000 ～ 14.000 pH；温度0 ～ 80℃； 7.2 分辨率：最小至0.001pH，温度0.1℃； 7.3 测量准确度：最小至0.05pH，温度±0.1℃。 8. ORP电极 8.1 测量范围：±1200mV； 8.2测量准确度：20℃下空气中测量，测量值的±5%； 9. 电导率电极 9.1测量参数：电导率、电阻率、盐度、溶解性总固体、温度 9.2 测量范围： 9.2.1 电导率：1 μS/cm ～ 2000 mS/cm； 9.2.2 电阻率：0.000 ～ 1999 MOhm*cm； 9.2.3 盐度：0.0 ～ 70.0‰； 9.2.4 总溶解性固体：0.0 mg/L ～ 199.9 g/L； 9.2.5 温度：-5℃ ～ 70℃。 9.3 分辨率： 9.3.1 电导率：最小0.1 μS/cm； 9.3.2 电阻率：最小0.01 MOhm*； 9.3.3 盐度：0.1 ‰； 9.3.4 总溶解性固体：最小1 mg/L； 9.3.5 温度：0.1℃。 9.4 测量准确度： 9.4.1 电导率、电阻率、盐度、总溶解性固体：测量值的±0.5%； 9.4.2 温度：±0.1℃。 10. 溶解氧电极 10.1 测量范围：0.00 ～ 20.00mg/L，温度 0℃ ～ 50℃； 10.2 测量原理：荧光法； 10.3 分辨率： 0.01mg/L，温度0.1℃； 10.4 测量准确度：20℃下空气中测量，测量值的±1.5%；温度±0.2℃； 11. 浊度电极 11.1 测量范围：0.0 ～ 4000.0NTU； 11.2 分辨率： 0.1NTU； 11.3 测量准确度： 11.4 0.0 ～ 999.9NTU：0.3NTU或测量值的±2% ； 11.5 1000.0 ～ 4000.0NTU：测量值的±5%。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求清单 （以下要求为一套设备标准配置，共6套设备） 1. 主机 一台； 2. pH电极 一个； 3. 电导率电极 一个； 4. 溶解氧探头 一个； 5. ORP电极 一个； 6. 浊度电极 一个； 7. 说明书 一份； 8. 电池 一套； 9. 便携箱 一个； 10.其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训；在仪器培训中心提供两人次的免费集中培训。 3. 质量保证期 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

五、便携式分光光度计

| 品目号：6-5 产品名称：便携式分光光度计 数量：3 是否允许投标进口产品：是 产品的主要用途、功能以及特点：用于水质参数检测。 |
| --- |
| 招标文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1. 测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）； 2. 预置曲线：不少于200条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等近100个水质参数分析； 3. 用户自建曲线：不少于40条； 4. 供电方式：标配AA电池，4节； 5. 波长范围：340~800 nm； 6. 波长选择：自动； 7. 波长准确性：≤±2nm； 8. 波长重复性：≤±0.1nm； 9. 光谱带宽：≥5nm； 10. 光度计测量范围：0~ 3.0 Abs； 11. 光度计准确度：≥±0.003Abs（ 0.0~0.5 Abs）； 12. 光度计线性：≤0.5%（0.5~2.0 Abs）； 13. 杂散光：< 0.1T% （340nm，NaNO2）； 14. 数据储存量：500条； 15. 显示：数字显示； 16. 数据线接口：min USB接口； 17. 操作语言：中文； 18. 环境温度：10 ~ 40℃； 19. 数字式消解器配置要求 19.1 可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解，消解温度、消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内任意选择； 19.2 加热速度： 10分钟内可从20℃加热至150℃； 19.3 温度稳定性：±2 ℃； 19.4 消解温度：37~165℃，任意选择； 19.5 消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热； 19.6 加热模块：不小于1个； 20. 加热孔：单加热模块：15个16mm样品孔； 21. 电源：100~240V，50/60Hz（交流）； 22. 温度：10~45(C； 23. 湿度：最大相对湿度90%（非冷凝）； 24. 移动数据处理终端配置要求： 24.1 屏幕不小于13英寸；处理器不低于i5处理器； 内存不低于8G；硬盘不小于512G ； 24.2 激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 |  |  |  |  |
| 单套产品配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 配置要求清单 （以下要求为一套设备标准配置，共3套） 1. 仪器主机、AA电池*4、比色皿适配器，4个、1英寸比色池（10mL，2只）、防护罩、说明书、便携式打印机、数字式消解器1套、移动数据处理终端； 2. 随机配备：COD试剂（5-150mg/L、100-1000mg/L各100支）、氨氮、总氮、氰化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、硫化物、氢氧化钾、氯化物、BOD缓冲液、余氯试剂各一箱（每箱100次）； 3. 移动数据处理终端 1套； 4. 消解器主机、保护盖、说明书、电源线 各一台； 5. 其他标准配置。 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 1. 设备安装、调试和验收：中标人需安排设备制造商国内总部的有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 2. 技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的免费现场培训；在仪器培训中心提供两人次的免费集中培训。 3. 质量保证期： 3.1 按技术指标验收合格后，整套仪器一年免费保修；终身免费升级仪器操作软件。3.2 仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知22条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%（6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除  3  %（2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按本款第（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品、服务价格给予6%（6-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的/ %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.4对于贫困地区农副产品的相关规定

对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的/ %。

6.5对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价/（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予/（6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 电子文件和纸质文件一致性承诺函 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

| 序号 | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分项名称 | 满分分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 价格 | 报价 | 30 | 计算公式为： 投标报价得分 =（Cmin / C）×30 其中，Cmin为所有有效供应商的合理最低报价； C为供应商的投标报价。 关于合理最低报价的说明： 合理最低报价为供应商有效最终报价的最低价。供应商最终报价中的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，报价按无效处理。 |  |
| 2 | 技术 | 仪器技术参数 | 30 | 实质性要求及重要指标用★标注，需提供制造商的技术证明文件并加盖供应商公章，★标注项有负偏离的，投标文件无效。 优秀标准：投标人所提供产品的技术参数完全响应且优于此次所需产品的技术要求/参数，完全满足招标人使用要求，有一处正偏离本项得21分，经确认每增加一处正偏离加1分，最多得30分； ⑵良好标准：投标人所提供产品的技术参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求，经确认无偏离得20分； ⑶一般标准：投标人所提供产品的主要技术参数响应招标文件要求，但有部分技术规格、参数有偏离之处，基本满足招标人使用要求，有一处负偏离本项得10分，每增加一处负偏离在10分基础上减2分，减至0分为止。 进口商品应获得相应厂家或国内总代理授权（如为国内总代理授权须同时提供国内总代理的被授权文件或证明材料）并将原件扫描件放入投标文件正本，原件（进口商品应获得相应厂家或国内总代理授权）现场备查，否则整个包组不参与本项评分。 |  |
|  |  | 质量保证措施 | 8 | 质量保证措施方案： 质量保证措施方案详细、可靠、科学、合理、可操作性强得8分； 质量保证措施方案较详细、较可靠、较科学、较合理、可操作性较强得5分； 质量保证措施方案科学性、合理性、可操作性一般得3分； 提供质量保证措施方案但科学性、合理性、可操作性较差得1分； 未提供不得分； |  |
|  |  | 安装调试方案 | 8 | 仪器安装调试方案： 安装调试的方法、流程、重点、难点、须注意的细节等内容详细、科学、合理、可操作性强得8分； 安装调试的方法、流程、重点、难点、须注意的细节等内容较详细、较科学、较合理、可操作性较强得5分； 安装调试的方法、流程、重点、难点、须注意的细节等内容详细程度、科学性、合理性、可操作性一般得3分； 提供仪器安装调试方案但详细程度、科学性、合理性、可操作性较差得1分； 未提供不得分； |  |
|  |  | 售后服务方案 | 7 | 售后服务方案： 售后服务方案可能性强，便捷性良好，质量以及质保期承诺、快速响应性情况完善、可操作性强，售后服务经验、技术人员配备情况良好、充分满足招标项目要求得7分； 售后服务方案可能性较强，便捷性较好，质量以及质保期承诺、快速响应性情况较完善、可操作性较强，售后服务经验、技术人员配备情况较好、满足招标项目要求得4分； 售后服务方案可能性一般，便捷性一般，质量以及质保期承诺、快速响应性情况完善程度一般、可操作性一般，售后服务经验、技术人员配备情况一般得2分； 售后服务方案可能性、便捷性较差，质量以及质保期承诺、快速响应性情况不完善或较差，售后服务经验、技术人员配备情况较差得1分； 未提供不得分； |  |
|  |  | 供货及完工时间 | 6 | 供货、完工时间满足且优于招标文件要求，保证项目进度措施科学、合理、可操作性强得6分； 供货、完工时间满足且优于招标文件要求，保证项目进度措施较科学、较合理、可操作性较强得3分； 供货、完工时间满足且优于招标文件要求，保证项目进度措施科学性、合理性、可操作性一般得1分； 供货、完工时间满足且优于招标文件要求，有保证项目进度措施但措施科学性、合理性、可操作性较差或未提供保证项目进度措施不得分； |  |
|  |  | 人员培训方案 | 5 | 人员培训方案： 培训计划及内容、人员、课时安排科学、合理、完善得5分； 培训计划及内容、人员、课时安排较科学、较合理、较完善得3分； 培训计划及内容、人员、课时安排科学性、合理性一般1分； 未提供不得分 |  |
| 3 | 商务 | 信用状况 | 1 | 投标人具有AAA级信用等级认证得1分，没有不得分。 （原件扫描件加盖公章做入投标文件，原件现场备查） |  |
|  |  | 体系认证 | 3 | 生产厂家通过质量管理体系认证的得1分（ISO9001）； 生产厂家通过环境管理体系认证的得1分（ISO14001）； 生产厂家通过职业健康安全管理体系认证得1分（ISO45001）。 （原件扫描件加盖公章做入投标文件，未提供不得分。） |  |
|  |  | 业绩 | 2 | 投标人每提供一份类似项目业绩得1分，该项最多2分。 （提供合同原件扫描件加盖公章做入投标文件，原件现场备查） |  |
| 合计 | 100 |  |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序，按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术.服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术.服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，  需方向供方收取本政府采购合同第3.3款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的.经过合法销售渠道取得的.全新的.未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件.投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统.设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理.更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话.电子邮件.Web.现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件.故障处理.软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间.取费标准按招标文件.投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物.提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格.质量和性能要求的新零件.部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度.损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争.严重火灾.洪水.台风.地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行.违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果调解不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告.变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一.政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二.政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三.政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四.政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。该金额包含合同项下货物（含耗材）价格、税费、运费、装卸费、安装费、调试费、培训费、质保期服务费等，供方不得就上述项目要求需方另行支付任何费用。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五.付款方式及条件

1.付款时间：

2.付款方式：

3.付款条件：

六.交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七.验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八.违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额0.05%的违约金，逾期10日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

九.争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十.合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：                             供方(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字):             法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                                    地址：

联系人：                                  联系人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮编：                                    邮编：

日期：                                    日期：

# Text boxes

正本/副本