中国科学院上海营养与健康研究所

超高分辨显微镜采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G200300206

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨显微镜 | 1 | 合同签订后3个月交货 | 浦东机场 | 中科院上海营养与健康研究所用户实验室 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

第一包 超高分辨显微镜

1、概况

本招标文件所规定的设备为超高分辨显微镜。中科院上海营养与健康研究所在科研布局上以慢性疾病发生发展、肿瘤个体化诊疗、疾病代谢组学、造血干细胞药物、心肌修复为研究方向，对样本的活体高分辨成像观察是重要的技术手段。标的设备为超高分辨、转盘式的激光共聚焦显微镜，整合了活体/活细胞成像与超高分辨成像两大技术优势，进一步强化建设活体/活细胞长时程超高分辨成像分析技术，将为研究活体条件下细胞器的变化及相互作用、组织/器官内活细胞的行为，探索机体生理代谢与疾病的发生发展提供技术条件。

2、设备要求和技术规格

2.1 细胞形态及功能观察：对活细胞和组织或细胞切片进行多种方式的连续扫描，可获得精细的细胞骨架、染色体、细胞器和细胞膜系统等图像。

2.2 三维重建功能：可以实现不同层面信息观察，更高灵敏度、高分辨率图象、同时具有高对比度等突出优势，更好的保护样品。

2.3 多维图象的获得：如X，Y，Z，t, Channel，Position等多维活细胞长时间成像，同时方便进行图像处理。

2.4 生物信号测量和分析功能：细胞内离子荧光标记，单标记或多标记，细胞器和荧光蛋白的共定位分析，检测细胞内如PH和钠、钙、镁等离子浓度的比率测定及动态变化。

2.5 多重荧光观察：荧光标记的活细胞或切片标本的活细胞生物物质，膜标记、免疫物质、免疫反应、受体或配体，核酸等观察。

2.6 大图无缝拼接成像等。

2.7 可以同时实现宽场荧光成像、转盘式共聚焦与快速超高分辨率系统的显微成像需求。

3.技术性能指标及参数：

3.1 激光光源和激光耦合器

*3.1.1 五色全固体激光器,包括：405nm≥50mW；488nm≥100mW；561nm≥100mW；594nm≥100mW；640nm≥100mW；

3.1.2 高功率单模光纤输出的激光耦合器，与显微镜同一品牌，确保最优的光学耦合效率，每个激光器都有独立开关和LED指示灯显示激光器工作状态。

3.1.3 配置实时同步控制系统，激光强度调节范围：0%-100%，最小调节步进精度1%，独立激光超快速激光开关控制和强度控制。

3.2 转盘共聚焦及检测系统

*3.2.1 扫描转盘为增强型双层微透镜双转盘，圆形针孔≤50 um, 可获取深层活体组织高分辩、高信噪比荧光图像，针孔间信号无“串孔”干扰。

3.2.2 双转盘系统，转速可达4000rpm，转盘扫描速度 ≥200fps，电动荧光吸收滤色片转盘孔位数量≥20

#3.2.3 转盘系统能同时连接至少两个成像检测系统，并进行双色同步成像

3.2.4转盘扫描视场数≥18.8mm

*3.2.5 高灵敏科学级CMOS成像系统  两个

3.2.5.1 像素：≥530万像素

3.2.5.2 像素大小：≥6.5×6.5μm，更好地匹配光学放大倍数≥3的超分辨算法。

#3.2.5.3 读出噪音≤0.7e-

3.2.5.4 高速成像速度：全幅成像≥89fps

3.2.5.5 高量子效率，峰值QE≥80%

#3.2.6 与显微镜同一品牌实时同步控制系统，并行控制部件,可以操纵各硬件同步协调工作，具有独立于电脑的中央控制器，可以根据指令自行调整各硬件同步工作状态，无需等待电脑分配时序；具备相机触发端口，ODB接口，不少于15个模拟信号输出端口和20个数字信号输入/出端口；时间分辨率≤1ms, 时间精度≤0.01ms

3.3 超高分辨率成像系统：

3.3.1 超高分辨率成像可使用全部激光器波段；所有激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像；无需选择特定的荧光染料；

3.3.2 超高分辨率扫描速度 ≥200fps。

#3.3.3 实时成像分辨率：XY分辨率≤120nm，非反卷积软件算法后期计算所得。

#3.3.4 显微镜厂家自有超高分辨模块，匹配显微镜光路。

3.4 全电动倒置显微镜系统：

3.4.1 研究级全电动倒置显微镜，双层光路设计，机身闭环结构设计高刚性和稳定性。所有硬件包括电动Z轴、电动物镜转盘、电动聚光镜、电动荧光滤色镜转盘等均可通触摸屏、软件、遥控控制器等方式进行电动控制；

*3.4.2 光学系统：≤50mm国际标准齐焦距离无限远校正光学系统，适用于双层荧光光路高分辨物镜应用，需提供制造商盖章的齐焦距离技术声明原件或制造商官网可公开查询的齐焦距离技术声明链接

3.4.3 电动控制Z轴，最小Z轴步进精度≤10nm；配置硬件焦点放漂移系统，能够实现一键式自动聚焦，单次自动锁焦，连续实时聚焦等功能。

#3.4.4 荧光系统：130W 超高压汞灯，使用寿命≥2000小时，光纤接入。电动激发块转盘≥8孔，内置电动光闸，配置UV、B、G、mcherry等四个荧光激发块。

3.4.5 透射光系统：长寿命LED冷光源，电动长工作距离万能聚光镜：≥7孔位，电动孔径光阑，电动偏光镜可自动旋入、旋出光路。配置全套微分干涉（DIC）附件

#3.4.6 物镜：符合下列参数，提供物镜编号供核对

10X物镜, 数值孔径NA≥ 0.40, 工作距离WD≥3.0mm

20X物镜, 数值孔径NA≥ 0.80, 工作距离WD≥0.6mm

30X硅油物镜，数值孔径NA≥1.05, 工作距离WD≥0.8mm

40X物镜, 数值孔径NA≥ 0.95, 工作距离WD≥0.18mm

60X硅油物镜，数值孔径NA≥1.3, 工作距离WD≥0.3mm

100X油浸物镜，数值孔径NA≥1.5, 工作距离WD≥0.1mm

3.4.7 精准超声电动载物台，XY精度≤0.1μm，重复精度≤0.7μm，同时配有扫描台控制手柄，配套多孔板、35mm培养皿和切片三种专用样品夹适配器。有自动定位记忆功能，方便查找和复位标本感兴趣区域，设计和使用更人性化。

3.5 活细胞CO2培养系统：

3.5.1 配置黑色遮光恒温外箱，控制温度范围：室温～40℃，内置LED光源方便实验操作

3.5.2 台上式高精度CO2培养系统，内置预混气体流量计，四层加热，温度设定精度0.1℃，样品可控制温度范围：室温-40℃带有物镜加温功能；支持35/50/60mm培养皿、多孔板、玻片等多种样本容器。

3.6 成像及图像处理分析系统

3.6.1 CPU Intel Xeon W-2123或更高；内存≥ 16GB；硬盘≥ 1TB HDD x2；SSD固态硬盘≥256GB；显卡NVIDIA P4000 2GB或更高；DVD writer；操作系统Windows 10 Professional 64bit；30英寸高清液晶显示屏。

3.6.2 图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换。

3.6.3 智能化设置：根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路。

3.6.4 多维显微成像控制：X，Y，Z，T，多点等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列、多点的自动采集和处理。

3.6.5 三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构。

3.6.6 专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。精准的时序管理器和实时采集模块，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、光刺激等，全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑以毫秒精度进行快速切换，以保证数据完整性。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。

3.6.7 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。

3.6.8 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。

3.6.9 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜。

3.6.10 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像，合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像，具有自动添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。

3.6.11 支持电动载物台进行全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可以进行自动多点位采集，大标本的高分辨率全视野图像采集，具备自动对焦地形图功能，确保每个视野下获得最佳聚焦状态。

3.6.12 可控制和触发其他外部设备同步工作。

#3.6.13 提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和3D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像的专业算法。

3.6.14 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像。

3.6.15 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

3.6.16 具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

3.6.17 计数功能，支持手动和自动分组功能，数据可输出到Excel；可以针对所有类型的图像进行自动筛选、测量、计数等操作，例如组织染色样品核质比分析；骨髓和血细胞样品分析；免疫组化样品阳性阴性细胞计数、阳性率、分布面积分析；多色荧光标记细胞的筛选和计数；荧光强度测量等；所有测量结果均能导出到Excel文件，或生成相应的结果报告。

3.6.18 共定位定量分析：对于多标荧光图像进行共定位定量分析。

3.6.19 可根据不同用户自定义个性化的布局界面。

#3.6.20 额外配置离线版分析软件，能够安装在成像工作站外的电脑上，进行后期图像分析处理。

3.7 配套设备

3.7.1 专用气垫式防震工作台，台面不小于1500x1000mm

3.7.2 在线式UPS稳压电源：功率≥3KVA，断电使用时间不少于15分钟

4. 技术服务：

4.1仪器到达用户所在地后, 根据用户的时间安排，接到用户通知2周内派专业工程师到现场负责清点、安装和调试，确保达到验收标准，并承担由此发生的一切费用。

4.2 技术培训：在用户现场免费对用户使用人员（至少2人）进行为期至少4天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

4.3 保修期：仪器安装验收后原厂整机质保至少3年。

4.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

4.5维护保养：定期的专业维修工程师随访。

4.6软件升级：在不涉及硬件升级的情况下终生免费升级控制和数据处理软件。

4.7提供进口产品外贸合同声明书，注明外贸合同签约方。

4.8投标报价要求报“到用户所在地的人民币免税价”。

4.9验收：由用户邀请第三方同行专家对相应技术参数进行验证，出具验收报告。

5. 订货数量：

壹台/套

6. 交货地点：

中国科学院上海营养与健康研究所用户实验室，卖方承担运费，保险至用户实验室。

7. 交货日期：

合同签订后3个月交货