# 第八部分 技术部分

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包

该设备可应用于揭示固体材料的微观结构和动力学行为，能够提供原子分子水平的结构信息，分析固体材料内部各种原子、分子相互结合的机理，追踪反应历程，研究反应机理，从原子、分子水平上揭示材料微观结构和功能之间关系。广泛用于电池材料、催化、高分子聚合物、晶体结构、生物制药以及蛋白质等领域的研究。

数量：1套

1 工作条件

1.1工作电压：220V

1.2工作温度：15℃-30℃

1.3工作湿度：<80%

1.4仪器运行的持久性：可长时间连续工作

2 技术规格

2.1磁体

★2.1.1超导磁体：11.74 Tesla（对应1H共振频率500 MHz），室温腔直径：89mm，低温匀场线圈：≥9组，室温匀场线圈：≥28组，磁场漂移：≤ 6 Hz／小时，具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体。

#2.1.2 液氦维持时间：≥ 150天

2.1.3 5高斯强度处横向距离：≤ 0.7 米，5高斯强度处纵向距离：≤ 1.4米

★2.1.4 有液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置

2.1.5 有液氮自动监视

2.1.6 防震装置：磁体配备气动防震腿

2.2射频发射系统

★2.2.1 射频通道数≥3个

★2.2.2 各通道具有的功能：各通道有独立的观测、去偶、信号接收、模数转换功能；

2.2.3 双通道频率发生器数字频率合成，每个通道合成频率范围  5-1280 MHz；

2.2.4 频率分辨率：≤0.005Hz

2.2.5 相位分辨率：≤0.006度

2.2.6 三功放系统

★2.2.7 第一通道1H/19F功放最大输出功率：≥1000W

★2.2.8 第二、第三通道X多核功放最大输出功率：≥1000W

2.2.9 频率,相位,幅度的设置时间：≤ 12.5纳秒

2.2.10 幅度控制≥90dB

2.3 接收及采样

2.3.1 最大谱宽：≥7.5 MHz

2.3.2 接收中频≥1.852 GHz

2.3.3 每个通道独立的高速ADC，采样速率≥240 兆次/秒

2.3.4 6KHz谱宽有效动态范围〉23Bit

2.4 高精度变温控制单元

2.4.1控温范围：-150℃―+600℃ (低温实验可以另配低温附件)

★2.4.2精度≤±0.1℃

2.5 探头

2.5.1 1H/X/Y 3.2mm 三共振固体探头

★2.5.1.1 检测核：

1H；

双共振模式X=31P-15N；

三共振模式X=31P-2H，Y=11B-15N（与X核的选择有关）

2.5.1.2 13C分辨率 ≤ 7 Hz ( Ada)

2.5.1.3 灵敏度

13C 灵敏度 ≥ 240:1(Gly, 64次采样，双共振模式)

15N灵敏度 ≥ 40:1(Gly，64次采样，双共振模式)

2.5.1.4 90度脉冲宽度

13C ≤ 2.5μs

31P ≤ 2.0μs

15N ≤ 3.5μs

2.5.1.5 探头变温范围: -130℃— +150℃ (低温实验可另配低温附件)

★2.5.1.6 最高转速 ≥ 24 KHz

#2.5.1.7 更换样品不需要拆卸探头

2.5.1.8 配15个3.2毫米氧化锆转子、15个Kel-F盖子、30个vespel盖子、5个氧化锆盖子，以及相应填充和开盖工具

2.5.2 1H/（13C-109Ag）7mm 双共振固体探头

★2.5.2.1 检测核：1H和共振频率在13C-109Ag之间的所有核

2.5.2.2 13C分辨率 ≤ 7 Hz ( Ada)

2.5.2.3 灵敏度

13C 灵敏度 ≥ 500:1(Gly, 64次采样)

15N灵敏度 ≥ 88:1(Gly，64次采样)

2.5.2.4 90度脉冲宽度

13C ≤ 4.5μs

15N ≤ 5.5μs

2.5.2.5 探头变温范围: -120℃— +150℃ (低温实验可另配低温附件)

★2.5.2.6 最高转速 ≥ 7KHz

2.5.2.7 配15个7毫米氧化锆转子、30个Kel-F盖子、15个BN盖子，5个氧化锆子，以及相应填充和开盖工具

#2.5.2.8 更换样品不需要拆卸探头

2.5.3 1H&19F/（15N-31P） 1.9mm 双共振固体探头

★2.5.3.1检测核：1H或19F以及共振频率在15N-31P之间的所有核

2.5.3.2 13C分辨率 ≤ 7 Hz ( Ada)

2.5.3.3灵敏度

13C 灵敏度 ≥ 160:1(Gly, 64次采样)

15N灵敏度 ≥ 32:1(Gly，64次采样)

2.5.3.4 90度脉冲宽度

13C ≤ 1.7μs

31P ≤ 1.6μs

15N ≤ 2.5μs

2.5.3.5探头变温范围: -50℃— +80℃ (低温实验可另配低温附件)

★2.5.3.6 最高转速 ≥ 42KHz

#2.5.3.7 更换样品不需要拆卸探头

2.5.3.8 配10个1.9毫米氧化锆转子以及相应填充和开盖工具

2.5.4 1H&19F/（15N-31P）扩散探头

★2.5.4.1 检测核：1H或19F以及共振频率在15N-31P之间的所有核

2.5.4.2 1H分辨率（旋转）≤ 0.6 Hz (1% CHCl3)

2.5.4.3 1H 线型 (旋转) ≤ 6/12 (1% CHCl3)

2.5.4.4 1H分辨率 (非旋转)≤ 0.8 Hz (1% CHCl3)

2.5.4.5 1H 线型（非旋转）≤ 7/14 Hz (1% CHCl3)

2.5.4.6灵敏度

1H灵敏度≥ 280:1(0.1％ EB)

13C灵敏度≥ 150:1(ASTM)

31P灵敏度≥ 100:1(TPP)

15N灵敏度≥ 20:1 (90% formamide)

19F灵敏度≥ 250:1 (TFT)

2.5.4.7 90度脉冲宽度

1H ≤ 15μs (0.1% EB sample) 19F ≤ 15μs (TFT sample)

13C ≤ 12μs (ASTM sample) 31P ≤ 15μs (TPP sample)

15N ≤ 20μs (90% formamide sample)

★2.5.4.8最大梯度17 T/m @ 60 A (1700G/cm)

2.5.4.9探头变温范围: -40℃— +150℃ (低温实验可另配低温附件)

2.5.4.10 可自动调谐

2.5.4.11 梯度功放1个以及梯度探头正常运行所需的匀场附件等其他附件

2.5.4.12 2个5mm塑料转子，1个陶瓷转子。

2.6 NMR软件

2.6.1 任意维NMR数据采集，谱仪控制及处理软件，可处理多维核磁共振图谱

2.6.2 自动NMR实验操作界面

2.6.3 固体核磁谱图分析

2.6.4 在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等

2.6.5 脉冲程序模拟软件

2.6.7 用于自动和远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件

2.6.8 一维和二维谱积分与去卷积功能

2.6.9 驰预分析功能（T1/T2）、扩散实验分析功能（DOSY）

2.6.10 多重峰分析功能

2.6.11 二维NUS实验的采集和数据处理

★2.6.12 所有NMR磁软件在仪器硬件许可情况下终身免费升级

2.7 工作站及打印机

2.7.1 PC工作站及数据处理电脑各一台（计算机配置应以安装当月的主流配置为准）

CPU：intel四核及以上高端处理器

内存：16GB

硬盘：≥ 2 TB

独立显卡：显存≥ 1G

显示器： ≥ 24英寸宽屏液晶彩色显示器

网卡、DVD刻录机

运行平台： Windows10（64位）系统

2.7.2 激光打印机一台

2.8 附件、零配件及消耗品（包括专用工具）

2.8.1 随机必备的标准附件专用工具

2.8.2 标准样品 1套

2.8.3 超导磁体用液氦真空输液管1个

2.8.4 超导磁体用液氮传输管一套

★2.8.5低温附件：非液氮，电制冷，实验温度≤-40℃，出口温度≤-80℃

2.8.6 国内提供附件：仪器安装时，提供所需正常状态下的液氦，液氮，氦气，氮气

★3 基本配置要求：

3.1  500兆固体核磁宽腔磁体一台。

3.2  谱仪一台

3.3  4个探头：1.9mm双通道探头、7mm双通道探头、3.2mm三通道探头、5mm扩散探头

3.4  低温附件一套。

3.5  核磁软件（可终身免费升级）

3.5  用于仪器控制和数据分析的工作站和数据处理电脑各一台

4 技术资料

4.1 提供仪器操作、维护说明书及系统软件安装光盘。

4.2 详细说明设备验收的具体方法、依据和技术指标等内容。

5 安装培训及售后服务

5.1设备安装及调试

合同签订后，投标货物原厂工程师需到现场实地勘察，并提出装修、配电等具体的要求。在客户场地准备完毕后2周内为客户提供安装调试服务，安装完成后，安装技术人员应保证所购仪器应按照安装调试的检验标准正常运转。

5.2 技术培训

仪器安装时进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；应用工程师现场培训两次，每次三天；4人1周北京或上海NMR技术培训 (免培训费；差旅及食宿自理）。

5.3 售后服务

5.3.1 由卖方负责设备开箱、安装到买方指定地点、调试以及精度检验，直至设备进入正常工作状态，并符合验收技术条件的指标要求。

5.3.2 在设备运行期间有故障发生时，售后服务方必须保证在24小时内进行反馈；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到用户请求后5个工作日内到达现场。重大问题或其他一时无法快速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

5.3.3 卖方必须提供原厂明确的售后服务方案，售后服务方必须与用户签订原厂出具的技术协议；

5.3.4质保期外，投标货物制造厂家应保证10年内能够提供设备备件和相关维修服务；在仪器硬件允许的条件下，投标货物生产厂家免费升级分析测试软件。

★5.3.5 保修期：提供一年免费保修，保修期自买方验收签字之日起计算。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费，非质量问题导致的故障除外。

6 包装和运输

包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。