# 第八部分 技术部分

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包 凝胶渗透色谱仪

凝胶渗透色谱仪是开展生物基高性能材料、仿生水下高强度粘接材料、生物基多糖的分子剪裁及绿色制造技术开发、特色生物资源的开发与高值利用等与高分子相关科研项目必需和常用的关键仪器设备，用于测定聚合物的分子量及其分布情况。

数量：1套

一、 应用：

仪器主要用于橡胶、树脂等高分子物质的表征分析，快速、可靠的表征各种类型的高分子，获取物质均方分子量和分子量分布测定、等信息。

二、基本要求：

1 仪器在质量上具有优良的品质和可靠性。设备具有良好的操作性，方便的维修性，可靠的安全性。设备采用的试验方法符合国际标准和中国国家标准。物理量单位制：测量值的单位设置符合国际标准单位制。公制单位和英制单位并可互相转换。

2 电源：230 V AC±10%；50/60Hz；

3 环境条件：温度15～40℃；

4 环境湿度：10～80％。

★三、系统基本配置：

1.高压色谱泵；

2.自动进样器；

3.溶剂输送系统；

4.温控箱及温度控制系统；

5.检测器系统（示差折光检测器+粘度检测器+光散射检测器）；

6.凝胶色谱柱（2套）；有机相和水相色谱柱各一套；

7.标准品；

8.控制与数据处理软件；

9.样品瓶；

10.电脑及打印机各一台。

四.具体技术要求：

1主机系统

1.1自动进样器：

★1.1.1进样范围： 0.1 – 100 µL

#1.1.2精度：以峰面积计 <0.25 % RSD

1.1.3压力范围：0 – 60 MPa

1.1.4样品容量：2 mL 的样品瓶至少容纳50个

1.1.5进样方式：高压、阀进样技术，进样后，进样针始终置于流路中以减少样品交叉污染

★1.1.6交叉污染：<0.004 % （40ppm）

#1.1.7系统耐压：≥8000psi

#1.1.8进样准确度：≤0.8%

1.2柱温箱

★1.2.1温度范围：10 °C-85°C（最低为4°C）

★1.2.2温度稳定性： ± 0.1 °C

1.2.3温度准确度： ± 0.5 °C

★1.2.4温度精度： 0.05 °C

1.2.5柱容量： 至少可容纳4根300 mm色谱柱和保护柱

#1.2.6控温方式：独立帕尔帖单元恒温柱温箱

1.3溶剂供给系统

★1.3.1泵耐压： 600bar

★1.3.2流速 0.001 –10 mL/min

1.3.3流速增量为 0.001 mL/min

★1.3.4流量精度：≤0.07 % RSD

#1.3.5液压方式：通过齿轮和滚珠螺杆传输能量两个双活塞串联泵，主动伺服控制入口阀设计，可变冲程驱动设计

2.检测器

2.1.示差折光检测器

2.1.1形式：示差折光检测器；

#2.1.2池体积：≤8μl；

★2.1.3灵敏度：3 x 10-7 RIU；

★2.1.4检测极限：5 x 10-8 RIU；

2.1.5噪音：小于80μV；

2.1.6漂移：10mV/hr；

2.1.7波长：658nm。

2.2、粘度检测器

2.2.1测试原理：四路毛细管桥；

★2.2.2灵敏度：1 x 10-5 sp；

★2.2.3线性：0.5% FS；

★2.2.4剪切率：3000 sec-1；

2.2.5毛细管：0.01”ID x 24”；

2.2.6池体积：120µl；

2.2.7温度范围： 30°C -70°C；

2.2.8压差输出： 1mV/Pa；

2.2.9入口压输出：10mV/Pa；

2.2.10内置式：粘度桥，压力变送器，集成排空阀。

2.2.11外置式：电子控制模块。

2.3、多角激光检测器

★2.3.1散射角：散射角15°和90°。

2.3.2样品池：10µl；

★2.3.3散射体积：0.01µl；

★2.3.4激光波长：658nm；

★2.3.5分子量范围103 - 107 g/mol；

★2.3.6回旋半径：12 - 150nm；

3、凝胶色谱耗材及标准品：

3.1.色谱柱2套：水相色谱柱2根加保护柱；有机相色谱柱2根加保护柱。

3.2标准品2套：水相标准品BSA一套；有机相标准品1套。

3.3.自动进样器样品瓶：100个；

3.4.溶剂抽滤装置一套

4、凝胶色谱软件

4.1控制软件要求

可安装在最新Win 10系统；控制软件需要最少一个数据流接口，使用数据簿方式，使同一样品序列的所有信息储存在同一个位置，便于信息管理和检索；

4.2.GPC软件

4.2.1软件具有多峰拟和选项，具有普适效正选项；

4.2.2同一样品下单峰或多峰计算平均分子量和分子量分布图；

4.2.3软件中包括一个版权保护的插件，此插件插于USB插口，可以进行数据追踪，可以保护用户数据的安全，可以使软件升级时保证为正版软件。

4.2.4.多检测器联用软件

4.2.4.1具有从粘度、光散射检测器获得真实分子量信息的功能；

4.2.4.2能够利用浓度，粘度、多角度光散射检测器的信号计算分子量平均值，均方旋转半径，粘度平均值；

4.2.4.3能够利用浓度，粘度、多角度光散射检测器的信号计算长链支化信息，尤其可以得到支化分布。

五 技术资料

1 合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书。

2 提供仪器操作、维护说明书及系统软件安装光盘。

3 需要提供与采购合同具有同等法律效力的技术协议，详细说明设备验收的具体方法、依据和技术指标等内容。

4 就用户的要求提供相关的应用资料及技术支持。除了常规的仪器服务外，中标商的技术支持中心有应用专家负责各项支持，可协助用户进行开发及应用。

六 安装培训及售后服务

1设备安装及调试

合同签订后，投标货物原厂工程师需在客户场地准备完毕后2周内为客户提供安装调试服务，安装完成后，安装技术人员应保证所购仪器应按照安装调试的检验标准正常运转。

2 技术培训

安装技术人员应对用户进行仪器基本操作的现场培训，培训熟练实验人员2-3人。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。待仪器使用一段时间后，应免费提供不低于2人次的高阶培训及应用培训。

3 售后服务

3.1 由卖方负责设备开箱、安装到买方指定地点、调试以及精度检验，直至设备进入正常工作状态，并符合验收技术条件的指标要求。

3.2 在设备运行期间有故障发生时，售后服务方必须保证在24小时内进行反馈；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到用户请求后3日内到达现场。

3.3 卖方必须提供原厂明确的售后服务方案，售后服务方必须与用户签订原厂出具的技术协议；

3.4质保期外，投标货物制造厂家应保证15年内能够提供设备备件和相关维修服务；在仪器硬件允许的条件下，投标货物生产厂家免费升级分析测试软件。

★3.5 保修期：提供一年免费保修，保修期自买方验收签字之日起计算。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费，保修期结束以后再提供一年免费人工服务。（不需提供彩页等技术支持资料证明）

七 包装和运输

包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。