中国科学院空天信息创新研究院

环境模拟试验箱

采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G220360935

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2022年4月

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境模拟试验箱 | 4 | 合同签订后 4个月 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路5号 |

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源AC 380V±10% 50 Hz，三相四线+接地、室内温度0℃～40℃，相对湿度≤85%，气压86 kPa～106 kPa的环境条件下能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

1、两分区高低温湿热试验箱 工作室数量：2个

- *单个工作室有效容积：≥3.6m3

- *工作室最大有效容积：≥7.2m3

- *工作室数量：2个

- *AB两个工作室，AB室可独立工作，也可以合并工作。

- *温度范围：-70℃～+150℃

- 温度波动度：≤±0.5℃

- 温度均匀度：≤2℃

- 温度偏差：≤±2℃

- *湿度范围：20%～98%RH

- 湿度偏差：±5%

- 升温速率：

*1.11.1.A+B箱：升温速率≥20℃/min（-55℃～+85℃平均速率（时间7min），带载150kg铝，）

*1.11.2.单箱：升温速率≥20℃/min（-55℃～+85℃平均速率（时间7min），带载100kg铝）

*1.11.3.定值与程序模式下：升温速率可设定（0.1℃/min～20℃/min）

- 降温速率：

*1.12.1.A+B箱：降温速率（机械制冷）≥10℃/min（+85℃～-55℃平均速率（时间14min），带载150kg铝）

*1.12.2.降温速率（液氮辅助制冷）≥20℃/min（+85℃～-55℃平均速率（时间7min），带载150kg铝）

*1.12.3.单箱：降温速率（机械制冷）≥10℃/min（+85℃～-55℃平均速率（时间14min），带载100kg铝）

*1.12.4.降温速率（液氮辅助制冷）≥20℃/min（+85℃～-55℃平均速率（时间7min），带载100kg铝）

*1.12.5.定值与程序模式下：降温速率可设定（0.1℃/min～20℃/min）

- 单箱：试件控温功能；配置传感器

- 观察窗：400×600

- 测试引线孔：φ150两侧各2个

- 干燥氮气：干空气吹扫

- 加湿系统：应具有加湿水自动补水功能

- 除湿系统：应具有防凝露除湿功能

- 风速：试件周围（试验箱中心）平均风速：不大于 1.7m/s可调节

- 应满足标准：

GB/T 2423. 1试验A：低温试验方法

GB/T 2423. 2试验B：高温试验方法

GB/T 2423. 3试验Ca：恒定湿热试验

GB/T 2423. 4试验Db：交变湿热试验

GJB1032A-2020 电子产品环境应力筛选办法

GJB 150.3A   高温试验

GJB 150.4A   低温试验

GJB 150.9A   湿热试验

- 程序设置：

1.21.1. 控制器可存储不少于30个程序、每个程序最大999段，每段时间不小于999小时，且时间设置模式为时／分／秒；循环数不小于200次，数值显示精度小数点后2位；

1.21.2. 程序可设外循环、程序分段可设内循环，程序间可链接、有等待功能，程序有双向跳段功能；

- *数据储存与功能接口：USB数据接口，TCP/IP通讯接口；提供通讯协议

- 保护功能：（具有包括设备安全的保护、试验样品安全的保护功能，应具备但不限于以下保护功能）

1.23.1.故障报警及原因、处理提示功能，断电保护功能

1.23.2.温度上下限预警及温度上下限超温停机保护功能

1.23.3.缺水与水压保护

1.23.4.加湿器水位保护

1.23.5.有密码保护控制器设置参数

1.23.6.加湿器过热防干烧保护

1.23.7.压缩机电机过热保护

1.23.8.压缩机过载保护及压缩机超压保护

1.23.9.急停开关

1.23.10.工作室，试件高温上限、低温下限保护

1.23.11.可靠的接地保护装置

- 其它：

1.23.1.控制器实现两分区同步工作，同步程序，同步曲线

1.23.2.配备上位机电脑及软件一套

1.23.3.设备运输方式

1.23.4.具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔

1.23.5.试验箱底板承重不小于400Kg

2、500升 快速温度变化试验箱

- *温度范围：-70℃～+150℃

- 温度波动度：≤±0.5℃

- 温度均匀度：≤2℃

- 温度偏差：≤±2℃

- 升温速率：

- *升温速率：≥15℃/min（-55～+85℃平均速率升温时间；9min，带载40kg铝）；

- *定值与程序模式下：升温速率可设定（0.1℃/min～15℃/min）

- 降温速率：

- *降温速率：≥15℃/min（+85～-55℃平均速率降温时间；9min，带载40kg铝）；

- *定值与程序模式下：降温速率可设定（0.1℃/min～15℃/min）

- 试件控温功能；配置传感器

- 观察窗：300×500

- 测试引线孔：φ150两侧各1个

- 干燥氮气：干空气吹扫

- 除湿系统：应具有防凝露除湿功能

- 风速：试件周围（试验箱中心）0.5～3m/s可调节

- 应满足标准：

GB/T 2423. 1试验A：低温试验方法

GB/T 2423. 2试验B：高温试验方法

GJB1032A-2020 电子产品环境应力筛选办法

GJB 150.3A   高温试验

GJB 150.4A   低温试验

- 程序设置：

- 控制器可存储不少于30个程序、每个程序最大999段，每段时间不小于999小时，且时间设置模式为时／分／秒；循环数不小于200次，数值显示精度小数点后2位；

- 程序可设外循环、程序分段可设内循环，程序间可链接、有等待功能，程序有双向跳段功能；

- *数据储存与功能接口：USB数据接口，TCP/IP通讯接口，提供通讯协议。

- 保护功能：（具有包括设备安全的保护、试验样品安全的保护功能，应具备但不限于以下保护功能）

1.16.1.故障报警及原因、处理提示功能，断电保护功能

1.16.2.温度上下限预警及温度上下限超温停机保护功能

1.16.3.缺水与水压保护

1.16.4.有密码保护控制器设置参数

1.16.5.压缩机电机过热保护

1.16.6.压缩机过载保护及压缩机超压保护

1.16.7.急停开关

1.16.8.工作室，试件高温上限、低温下限保护

1.16.9.可靠的接地保护装置

- 其它：

- 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔

- 配备上位机电脑及软件一套

- 载物架承重不小50Kg

- 底板承重不小于200Kg

3、500升 超低温试验箱

- *温度范围：-150℃～+200℃

- 温度波动度：≤±0.5℃

- 温度均匀度：≤2℃

- 温度偏差：≤±2℃

- 升温速率：

- *升温速率：≥20℃/min（-120～+150℃平均速率升温时间；≤13.5min，带载40kg铝）；

- *定值与程序模式下：升温速率可设定（0.1℃/min～30℃/min）

- 降温速率

- *降温速率（液氮辅助制冷）：≥30℃/min（+150℃～-120℃平均速率降温时间；9min，带载40kg铝）；

- *定值与程序模式下：降温速率可设定（0.1℃/min～30℃/min）

- 试件控温功能；配置传感器

- 观察窗：300×500

- 测试引线孔：φ150两侧各1个

- 干燥氮气：干空气吹扫

- 除湿系统：应具有防凝露除湿功能

- 风速：试件周围（试验箱中心）0.5～3m/s可调节

- 应满足标准：

GB/T 2423. 1试验A：低温试验方法

GB/T 2423. 2试验B：高温试验方法

GJB1032A-2020 电子产品环境应力筛选办法

GJB 150.3A   高温试验

GJB 150.4A   低温试验

- 程序设置：

- 控制器可存储不少于30个程序、每个程序最大999段，每段时间不小于999小时，且时间设置模式为时／分／秒；循环数不小于200次，数值显示精度小数点后2位

- 程序可设外循环、程序分段可设内循环，程序间可链接、有等待功能，程序有双向跳段功能

- *数据储存与功能接口：USB数据接口，TCP/IP通讯接口，提供通讯协议。

- 保护功能：（具有包括设备安全的保护、试验样品安全的保护功能，应具备但不限于以下保护功能）

1.16.1.故障报警及原因、处理提示功能，断电保护功能

1.16.2.温度上下限预警及温度上下限超温停机保护功能

1.16.3.缺水与水压保护

1.16.4.有密码保护控制器设置参数

1.16.5.压缩机电机过热保护

1.16.6.压缩机过载保护及压缩机超压保护

1.16.7.急停开关

1.16.8.工作室，试件高温上限、低温下限保护

1.16.9.可靠的接地保护装置

- 其它：

- 配备上位机电脑及软件一套

- 载物架承重不小50Kg

- 底板承重不小于200Kg

- ≥300升 超低温冲击试验箱

- *温度范围：-150℃～+200℃

- 温度波动度：≤±0.5℃

- 温度均匀度：≤2℃

- 温度偏差：≤±2℃

- *转换时间：≤1min

- *温度恢复时间：＜5min

- 升温速率：（常温～+200℃升温时间；35min，20kg铝）；

- 降温速率：（常温～-150℃降温时间；25min，20kg铝）；

- 试件控温功能；配置传感器

- 观察窗：300×500

- 测试引线孔：待定预留口

- 干燥氮气：干空气吹扫

- 除湿系统：应具有防凝露除湿功能

- 风速：试件周围（试验箱中心）平均风速：≤1.7m/s

- 应满足标准：

GB/T 2423. 1试验A：低温试验方法

GB/T 2423. 2试验B：高温试验方法

GJB 150.3A   高温试验

GJB 150.4A   低温试验

GJB150.5A   温度冲击试验

- 程序设置：设定温度、实测温度、冲击次数、总运行时间、段运行时间、加热及制冷状态

- *数据储存与功能接口：USB数据接口，TCP/IP通讯接口，提供通讯协议。

- 保护功能：（具有包括设备安全的保护、试验样品安全的保护功能，应具备但不限于以下保护功能）

1.18.1.故障报警及原因、处理提示功能，断电保护功能

1.18.2.温度上下限预警及温度上下限超温停机保护功能

1.18.3.缺水与水压保护

1.18.4.有密码保护控制器设置参数

1.18.5.压缩机电机过热保护

1.18.6.压缩机过载保护及压缩机超压保护

1.18.7.急停开关

1.18.8.工作室，试件高温上限、低温下限保护

- 1.16.9.可靠的接地保护装置其它：

- 配备上位机电脑及软件一套

- 载物架承重不小于50Kg

- 底板承重不小于200Kg

5.技术服务

5.1设备安装调试：卖方负责安装与调试，承担安装与调试人员的费用，保证安装装配要求完成设备安装与调试，达到产品技术指标要求。

5.2技术培训

卖方应在交货时对买方人员进行设备使用培训及日常保养培训。培训要达到买方人员能够熟练操作设备（应熟悉设备工作原理、结构、操作、日常维护及维修等工作）以及处理简单故障的程度。培训的人员和地点由买方指定。培训工作的最终完成以买方确认为准。

5.3保修期

设备免费保修期  1  年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

5.4维修响应时间

在保修期内，一旦发生质量问题，卖方保证在接到通知  48 小时内做出响应（包括但不限于电话沟通，远程协助，现场处理）进行修理或更换。如设备在检修 48  小时后故障仍无法排除，卖方将在最短  7  天内更换零配件，修复故障设备。设备在质保期内如出现部件质量问题的，经维修或者更换后，部件的质保期重新计算，直至一个完整的质保周期未出现质量问题。若卖方未能及时处理完毕的，买方有权自行或委托其他单位进行维修，由此产生的修复及赔偿费用，买方可加收15%的管理费后要求卖方支付，此时买方亦有权解除协议。买方未解除协议的，卖方应继续承担质保责任。因卖方未及时进行维修完毕导致买方损失的，买方有权向供应商索赔。

商务部分

1.交货要求

1.1交货期的要求：在合同签订后  4  个月完成交货并完成设备的安装、调试与培训工作。

1.2卖方必须承担的设备运输、安装调试、验收和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

2.关于验收

3.1投标人设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

3.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、技术指标和参数应达到投标中作出的承诺、甲乙双方磋商确定的结果、技术协议以及产品说明书中的要求。

c、满足功能性验收标准

d、设备具备产品出厂检测报告。

3.3功能性验收标准：

a、设备各系统、组件、备件完整无缺失无损坏；

b、应达到或优于技术协议中规定指标要求。