中国科学院分子植物科学卓越创新中心

全自动流式单细胞分选系统采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G240300901

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2024年8月

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动流式单细胞分选系统 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 全自动流式单细胞分选系统

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度20℃-28℃，环境相对湿度15-80%

1.2 其它：防尘，除湿，抗震动

1.3 电源插头符合中国制式，或提供转接插座

- 设备用途：

主要对植物细胞表面抗原或者胞内因子检测，进行多参数表征、分类和分选。可进行植物细胞周期分析和分选，研究植物细胞的生长代谢，进行植物染色体的分析和分选，结合后续的分子生物技术方法和手段，可开展物理图谱的绘制、FISH与PRINS遗传图谱的绘制、植物基因组的分析、染色体蛋白的免疫定位等；进行原生质体的分析和分选，测定原生质体大小、细胞壁生物合成、原生质体与微生物的相互作用、原生质体融合产物分选、被膜抗原的表达；满足基于单细胞水平植物细胞研究的需求。

- 技术规格：

3.1 光学系统

#3.1.1 激光器配置：至少四个激光器，激光器波长及功率：405nm≥120mW, 488nm≥80mW, 561nm≥70mW, 638nm≥110mW（或近似波长）；

#3.1.2每日对分选芯片在X轴和Z轴两个维度进行精细的位置调整，以确保芯片液流与激光激发点在空间位置上的精确正交；

3.1.3最大分析速度：≥70,000细胞/秒。

3.2 液流系统

*3.2.1 利用微流体芯片作为核心液流部件自动和精确地控制样本流与鞘液流，微流体芯片为包含液流管路、激光照射区和液流喷嘴在内的一体化设计，使得仪器液流操控变得简单快捷，非固定石英杯流动池或者空气激发结构，实现对细胞高精度、高活性分选；

3.2.2  液流校准：每日自动化进行液流设定与校准，包括排气泡、液流稳定、液滴断点形成、侧液流偏转设定及液滴延迟计算等，无需人为调试；

#3.2.3 微流体分选芯片：样本流路由一体化上样针和分选芯片两部分组成，更换这两部分就可以免除样本前后交叉残留，更换流路后的一切校准流程全部由仪器自动完成。

3.3 分选功能

*3.3.1 分选芯片或喷嘴规格：多种尺寸可选，必须包括70um，100um，130um规格。

3.3.2 支持两路、四路分选并且支持孔板分选，支持索引分选，可以实现对细胞从收集装置到散点图的“点对点”溯源。

3.3.3 分选纯度≥98%，分选回收率≥80%泊松分布；

3.3.4 最大分选速度：≥50,000液滴/秒；

3.3.5 样本残留控制: 样本流路的所有组成部分（包括进样针、上样管和微流体芯片）可由用户完成插拔式更换，实现样本间无残留；

#3.3.6 温度控制：样本温度控制（5°C, 37°C, 电子制冷方式），无需使用外置的水循环温控箱，以减少细菌污染可能；

*3.3.7 主动式鞘液温控系统：当室温在19.5°C ~ 27.5°C时，鞘液温度可稳定至约25°C内并能全程维持，从而确保液流稳定性及良好的分选效果。

3.4 操作系统

*3.4.1 自动化校准：全自动完成分选前所有的必需设定，必须包含光路校准、液滴断点形成、侧液流偏转设定及液滴延迟计算；

#3.4.2软件免密开放安装和使用，可安装在任意多个使用者的电脑上，提高仪器使用效率，便于数据共享；

3.4.3 软件系统支持数据获取、分析和细胞分选，可以同时进行多任务（即样本采集和数据分析可同时进行，互不干扰）。

3.5 计算机工作站

Intel Core i7-10700 Processor或更高,≥16GB (2x8GB) 1600MHz DDR4；≥2TB 2.5inch SATA (7,200 Rpm) Hard Drive，32英寸液晶显示屏或更大尺寸。

- 产品配置要求

4.1 流式细胞分选系统 1套

4.2 液流车 1套

4.3 计算机工作站 1套

4.4 稳压电源 1套

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5.1 微流控芯片

6.  技术文件：

提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中、英文各一份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

（二）质保及售后服务：

- 用户使用现场免费安装、调试

- 安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期3年，质量保证期内全维修免费

- 维修响应时间情况≤24小时

- 培训地点：在客户仪器安装现场和指定地点

- 培训内容：免费培训，内容主要包括仪器操作、结果分析和维护保养等。

（三） 订货数量：

一套

（四） 交货地：

用户指定地点。

- 交货日期：

合同签订后三个月。

- 执行的相关标准：

产品应满足相关国家标准及行业标准。