上海交通大学PCR及公共实验室设备

国际竞争性招标文件

项目编号：0705-2140196054AE/学校编号：招设2021A01028

（第二册）

项目名称：PCR及公共实验室设备

招标人：上海交通大学（盖章）

招标机构：上海国际招标有限公司

二○二二年一月

总  目  录

第五章  投标邀请	1

第六章  投标资料表	5

第七章  合同专用条款	30

第八章  货物需求一览表和技术规格	36

招标文件

项目编号：0705-2140196054AE/

招设2021A01028

第五章  投   标   邀   请

第五章  投标邀请

日    期：2022年1月24日

项目编号：0705-2140196054AE/招设2021A01028

# 上海国际招标有限公司（以下简称“招标机构”）受上海交通大学（以下简称“招标人”）的委托，现邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 简要技术规格 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCR及公共实验室设备 | PCR及公共实验室设备是转化医学研究院开展生物诊断试剂、生物材料、生物药物研发的重要基础，也是“涉及微生物和细胞”专业实验需求的核心设备群。该设备群的引进是“诊断试剂和原创新药规模化平台”能力不可或缺的补充，该部分建设有利于促进多学科的交叉融合，提升转化医学整体建设水平和科研成果转化率。 其余具体要求详见第八章第二部分《技术规格》。 | 50台/套 | 合同签订后90天月内 |

# 本次招标所需的资金来源已经落实，预算金额为人民币280万元。

# 本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

具有独立法人资格及独立承担民事责任的能力，在法律和财务上独立，根据商业法规合法运作；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具备可靠的售后服务能力，拥有专业技术支持人员以及硬件维修工程师负责售后服务；

若投标人不是投标货物的制造商，则必须提供投标货物制造商出具的针对本项目的唯一授权书；

参加本次招标活动前3年内，投标人在经营活动中没有违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无行贿犯罪记录；

采用源自中华人民共和国关境内（不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标的境内投标人，应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所规定的资格条件（应在投标文件中提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款所规定的资格证明文件）；

投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）。

本项目不允许联合体投标。

# 有兴趣的潜在投标人可从招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

# 有兴趣的潜在投标人可从2022年1月24日起至2022年1月29日止，每天（节假日除外）9:00时至16:00时（北京时间）联系招标机构购买招标文件（以网上汇款形式购买，无需到现场），在上述规定的招标文件出售截止期之后将不再出售本项目的招标文件。本招标文件每套售价为人民币伍佰元整（RMB 500.00）或捌拾美元（USD 80.00），售后不退。未从招标机构处购买招标文件的潜在投标人将不得参加投标。

有意参与竞争的潜在投标人必须在招标文件出售截止期前通过网上支付、贷记凭证或电汇等方式向招标机构支付招标文件购置费，同时将单位介绍信或委托书（介绍信或委托书中应写明拟购招标文件的项目编号并加盖单位印章）的扫描件、招标文件费用支付凭证、开具增值税发票所需的开票信息（纳税识别号、地址、电话、开户行及账号）以邮件形式发给招标机构联系人以领购招标文件。

通过境内账户用人民币形式支付招标文件购置费的银行账户信息：

            - 开户银行：招商银行股份有限公司上海曹家渡支行

            - 户名：上海国际招标有限公司

            - 账号：215080920510001

通过境外账户用外币形式支付招标文件购置费的银行账户信息：

            - 收款人开户银行：(ACCOUNT WITH INSTITUTION)

              - Bank: CHINA GUANGFA BANK, H.O.

              - Swift Code: GDBKCN22

              - Address: No.713 EAST DONGFENG RD. YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE CHINA CHN

            - 收款人名称、地址和账号：(BENEFICIARY)

              - Beneficiary: Shanghai International Tendering Co., Ltd.

              - Address: 14/F.358 Yan An Road(W), Shanghai 200040, P.R.China

              - A/C No.: 9550880025773600333(USD)

注：决定参与本项目投标的潜在投标人还须于投标截止期前完成在上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/）上的供应商注册及审核，请尽早办理，以免因资料审核时间而影响项目进度。

# 所有投标文件应于2022年2月15日9:30时（北京时间）之前递交到中国上海延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1902-1会议室。

# 定于2022年2月15日9:30时（北京时间），在中国上海延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1902-1会议室公开开标。届时请投标人代表出席开标仪式。

# 本项目的招标公告和中标结果公告将同时在机电产品交易平台和中国政府采购网上发布。

招标机构名称：上海国际招标有限公司

详细地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼

邮    编：200040

联 系 人：唐臻善、张靖姝

电    话：86-21-62791919×216、198

传    真：86-21-62791616×216、198

电子信箱：tangzhenshan@shabidding.com 、zhangjingshu@shabidding.com

用户联系人：钱老师，13764002071

招标文件

项目编号：0705-2140196054AE/

招设2021A01028

第六章  投  标  资  料  表

分  目  录

第六章  投标资料表	7

附件6-1  投标保证金提交和退还操作须知	19

附件6-2  银行资信证明	24

附件6-3  投标分项报价表	25

附件6-4  声明函	27

附件6-5  上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺	28

附件6-6  投标代理委托书	29

第六章  投标资料表

本表关于要采购货物的具体资料是对招标文件第一章投标人须知的细化、补充和（或）修改，两者之间如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1.1 | 招标人的名称、地址及联系方式： 名称：上海交通大学 地址：中国上海东川路800号 联系人：陆老师 电话：86-21-54747172 |
| 1.2 | 招标机构名称、地址及联系方式： 名称：上海国际招标有限公司 地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼 联 系 人：唐臻善、张靖姝 电 话：86-21-62791919×216、198 传 真：86-21-62791616×216、198 电子信箱：tangzhenshan@shabidding.com 、zhangjingshu@shabidding.com |
| 1.3 | 项目概况： 本招标项目的名称为上海交通大学PCR及公共实验室设备 本次招标采购的货物名称为：PCR及公共实验室设备 本次招标的资金性质为： 财政性资金。 本次招标为依法必须进行招标的项目。凡招标文件未作规定之处，按中华人民共和国有关法律、法规以及《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（中华人民共和国国家商务部令〔2014〕第1号）规定进行操作。 |
| 二、招标文件 |
| 6.1 | 提交对招标文件澄清要求的截止期：2022年1月29日17:00时（北京时间） |
| 三、投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言：中文或者中文和英文（当两种语言之间存在不一致时，以中文为准）。 本次招标的评标报告使用中文。 |
| 10.3 | 备选方案：本次招标不允许投标人提交备选方案（非本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划），凡包含备选方案的投标都将被否决。 |
| 11.2 | 报价缺漏项范围或比重：投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂估价和暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）的百分之十（10%），超过这一比例时，评标委员会将对其投标直接作否决处理。 |
| 11.5 | 是否设最高投标限价：本次招标的最高投标限价为人民币【280】万元（若报价为其他币种，则按招标公告发布当日中国银行总行首次发布的报价货币的现汇买入价进行折算），当投标总价超过最高投标限价时，将对其投标直接作否决处理。 |
| 11.6.1 | 从境内供货的投标报价方式：DDP（项目现场-上海交通大学）价 （除另有说明外，本招标文件中提及的“境内”均应理解为“中华人民共和国关境内”；“境外”均应理解为“中华人民共和国关境外”） 是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是 其他伴随服务的费用：提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用。 |
| 11.6.2 | 从境外供货的投标报价方式：CIP（项目现场-上海交通大学）价 是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是 其他伴随服务的费用：提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用，包括外贸代理服务费、海关杂费等。 |
| 11.9 | 投标报价性质：投标人如果中标，其经核准的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 12.1 | 从中国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，此投标货币即为合同项下的支付货币。 |
| 12.2 | 从中国境外提供的货物和服务的投标货币：美元、欧元或其他国际流通货币（外币种数不超过三种）。投标人如果中标，其投标货币即为合同项下的支付货币。 |
| 13.1 | 是否允许联合体投标：不允许。 |
| 13.3 | 合格投标人的资格要求及其证明文件： 投标人应同时满足下列要求（须提供要求中列明的资格证明文件）： 1） 具有独立法人资格及独立承担民事责任的能力，在法律和财务上独立，根据商业法规合法运作； 2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4） 具备可靠的售后服务能力，拥有专业技术支持人员以及硬件维修工程师负责售后服务； 5） 若投标人不是投标货物的制造商，则必须提供投标货物制造商出具的针对本项目的唯一授权书； 6） 参加本次招标活动前3年内，投标人在经营活动中没有违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无行贿犯罪记录； 7） 采用源自中华人民共和国关境内（不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标的境内投标人，应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所规定的资格条件（应在投标文件中提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款所规定的资格证明文件）； 8） 投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）。 9） 本项目不允许联合体投标。 为了证明投标人满足上述资格要求，投标人在其投标文件中还应提供投标人和制造商的合法注册文件、具有售后服务能力的介绍和按附件6-4所示的格式填写和提交“声明函”。 |
| 14.3 | 专用工具及备品、备件清单： 货物正常使用和维护保养所需的专用工具以及货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的十二（12）个月内所需的备品、备件。相关费用应分别填入本章附件6-3 “投标分项报价格式”中的“专用工具”和“备品备件”栏内，并计入投标总价。 对主要技术要求允许的其它形式的技术支持资料：见本资料表第26.4.8条第（2）款。 （本招标文件的提及有主要技术要求也称重要技术要求，它是指技术规格中加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数，下同。） |
| 15.1 | 是否要求提交投标保证金及投标保证金的金额： 本次招标要求投标人提交投标保证金，投标保证金的币种为人民币或可在中国境内银行自由兑换的外币；投标保证金的金额不低于人民币30000元整（采用外币方式提交时按投标截止日前一天中国银行最后一次公布的相应外币的现汇买入价计算）。 |
| 15.3 | 投标保证金形式和收退方式：见附件6-1。 当投标保证金采用境内或境外信誉好的银行用招标文件第四章提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证时，其有效期应至少能覆盖投标有效期（即其有效期的起始时间应不晚于投标截止日，其有效期的届满日应不早于投标有效期的届满之日）。 投标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在投标保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：196054AE”）。 |
| 16.1 | 投标有效期：九十（90）个日历日 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：四（4）份 投标人在递交纸型投标文件的同时还应以只读光盘或U盘形式提供投标文件的电子文档一套。电子文档要求如下：投标文件正本需统一扫描成一份PDF格式电子版文件，并以“项目编号+项目名称+投标人全称”命名，文件名不得简写。扫描精度不得低于300*300dpi，单个文件大小不得大于300M。不应设置对电子文档打开、打印、复制的限制性措施。投标人应保证光盘或U盘中的投标文件电子文档与其纸型投标文件的内容一致。光盘背面或U盘上应标有投标人名称。在完成光盘刻录或U盘拷入之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。 |
| 17.2 | 投标文件的签署：凡招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标人提交的纸型投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人，公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“单位负责人授权书”，其格式应符合招标文件第四章的规定。除没有修改过的印刷文件（如产品样本等）外，正本投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。除没有修改过的公开发布的印刷样本外，投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签署（即小签）。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 18.1 | 投标文件的拒收条件：对未从招标机构处领购招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或者未按照招标文件要求进行外层密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明或修改未按规定密封，则只拒收投标声明或修改，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。 |
| 18.2 | 投标文件的提交地址：中国上海市延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1902-1会议室 在投标文件的外层信息上应清晰地注明： （填入招标项目名称） 的投标文，项目编号 （填入项目编号） ，在 （填入投标截止日期及时间） （北京时间）前不得开启。 如采用挂号信或快递方式提交投标文件，在投标文件的外层信封上应清晰地注明下列信息： （1）邮政编码：200040 （1）收件地址：中国上海市延安西路358号美丽园大厦14楼上海国际招标有限公司 （2）收件人：本资料表第1.2条注明的联系人 采用挂号信或快递方式提交投标文件的，提交时间以收件人签收时间为准。对由于投标人未按招标文件要求提前发件或运输过程等原因造成的投标文件逾期送达、外层密封损坏，招标机构将予以拒收且不承担任何责任。投标人不派授权代表参加开标仪式的，视为其默认开标结果，且对整个开标过程无异议。 |
| 18.3 | 投标文件的退回条件：如果投标文件没有内层信封或者内层信封未按投标人须知第18.3条写明相关信息，招标人和招标机构对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年2月15日9:30时（北京时间） |
| 五、开标与评标 |
| 22.1 | 开标的日期、时间和地点： 日期：2022年2月15日 时间：9:30时（北京时间） 地点：中国上海市延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1902-1会议室 |
| 23.1 | 评标办法：评标委员会将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25 | 评标货币换算：本次招标的评标货币为美元，如投标报价由多种货币构成，评标委员会将以开标当日中国银行总行首次发布的报价货币相对于美元的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。 |
| 26.2 | 评标总价的计算方法： 1) 关境外产品：CIP（项目现场-上海交通大学）价+进口环节税（若有）＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+招标文件规定的其他费用。 2) 关境内产品：DDP（项目现场-上海交通大学）价＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+招标文件规定的其他费用。 3) 已经进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+招标文件规定的其他费用。 |
| 26.4 | 评标价量化因素：投标人须知第26.3中的第1）～5）、7）、～8）款 |
| 26.4.1 | 中国境内将货物运抵指定地点的内陆运输、保险及其它伴随服务： 本合同的项目现场为上海交通大学指定地点。投标人应提供： （1）每件包装箱的估计尺寸和运输重量； （2）每件包装箱的DDP（项目现场-上海交通大学）价（对境内供货）； （3）每件包装箱的CIP（项目现场-上海交通大学）价（对境外供货）。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离： 所选方案：方案1） 要求在合同签订后90天内完成所有货物的交货。如不符合上述要求，则以投标文件进度安排中到货的时间节点为准，每延期一周评标价格将在经核准的投标价格的基础上上调百分之零点五（0.5%）。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离： 所选方案：方案1） 投标人应首先按招标文件中规定的付款条件和方式进行报价，同时允许投标人提出一个付款偏离计划，但应申明其投标报价所对应的付款条件和方式仍为招标文件中规定的付款条件和方式，并申明采用投标人提出的付款偏离计划后其投标总价可降低多少以及具体的降价环节或方式。在评标时仍将按付款条件和方式符合招标文件规定的投标报价为基础，但中标后招标人可以考虑接受中标人此前提出的付款偏离计划，并相应降低合同价格，也可以不考虑中标人此前提出的付款偏离计划。 投标人不按招标文件中规定的付款条件或方式进行报价的，其投标将被否决。凡是未申明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品、备件的费用： 所选方案：方案1） 投标人应按本资料表第14.3条的要求在投标文件中报明货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后十二（12）个月内所需的备品、备件，这部分备品、备件的价格应填入本章附件6-3 “投标分项报价格式”中的“备品备件”栏内，并计入投标总价。 |
| 26.4.5 | 中国境内的备品、备件供应和售后服务设施： 投标人提供的售后服务应满足第八章第二部分《技术规格》中所列的所有要求。 |
| 26.4.6 | 预计的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：方案1） 招标文件技术规格中加注星号（“*”）的条款、参数、指标或要求（以下简称“技术要求”）均为主要技术要求；本资料表第26.4.8条第（1）款所列明的各项商务要求均为主要商务要求，如果投标人提供的货物或服务，或者投标人承诺的相关条件不满足此类要求，其投标将被否决。 招标文件技术规格中所有未加注星号（“*”）的要求均为一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项（本招标文件有编号或标志的任一最低层条款均算作一项，下同）不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）（本资料表或技术规格中特别标明调价比例的，从其规定）；招标文件其他各章中除本资料表第26.4.8条第（1）款所列要求之外的商务要求均为一般商务要求，如果投标人承诺的相关条件不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）（本资料表中特别标明调价比例的，从其规定）。但当一般技术要求和一般商务要求的不符合项累计超过3项，其投标也将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 除本资料表第第10.3条、第26.4.1～26.4.7条以及本资料表“适用于本次招标的额外增加的变动”部分所明确的将导致投标文件被否决的判定条件及标准外，在此对有关法律、法规、规章和本招标文件第一章投标人须知中所规定的将导致投标文件被否决的其他判定条件及标准一并汇总、说明如下： （1）*主要商务要求 投标人在其投标文件中必须对本款所列的主要商务要求作出实质性响应，如评标委员会在商务评议过程中，发现投标人、投标产品制造商或投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标人身份不合格，包括： （i）投标人未从招标人或招标机构处领购本项目招标文件的； （ii）境外投标人不是来自中华人民共和国的正常贸易国或地区的； （iii）投标人或投标产品制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （iv）投标人参与过本项目前期咨询或招标文件编制，或者接受过参与本项目前期咨询或招标文件编制单位所提供的投标咨询的； （v）投同一包件的不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（对允许联合体投标的项目，共同组成联合体投标的除外）； （vi）在同一包件的投标中，投标人以单独或以联合体成员名义出现两次以上的； （vii）投标人在法律上和财务上不独立、不是合法运作的法人或其他组织的； （viii）投标人在投标截止时间前未在机电产品交易平台（网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册的。 （b）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （c）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法，包括可能有的分项最高投标限价）； （d）未按招标文件第四章格式IV-1填写和提交“投标书”； （e）未按招标文件第四章格式IV-2填写和提交“开标一览表”； （f）未按本章附件6-3格式填写和提交“投标分项报价表” （本章附件6-3代替第四章格式IV-3）； （g）投标有效期不足； （h）投标人未提交投标保证金、投标保证金的金额不足、投标保证金的币种不符合要求、未提交正本投标保函、投标保函的有效期不足、投标保证金的形式或者投标保函的开具银行或格式不符合招标文件第一章第15.1条、15.3条和招标文件第四章格式IV-7的规定； （i）投标文件未按规定签署（包括招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名栏的大签以及本章第17.2条所要求的逐页小签）或加盖公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人），或者签字人无单位负责人的有效授权书（单位负责人授权书格式见招标文件第四章格式IV-8，投标文件由单位负责人直接签署时无需提交该授权书）； （j）投标人或投标产品制造商的资格或者投标人提交的资格证明文件不符合招标文件的要求。资格证明文件包括： （i）资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-1）； （ii）制造商资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-2）； （iii）贸易公司（作为代理）的资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-3，投标产品制造商直接投标时无需填写和提交该资格声明）； （iv）制造商出具的授权函（格式见招标文件第四章格式IV-9-4，制造商直接投标时无需填写和提交该授权函，贸易公司（作为代理）或集成商投标时应按招标文件要求提交相关设备制造商出具的授权函）； （v）证书（格式见招标文件第四章格式IV-9-5）； （vi）银行资信证明（银行开具日期应在开标日前三个月之内，其参考格式见附件6-2）； （vii）投标人和制造商的合法注册文件（复印件加盖公章）； （viii）具有售后服务能力的介绍； （ix）声明函（格式见附件6-4）； （x）投标代理委托书及境外投标人的上述所有资格证明文件（境内公司代理投标时提供，委托书格式见附件6-6） （xii）采用源自中华人民共和国关境内参与投标的境内投标人，应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所规定的资格条件，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款所规定的资格证明文件。 （k）投标人的经营范围与其投标不相适应（仅适用于标的内容涉及行政许可的境内投标人）； （l）投标人或投标产品的业绩不符合招标文件规定的最低要求（若有时）； （m）经核准的投标报价超过最高投标限价； （n）除本资料表第10.3条明确允许外，在投标文件中包含备选方案或价格调整要求； （o）投标人以联合体形式投标的； （p）承诺的仲裁机构、规则或地点与招标文件合同通用条款第32.2条不符； （q）承诺的适用法律与招标文件合同通用条款第34条不符； （r）投标人不接受评标委员会对其报价计算错误所作出的更正； （s）投标报价的币种不符合招标文件的规定或者所采用的报价方式将导致评标委员会无法按既定规则计算出其评标价格； （t）因报价缺漏项所导致的评标价格加价幅度超过了最大允许比例； （u）有关法律、法规或规章明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。 （2）技术标书的编制要求 对于技术规格中加注星号（“*”）的主要技术要求，投标人在其投标文件中必须作出明确、具体的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料，否则其投标将被否决。上述技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过3C认证的证书）或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。 如评标委员会在技术评议过程中，发现投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要技术要求（若有时），或加注星号（“*”）的主要技术要求无符合招标文件要求的技术资料支持的； （b）投标文件技术规格中一般技术要求超出允许偏离的最大范围或最多项数或由此而导致的累计加价率超过了最高限值（若有时）； （c）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的； （d）投标人复制或照搬招标文件技术规格的相关部分内容作为其投标文件一部分的； （e）招标文件技术规格中规定的其他可判定为非实质性响应的情况。 |
| 26.5 | 中标候选人数量：1家 |
| 27 | 综合评价法：不适用 |
| 六、授予合同 |
| 31.3 | 中标人确定方法：招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 36 | 招标服务费：本次招标的招标服务费由中标人支付，支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。 招标服务费金额采用差额费率累进法计算，费率如下表所示： 中标金额 100万以下（含） 100~500万（含） 服务费率 1% 0.8% 保底价 8000元 示例：如果中标金额为350万元，则计算收费额=100万元×1%+（350-100）万元×0.8%=3万元。 中标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在招标服务费的汇款附言中请务必注明：“招标服务费：项目编号”（示例：“招标服务费：196054AE”） |
| 适用于本次招标的额外增加的变动 |
| （1）投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片和光盘等），如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。 （2）除本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划外，招标人将不接受投标人的提出的选择性报价或者带有附加条件的报价，如有发生时，其投标将被否决。 （3）如果提交有效标的投标人数量不足三家或按招标文件投标人须知第16.2条同意延长投标有效期的投标人数量不足三家（若在开标前招标机构已通过规定的报备程序选择并实施了两家开标，则上述规定中的两处“三家”均改为“两家”），使得投标明显缺乏竞争性的，招标人有权根据评标委员会的建议进行重新招标。 （4）当至规定的投标截止期时，如果提交投标文件的投标人数量不足三家；或者至规定的招标文件出售截止日时，实际购买招标文件的潜在投标人数量不足三家；或者在规定的投标截止期之前，以书面方式确认参加投标的潜在投标人数量不足三家，招标人和招标机构将按有关规定进行重新招标（新的投标截止期见招标机构在机电产品交易平台上发布的公告），但已经在原投标截止期前提交了投标文件的投标人不得收回投标文件，由招标机构工作人员在投标文件的外包装上加贴封条，且所有加贴的封条均应由各家已提交投标文件的投标人代表签名（如有投标人未派代表参加首次开标会，则视为已在加贴的封条上签名），随后投标文件由招标机构负责保管，并保证投标文件处于密封完好状态。至新的投标截止期时，首先由之前已提交投标文件的投标人代表检查和确认所有加贴封条的完好情况，然后再进入后续开标程序。 （5）投标人应严格按照各投标分项报价表的规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），此项要求的目的一方面是为了从中获得招标人未来采购有关设备、装置、组件或部件的价格信息，并据此对系统设备的寿命周期费用作出合理评估；另一方面是为了判定各级报价的构成合理性（包括有关报价分项与其品牌、制造商及原产地等的关联性）。因此，对任一报价项，如在境内、境外分项报价表中均留空或报零，将视为报价存在缺漏项，在评标时将按招标文件的规定进行处理；若投标人以无法细分报价为由，在任一分项报价栏内填入“已包含”，在评标时可视为商务负偏离（各级分项报价中的“其他”报价项除外）。 （6）投标人在其拟供货物和服务中如有超出招标文件货物需求一览表及技术规格要求的附加、辅助或额外的部件、配件、装置、设备、软件或服务等，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标书”和“开标一览表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。 （7）投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。 （8）投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格的百分之十（10%），超过这一比例时，将对其投标作否决处理。 （9）当投标人对其源自中国境内的供货在“境内供货分项报价表”的表下注释中明确说明了其拟投境内产品需交纳的增值税（或增值税占比）时，在计算技术偏离的调整和（或）商务偏离的偏差折价时将从对应设备报价和（或）投标总价中剔除相关税费，否则在计算上述调整和（或）偏差折价时将以原报价为准。 （10）凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。 （10）当所有投标人的投标文件均不符合招标文件的某项主要商务或技术要求时，评标委员会在不影响评标公正性的前提下，可以选择统一放宽该项要求。 （11）为了开标和评标方便，投标人应将投标文件的技术分册和商务分册分开装订。 （12）如果投标人提供的进口设备报价中已经包含了进口关税和进口增值税，则必须在“开标一览表”的“价格条件”或“备注”栏中明确申明。否则，在最终计算该投标人的评标价格时，将一律按招标文件中明确的报价要求以及国际商会最新版《国际贸易术语解释通则》（Incoterms）中对相关贸易术语的定义进行处理。 （13）如投标人在收到中标通知书后再提出修改其投标文件或承诺（包括在其填报的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外，另行提出对招标文件的负偏离要求），则招标人有权取消其中标资格，并按评标委员会的推荐顺序选择下一家中标候选人中标，或者选择重新招标。此时，原中标人将被视为不能在规定的时间内与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。 （14）*凡境内单位用源自中华人民共和国关境外（包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（不含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标的，必须在投标文件中提供境外投标人出具的“投标代理委托书”（格式见附件6-6）。在这种情况下，实际投标主体将被视为该境外投标人；该境外投标人必须按合格投标人资格条件的规定在投标截止时间之前在国家商务部认可的机电产品交易平台上完成有效注册，否则，由于其开标信息无法及时上传机电产品交易平台备案而导致的其投标被否决，招标人和招标代理机构将不承担责任。 （15）如果有境内投标人用源自中华人民共和国关境内（不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标，且被招标人依法确定为中标人时，则本项目将不再视为国际招标项目。 （16）如投标人的投标产品（包括装置、设备、备品、备件和专用工具）中部分从境外供货，部分从境内供货，且投标人在其投标文件中又附有报价变更声明（包括以百分比或定额形式声明的折扣或涨价），则应同时声明具体的报价变更方式和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金或指定金除外）。 （17）*投标人必须保证所提供的资料完整、真实、准确、有效，不存在任何虚假；若投标人提供的资料不实、所做的承诺虚假，则招标人或评标委员会将否决该投标人的投标，不予退还其投标保证金；若该投标人已经中标的，则招标人可以取消该中标人的中标资格，不予退还其投标保证金，该中标人应按中标金额的5%赔偿招标人；若已经签订合同的，则招标人可以终止合同，不予退还中标人的履约保证金，履约保证金尚未提供的，该中标人按签约合同价的10%赔偿招标人，前述赔偿不足以弥补招标人损失的，该中标人还应按招标人的实际损失全额赔偿。 |

附件6-1  投标保证金提交和退还操作须知

（2020版）

# 接收投标保证金的银行账户信息

## 通过境内账户用人民币形式提交投标保证金银行账户信息

开户银行：招商银行股份有限公司上海曹家渡支行

户名：上海国际招标有限公司

账号：215080920510001

## 通过境外账户用外币或人民币形式提交投标保证金的银行账户信息

收款人开户银行：(ACCOUNT WITH INSTITUTION)

Bank: CHINA GUANGFA BANK, H.O.

Swift Code: GDBKCN22

Address: No.713 EAST DONGFENG RD. YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE CHINA CHN

收款人名称、地址和账号：(BENEFICIARY)

Beneficiary: Shanghai International Tendering Co., Ltd.

Address: 14/F.358 Yan An Road(W), Shanghai 200040, P.R.China

A/C No.: 9550880025773600153(CNY)   CNAPS:306290003671

A/C No.: 9550880025773600333(USD)

A/C No.: 9550880025773600513(EUR)

A/C No.: 9550880025773600423(JPY)

# 提交投标保证金的地点和时间

地点：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼1401室

时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:00时～11:30时和13:00时～16:30时）

# 投标保证金的提交

## 投标人可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票或银行保函的形式提交投标保证金。为提高效率，鼓励投标人用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金。

## 中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知第3.1条所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金银行保函（含备用信用证，下同）。当采用前一种方式提交时，投标人应在其投标文件中附有格式如本须知附件所示的授权书。

## 当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（前提是招标文件中未明确声明不接受联合体投标），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金（对于施工招标项目应由联合体的牵头人或联合体的各方提交投标保证金），且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力（即只要有任一联合体成员在投标有效期内申明退出联合体，或在中标后不与招标人签订合同，或不按招标文件的规定提交履约保证金，或不按招标文件的规定向招标代理机构支付招标服务费，招标人和（或）招标代理机构均有权不退还全部投标保证金）。如果投标人不接受上述条件，必须在投标文件的“商务条款偏离表”或“商务条款响应/偏离表”中明确申明，否则视为接受。当由联合体的牵头人以联合体的名义提交投标保证金时，本须知中提及的投标人均指投标联合体的牵头人。

## 依法必须进行招标项目境内投标人用现金（含网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票）或支票形式提交的投标保证金，均须从其基本存款账户转出。其他招标项目是否有此要求详见具体项目的招标文件。

## 当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，保函的格式应采用招标文件中所附的“投标保证金银行保函格式”，或者采用事先为招标代理机构接受的其他格式；保函的有效期应满足招标文件“投标人须知”中的相关规定；保函的申请人应为投标人或本须知第3.2条所述的被授权人。

## 投标人不得以现钞方式提交投标保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交投标保证金。

## 投标人应当按照下列方式办理投标保证金的提交手续：

当采用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，将相应款项直接付至本须知第1条指定的账户（以实际到账时间为准，宜适当提前办理）；在汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：196054AE”）。

当采用银行本票或银行汇票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，委派代表携带银行本票或银行汇票，到本须知第2条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息。

当采用支票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间的5个工日之前，委派代表携带支票，到本须知第1.1条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息；投标人应保证提交的支票不是空头支票和不被银行退票，否则，在评标时将被视为未按规定提交投标保证金处理。

当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，必须在投标文件中用表格或其他方式清晰注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未在投标文件中注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员会将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

## 招标代理机构的项目负责人将会“投标保证金收据”（原则上采用电子收据，如投标人有特殊需求，请与招标代理机构的项目负责人联系，下同）发给已经提交投标保证金的各投标人，投标人应将“投标保证金收据”的复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。如果投标人在封装投标文件时尚未收到“投标保证金收据”，也可直接将投标保证金支付单据的打印件或复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；随后与招标代理机构的项目负责人联系并索要“投标保证金收据”。

## 当采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金，且投标人收取了纸质版的“投标保证金收据”时，投标人应妥善保存该收据的原件，在办理投标保证金退还手续时，该收据的原件将作为退还凭证。

## 对采用银行保函方式提交投标保证金的情况，投标人应将保函正本封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；采用电子投标时，银行保函的正本应在投标截止时间之前寄达招标代理机构项目负责人。

# 投标保证金的退还

## 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和（或）招标代理机构将向中标人发出“中标通知书”，除发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况之外，在中标人与招标人签订中标合同之日起的5日内，其提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为中标人在招标代理机构处登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与我司项目负责人联系。

## 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和招标代理机构将向未中标人发出“中标结果通知书”（或“未中标通知书”，下同），除发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况之外，在中标人与招标人签订中标合同之日起的5日内，未中标人提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为未中标人在我司登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与我司项目负责人联系。

## 对采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金的利息。

## 对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只根据投标人的要求退还保函正本（备用信用证不予退还），不支付投标保证金的利息。

# 其他

## 本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件“投标人须知”的组成部分。如投标人欲对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，也可打电话向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人咨询。

## 对竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等非招标采购项目，如果在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价通知书或比选文件等采购文件中要求供应商提交保证金（或者称为谈判响应保证金、磋商保证金、报价保证金或比选保证金等），则一旦在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件或比选文件等采购文件中引用了本须知，则表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等采购项目。此时，本须知中的“招标文件”应理解为“采购文件（也可分别理解为“谈判文件”、“磋商文件”、“询价通知书”或“比选文件”等）；“投标人”应理解为参加谈判、磋商或报价的“供应商”；“投标文件”应理解为“响应文件”；“投标保证金”应理解为“保证金”（也可理解为“谈判保证金”、“磋商保证金”、“报价保证金”或“比选保证金”等）；“评标委员会”应理解为“评审委员会”（也可理解为“谈判小组”、“磋商小组”、“询价小组”或“比选小组”等）；“评标”应理解为“评审”；“中标”应理解为“成交”。

## 对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

附件：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入被授权单位名称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：     （填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：   （被授权人加盖公章）

附件6-2  银行资信证明

（此格式仅供参考）

编号：

日期：

# 致（To）：

（投标人名称）委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

# 结算纪律执行情况

兹证明从        年    月    日到        年    月    日止，             （投标人名称）在我行的结算纪律执行情况列示如下：

| 内容 | 空头支票 | 印鉴不符 |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 次 | 次 |
| 金额 | 元 | 元 |

# 存款情况

兹证明        年    月    日，                    （投标人名称）在我行的存款帐户余额情况如下：

| 银行帐号 | 帐户性质 | 货币种类 | 贷方余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

仅此证明。

银行名称：

授权签字人：

附件6-3  投标分项报价表

表1  境内供货的投标

投标人名称：___________________	项目编号：__________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | DDP单价 （上海交通大学） | DDP合价 （上海交通大学） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 | —— |  |
| 5 | 培训 | —— |  |
| 6 | 技术服务 | —— |  |
| 7 | 其他 | —— |  |
| 境内部分投标总价（人民币元） |  |

投标人代表签名_____________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价（明显的小数点错位除外）。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

表2  境外供货的投标

投标人名称：___________________	项目编号：__________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | CIP单价 （上海交通大学） | CIP合价 （上海交通大学） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 | —— |  |
| 5 | 培训 | —— |  |
| 6 | 技术服务 | —— |  |
| 7 | 其他 | —— |  |
| 境外部分投标总价（美元、欧元或其他国际流通货币，应明确具体货币） |  |

投标人代表签名_____________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价（明显的小数点错位除外）。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件6-4  声明函

致：                                    （招标人名称）

我们                 （投标人名称）声明如下：                              
（此处声明：在参加本次招标活动前3年内（从2018年1月1日至投标截止日），在经营活动中是否有违法记录，是否存在利用不正当竞争手段骗取中标，是否有行贿犯罪记录）。

特此声明。

投标人名称：________________________

投标人代表签名：________________________

日期：        年     月     日

附件6-5  上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特对制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个招标或采购项目的招标文件或采购文件中予以公布，以接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人、评标专家、投标人、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

不索取或接受招标人、投标人、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它支付凭证，无法拒绝的一律上缴。

不要求投标人、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各类费用。

不接受投标人、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游或其他有悖于职业道德的各种活动。

除委托方之外，在投标截止期（或提交谈判响应文件及报价文件的截止期）之前不对外泄露潜在投标人或供应商的名称及数量；除依法公示评标结果或发出有关通知之外，不对外泄露资格审查及评标情况，保守有关当事人的商业秘密。

不与招标人或投标人串通，搞虚假招标，或者协助投标人、供应商作假、作弊、串标、陪标或围标。

除支付合理评审费之外，不向评标或评审专家提供其他财物或好处以影响或干扰其独立、客观和公正地履行评标或评审职责。

严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。

积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。

如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或者直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-62478313，传真：021-62791616

上海国际招标有限公司

附件6-6  投标代理委托书

（填入境外投标人全称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入境内被授权投标代理人全称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标。本授权书下被授权人提交的投标文件的实际投标主体为授权人，授权人已了解本项目招标文件（包括可能发出的补充招标文件）所规定的全部内容，并承诺完全接受被授权人所提交的投标文件的约束。一旦中标，授权人将按被授权人所提交的投标文件及本项目招标文件的规定与招标人签订中标合同。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括被授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：       （填入境外投标人全称）

授权人的法定代表人签名：

被授权人： （填入境内被授权投标代理人全称）

被授权人公章：

注：须提供该境外投标人的所有资格证明文件，且该境外投标人必须在投标截止期之前在机电产品交易平台（http://www.chinabidding.com）上完成有效注册。

招标文件

项目编号：0705-2140196054AE/

招设2021A01028

第七章  合 同 专 用 条 款

分  目  录

第七章  合同专用条款	32

3	定义	32

11	装运条件	32

16	伴随服务	32

17	备件	32

18	保证	32

20	付款	33

32	争端的解决	34

35	通知	34

36	税和关税	34

38	适用于本合同的额外变动	35

第七章  合同专用条款

# 定义

本合同下列术语应解释为：

买方系指___________________________，其联系方式如下：

买方地址：__________________________________________

买方邮编：________

买方电话：86-21-________

买方传真：86-21-________

买方E-mail：________@________________

买方联系人：________

卖方系指___________________________，其联系方式如下：

卖方地址：__________________________________________

卖方邮编：________

卖方电话：__________

卖方传真：__________

卖方E-mail：________@________________

卖方联系人：________

项目现场系指___________________________。

# 装运条件

## 如果是CIF/CIP合同：

目的港为上海港/上海机场，项目现场见本专用条款第3条第10）款。

## 如果是FOB/FCA合同：

目的港为上海港/上海机场，项目现场见本专用条款第3条第10）款。

# 伴随服务

## 本合同项下卖方应提供的伴随服务为合同通用条款第16.1条第1）、2）、3）、5）款。

# 备件

## 卖方的供货范围中应包括货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的十二（12）个月内所需的备品、备件。

# 保证

## 本合同项下的质量保证期为十二（12）个月，自全部货物验收合格双方签字之日起开始计算。质量保证期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

## 质保期内，卖方接到买方故障信息后在 4 小时内予以响应，并在 48 小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。质保期外，卖方接到买方故障信息后在 4 小时内予以响应，并在 48 小时内到达买方现场，排除故障，更换损坏零件和服务。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，充足的备件供应，同时与甲方签订价格优惠的售后维保服务协议。

# 付款

## 本合同项下的付款方法和条件如下所列：

### 对于境内供货合同，本合同项下的付款方法和条件如下所列：

预付款：金额为合同价格的百分之五十（50%），在合同生效后支付；

验收付款：金额为合同价格的百分之五十（50%），验收合格且提交质保函后支付。

### 对于境外供货合同，本合同项下的付款方法和条件如下所列：

交货付款：金额为合同价格的百分之九十（90%），在交付所有货物的提单及相关单据后支付；

验收付款：金额为合同价格的百分之十（10%），在系统性能检验结束，且通过买方正式验收后支付。

## 对于境内供货合同，上述各期付款均采用汇票、支票或银行划帐方式支付。对于境外供货合同，上述各期付款以不可撤销的即期L/C信用证方式支付。

## 卖方应按下列规定提供支付所需的单据：

对于境外供货的合同或合同部分

卖方应在货物启运后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据（通过L/C的通知行和开证行转递，并复印一套给保险公司）：

金额与交货付款相等的商业发票一式5份；

全套空白抬头、空白背书并注明到货港、承运公司及“运费已付”的已装船清洁海运提单（或已交付清洁空运提单）正本一式3份、副本一式2份；

详细的货物装箱单一式5份；

按发票金额110%投保的以买方为受益人的运输一切险和战争险的保险单正本1份，副本一式4份；

合同通用条款第8.5款规定的制造厂出具的质量检验合格证书一式5份；

以买方为台头致（银行名称）的金额与交货付款相等的即期汇票；

表明承运船只已经买方同意的信函；

由当地商会出具的货物原产地证书一式5份；

已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份；

相关设备通过CCC强制产品认证的证书复印件1份（若需要时）；

合同通用条款第12款规定的通知启运的通知复印件1份。

卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据（通过L/C的通知行和开证行转递）：

金额与验收付款相等的商业发票一式5份；

买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

对于境内供货的合同或合同部分

卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

金额与预付款相等的增值税专用发票；

卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式III-3（或采用买方可接受的其他格式）。

卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

金额与验收付款相等的增值税专用发票；

买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

卖方应在质量保证期后向买方书面提出支付质量保证期后付款要求的同时，提供下列单据：

金额与质量保证期后付款相等的增值税专用发票；

买卖双方代表签署的质量保证期期满合格证书副本1份。

# 争端的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁（SIETAC），按其在申请仲裁时有效的仲裁规则在中国上海进行。仲裁的官方语言应为中文。

# 通知

## 本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送到本专用条款第3条第7）款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送到本专用条款第3条第8）款所示的地址。

# 税和关税

## 互惠协议的名称为《中华人民共和国和（待定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

# 适用于本合同的额外变动

在招标文件第一册第三章作为合同附件的两个信用证格式（即格式III-4-1和格式III-4-2）的跟单中均增加一项：“已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份”。

招标文件

项目编号：0705-2140196054AE/

招设2021A01028

第八章  货物需求一览表和技术规格

分目录

第一部分  货物需求一览表	38

第二部分  技术规格	39

1	主题内容和适用范围	39

2	基本要求	39

3	配置清单及设备用途	39

4	主要技术指标	40

5	技术服务要求	41

第八章  货物需求一览表和技术规格

第一部分  货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 简要技术规格 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PCR及公共实验室设备 | PCR及公共实验室设备是转化医学研究院开展生物诊断试剂、生物材料、生物药物研发的重要基础，也是“涉及微生物和细胞”专业实验需求的核心设备群。该设备群的引进是“诊断试剂和原创新药规模化平台”能力不可或缺的补充，该部分建设有利于促进多学科的交叉融合，提升转化医学整体建设水平和科研成果转化率。 其余具体要求详见第八章第二部分《技术规格》。 | 50台/套 | 合同签订后90天内 |

注：

1）如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则买方将会提前四十五（45）天通知卖方延期交货，此时卖方应按买方通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装组织指导、系统调试、工艺试车、性能检验及验收准备工作。

2）交货地点/项目现场：上海交通大学指定地点

第二部分  技术规格1)

# 主题内容和适用范围

## 主题内容

本技术规格规定了本项目采购的PCR及公共实验室设备的功能、性能和使用要求，以及投标人须提供的设计配合、设备供货、设备安装、系统调试、验收配合、人员培训、技术资料提供及售后服务等方面的要求。

## 适用范围

本技术规格适用于本项目采购的PCR及公共实验室设备及其伴随服务的采购招标。

# 基本要求

## 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。除本技术规格有例外说明外，当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应在获取招标文件后，应尽快向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。如投标人所投产品或服务有优于或超出本技术规格，或者优于或超出中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范之处，可以在投标文件的《技术规格响应/偏离表》中列明或者以其他醒目的方式集中列明，并提供相关证明材料，以便评标委员会在评标时能够作出对其有利的评估。

## 本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照的品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代的工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

## 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

# 配置清单及设备用途

## 设备名称：PCR及公共实验室设备

## 数量：50台/套

### 二氧化碳培养箱		10台

### 高速冷冻离心机		3台

### 微量冷冻离心机		5台

### 倒置相差显微镜		2套

### 倒置荧光显微镜		3套

### 荧光定量PCR仪	1台

### PCR仪				1台

### 高通量PCR仪		1台

### 冻干机				1台

### 三气培养箱		1台

### 生物安全柜		6台

### 电泳系统			2套

### 凝胶成像			1套

### 制冰机				1台

### 超净台				1台

### 漩涡振荡器		3台

### 迷你离心机		3台

### 水浴锅				5台

## 用途：PCR及公共实验室设备是转化医学研究院开展生物诊断试剂、生物材料、生物药物研发的重要基础，也是“涉及微生物和细胞”专业实验需求的核心设备群。该设备群的引进是“诊断试剂和原创新药规模化平台”能力不可或缺的补充，该部分建设有利于促进多学科的交叉融合，提升转化医学整体建设水平和科研成果转化率。

# 主要技术指标

## 二氧化碳培养箱10台：

1 箱体：

1.1工作体积≥ 255升

*1.2可选配电抛光不锈钢或100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板

1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度

1.4 单隔板承重10kg，总承重30kg

2 温度控制

2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃

2.3温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点

2.4温度跟踪报警：有, ±1℃

2.5温度显示：触摸屏

2.6 保温方式：直热式

*2.7 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲

*2.8 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟

3 气体控制

3.1 二氧化碳控制范围：1～20%

3.2 二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3 二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能

*3.4 二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时

间小于6分钟

3.5 用户编程上下限可跟踪报警

3.6 开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟

3.7 可选配氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21%

3.8 可选配氧化锆高氧探头，氧浓度控制范围：5～90%

4 无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示

*5 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）

*6 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，180度干热灭菌效果：6-log降

7 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）

8 配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能

## 高速冷冻离心机3台：

  - *角式转头最高转速≥16,000转/分

  - 角式转头最大离心力≥24,328×g

  - 角式转头最大离心容量：6×50ml或以上

  - *水平转头最高转速≥4,500转/分，水平转头最大离心力≥3,260×g，水平转头最大离心容量：4×145ml或以上

  - 电子式不平衡监测。

  - 温度范围：-10℃到 40℃

  - 驱动系统：无碳刷直接驱动感应电机

  - 控制系统：微处理器控制系统

  - 运行时间控制：≥99小时+连续运转，有瞬时离心功能

  - 加/减速选择：2加速/2减速（标准及soft运行）

  - *转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换

  - 转头自动识别

  - 状态自诊断

  - 自动锁盖及内锁装置

  - 经过第三方认证的ClickSeal防生物污染密封盖

  - 噪音≤ 61dB

  - 基本配置：配置水平转头，离心容量：15ml×8或以上,50ml×4或以上

## 微量冷冻离心机5台：

- *最高转速≥ 13300rpm

- 最大离心力≥  17000´g

- *最大离心容量:24×1.5/2.0ml

- 温度范围：-9℃-- -40℃，1℃步进

- 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动

- 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示

- 运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式

- 安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护

- 噪音≤ 56 dB

- 转头配置：

- 24×1.5/2.0m

- *转头盖具有自锁装置

- *生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书

## 倒置相差显微镜2套：

1 倒置相差显微镜

*1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

*1.3主机：自带三目观察镜筒（FN≥22），标准相机接口

1.4 照明装置：标配高性能LED光源（≥20000小时）

1.5 物镜：全部相差物镜 4X ，10X ，20X

1.5.1

4X IPC相衬专用物镜, NA 0.13, 工作距离17mm（预对中）

10X IPC相衬专用物镜, NA 0.25, 工作距离8.8mm（预对中）

20X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm（预对中）

1.6  目镜：10X，视场直径为22

1.7  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

*1.8  相差系统：预对中相差环板，三个物镜共用一个相差环

1.9拍照系统：≥1600万像素制冷系统

## 倒置荧光显微镜3套：

1  倒置荧光显微镜

*1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

*1.3主机：自带三目观察镜筒（FN≥22），标准相机接口

1.4 照明装置：标配高性能LED光源（≥20000小时）

1.5 物镜：全部相差物镜 4X ，10X ，20X

1.5.1

4X IPC相衬专用物镜, NA 0.13, 工作距离17mm（预对中）

10X IPC相衬专用物镜, NA 0.25, 工作距离8.8mm（预对中）                                                                                                                                            20X长工作距离 IPC相衬专用物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm（预对中）

1.6  目镜：10X，视场直径为22

1.7  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

*1.8  相差系统：预对中相差环板，三个物镜共用一个相差环

1.9拍照系统：≥1600万像素制冷系统

1.10  荧光照明器： 3孔位激发镜转换器

1.11  荧光光源：高亮度白光LED荧光光源，使用寿命≥25000小时，光强通过独立控制手柄连续可调。

1.12  通用高性能荧光紫外、蓝色、绿色激发滤色镜组。

## 荧光定量PCR仪1台：

1  热循环系统： 珀耳帖效应系统

*2  VeriFlex精确数码温控模块: 3个独立的精确数码温控区域；

*3  0.2ml模块型，支持标准和快速运行模式

*4 光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)

*5 荧光通道数： 4色激发光通道和4色检测光通道；

6  模块规格：  96孔0.2ml模块型号

7  反应体积：0.2 ml模块型号：10-100uL；

8  支持耗材： 0.2ml模块型号：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖 • 单管 (0.2 mL) 与光学平盖

9  温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒

10 样品升降温速度：3.66°C/秒

*11 温度范围： 4°C–100°C

*12 温度均一性：+-0.4°C

13  温度准确性：0.25 °C

14  高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.015°C

15  支持HRM应用

16  数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

*17 安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, TAMRA, and ROX™ dyes

*18 荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测

*19 被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

20  内置互动触摸屏

*21 单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。

22  尺寸： 27 cm x 50 cm x 40 cm

23  动态范围：10 个对数的线性动态范围

24  检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

*25 精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

运行时间：~30分钟完成qPCR反应

26  软件主要特点：

*支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据

*云端服务器支持10GB的免费存储空间

*可以进行远程查看分析数据

*27 软件支持应用

基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)

相对标准曲线 Relative standard curve

基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)

融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)

存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)

基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

*基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

*基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析

*单细胞基因分析(single cell analysis)

## PCR仪1台：

1  样品基座：0.2ml，96孔；

2  最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节；

3  最大样本变温速率2.2℃/Sec；

4  *温度范围: 0-100.0℃；

5  温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）；

6  温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃），温度校验标准可追溯至美国国家标准技术局（NIST）；

PCR体积范围：10—100 uL；

7  *5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便；

程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序；

8  有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，客户可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以通过Thermo Fisher Cloud平台在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机；

9  *联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控；

10  内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, Takara Dice, BIOER XP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡；

11  内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；

12  内置AutoDelta选项，适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整；

13  其他功能：多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等；

14  尺寸： 宽19 cm, 高20 cm, 深39 cm；

15  工作条件： 环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%

## 高通量PCR仪1台：

1  样品基座：标准0.2ml×双96孔模块

*2  可根据实验需要更换其他通量样本模块，5种可选：包括3×32模块，96孔模块，双384孔模块及支持数字芯片的双平板式模块；

*3  最大模块变温速率：3.0℃/Sec，最大样品变温速率：1.6℃/Sec；

*4  温度范围：0～100℃；

*5  温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃），温度校验标准可追溯至国家标准技术局（NIST）；

6  温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后20秒）；

7  PCR体积范围：10—100 uL；

8  8.4英寸彩色TFT LCD触摸式显示屏，直观的导航按钮和图形化界面设置参数简单方便；

9  仪器存储：5.9GB存储空间，最多可存120万个程序文件。此外具有U盘插槽，用于转移和保存程序；

*10  配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载免费手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过免费Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；

*11  联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控；

12  内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置AutoDelta选项(适合Touchdown PCR或Long range PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整）、变温速率可调节；

13  其他功能：断电自动保护功能、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、变温速率可调、一键孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等等

14  工作条件：环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%

## 冻干机1台：

冷阱

- *冷阱最大除冰量 4.5L

- 除冰速率 ≥2L/24Hr

- 冷阱温度 -50℃

- 19mm厚透明亚克力冷阱盖，具有≥76mm直径的大开口，有效提高冻干效率

- *5英寸彩色触摸屏控制运行参数，并实时显示实际参数

- *内置设备操控和运行软件，可以显示冻干曲线，并可选配终点检测软件包

- 自动或手动两种方式开启冷阱和真空泵，手动优先

- 报警功能可以提示真空异常，运行时间过长，提示换油，提示除冰等

- *可设置不同的用户权限，避免运行参数被任意修改

- 参数单位可选，包括（℃/℉可选）和气压（mBar/Pa/Torr可选）等

- 运行数据可通过USB接口或无线网络导出

- 报警信息可通过无线网络传输至Android设备或用户邮箱

- 标配真空管和管箍

- *自动热气除霜

- 冷阱温度可用摄氏度或华氏度表示

- *冷阱水分报警连锁装置，开机时如果探测到冷阱内有水分可阻止真空启动

- *真空释放阀可在冻干结束后自动释放空气进入系统，如果冻干中断，5分钟内重新启动则可继续运行，如果超过5分钟，冷阱温度明显回升，真空将自动释放

- *真空度可在1.5mBar至最低真空度之间任意控制

干燥室

- 不锈钢干燥室，配16个冻干瓶接口

- 配3层样品搁架直径≥25cm

真空泵

1.  真空泵类型：二级旋片泵，配泵油，以达到高度真空的效果

2.  最高真空2 x 10-3 mBar (1.5 mmHg).

3.  流速≥98 L/min (220V,50Hz)

## 三气培养箱1台：

1 箱体：

1.1工作体积：165升

*1.2可选配电抛光不锈钢或100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板

1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度

1.4 单隔板承重10kg，总承重30kg

2 温度控制

2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃

2.3温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点

2.4温度跟踪报警：有, ±1℃

2.5温度显示：触摸屏

2.6 保温方式：直热式

2.7 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲

*2.8 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟

3 气体控制

3.1二氧化碳控制范围：1～20%

3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能

*3.4二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟

3.5  用户编程上下限可跟踪报警

3.6  开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟

3.7 *配氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21%

3.8 可选配氧化锆高氧探头，氧浓度控制范围：5～90%

4  无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示

5  湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）

*6  180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时。

7  180度干热灭菌效果：6-log降

8  标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境

达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）

9  配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能。

10 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

11 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通

过仪器自带USB端口下载历史数据

## 生物安全柜6台：

1.1  *气流模式：30%外排，70%循环

1.2  内部尺寸(W×D×H)：1200 × 630 × 780mm，柜体进深不小于610mm，前窗开口

25cm

1.3  外部尺寸(W×D×H)：1300 × 802 × 1520mm, 宽度应不大1300mm

1.4  HEPA 过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%，0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%

1.5  工作台面材料：不锈钢一体成型，可承受重量不小于50kg

1.6  噪音：< 67dB

1.7  *双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

1.8  *双探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速

1.9  低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源

1.10 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，报警器将发出信号提醒用户。

1.11 前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。

1.12 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染

1.13 红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息：风速显示（下降风速，进风风速），总工作时间显示，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修），灯管可定时操作（0-24小时定时控制）

1.14标准配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架

## 电泳系统2套：

- 稳压/稳流控制 电流：3~800 mA，递增单位：1mA

- 组输出（可同时连接四个电泳槽） 电压：5~600 V，递增单位：1V

- 输出定时/计时控制 电流：3~800 mA，递增单位：1mA

- 自动无负载输出保护 定时：0~999 分，递增单位：1 分钟

- 自动过载和短路保护

- 自动记忆工作状态

- 3 位数显，1 位状态显示

- 可层量防滑机箱

- 配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾 6X6cm/6X12cm/12X6cm 或 12X12cm 四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。

- 多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型。

- 多用制胶器内含的 8 种规格的梳子为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。

- 槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。

- 电泳槽承载凝胶的最大面积：12×12cm

- 制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm

- 最大电压负荷：500 V

- 容纳缓冲液总体积：1000 ml

- 外型尺寸（L×W×H）：31×17.5×8 cm

- 配备高通量水平电泳槽2个、数显式稳压稳流电泳仪1个和制胶装置1套，可输出插孔4对并联。

## 凝胶成像1套：

1．暗箱尺寸：37x43x68cm ，金属结构机箱

2．CCD相机

*2.1分辨率：500万像素，2592*1944

2.2像素密度：16bit(65536灰阶）

2.3感光效率（High QE）：≥78%

2.4读出燥声：5.1e- RMS

2.5暗电流:：1e- /Pxiels/Sec@25℃

*2.6信噪比：70.1db

2.7 检测灵敏度：低于5pg EB染色的双链DNA

3．镜头：

3.1 F/1.2进口高通透6倍自动变焦镜头

*3.2具有镜头量化功能：镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化

3.3具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦。

4．滤镜系统：标配590nm超多层镀膜滤光片

5．反射光源： LED反射灯*2，用于白光预览；

6．样品台:

6.1紫外样品台：UVSmart超薄紫外透照台，无灯影设计无灯管灯影干扰，成像和切胶时背景更低。

6.2透射面积：21cm x 26cm，可拍摄25cm宽的高通量凝胶样品， 波长302nm

6.3磁吸顶针式LED白光样品台（可选配）：真正LED冷光源透射，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透射面积19x26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶

7. 观察、切胶防护：

*7.1专用切胶防护板，轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶

8. 图像采集分析软件：

8.1标配界面友好简洁，专业的GelCapture 和GelAnalysis图像采集分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权

8.2具备手动曝光和自动曝光，能自动保存及读取设置参数

8.3 具有图像的旋转，调平，裁切，反色，亮度调节等图像优化处理功能

8.3 自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动计算泳道中各条带的光密度密度、百分比和分子量大小等

8.4 能对化学发光图像分析、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析分析。

## 制冰机1台：

- *制冰量≥ 50kg/24h；

- 储冰量：15kg；

- 冷凝方式：风冷；

- 耗水量：<2.0L/h；

- 压缩机、制冷剂：进口无氟R134a；

- 箱体外壳：304／2B不锈钢；

- 输入功率：280W；

- 外形尺寸：380x543x722mm

- *冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

## 超净台1台：

- 型别 单人单面

- 气流形式 垂直层流

- *内部有效尺寸(宽×深×高)≥ 870mm×690mm×520mm

- *装置外形尺寸(宽×深×高) ≥ 1010mm×730mm×1600mm

- 过滤技术：采用 HEPA Filter （采用美国 HV 公司进口滤纸，过滤效率 99.995%（≥ 0.3μm 颗粒）

- 洁净等级 ISO 5 级（美联邦 209E 100 级）

- 菌落数 ≤0.5 个/皿•时（ф90 mm 培养平皿）

- 噪音 ≤62dB(A)

- 平均风速 ≥0.3m/s

- 照度 ≥300Lux

- 优质不锈钢工作台面。操作面板为安全钢化玻璃移门≥5 mm厚度，

- 紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，安全开关设计，当荧光灯关闭

## 漩涡振荡器3台：

- 点振、连续振荡

- 转速和时间数字显示

- 转速200- 3000rpm

## 迷你离心机3台：

- 最高转速2500rpm，

- 可放8联管，96孔PCR板2块。

## 水浴锅5台：

- 水槽内部平面面积：≥50*30m

- 温度范围：RT+5～100℃，控温精度：±0.1°

- 有电子显示，排水口

# 技术服务要求

## 设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

## 技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

## 验收标准

设备集成完好，符合所有技术指标，运送至指定的地点。

## 质保期及服务响应时间：

### 提供 1 年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

### 质保期内，卖方接到买方故障信息后在 4 小时内予以响应，并在 48 小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

### 质保期外，卖方接到买方故障信息后在 4 小时内予以响应，并在 48 小时内到达买方现场，排除故障，更换损坏零件和服务。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，充足的备件供应，同时与甲方签订价格优惠的售后维保服务协议。

## 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

# Footnotes

1) 本技术规格中带“*”号的要求为重要要求，对这些要求的任何负偏离均将导致投标被否决。当某一层次的条款名称后加有“*”号时，应理解为名称下的各层次条款均为带“*”号的条款，下同。