山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 投标人响应（投标人填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | 量热器 | 1）温度范围：-40C ～ 300C；解析度：0.01 C；温度稳定性： ±0.01 C； 2）量热器热量产生速率：0.02 C /min～15 C /min； 3）放热检测灵敏度：≥0.02C /min 4）压力范围：0-10 bar； 压力检测精度：0.05%； 5）工作模式：HWS加热等待跟踪，RAMP温度扫描，ISO等温。 6）绝热量热环境：量热腔温度与样品温度差值不大于0.5C； 7）绝热跟踪能力：样品自生热并进入绝热跟踪模式后，绝热跟踪速率不小于10C /min ★8）绝热检测能力，样品自生热检测灵敏度不低于0.01C /min； 9）量热器至少用3个独立的绝热控制区域，3个独立的控温传感器； 10）量热器使用N型热电偶，防火和防止数据采集滞后； ★11）具有防爆、泄压设计；采用磁力密封，便于电池热失控时自动泄压以保护量热腔本体。 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 全自动电池热容测试模块 | 1）集成直流恒压源（150VA）； 2）比热容测试准确度：<5%； 3）比热容测试精确度：3%。 4）3个不同尺寸的电池加热片； | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 多点温度监控模块 | 1）8根测温用热电偶； 2）温度范围：-230°C ～1300°C 3）控温精度：0.01°C 4）可同步采集、记录并处理数据。 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电池针刺和挤压测试模块 | 1）全自动，可控制速度 2）针刺钉长40~100mm 3）获得恒定速度的距离<50mm 4)从开始到刺透，速度范围是0.1mm/sec~50mm/sec. 5）电池最大尺寸不小于250mm宽，50mm厚，450mm高 6）不少于3个内插支架用于针刺、挤压测试 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 电池低温测试模块 | 1）25L的真空容器 2）液氮排出和压力表监测装置 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电池安全测试组件 | 1）电池测试中的关键套件 2）电池固定器具 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 在线红外摄像系统 | 1）IR相机窗口 2）IR相机光谱范围：7.5~14um 3）温度范围：-10~150℃ 4）精度≤2% | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 可选项升级软硬件支持模块 | 至少允许支持4个以上加速量热仪其他功能模块升级需要； | 1 |  |  |  |  |

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 采购人要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | CIP山东大学价 |  |
| 2 | 交货时间 | 收到信用证6个月内 |  |
| 3 | 付款方式 | 100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付。 |  |
| 4 | 安装验收 | A．设备验收由专家组和中标人联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学贵重仪器设备验收记录表，该验收单作为支付中标人货款的依据。 B．对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 C．中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D．中标人派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。 |  |
| 5 | 培训 | A．中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关实验室技术咨询。 |  |
| 6 | 保修与维修 | A．保修1年。 B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C．中标人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。 D．中标人应定期回访用户。 E．投标人必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。 F．仪器中的软件享受终身免费升级； |  |