# 采购内容及项目要求

一、项目概况

采购项目名称：山东大学基于核磁共振技术的渗流过程在线分析与成像系统采购

数量：1套

项目基本概况介绍：主要由核磁共振成像分析系统、在线温压渗流模块和样品预处理装置组成，用于开展相关科学研究。

本项目共分为1个包，供应商不得对所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算为人民币280万元（本项目不接受原装进口产品投标）。

二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |
| --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 基于核磁共振技术的渗流过程在线分析与成像系统 | 1.样品常规物性分析： • 测试孔隙率、孔径分布 • 可动流体饱和度，束缚流体饱和度 • 含油饱和度，含水饱和度 • 水分相态分布测试 • 样品扫描成像，得到岩样内部油、气、水空间分布情况 • 得到样品内部裂缝分布成像图 • 可实现任意角度、任意层面的成像 2.在热-力耦合条件下测试功能： • 岩石负载（变围压/变水压）条件下微观孔、渗参数分析评价 • 温度-压力耦合作用下多孔材料（岩石等）微观孔隙损伤规律研究 • 岩石气水两相驱替实验/气水相对渗透率测试 • 高温高压流体可视化动态渗流分析及成像评价、气体对岩石润湿性影响实验等 核磁共振成像分析系统 1. 磁体 1.1 磁场强度≥0.047 T； 1.2 温度精确控制范围为25~35°C，温度精度±0.01°C； 1.3 均匀区：≥150mm； 1.4 均匀度：≤50ppm； 2. 探头 2.1 1英寸探头：有效样品检测范围Ø25.4 mm×L100 mm，最短回波时间≤100微秒; 2.1 1.5英寸探头内：有效样品检测范围Ø38 mm×L100 mm，最短回波时间≤200微秒； 2.2 4英寸探头：有效样品检测范围Ø102 mm×L100 mm，最短回波时间≤400微秒； 3. 谱仪 3.1 采用高度集成化电路设计，支持USB接口和无线数据传输； 3.2 数字采集电路：发射器时钟频率为1 GHz，接收器分辨率≥14位； 3.3 脉冲频率范围1~30 MHz;频率控制精度0.1 Hz，脉冲精度:10 ns； 3.4 射频功放：≥250瓦，在满足磁共振精准测量的同时，对样品的热力扰动极小； 3.5 最大采样带宽：2000 kHz； 4. 成像模块 4.1 具备x、y、z三个方向独立梯度功放； 4.2 每个方向梯度值≥4高斯/厘米； 4.3 成像软件：具备任意角度二维多层同时扫描成像功能/多层同时采集功能； 4.4 成像软件：有层数、层厚、层间距、FOV大小参数调节栏； 5. 软件 5.1 岩心核磁共振分析测量软件一套； 5.2 核磁共振分析应用软件一套； 5.3 核磁共振成像软件一套； 5.4 核磁共振图像处理软件一套； 流体注入模块 1. 高压恒速恒压泵一套； 1.1 工作压力：0-40MPa； 1.2 恒压精度：±0.25%F•S； 1.3 流量范围：0.01～25ml/min； 1.4 三个中间容器； 压力控制模块 1. 围压跟踪泵：跟踪压力0-40MPa，恒压精度：±0.25%F•S； 2. 轴压泵：施加压力范围：0-40MPa，恒压精度：±0.25%F•S； 耐温探头与专用夹持器 1. 探头与夹持器独立设计、方便拆卸、易于维护； 2. 夹持器1： 2.1 主体采用无磁非金属低1H背景材料制作，渗流分析专用； 2.2 能够容纳：Φ1.5英寸-L100mm的岩心； 2.3 耐压：≥40MPa； 2.4 耐温：室温到100度； 2.5 与该夹持器匹配的恒温探头：内径≤70mm； 3. 夹持器2： 3.1 主体采用无磁非金属低1H背景材料制作，伪三轴压力施加专用； 3.2 能够容纳：Φ1英寸-L100mm的岩心； 3.3 耐压：≥40MPa；*3.4 围压、轴压、孔隙压三个方向独立可调节；样品温度控制模块 1. 高压循环加热系统：能够对氟油进行加热，控温范围室温到120度； 2. 回压系统：≤40MPa，含手摇回压泵、缓冲容器、回压阀等； 3. 一体化设计 | 1 |