山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求 |
| --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
|  | 紫外光电子能谱仪 | 配置包括：真空系统，UPS紫外光电子能谱，光电子能谱，反光电子能谱单元，样品观察及操控系统，Ar离子枪，双束荷电中和系统，光电子探测器，能量传输透镜，能量分析器等。 | 1 |
| 1 | 工作条件 | 1.1电力供应：200~230V，单相电，50A，50~60Hz； 1.2工作温度：18℃ ~ 23℃； 1.3工作湿度：< 70%； 1.4磁场：静态 <50μT,交变 <0.84μT ； 1.5安装条件：设备接地线电阻 ＜ 100欧姆； 1.6仪器运行的持久性：仪器可连续用。 |  |
| 2 | 技术要求 |  |  |
| 2.1 | 真空系统 | 2.1.1 分析室真空系统: 分析室采用独立的高抽速的离子泵/分子泵和钛升华泵组合； 2.1.2 分析腔室最佳真空度≤6.7×10-8 Pa （烘烤后）。 | 1 |
| 2.2 | UPS紫外光电子能谱 | 2.2.1 光源直径：≤0.8mm, 可以进行UPS深度剖析； 2.2.2灵敏度和能量分辨率：HeI灵敏度@Ag4d优于1Mcps；能量分辨率优于110 meV； 2.2.3 完全由计算机控制可自动灯点火和气体输送； 2.2.4具备真空差分抽气系统。 | 1 |
| 2.3 | 反光电子能谱单元 | 2.3.1 能量分辨率： ≤0.6 eV( 标准多晶银样品)； | 1 |
| 2.4 | 光电子能谱 | 2.4.1 Al Kα单色化X射线源； 2.4.2可采用扫描X射线激发的二次电子获取样品的表面形貌成像（二次电子像即SXI像）进行微区无误差定位分析；获得SXI成像的时间≤10秒； 2.4.3最小获谱束斑≤15µm，无光阑遮挡，X射线功率小于1.3W，可采谱，成像和深度剖析； 2.4.4X射线聚焦束斑直径：10μm~400μm连续可调，调节步长≤2μm； 2.4.5 功率≤100W且连续可调； 2.4.6 阳极靶靶点≥16点，自动更换阳极靶位置。 | 1 |
| 2.5 | 样品观察及操控系统 | 2.5.1全自动五轴样品台：可实现X、Y、Z方向的移动,倾斜和旋转； 2.5.2 X移动范围：0~ 50 mm， Y移动范围：0~ 50mm， Z移动范围：0~20mm，常中心旋转：0~360°，倾斜：0°~90°用于变角分析，角度分辨≤±1º； 2.5.3常中心旋转实现范围：从样品托中心到半径15mm范围内； 2.5.4常中心旋转用于溅射深度剖析时，可通过精准样品旋转来减少溅射缺陷； 2.5.5样品观察及分析选点定位：彩色CCD摄像机实时成像； 2.5.6多样品分析时可由软件存储多个分析点以进行后续自动化、无人值守式分析； 2.5.7提供多种型号的样品放置托用于不同类型的样品分析需求。 | 1 |
| 2.6 | 能量分辨率 | 2.6.1能量分辨率（正常工作条件下）：对Ag3d5/2峰，半峰宽（FWHM）≤0.50eV ； 2.6.2大面积分析（束斑≥100μm）能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰,能量分辨≤1.0eV时，功率＜100W条件下，计数率强度≥2Mcps； 2.6.3微区分析（束斑≤20μm）能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰,能量分辨≤0.60eV时，功率≤5W条件下，计数率强度≥45Kcps； 2.6.4微区分析（束斑≤10μm）能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰,能量分辨≤0.60eV时，功率≤1.3W条件下，计数率强度≥13Kcps。 | 1 |
| 2.7 | 能量分析器 | 2.7.1 180°半球能量分析器； 2.7.2 平均半径≥150 mm。 | 1 |
| 2.8 | 能量传输透镜 | 2.8.1传输透镜前端设置手动控制的机械光阑可得到±5°透镜接收角用于变角分析，来提高变角分析的深度分辨率； 2.8.2采用静电传输透镜：能量扫描范围最大不小于2400eV | 1 |
| 2.9 | 光电子探测器 | 2.9.1128通道探测器，整个系统采用同一套探测器完成SXI二次电子影像、采谱分析及化学态成像或采谱和成像XPS、微区XPS等工作。 2.9.2探测器可进行unscanned快照模式128通道mapping（成像）和深度剖析。在此模式下，探测器上检测到的电子的能量范围足够宽（(≥6eV），以得到特定的连续完整的光电子谱峰。 | 1 |
| 2.10 | Ar离子枪 | 2.10.1 能量范围：0.1 ~ 5keV连续可调； 2.10.2 最大束流：≥5µA@ 5kV； 2.10.3离子源溅射分析时，分析腔室真空度：≤5×10-6Pa。 | 1 |
| 2.11 | 双束荷电中和系统 | 2.11.1配备低能单电子源中和系统或低能准直电子束与低能准直离子束中和系统，均可独立调节； 2.11.2中和条件自动匹配，适用于所有不导电样品及粗糙表面的精准荷电中和； 2.11.3 中和效果：PET中O=C-O中C1s半峰宽≤0.85 eV。 | 1 |
| 2.12 | 谱仪操控和数据处理系统 | 2.12.1基于windows系统的电脑控制硬件与分析软件，彩色LCD显示器； 2.12.2 全自动用户界面控制软件； 2.12.3系统软件可数位化控制谱仪主机单元的关键部件,以及各真空泵、阀门、荷电中和系统,离子枪等功能部件； 2.12.4具备真空,高压,冷却系统的报错和锁定,具备温度传感器； 2.12.5具备谱图自动识别的定性分析，可利用全谱和窄谱的定量分析，包括多种智能本底扣除方法,常规曲线拟合和锁定参数的关联曲线拟合等,可实现深度剖析XPS,角分辨XPS,无损深度分析重构,其他相关的谱仪数据处理功能如UPS数据处理等；数据处理软件可安装在主机外的其他计算机上使用； 2.12.6配备完整的光电子能谱数据库和俄歇电子能谱标准数据库，终身免费软件升级； 2.12.7数据分析软件可将原始数据转换为ASCII，CSV，PDF，TIFF等多种通用格式。 | 1 |
| 2.13 | 烘烤加热器 | 用于系统真空烘烤 | 1 |
| 2.14 | 循环水冷系统 | 用于仪器光源冷却降温 | 1 |
| 2.15 | 电气控制柜 | 装载设备控制器 | 1 |
| 2.16 | 相关资料 | 操作指南、维护说明书、标准图谱手册、软件光盘等 | 1 |