## 招标公告

山东齐信招标有限公司受山东大学的委托，对山东大学（青岛）微生物技术研究院三重四极杆液质联用仪项目以公开招标方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：QXZ2019122

2.项目名称：山东大学（青岛）微生物技术研究院三重四极杆液质联用仪项目

3.采购预算及内容

本项目不分包，项目预算为人民币536万元（预算含进口设备外贸相关费用）。

| 设备名称 | 预算（万元） |
| --- | --- |
| 山东大学（青岛）微生物技术研究院三重四极杆液质联用仪项目 | 536 |

4.投标人资格要求

4.1具有独立承担民事责任能力的法人。

4.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

4.3供应商为代理商，且代理产品为进口产品的，应具有制造商或国内总代理出具的授权文件（提供的授权如为国内总代给代理商出具的，还应提供制造商给国内总代出具的授权）。

4.4招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

4.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.6本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国政府采购网站、山东大学（青岛）招标采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：自2020年6月1日起至2020年6月5日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：青岛市市北区上清路12号中联U谷2.5产业园北B1楼2层山东齐信招标有限公司；

6.3方式：

方式一：现场报名：在获取招标文件时间内须携带营业执照副本复印件加盖公章，按照上述时间、地点获取招标文件。

方式二：邮件报名：将加盖公章的营业执照扫描件、购买采购文件费用截图（电汇汇款凭证）发送至qxzb89880307@163.com，邮件中注明报名单位名称、联系人、联系电话、邮箱并以“山东大学（青岛）微生物技术研究院三重四极杆液质联用仪项目-报名单位全称”为邮件标题。购买采购文件费用须从其基本账户或一般账户转出，须标明项目编号。

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

6.5未按规定获取的采购文件不受法律保护，由此引起的一切后果，供应商自负。

7.公告期限

自2020年 6月1日起至2020年6月5日。

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2020年 6月 22日14时00分起至 14时30 分止。

8.2地点：青岛市市北区上清路12号中联U谷2.5产业园北B1楼2层。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2020年 6月22日 14时 30 分。

9.2地点：青岛市市北区上清路12号中联U谷2.5产业园北B1楼2层。

10.联系方式

10.1采 购 人：   山东大学

地    址：山东省青岛市即墨区滨海路72号

采购项目联系人：马老师

联系电话：0532-58630095

10.2代理机构：山东齐信招标有限公司

地    址：青岛市市北区上清路12号北B1号楼2层

电子信箱：qxzb89880307@163.com

邮政编码：266000

联 系 人：赵丽芳

电    话：0532-83080818

开户银行：招商银行青岛分行营业部

银行账户：山东齐信招标有限公司青岛分公司

银行账号：5329 0430 3510 288

### 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

| 采购人要求（用户填写） | 投标人响应（投标人填写） |
| --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | 系统介绍 | 系统由三重串联四极杆线性离子阱质谱仪（或三重四级杆+飞行时间质谱仪）+二元高压液相色谱进样系统+毛细管电泳样品分离系统+样品微电极检测系统+工作站等组成，主要应用于小分子的精确定性定量分析、代谢物鉴定、大分子多肽蛋白的一级结构确证，食品药品、环境中药残风险评估，以及天然产物、食品中的糖类分析。 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 质谱部分 | 1 质谱部分 1.1质量分析器：必须含有三重四级杆和线性离子阱的结构（或者提供一台三重四级杆、一台飞行时间） 1.2质量范围：10-1250amu 1.3最高分辨率：扫描速度为50amu/s时，分辨率仍大于12000，后附质谱轮廓图证明，且轮廓图可以计算分辨率. #1.4扫描速率达到：三重四级杆12000amu/s；线性离子阱20000amu/s（如飞行时间质谱，每秒扫描至少20张质谱图） 1.5三重四极杆部分碰撞池：弯曲杆设计，弯曲角度180度，能够甩掉更多中性粒子，降低干扰 #1.6扫描模式 三重四级杆的扫描模式：全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择反应扫描、多反应同时监测扫描 (MRM)、正/负离子快速切换扫描，正负切换须小于10ms，验收指标。 #线性离子阱的扫描模式：增强全扫描、增强子离子扫描、增强分辨率扫描、增强多电荷扫描、多极串联质谱功能 (加源内裂解可以做到MS4) #1.7多反应同时监测扫描 (MRM)的定量灵敏度: ESI源 (+) 1pg利血平 S/N>500000:1；ESI源(-) 1pg氯霉素S/N>450000:1； APCI源 1pg利血平S/N>250000:1 1.8 MRM3灵敏度：柱上量2pg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比＞500，偏差小于等于10%。且同时可以看到，质荷比在100到200范围内所有质荷比的信息。由于源内解离（source-CID）没有选择性，在Q3中解离，而非源内解离。Q3具有栅极（即电极）、两路辅助射频电压，因此具有阱的捕集离子、碎裂离子的设置选项 #1.9质谱的电荷数判定：可以根据离子动能，实现在低分辨条件下，区分离子的电荷数。获得更高的选择性，后附实验证明并说明。 1.10增强子离子扫描灵敏度：500fg柱上量克伦特罗在二级全扫描模式下，可以获得不少于4个大于10%相对丰度子离子，并能够准确的在谱库中检索，且匹配系数≥60%。（后附图证明） 1.11离子源： 1.11.1三重四级杆包括电喷雾源(ESI)、大气压化学源(APCI)，而非复合型离子源，以保证每种离子源下的灵敏度和稳定性最佳。 1.11.2 ESI和APCI源更换1min内可以完成，无需卸载真空。 #1.12所有离子源均为加热型，辅助加热温度至少700 ºC且工作站可准确设定，后附工作站截图作为证明，并作验收指标，如达不到需额外配置2套喷射流加热头，验收指标。 1.13适用于100%有机相到100%水相，耐受一定浓度缓冲液，无需分流。并保持高灵敏度和抗污染能力。离子源清洗、维护方便。在不卸载真空的前提下，可与离子淌度联用， 1.14真空系统 ：采用涡轮分子泵+机械泵，并有停电故障自动保护功能 1.15检测器：电子倍增器或者光电倍增管，采用脉冲数字信号转换，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性 1.16质谱需配有蠕动注射泵：10—500uL，精度：0.1uL，可做直接质谱进样方式。 1.17质谱切换阀：可以用时间编程控制液体进入或切出质谱 #1.18 可与市场上主流品牌的液相兼容连用，也可与离子色谱、毛细管电泳联用，提供三家及以上用户，制造商加盖公章的复印件作为证明材料，证明材料须同时加盖投标人公章。 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 二元高压液相进样组件 | #2.1送液泵最大输液压力可达18500psi #2.2流量设定范围：0.0001mL/min-5.000mL/min，0.1µL/min递进（软件可设置） 2.3流量精密度：RSD≤0.07% 2.4设定混合比范围：0-100%，0.1%步距 2.5在线真空脱气机 2.6自动进样器：带冷却模块，控温范围4-40ºC 2.7进样方式：进样量设定范围0.1μL-100μL全量进样，进样量可变 2.8进样量准确度：≤±1%，进样精密度：RSD<0.3% 2.9安全措施：漏液传感器，温度保险丝，上限温度限定 2.10 可降温柱温箱：可制冷，控温范围5-80ºC | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 工作站 | 3.1 配置不低于：酷睿双核处理器，64位，16G内存，Windows操作系统，2块2T硬盘可同时数据备份，显示屏，CD/DVD-RW。激光打印机 3.2 谱库：大于1800种化合物的二级质谱数据，保含常见的农兽药、毒素环境污染物。大于170种PPCPs环境内分泌干扰物化合物的MS谱库 3.3脂质组学分析软件：数据库收录了50多个脂质类别，600多种脂质特征碎片离子信息，具备脂质目录和脂质计算器，支持大样品量数据分析 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 毛细管电泳样品分离组件 | 4.1.毛细管温控装置与质谱为同一品牌，以确保良好的兼容性、售后服务的高效性 4.2:采用液体温控方式，温度控制范围15-60℃，温度控制精度0.1℃。 4.3 样品温控装置：半导体温度控制方式，温度控制范围4-60℃，温度控制精度0.1℃。 4.4样品、缓冲液处理系统: #缓冲盘：2×36位=72位，可使用1.8mL缓冲溶液瓶 样品盘：2×48位=96 位，可使用1.8 mL样品瓶，PCR样品管，2×96孔=192位 酶标板 4.5.自动进样系统 4.5.1进样方式：压力进样，范围至25 psi 4.5.2真空进样，范围至 -5 psi 电压进样，范围至10 kV 4.5.3进样装置带有毛细管和电极保护系统 #4.6分离方式: 分离电压：最高30 kV，分离电流：最大300 μA，分离功率：最大9 W 4.7. 高效毛细管冲洗装置：自动压力泵提供冲洗压力，最高自动冲洗压力100 psi (69 bar) 4.8. 毛细管与质谱的接口 #4.8.1 无鞘液接口，可兼容质谱检测器：超低流速的喷口，与质谱检测器相连接。可以与SCIEX、Thermo等兼容联用 4.9紫外/可见检测器 4.9.1波长范围：190～600 nm 4.9.2检测波长：标配214 nm，其他波长可选配 4.9.3波长精度：( 2 nm 4.9.4光导纤维传输组合设计 4.10 可电动调节高度的移动操作台 4.11软件 #4.11.1 Windows10兼容，可直接触发质谱仪同步采集 4.11.2所有运行参数进行直观控制 4.11.3操作后自动对收集到的数据进行计算 4.11.4实时电泳峰显示 #4.11.5谱图比较功能可以同时显示多于32张层叠式平铺的电泳图 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 样品微电极检测组件 | 1、五通道主机 1.1包含两个皮安通道，两个毫伏通道和一个温度通道。 1.2皮安通道测O2、H2S、H2、N2O、NO等参数。 1.3毫伏通道测pH、电位。 1.4温度通道测温度，测量范围-10 - +100°C。 1.5皮安通道90％响应时间小于35毫秒。 1.6 USB接口。 2 实验室支架，国内定制 2.1 孔间距5cm。 2.2表面化学防腐蚀处理。 3、手动微电极推进器，双头 3.1一款坚固和精确的定位工具。 3.2 Z轴总运动距离47 mm，其中37 mm步进精度为100 µm；另外10 mm步进精度为10 µm。 3.3 X轴总运动距离20 mm，精度100 µm。 3.4 Y轴总运动距离25 mm，精度100 µm。 4、马达控制器一套，含高级剖面分析软件 4.1 Z轴总运动距离300 mm，分辨率1 µm。 4.2自动设置微电极运动步进。 4.3自动取停留点平均值。 4.4 自动计算界面的通量，内部微层产率和消耗率。 5 O2微电极：不锈钢针电极，尖端外径为1 mm，测量范围：0-1 atm pO2，检测下限：0.3 µM。 6 H2S微电极：不锈钢针电极尖端外径为1 mm，测量范围：0-5 mM H2S（水中），线性范围：0-300 µM H2S（水中），检测下限：0.3 µM。 7 pH微电极：不锈钢针电极尖端外径1 mm，测量范围：pH2-10，线性范围pH 4-9，检测精度：0.1pH。 8 氧化还原电位微电极：不锈钢针电极尖端外径1 mm，测量范围：全范围，检测精度：0.1 mV。 9 标准参比电极：Ag+/AgCl，用于给pH、电位电极进行参比。标准参比电极REF-RM，尖端外径5 mm。 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 耗材及配件 | 符合液质功率的UPS不间断电源，延时1小时 1台 PEAK氮气发生器 1台 耗材：液相样品瓶500只（含瓶，盖及垫）、Nano Vial微量样品瓶500只，ESI源喷针5根、APCI源喷针5根、泵油 3L、C18色谱柱，规格2.6um粒径 100X2.1mm 2根、质谱校正标准液 1盒、质谱过滤网2块、仪器维修工具包 1个、预开窗口的毛细管（50um*67cm，3根）、预开窗口的毛细管（75um*50cm，3根）、毛细管测试试剂盒（包含测试混合物B标准品,缓冲液A, 毛细管再生液）1盒 | 1 |  |  |  |  |