# 采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所报货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币150万元人民币。

二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 供应商响应（供应商填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
|  | 便携式近红外成像系统 | 详细技术参数要求如下： | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式近红外成像系统主机及工作站 | 1.主机可实时检测脑血红蛋白（氧化HbO、还原HbR、总HbT）浓度变化信息； 2.有效探测通道≥50，支持全脑同步检测； 3.发射探头≥20，接收探头≥14； 4.#探测器类型：探测器为雪崩二极管APD，内置在金属主机内，通过光纤与人体连接,提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 5.#探测灵敏度≤0.5pW；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 6.测量时间分辨率≥10Hz； 7.最大输出设定下噪声≤35dB；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 8.#光源类型：LED光源； 9.光源波长：双波长，所有波长≥730nm；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 10.光源采用分时采集方式； 11.发射探头光功率：单波长≥50mW，提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 12.#检测探头动态范围≥100dB；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 13.具有一键自适应增益调整功能，自适应增益调整动态范围≥120dB； 14.#光强信号稳定性：单波长光强信号30s内波动量小于光强信号均值的0.5%；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 15.主机与工作站无线连接、工作距离大于20米； 16.电源适配器和电池供电；全通道续航≥6小时； 17.提供离线存储模块，全通道数据采集存储时间长度可超过200小时；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 18.头帽（布）：支持全头检测，尺寸可选；可自由配置探头于感兴趣的大脑区域； 19.弹簧探头配置好后无需反复插拔光纤； 20.探头防水性达到IPX7或以上；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 21.生物安全相容性：探头和头帽与人体头部直接接触； 22.支持与脑电EEG联用，实现多模态脑功能信号检测； 23.支持与tDCS、TMS同位联用； 24.支持SD软件自定义：可自由设计和编辑探头SD排布，内置额颞顶枕多脑区SD模板；支持SD编辑；支持距离角度自动校验显示功能，支持三维坐标导入与三维显示；提供软件截图作为证明材料； 25.#配套系统软件，支持层叠曲线、散布曲线和拓扑二维、三维图像等多种信号显示方式，提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 26.配套系统软件可同屏显示探头排布与采集信号，可实时观测和解读信号； 27.配套系统软件可实时监测和调整信号质量； 28.配套系统软件支持视频、音频同步录制，同步记录实验过程； 29.配套系统软件支持自定义任务课题设计，支持自定义刺激素材； 30.配套系统软件支持任务课题一键切换，方便快速开展多个任务课题检测； 31.配套系统软件内置初步数据分析模块，可在采集时初步了解数据情况； 32.配套系统软件支持被试信息录入和数据管理，具备数据检索功能，可根据被试姓名、测量日期等信息对数据进行检索查看； 33.#配套数据分析软件，具备一站式数据分析功能，提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、一般线性模型GLM脑激活计算、 脑网络连接计算、统计分析、批处理、三维显示、超扫描分析等功能；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 34.配套数据分析软件支持对数据进行预处理，包括手动去除信号时间窗、自定义关注的信号时间段；具备频带滤波功能，去除无关的生理频段及低频漂移；识别低信噪比通道，可手动或自动删除通道等； 35.配套数据分析软件可自动和手动识别、校正、移除运动伪迹； 36.配套数据分析软件具备自定义事件编辑功能； 37.配套数据分析软件具备3D定位数据分析功能，支持导入探头的3D空间定位信息并配准到标准头模；支持导出所有发射极、接收极和通道的MNI坐标，支持导出脑分区概率等信息； 38.配套数据分析软件提供区块平均计算，支持均值、差值、重心值、积分值、斜率等特征值的计算，可自定义计算条件； 39.配套数据分析软件支持一般线性模型（GLM）、单样本T检验、双样本T检验、配对T检验、方差分析等统计分析方法并可进行P值校正；提供证明材料； 40.配套数据分析软件支持脑网络连接计算，提供证明材料； 41.配套数据分析软件支持个体（Level 1）和群组(Level 2)水平的数据统计，支持脑网络连接分析和感兴趣区自定义设置； 42.配套数据分析软件支持儿童脑模型定位，可导入探头的3D空间定位数据，可配准到提供的不同年龄儿童脑模型；可提供AAL等脑分区标签；支持导出所有发射极、接收极和通道的MNI坐标，导出AAL脑分区信息；支持导入定位信息；提供软件截图作为证明材料； 43.配套数据分析软件支持时序显示原始光强信号、光密度曲线、血氧浓度曲线；支持区块平均、统计分析、脑网络连接等结果的多种显示方式，包括二维显示、二维头模叠加显示、三维MRI图像融合叠加显示（玻璃视图效果等）等； 44.配套数据分析软件支持波形、二维、三维图像的各种查看方式及保存导出； 45.配套数据分析软件支持将数据和处理结果导出至Excel、CSV等多种数据格式； 46.#配套数据分析软件支持超扫描数据分析，支持对超扫描采集的双数据进行小波转换相干分析，支持超扫描小波转换相干值的单样本T检验、双样本T检验、配对T检验和方差分析等；提供有资质的第三方机构出具的检测报告作为证明材料； 47.配套数据分析软件支持对上述多种原始采集数据和统计结果的3D可视化，支持多种视角自由切换，支持自定义导入数据可视化，与其他源数据文件的兼容； 48.提供可装载到工作站的E-prime实验软件（3.0版本）6套。 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 标准头帽 | 支持全头检测，尺寸可选，适用于不同头围人群；可自由配置探头于感兴趣的大脑区域。 | 1顶 |  |  |  |  |
| 3 | 硅胶头帽 | 3x11头帽 | 1顶 |  |  |  |  |
| 4 | 儿童头帽 | 儿童适用头帽 | 2顶 |  |  |  |  |
| 5 | 加密锁 |  | 1个 |  |  |  |  |

备注：本项目技术功能要求中出现的所有名词（除国家标准、行业标准、国家行政机关制订的规范性文件已规定的之外），仅表示采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表

| 项目 序号 | 项目名称 | 采购人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币（国产设备） |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后1个月内（国产设备）。 |
| 3 | 付款方式 | 货到验收合格后支付（国产设备）。 |
| 4 | 安装验收 | A、设备验收由专家组和成交供应商联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付成交货款的依据。 B、对安装有特殊要求的设备，供应商承诺成交后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。 C、供应商承诺成交后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。 D、供应商承诺成交后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。 |
| 5 | 培训 | A、成交供应商应对用户人员进行技术培训。使其能掌握设备的使用、维护和管理等工作要求。 B、及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验的技术咨询（该费用包含在报价中）。 |
| 6 | 质保 | 质保： A、质保期：国产设备≥3年(提供原厂质保)； B、供应商承诺成交后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查（该费用包含在报价中），并写出正式报告。如发现问题应负责解决； C、供应商承诺成交后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿相应损失； D、供应商承诺成交后定期回访用户； E、供应商必须列明保修期后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠； F、仪器中的软件享受终身升级（该费用包含在报价中）。 |